# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp máy holter huyết áp 24 giờ và holter điện tim 24 giờ;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Máy holter huyết áp 24 giờ

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: Liên minh Châu Âu (EU)/ G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 °C

- Độ ẩm tối đa: ≥ 95 %

      - Yêu cầu về cấu hình

- Máy chính: 01 cái

- Bao đo huyết áp kèm ống hơi (các kích cỡ nhỏ, vừa và lớn): 03 cái

- Bao đựng máy và kẹp đeo: 01 cái

- Pin sạc sử dụng cho một lần hoạt động: 02 bộ

- Bộ sạc cho pin: 01 bộ

- Dây cáp truyền dữ liệu đến phần mềm: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Máy chính tích hợp màn hình hiển thị với kích thước ≥ 1 inch, hiển thị tối thiểu các thông tin:

- Kết quả đo (huyết áp tâm trương/huyết áp tâm thu/ nhịp mạch)

- Lỗi trong quá trình đo

- Phím bấm tích hợp trên máy chính tối thiểu các chức năng:

- Bật/ Tắt quá trình đo

- Ghi nhận sự kiện trong quá trình đo

- Trọng lượng máy chính kèm theo pin: ≤ 175 g

- Phương pháp đo bằng dao động kế (Oscillometric)

- Phạm vi đo huyết áp tâm trương từ ≤ 60 mmHg đến ≥ 260 mmHg, tâm thu từ ≤ 30 mmHg đến ≥ 200 mmHg, độ chính xác ± ≤ 2% hoặc ± ≤ 5 mmHg

- Phạm vi đo nhịp mạch/nhịp tim từ ≤ 40 lần/phút đến ≥ 180 lần/phút

- Thời gian thực hiện mỗi lần đo tối đa ≤ 60 giây

- Thời gian cài đặt tối thiểu giữa các lần đo ≤ 05 phút

- Thời gian theo dõi huyết áp tối thiểu 24 giờ, có thể mở rộng thời gian đo lên đến tối thiểu 48 giờ

- Dung lượng bộ nhớ máy chính lưu trữ tối thiểu 300 lần đo

- Bao đo huyết áp có thể vệ sinh, chống thấm nước và tái sử dụng

- Đạt tiêu chuẩn đo lường AAMI, ISO 81060, ESH (European Society of Hypertension) và BHS (British Hypertension Society)

- Đạt tiêu chuẩn chống nước tối thiểu IPX2

- Truyền dữ liệu đo đến phần mềm ghi nhận dữ liệu cài đặt trên máy tính

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Cung cấp bảng chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì  bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm bàn giao và lắp đặt hàng hóa: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Phần mềm đọc dữ liệu holter huyết áp

      - Yêu cầu về cấu hình

- Phần mềm đọc dữ liệu holter huyết áp: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Tương thích với hệ điều hành Windows 10 trở về sau

- Cho phép trích xuất dữ liệu holter huyết áp và thực hiện phân tích dữ liệu từ tối thiểu 05 máy tính đồng thời cùng lúc. Dữ liệu được đồng bộ giữa các máy tính có cài đặt phần mềm với nhau.

- Ghi nhận dữ liệu từ máy holter huyết áp 24 giờ

- Thiết lập các thông số đo, thông tin của người bệnh (Tên, tuổi, ID,…) trước khi thực hiện đo trên người bệnh

- Cài đặt chế độ đo của holter huyết áp 24 giờ theo thời gian ngày và đêm hoặc tùy chỉnh bởi bác sĩ/ điều dưỡng

- Các thông số tính toán từ dữ liệu đo holter huyết áp:

- Chỉ số tăng huyết áp buổi sáng

- Tổng số lần đo

- Số lần đo thành công

- Tỷ lệ lần đo thành công/tổng số lần đo

- Huyết áp trung bình

- Nhịp mạch/Nhịp tim trung bình

- Số lần hoặc tỷ lệ huyết áp tâm trương cao

- Số lần hoặc tỷ lệ huyết áp tâm thu cao

- Huyết áp tâm trương trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất

- Huyết áp tâm thu trung bình lớn nhất và nhỏ nhất

- Độ lệch chuẩn huyết áp tâm trương

- Độ lệch chuẩn huyết áp tâm thu

- Tính toán giá trị huyết áp dựa trên thời gian ngày và đêm

- Đánh giá kết quả huyết áp theo bảng, đồ thị hoặc biểu đồ

- Xuất kết quả báo cáo kết quả phân tích holter huyết áp. Có thể xuất kết quả báo cáo đến hệ thống thông tin người bệnh tại bệnh viện theo chuẩn DICOM/ HL7

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất

- Nhà thầu thực hiện cài đặt phần mềm trên các máy vi tính theo yêu cầu từ Chủ đầu tư

- Cam kết cung cấp các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu và cập nhật phiên bản mới nhất mỗi năm với thời hạn ít nhất 8 năm.

- Thời gian cung cấp hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

    - Máy holter điện tim 24 giờ

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: Liên minh Châu Âu (EU)/ G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 45 °C

- Độ ẩm tối đa: ≥ 95 %

      - Yêu cầu về cấu hình

- Máy chính: 01 cái

- Dây tín hiệu điện tim: 01 cái

- Bao đựng máy và kẹp đeo: 01 bộ

- Điện cực dán dùng trong 24 giờ: 100 cái

- Pin sạc sử dụng cho một lần hoạt động: 01 bộ

- Bộ sạc cho pin: 01 bộ

- Dây cáp truyền dữ liệu đến phần mềm: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Máy chính kèm theo pin với trọng lượng ≤ 155 g

- Màn hình hiển thị với kích thước ≥ 01 inch tích hợp trên máy chính, hiển thị tối thiểu các thông tin:

- Sóng điện tim trong quá trình đo (tối thiểu 01 đạo trình)

- Số đạo trình điện tim đang thực hiện đo

- Tên người bệnh thực hiện đo

- Ngày, tháng, năm theo thời gian thực

- Dây tín hiệu điện tim với 10 điện cực, cho phép ghi nhận 12 đạo trình điện tim

- Thời gian theo dõi điện tim tối thiểu 24 giờ, có thể mở rộng thời gian đo lên đến 72 giờ

- Dung lượng bộ nhớ tích hợp trên máy chính ≥ 02 GB

- Trở kháng đầu vào ≥ 10 MΩ

- Tần số lấy mẫu tối đa ≥ 8000 Hz hoặc ≥ 2000 Hz (đối với tối thiểu 04 kênh lấy mẫu đồng thời)

- Dải tần số phản hồi ≤ 0,05 Hz đến ≥ 160 Hz

- Độ phân giải biên độ ≤ 2,5 µV

- Tích hợp cảm biến chuyển động trong quá trình đo tín hiệu điện tim

- Nút nhấn sự kiện tích hợp trên máy chính giúp ghi nhận sự kiện trong quá trình đo

- Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp gắn trên người bệnh

- Hiển thị trên màn hình cảnh báo trong trường hợp điện cực bị mất kết nối

- Đạt tiêu chuẩn chống nước tối thiểu IPX2

- Truyền dữ liệu đo đến phần mềm ghi nhận dữ liệu cài đặt trên máy tính

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Cung cấp bảng chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì  bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm bàn giao và lắp đặt hàng hóa: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Phần mềm đọc dữ liệu holter điện tim

      - Yêu cầu về cấu hình

- Phần mềm đọc dữ liệu holter điện tim: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Tương thích với hệ điều hành Windows 10 trở về sau

- Cho phép trích xuất dữ liệu holter điện tim và thực hiện phân tích dữ liệu từ tối thiểu 05 máy tính đồng thời cùng lúc. Dữ liệu được đồng bộ giữa các máy tính có cài đặt phần mềm với nhau.

- Ghi nhận dữ liệu từ máy holter điện tim 24 giờ

- Thiết lập các thông số đo, thông tin của người bệnh (Tên, tuổi, ID,…) trước khi thực hiện đo trên người bệnh

- Tự động đánh dấu các giá trị bất thường trên kết quả đo điện tim

- Các thông số tính toán từ dữ liệu đo holter điện tim:

- Khoảng RR dài nhất

- Nhịp tim nhanh nhất

- Nhịp tim chậm nhất

- Các cơn rung nhĩ

- Ngoại tâm thu thất (số lượng tổng cộng/ tỷ lệ %)

- Tóm tắt hình dạng các ổ ngoại tâm thu khác nhau

- Các cơn nhanh thất

- Ngoại tâm thu thất cặp đôi (Couplet), ngoại tâm thu thất nhịp đôi (Bigeminy), ngoại tâm thu thất nhịp ba (Trigeminy)

- Ngoại tâm thu nhĩ (số lượng tổng cộng/ tỷ lệ %)

- Các cơn nhanh nhĩ

- QTc dài nhất, ngắn nhất và trung bình

- Sự biến thiên nhịp tim (HRV)

- Biến đổi đoạn ST

- Công cụ thước đo giúp xác định tính đồng đều của các đoạn bất thường trên điện tim

- Công cụ hỗ trợ xóa nhanh nhiều lỗi trên kết quả đọc tự động của phần mềm giúp rút ngắn thời gian phân tích kết quả của bác sĩ

- Xuất kết quả báo cáo kết quả phân tích holter điện tim, phần tóm tắt kết quả bằng tiếng việt. Có thể xuất kết quả báo cáo đến hệ thống thông tin người bệnh tại bệnh viện theo chuẩn DICOM/ HL7

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất

- Nhà thầu thực hiện cài đặt phần mềm trên các máy vi tính theo yêu cầu từ Chủ đầu tư

- Cam kết cung cấp các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu và cập nhật phiên bản mới nhất mỗi năm với thời hạn ít nhất 8 năm.

- Thời gian cung cấp hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1