Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

## 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy/ 32 lát cắt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy/32 lát cắt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện.

- Giá gói thầu: 7.450.000.000 VND

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/ 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

## 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ đầu tư | Nhà thầu |
| 1 | Mẫu A.1 Bảng Kê Khai Tính Pháp Lý Của Hàng Hoá | - File định dạng excel; và - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) |  | X |
| 2 | Mẫu A.2 Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật | - File định dạng excel; và - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) |  | X |
| 3 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) |  | X |

### 1.2.1. Yêu cầu chung

* Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh lưu hành còn hiệu lực theo các quy định hiện hành của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP);

+ Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Cung cấp Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế của nhà sản xuất hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

* Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

+ Nhà thầu phải có bảng kê tính pháp lý và bảng thông số đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo các mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

+ Các mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về pháp lý và kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

### Mẫu A.1

BẢNG KÊ KHAI TÍNH PHÁP LÝ CỦA HÀNG HOÁ

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Hàng hoá là thiết bị y tế/ không là thiết bị y tế | Phân loại trang thiết bị y tế | Bảng kết quả phân loại | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B) | Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (đối với hàng hóa sản xuất trong nước) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### Mẫu A.2

BẢNG THÔNG SỐ ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Tuyên bố đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (14) | (15) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### 1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu

### Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 202... CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….., chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Với các thiết bị thuộc danh mục theo quy định tại khoản 10 Điều 70 Nghị định 98/2021/NĐ-CP; Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế phải đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi tổ chức kiểm định hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa..

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi chủ đầu tư.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025  và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết)

- Tiến độ cung cấp: ≤ 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm:

- Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định. Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao hồ sơ thông quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng.

- Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là trang thiết bị y tế.

- Chứng thư giám định về số lượng, chất lượng, tính mới, đồng bộ, chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất, tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa khi bàn giao (Đơn vị giám định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí giám định do nhà thầu chi trả).

- Đáp ứng thời gian bảo hành quy định cụ thể đối với từng thiết bị tại Phụ lục đính kèm Chương V E-HSMT.

- Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### 1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalô và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc được đóng dấu của nhà thầu và bản pdf; phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư  Có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư Sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001,...): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản pdf có link tham chiếu từ đơn vị phát hành chứng chỉ hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được.

- Yêu cầu nhà thầu kê khai rõ ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ của từng thiết bị/ phụ kiện trong yêu cầu về cấu hình của từng hạng mục thiết bị tại Phụ lục chương V (trong trường hợp không đồng bộ với thiết bị chính).

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

Hệ thống chụp CT Scanner 16 dãy/32 lát cắt:

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | Hãng sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | Máy chính đạt tiêu chuẩn CE, hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | Nguồn điện sử dụng: phù hợp nguồn điện tại Việt Nam |  |  |
|  | Điều kiện hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 26ºC |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 36 tháng kể từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng |  |  |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
| I | Hệ thống máy chính bao gồm: |  |  |
| 1 | Khoang máy (gantry) | Bộ | 01 |
| 2 | Bóng phát tia X | Bộ | 01 |
| 3 | Hệ thống đầu thu và thu nhận dữ liệu | Bộ | 01 |
| 4 | Bàn bệnh nhân | Bộ | 01 |
| 5 | Tủ điện cao thế | Bộ | 01 |
| 6 | Trạm điều khiển tái tạo và xử lý hình ảnh | Bộ | 01 |
| II | Phần mềm/chức năng chụp (Tối thiểu có các phần mềm/chức năng dưới đây) |  |  |
| 1 | Phần mềm/ chức năng tái tạo ảnh lặp trên dữ liệu thô giảm liều tia (ASIR) | Bộ | 01 |
| 2 | Phần mềm/ chức năng chụp xóa xương tự động (AutoBone Express) | Bộ | 01 |
| 3 | Phần mềm/ chức năng phân tích mạch máu (Advanced Vessel Analysis Xpress) | Bộ | 01 |
| 4 | Phần mềm/chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D (Volume Viewer) | Bộ | 01 |
| 5 | Phần mềm/ chức năng nội soi ảo cấu trúc chứa khí và xoang (Navigator - Virtual Endoscopy) | Bộ | 01 |
| 6 | Phần mềm/ chức năng tạo hình ảnh đa mặt phẳng (MPR) và cong (MPR và Curved Volume of Interest) | Bộ | 01 |
| 7 | Phần mềm/ chức năng chụp cấp cứu (Emergency patient mode) | Bộ | 01 |
| 8 | Phần mềm / chức năng giảm liều tia trong quá trình quét (Automatic Exposure Control utilizing Auto mA và Smart mA) | Bộ | 01 |
| 9 | Phần mềm/ chức năng chụp cho trẻ em (CT 4Kids) | Bộ | 01 |
| 10 | Phần mềm/chức năng theo dõi và báo cáo liều tia (Dose reporting) | Bộ | 01 |
| 11 | Phần mềm/ chức năng ghi hình chuẩn DICOM ra CD/DVD (CD/DVD/USB) | Bộ | 01 |
| 12 | Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hỏng và sửa máy từ xa (GE iLinq™) | Bộ | 01 |
| 13 | Phần mềm/chức năng chụp đồng bộ với thuốc cản quang (SmartPrep) | Bộ | 01 |
| III | Thiết bị phụ trợ: |  |  |
| 1 | Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy | Bộ | 01 |
| 2 | Bộ bàn, ghế cho nhân viên vận hành máy | Bộ | 01 |
| 3 | Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân | Bộ | 01 |
| 4 | Bộ đàm thoại nội bộ hai chiều | Bộ | 01 |
| 5 | UPS online ≥ 3kVA cho trạm điều khiển, tái tạo và xử lý hình ảnh | Bộ | 01 |
| 6 | Máy bơm tiêm cản quang loại 2 nòng | Bộ | 01 |
| 7 | Áo chì | Cái | 02 |
| 8 | Yếm chì | Cái | 02 |
| 9 | Camera theo dõi bệnh nhân | Cái | 01 |
| 10 | Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy | Bộ | 01 |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng bằng tiếng Anh và tiếng Việt | Bộ | 01 |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
| I | Hệ thống khoang máy chính |  |  |
|  | - Có chế độ chụp cấp cứu |  |  |
|  | - Có chức năng chụp bắt thuốc cản quang, tự động chụp khi mức HU đạt tới ngưỡng tăng cường chất lượng ảnh mong muốn. |  |  |
|  | - Có chức năng in phim, mở cùng lúc nhiều bệnh nhân, nhiều ca chụp, tạo sẵn các định dạng in phim |  |  |
|  | - Chụp định vị hiển thị ảnh theo thời gian thực |  |  |
|  | - Có sẵn kết nối hệ thống mạng HIS/RIS/PACS |  |  |
|  | - Có chức năng tự động chuyển ảnh DICOM tới các máy trạm xem ảnh |  |  |
|  | - Có chức năng tính toán và hiển thị liều tia (CTDI, DLP) trong suốt quá trình quét |  |  |
|  | - Có chức năng cảnh báo liều tia: tính toán các thông số phát tia và cảnh báo khi mức liều trước khi chụp khi vượt quá ngưỡng cài đặt trước |  |  |
| 1 | Khoang máy: |  |  |
|  | - Đường kính khoang máy: ≥ 65 cm |  |  |
|  | - Có chức năng nghiêng khoang máy dạng kỹ thuật số hoặc tương đương. |  |  |
|  | - Độ nghiêng khoang máy tương đương ≥ ± 30 độ. |  |  |
|  | - Khoảng cách từ tiêu điểm bóng tia tới detector: ≥ 94cm |  |  |
|  | - Đường kính trường tái tạo lớn nhất: ≥ 430 mm. |  |  |
|  | - Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 1 giây/vòng quay 360 độ |  |  |
|  | - Có hệ thống laser định vị bệnh nhân trên khung máy xác định các mặt phẳng quét. |  |  |
| 2 | Bóng X - quang: |  |  |
|  | - Có hiển thị % nhiệt lượng bóng phát tia trên màn hình điều khiển chụp hoặc tương đương. |  |  |
|  | - Số lượng tiêu điểm ≥ 1 tiêu điểm: Kích thước tiêu điểm: ≥ (0.8 x 0.6) mm |  |  |
|  | - Dung lượng trữ nhiệt Anode: ≥ 2.0 MHU |  |  |
|  | - Dung lượng trữ nhiệt Anode khi sử dụng chức năng giảm liều thông minh với công nghệ giảm liều: ≥ 3.3 MHU hoặc tương đương |  |  |
|  | - Tốc độ tản nhiệt tối đa của Anode: ≥ 500kHU/phút. |  |  |
| 3 | Hệ thống đầu thu: |  |  |
|  | - Loại vật liệu: tinh thể rắn hoặc tương đương. |  |  |
|  | - Số lát cắt thu nhận/vòng quay: ≥ 32 lát cắt/vòng quay |  |  |
|  | - Tổng số chấn tử vật lý/hàng đầu thu: ≥ 700 phần tử |  |  |
|  | - Tổng số kênh thu vật lý: ≥ 11.000 kênh |  |  |
|  | - Độ dày lát cắt mỏng nhất: ≤ 0,625 mm. |  |  |
|  | - Độ dày lát cắt lớn nhất: ≥ 10 mm |  |  |
|  | - Độ phân giải không gian (MTF 0%): ≥ 17 lp/cm |  |  |
|  | - Độ rộng tối đa của dãy đầu thu theo trục Z: ≥ 20mm |  |  |
|  | - Detector dạng tấm rời. |  |  |
| 4 | Bàn bệnh nhân: |  |  |
|  | - Có điều khiển từ khung máy và từ bàn điều khiển. |  |  |
|  | - Bàn có chức năng nâng, hạ: + Độ cao tối thiểu: ≤ 450 mm + Độ cao tối đa: ≥ 900 mm |  |  |
|  | - Khoảng di chuyển bàn chụp tối đa: ≥ 1500 mm. |  |  |
|  | - Độ chính xác định vị mặt bàn: ≤ ± 1mm. |  |  |
|  | - Tốc độ dịch chuyển bàn tối đa: ≥ 100 mm/giây. |  |  |
|  | - Tải trọng bàn bệnh nhân: ≥ 180 kg. |  |  |
|  | - Bước dịch chuyển bàn bệnh nhân khi chụp xoắn ốc lớn nhất khoảng: ≥ 1.56:1 |  |  |
|  | - Có chức năng kéo mặt bàn ra trong trường hợp khẩn cấp. |  |  |
| 5 | Tủ điện cao thế: |  |  |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 24 kW |  |  |
|  | - Mức điện áp: ≤ 80kV đến ≥140 kV |  |  |
|  | - Dòng bóng khi chụp tối đa: ≥ 200 mA |  |  |
|  | - Dòng bóng khi chụp tối thiểu: ≤ 10mA |  |  |
|  | - Công suất tối đa tương đương với công nghệ giảm liều: ≥ 40kW hoặc tương đương |  |  |
| 6 | Trạm điều khiển tái tạo và xử lý hình ảnh |  |  |
|  | Máy tính cho phần sử dụng điều khiển máy: Chụp quét, tái tạo, hiển thị, xử lý hình ảnh, lưu trữ với cấu hình tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Màn hình hiển thị: |  |  |
|  | - Màn hình màu, chuyên dụng dùng trong y tế, loại LCD hoặc tương đương: ≥ 21 inch |  |  |
|  | - Độ phân giải màn hình: ≥ (1920 x 1080) pixel |  |  |
|  | - Bộ vi xử lý trung tâm: CPU Xeon hoặc tương đương, hoặc cao hơn |  |  |
|  | - Dung lượng bộ nhớ RAM: ≥ 16 GB |  |  |
|  | - Dung lượng đĩa cứng: ≥ 1000 GB |  |  |
|  | - Có ổ đĩa: DVD-RW hoặc tương đương |  |  |
|  | - Có đủ các phụ kiện cho hệ thống máy tính hoạt động như bàn phím, mouse… |  |  |
|  | - Thực hiện chức năng điều khiển chụp, in phim từ trạm điều khiển của CT. |  |  |
|  | - Lựa chọn tùy ý vị trí các hình trên phim. |  |  |
|  | - Có khả năng kết nối và truyền tải dữ liệu theo giao thức chuẩn DICOM. |  |  |
|  | - Tốc độ đường truyền 10/100/1000 MB |  |  |
|  | - Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 15 ảnh/ giây |  |  |
|  | - Chế độ quét ảnh: Quét xoắn ốc, quét theo trục |  |  |
|  | - Thời gian chụp xoắn ốc liên tục lớn nhất: ≥ 90 giây |  |  |
|  | - Ma trận hiển thị ảnh: ≥ 512 x 512 điểm ảnh |  |  |
| II | Phần mềm / chức năng chụp |  |  |
| 1 | Phần mềm/ chức năng tái tạo ảnh lặp trên dữ liệu thô giảm liều tia: |  |  |
|  | - Công nghệ tái tạo ảnh trên dữ liệu thô: Giúp giảm nhiễu và nâng cao chất lượng hình ảnh, nâng cao khả năng nhìn rõ vùng ảnh có độ tương phản thấp. |  |  |
|  | - Giảm liều chụp, có chức năng chọn điều chỉnh được độ thay đổi % mức tái tạo mong muốn |  |  |
| 2 | Phần mềm/chức năng chụp xóa xương tự động |  |  |
| 3 | Phần mềm/chức năng phân tích mạch máu |  |  |
| 4 | Phần mềm/chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D: |  |  |
|  | - Có chức năng xử lý, phân tích (bao gồm các khả năng tính toán như MPR, MPVR, 3D MIP) trong khi đang chụp hoặc in phim. |  |  |
|  | - Có chức năng chụp nội soi ảo: xem hình nội soi ảo các cấu trúc đường hô hấp, xoang, cấu trúc mạch máu... |  |  |
|  | - Phân tích ảnh: |  |  |
|  | + Có chức năng tái tạo định dạng ảnh đa mặt phẳng theo thể tích: tái tạo ảnh theo hướng khác khi so sánh với hướng chụp đầu tiên cũng như thay đổi độ dày lát cắt. |  |  |
|  | + Có chức năng gia tăng độ tương phản và cải thiện chất lượng ảnh khi khảo sát sự lắng đọng Canxi |  |  |
|  | + Chức năng gia tăng viền ảnh khi thuốc có độ tương phản thấp. |  |  |
|  | + Tái tạo định dạng đa mặt phẳng |  |  |
|  | + Thêm và bớt ảnh |  |  |
|  | + So sánh 2 series khác nhau |  |  |
|  | - Hiển thị ảnh: |  |  |
|  | + Cuộn ảnh trong ô cửa sổ tương thích hiện hành |  |  |
|  | + Thay đổi giá trị cửa sổ, phóng to/thu nhỏ, trượt ảnh, xoay ảnh tùy theo yêu cầu của người vận hành máy. |  |  |
|  | + Lưu giá trị đặt trước. |  |  |
|  | + Có chế độ Cine cho phép xem ảnh tối thiểu 4 cửa sổ với việc tải tối thiểu 128 hình trước đó. |  |  |
|  | - Phần mềm in phim |  |  |
| 5 | Phần mềm/chức năng nội soi ảo cấu trúc chứa khí và xoang |  |  |
| 6 | Phần mềm/ chức năng tạo hình ảnh theo các mặt nghiêng và cong |  |  |
| 7 | Phần mềm/ chức năng chụp cấp cứu |  |  |
|  | - Tên và ID bệnh nhân được gán tự động |  |  |
| 8 | Phần mềm/chức năng giảm liều tia trong quá trình quét |  |  |
|  | - Có chức năng điều chỉnh liều tia tự động theo từng lát cắt. |  |  |
| 9 | Phần mềm/ chức năng chụp cho trẻ em: |  |  |
|  | - Protocol chụp cho trẻ em dựa trên kích thước, tuổi, chiều cao. |  |  |
| 10 | Phần mềm /chức năng theo dõi và báo cáo liều tia: |  |  |
|  | - Có chức năng báo cáo liều tia tự động trong quá trình chụp. |  |  |
|  | - Luôn giữ mức tia thấp. |  |  |
|  | - Thông báo khi mức cài đặt thông số chụp vượt ngưỡng mức liều để tránh liều tia không cần thiết trên bệnh nhân |  |  |
| 11 | Phần mềm/ chức năng ghi hình chuẩn DICOM ra CD/DVD |  |  |
| 12 | Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hỏng và sửa máy từ xa |  |  |
| 13 | Phần mềm /chức năng chụp đồng bộ với thuốc cản quang: |  |  |
|  | - Cho phép giám sát sự tăng cường độ tương phản của thuốc cản quang trong một khu vực quan tâm. |  |  |
|  | - Cho phép giai đoạn quét bắt đầu tự động khi đơn vị Hounsfield Unit (HU) của vùng chuyển đổi quan tâm (ROI) đạt đến ngưỡng nâng cao mong muốn. |  |  |
| III | Thiết bị phụ trợ: |  |  |
| 1 | Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy |  |  |
| 2 | Bộ bàn ghế cho nhân viên vận hành máy |  |  |
| 3 | Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân |  |  |
| 4 | Bộ đàm thoại nội bộ hai chiều |  |  |
| 5 | UPS online ≥ 3kVA cho trạm điều khiển, tái tạo và xử lý hình ảnh |  |  |
| 6 | Bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng |  |  |
|  | - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: |  |  |
|  | - Phần đầu bơm 02 nòng và phụ kiện |  |  |
|  | - Phần điều nhiệt: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần điều khiển tay từ xa: 01 bộ |  |  |
|  | - Màn hình điều khiển không dây: 01 bộ |  |  |
|  | - Bộ bơm tiêm cản quang ≥ 190 ml: 10 Bộ |  |  |
|  | - Bộ dây nối chữ T áp lực thấp: 10 Bộ |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng, Tiếng Việt + Tiếng Anh: 01 bộ |  |  |
|  | - Bơm tiêm thuốc cản quang 02 nòng, di chuyển trên xe đẩy, có remote điều khiển từ xa, sử dụng nguồn pin độc lập hoặc nguồn chính |  |  |
|  | - Bơm tiêm thuốc cản quang 02 nòng sử dụng xi lanh có dung tích ≥ 190 ml. |  |  |
|  | - Tự động nhận và đẩy piston lên khi lắp ống tiêm vào |  |  |
|  | - Nạp tự động hoặc bằng tay, tốc độ nạp tối đa: ≥10 ml/giây |  |  |
|  | - Có chức năng giới hạn an toàn, áp lực tối đa giới hạn ≥ 300 psi |  |  |
|  | - Cài đặt thể tích tiêm, thể tích tiêm tối đa: ≥ 1ml đến thể tích tiêm tối đa, bước cài đặt 1ml |  |  |
|  | - Thời gian trễ tiêm, trễ pha, trễ quét tối đa: ≥ 200 giây |  |  |
|  | - Có khả năng lập trình nhiều pha, tối đa ≥ 6 pha |  |  |
|  | - Có bộ giữ ấm thuốc |  |  |
|  | - Có chức năng cảnh báo an toàn, báo động |  |  |
| 7 | Áo chì |  |  |
| 8 | Yếm chì |  |  |
| 9 | Camera theo dõi bệnh nhân |  |  |
| 10 | Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy |  |  |
| D | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành; |  |  |
| 2 | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo chính hãng làm dịch vụ sau bán hàng; |  |  |
| 3 | - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất; |  |  |
| 4 | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ; |  |  |
| 5 | - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn vận hành, bảo quản thiết bị y tế, đào tạo chuyển giao công nghệ cho người sử dụng; |  |  |
| 6 | - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 8 năm; |  |  |
| 7 | - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |  |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ (nếu có): Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

## 1.3. Các yêu cầu khác

* QUY CÁCH E-HSDT: Nhà thầu sắp xếp E-HSDT vào các Folder và nén thành 1 File đính kèm trên Hệ thống.

    - Để không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, Nhà thầu vui lòng đặt tên File hoặc Folder theo tiếng Việt không có dấu.

    - Đối với nhà thầu Liên danh:

      - Nhà thầu chỉ đổi phần “Tennhathau” theo tên của các thành viên liên danh và đính kèm các tài liệu dự thầu của riêng từng thành viên theo phần công việc đảm nhận đã quy định tại Thỏa thuận liên danh.

    - Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là A1,A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
| A2. | BLDT | Bảo lãnh dự thầu (nếu có) |

- NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| B1. | BCTC_20…. | File Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC. |
| B2. | XN_THUE | Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) |
| Nhà thầu là thương mại hoặc là tự sản xuất, chỉ chọn theo B3 hoặc B4. |  |  |
| B3. | HDTT_So.20…. | Nhà thầu kê khai Mẫu số 05A: (Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hoặc hóa đơn tài chính có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai) |
| B4. | NLSX_Ma.phan | Nhà thầu kê khai mẫu số 05B (là nhà sản xuất ra hàng hóa dự thầu): Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa (theo những gì nhà thầu kê khai về nhà xưởng, thiết bị, công suất đầu ra – sản lượng,...) |
| Không thuộc trường hợp B3 và B4, Nhà thầu thực hiện theo B5. |  |  |
| B5. | Nhà thầu tham dự cả hàng hóa thương mại và hàng hóa tự sản xuất. |  |
|  | HDTT_So.20…. | Đối với các hàng hóa kê khai Mẫu số 05A: (Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hoặc hóa đơn tài chính có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai) |
|  | NLSX_Ma.phan | Đối với các hàng hóa kê khai Mẫu số 05B (do Nhà thầu sản xuất): Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa (theo những gì nhà thầu kê khai về nhà xưởng, thiết bị, công suất đầu ra – sản lượng) |

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về Kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là C1,C2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | MẪU A.1 - Bảng kê khai tính pháp lý của hàng hoá và MẪU A.2 – Bảng Thông Số Đáp Ứng Kỹ Thuật Nhà thầu làm Bảng kê khai tính pháp lý của hàng hoá và Bảng thông số đáp ứng kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai. |
| C2. | MB_TTBYT | Phiếu tiếp nhận/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế của nhà thầu |
| C3. | Hople_HH | Số đăng kí lưu hành thiết bị y tế - PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. - Hoặc Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | CC_NSX-HH | Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất còn hiệu lực như ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương theo yêu cầu (nếu có) và/ hoặc các chứng chỉ chất lượng của hàng hóa chào thầu còn hiệu lực như CE, FDA,…. |
| C5. | TLKT_SoTT | + Catalô/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Tờ khai hải quan (với hàng hoá nhập khẩu) |
| C6. | CAMKET | Mẫu B – Bản cam kết: Cam kết của nhà thầu. |

- UU_DAI: là Folder chứa các thông tin và tài liệu chứng minh ưu đãi của nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là D1,D2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| D1. | HH_UD | Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh) |
| D2. | TL_UD | Tài liệu chứng minh các chi phí trong bảng kê khai chi phí ưu đãi. |

# Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

# Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư  có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.