Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Yên định
- Tên dự toán mua sắm: Mua máy siêu âm xách tay, máy siêu âm màu số hóa Doppler các loại, hệ thống nội soi Dạ dày - đại tràng tại Bệnh viện đa khoa Yên Định
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua máy siêu âm xách tay, máy siêu âm màu số hóa Doppler các loại, hệ thống nội soi Dạ dày - đại tràng tại Bệnh viện đa khoa Yên Định
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Yên Định.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1 
	Hệ thống nội soi Dạ dày – đại tràng
	I. Yêu cầu chung

- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau.

- Chất lượng máy: Mới 100%.

- Thiết bị chính đạt chứng chỉ ISO 13485. 

II. Cấu hình cơ bản

* Thiết bị chính: 

- Bộ xử lý trung tâm, nguồn sáng: 01 bộ.

- Dây nội soi dạ dày video: 01 bộ.

- Dây nội soi đại tràng video: 01 bộ.

* Các phụ kiện khác:

- Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc.

- Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc

- Dao mổ điện: 01 chiếc

- Máy hút dịch: 01 chiếc

- Kìm sinh thiết dạ dày qua nội soi: 01 hộp (≥ 20 cái/hộp)

- Kìm sinh thiết đại tràng qua nội soi: 01 hộp (≥ 20 cái/hộp)

- Thòng lọng cắt polyp: 01 hộp (≥ 10 cái/hộp)

- Bộ máy vi tính, máy in màu trả kết quả: 01 bộ

- Xe đẩy chuyên dụng: 01 chiếc

III. Thông số kỹ thuật cơ bản

1. Thiết bị chính: 

Bộ xử lý trung tâm, nguồn sáng

- Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu là HDTV

- Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp.

- Nguồn sáng tối thiểu là đèn LED.

- Tương thích với ống soi có chức năng quan sát gần ≤ 2 mm

- Tối thiểu có chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập.

- Tương thích với bộ nhớ di động để lưu trữ dữ liệu. Có thể lưu tối đa ≥ 2000 ảnh.

- Tín hiệu ngõ ra analog tối thiểu: Có thể lựa chọn ngõ ra phức hợp VBS, Y/C và RGB hoặc tương đương; các ngõ ra có thể được sử dụng đồng thời.

- Tín hiệu ngõ ra kỹ thuật số tối thiểu: Có thể lựa chọn HD-SDI, SD-SDI, và DVI hoặc tương đương.

- Ngõ ra tối thiểu cho màn hình HDTV: ≥ 4:3, 5:4, 16:9 và 16:10

- Tối thiểu có thể điều chỉnh cân bằng trắng bằng bàn phím, nút bấm trên mặt trước của máy.

- Điều chỉnh tông màu:

+ Đỏ: ≥ ±8 bước

+ Xanh: ≥ ±8 bước

+ Chroma: ≥ ±8 bước

- Điều chỉnh độ lợi sáng tự động tối thiểu: Hình ảnh có thể được tự động tăng độ sáng khi ánh sáng không đủ do đầu của ống soi quá xa điểm cần quan sát.

- Độ tương phản hình ảnh tối thiểu có thể được cài đặt 1 trong 3 chế độ: Bình thường, Cao, Thấp.

- Nhiễu được hiệu chỉnh bằng cách xử lý hình ảnh hoặc tương đương

- Chế độ hiệu chỉnh ánh sáng tự động tối thiểu: Tự động, Đỉnh, Trung bình.

- Có khả năng tăng cường cấu trúc hình ảnh.

- Kích thước hình ảnh nội soi có thể thay đổi được.

- Chức năng zoom điện tử ≥ 3 bước với tỷ lệ tối thiểu: x 1.0, x 1.2, x 1.5

- Có khả năng lưu dữ liệu của ≥ 50 bệnh nhân.

- Có thể nhập ≥ 20 cài đặt của người sử dụng.

Dây nội soi dạ dày video

- Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu HDTV

- Tương thích với bộ xử lý có trang bị màng lọc dải băng hẹp

- Tối thiểu có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc.

- Tối thiểu có hỗ trợ chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập.

- Tối thiểu có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc ≤ 2mm.

- Ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước để tránh những hư hỏng do ngâm rửa ống soi.

- Trường nhìn: ≥ 140°

- Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)

- Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm

- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 9.2 mm

- Đường kính ngoài của thân ống soi: ≥ 9.2 mm

- Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤ 2.8 mm

- Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ khoảng 3.0 mm từ đầu cuối ống soi

- Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ

- Độ uốn cong của đầu ống soi:

+ Hướng lên: ≥ 210°

+ Hướng xuống: ≥ 90°

+ Hướng phải: ≥ 100°

+ Hướng trái: ≥ 100°

- Chiều dài làm việc: ≥ 1030 mm

- Chiều dài tổng: ≥ 1350 mm

Dây nội soi đại tràng video:

- Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu HDTV.

- Tương thích với bộ xử lý có trang bị màng lọc dải băng hẹp

- Tối thiểu có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc.

- Tối thiểu có hỗ trợ chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập.

- Tối thiểu có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc ≤ 2mm.

- Ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước để tránh những hư hỏng do ngâm rửa ống soi.

- Tối thiểu có khả năng điều chỉnh độ cứng của ống soi phù hợp với từng đặc điểm giải phẫu của bệnh nhân hoặc theo tùy chỉnh của bác sĩ.

- Tối thiểu có khả năng thay đổi độ cứng phần thân ống soi ≥ 4 chế độ; kênh nước phụ giúp phun rửa các dịch nhầy giúp cho trường nhìn luôn rõ ràng.

- Trường nhìn: ≥ 140°

- Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)

- Độ sâu của trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm

- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 12.8 mm

- Đường kính ngoài của thân ống soi: ≥ 12.8 mm

- Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 3.7 mm

- Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ khoảng ≥ 5.0 mm từ đầu cuối ống soi

- Đầu cuối ống soi gồm ≥ 6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ và 1 kênh nước phụ

- Độ uốn cong của đầu ống soi:

+ Hướng lên: ≥ 180°

+ Hướng xuống: ≥ 180°

 + Hướng phải: ≥ 160°

+ Hướng trái: ≥ 160°

- Chiều dài làm việc: ≥ 1330 mm

- Chiều dài tổng: ≥ 1655 mm

2. Các phụ kiện khác:

Màn hình chuyên dụng:  Full HD

- Màn hình công nghệ LCD với tấm nền IPS hoặc tương đương.

- Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels.

- Phím điều khiển có đèn định hướng, có thể tùy chỉnh cho các chức năng thường dùng.

- Có tính năng hiển thị hình ảnh PIP (Picture-in-Picture) hoặc tương đương, POP (Picture-out-Picture) hoặc tương đương, xoay hình, lật hình đối xứng.

- Bề mặt phẳng dễ dàng vệ sinh khử khuẩn.

- Kích thước màn hình ≥ 23 inch.

- Kích thước điểm ảnh ≤ 0.32mm.

- Tỷ lệ khung hình: 16:9, hoặc tương tự.

- Độ sáng ≥ 300 cd/m2

- Độ tương phản ≥ 1000:1

- Tín hiệu đầu vào tương thích với RGB, DVI-D, SDI hoặc tương đương.

- Tín hiệu đầu ra tương thích với DVI-D hoặc tương đương.

- Góc nhìn: ≥ 89°/89°/89°/89°

Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: Phù hợp với thiết bị chính, kết nối với nguồn sáng để lấy khí kiểm tra rò rỉ ống soi

Dao mổ điện cao tần

- Dao mổ điện cao tần dùng trong các phẫu thuật khác nhau tối thiểu cho nội soi 

- Có khả năng nhớ cài đặt của lần sử dụng cuối cùng.

- Có thể sử dụng tấm điện cực trung tính loại dùng nhiều lần hoặc loại một lần

- Có tính năng đảm bảo an toàn cho tấm điện cực trung tính

- Tự động ngắt khi tiếp xúc kém hơn

- Công suất cắt đốt đơn cực ≥ 200W

- Công suất cắt đốt lưỡng cực ≥ 100W

Máy hút dịch:

- Loại bơm: không dầu

- Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥ 25 lít/phút

- Áp suất hút chân không tối đa: ≥ 450mmHg

- Số lượng bình chứa dịch: ≥ 2 bình

Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần

- Tương thích kênh làm việc tối thiểu 2,8mm

- Chiều dài làm việc ≥ 1550 mm

- Có lỗ bên

Kìm sinh thiết đại tràng, dùng 1 lần

- Tương thích kênh làm việc tối thiểu 2.8mm

- Chiều dài làm việc ≥ 2300mm

- Có kim, có lỗ bên

Thòng lọng thắt Polyp dùng 1 lần

- Lọng cắt polyp hình oval, có dây dày để tối đa hóa cầm máu và điều khiển dễ dàng. Tích hợp tay cầm, đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc ≥ 2300mm, đường kính lọng có độ mở tối đa ≥ 25mm, độ dày của dây lọng thắt ≥ 0.47mm

Bộ máy vi tính, máy in màu 

- Máy tính: tối thiểu CPU core ≥ i5, ≥3.6 GHz, RAM ≥ 4GB, 

- Ổ cứng tối thiểu là ổ HDD ≥ 1TB, 

- Các cổng USB, bàn phím, chuột

- Máy in: Phun màu tối thiểu khổ A4

Xe đẩy chuyên dụng

- Có ngăn kéo 

- Tích hợp ≥ 06 ổ cắm điện

- Có bánh xe tích hợp phanh hãm

IV. Yêu cầu khác:
- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
	Hệ thống
	01

	2 
	Máy siêu âm màu số hóa, Doppler các loại
	I. Yêu cầu chung: 

- Tình trạng: Máy mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

- Điều kiện vận hành:

+ Nhiệt độ: [image: image2.png]


 35 độ C

+ Độ ẩm:[image: image4.png]


  80% 

- Nguồn điện: 220V, 50/60Hz

- Đạt các tiêu chuẩn chất lượng IEC 60601, ISO 13485 hoặc tương đương

II. Yêu cầu cấu hình:

01 Máy siêu âm doppler màu 03 đầu dò

Bao gồm:

+ 01 Hệ thống máy chính liền xe đẩy

+ 01 Gói chức năng hình ảnh hòa âm mô 

+ 01 Gói chức năng giảm nhiễu hạt và bóng lưng, hiển thị ranh giới giữa các mô

+ 01 Gói chức năng tăng cường chất lượng hình ảnh

+ 01 Gói chức năng tăng cường hình ảnh kim sinh thiết

+ 01 Gói phần mềm đo đạc ở chế độ siêu âm ≥ 2D, Doppler

+ 01 Gói phần mềm đo đạc ứng dụng trong siêu âm thai nhi

+ 01 Gói phần mềm đo đạc ứng dụng trong siêu âm phụ khoa

+ 01 Gói phần mềm đo đạc ứng dụng trong siêu âm mạch máu

+ Đầu dò Convex đa tần số: 01 chiếc

+ Đầu dò Linear đa tần số: 01 chiếc

+ 01 Đầu dò Âm đạo đa tần số: 01 chiếc

+ Máy vi tính để bàn kèm máy in phun màu: 01 Bộ 

+ Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ

III. Yêu cầu kỹ thuật:

3.1. Hệ thống máy chính

- Màn hình hiển thị LCD có độ phân giải cao với 

- Góc nhìn: ≥ 178 độ

- Kích thước: ≥ 18,5 inch

- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 (Full HD)

- Độ sáng (cd/m2): ≥ 200 

- Số cổng cắm đầu dò: ≥ 03 cổng cắm 

- Độ sâu quan sát: ≥ 40 cm

- Dải động: ≥ 400 dB

- Mức độ thang xám: ≥ 256

- Dung lượng bộ nhớ CINE: ≥ 960 MB

 Kết nối ngoại vi:

- Ethernet, HDMI, Audio out, hoặc tương đương

- USB ngoài: ≥ 6 cổng USD 

3.2. Chế độ hoạt động

- B-mode: 01 bộ

- Hòa âm mô: 01 bộ

- M-mode: 01 bộ

- Mode Doppler màu: 01 bộ

- Mode M dòng chảy màu: 01 bộ

- Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung: 01 bộ

3.3. Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu có

- Khả năng hiển thị đồng thời: B/PW, B/Doppler màu hay Doppler năng lượng, B/M, B + Doppler  màu/M, Real-time Triplex mode

- Hiển thị nhiều hình: Có

- Zoom thời gian thực và tĩnh: Có

- Hình ảnh màu hóa: Màu hóa mode B, màu hóa mode M, màu hóa mode PW

3.4. Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm 

- Mật độ dòng quét

- Tốc độ khung hình 

- Góc quét, bề rộng quét

- Zoom thời gian thực và tĩnh

- Tần số đầu dò

- Độ khuếch đại

- Độ khuếch đại từng phần TGC

- Dải động 

- Màu hóa B mode và M mode

- Tự động tối ưu hóa hình ảnh

- Định hướng hiển thị

- Kích thước hình ảnh

- Giảm nhiễu nền và nhiễu đốm

- Thay đổi đường nền

- Đảo phổ

- Đường nền Doppler

- Màu hóa phổ 

- Điều chỉnh góc

- Tăng cường hình ảnh kim sinh thiết

3.5. Các chức năng đo đạc

- Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích

- Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực

- Đo đạc, tính toán trong sản khoa

- Đo đạc, tính toán trong phụ khoa

3.6. Các thông số hiển thị

- Số ID Bệnh nhân, Tên Bệnh nhân, Tên Bệnh viện

- Tuổi, Giới tính, Nhịp tim, Vùng thăm khám, Tên bác sĩ thực hiện, Tuổi thai

- Các thông số hiển thị trên ảnh: Tốc độ khung hình, Chỉ số năng lượng; Tần số đầu dò, Độ sâu, Dải động, độ khuếch đại, Bộ lọc, Tốc độ khung hình, , Góc Doppler

- Hiển thị dữ liệu hình ảnh thu được trong quá trình thăm khám 

- Chú thích

- Biểu tượng cơ thể và dấu đầu dò

- Dấu hướng dẫn sinh thiết 

3.7. Đầu dò 

 * Đầu dò Convex đa tần số 

- Ứng dụng siêu âm ổ bụng tổng quát, sản phụ khoa

- Tần số: ≤ 1,8 đến ≥ 6,0 MHz

- Trường nhìn: ≥ 700

 * Đầu dò Linear đa tần số

- Ứng dụng siêu âm tuyến giáp, tuyến vú, mạch máu, và cơ xương khớp

- Tần số: ≤ 4,5 đến ≥ 14,0 MHz

- Trường nhìn: ≥ 38 mm

 * Đầu dò Âm đạo đa tần số

- Ứng dụng siêu âm tử cung, buông trứng, bàng quang, tiền liệt tuyến

- Tần số: ≤ 4 đến ≥ 11,0 MHz

- Trường nhìn: ≥ 1800

3.8. Máy in nhiệt đen trắng 

- Công nghệ: in nhiệt

- Tốc độ in: ≤ 2 giây/ảnh 

- Độ phân giải: ≥ 300 dpi

IV. Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu

- Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, tối thiểu 05 năm
	Cái
	01

	3 
	Máy siêu âm xách tay
	I. Thông tin chung:

- Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi
- Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50/60 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: 0oC - 40oC

+ Độ ẩm: 30% - 85% (không ngưng tụ)

II. Cấu hình cung cấp

- Máy chính thiết kế dạng xách tay tích hợp pin: 01 máy
- Đầu dò Convex đa tần số: 01 cái
- Đầu dò Linear đa tần số: 01 cái
- Phần mềm đo đạc cơ bản kèm theo máy: 01 bộ

- Phần mềm kết nối DICOM: 01 bộ

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật

3.1. Máy chính

- Số cổng cắm đầu dò hoạt động: ≥ 02 cổng

- Màn hình hiển thị LED ≥ 12.1-inch, độ phân giải ≥ 1024 x 768

- Màn hình có thể điều chỉnh góc nghiêng ≥ 30 độ

- Bảng điều khiển có các phím chữ - số và các phím định danh do người dùng cài đặt

- Pin Lithium-ion: ≥ 11.1V, ≥ 4800 mAh, có thể sạc, thời gian vận hành tối đa > 120 phút

- Có kèm các cổng kết nối thiết bị ngoại vi: USB, VGA, Ethernet, Cổng ra video

3.2. Đầu dò

3.2.1. Đầu dò Convex

- Tần số trung tâm: 3.5 MHz

- Tần số thông thường: 2.0 MHz, 3.5 MHz, 4.5 MHz, 5.0 MHz

- Tần số Harmonic: H5.0 MHz, H6.0 MHz

- Số chấn tử: ≥ 80

- Trường nhìn tối đa: ≥ 83o
- Ứng dụng: Phụ khoa, Sản khoa, Nhi khoa, Ổ bụng

3.2.2. Đầu dò Linear

- Tần số trung tâm: 7.5 MHz

- Tần số thông thường: 5.0 MHz, 6.5 MHz, 7.5 MHz, 10.0 MHz

- Số chấn tử: ≥ 80

- Trường nhìn tối đa: 38mm

- Ứng dụng: Nhi khoa, Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Cơ xương khớp

3.3. Chế độ hình ảnh

- B-Mode hoặc tương đương
- M-Mode hoặc tương đương
3.4. Thông số hình ảnh

3.4.1. Chế độ hình ảnh B

- Độ sâu hiển thị: 0.9 cm - 37.8 cm (tùy thuộc vào đầu dò)

- Tốc độ khung hình (tối đa): 375 khung hình/giây (tùy thuộc vào đầu dò)

- Điều chỉnh được số tiêu điểm: ≥ 4

- Điều chỉnh được vị trí tiêu điểm (tối đa): ≥ 16

- Dải động: 30 - 220

-  Tăng sáng toàn phần: 0 – 100 dB

- TGC: ≥ 8

- Xoay trái/phải, trên/dưới

- Xoay: ≥ 0o, 90o, 180o, 270o
3.4.2. Chế độ hình ảnh M

- Tăng sáng toàn phần: 0 - 100

- Tốc độ: 1-6

IV. Yêu cầu khác:

 - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu

- Bảo trì ≤ 06 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành.

- Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, tối thiểu 05 năm
	Cái
	01


1.3. Các yêu cầu khác: Hàng hóa mới 100%  

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:


+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.


+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;


+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;


+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.


Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. 

Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
1

