## PL2.1
|  |  | BỘ Y TẾ | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  |  | BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC: DANH MỤC PHẠM VI VÀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP
Gói thầu Cung cấp hóa chất sinh phẩm được phân loại là trang thiết bị y tế
Dự toán mua sắm hóa chất sinh phẩm năm 2026
STT | Tên hoá chất, sinh phẩm | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng | Giá KH | Thành tiền | Tùy chọn mua thêm | Thành tiền tùy chọn mua thêm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Tiến độ cung cấp
1 | Anti A | Lọ | 10ml/lọ | 80 | 77000 | 6160000 | 24 | 1848000 | Thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ các dòng tế bào lai. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
2 | Anti B | Lọ | 10ml/lọ | 80 | 77000 | 6160000 | 24 | 1848000 | Thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ các dòng tế bào dòng lai. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
3 | Anti AB | Lọ | 10ml/lọ | 80 | 77000 | 6160000 | 24 | 1848000 | Thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ các dòng tế bào dòng lai. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
4 | Anti D (IgM/IgG) | Lọ | 10ml/lọ | 80 | 168000 | 13440000 | 24 | 4032000 | Thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-D kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ các dòng tế bào dòng lai. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
5 | Thẻ xét nghiệm định nhóm máu | Test | 200 test/ túi | 25000 | 14700 | 367500000 | 7500 | 110250000 | Thành phần: - Anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM - Anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM - Control:dung dịch đệm photphat không chứa kháng thể. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
6 | Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs | Card | 24 card/ hộp | 2500 | 75600 | 189000000 | 750 | 56700000 | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa kháng thể Anti Human IgG và kháng thể đơn dòng Anti C3d. Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
7 | Thẻ xét nghiệm định nhóm máu ABO và Rh | Card | 24 card/ hộp | 10000 | 52500 | 525000000 | 3000 | 157500000 | Thực hiện được xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu. Gel card 6 giếng gồm: Từ cột 1 - 3: Anti A – Anti B – Anti D (IgM) dùng để định nhóm máu xuôi (phương pháp huyết thanh mẫu); Từ cột 4 - 6: chứa gel trung tính, cột 4 để làm chứng âm, cột 5 và cột 6 để định nhóm máu ngược (phương pháp hồng cầu mẫu) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
8 | Dung dịch pha loãng xét nghiệm nhóm máu | Lọ | 500 ml/ chai | 80 | 1890000 | 151200000 | 24 | 45360000 | Thành phần: Dung dịch đệm lực ion thấp, chứa Natri clorid <0,1%, phù hợp trong các xét nghiệm huyết thanh học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
9 | Card xét nghiệm chéo trong môi trường nước muối ở 22oC | Card | 24 card/ hộp | 6000 | 73500 | 441000000 | 1800 | 132300000 | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa gel trong dung dịch đệm thích hợp; Dùng làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
10 | Hoá chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học | Lọ | 3x2 ml | 12 | 1565000 | 18780000 | 3 | 4695000 | Máu toàn phần, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích hóa chất: hàng tháng. Thông số phân tích: 11 thông số: Haematocrit (HCT), Haemoglobin (Hb), Mean Cell Haemoglobin (MCH), Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC), Mean Cell Volume (MCV), Mean Platelet Volume (MPV), Platelets (PLT), Plateletcrit (PCT), Red Blood Cell Count (RBC), Red Cell Distribution Width (RDW), Total White Blood Cell Count (WBC). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
11 | Hoá chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu rút gọn | Lọ | 6x1 ml | 12 | 1300000 | 15600000 | 3 | 3900000 | Máu toàn phần, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích máu: hàng tháng. Thông số phân tích: 5 thông số. aPTT, PT (including INR), TT, Fibrinogen, Antithrombin III Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
12 | Dung dịch rửa giải pha động 1 cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố | can | 940ml | 30 | 1164660 | 34939800 | 9 | 10481940 | Thành phần: Nước, Bis Tris HCL. Thuốc thử pha 1 dùng trong phân tách và định lượng hemoglobin bình thường và hemoglobin biến thể trong máu. Sẵn sàng sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
13 | Dung dịch rửa giải pha động 2 cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố | can | 940ml | 15 | 1204140 | 18062100 | 4 | 4816560 | Thành phần: Nước, Bis Tris HCL Thuốc thử pha 2 dùng trong phân tách và định lượng hemoglobin bình thường và hemoglobin biến thể trong máu. Sẵn sàng sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
14 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố | Hộp | 2x1000µL | 2 | 8400000 | 16800000 | - | - | Thành phần: máu toàn phần ly giải chứa các hemoglobin F, A, S và C. Chất đánh dấu đỉnh được sử dụng cho chương trình kiểm soát chất lượng xét nghiệm xác định hemoglobin toàn phần và các biến thể hemoglobin. Dạng đóng gói: Bột đông khô. Hoàn nguyên và pha loãng trước khi sử dụng bằng dung dịch ly giải hồng cầu tiêu chuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
15 | Cột sắc ký phân tích thành phần huyết sắc tố | chiếc | 1 chiếc | 2 | 63206850 | 126413700 | - | - | Thành phần: Silica gel. Cột phân tích được sử dụng trong xét nghiệm định tính các biến thể hemoglobin và định lượng hemoglobin HbF và HbA2 trong máu toàn phần tĩnh mạch, mao mạch và vết máu khô của người. Sẵn sàng sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
16 | Dung dịch rửa hệ thống | Bình | 940ml | 10 | 631680 | 6316800 | 3 | 1895040 | Thành phần: Nước; Ethanol, Methanol. Dung dịch rửa được sử dụng cho xét nghiệm định lượng tỷ lệ glycated hemoglobin toàn phần và/hoặc phân tách và định lượng các hemoglobin bình thường và bất thường trong máu. Sẵn sàng sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
17 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Bình | 940ml | 15 | 769860 | 11547900 | 4 | 3079440 | Thành phần: Nước, Triton X100, Bis Tris HCl. Thuốc thử pha loãng được sử dụng cho xét nghiệm định lượng tỷ lệ glycated hemoglobin toàn phần và/hoặc phân tách và định lượng các hemoglobin bình thường và bất thường trong máu. Sẵn sàng sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
18 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố | Hộp | 4x300µL | 3 | 8963892 | 26891676 | - | - | Thành phần: Máu toàn phần ly giải chứa các hemoglobin A, F, A2 và S. Chất kiểm chứng được sử dụng trong chương trình kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA2 và HbF. Dạng đóng gói: Bột đông khô. Hoàn nguyên và pha loãng trước khi sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
19 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | Hộp | 1900ml+850ml | 80 | 10395000 | 831600000 | 24 | 249480000 | Thành phần: gồm hai loại hóa chất: - Hóa chất Erythrolyse gồm thành phần chứa: chất làm ướt 0.3-1.5g/L, Formic Acid 1.2 mL/L - Hóa chất StaliLyse gồm thành phần tối thiểu: Sodium Carbonate 6 g/L Mục đích sử dụng: Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu, sử dụng phương pháp đo kết hợp thể tích - độ dẫn - độ tán xạ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
20 | Dung dịch nhuộm hồng cầu lưới dùng cho xét nghiệm huyết học | Hộp | 1900ml+380ml | 4 | 20759340 | 83037360 | 1 | 20759340 | Thành phần: Gồm 2 loại hóa chất có thành phần chứa: Reagent A- Retic Stain: New Methylene Blue 0.06% (w/v) + Reagent B- Retic Clear: Sulfuric Acid 0,15% Mục đích sử dụng: Hóa chất làm sạch hồng cầu và nhuộm hồng cầu lưới. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
21 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | Hộp | 5L | 40 | 26145000 | 1045800000 | 12 | 313740000 | Thành phần chứa: Muối Ammonium bậc 4 (QACs) 5-80 g/L, Sodium Sulfite 1-5 g/L. Mục đích sử dụng: Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm hồng cầu có nhân (NRBC), đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
22 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Hộp | 10L | 1300 | 1680000 | 2184000000 | 390 | 655200000 | Thành phần chứa: Sodium Sulfate 13.73 g/L, Sodium Chloride 1.04 g/L, Tetracaine HCL 0,02 g/L, Imidazole 2,85 g/L. Mục đích sử dụng: Dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
23 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Hộp | 10L | 50 | 6090000 | 304500000 | 15 | 91350000 | Thành phần chứa: Dung dịch chứa enzym phân giải protein. Mục đích sử dụng: Chất tẩy rửa để sử dụng trên các cấu phần của máy phân tích huyết học khi tiếp xúc với các mẫu máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
24 | Chất kiểm chuẩn dùng trên máy phân tích huyết học | Bộ | 1x 3.5ml + 1x3.5ml + 1x3.5ml | 90 | 2924250 | 263182500 | 27 | 78954750 | Thành phần: 3 mức: 1, 2, 3. Gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. Mục đích sử dụng: Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học. Chất kiểm chuẩn tế bào xác nhận và theo dõi độ chính xác của thiết bị và hiệu quả độ chụm bằng cách cung cấp giá trị đo để đếm, định cỡ, xác định hemoglobin, đếm NRBC và phân biệt Tế bào bạch cầu bằng công nghệ đo thể tích - độ dẫn - độ tán xạ. Bao gồm các thông số: WBC, RBC, Hgb, NRBC, MDW, LDW. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
25 | Chất kiểm chuẩn máy dùng hiệu chỉnh thông số về thể tích, độ dẫn, tán xạ trên máy phân tích huyết học | Lọ | 1x4ml | 1 | 678300 | 678300 | - | - | Thành phần: một dung dịch chứa các hạt nhựa polystyrene trong chất đệm chứa chất hoạt động bề mặt Mục đich sử dụng: Hóa chất sử dụng trên hệ thống phân tích tế bào tự động kết hợp các hóa chất phân tích để theo dõi giá trị phép đo các thông số về thể tích, độ dẫn, tán xạ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
26 | Chất chuẩn máy dùng trên máy phân tích huyết học | Hộp | 1x3.3ml | 1 | 4294521 | 4294521 | - | - | Thành phần: gồm hồng cầu người, thành phần có kích thước tiểu cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương Hồng cầu cố định được thêm vào để mô phỏng bạch cầu. Mục đích sử dụng: Chất chuẩn dùng để chỉnh hệ số trên hệ thống phân tích tế bào tự động, bao gồm các thông số WBC, RBC, Hgb, MCV, Plt, MPV, kết hợp với thuốc thử cụ thể. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
27 | Chất kiểm chuẩn dùng cho XN hồng cầu lưới trên máy phân tích huyết học | Hộp | 4x3.5mlL + 4x3.5mlL + 4x3.5mlL | 1 | 12259800 | 12259800 | - | - | Thành phần: Gồm 3 mức: 1, 2, 3. Chứa gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, các thành phần giống hồng cầu lưới đã được ổn định. Mục đích sử dụng: Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học. Chất kiểm chuẩn tế bào xác nhận và theo dõi độ chính xác của thiết bị và hiệu quả độ chụm bằng cách cung cấp giá trị đo để nhận biết hồng cầu lưới bằng công nghệ đo thể tích - độ dẫn - độ tán xạ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
28 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Bộ | 1x 3.5ml + 1x3.5ml + 1x3.5ml | 40 | 2831220 | 113248800 | 12 | 33974640 | Thành phần: 3 mức: 1, 2, 3. Gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. Mục đích sử dụng: Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học. Chất kiểm chuẩn tế bào xác nhận và theo dõi độ chính xác của thiết bị và hiệu quả độ chụm bằng cách cung cấp giá trị đo để đếm, định cỡ, xác định hemoglobin, đếm NRBC và phân biệt Tế bào bạch cầu bằng công nghệ đo thể tích - độ dẫn - độ tán xạ. Bao gồm các thông số: WBC, RBC, Hgb, NRBC, ... Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
29 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | Hộp | 1x500ml | 50 | 2310000 | 115500000 | 15 | 34650000 | Thành phần Acid clohydric 100 mmol/L Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
30 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | Hộp | 1x80ml | 40 | 729120 | 29164800 | 12 | 8749440 | Thành phần dung dịch natri hypoclorit chứa < 5% clo. Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
31 | Hóa chất dùng để pha loãng trên hệ thống phân tích đông máu | Hộp | 1x100ml | 70 | 745500 | 52185000 | 21 | 15655500 | Thành phần chứa dung dịch nước muối chứa < 0.1% natri azide. Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
32 | Chất kiểm chứng mức bất thường thấp dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hộp | 10x1ml | 30 | 3147900 | 94437000 | 9 | 28331100 | Thành phần: huyết tương người. Dạng bột khô Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu: PT,APTT, TT,Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT,Fibrinogen Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
33 | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hộp | 10x1ml | 30 | 2547300 | 76419000 | 9 | 22925700 | Thành phần: huyết tương người. Dạng bột khô Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu: PT,APTT, TT,Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT,Fibrinogen Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
34 | Chất kiểm chứng mức bất thường cao dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hộp | 10x1ml | 5 | 3005100 | 15025500 | 1 | 3005100 | Thành phần: huyết tương người. Dạng bột khô Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu: PT,APTT, Hepatocomplex ở dải đo bất thường cao Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
35 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | Hộp | 1x4000ml | 150 | 3948000 | 592200000 | 45 | 177660000 | Thành phần 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (Methylisothiazolinone hydrochloride)< 0.005 %. Dạng lỏng. Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
36 | Hóa chất đo thời gian APTT- không nhạy với kháng photpholipid dành cho máy phân tích đông máu | Hộp | 5x10ml+5x10ml | 40 | 3475500 | 139020000 | 12 | 41706000 | Thành phần gồm thuốc thử APTT Reagent và Calcium Chloride. APTT Reagent chứa thuốc thử phospholipid tổng hợp, chất kích hoạt silica keo, đệm và chất bảo quản. Calcium Chloride chứa dung dịch calci clorua (0,020 mol/L) và chất bảo quản. Hóa chất dùng để XN thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
37 | Chất kiểm chứng dùng cho XN định lượng Anti Xa (LMW Heparin) trên máy phân tích đông máu | Hộp | 5x1ml+5x1ml | 1 | 7277550 | 7277550 | - | - | Thành phần: huyết tương người chứa heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH), đệm, chất ổn định. Dạng bột khô Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN xác định Heparin trọng lượng phân tử thấp trong dải đo thấp và dải đo cao Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
38 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu | Hộp | 3x1ml+3x1ml+3x1ml | 2 | 13092471 | 26184942 | - | - | Thành phần: huyết tương người. Dạng bột khô Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho XN đông máu Heparin ≥ 3 mức Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C. ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
39 | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu | Hộp | 10x2ml | 50 | 9149700 | 457485000 | 15 | 137245500 | Thành phần: Thrombin bò (35 UNIH/mL) chứa albumin bò, calcium chloride, chất dệm và chất ổn định. Dạng bột khô Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen-Clauss Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 3 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 tháng nhiệt độ -20 độ C, , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
40 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | Hộp | 2400 cóng | 100 | 9878400 | 987840000 | 30 | 296352000 | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. Thành phần: nhựa polystyrene Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
41 | Hóa chất dùng để XN định lượng D-Dimer, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | Hộp | 3x4ml+3x6ml+2x1ml | 250 | 22878240 | 5719560000 | 75 | 1715868000 | Thành phần: Latex Reagent: hạt latex polystyrene phủ F(ab')2 mảnh kháng thể đơn dòng chuột (MA-8D3) kháng trực tiếp D-dimer chứa albumin huyết thanh bò, các chất ổn định và chất bảo quản Reaction buffer: Chất đệm HEPES chứa albumin huyết thanh bò, các chất ổn định và chất bảo quản D-dimer Calibrator: D-dimer dạng bột khô tích chiết một phần từ fibrin người được phân giải bởi plasmin người có chứa albumin huyết thanh bò, chất ổn định và chất bảo quản Hóa chất dùng để XN định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục, loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) Ngưỡng ≥ 500 ng/mL, độ nhạy ≥ 99.9%, độ đặc hiệu ≥ 40%, độ tuyến tính ≥ 215 - 128000ng/ml (chế độ auto rerun) Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Latex ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
42 | Chất kiểm chứng dùng cho XN định lượng D-Dimer trên máy phân tích đông máu | Hộp | 5x1ml+5x1ml | 15 | 6776700 | 101650500 | 4 | 27106800 | Thành phần: Dung dịch chứa D-Dimer (tinh sạch một phần, có nguồn gốc từ fibrin (người) được phân giải bởi plasmin (người) chứa albumin huyết thanh bò, đệm, chất ổn định và chất bảo quản Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN định lượng D-Dimer dải đo bình thường và dải đo bất thường Thời gian ổn định ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ , ≥ 24 giờ nhiệt độ 15 độ trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
43 | Hóa chất dùng cho XN định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu | Hộp | 5x3ml+5x2.5ml | 5 | 13516650 | 67583250 | 1 | 13516650 | Thành phần: Factor Xa reagent: yếu tố Xa (bò, tinh khiết) (~5,5 nkat/mL), đệm Tris, EDTA, dextran sulfat, natri clorid và albumin huyết thanh bò. Chromogenic substrate: cơ chất sinh màu S-2732 (~1,2 mg/mL) và tác nhân tạo khối. Hóa chất dùng để xác định hoạt độ heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp, các chất ức chế trực tiếp yếu tố FXa như Rivaroxaban, Apixaban theo phương pháp so màu. Thời gian ổn định Hóa chất Factor Xa ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
44 | Hóa chất dùng để xét nghiệm phát hiện tổng số kháng thể gắn Heparin trong rối loạn HIT, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | Hộp | 2x1.8ml+2x3.2ml+2x0.8ml+2x1ml | 2 | 45862005 | 91724010 | - | - | Thành phần: Latex Reagent: hạt latex polystyrene phủ kháng thể đơn dòng của chuột anti-PF4-Heparin tinh chiết trong chất đệm Tris, có chứa albumin huyết thanh bò, chất ổn định và chất bảo quản Stabilizer: chất đệm PBS có chứa albumin huyết thanh bò, chất ổn định và chất bảo quản Complex: phức hợp PF4-PVS (PF4 từ tiểu cầu người tổ hợp với PVS) trong chất đệm PBS có chứa albumin huyết thanh bò, chất ổn định và chất bảo quản. Chứa 0.02% Bronidox như 1 chất bảo quản Calibrator: dạng bột khô kháng thể đơn dòng PF4-Heparin trong chất đệm Tris chứa albumin huyết thanh bò, chất ổn định và chất bảo quản Hóa chất dùng để XN đánh giá bệnh nhân có hội chứng giảm tiểu cầu khi dùng Heparin (HIT). Hóa chất dạng lỏng và chất chuẩn. Thời gian ổn định Hóa chất ≥ 60 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 36 giờ nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
45 | Chất kiểm chứng cho XN (HIT) đánh giá hội chứng giảm tiểu cầu khi dùng Heparin | Hộp | 3x1ml+3x1ml | 1 | 10780560 | 10780560 | - | - | Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng PF4-Heparin (tương tự kháng thể kháng PF4-Heparin người), đệm Tris, albumin huyết thanh bò, chất ổn định và chất bảo quản. Dạng dung dịch Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm (HIT) đánh giá hội chứng giảm tiểu cầu khi dùng Heparin Thời gian ổn định Hóa chất ≥ 60 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 24 giờ nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
46 | Chất chuẩn dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hộp | 10x1ml | 5 | 3596250 | 17981250 | 1 | 3596250 | Thành phần: huyết tương người. Dạng bột khô Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C Thời gian ổn định ≥ 24 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với xét nghiệm Fibrinogen, ≥ 8 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với các xét nghiệm yếu tố Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
47 | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen trên máy phân tích đông máu | Hộp | 10x2ml | 5 | 9951900 | 49759500 | 1 | 9951900 | Dạng: bột khô. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 7 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
48 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | Hộp | 5x20ml+5x20ml | 60 | 7675500 | 460530000 | 18 | 138159000 | Thành phần: RecombiPlasTin 2G: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, chất ổn định, chất bảo quản và đệm. Dạng bột khô RecombiPlasTin 2G Diluent : calci clorua, polybren và chất bảo quản. Dạng dung dịch Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian PT, ISI ≤ 1,05. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và ≥ 10 ngày ở 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
49 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | Hộp | 5x9ml+5x8ml | 40 | 4890900 | 195636000 | 12 | 58690800 | Thành phần chứa silica keo, phospholipid tổng hợp, đệm và chất bảo quản. Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Dạng lỏng. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
50 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố IX | ml | 10 x1ml | 20 | 590625 | 11812500 | 6 | 3543750 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố IX trên hệ thống máy đông máu tự động sử dụng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). -Dạng bột đông khô. Thành phần tối thiểu chứa: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố IX. Thời gian ổn định: tối thiểu từ 24 giờ ở 2 - 8 độ C, tối thiểu từ 24 giờ ở 15 độ C trên máy. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
51 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VIII | ml | 10 x1ml | 20 | 715785 | 14315700 | 6 | 4294710 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố VIII trong mẫu huyết tương trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). - Dạng Bột đông khô. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố VIII. Thời gian ổn định: tối thiểu từ 24 giờ ở 2 - 8 độ C, tối thiểu từ 24 giờ ở 15 độ C trên máy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
52 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XI | ml | 10 x1ml | 20 | 715785 | 14315700 | 6 | 4294710 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố XI trong mẫu huyết tương trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). - Dạng Bột đông khô. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố XI. Thời gian ổn định: tối thiểu từ 24 giờ ở 2 - 8 độ C, tối thiểu từ 24 giờ ở 15 độ C trên máy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
53 | Ống lấy mẫu 2.0 mL | Túi | 1000 cái | 2 | 1600000 | 3200000 | - | - | Thành phần: Polystyrene Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
54 | Hóa chất dùng cho XN định lượng Antithrombin trên máy phân tích đông máu | Hộp | 4x4.5ml+4x4.5ml | 5 | 8856756 | 44283780 | 1 | 8856756 | Thành phần: Chromogenic substrate: cơ chất sinh màu S-2765, N-α-Z-D-Arg-Gly-pNA.2HCl (13,5 mg/lọ), đệm và chất hoạt động bề mặt. Factor Xa reagent: yếu tố Xa (bò) (45 nkat/lọ), heparin, đệm, albumin huyết thanh bò và chất bảo quản. Hóa chất dùng để XN định lượng Antithrombin theo phương pháp so màu. Thời gian ổn định Hóa chất Factor Xa ≥ 35 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 2 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
55 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên nhân | Hộp | Hộp 96 test | 40 | 5287968 | 211518720 | 12 | 63455616 | Phát hiện định tính các tự kháng thể IgG kháng dsDNA, histone,SSA, SSB, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1, tâm động (centromere) và các kháng nguyên khác tách chiết từ nhân HEp-2 trong huyết thanh và huyết tương người với kỹ thuật miễn dịch hấp thụ liên kết enzym (Elisa). Tổng thời gian ủ: 90 phút ở 37ºC và 15 phút nhiệt độ phòng Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu: ≥98% Tỷ lệ pha loãng mẫu: 1/101 Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
56 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng dsDNA | Hộp | Hộp/96 test | 40 | 5760000 | 230400000 | 12 | 69120000 | Định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng DNA mạch đôi (dsDNA) trong huyết thanh và huyết tương người với kỹ thuật miễn dịch hấp thụ liên kết enzym (Elisa). Tổng thời gian ủ: 90 phút ở 37ºC và 15 phút nhiệt độ phòng Độ nhạy: ≥98% Độ đặc hiệu: ≥98% Tỷ lệ pha loãng mẫu: 1/101 Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
57 | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm chuyên dùng trong các máy xét nghiệm ELISA 300 μL | Khay | Khay /96 tips | 672 | 299376 | 201180672 | 201 | 60174576 | Đầu côn hút hóa chất 300µl và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn. Lớp trong đầu côn có phủ tĩnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. - Vật liệu tip: PP – Polypropylene - Vật liệu khay: PC – Polycarbonate - Kích thước tip: + Chiều dài: 55.0 mm + Đồng tâm ≤ 1.5 Kích thước khay: + Chiều dài: 126.9 mm + Chiều rộng: 88.4 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
58 | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm chuyên dùng trong các máy xét nghiệm ELISA 1100 μL | Khay | Khay /96 tips | 576 | 350011 | 201606336 | 172 | 60201892 | Đầu côn hút hóa chất 1100µl và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn. Lớp trong đầu côn có phủ tĩnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. - Vật liệu tip: PP – Polypropylene - Vật liệu khay: PC – Polycarbonate - Kích thước tip : + Chiều dài: 97.0 mm + Đồng tâm ≤ 1.5 Kích thước khay: + Chiều dài:126.9 mm + Chiều rộng: 88.4 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
59 | Khay 96 giếng sâu lòng | Hộp | 50 khay/hộp | 2 | 2007000 | 4014000 | - | - | Khay đựng hoá chất phản ứng, 96 giếng sâu. Thể tích 2.0ml. Dùng cho máy miễn dịch. Chất liệu: polypropylenee Đạt tiêu chuẩn ISO/TCCS Hoặc tương đương | 12 tháng
60 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện 12 loại kháng thể kháng nhân sử dụng kỹ thuật sắc ký miễn dịch | Test | 16 test/hộp | 160 | 650000 | 104000000 | 48 | 31200000 | Xét nghiệm các kháng thể nhân (12 loại: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP B, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins) bằng thanh sắc ký miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
61 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện 23 loại kháng thể kháng nhân sử dụng kỹ thuật sắc ký miễn dịch | Test | 16 test/hộp | 1120 | 850000 | 952000000 | 336 | 285600000 | Xét nghiệm phát hiện 23 loại kháng thể kháng nhân: DSDNA, nucleosome, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP / Sm, Sm, Mi-2α , Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA và DFS70 bằng thanh sắc ký miễn dịch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
62 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện 14 kháng thể trong bệnh viêm gan tự miễn bằng kỹ thuật sắc ký miễn dịch | Test | 16 test/hộp | 1600 | 1155000 | 1848000000 | 480 | 554400000 | Xét nghiệm xác định các tự kháng thể trong bệnh gan tự miễn (14 loại:AMA-M2, M2-3E, sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B PGDH) bằng thanh sắc ký miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
63 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện 4 kháng thể trong bệnh viêm gan tự miễn bằng kỹ thuật sắc ký miễn dịch | Test | 16 test/hộp | 160 | 528000 | 84480000 | 48 | 25344000 | Xét nghiệm xác định các tự kháng thể trong bệnh gan tự miễn (4 loại: AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP ) bằng thanh sắc ký miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
64 | Hóa chất xét nghiệm đo độ đàn hồi co cục máu đông | Hộp | 20 test/lọ x 10 Lọ/1hộp | 10 | 7339248 | 73392480 | 3 | 22017744 | Thành phần: CaCl2 trong dung dịch đệm HEPES và sodium azide - NaN3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
65 | Bộ kít kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh | Hộp | 10 test/lọ x 10 Lọ/1hộp | 10 | 7005420 | 70054200 | 3 | 21016260 | Thành phần: yếu tố tái tổ hợp mô tisue factor và phospholipid, chất ức chế heparin, chất bảo quản, dung dịch đệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
66 | Hóa chất để kiểm chuẩn chất lượng mức bệnh lý/ bất thường của xét nghiệm đàn hồi co cục máu | Hộp | 4 test/lọ x 5 lọ/1hộp | 6 | 2116044 | 12696264 | 1 | 2116044 | Lọ đông khô: điều chế từ plasma người chống đông bằng sodium citrate. Lọ pha loãng: bao gồm chất ổn định, chất đệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
67 | Thuốc thử cho xét nghiệm đánh giá độc lập về mức độ fibrinogen và chất lượng của các polyme hóa fibrin trong máu citrat bằng cách ức chế các thrombocyte | Hộp | 5 test/lọ x 10 lọ/1hộp | 15 | 4125492 | 61882380 | 4 | 16501968 | Thành phần: cytochalasin D / DMSO và CaCl2 trong dung dịch đệm HEPES và chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
68 | Chén đựng mẫu sạch và que khuấy | Hộp | 20 chiếc/Hộp | 30 | 4162687 | 124880610 | 9 | 37464183 | Thành phần: nhựa y tế, đường kính chén ~ 8mm, đường kính que khuấy ~6mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
69 | Hóa chất kích hoạt con đường nội sinh | Hộp | 10 test/lọ x 10 Lọ/1hộp | 10 | 7005420 | 70054200 | 3 | 21016260 | Thành phần: một đoạn Thromboplastin phospholipid chiết xuất từ não thỏ, ellagic acid, dung dịch đệm, chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
70 | Hóa chất chuẩn máy mức bình thường | Hộp | 4 test/lọ x 5 lọ/1hộp | 6 | 2116044 | 12696264 | 1 | 2116044 | Thành phần gồm 2 lọ: Lọ đông khô: điều chế từ plasma người chống đông bằng sodium citrate. Lọ pha loãng: bao gồm chất ổn định, chất đệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
71 | Hóa chất ức chế heparin | Hộp | 7 test/lọ x 10 Lọ /hộp | 1 | 6613942 | 6613942 | - | - | Thành phần: Lọ đông khô: chứa heparinase I chiết xuất từ vi khuẩn flavobacteria, chất đệm và chất bảo quản. Lọ pha loãng: có chứa dung môi calcium và sodium azide NaN3, chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
72 | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết | Hộp | 10 Lọ/Hộp | 1 | 4125492 | 4125492 | - | - | Thành phần: tranexamic acid, CaCl2 trong dung dịch đệm HEPES và chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
73 | Dung dịch rửa máy đông máu tự động | Can | 2500ml | 30 | 1388016 | 41640480 | 9 | 12492144 | Thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước. Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
74 | Hoá chất xét nghiệm PT (thromboplastin) | Hộp | 12x10ml | 20 | 9100000 | 182000000 | 6 | 54600000 | Thành phần: Một hộp bao gồm: - Thuốc thử 1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - Thuốc thử 2: dung môi hòa tan có chứa canxi. Hoá chất xét nghiệm thromboplastin trên máy đông máu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
75 | Hoá chất xét nghiệm APTT | Hộp | 6x5ml | 15 | 6300000 | 94500000 | 4 | 25200000 | Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ, dung dịch đệm kaolin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
76 | Hoá chất định lượng Fibrinogen | Hộp | 12 x 4 ml | 15 | 18972430 | 284586450 | 4 | 75889720 | Định lượng, phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin trên hệ thống đông máu công nghệ bi từ. Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
77 | Hoá chất Canxi Clorua 0.025M dùng cho xét nghiệm đông máu | Hộp | 24x15ml | 2 | 3590000 | 7180000 | - | - | Dung dịch Canxi Clorua 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
78 | Hoá chất dùng pha loãng mẫu cho xét nghiệm Fibrinogen | Hộp | 24x15ml | 2 | 3810000 | 7620000 | - | - | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
79 | Dung dịch rửa kim máy đông máu tự động | Hộp | 24x15ml | 15 | 8242000 | 123630000 | 4 | 32968000 | Thành phần: potassium hydroxide nồng độ < 1 % Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động, bền trên máy 5 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
80 | Hoá chất dùng kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hộp | 24x1ml | 1 | 9000000 | 9000000 | - | - | Thành phần: huyết tương bình thường và bất thường dành cho việc kiểm soát chất lượng các xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp miễn dịch độ đục. - Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm D-Dimer, Yếu tố VWF và protein S Free. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
81 | Hoá chất định lượng D-dimer | Hộp | 6x5ml + 6x6ml | 5 | 46000000 | 230000000 | 1 | 46000000 | - Định lượng D-Dimer huyết tương tĩnh mạch bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục. Hóa chất gồm: • Thuốc thử 1: 6x5ml dung dịch đệm chứa tác nhân ngăn chặn dị kháng thể (bao gồm yếu tố dạng thấp). • Thuốc thử 2: 6x6ml dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng khác nhau kháng D-dimer người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
82 | Cuvette phản ứng kèm bi từ | Cuộn | 1000 giếng | 25 | 10100000 | 252500000 | 7 | 70700000 | Cóng phản ứng trên máy đông máu tự động. Cóng dạng cuộn, mỗi cuộn chứa 1000 cóng đơn, các cóng đơn được làm bằng nhựa trong suốt gắn trên ruy băng, mỗi cóng chứa 01 viên bi từ được làm bằng thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
83 | Hoá chất Rountin dùng kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu | Hộp | 12x2x2ml | 10 | 9000000 | 90000000 | 3 | 27000000 | Thành phần: Huyết tương người bình thường và bất bình thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, aPTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin. Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu thường quy, dùng cho máy đông máu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
84 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học | Thùng | 1 x 20L | 120 | 3034500 | 364140000 | 36 | 109242000 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần, được sử dụng để đo số lượng và kích thước của tế bào máu trong xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi tự động hoàn toàn Thành phần:. Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
85 | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu máu | Hộp | 3 x 500ml | 40 | 5749800 | 229992000 | 12 | 68997600 | Thành phần: Dung dịch ly giải hồng cầu để định lượng Hemoglobin trên hệ thống phân tích tế bào tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
86 | Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học | Hộp | 1 x 5L | 40 | 3695000 | 147800000 | 12 | 44340000 | Thành phần: Dung dịch muối hữu cơ; chất hoạt động bề mặt không phân cực Hóa chất ly giải đếm số lượng bạch cầu, bạch cầu ái kiềm, hồng cầu nhân Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
87 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu, hồng cầu nhân | Hộp | 2 x 82ml | 40 | 8523900 | 340956000 | 12 | 102286800 | Thành phần: Polymethine; Ethylene Glycol Dung tích: ≥ 160 ml Thuốc thử nhuộm nhân để xác định các tế bào bạch cầu, hồng cầu nhân và bạch cầu ưa base. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
88 | Hóa chất ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit 1 | Hộp | 1 x 5L | 30 | 11000000 | 330000000 | 9 | 99000000 | Thành phần: Chất điện hoạt không ion hóa 0.17% Muối Amoni hữu cơ bậc 4 0.07% Hóa chất ly giải tính số lượng và tỉ lệ % bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu mono, và bạch cầu ưa axit Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
89 | Hóa chất ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit 2 | Hộp | 1 x 5L | 30 | 11100000 | 333000000 | 9 | 99900000 | Thành phần: Chất điện hoạt không ion hóa 0.20% Muối Amoni hữu cơ bậc 4 0.07% Hóa chất ly giải tính số lượng và tỉ lệ % bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu mono, và bạch cầu ưa axit Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
90 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu | Hộp | 2 x 42ml | 30 | 39984000 | 1199520000 | 9 | 359856000 | Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
91 | Hóa chất pha loãng để đo hồng cầu lưới | Hộp | 1 x 1L | 20 | 2369000 | 47380000 | 6 | 14214000 | Thành phần: Tricine buffer 0.17% Dung dịch pha loãng mẫu cho máy xét nghiệm huyết học tự động dùng cho kênh RET và PLT-F Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
92 | Hóa chất nhuộm để đo hồng cầu lưới | Hộp | 2 x 12ml | 5 | 13650000 | 68250000 | 1 | 13650000 | Thành phần: Polymethine dye 0.03%; methanol 7.9%; Ethylene Glycol 92.0% Được sử dụng để đánh dấu hồng cầu lưới trong các mẫu máu đã được pha loãng nhằm xác định số lượng hồng cầu lưới, tỷ lệ phần trăm hồng cầu lưới và số lượng tiểu cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
93 | Hóa chất rửa máy huyết học | Hộp | 20 x 4ml | 10 | 3150000 | 31500000 | 3 | 9450000 | Thành phần: Sodium Hypochloride (nồng độ clo 5.0%) Công dụng: một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét nghiệm huyết học tự động, máy phết và nhuộm lam Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
94 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 1 | Lọ | 1 x 3ml | 30 | 3350000 | 100500000 | 9 | 30150000 | Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 1 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
95 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 2 | Lọ | 1 x 3ml | 30 | 3350000 | 100500000 | 9 | 30150000 | Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 2 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
96 | Chất chuẩn cho hệ thống máy phân tích huyết học mức 3 | Lọ | 1 x 3ml | 30 | 3350000 | 100500000 | 9 | 30150000 | Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người. Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học mức 3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
97 | Hoá chất xác định thời gian đông máu (PT) | Hộp | 10 x 4ml | 30 | 4780000 | 143400000 | 9 | 43020000 | Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: nhau thai khô (sau hoàn nguyên: ≤ 60 g/L), Calcium chloride (sau hoàn nguyên: ~1.5 g/L), Chất ổn định, Chất bảo quản. Công dụng: Thuốc thử để định lượng thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương người chống đông bởi natri citrate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
98 | Hoá chất để xác định thời gian thromboplastin một phần được kích hoạt (APTT) | Hộp | 10 x 2ml | 30 | 4783000 | 143490000 | 9 | 43047000 | Thành phần: Thuốc thử dạng lỏng, sẵn sàng cho sử dụng, chứa: Hỗn hợp của phosphatide đậu nành tinh chế và cephaline thỏ trong 1.0 × 10^-4 M acid ellagic, Chất bảo quản, Chất ổn định, Chất đệm. Thuốc thử: Thuốc thử dùng để định lượng thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) trong huyết tương người chống đông bằng natri citrate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
99 | Hoá chất xác định nồng độ Fibrinogen trong huyết tương | Hộp | 10 x1ml | 30 | 5100000 | 153000000 | 9 | 45900000 | Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Thrombin bò (sau hoàn nguyên: ~100 IU/mL), Chất ổn định, Chất đệm. Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen trong huyết tương người chống đông bằng sodium citrate Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
100 | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm đông máu | Hộp | 10 x 15ml | 3 | 3890000 | 11670000 | - | - | Thành phần: Calcium Chloride (0.025 mol/L) được sử dụng làm thuốc thử bổ sung cho các xét nghiệm đông máu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
101 | Dung môi pha loãng cho các xét nghiệm đông máu | Hộp | 10 x 15ml | 3 | 2249100 | 6747300 | - | - | Thành phần: 2.84 × 10^−2 M Sodium barbital trong 1.25 × 10^−1 M sodium chloride pH 7.35 ± 0.1. dùng làm dung dịch đệm pha loãng cho các xét nghiệm đông máu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
102 | Dung dịch rửa kim hút mẫu và kim hút thuốc thử | Hộp | 1 x 2L | 15 | 14200000 | 213000000 | 4 | 56800000 | Thành phần: Sodium hypochlorite 1.0% (nồng độ clo hoạt tính) dùng làm dung dịch tẩy rửa để vệ sinh kim hút cho máy xét nghiệm đông máu tự động hoàn toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
103 | Dung dịch rửa dùng cho máy đông máu tự động có tính acid | Hộp | 1 x 5000ml | 10 | 3819500 | 38195000 | 3 | 11458500 | Thành phần: Hydrochloric acid 0.16%, Chất hoạt động bề mặt không ion hóa 0.50%. Dùng làm dung dịch rửa cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
104 | chất chuẩn dùng để đánh giá và phân tích độ lệch và độ lặp lại của các xét nghiệm phân tích trong giới hạn bình thường | Hộp | 10 x 1ml | 15 | 11463000 | 171945000 | 4 | 45852000 | Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Huyết tương người, Chất ổn định: HEPES (hoàn nguyên: 12 g/L) Vật liệu kiểm soát trong giới hạn bình thường cho các xét nghiệm đông máu: Thời gian Prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT), Thời gian thrombin (TT), Thời gian Batroxobin, Fibrinogen, Các yếu tố đông máu II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII và vWF, Chất ức chế: Antithrombin III, protein C, protein S, α2-antiplasmin, chất ức chế C1, Plasminogen, Các chất phân tích liên quan ProC, Kháng đông Lupus. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
105 | Chất chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm đông máu thường quy và đặc biệt | Hộp | 10 x 1ml | 15 | 11463000 | 171945000 | 4 | 45852000 | Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Huyết tương người, Chất ổn định: HEPES (hoàn nguyên: 12 g/L). Vật liệu kiểm soát trong giới hạn bệnh lý cho các xét nghiệm đông máu: Thời gian Prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT), Fibrinogen (Phương pháp Clauss), Các yếu tố đông máu II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII và vWF, Chất ức chế: Antithrombin III, protein C, protein S, α2-antiplasmin, chất ức chế C1, Plasminogen, Thời gian Thrombin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
106 | Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đông máu | Hộp | 10 x 1ml | 2 | 8116500 | 16233000 | - | - | Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Huyết tương người, Chất ổn định HEPES (sau hoàn nguyên: 12 g/L). Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đông máu sau: Prothrombin time (PT), Fibrinogen (Phương pháp Clauss), Những yếu tố đông máu: FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII và vWF, Các chất ức chế: Antithrombin III, protein C, protein S, α2-antiplasmin, chất ức chế C1, Plasminogen. Sử dụng làm phương tiện pha loãng mẫu cho một số xét nghiệm nếu được chỉ định trong tờ ứng dụng của các xét nghiệm này. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
107 | Cóng phản ứng được dùng để chứa mẫu và hóa chất trên máy đông máu tự động | Hộp | 3000 cái | 15 | 12800000 | 192000000 | 4 | 51200000 | Cóng phản ứng dùng để chứa mẫu và hóa chất trên máy đông máu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
108 | Hóa chất xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hộp | 3x4ml + 3x5ml +3x2.6ml + 3x5ml + 2x1ml | 5 | 30400000 | 152000000 | 1 | 30400000 | Thành phần: là Thuốc thử đông khô chứa: các hạt polystyrene phủ kháng thể đơn dòng kháng D-dimer ở chuột (sau hoàn nguyên: 0.1 g/L), Albumin người (sau hoàn nguyên: 0.5 g/L), Đệm, chất bảo quản. Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng sản phẩm thoái giáng fibrin liên kết chéo (D-dimers) trong huyết tương người chống đông bởi sodium citrate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
109 | Chất chuẩn mức bình thường và mức bệnh lý cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hộp | 5x1ml + 5x1ml | 2 | 11600000 | 23200000 | - | - | Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Huyết tương người, Chất bảo quản. Vật liệu kiểm soát trong giới hạn bình thường và bệnh lý cho xét nghiệm D-Dimer. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
110 | Kit xét nghiệm kháng thể kháng nhân ANA bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp | Hộp | 50 test/ hộp | 50 | 4750000 | 237500000 | 15 | 71250000 | Kit xét nghiệm kháng thể kháng nhân ANA bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp. Thành phần: Lam kính chứa BIOCHIP (Hep-2 cells, primate liver), kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm, Muối PBS pH 7.2, Tween 20, Mounting Medium, Cover Glass. Pha loãng mẫu: 1:100 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
111 | Khay ủ cho xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang | Cái | 1 cái | 2 | 6032600 | 12065200 | - | - | Khay ủ cho xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang, sử dụng cho lam kính với 10 giếng dùng cho hệ thống xét nghiệm xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
112 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể nhóm máu ABO (A1,B) | Hộp | 2x10ml | 250 | 2344650 | 586162500 | 75 | 175848750 | Hồng cầu mẫu được sử dụng để phát hiện các kháng thể nhóm máu ABO ( A1 và B) ở trong huyết thanh/huyết tương người (định nhóm máu phương pháp hồng cầu mẫu). Thành phần chính: dịch treo tế bào hồng cầu 3% của người có nhóm Rh âm tính (D-, C-, E-). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
113 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể nhóm máu bất thường | Hộp | 3x10ml | 12 | 2058000 | 24696000 | 3 | 6174000 | Thuốc thử định tính phát hiện các kháng thể bất thường hệ hồng cầu. Thành phần: Một bộ ba lọ hồng cầu 0,8 % để phát hiện kháng thể bất thường. Mỗi lọ chứa dịch treo tế bào hồng cầu nhóm O 0,8% của người trong dung dịch cường độ ion thấp được bổ sung purine và nucleoside, Trimethoprim, sulfamethoxazole. Hồng cầu mẫu có Mia. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
114 | Môi trường kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm | Test | Hộp 50 ống | 15000 | 6000 | 90000000 | 4500 | 27000000 | Thành phần: Ống nhựa có nắp nhấn kín chứa 0,3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy.Phenol red, Agar, Urea 40%, Na2HPO4, KH2PO4, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C. Thời gian đọc kết quả 2-30 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
115 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Nước tiểu người trên máy sinh hóa | Lọ | 10 ml | 24 | 958330 | 22999920 | 7 | 6708310 | Dạng đông khô, bảo quản ở nhiệt độ (2°C - 8 °C). Tần suất phân tích mẫu: 02 tuần một lần. Thông số phân tích: tối thiểu 25 thông số phổ biến xét nghiệm định lượng các chất trong nước tiểu và dịch sinh học: ACR; Albumin/Microalbumin; Amylase; Calcium; Chloride; Copper; Cortisol; Creatinine; Dopamine; Epinephrine; Glucose; Metanephrine; Norepinephrine; Normetanephrine; Magnesium; Osmolality; Oxalate; Phosphate (Inorganic); Potassium; Protein (Total); Sodium; Urea; Uric Acid; VMA; 5-HIAA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
116 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbA1c | Lọ | 0,5 ml | 12 | 1338500 | 16062000 | 3 | 4015500 | Dạng đông khô, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích hóa chất: hàng tháng. Thông số phân tích: 2 thông số Hb và HbA1c Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
117 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Nước tiểu | Lọ | 12 ml | 6 | 3210000 | 19260000 | 1 | 3210000 | Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ (2-8°C). Tần suất phân tích hóa chất: 02 tháng một lần. Thông số phân tích: tối thiểu 14 thông số phổ biến xét nghiệm định tính nước tiểu: Albumin; Bilirubin; Blood; Creatinine; Galactose; Glucose; hCG; Ketones; Leucocytes; Nitrite; pH; Protein; Specific Gravity; Urobilinogen Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
118 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Hộp | 100 Test | 42 | 7709783 | 323810886 | 12 | 92517396 | Thành phần gồm: - 1 chai, 7.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 8.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 (M 11; chuột) đánh dấu biotin 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4, chất bảo quản. - 1 chai, 8.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 (OC 125; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
119 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hộp | 100 test | 42 | 7709783 | 323810886 | 12 | 92517396 | Thành phần gồm: - 1 chai, 6.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 8.6 mL: Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin (115D8; chuột) 1.75 mg/L; đệm phosphate 20 mmol/L, pH 6.0, chất bảo quản. - 1 chai, 8.6 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 15‑3 (DF3; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 10 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
120 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hộp | 100 test | 42 | 7709783 | 323810886 | 12 | 92517396 | Thành phần gồm: - 1 chai, 7.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 7.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72‑4 đánh dấu biotin (CC49; chuột) 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.8, chất bảo quản. - 1 chai, 7.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72‑4 (B72.3; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 6 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.8; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
121 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do | Hộp | 100 test | 25 | 6118875 | 152971875 | 7 | 42832125 | Thành phần gồm: - 1 chai, 6.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 9.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột) đánh dấu biotin 2 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4, chất bảo quản. - 1 chai, 8.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
122 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | Hộp | 100 test | 7 | 4846800 | 33927600 | 2 | 9693600 | Thành phần gồm: - 1 chai, 6.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 9.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng FSH (chuột) đánh dấu biotin 0.5 mg/L; đệm MESb) 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. - 1 chai, 6.6 mL: Kháng thể đơn dòng kháng FSH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.8 mg/L, đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
123 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG | Hộp | 100 test | 40 | 4846800 | 193872000 | 12 | 58161600 | Thành phần thuốc thử gồm: - 1 chai, 7.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 8.6 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin (chuột) 2.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5, chất bảo quản. - 1 chai, 9.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
124 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | Hộp | 100 test | 7 | 4846800 | 33927600 | 2 | 9693600 | Thành phần thuốc thử gồm: - 1 chai, 6.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản - 1 chai, 9.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng progesterone đánh dấu biotin (tái tổ hợp, cừu) 30 ng/mL, đệm phosphate 25 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. - 1 chai, 8.2 mL: Progesterone (có nguồn gốc rau củ) kết hợp với một peptide tổng hợp đánh dấu phức hợp ruthenium, 2 ng/mL; đệm phosphate 25 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin | Hộp | 100 test | 7 | 4846800 | 33927600 | 2 | 9693600 | Thành phần gồm: - 1 chai, 6.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 9.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng prolactin (chuột) đánh dấu biotin 0.7 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.0, chất bảo quản. - 1 chai, 9.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng prolactin (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.35 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
126 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp | Hộp | 100 test | 6 | 5506988 | 33041928 | 1 | 5506988 | Thành phần gồm: - 1 chai, 7.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 7.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PTH (chuột) đánh dấu biotin 2.3 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0, chất bảo quản. - 1 chai, 7.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PTH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
127 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Hộp | 100 test | 30 | 6118875 | 183566250 | 9 | 55069875 | Thành phần gồm: - 1 chai, 7.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 8.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột) đánh dấu biotin 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0, chất bảo quản. - 1 chai, 8.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
128 | Dung dịch rửa acid cho cóng phản ứng xét nghiệm sinh hóa tự động | Hộp | 2 x 1.8 L | 2 | 3344985 | 6689970 | - | - | Thành phần gồm: Acid citric monohydrate: 310 mmol/L; đệm; chất tẩy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
129 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | Hộp | 300 Test | 80 | 271562 | 21724960 | 24 | 6517488 | Thành phần gồm: - Đệm Citrate: 95 mmol/L, pH 4.1; chất bảo quản, chất ổn định - Đệm Citrate: 95 mmol/L, pH 4.1; xanh bromcresol: 0.66 mmol/L; chất bảo quản, chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
130 | Hóa chất định lượng phosphatase kiềm (ALP) | Hộp | 200 Test | 35 | 519813 | 18193455 | 10 | 5198130 | Thành phần gồm: - 2‑amino‑2‑methyl‑1‑propanol: 1.724 mol/L, pH 10.44 (30 °C); magnesium acetate: 3.83 mmol/L; kẽm sulfate: 0.766 mmol/L; N‑(2‑hydroxyethyl)‑ethylenediamine triacetic acid: 3.83 mmol/L - p‑nitrophenyl phosphate: 132.8 mmol/L, pH 8.50 (25 °C); chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
131 | Hóa chất xét nghiệm alanine aminotransferase | Hộp | 500 Test | 100 | 1356642 | 135664200 | 30 | 40699260 | Thành phần gồm: - Đệm TRIS: 224 mmol/L, pH 7.3 (37 °C); L‑alanine: 1120 mmol/L; albumin (bò): 0.25 %; LDH (vi sinh): ≥ 45 µkat/L; chất ổn định; chất bảo quản - 2‑Oxoglutarate: 94 mmol/L; NADH: ≥ 1.7 mmol/L; chất phụ gia; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
132 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 | Hộp | 2 x 4 ml | 3 | 1313519 | 3940557 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
133 | Hóa chất xét nghiệm AMYLASE | Hộp | 300 Test | 20 | 1905593 | 38111860 | 6 | 11433558 | Thành phần gồm: - HEPES: 52.4 mmol/L; natri chloride: 87 mmol/L; calcium chloride: 0.08 mmol/L; magnesium chloride: 12.6 mmol/L; α‐glucosidase (vi khuẩn): ≥ 66.8 μkat/L; pH 7.0 (37 °C); chất bảo quản; chất ổn định - HEPES: 52.4 mmol/L; ethylidene‐G7‐PNP: 22 mmol/L; pH 7.0 (37 °C); chất bảo quản; chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
134 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ASLO (antistreptolysin O) | Hộp | 150 Test | 25 | 4001744 | 100043600 | 7 | 28012208 | Thành phần gồm: - Đệm TRIS: 170 mmol/L, pH 8.2 - Đệm borate: 10 mmol/L, pH 8.2; hạt latex phủ streptolysin O: 2 mL/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
135 | Thuốc thử xét nghiệm GOT (glutamic oxaloacetic transaminase) /AST (aspartate aminotransferase) | Hộp | 500 Test | 100 | 1356642 | 135664200 | 30 | 40699260 | Thành phần gồm: - Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L‑aspartate: 792 mmol/L; MDH (vi sinh): ≥ 24 µkat/L; LDH (vi sinh): ≥ 48 µkat/L; albumin (bò): 0.25 %; chất bảo quản - NADH: ≥ 1.7 mmol/L; 2‑oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
136 | Hóa chất xét nghiệm bilirrubin trực tiếp | Hộp | 350 Test | 70 | 571095 | 39976650 | 21 | 11992995 | Thành phần gồm: - Acid phosphoric: 85 mmol/L; HEDTA: 4.0 mmol/L; NaCl 50 mmol/L; chất tẩy; pH 1.9 - 3,5 Dichlorophenyl diazonium: 1.5 mmol/L; pH 1.3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
137 | Hóa chất xét nghiệm bilirrubin toàn phần | Hộp | 250 Test | 120 | 407925 | 48951000 | 36 | 14685300 | Thành phần gồm: - Phosphate: 50 mmol/L; chất tẩy; chất ổn định, pH 1.0 - Muối 3,5‑dichlorophenyl diazonium: ≥ 1.35 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
138 | Dung dịch làm chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thông thường | Hộp | 12 x 3 ml | 3 | 1524474 | 4573422 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: ALT (GPT), nguồn gốc: tim heo; AST (GOT), nguồn gốc: người, tái tổ hợp; Acid phosphatase, nguồn gốc: tuyến tiền liệt người/khoai tây; Albumin, nguồn gốc: huyết tương bò; Aldolase, nguồn gốc: cơ thỏ; Alkaline phosphatase, nguồn gốc: nhau người (tái tổ hợp); Amylase, toàn phần, nguồn gốc: tụy heo; Amylase, tụy, nguồn gốc: tụy heo; Cholesterol, nguồn gốc: huyết tương bò; Cholinesterase, nguồn gốc: huyết thanh người; Creatine kinase, nguồn gốc, cơ thỏ; γ-GT, nguồn gốc: người, tái tổ hợp; GLDH, nguồn gốc: vi khuẩn, tái tổ hợp; LD (LDH), nguồn gốc: tim heo; Lipase, nguồn gốc: tụy người (tái tổ hợp); Triglyceride, nguồn gốc: noãn trứng gà - Thành phần không phản ứng: Chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
139 | Chất chuẩn xét nghiệm CKMB (Creatine kinase MB subunit) | Hộp | 3 x 1 ml | 2 | 762237 | 1524474 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: CK‑MM, nguồn gốc: người; CK‑MB, nguồn gốc: người, tái tổ hợp - Thành phần không phản ứng: Chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
140 | Chất chuẩn xét nghiệm HBA1C | Hộp | 3 x 2 ml | 2 | 4802093 | 9604186 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Máu cừu ly huyết với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Hemoglobin, nguồn gốc: máu cừu; HbA1C, nguồn gốc: máu người. - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
141 | Chất chuẩn cho bộ lipid | Hộp | 3 x 1 ml | 2 | 1162004 | 2324008 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Trong thành phần: nồng độ Sucrose: 30 - < 40%, nồng độ Sodium chloride: 3 - < 5%, nồng độ Sodium azide: 0,5 - < 1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
142 | Chất chuẩn dùng cho bộ protein | Hộp | 5 x 1 ml | 2 | 1370628 | 2741256 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học như sau: Ferritin, nguồn gốc: người; CRP, nguồn gốc: người - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
143 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin, α1-microglobulin, IgG (Immunoglobulin G), protein | Hộp | 5 x 1 ml | 1 | 2052271 | 2052271 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như sau: Albumin, nguồn gốc: huyết thanh người; α1‑Microglobulin, nguồn gốc: nước tiểu người; Immunoglobulin G, nguồn gốc: huyết thanh người; Protein toàn phần, nguồn gốc: huyết thanh người/huyết thanh cừu - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
144 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin, antistreptolysin O, ceruloplasmin | Hộp | 3 x 1 ml | 2 | 2670277 | 5340554 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: ASLO, nguồn gốc: cừu - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
145 | Thuốc thử xét nghiệm Lactat | Hộp | 100 Test | 23 | 635198 | 14609554 | 6 | 3811188 | Thành phần gồm: - Hydrogen donor: 1.75 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột): 501 μkat/L; đệm; chất bảo quản - 4‐Aminoantipyrine: 5 mmol/L; lactate oxidase (vi khuẩn): 251 μkat/L; peroxidase (củ cải): 401 μkat/L; đệm; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
146 | Thuốc thử xét nghiệm Mg (Magnesi) | Hộp | 250 Test | 45 | 581070 | 26148150 | 13 | 7553910 | Thành phần gồm: - Đệm TRIS (TRIS = Tris(hydroxymethyl) ‑aminomethane) /6‑aminocaproic acid: 500 mmol/L, pH 11.25; EGTA: 129 µmol/L; chất bảo quản - Xanh xylidyl: 0.28 mmol/L; chất tẩy; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
147 | Hóa chất xét nghiệm Calcium | Hộp | 300 Test | 45 | 632835 | 28477575 | 13 | 8226855 | Thành phần gồm: - CAPSO (3-[cyclohexylamino] - 2-hydroxy-1-propanesulfonic acid): 557 mmol/L; NM‐BAPTA: 2 mmol/L; pH 10.0; chất hoạt động bề mặt không phản ứng; chất bảo quản - EDTA 7.5 mmol/L; pH 7.3; chất hoạt động bề mặt không phản ứng, chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
148 | Điện cực xét nghiệm Clorid | Hộp | 1 cái | 2 | 7002324 | 14004648 | - | - | Thành phần gồm: - Điện cực xét nghiệm Clorid. Tần suất thay thế: 02 tháng hoặc 9000 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
149 | Điện cực xét nghiệm Kali | Hộp | 1 cái | 2 | 7078082 | 14156164 | - | - | Thành phần gồm: - Điện cực xét nghiệm Kali. Tần suất thay thế: 02 tháng hoặc 9000 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
150 | Điện cực xét nghiệm Natri | Hộp | 1 cái | 2 | 7400925 | 14801850 | - | - | Thành phần gồm: - Điện cực xét nghiệm Natri. Tần suất thay thế: 02 tháng hoặc 9000 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
151 | Bộ cóng đo phản ứng sinh hóa. | Hộp | 24 chiếc | 1 | 26923050 | 26923050 | - | - | Thành phần gồm: - Bộ cóng đo phản ứng sinh hóa. Được sử dụng để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng. Tần suất thay thế: một tháng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
152 | Điện cực tham chiếu sử dụng cho máy phân tích sinh hóa | Hộp | 1 cái | 2 | 10207449 | 20414898 | - | - | Thành phần gồm: - Tridodecylmethylammonium chloride với nồng độ từ 60% đến dưới 70%; POLYVINYL CHLORIDE với nồng độ % từ 40% đến dưới 60%. Tần suất thay thế: 06 tháng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
153 | Dung dịch vệ sinh điện cực xét nghiệm điện giải | Hộp | 5 x 100 ml | 6 | 1630535 | 9783210 | 1 | 1630535 | Thành phần gồm: - Natri hydroxide 3 mol/L, Dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính), Phụ gia Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
154 | Dung dịch pha loãng xét nghiệm điện giải (Na, K,Cl) | Hộp | 5 x 300 ml | 18 | 4300695 | 77412510 | 5 | 21503475 | Thành phần gồm: - Dung dịch đệm HEPES: 10 mmol/L, Triethanolamine: 7 mmol/L, Chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
155 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clo sử dụng điện cực chọn lọc ion | Hộp | 5 x 600 ml | 25 | 5069925 | 126748125 | 7 | 35489475 | Thành phần gồm: - Đệm HEPES: 10 mmol/L, Triethanolamine: 7 mmol/L, Natri chloride: 3.06 mmol/L, Natri acetate: 1.45 mmol/L, Kali chloride: 0.16 mmol/L, Chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
156 | Hóa chất điện phân tham chiếu xét nghiệm điện giải (Na, K, Cl) | Hộp | 5 x 300 ml | 16 | 3111885 | 49790160 | 4 | 12447540 | Thành phần gồm: - Potassium chloride với nồng độ từ 7 đến dưới 10% Độ ổn định trên máy: 04 tuần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
157 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo - Mức cao | Hộp | 10 x 3 ml | 15 | 326340 | 4895100 | 4 | 1305360 | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: 160 mmol/L Na+, 7 mmol/L K+, 120 mmol/L Cl- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
158 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo - Mức thấp | Hộp | 10 x 3 ml | 13 | 326340 | 4242420 | 3 | 979020 | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: 120 mmol/L Na+, 3 mmol/L K+, 80 mmol/L Cl- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
159 | Hóa chất xét nghiệm cholesterol | Hộp | 400 Test | 40 | 699300 | 27972000 | 12 | 8391600 | Thành phần gồm: - Chất đệm ống: 225 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 10 mmol/L; natri cholate: 0.6 mmol/L; 4‐aminoantipyrine: ≥ 0.45 mmol/L; phenol: ≥ 12.6 mmol/L; ete polyglycol rượu béo: 3%; cholesterol esterase (loài Pseudomonas): ≥ 25 μkat/L (≥ 1.5 U/mL); cholesterol oxidase (E. coli): ≥ 7.5 μkat/L (≥ 0.45 U/mL); peroxidase (cải ngựa): ≥ 12.5 μkat/L (≥ 0.75 U/mL); chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
160 | Hóa chất xét nghiệm creatin kinase (CK) | Hộp | 200 Test | 25 | 1155000 | 28875000 | 7 | 8085000 | Thành phần gồm: - Đệm Imidazole: 123 mmol/L, pH 6.5 (37 °C); EDTA: 2.46 mmol/L; Mg2+: 12.3 mmol/L; ADP: 2.46 mmol/L; AMP: 6.14 mmol/L; diadenosine pentaphosphate: 19 µmol/L; NADP+ (nấm men): 2.46 mmol/L; N‑acetylcysteine: 24.6 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 36.7 µkat/L; G6PDH (E. coli): ≥ 23.4 µkat/L; chất bảo quản; chất ổn định; chất phụ gia. - Đệm CAPSO (3‑(cyclohexylamine) ‑2‑hydroxy ‑1‑propanesulfonic acid): 20 mmol/L, pH 8.8 (37 °C); glucose: 120 mmol/L; EDTA: 2.46 mmol/L; creatine phosphate: 184 mmol/L; chất bảo quản; chất ổn định. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
161 | Hóa chất xét nghiệm CKMB (Creatine kinase MB subunit) | Hộp | 100 Test | 15 | 2415000 | 36225000 | 4 | 9660000 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Thành phần gồm: - Đệm Imidazole: 123 mmol/L, pH 6.5 (37 °C); EDTA: 2.46 mmol/L; Mg2+: 12.3 mmol/L; ADP: 2.46 mmol/L; AMP: 6.14 mmol/L; diadenosine pentaphosphate: 19 µmol/L; NADP (nấm men): 2.46 mmol/L; N‑acetylcysteine: 24.6 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 36.7 µkat/L; G6P‑DH (E. coli): ≥ 23.4 µkat/L; chất bảo quản; chất ổn định; chất phụ gia. - Đệm CAPSO (acid 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic): 20 mmol/L, pH 8.8 (37 °C); glucose: 120 mmol/L; EDTA: 2.46 mmol/L; creatine phosphate: 184 mmol/L; 4 kháng thể đơn dòng kháng CK‑M (chuột), khả năng ức chế: > 99.6 % tối đa đến 66.8 µkat/L (4000 U/L) (37 °C) tiểu đơn vị CK‑M; chất bảo quản; chất ổn định; chất phụ gia. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
162 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate mức bệnh lý | Hộp | 5 x 4 ml | 2 | 2032632 | 4065264 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
163 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate mức bình thường | Hộp | 5 x 4 ml | 2 | 2032632 | 4065264 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
164 | Thuốc thử xét nghiệm RF (Rheumatoid Factors) | Hộp | 100 Test | 22 | 1600698 | 35215356 | 6 | 9604188 | Thành phần gồm: - Đệm glycine: 170 mmol/L, pH 8.0; polyethylene glycol: 0.05 %; albumin huyết thanh bò; chất ổn định; chất bảo quản - Vi hạt latex phủ IgG người; đệm glycine: 170 mmol/L, pH 7.3; chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
165 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm RF (Rheumatoid Factors) | Hộp | 2 x 1 ml + 2 x 1 ml | 4 | 2935836 | 11743344 | 1 | 2935836 | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: RF, nguồn gốc: người - Thành phần không phản ứng: Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò, natri chloride, chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
166 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm RF (Rheumatoid Factors) | Hộp | 5 x 1 ml | 2 | 4197548 | 8395096 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: RF trong huyết thanh người - Thành phần không phản ứng: Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò, natri chloride, chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
167 | Hóa chất xét nghiệm creatinin | Hộp | 700 Test | 50 | 1223775 | 61188750 | 15 | 18356625 | Thành phần gồm: - Kali hydroxide: 900 mmol/L; phosphate: 135 mmol/L; pH ≥ 13.5; chất bảo quản; chất ổn định - Acid picric: 38 mmol/L; pH 6.5; đệm không phản ứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
168 | Thuốc thử xét nghiệm CRP (C-reactive protein) | Hộp | 250 Test | 80 | 4125000 | 330000000 | 24 | 99000000 | Thành phần gồm: - Đệm TRIS (Tris(hydroxymethyl)-aminomethane) với albumin huyết thanh bò; chất bảo quản - Hạt latex phủ kháng thể kháng CRP (chuột) trong đệm glycine; globulin miễn dịch (chuột); chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
169 | Hóa chất xét nghiệm GGT (gamma-glutamyl transferase) | Hộp | 400 Test | 125 | 904428 | 113053500 | 37 | 33463836 | Thành phần gồm: - TRIS: 492 mmol/L, pH 8.25; glycylglycine: 492 mmol/L; chất bảo quản; chất phụ gia - L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 22.5 mmol/L; acetate: 10 mmol/L, pH 4.5; chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
170 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hộp | 800 Test | 70 | 1398600 | 97902000 | 21 | 29370600 | Thành phần gồm: - Đệm MES: 5.0 mmol/L, pH 6.0; Mg2+: 24 mmol/L; ATP: ≥ 4.5 mmol/L; NADP: ≥ 7.0 mmol/L; chất bảo quản - Đệm HEPES: 200 mmol/L, pH 8.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 300 μkat/L; G-6-PDH (E. coli): ≥ 300 μkat/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
171 | Thuốc thử xét nghiệm HbA1c | Hộp | 150 Test | 5 | 6002616 | 30013080 | 1 | 6002616 | Thành phần gồm: - Thuốc thử kháng thể, Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 mol/L, pH 6.2; kháng thể HbA1c (huyết thanh cừu): ≥ 0.5 mg/mL; chất tẩy; chất ổn định; chất bảo quản - Thuốc thử polyhapten, Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 mol/L, pH 6.2; HbA1c polyhapten: ≥ 8 µg/mL; chất tẩy; chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
172 | Hóa chất ly giải hồng cầu trong xét nghiệm HBA1C | Hộp | 51 ml | 2 | 1067132 | 2134264 | - | - | Thành phần gồm: - Hỗn hợp đệm nước, pH 7.25; TTAB (Tetradecyltrimethylammonium bromide): 36 g/L; đệm phosphate: 80 mmol/L; chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
173 | Thuốc thử xét nghiệm HDL (high-density lipoprotein) -Cholesterol | Hộp | 350 Test | 30 | 3557106 | 106713180 | 9 | 32013954 | Thành phần gồm: - Đệm TAPSO (2‑Hydroxy‑N‑tris(hydroxymethyl) methyl‑3‑aminopropanesulfonic acid): 62.1 mmol/L, pH 7.77; polyanion: 1.25 g/L; EMSE: 1.08 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột): ≥ 50 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 166.7 μkat/L; chất tẩy; BSA: 2.0 g/L; chất bảo quản - Đệm Bis-Tris (Bis (2‑hydroxyethyl) iminotris (hydroxymethyl) methane): 20.1 mmol/L, pH 6.70; cholesterol esterase (vi sinh): ≥ 7.5 μkat/L; cholesterol oxidase (E. coli tái tổ hợp): ≥ 7.17 μkat/L; cholesterol oxidase (vi sinh): ≥ 76.7 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 333 μkat/L; 4‑amino ‑antipyrine: 1.48 mmol/L; BSA: 3.0 g/L; chất tẩy; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
174 | Thuốc thử xét nghiệm LDL (low-density lipoprotein) -Cholesterol | Hộp | 200 Test | 17 | 3059438 | 52010446 | 5 | 15297190 | Thành phần gồm: - Đệm bis‑tris (bis(2‑hydroxyethyl) ‑amino‑tris ‑(hydroxymethyl)‑methane): 20.1 mmol/L, pH 7.0; 4‑aminoantipyrine:0.98 mmol/L; ascorbate oxidase (AOD, Acremonium spec.): ≥ 66.7 μkat/L; peroxidase (tái tổ hợp từ Basidiomycetes): ≥ 166.7 μkat/L; BSA: 4.0 g/L; chất bảo quản - Đệm MOPS (3‑morpholinopropane‑1‑sulfonic acid): 20.1 mmol/L, pH 7.0; EMSE: 2.16 mmol/L; cholesterol esterase (chủng Pseudomonas): ≥ 33.3 μkat/L; cholesterol oxidase (tái tổ hợp từ E. coli): ≥ 31.7 μkat/L; peroxidase (tái tổ hợp từ Basidiomycetes): ≥ 333.3 μkat/L; BSA: 4.0 g/L; chất tẩy; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
175 | Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt) | Hộp | 200 Test | 35 | 445200 | 15582000 | 10 | 4452000 | Thành phần gồm: - Acid citric: 200 mmol/L; thiourea: 115 mmol/L; chất tẩy - Natri ascorbate: 150 mmol/L; FerroZine: 6 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
176 | Hóa chất xét nghiệm lactacderhydrogenlase (LDHI) | Hộp | 300 Test | 20 | 813519 | 16270380 | 6 | 4881114 | Thành phần gồm: - N‐methylglucamine: 400 mmol/L, pH 9.4 (37°C); lithium lactate: 62 mmol/L; các chất ổn định - NAD: 62 mmol/L; các chất ổn định; các chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
177 | Dung dịch rửa kim hút mẫu 2 trên máy sinh hóa tự động | Hộp | 12 x 68 ml | 1 | 869505 | 869505 | - | - | Thành phần gồm: - Đệm; chất tẩy. Trong đó: Citric acid với nồng độ từ 5 đến dưới 7%, Nikkol BT 9 với nồng độ từ 3 đến dưới 5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
178 | Dung dịch rửa kim hút mẫu 1 trên máy sinh hóa tự động | Hộp | 12 x 59 ml | 1 | 1041957 | 1041957 | - | - | Thành phần gồm: - Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L. Cần phải rửa đầu dò mẫu do có khả năng nhiễu từ các mẫu khác. Những chất rửa đặc biệt này duy trì tính toàn vẹn của mẫu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
179 | Dung dịch nước muối sử dụng cho máy sinh hóa tự động | Hộp | 50 ml | 8 | 239860 | 1918880 | 2 | 479720 | Thành phần gồm: - NaCl 9 % Được sử dụng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm. Pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm tương ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
180 | Dung dịch rửa kiềm kim hút thuốc thử và cóng phản ứng cho máy sinh hóa tự động | Hộp | 66 ml | 25 | 202797 | 5069925 | 7 | 1419579 | Thành phần gồm: - NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
181 | Dung dịch rửa cóng phản ứng | Hộp | 2 x 1.8 L | 30 | 1665300 | 49959000 | 9 | 14987700 | Thành phần gồm: - Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
182 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia | Hộp | 150 Test | 30 | 2286711 | 68601330 | 9 | 20580399 | Thành phần gồm: - Đệm BICINE (N, N‑bis(2‑hydroxyethyl)‑glycine): 300 mmol/L, pH 8.3; GLDH (vi khuẩn): ≥ 16.7 μkat/L; chất tẩy; chất bảo quản - GLDH (vi khuẩn): ≥ 5.0 μkat/L; 2‑oxoglutarate: 78 mmol/L; NADPH: ≥ 1.3 mmol/L; chất ổn định; đệm không phản ứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
183 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho | Hộp | 250 Test | 30 | 381119 | 11433570 | 9 | 3430071 | Thành phần gồm: - Acid sulfuric: 0.36 mol/L; chất tẩy - Ammonium molybdate: 3.5 mmol/L; acid sulfuric: 0.36 mol/L; natri chloride: 150 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
184 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | Hộp | 20 x 5 ml | 3 | 8400000 | 25200000 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: ALT (GPT), nguồn gốc: người, tái tổ hợp; AST (GOT), nguồn gốc: người, tái tổ hợp; Aldolase, nguồn gốc: cơ thỏ; Alkaline phosphatase, nguồn gốc: nhau thai người (tái tổ hợp); Amylase, toàn phần, nguồn gốc: nước bọt người / tụy heo; Amylase, tụy, nguồn gốc: tụy heo; Creatine kinase, nguồn gốc: CK-MM người / CK-MB người (tái tổ hợp); CK-MB, nguồn gốc: CK-MB người (tái tổ hợp); γ-GT, nguồn gốc: người, tái tổ hợp; GLDH, nguồn gốc: vi khuẩn, tái tổ hợp; LDH, nguồn gốc: tim heo; Lipase, nguồn gốc: tụy người (tái tổ hợp); Acid phosphatase, nguồn gốc: tuyến tiền liệt người / khoai tây; ASLO, nguồn gốc: cừu; CRP, nguồn gốc: người; Transferrin, nguồn gốc: người; Ferritin, nguồn gốc: người. - Thành phần không phản ứng: Chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
185 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức bệnh lý | Hộp | 20 x 5 ml | 3 | 8400000 | 25200000 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: ALT (GPT), nguồn gốc: người, tái tổ hợp; AST (GOT), nguồn gốc: người, tái tổ hợp; Aldolase, nguồn gốc: cơ thỏ; Alkaline phosphatase, nguồn gốc: nhau thai người (tái tổ hợp); Amylase, toàn phần, nguồn gốc: nước bọt người / tụy heo; Amylase, tụy, nguồn gốc: tụy heo; Creatine kinase, nguồn gốc: CK-MM người / CK-MB người (tái tổ hợp); CK-MB, nguồn gốc: CK-MB người (tái tổ hợp); γ-GT, nguồn gốc: người, tái tổ hợp; GLDH, nguồn gốc: vi khuẩn, tái tổ hợp; LDH, nguồn gốc: tim heo; Lipase, nguồn gốc: tụy người (tái tổ hợp); Acid phosphatase, nguồn gốc: tuyến tiền liệt người / khoai tây; ASLO, nguồn gốc: cừu; CRP, nguồn gốc: người; Transferrin, nguồn gốc: người; Ferritin, nguồn gốc: người. Thành phần không phản ứng: Chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
186 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c mức bình thường | Hộp | 4 x 1ml | 1 | 4410000 | 4410000 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần có hoạt tính trong mẫu chứng lỏng: Máu người ly huyết. Chloramphenicol với nồng độ dưới 0,1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
187 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c mức bệnh lý | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 4520250 | 4520250 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần có hoạt tính trong mẫu chứng lỏng: Máu người ly huyết, HbA1c glycosyl hóa in vitro. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
188 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Protein, Albumin mức bình thường | Hộp | 4 x 3 ml | 1 | 3768062 | 3768062 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Albumin, nguồn gốc: huyết thanh người; α1-Microglobulin, nguồn gốc: nước tiểu người; Immunoglobulin G, nguồn gốc: huyết thanh người; Protein toàn phần, nguồn gốc: huyết thanh người/huyết thanh cừu - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
189 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Protein, Albumin mức bệnh lý | Hộp | 4 x 3 ml | 1 | 3768062 | 3768062 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Albumin, nguồn gốc: huyết thanh người; α1-Microglobulin, nguồn gốc: nước tiểu người; Immunoglobulin A, nguồn gốc: huyết thanh người; Immunoglobulin G, nguồn gốc: huyết thanh người; Immunoglobulin M, nguồn gốc: huyết thanh người; Protein toàn phần, nguồn gốc: huyết thanh người/huyết thanh cừu - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
190 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | Hộp | 50 ml | 10 | 202797 | 2027970 | 3 | 608391 | Thành phần gồm: - HCl 200 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
191 | Hóa chất xét nghiệm protein toàn phần | Hộp | 300 Test | 35 | 524475 | 18356625 | 10 | 5244750 | Thành phần gồm: - Natri hydroxide: 400 mmol/L; kali natri tartrate: 89 mmol/L - Natri hydroxide: 400 mmol/L; kali natri tartrate: 89 mmol/L; kali iodide: 61 mmol/L; đồng sulfate: 24.3 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
192 | Thuốc thử xét nghiệm Protein | Hộp | 150 Test | 3 | 1334498 | 4003494 | - | - | Thành phần gồm: - Natri hydroxide: 677 mmol/L; EDTA‐Na: 74 mmol/L - Benzethonium chloride: 32 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
193 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | Hộp | 250 Test | 50 | 723776 | 36188800 | 15 | 10856640 | Thành phần gồm: - Đệm PIPES: 50 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 40 mmol/L; natri cholate: 0.20 mmol/L; ATP: ≥ 1.4 mmol/L; 4‑aminophenazone: ≥ 0.13 mmol/L; 4‑chlorophenol: 4.7 mmol/L; lipoprotein lipase (chủng Pseudomonas): ≥ 83 µkat/L; glycerol kinase (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 µkat/L; glycerol phosphate oxidase (E. coli): ≥ 41 µkat/L; peroxidase (cải ngựa): ≥ 1.6 µkat/L; chất bảo quản, chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
194 | Thuốc thử xét nghiệm Acid uric | Hộp | 400 Test | 40 | 813519 | 32540760 | 12 | 9762228 | Thành phần gồm: - Đệm phosphate: 0.05 mol/L, pH 7.8; TOOS: 7 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 4.8 %; ascorbate oxidase (EC 1.10.3.3; bí dài) ≥ 83.5 μkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản - Đệm phosphate: 0.1 mol/L, pH 7.8; kali hexacyanoferrate (II): 0.3 mmol/L; 4‐aminophenazone ≥ 3 mmol/L; uricase (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 μkat/L (25 °C); peroxidase (POD) (EC 1.11.1.7; củ cải) ≥ 50 μkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
195 | Thuốc thử xét nghiệm Ure | Hộp | 500 Test | 60 | 1524474 | 91468440 | 18 | 27440532 | Thành phần gồm: - NaCl 9 % - Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2‐oxoglutarate: 73 mmol/L; NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease (đậu): ≥ 300 μkat/L; GLDH (gan bò): ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định không phản ứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
196 | Chất phụ gia cho buồng phản ứng | Hộp | 12 x 59 ml | 1 | 2174823 | 2174823 | - | - | Thành phần gồm: - Chất tẩy. Trong đó có: Nikkol BT 9 với nồng độ từ 3 đến dưới 5%; 1-Decanaminium, N-decyl-N, N dimethyl-, hexanedioate (2:1) với nồng độ từ 3 đến dưới 5%; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3- diamine với nồng độ từ 2,5 đến dưới 3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
197 | Thuốc thử xét nghiệm Lipase | Hộp | 200 Test | 25 | 2540790 | 63519750 | 7 | 17785530 | Thành phần gồm: - Đệm BICIN (N,N‑bis(2‑hydroxyethyl)glycine): 50 mmol/L, pH 8.0; colipase (tụy heo): ≥ 0.9 mg/L; Na‐deoxycholate: 1.6 mmol/L; calcium chloride: 10 mmol/L; chất tẩy; chất bảo quản - Đệm tartrate: 10 mmol/L, pH 4.16; 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid‐(6-methylresorufin) ester: 0.27 mmol/L; taurodeoxycholate: 8.8 mmol/L; chất tẩy; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
198 | Thuốc thử xét nghiệm Ethanol | Hộp | 100 Test | 8 | 2569928 | 20559424 | 2 | 5139856 | Thành phần gồm: - Đệm; chất bảo quản - NAD (nấm men): ≥ 3 mmol/L; ADH (EC 1.1.1.1; nấm men; 25 °C): ≥ 617 μkat/L (37 U/mL); chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
199 | Chất hiệu chuẩn Xét nghiệm AFP | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa AFP (người, từ canh cấy tế bào) với nồng độ khoảng 5 IU/mL hoặc 6 ng/mL trong huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa AFP (người, từ canh cấy tế bào) với nồng độ khoảng 50 IU/mL hoặc 60 ng/mL trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
200 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AMH (Anti-Mullerian Hormone) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 6252790 | 6252790 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa AMH với nồng độ khoảng 0.28 pmol/L hoặc 0.04 ng/mL trong huyết thanh ngựa; chất bảo quản. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa AMH với nồng độ khoảng 60 pmol/L hoặc 8 ng/mL trong huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
201 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm AMH (Anti-Mullerian Hormone) | Hộp | 4 x 2 ml | 1 | 6252790 | 6252790 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng 1 Chứa AMH với nồng độ khoảng 7 pmol/L hoặc 1 ng/mL trong huyết thanh ngựa; chất bảo quản. - 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng 2 Chứa AMH với nồng độ khoảng 35 pmol/L hoặc 5 ng/mL trong huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
202 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | Hộp | 4 x 1.5 ml | 2 | 2205000 | 4410000 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 1 Chứa kháng thể kháng Tg (người) nồng độ khoảng 40 IU/mL. - 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 2 Chứa kháng thể kháng Tg (cừu) với nồng độ khoảng 3250 IU/mL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
203 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA (Cancer antigen) 125 | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1468530 | 2937060 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa CA 125 người trong huyết thanh ngựa là 0 U/mL. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa khoảng 500 U/mL CA 125 người trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
204 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA (Cancer antigen) 15‑3 | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1468530 | 2937060 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa CA 15‑3 (người) với nồng độ khoảng 15 U/mL trong huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa CA 15‑3 (người) với khoảng 100 U/mL) trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
205 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA (Cancer antigen) 19-9 | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1468530 | 2937060 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa CA 19‑9 (người) với nồng độ khoảng 20 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa CA 19‑9 (người) với nồng độ khoảng 250 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
206 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA (Cancer antigen) 72‑4 | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1844310 | 3688620 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1. Chứa CA 72‑4 (người) với nồng độ khoảng 1 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2. Chứa CA 72‑4 (người) với nồng độ khoảng 70 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
207 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA (Carcinoembryonic antigen) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa CEA (người, từ canh cấy tế bào) với nồng độ khoảng 5 ng/mL trong hỗn hợp đệm/protein. - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa CEA (người, từ canh cấy tế bào) với nồng độ khoảng 50 ng/mL trong hỗn hợp đệm/protein. (1 ng/mL CEA tương ứng với 16.9 mIU/mL) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
208 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1468530 | 2937060 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Cortisol (tổng hợp) với nồng độ khoảng 12.5 nmol/L hoặc 0.45 µg/dL trong huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Cortisol (tổng hợp) với nồng độ khoảng 1000 nmol/L hoặc 36 µg/dL trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
209 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1835663 | 3671326 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Cytokeratin (người, từ dòng tế bào MCF‑7) với nồng độ khoảng 0 ng/mL trong huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Cytokeratin (người, từ dòng tế bào MCF‑7) với khoảng nồng độ khoảng 50 ng/mL trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
210 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Troponin T | Hộp | 4 x 2 ml | 3 | 882000 | 2646000 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng - 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 30 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 2500 ng/L hoặc pg/mL) và troponin I (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 18 µg/L hoặc ng/mL) trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
211 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH (Thyroid‑stimulating hormone) | Hộp | 4 x 1.3 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 1 Nồng độ của mẫu chuẩn 1 trong huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; - 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 2 Chứa chứa khoảng 1.5 μIU/mL TSH (người) trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
212 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm SCC (squamous cell carcinoma) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 4895289 | 9790578 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa SCC (tái tổ hợp từ E. coli) ở nồng độ < 1.5 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa SCC (tái tổ hợp từ E. coli) ở nồng độ khoảng 20 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
213 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Estradiol (tổng hợp) với nồng độ khoảng 73 pmol/L hoặc 20 pg/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Estradiol (tổng hợp) với nồng độ khoảng 7340 pmol/L hoặc 2000 pg/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
214 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Ferritin (người, gan) với nồng độ khoảng 10 µg/L hoặc ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Ferritin (người, gan) với nồng độ khoảng 300 µg/L hoặc ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
215 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA (Prostate-specific antigen) tự do | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa PSA tự do (người) ở nồng độ khoảng 0.10 ng/mL trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa PSA tự do (người) ở nồng độ khoảng 20 ng/mL trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
216 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm free beta hCG (Human chorionic gonadotropin) | Hộp | 4 x 1 ml | 1 | 6300000 | 6300000 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Free βhCG (tái tổ hợp, biểu hiện ở tế bào HEKa)) với nồng độ khoảng 1 IU/L trong huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Free βhCG (tái tổ hợp, biểu hiện ở tế bào HEKa)) với nồng độ khoảng 64 IU/L trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
217 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH (Follicle stimulating hormone) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1212750 | 1212750 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa FSH (người) với nồng độ khoảng 1 mIU/mL trong huyết thanh ngựa. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa FSH (người) với nồng độ khoảng 55 mIU/mL trong huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
218 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 (Free triiodothyronine) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa FT3 với nồng độ khoảng 2 pmol/L hoặc 1.3 pg/mL trong huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa FT3 với nồng độ khoảng 40 pmol/L hoặc 26 pg/mL trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
219 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 (Free thyroxine) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa L‑thyroxine với nồng độ khoảng 10 pmol/L hoặc 0.78 ng/dL trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). - 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa L‑thyroxine với nồng độ khoảng 45 pmol/L hoặc 3.5 ng/dL trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
220 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCG (Human chorionic gonadotropin), beta-HCG (Human chorionic gonadotropin) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với nồng độ khoảng 1.5 mIU/mL trong đệm huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với nồng độ khoảng 2000 mIU/mL trong đệm huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
221 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Insulin | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Insulin (người, tái tổ hợp từ nấm men) với nồng độ khoảng 5 µU/mL hoặc 35 pmol/L trong huyết thanh bò. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Insulin (người, tái tổ hợp từ nấm men) với nồng độ khoảng 300 µU/mL hoặc 2080 pmol/L trong huyết thanh bò. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
222 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH (Luteinizing hormone) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa LH (người) với nồng độ khoảng 1 mIU/mL trong huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa LH (người) với nồng độ khoảng 45 mIU/mL trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
223 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NSE (neuron-specific enolase) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1835663 | 1835663 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa NSE (người) với nồng độ khoảng 0.5 ng/mL trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò), natri azide < 1% (w/w). - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa NSE (người) với nồng độ khoảng 50 ng/mL) trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò), natri azide < 1% (w/w). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
224 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng free βhCG (Beta-human Chorionic Gonadotropin), PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A), Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone | Hộp | 6 x 3.0 ml | 1 | 9545445 | 9545445 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh free βhCG khoảng 15 IU/L; PAPP‑A khoảng 5000 mIU/L; Androstenedione khoảng 0.6 ng/mL; Estradiol khoảng 100 pg/mL; Progesterone khoảng 1 ng/mL; Testosterone khoảng 0.7 ng/mL chất trong hỗn hợp huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh free βhCG khoảng 50 IU/L; PAPP‑A khoảng 2500 mIU/L; Androstenedione khoảng 3 ng/mL; Estradiol khoảng 500 pg/mL; Progesterone khoảng 17 ng/mL; Testosterone khoảng 2.6 ng/mL chất trong hỗn hợp huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh free βhCG khoảng 100 IU/L; PAPP‑A khoảng 250 mIU/L; Androstenedione khoảng 7 ng/mL; Estradiol khoảng 2000 pg/mL; Progesterone khoảng 44 ng/mL; Testosterone khoảng 6.4 ng/mL chất trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
225 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 6300000 | 6300000 | - | - | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa PAPP‑A (từ nhau thai người) với nồng độ khoảng 75 mIU/L trong huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa PAPP‑A (từ nhau thai người) với nồng độ khoảng 2500 mIU/L trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
226 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm NT-proBNP (N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide) | Hộp | 4 x 2 ml | 4 | 1598250 | 6393000 | 1 | 1598250 | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng NT‑proBNP 1‑76 (tổng hợp) khoảng 0.15 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. - 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng NT‑proBNP 1‑76 (tổng hợp) khoảng 5 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
227 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC (squamous cell carcinoma), ProGRP ((Progastrin-releasing peptide) ), CYFRA 21-1 và NSE (neuron-specific enolase) | Hộp | 4 x 3.0 ml | 4 | 2883459 | 11533836 | 1 | 2883459 | Thành phần gồm: Mẫu chứng huyết thanh lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng 1 - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng 2 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
228 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng AFP (Alpha1 ‑fetoprotein), CA (Cancer antigen) 125, CA (Cancer antigen) 15-3, CA (Cancer antigen) 19-9, CA (Cancer antigen) 72-4, CEA (Carcinoembryonic antigen), CYFRA 21-1, Ferritin, PSA (Prostate-specific antigen), HCG (Human chorionic gonadotropin), NSE (neuron-specific enolase) | Hộp | 4 x 3.0 ml | 6 | 2692305 | 16153830 | 1 | 2692305 | Thành phần gồm: Mẫu chứng huyết thanh lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. Các nồng độ nằm trong hai khoảng có liên quan trên lâm sàng. - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) 1 - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) 2 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
229 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch | Hộp | 2 x 2 x 3.0 ml | 6 | 1468530 | 8811180 | 1 | 1468530 | Thành phần gồm: Mẫu chứng huyết thanh lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. - 2 chai mẫu chứng 1 để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) - 2 chai mẫu chứng 2 để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
230 | Dung dịch rửa trước phản ứng, loại bỏ các thành phần huyết thanh có thể ảnh hưởng kết quả đo. | Hộp | 5 x 600 ml | 45 | 1270278 | 57162510 | 13 | 16513614 | Thành phần gồm: - Đệm phosphate 10 mmol/L; natri chloride 20 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 7.0. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
231 | Dung dịch hệ thống để tạo tín hiệu điện hóa trong máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 2 x 2 L | 80 | 1608600 | 128688000 | 24 | 38606400 | Thành phần gồm: - Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 6.8 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
232 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Progesterone (từ thực vật) với nồng độ khoảng 0.6 nmol/L hoặc 0.2 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Progesterone (từ thực vật) với nồng độ khoảng 169 nmol/L hoặc 53 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
233 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Prolactin (người, tái tổ hợp, từ E. coli) với nồng độ khoảng 2 µIU/mL hoặc 0.09 ng/mL trong hỗn hợp đệm huyết thanh ngựa. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Prolactin (người, tái tổ hợp, từ E. coli) với nồng độ khoảng 2000 µIU/mL hoặc 94 ng/mL trong hỗn hợp đệm huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
234 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA (Prostate-specific antigen) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa PSA (người) với nồng độ khoảng 0 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa PSA (người) với nồng độ khoảng 60 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
235 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 (triiodothyronine) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa T3 với nồng độ khoảng 1.25 nmol/L hoặc 0.8 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa T3 với nồng độ khoảng 8.5 nmol/L hoặc 5.5 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
236 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T4 (thyroxine) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa L‑thyroxine với nồng độ khoảng 50 nmol/L hoặc 3.9 µg/dL trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa L‑thyroxine với nồng độ khoảng 230 nmol/L hoặc 17.9 µg/dL trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
237 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Testosterone (từ thực vật) với nồng độ khoảng 0.4 ng/mL hoặc 40 ng/dL hoặc 1.4 nmol/L trong hỗn hợp huyết thanh người. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Testosterone (từ thực vật) với nồng độ khoảng 11.5 ng/mL hoặc 1150 ng/dL hoặc 40 nmol/L trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
238 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Tg (Thyroglobulin) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1282050 | 2564100 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Thyroglobulin (người) với nồng độ khoảng 0.15 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh ngựa. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Thyroglobulin (người) với nồng độ khoảng 180 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
239 | Chất pha loãng mẫu trong các xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 2 x 16 ml | 50 | 1713285 | 85664250 | 15 | 25699275 | Thành phần gồm: - Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 % 2 chai, mỗi chai chứa 16 ml, được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
240 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng TPO (Thyroid‑ specific peroxidase) | Hộp | 4 x 1.5ml | 2 | 2205000 | 4410000 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 1 Chứa kháng thể kháng TPO (cừu) ở nồng độ khoảng 35 IU/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. + 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 2 Chứa kháng thể kháng TPO (cừu) ở nồng độ khoảng 350 IU/mL trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
241 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | Hộp | 4 x 2 ml | 4 | 7709783 | 30839132 | 1 | 7709783 | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh 1 Chứa các chất trong hỗn hợp huyết thanh người: Kháng thể kháng TSHR (người) khoảng 4 IU/L; Kháng thể kháng TPO (cừu) khoảng 35 IU/mL; Kháng thể kháng Tg (cừu) khoảng 100 IU/mL. + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh 2 Chứa các chất trong hỗn hợp huyết thanh người: Kháng thể kháng TSHR (người) khoảng 16 IU/L; Kháng thể kháng TPO (cừu) khoảng 100 IU/mL; Kháng thể kháng Tg (cừu) khoảng 200 IU/mL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
242 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IgE (Immunoglobulin E) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1590908 | 3181816 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa IgE (người) với nồng độ khoảng 1 IU/mL hoặc 2.4 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa IgE (người) với nồng độ khoảng 100 IU/mL hoặc 240 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
243 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PIVKA‑II (Protein induced by vitamin K absence or antagonist -II) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 10 | 1488375 | 14883750 | 3 | 4465125 | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa PIVKA‑II (tái tổ hợp, từ canh cấy tế bào, cũng được gọi là des‑γ‑carboxy prothrombin [DCP]) ở nồng độ khoảng 12 ng/mL trong một hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa PIVKA‑II (tái tổ hợp, từ canh cấy tế bào, cũng được gọi là des‑γ‑carboxy prothrombin [DCP]) ở nồng độ khoảng 2300 ng/mL trong một hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
244 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm PIVKA‑II (Protein induced by vitamin K absence or antagonist -II) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 12 | 3638250 | 43659000 | 3 | 10914750 | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Chứa Protein được tạo do thiếu vitamin K hoặc antagonist‑II (PIVKA‑II) (tái tổ hợp, từ canh cấy tế bào, cũng được gọi là des‑γ‑carboxy prothrombin [DCP]) ở nồng độ khoảng 23 ng/mL trong một hỗn hợp huyết thanh ngựa. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Chứa Protein được tạo do thiếu vitamin K hoặc antagonist‑II (PIVKA‑II) (tái tổ hợp, từ canh cấy tế bào, cũng được gọi là des‑γ‑carboxy prothrombin [DCP]) nồng độ khoảng 350 ng/mL trong một hỗn hợp huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
245 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IL‑6 (Interleukin‑6) | Hộp | 4 x 2.0 ml | 1 | 4895100 | 4895100 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa IL‑6 (người, tái tổ hợp) với nồng độ khoảng 18 pg/mL trong huyết thanh ngựa. + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa IL‑6 (người, tái tổ hợp) với nồng độ khoảng 700 pg/mL trong huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
246 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone), C-Peptide, hGH (Human growth hormone), Insulin, IL-6 (Interleukin‑6), PlGF (Placental growth factor), sFlt (Soluble fms-like tyrosine kinase) | Hộp | 6 x 2.0 ml | 3 | 8820000 | 26460000 | - | - | Thành phần gồm: - 3 chai, mỗi chai cho 2.0 mL huyết thanh mẫu chứng 1 - 3 chai, mỗi chai cho 2.0 mL huyết thanh mẫu chứng 2 Chất trong hỗn hợp huyết thanh ngựa: + ACTH (tổng hợp): khoảng 50 pg/mL (mẫu chứng 1), khoảng 1000 pg/mL (mẫu chứng 2) + C‑Peptide (tổng hợp): khoảng 2 ng/mL; khoảng 10 ng/mL (mẫu chứng 2) + hGH (tái tổ hợp, từ E. coli): khoảng 1 ng/mL (mẫu chứng 1), khoảng 10 ng/mL (mẫu chứng 2) + Insulin (người, tái tổ hợp, từ nấm men): khoảng 25 µU/mL (mẫu chứng 1), khoảng 80 µU/mL (mẫu chứng 2) + IL‑6 (người, tái tổ hợp: khoảng 40 pg/mL (mẫu chứng 1), khoảng 250 pg/mL (mẫu chứng 2) + PIGF (người, tái tổ hợp, từ E. coli): khoảng 100 pg/mL (mẫu chứng 1), khoảng 1000 pg/mL (mẫu chứng 2) + sFlt (phân đoạn, người, tái tổ hợp): khoảng 100 pg/mL (mẫu chứng 1), khoảng 1000 pg/mL (mẫu chứng 2) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
247 | Dung dịch pha loãng mẫu trong xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 36 ml | 27 | 2420015 | 65340405 | 8 | 19360120 | Thành phần gồm: - 3 chai chứa tổng thể tích khả dụng là 36 mL - Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản - Mục đích: Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm. Pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm tương ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
248 | Chất pha loãng mẫu kết hợp với xét nghiệm miễn dịch Progesterone. | Hộp | 2 x 22 ml | 1 | 1578675 | 1578675 | - | - | Thành phần gồm: - Huyết thanh người gộp thu được từ nam hiến máu; chất bảo quản Nồng độ của progesterone nội sinh: < 1 ng/mL (< 3.2 nmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
249 | Dung dịch hệ thống để tạo tín hiệu điện hóa trong máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 2 x 2 L | 130 | 1608040 | 209045200 | 39 | 62713560 | Thành phần gồm: - Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; pH 6.8 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
250 | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch | Hộp | 2 x 2 L | 95 | 936600 | 88977000 | 28 | 26224800 | Thành phần gồm: - Đệm phosphate 10 mmol/L; natri chloride 20 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 7.0. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
251 | Cúp và típ dùng hút mẫu, kiểm tra chất lượng, và chất chuẩn trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 36 x (105 tip + 105 cup) + 3 hộp giấy thải | 70 | 4035150 | 282460500 | 21 | 84738150 | Thành phần gồm: nhựa PP Cốc và đầu côn phản ứng dùng một lần cho bệnh nhân, kích thước 580 x 238 x 382mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
252 | Cốc mẫu dùng cho máy sinh hóa tự động | Thùng | 5000 cái | 1 | 1679486 | 1679486 | - | - | Thành phần gồm: Nhựa PS Cốc chứa mẫu được sử dụng cho mẫu, chất hiệu chuẩn và chứng, kích thước 505 x 342 x 362mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
253 | Thuốc thử xét nghiệm PCT (procalcitonin) | Hộp | 300 Test | 110 | 52867080 | 5815378800 | 33 | 1744613640 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PCT (chuột) đánh dấu biotin 2.0 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.5, chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PCT (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 5.6 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai 4 mL: PCT (tái tổ hợp) khoảng 0.10 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản. + 1 chai 4 mL: PCT (tái tổ hợp) khoảng 54 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản. + 2 chai mỗi chai pha 4 mL: PCT (tái tổ hợp) khoảng 0.50 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản. + 2 chai mỗi chai pha 4 mL: PCT (tái tổ hợp) khoảng 10 ng/mL trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
254 | Thuốc thử xét nghiệm IL‑6 (Interleukin‑6) | Hộp | 100 Test | 7 | 19580400 | 137062800 | 2 | 39160800 | Thành phần gồm: + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IL‑6 đánh dấu biotin (chuột) 0.9 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.3; chất bảo quản. + 1 chai, 7.6 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IL‑6 (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium1.5 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.3; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
255 | Thuốc thử xét nghiệm T4 (thyroxine) | Hộp | 300 Test | 1 | 8076915 | 8076915 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 13.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đa dòng kháng T4 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 100 ng/mL; ANS 1 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: T4 đánh dấu biotin 20 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
256 | Thuốc thử xét nghiệm FT4 (Free thyroxine) | Hộp | 300 Test | 30 | 8076915 | 242307450 | 9 | 72692235 | Thành phần gồm: + 1 chai, 13.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng T4 (thỏ) đánh dấu phức hợp ruthenium 75 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: T4 đánh dấu biotin 2.5 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
257 | Thuốc thử xét nghiệm Tg ((Thyroglobulin) | Hộp | 300 Test | 5 | 25696650 | 128483250 | 1 | 25696650 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin (chuột) 1 mg/L; đệm Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 6.3; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng Tg (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 3.1 mg/L; đệm Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 6.3; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
258 | Thuốc thử xét nghiệm NT-proBNP (N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide) | Hộp | 300 Test | 37 | 76734000 | 2839158000 | 11 | 844074000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng NT‑proBNP đánh dấu biotin (chuột) 1.1 µg/mL; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 5.8; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng NT‑proBNP (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.1 µg/mL; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 5.8; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
259 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP (N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1323000 | 2646000 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa ProBNP với nồng độ khoảng 16.6 pmol/L hoặc 140 pg/mL trong huyết thanh ngựa. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa ProBNP với nồng độ khoảng 320 pmol/L hoặc 2700 pg/mL trong huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
260 | Thuốc thử xét nghiệm Troponin T | Hộp | 300 Test | 50 | 13860000 | 693000000 | 15 | 207900000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 15.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim (chuột) 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản; chất ức chế. + 1 chai, 15.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
261 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1102500 | 2205000 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Troponin T (tái tổ hợp, người) với nồng độ khoảng 18 ng/L trong huyết thanh người. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Troponin T (tái tổ hợp, người) với nồng độ khoảng 4200 ng/L trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
262 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP (Alpha1‑fetoprotein) | Hộp | 300 Test | 160 | 11895093 | 1903214880 | 48 | 570964464 | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin (chuột) 4.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AFP (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 12.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
263 | Thuốc thử xét nghiệm PIVKA‑II (Protein induced by vitamin K absence or antagonist -II) máy lớn | Hộp | 300 Test | 25 | 112455000 | 2811375000 | 7 | 787185000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu biotin (thỏ) 1.2 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II (thỏ) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.0 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
264 | Thuốc thử xét nghiệm CA (Cancer antigen) 19-9 | Hộp | 300 Test | 16 | 23129348 | 370069568 | 4 | 92517392 | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 19‑9 đánh dấu biotin (chuột) 3 mg/L, đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 19‑9 (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
265 | Thuốc thử xét nghiệm CEA (Carcinoembryonic antigen) | Hộp | 300 Test | 12 | 13216770 | 158601240 | 3 | 39650310 | Thành phần gồm: + 1 chai, 16.0 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin (chuột/người) 3.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. + 1 chai, 15.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CEA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
266 | Thuốc thử xét nghiệm CYFRA 21-1 | Hộp | 300 Test | 12 | 18356625 | 220279500 | 3 | 55069875 | Thành phần gồm: + 1 chai, 13.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu biotin (KS 19.1; chuột) 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 (BM 19.21; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
267 | Thuốc thử xét nghiệm SCC (squamous cell carcinoma) | Hộp | 100 Test | 10 | 10041619 | 100416190 | 3 | 30124857 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9.5 mL: Kháng thể đơn dòng kháng SCC đánh dấu biotin (chuột) 0.9 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 10.3 mL: Kháng thể đơn dòng kháng SCC (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
268 | Thuốc thử xét nghiệm Free HCG (Human chorionic gonadotropin) beta | Hộp | 100 Test | 3 | 8400000 | 25200000 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng βhCG đánh dấu biotin (chuột) 3.5 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.8; chất bảo quản. + 1 chai, 10.3 mL: Kháng thể đơn dòng kháng βhCG tự do (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
269 | Thuốc thử xét nghiệm PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A) | Hộp | 100 Test | 3 | 8400000 | 25200000 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PAPP‑A đánh dấu biotin (chuột) 2.0 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. + 1 chai, 10.3 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PAPP‑A (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
270 | Thuốc thử xét nghiệm TSH (Thyroid‑ stimulating hormone) | Hộp | 300 Test | 30 | 8076915 | 242307450 | 9 | 72692235 | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 15.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột) đánh dấu biotin 2.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 13.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột/người) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
271 | Thuốc thử xét nghiệm T3 (triiodothyronine) | Hộp | 300 Test | 1 | 8076915 | 8076915 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đa dòng kháng T3 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 75 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: T3 đánh dấu biotin 3 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
272 | Thuốc thử xét nghiệm FT3 (Free triiodothyronine) | Hộp | 300 test | 27 | 8076915 | 218076705 | 8 | 64615320 | Thành phần gồm: + 1 chai, 13.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng T3 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 18 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: T3 đánh dấu biotin 2.4 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
273 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | Hộp | 300 test | 4 | 14538447 | 58153788 | 1 | 14538447 | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Tg đánh dấu biotin (người) 0.200 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng Tg (người) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.620 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
274 | Thuốc thử xét nghiệm IgE (Immunoglobulin E) | Hộp | 100 Test | 230 | 4895100 | 1125873000 | 69 | 337761900 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin (chuột) 2.5 mg/L, đệm phosphate 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 9.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgE (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 5.5 mg/L; đệm phosphate 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
275 | Thuốc thử xét nghiệm Cortisol | Hộp | 300 Test | 13 | 11895093 | 154636209 | 3 | 35685279 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng cortisol đánh dấu biotin (cừu) 20 ng/mL; danazol 20 µg/mL; đệm MES 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Dẫn xuất cortisol (tổng hợp), đánh dấu phức hợp ruthenium 20 ng/mL; danazol 20 µg/mL; đệm MES 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
276 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Hộp | 300 Test | 30 | 13216770 | 396503100 | 9 | 118950930 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin (chuột) 3.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 6.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
277 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx (C-terminal telopeptide of type I collagen), Osteocalcin, PTH (Parathyroid hormone), P1NP (Procollagen type 1 amino-terminal propeptid), Vitamin D, Calcitonin | Hộp | 4 x 3ml | 4 | 2692305 | 10769220 | 1 | 2692305 | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh 1 - 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh 2 Chất trong huyết thanh người; chất bảo quản: + Vitamin B12 (canh cấy tế bào): khoảng 500 pg/mL (mẫu chứng 1), khoảng 1000 pg/mL (mẫu chứng 2) + Ferritin (người, gan): khoảng 150 ng/mL (mẫu chứng 1), khoảng 1000 ng/mL (mẫu chứng 2) + Folate (tổng hợp): khoảng 3.9 ng/mL (mẫu chứng 1), khoảng 12 ng/mL (mẫu chứng 2) + β‑CTx (tổng hợp): khoảng 320 pg/mL (mẫu chứng 1), khoảng 750 pg/mL (mẫu chứng 2) + Osteocalcin (tổng hợp): khoảng 20 ng/mL (mẫu chứng 1), khoảng 100 ng/mL (mẫu chứng 2) + Nội tiết tố tuyến cận giáp (tổng hợp: khoảng 60 pg/mL (mẫu chứng 1), khoảng 200 pg/mL (mẫu chứng 2) + P1NP: khoảng 30 ng/mL (mẫu chứng 1), khoảng 200 ng/mL (mẫu chứng 2) + 25‑hydroxyvitaminD (tổng hợp): khoảng 20 ng/mL (mẫu chứng 1), khoảng 40 ng/mL (mẫu chứng 2) + Calcitonin (tổng hợp): khoảng 10 pg/mL (mẫu chứng 1), khoảng 100 pg/mL (mẫu chứng 2) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
278 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Beta 2 Microglobulin | Hộp | 2 x 1 ml | 1 | 2094750 | 2094750 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã xác định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích: β2‑Microglobulin, Nguồn gốc: người - Thành phần không phản ứng: 1.0 % albumin huyết thanh bò; 1.6 % NaN3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
279 | Thuốc thử xét nghiệm Beta 2 Microglobulin | Hộp | 140 Test | 1 | 7183559 | 7183559 | - | - | Thành phần gồm: + Đệm TRIS/HCl: 23 g/L, pH 8.2; NaCl: 19 g/L; EDTA: 1.3 g/L; chất bảo quản + Hạt latex phủ kháng thể đa dòng kháng β2‑microglobulin người (thỏ); chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
280 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm B2MG (β2‑microglobulin) | Hộp | 2 x 2 x 1 ml | 1 | 2737585 | 2737585 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích β2-Microglobulin, nguồn gốc: người - Thành phần không phản ứng: 1.0 % albumin huyết thanh bò Nồng độ I: 1.7 % NaN3 Nồng độ II: 1.6 % NaN3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
281 | Thuốc thử xét nghiệm Prealbumin | Hộp | 100 Test | 17 | 3334787 | 56691379 | 5 | 16673935 | Thành phần gồm: + Chất gia tốc Polyethylene glycol (PEG): 50 g/L; đệm phosphate; chất bảo quản + Kháng huyết thanh (thỏ) kháng prealbumin T đặc hiệu cho prealbumin người: > 0.25 g/L; đệm phosphate; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
282 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin | Hộp | 100 Test | 20 | 4650345 | 93006900 | 6 | 27902070 | Thành phần gồm: - Vancomycin liên hợp; đệm piperazine‑N, N'‑bis (2‑ethanesulfonic acid) (PIPES), pH 7.2; chất bảo quản; chất ổn định - Kháng thể kháng vancomycin (đơn dòng từ chuột); vi hạt latex; đệm 3‑(N‑morpholino) propane sulfonic acid (MOPS), pH 7.2; chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
283 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin | Hộp | 6 x 5 ml + 1 x 10 ml | 2 | 4935485 | 9870970 | - | - | Thành phần gồm: - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học (thuốc điều trị) - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định. Để định lượng digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
284 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 15 thông số sinh hóa TDM | Hộp | 2 x 5 ml + 2 x 5 ml + 2 x 5 ml | 2 | 4149821 | 8299642 | - | - | Thành phần gồm: Gồm 3 mẫu chứng dạng lỏng ở dạng dùng được ngay lấy từ huyết thanh người. Nồng độ điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở mức bình thường hay ở ngưỡng bình thường/bệnh lý - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào - Các thành phần không có phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
285 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Vitamin B12 | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 1223775 | 2447550 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Vitamin B12 với nồng độ khoảng 185 pmol/L hoặc 250 pg/mL trong huyết thanh người, chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Vitamin B12 với nồng độ khoảng 1107 pmol/L hoặc 1500 pg/mL trong huyết thanh người, chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
286 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Vitamin D total G3 | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 2100000 | 4200000 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa 25‑hydroxyvitamin D3 với nồng độ khoảng 10 ng/mL hoặc 25 nmol/L trong huyết thanh người; chất bảo quản + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa 25‑hydroxyvitamin D3 với nồng độ khoảng 70 ng/mL hoặc 175 nmol/L trong huyết thanh người; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
287 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm hGH (Human growth hormone) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 3059438 | 3059438 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa hGH (peptide tái tổ hợp với nồng độ khoảng 0 ng/mL hoặc 0 pg/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa hGH (peptide tái tổ hợp với nồng độ khoảng 10 ng/mL hoặc 10000 pg/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
288 | Thuốc thử xét nghiệm IgA (Immunoglobulin A ) | Hộp | 150 Test | 3 | 5002792 | 15008376 | - | - | Thành phần gồm: + Đệm TRIS: 20 mmol/L, pH 8.0; NaCl: 200 mmol/L; polyethylene glycol: 3.6 %; chất bảo quản; chất ổn định + Kháng thể kháng IgA người (dê): phụ thuộc vào độ chuẩn; đệm TRIS: 20 mmol/L, pH 8.0; NaCl: 150 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
289 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin | Hộp | 100 test | 3 | 2667830 | 8003490 | - | - | Thành phần gồm: + Đệm phosphate: 12.7 mmol/L, pH 7.2; NaCl: 130 mmol/L; PEG: 40 g/L; chất bảo quản + Kháng thể kháng haptoglobin người (thỏ): > 1.1 g/L; NaCl: 100 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
290 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1 | Hộp | 100 Test | 3 | 1600698 | 4802094 | - | - | Thành phần gồm: + Đệm TRIS: 50 mmol/L, pH 8.0; PEG: 3.8 %; chất tẩy; chất bảo quản + Kháng thể kháng apolipoprotein A‑1 người (cừu): phụ thuộc vào độ chuẩn; đệm TRIS: 100 mmol/L, pH 8.0 chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
291 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng apolipoprotein B | Hộp | 100 Test | 3 | 1600698 | 4802094 | - | - | Thành phần gồm: + Đệm TRIS: 50 mmol/L, pH 8.0; PEG: 4.2 %; chất tẩy; chất bảo quản + Kháng thể kháng apolipoprotein B người (cừu): phụ thuộc vào độ chuẩn; đệm TRIS: 100 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
292 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần thế hệ 3 | Hộp | 6 x 1.0 ml | 4 | 2564100 | 10256400 | 1 | 2564100 | Thành phần gồm: + 3 chai, mỗi chai 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người; chất bảo quản. Giá trị đích khoảng 20 ng/mL (50 nmol/L) + 3 chai, mỗi chai 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người; chất bảo quản. Giá trị đích khoảng 40 ng/mL (100 nmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
293 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C3 | Hộp | 100 Test | 7 | 2934612 | 20542284 | 2 | 5869224 | Thành phần gồm: + Đệm TRIS: 100 mmol/L, pH 8.0; polyethylene glycol: 3.0 %; chất bảo quản + Kháng thể kháng C3c người (dê): phụ thuộc vào độ chuẩn; đệm TRIS: 33 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
294 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 | Hộp | 100 Test | 4 | 2934612 | 11738448 | 1 | 2934612 | Thành phần gồm: + Đệm TRIS: 100 mmol/L, pH 8.0; polyethylene glycol: 3.0 %; chất bảo quản + Kháng thể kháng C4 người (dê): phụ thuộc vào độ chuẩn; đệm TRIS: 33 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
295 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm PTH (Parathyroid hormone) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 1223775 | 1223775 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa PTH (peptide tổng hợp, người) với nồng độ khoảng 1 pmol/L hoặc 10 pg/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa PTH (peptide tổng hợp, người) với nồng độ khoảng 466 pmol/L hoặc 4400 pg/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
296 | Hóa chất xét nghiệm C-Peptide | Hộp | 100 Test | 6 | 8811180 | 52867080 | 1 | 8811180 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng C‑peptide (chuột) được biotin hóa 1 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. + 1 chai, 9.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng C‑peptide (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.4 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
297 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm C-Peptide | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 2202795 | 4405590 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa C‑peptide với nồng độ khoảng 0.167 nmol/L hoặc 0.5 ng/mL trong huyết thanh ngựa. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa C‑peptide với nồng độ khoảng 0.5 ng/mL và khoảng 6.67 nmol/L trong huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
298 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 3059438 | 6118876 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa ACTH (tổng hợp) với nồng độ khoảng 15 pg/mL trong huyết thanh ngựa. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa ACTH (tổng hợp) với nồng độ khoảng 120 pg/mL trong huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
299 | Thuốc thử xét nghiệm ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | Hộp | 100 Test | 30 | 7709783 | 231293490 | 9 | 69388047 | Thành phần gồm: + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 7.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu biotin (chuột) 0.3 mg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.2; chất bảo quản. + 1 chai, 7.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ACTH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.3 mg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
300 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin B12 thế hệ 2 | Hộp | 300 Test | 4 | 13216770 | 52867080 | 1 | 13216770 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Yếu tố nội tại đánh dấu ruthenium tái tổ hợp từ heo 4 µg/L; cobinamide dicyanide 15 µg/L; chất ổn định; albumin huyết thanh người; đệm phosphate, pH 5.5; chất bảo quản. + 1 chai, 15.8 mL: Vitamin B12 đánh dấu biotin 25 µg/L; biotin 3 µg/L; đệm phosphate, pH 7.0; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
301 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần thế hệ 3 E2G | Hộp | 300 Test | 9 | 51502500 | 463522500 | 2 | 103005000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Protein gắn kết vitamin D đánh dấu ruthenium 150 µg/L; đệm bis‑tris propane 200 mmol/L; albumin (người) 25 g/L; pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 15.8 mL: 25‑hydroxyvitamin D đánh dấu biotin 20 µg/L; đệm bis‑tris propane 200 mmol/L; pH 8.6; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
302 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG (Immunoglobulin G) | Hộp | 150 Test | 2 | 5002792 | 10005584 | - | - | Thành phần gồm: + Đệm TRIS: 20 mmol/L, pH 8.0; NaCl: 200 mmol/L; polyethylene glycol: 3.6 %; chất bảo quản; chất ổn định + Kháng thể kháng IgG người (dê): phụ thuộc vào độ chuẩn; đệm TRIS: 20 mmol/L, pH 8.0; NaCl: 150 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
303 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM (Immunoglobulin M) | Hộp | 150 Test | 2 | 5002792 | 10005584 | - | - | Thành phần gồm: + Đệm TRIS: 20 mmol/L, pH 8.0; NaCl: 200 mmol/L; polyethylene glycol: 3.6 %; chất bảo quản; chất ổn định + Kháng thể kháng IgM người (dê): phụ thuộc vào độ chuẩn; đệm TRIS: 20 mmol/L, pH 8.0; NaCl: 150 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
304 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin | Hộp | 100 Test | 4 | 2667830 | 10671320 | 1 | 2667830 | Thành phần gồm: + Accelerator, Polyethylene glycol (PEG): 50 g/L; đệm phosphate; chất bảo quản + Kháng huyết thanh (thỏ) kháng ceruloplasmin T đặc hiệu cho ceruloplasmin người: > 0.42 g/L; đệm phosphate; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
305 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase | Hộp | 200 Test | 1 | 1270395 | 1270395 | - | - | Thành phần gồm: + Đệm pyrophosphate: 92 mmol/L, pH 7.7; kali hexacyanoferrate (III): 2.4 mmol/L + Đệm GOOD's: 10 mmol/L, pH 4.0; butyrylthiocholine: 46 mmol/L; chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
306 | Thuốc thử xét nghiệm Transferin | Hộp | 100 Test | 5 | 2000872 | 10004360 | 1 | 2000872 | Thành phần gồm: + Đệm phosphate: 55 mmol/L, pH 7.2; NaCl: 25 mmol/L; polyethylene glycol: 5 %; chất bảo quản + Kháng thể kháng transferrin người (thỏ): phụ thuộc vào độ chuẩn, NaCl: 100 mmol/L; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
307 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AMH (Anti-Mullerian Hormone) | Hộp | 100 Test | 1 | 39375000 | 39375000 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 7.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AMH đánh dấu biotin (chuột) 1.0 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 7.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AMH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
308 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol | Hộp | 300 Test | 2 | 11895093 | 23790186 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Hai kháng thể đơn dòng kháng estradiol đánh dấu biotin (thỏ) 2.5 ng/mL và 4.5 ng/mL; mesterolone 130 ng/mL; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Dẫn xuất estradiol, đánh dấu phức hợp ruthenium 4.5 ng/mL; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
309 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Folate thế hệ 3 | Hộp | 300 Test | 4 | 13216770 | 52867080 | 1 | 13216770 | Thành phần gồm: + 1 chai thuốc thử tiền xử lý 1, 7.3 mL: Natri 2-mercaptoethanesulfonate (MESNA) 40 g/L, pH 5.5. + 1 chai huốc thử tiền xử lý 2, 7.3 mL: Natri hydroxide 25 g/L. + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 16.7 mL: Protein gắn kết folate đánh dấu ruthenium 75 µg/L; albumin huyết thanh người (chất ổn định); đệm borate/ phosphate/citrate 70 mmol/L, pH 5.5; chất bảo quản. + 1 chai, 13.9 mL: Folate đánh dấu biotin 17 µg/L; biotin 120 µg/L; huyết thanh người (chất ổn định); đệm borate 100 mmol/L, pH 9.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
310 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Folate thế hệ 3 | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 2447550 | 4895100 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Là huyết thanh người đông khô chứa folate Ứng dụng folate huyết thanh/huyết tương: Giá trị đích là < 9.1 nmol/L hoặc < 4.0 ng/mL. Ứng dụng folate RBC: Giá trị đích là < 499 nmol/L hoặc < 220 ng/mL. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Là huyết thanh người đông khô chứa folate Ứng dụng folate huyết thanh/huyết tương: Giá trị đích là khoảng 38.5 nmol/L hoặc 17.0 ng/mL. Ứng dụng folate RBC: Giá trị đích là khoảng 1294 nmol/L hoặc 570 ng/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
311 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH (Human growth hormone) | Hộp | 100 Test | 1 | 7709783 | 7709783 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 7.6 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hGH đánh dấu biotin (chuột) 1.1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 7.2 mL: Kháng thể đa dòng kháng hGH (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.4 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
312 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm ProGRP (Progastrin-releasing peptide) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 6587438 | 6587438 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa ProGRP (tái tổ hợp từ E. coli) với nồng độ khoảng 20 pg/mL trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa ProGRP (tái tổ hợp từ E. coli) với nồng độ khoảng 294 pg/mL trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
313 | Thuốc thử xét nghiệm ProGRP (Progastrin-releasing peptide) | Hộp | 100 Test | 1 | 12828375 | 12828375 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9.5 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu biotin (chuột) 3.5 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. + 1 chai, 9.5 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.0 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
314 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 7709783 | 7709783 | - | - | Thành phần gồm; + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Calcitonin (tổng hợp) với nồng độ khoảng 2.0 pg/mL hoặc 0.585 pmol/L trong huyết thanh ngựa. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Calcitonin (tổng hợp) với nồng độ khoảng 500 pg/mL hoặc 146 pmol/L trong huyết thanh ngựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
315 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin) | Hộp | 100 Test | 3 | 9517200 | 28551600 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 7.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCT đánh dấu biotin (chuột) 1.50 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 7.2 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCT (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
316 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG (Immunoglobulin G) kháng CCP (Anti-cyclic citrullinated peptide) | Hộp | 100 Test | 7 | 16190543 | 113333801 | 2 | 32381086 | Thành phần gồm; + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9.9 mL: Peptide citrulline hóa dạng vòng đánh dấu biotin (tổng hợp) khoảng 1.1 µg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 5.0; chất bảo quản. + 1 chai, 10.3 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người đánh dấu ruthenium (chuột) 0.75 µg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
317 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG (Immunoglobulin G) người kháng CCP (Anti-cyclic citrullinated peptide) | Hộp | 4 x 2.0 ml | 4 | 4895100 | 19580400 | 1 | 4895100 | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh Kháng thể kháng CCP (người), khoảng 20 U/mL trong huyết thanh người. + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh Kháng thể kháng CCP (người), khoảng 100 U/mL trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
318 | Thuốc thử xét nghiệm Testosterone G2 đóng gói lớn | Hộp | 300 test | 3 | 11895093 | 35685279 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL, chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng testosterone đánh dấu biotin (cừu) 40 ng/mL; thuốc thử cung cấp 2‑bromoestradiol; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Dẫn xuất testosterone đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 ng/mL; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
319 | Thuốc thử xét nghiệm Insulin | Hộp | 100 Test | 12 | 4405590 | 52867080 | 3 | 13216770 | Thành phần gồm: + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10.3 mL: Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu biotin (chuột) 1 mg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. + 1 chai, 9.5 mL: Kháng thể đơn dòng kháng insulin (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.75 mg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
320 | Thuốc thử xét nghiệm LH (Luteinizing hormone) | Hộp | 300 Test | 3 | 11895093 | 35685279 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu biotin (chuột) 2.0 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng LH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.3 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
321 | Thuốc thử xét nghiệm NSE (neuron-specific enolase) | Hộp | 300 Test | 3 | 23129348 | 69388044 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đơn dòng 18E5 kháng NSE đánh dấu biotin (chuột) 1.0 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL:Kháng thể đơn dòng 84B10 kháng NSE (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
322 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng TPO (Thyroid‑specific peroxidase) | Hộp | 300 Test | 6 | 14538447 | 87230682 | 1 | 14538447 | Thành phần gồm: + 1 chai, 13.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đa dòng kháng TPO (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 19.7 mL: TPO đánh dấu biotin (tái tổ hợp) 0.15 mg/L; đệm TRIS 30 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
323 | Thuốc thử xét nghiệm HE4 (Human epididymal protein 4) | Hộp | 100 Test | 4 | 17640000 | 70560000 | 1 | 17640000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 5.8 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10.3 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu biotin (chuột) 0.75 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 10.3 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HE4 (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
324 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm HE4 (Human epididymal protein 4) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 1 | 6174000 | 6174000 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa HE4 (người, từ dòng tế bào OvCar‑3) ở nồng độ khoảng 5 pmol/L trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa HE4 (người, từ dòng tế bào OvCar‑3) ở nồng độ khoảng 200 pmol/L trong hỗn hợp huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
325 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HE4 (Human epididymal protein 4) | Hộp | 4 x 1.0 ml | 2 | 4410000 | 8820000 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh + 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh HE4 (người, từ dòng tế bào OvCar‑3) ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 50 pmol/L và khoảng 400 pmol/L) trong huyết thanh người; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
326 | Hóa chất xét nghiệm Tobramycin | Hộp | 100 Test | 4 | 5068876 | 20275504 | 1 | 5068876 | Thành phần gồm: + Tobramycin gắn với G6PDH vi khuẩn và albumin huyết thanh bò trong đệm + Kháng thể kháng tobramycin (đa dòng từ cừu), G6P, NAD và albumin huyết thanh bò trong đệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
327 | Hóa chất xét nghiệm Amikacin | Hộp | 75 Test | 4 | 8321670 | 33286680 | 1 | 8321670 | Thành phần gồm: + Kháng thể kháng amikacin (đơn dòng từ chuột) và vật liệu có nguồn gốc từ người trong đệm với chất bảo quản. + Dẫn xuất amikacin liên hợp vi hạt, vật liệu có nguồn gốc từ người, và chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
328 | Hóa chất xét nghiệm Gentamycin | Hộp | 100 Test | 4 | 7320600 | 29282400 | 1 | 7320600 | Thành phần gồm: + Đệm piperazine‑N,N'‑bis (ethanesulfonic acid) (PIPES), pH 7.2; chất bảo quản + Kháng thể kháng gentamicin (đơn dòng từ chuột); vi hạt latex; đệm 3‑(N‑ morpholino) propane sulfonic acid (MOPS), pH 7.5; chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
329 | Thuốc thử xét nghiệm Tacrolimus | Hộp | 300 Test | 1 | 79630906 | 79630906 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 21 mL: Kháng thể đơn dòng kháng tacrolimus đánh dấu biotin (cừu) 15 µg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.8; chất bảo quản. + 1 chai, 14.8 mL: Dẫn xuất tacrolimus đánh dấu phức hợp ruthenium 4 µg/L; đệm citrate 10 mmol/L, pH 3.3; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
330 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Tacrolimus | Hộp | 6 x 1 ml | 1 | 2124974 | 2124974 | - | - | Thành phần gồm: ▪ 3 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa Tacrolimus với nồng độ khoảng 1 ng/mL trong máu người; chất bảo quản. ▪ 3 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa Tacrolimus với nồng độ khoảng 30 ng/mL trong máu người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
331 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Tacrolimus | Hộp | 30 ml | 1 | 1159943 | 1159943 | - | - | Thành phần gồm: - 1 chai chứa 30 mL, dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
332 | Hóa chất xét nghiệm Anti TSHR (Thyroid stimulating hormone receptor) | Hộp | 300 Test | 4 | 74418750 | 297675000 | 1 | 74418750 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + Dung dịch đệm, 1 chai, 12.0 mL: Đệm phosphate 20 mmol/L, pH 7.4; chất ổn định; chất bảo quản. + 1 chai, 13.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSHR M22 (người) đánh dấu phức hợp ruthenium khoảng 0.3 mg/L; đệm phosphate 20 mmol/L, pH 7.4; chất ổn định; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
333 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Anti - TSHR (Thyroid stimulating hormone receptor) | Hộp | 4 x 2.0 ml | 2 | 3059438 | 6118876 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chuẩn 1 Chứa kháng thể kháng TSHR người nồng độ khoảng 0.75 IU/L trong hỗn hợp huyết thanh người. + 2 chai mỗi chai 2.0 mL mẫu chuẩn 2 Chứa kháng thể kháng TSHR người nồng độ khoảng 25 IU/L trong hỗn hợp huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
334 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Amikacin | Hộp | 6 x 5 ml + 1 x 10 ml | 2 | 4946499 | 9892998 | - | - | Thành phần gồm: Bao gồm 6 mẫu chuẩn được pha bằng cách thêm một lượng thuốc vào huyết thanh người. Nồng độ của các thành phần mẫu chuẩn điều chỉnh để đảm bảo chuẩn tối ưu trên các máy phân tích hóa lâm sàng. - Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học (thuốc điều trị). - Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
335 | Thuốc bảo dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu | Hộp | 9 x 12 ml | 3 | 3681115 | 11043345 | - | - | Thành phần gồm: Huyết thanh người không có phụ gia hóa học. Cách dùng: Mở nắp chai, hút vào mỗi chai chính xác 12.0 mL nước cất/khử ion. Thể tích hoàn nguyên cuối cùng là 13 mL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
336 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c loại A | Hộp | 600ml x 4 | 20 | 9696750 | 193935000 | 6 | 58180500 | Thành phần gồm: Sodium azide: <=0.01 %; Oxidizing agent: <=0.7%; Phosphate: <=1%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
337 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c loại B | Hộp | 600ml x 2 | 14 | 5558000 | 77812000 | 4 | 22232000 | Gồm: Sodium azide: <=0.06%; Oxidizing agent: <=3%; Phosphate: <=2%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
338 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c loại C | Hộp | 600ml x 2 | 18 | 5210000 | 93780000 | 5 | 26050000 | Thành phần gồm: Sodium azide : <=0.01%; Oxidizing agent:<=0.3%; Phosphate: <=1%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
339 | Dung dịch rửa ly giải | Hộp | 3x2L | 15 | 22100000 | 331500000 | 4 | 88400000 | Thành phần: Sodium azide<=0.02% Phosphate<=0.1% Surfactant<=0.1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
340 | Cột sắc kí | Hộp | 1 cột | 3 | 27079650 | 81238950 | - | - | Cột được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone) Thành phần: Hydrophilic polymer của methacrylate esters copolymer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
341 | Dung dịch hiệu chuẩn | Hộp | 3 x 3ml + 3 x 3ml + 3 x 10ml | 2 | 5558000 | 11116000 | - | - | Thành phần: Calibrator Low, Calibrator High : Human source hemoglobin <=0.6% Calibrator diluent : Phosphate<= 0.1%; Surfactant<=0.1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
342 | Dung dịch kiểm chuẩn | Hộp | 4x0.25ml + 4x0.25ml | 2 | 7560000 | 15120000 | - | - | Thành phần gồm: Hemoglobin, human: 13.0-15.0g/dL; Potassium Cyanide: <0.005%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
343 | Dung dịch pha loãng mẫu chuẩn | Hộp | 1x250ml+1x15ml | 2 | 2352987 | 4705974 | - | - | Thành phần gồm: DILUENT 80: Phosphate <= 0.1%, Surfactant <= 0.1%; RECONSTITUENT 80: Phosphate <= 0.6%, Surfactant <= 1.0% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
344 | Dung dịch rửa xét nghiệm định lượng HbA1c | Hộp | 250ml | 1 | 1150000 | 1150000 | - | - | Thành phần gồm: Nonionic Surfactant: 1- 5%; Inorganic salf: 1-5%; Antiseptic: 0.1- 1%; Pure water: 85-95%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
345 | Giấy thấm máu gót chân | Tờ | Gói 100 tờ | 300 | 69500 | 20850000 | 90 | 6255000 | Dùng để thấm máu gót chân em bé khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Trên giấy thấm có vòng tròn chứa mẫu máu. Mỗi vòng tròn chứa 75 đến 80μl máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
346 | Bộ xét nghiệm phát hiện bệnh tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh | Hộp | Hộp/ 192 test | 3 | 10368000 | 31104000 | - | - | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng 17-alpha-hydroxyprogesterone hỗ trợ sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh trong mẫu máu khô của trẻ sơ sinh. - Thành phần: Đĩa phủ, Chất chuẩn và chất kiểm tra, Dung dịch ly trích, Phức hợp HRP, Dung dịch rửa, Dung dịch cơ chất, Dung dịch ngưng phản ứng - Giới hạn phát hiện ≤ 4,6 ng/mL - Độ nhạy chẩn đoán: 100% - Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 98% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
347 | Phụ kiện dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh đĩa đáy bằng | Đĩa | Đĩa/96 giếng | 3 | 68000 | 204000 | - | - | Đĩa đáy bằng dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. - Thể tích làm việc: 40 - 280μl. - Thành phần là hợp chất polypropylene trong suốt, không có kim loại nặng, không có các loại enzyme phân hủy DNA, RNA, không có DNA người và không có chất gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
348 | Phụ kiện dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh đĩa đáy chữ U | Đĩa | Đĩa/96 giếng | 3 | 68000 | 204000 | - | - | Đĩa đáy U dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. - Thể tích làm việc: 40 - 280μl. - Thành phần là hợp chất polypropylene trong suốt, không có kim loại nặng, không có các loại enzyme phân hủy DNA, RNA, không có DNA người và không có chất gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
349 | Bộ xét nghiệm sàng lọc thiếu men biotinidase | Hộp | Hộp/ 480 test | 2 | 25100160 | 50200320 | - | - | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng Biotinidase (BTD) hỗ trợ sàng lọc thiếu biotinidase trong mẫu máu khô từ trẻ sơ sinh. - Thành phần bộ xét nghiệm: Chất chuẩn và chất kiểm tra, Dung dịch cơ chất, Dung dịch ngưng phản ứng, Thuốc thử màu 1, Thuốc thử màu 2, Thuốc thử màu 3. Dung dịch ngưng phản ứng - Giới hạn phát hiện ≤ 6,84 ZRU - Độ nhạy chẩn đoán: 100% - Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 98% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
350 | Bộ xét nghiệm phát hiện sớm bệnh thiếu men G-6-PD | Hộp | Hộp/ 480 test | 2 | 27072000 | 54144000 | - | - | Xét nghiệm đo màu định lượng hoạt độ enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase trong mẫu máu khô và sàng lọc thiếu G-6-PD trên hồng cầu ở trẻ sơ sinh. - Thành phần bộ xét nghiệm: Dung dịch ly trích, Thuốc thử, Thuốc thử màu, Thuốc thử tăng cường màu, Chất kiểm tra - Độ nhạy xét nghiệm ≤ 1,0 U/g Hb. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
351 | Bộ xét nghiệm sàng lọc bệnh xơ nang | Hộp | Hộp/ 192 test | 2 | 21235200 | 42470400 | - | - | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng trypsin miễn dịch (IRT) hỗ trợ sàng lọc bệnh xơ nang trong mẫu máu khô từ trẻ sơ sinh. - Thành phần bộ xét nghiệm: Đĩa phủ, Chất chuẩn và chất kiểm tra, Dung dịch ly trích, Dung dịch Byotinyl kháng IRT, Chất liên kết HRP, Dung dịch rửa, Cơ chất Chromogenic, Dung dịch ngưng phản ứng - Giới hạn phát hiện ≤ 7,59 µg/L - Độ nhạy chẩn đoán: 100% - Độ đặc hiệu chẩn đoán ≥ 98% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
352 | Bộ xét nghiệm để sàng lọc bệnh galactosemia | Hộp | Hộp/ 288 test | 3 | 14400000 | 43200000 | - | - | Xét nghiệm men định lượng galactose toàn phần hỗ trợ sàng lọc bệnh galactosemia trong mẫu máu khô từ trẻ sơ sinh. Thành phần: Chất chuẩn và chất kiểm tra, Dung dịch ly trích, Enzyme I, Enzyme II, Thuốc thử màu, Thuốc thử tăng cường màu, Dung dịch pha loãng. - Giới hạn phát hiện ≤ 2,83 mg/dL - Độ nhạy chẩn đoán: 100% - Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 98% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
353 | Bộ xét nghiệm phát hiện sớm bệnh suy giáp bẩm sinh | Hộp | Hộp/ 192 test | 3 | 9450000 | 28350000 | - | - | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng nội tiết tố kích thích tuyến giáp hỗ trợ sàng lọc bệnh suy giáp bẩm sinh trong mẫu máu khô của trẻ sơ sinh. - Thành phần: Đĩa phủ, Chất chuẩn và chất kiểm tra, Dung dịch ly trích, Phức hợp HRP, Dung dịch rửa, Cơ chất Chromogen, Dung dịch ngưng phản ứng - Giới hạn phát hiện ≤ 2,025 µIU/mL - Độ nhạy chẩn đoán: 100% - Độ đặc hiệu chẩn đoán ≥ 98% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
354 | Thiết bị lấy máu vô trùng dùng một lần | Cái | Hộp 200 cái | 600 | 7560 | 4536000 | 180 | 1360800 | Dụng cụ lấy máu vô trùng dùng một lần. Thiết bị lấy máu đã tích hợp lưỡi lam, có vỏ nhựa bảo vệ an toàn, không cần bút gắn, vô trùng, 17G x 2,0mm - Dụng cụ tự thụt vào sau khi đâm vào ngón tay hoặc gót chân để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Dụng cụ đã được vô trùng, sẵn dùng, và dùng một lần duy nhất Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
355 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | Hộp | Hộp 6x8ml | 2 | 15694350 | 31388700 | - | - | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy; Thành phần: Nước tiểu người chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urea, Axit Uric, Creatinine, Magnesi; Các giá trị hiệu chuẩn được xác định sử dụng các quy trình đã được chuẩn hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
356 | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao cho xét nghiệm điện giải | Hộp | Hộp 2x100ml + 2x100ml | 1 | 9912000 | 9912000 | - | - | Chất hiệu chuẩn nồng độ thấp/cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng nồng độ Na+, K+ và Cl- trong nước tiểu; Thành phần: Na+ (Thấp) 50 mmol/L; (Cao) 200 mmol/L. K+ (Thấp) 10 mmol/L; (Cao) 100 mmol/L. Cl- (Thấp) 50 mmol/L; (Cao) 180 mmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
357 | Định lượng Ure | Hộp | 4x53ml+4x53ml/ Hộp | 10 | 7185528 | 71855280 | 3 | 21556584 | Thành phần: Tris buffer 100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra-Sodium diphosphate 10 mmol/L; EDTA 2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L.; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 9 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
358 | Hóa chất định lượng Creatinin | Hộp | 4x51ml+4x51ml/ Hộp | 15 | 2441880 | 36628200 | 4 | 9767520 | Thành phần: Natri hydrocid 120 mmol/L; Acid picric 2,9 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
359 | Định lượng Glucose | Hộp | 4x25ml+4x12.5ml/ Hộp | 15 | 3200400 | 48006000 | 4 | 12801600 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose. Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) 24 mmol/L; ATP ≥ 2 mmol/L; NAD+ ≥ 1,32 mmol/L; Mg2+ 2,37 mmol/L; Hexokinase ≥ 0,59 kU/L; G6P-DH ≥ 1,58 kU/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
360 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Hộp | 4x25ml+4x25ml | 20 | 3738000 | 74760000 | 6 | 22428000 | Thành phần: Tris buffer, pH 7,65 (37°C) 80mmol/L; L-aspartate 240mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH ≥ 0,9kU/L; MDH ≥ 0,6kU/L; NADH 0,2mmol/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
361 | Hoá chất đo hoạt độ ALT (GPT) | Hộp | 4x50ml+4x25ml | 20 | 3742200 | 74844000 | 6 | 22453200 | Thành phần: Tris buffer pH 7,15 (37°C) 100mmol/L; L-Аlanine 500mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH 1,8kU/L; NADH 0,2mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
362 | Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hộp | 4x15ml+4x15ml/ Hộp | 13 | 3165120 | 41146560 | 3 | 9495360 | Thành phần: Caffeine 2,1 mmol/L; 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0,31 mmol/L; Surfactant; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
363 | Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hộp | 4x20ml+4x20ml/ Hộp | 8 | 8013600 | 64108800 | 2 | 16027200 | Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0,08 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
364 | Hoá chất định lượng Protein toàn phần | Hộp | 4x25ml+4x25ml/Hộp | 5 | 2305800 | 11529000 | 1 | 2305800 | Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18,8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
365 | Định lượng Albumin | Hộp | 4x29ml/ Hộp | 10 | 1982904 | 19829040 | 3 | 5948712 | Thành phần: Succinate buffer (pH 4,2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 17 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
366 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hộp | 2x3 ml | 2 | 5710950 | 11421900 | - | - | Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
367 | Hoá chất định lượng Cholesterol toàn phần | Hộp | 4x22.5ml/ Hộp | 6 | 3647700 | 21886200 | 1 | 3647700 | Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5) 103 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Peroxidase ≥ 10 kU/L (166,7 μkat/L) Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
368 | Hoá chất định lượng Triglycerid | Hộp | 4x20ml+4x5ml/ Hộp | 14 | 3223500 | 45129000 | 4 | 12894000 | Thành phần: PIPES buffer (pH 7,5) 50 mmol/L; Mg2+ 4,6 mmol/L; MADB 0,25 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,5 mmol/L; ATP 1,4 mmol/L; Lipases 1,5 kU/L ( 25 μkat/L); Glycerol kinase 0,5 kU/L ( 8,3 μkat/L); Peroxidase 0,98 kU/L ( 16,3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1,48 kU/L ( 24,6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1,48 kU/L ( 24,6 μkat/L) Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
369 | Hoá chất định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hộp | 4x51.3ml+4x17.1ml/ Hộp | 7 | 20281968 | 141973776 | 2 | 40563936 | Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL; Dung dịch đệm Good's (pH 7) 30 mmol/L; N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
370 | Hoá chất định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hộp | 4x27ml+4x9ml/ Hộp | 1 | 18990720 | 18990720 | - | - | Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; Peroxidase 4,9 IU/mL; Natri azit 0,1%; Dung dịch đệm của Good (pH 6,8) 25 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; Catalase 743 IU/mL; HDAOS 0,47 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
371 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Hộp | 2x1ml/ Hộp | 1 | 6785100 | 6785100 | - | - | Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
372 | Hoá chất định lượng Acid Uric | Hộp | 4x30ml+4x12.5ml/ Hộp | 7 | 5890500 | 41233500 | 2 | 11781000 | Thành phần: Phosphate Buffer (pH 7,5) 42 mmol/L; MADB 0,15 mmol/L; 4-Aminophenazone 0,30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5,9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0,25 kU/L (4,15 μkat/L); Ascorbate Oxidase ≥ 1,56 kU/L (26 μkat/L), Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
373 | Hoá chất đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | Hộp | 4x12ml+4x12ml/ Hộp | 3 | 2007936 | 6023808 | - | - | Thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) pH 10,4 0,35 mol/L; p-Nitrophenyl phosphate 16 mmol/L; HEDTA 2 mmol/L; Zinc Sulphate 1 mmol/L; Magnesium Acetate 2 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng phosphatase kiềm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
374 | Hoá chất đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hộp | 4x40ml+4x40ml/ Hộp | 16 | 5308800 | 84940800 | 4 | 21235200 | Thành phần: Glycylglycine, pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
375 | Hoá chất đo hoạt độ Amylase | Hộp | 4x40ml/Hộp | 5 | 11256000 | 56280000 | 1 | 11256000 | Thành phần: MES (pH 6,05) 36,1 mmol/L; Calcium acetate 3,60 mmol/L; NaCl 37,2 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1,63 mmol/L, Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
376 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ASO | Hộp | 4x51ml+4x7ml/ Hộp | 2 | 32379312 | 64758624 | - | - | Thành phần: Phosphate buffer (pH 7,0) 40 mmol/L; Streptolysin-O coated latex <0,2% w/v Loại mẫu: Huyết thanh; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng kháng thể ASO; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
377 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 | Hộp | 6x2ml/ Hộp | 1 | 13619592 | 13619592 | - | - | Thành phần: Huyết thanh người chứa Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Transferrin, C3, C4, Anti-Streptolysin O, Ferritin, C-reactive protein; Chất hiệu chuẩn 6 mức; - Các giá trị hiệu chuẩn đã xác định sử dụng các nguyên liệu liệu tham chiếu theo tiêu chuẩn IFCC (IgG, IgA, IgM, C3, C4, Transferrin, CRP), WHO (ASO) và tiêu chuẩn quốc tế lần thứ 3 cho ferritin Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
378 | Hóa chất định lượng CRP | Hộp | 4x30ml+4x30ml/ Hộp | 20 | 16228800 | 324576000 | 6 | 97372800 | Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0,5% w/v Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP siêu nhạy; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
379 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | Hộp | 5x2ml/ Hộp | 1 | 23223900 | 23223900 | - | - | Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người; Chất hiệu chuẩn gồm mức 2 đến mức 6; Các giá trị được gán theo tiêu chuẩn IFCC bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
380 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Lọ | 1x2ml/ Lọ | 6 | 3471300 | 20827800 | 1 | 3471300 | Thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Immunoglobulin A; Immunoglobulin M; Immunoglobulin G; Ceruloplasmin;C3; Prealbumin; C4; Rheumatoid Factor; C-reactive protein; Transferrin Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
381 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Lọ | 1x2ml/ Lọ | 6 | 3471300 | 20827800 | 1 | 3471300 | Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin; Chất kiểm chứng 1 mức Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
382 | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Lọ | 1x2ml/ Lọ | 6 | 3471300 | 20827800 | 1 | 3471300 | Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin, α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin; Chất kiểm chứng 1 mức Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
383 | Hoá chấ định lượng Calci toàn phần | Hộp | 4x15ml/ Hộp | 6 | 3748500 | 22491000 | 1 | 3748500 | Thành phần: Imidazol (pH 6,9); Arsenazo III 0,02%; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 33 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
384 | Hoá chất đo hoạt độ LDH | Hộp | 4x40ml+4x20ml/ Hộp | 4 | 5317200 | 21268800 | 1 | 5317200 | Thành phần: D(-)N-Methylglucamin buffer, pH 9,4 (37°C) 325 mmol/L; Lactate 50 mmol/L; NAD+ 10 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
385 | Hoá chất đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | Hộp | 4x22ml+4x4ml+4x6ml/ Hộp | 5 | 4397568 | 21987840 | 1 | 4397568 | Thành phần: Immidazole (pH 6,5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2,0 mmol/L; ADP 2,0 mmol/L; AMP 5,0 mmol/L; EDTA 2,0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0,2 mmol/L; Activator 26 mmol/L; Mg2+ 10 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0,01 mmol/L; HK ≥ 4,0 kU/L; G6P-DH ≥ 2,8 kU/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
386 | Hoá chất đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | Hộp | 2x22ml+2x4ml+2x6ml/ Hộp | 3 | 7859712 | 23579136 | - | - | Thành phần: Dung dịch đệm imidazole (pH 6,7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0,01 mmol/L; Hexokinase (HK) ≥ 4 kU/L; EDTA 2 mmol/L; NADP 2 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2,8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; ADP 2 mmol/L; N-Acetylcysteine 0,2 mmol/L; Mg-Acetate 10 mmol/L; Chất hoạt hóa 26 mmol/L; AMP 5 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
387 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB | Lọ | 1x2ml/ Lọ | 4 | 449400 | 1797600 | 1 | 449400 | Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme.; Giá trị được chuẩn hóa theo phương pháp tham chiếu CK total IFCC Chất kiểm chứng mức 1 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
388 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm CK-MB | Lọ | 1x2ml/ Lọ | 4 | 449400 | 1797600 | 1 | 449400 | Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme.; Giá trị được chuẩn hóa theo phương pháp tham chiếu CK total IFCC Chất kiểm chứng mức 2 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
389 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Lọ | 1x1ml/ Lọ | 2 | 599550 | 1199100 | - | - | Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị được chuẩn hóa theo phương pháp tham chiếu CK total IFCC Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm CK-MB; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
390 | Hoá chất đo hoạt độ Lipase | Hộp | 4x10ml+ 4xlyo + 4x3.3ml + 2x3ml/ Hộp | 7 | 14200200 | 99401400 | 2 | 28400400 | Thành phần: Buffer MES/BES (pH 6,8) 27 mmol/L; 1,2-Diglyceride substrate 0,04 mmol/L; Monoglyceride lipase > 400 U/L; Glycerol kinase > 100 U/L; POD > 500 U/L; 4-Aminophenazone 0,25 mmol/L; TAPS (pH 8,7) 50 mmol/L; TOOS 1,0 mol/L; Co-lipase > 15 kU/L; GPO > 15 kU/L; ATP > 0,85 mol/L; Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng lipase; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
391 | Hoá chất định lượng Lactat (Acid Lactic) | Hộp | 4x10ml+4xlyo/ Hộp | 2 | 6709500 | 13419000 | - | - | Thành phần: Lactate oxidase ≥ 0,2 kU/L; Peroxidase ≥ 1 kU/L; Good’s Buffer (pH 7,0) 50 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0,1 mmol/L; TOOS ≥ 0,3 mmol/L; N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylaniline Loại mẫu: Huyết tương, dịch não tủy; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng L-Lactate; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
392 | Hoá chất dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Can | 5L | 15 | 3990000 | 59850000 | 4 | 15960000 | Thành phần: Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
393 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Bình | 450ml/ Bình | 4 | 633150 | 2532600 | 1 | 633150 | Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%; Dung dịch rửa; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
394 | Chất chuẩn điện giải mức giữa | Hộp | 4x2000ml/ Hộp | 18 | 7728000 | 139104000 | 5 | 38640000 | Thành phần: Na+ 4,3 mmol/L; K+ 0,13 mmol/L; Cl- 3,1 mmol/L Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
395 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | Hộp | 4x1000ml/ Hộp | 6 | 5460000 | 32760000 | 1 | 5460000 | Thành phần: Kali clorua 1 mol/L Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
396 | Dung dịch đệm ISE | Hộp | 4x2000ml/ Hộp | 12 | 6048000 | 72576000 | 3 | 18144000 | Thành phần: Triethanolamine 0,1 mol/L Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
397 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Hộp | 4x100ml/ Hộp | 1 | 3679200 | 3679200 | - | - | Thành phần: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
398 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Hộp | 4x100ml/ Hộp | 1 | 4452000 | 4452000 | - | - | Thành phần: Na+ 130 mmol/L; K+ 3,5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
399 | Điện cực Na | Cái | 1 cái/hộp | 2 | 19723200 | 39446400 | - | - | Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm Điện cực Natri tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
400 | Điện cực K | Cái | 1 cái/hộp | 2 | 20136900 | 40273800 | - | - | Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm Điện cực Kali tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
401 | Điện cực Cl | Cái | 1 cái/hộp | 2 | 19723200 | 39446400 | - | - | Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm Điện cực Clo tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
402 | Điện cực tham chiếu | Chiếc | 1 cái/hộp | 1 | 41675550 | 41675550 | - | - | Chất liệu: nhựa và kim loại, Đường kính thân: 1,6 cm, chiều dài: 5,8 cm Điện cực tham chiếu tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
403 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | Hộp | 4x24ml+4x8ml/ Hộp | 2 | 19111680 | 38223360 | - | - | Thành phần: Glycine buffer (pH 8,0) 170 mmol/L; Latex phủ IgG người < 0,5% Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
404 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF (Reumatoid Factor) | Hộp | 5x1ml | 1 | 10551450 | 10551450 | - | - | Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa RF người; Chất hiệu chuẩn 5 mức; Các giá trị của chất hiệu chuẩn được gán sử dụng các nguyên liệu tham chiếu theo tiêu chuẩn quốc tế WHO Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
405 | Hoá chất định lượng Phospho vô cơ | Hộp | 4x40ml+4x40ml/ Hộp | 2 | 6605760 | 13211520 | - | - | Thành phần: Sulphuric acid 200 mmol/L; Ammoniumheptamolybdate 0,35 mmol/L; Glycine 50 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
406 | Hoá chất định lượng Mg | Hộp | 4x40ml/ Hộp | 10 | 2291520 | 22915200 | 3 | 6874560 | Thành phần: ∈-Amino-n Caproic Acid 450 mmol/L; Tris 100 mmol/L; Glycoletherdiamine-N,N,N’, N’ tetraacetic acid 0,12 mmol/L; Xylidyl blue 0,18 mmol/L Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng magiê; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
407 | Hoá chất định lượng Sắt | Hộp | 4x30ml+4x30ml/ Hộp | 4 | 5418000 | 21672000 | 1 | 5418000 | Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4.7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0.5 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 12 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
408 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Lọ | 1x5ml/ Lọ | 40 | 580650 | 23226000 | 12 | 6967800 | Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium, Iron, Magnesium Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
409 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy | Hộp | 6x3.5ml/ Hộp | 2 | 7108920 | 14217840 | - | - | Thành phần: được sản xuất từ một vật liệu kiểm soát ổn định chất lỏng được điều chế từ huyết thanh người. Mức độ chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết khác nhau. Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
410 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm beta2-Microglobulin | Hộp | 2x1ml | 1 | 1696800 | 1696800 | - | - | Thành phần: Thuốc thử chứa beta2-microglobulin, albumin bò, glycin và chất bảo quản; Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
411 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin | Hộp | 4x60ml+4x15ml | 1 | 9639000 | 9639000 | - | - | Thành phần thuốc thử A: Đệm borat 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 10,0.Thuốc thử B: Hỗn dịch chứa hạt latex phủ kháng thể kháng albumin người, natri azid 0,95 g/L. Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin (Microalbuminuria) mẫu nước tiểu người. Dải đo:1.5 - 200 mg/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
412 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | Hộp | 6x15ml | 3 | 4706100 | 14118300 | - | - | Thành phần: được sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc từ con người dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. Sản xuất từ chất nền là nước tiểu người có thêm amylase nước bọt của người, hCG có nguồn gốc từ nước tiểu người, albumin của người và bò, chất bảo quản và chất ổn định. Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
413 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng MICROALBUMINURIA | Lọ | 1x1 ml | 1 | 322350 | 322350 | - | - | Thành phần thuốc thử: albumin người (dạng bột đông khô), có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để hiệu chuẩn xét nghiệm albumin Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng MICROALBUMINURIA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
414 | Hóa chất xét nghiệm định lượng G6PDH | Hộp | 4x60ml+1x60ml+1x 15ml+1x1ml | 2 | 6825000 | 13650000 | - | - | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH; Thành phần: Thuốc thử A chứa Saponin 0,6%; Thuốc thử B chứa Dung dịch đệm Tris 0,1 mmol/L, NADP 1 mmol/L, maleimide 3 mmol/L, pH 7,4; Thuốc thử C chứa Dung dịch đệm Tris 0,1 mmol/L, glucose-6-phosphate 3 mmol/L, pH 7,5; Chất hiệu chuẩn S chứa Tris 20 mmol/L, Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH); Hóa chất xét nghiệm định lượng G6PDH mẫu máu người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
415 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH | Hộp | 2x0,5ml | 1 | 2181900 | 2181900 | - | - | Thành phần thuốc thử: huyết thanh đông khô có nồng độ G6PDH thích hợp để làm vật liệu kiểm soát Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
416 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đồng COPPER (Cu) | Hộp | 5 x 25ml | 2 | 3969000 | 7938000 | - | - | Thành phần: Đệm acetat, (pH 5,0) 0,22 mol/L, 4-(3,5-dibromo-2-pyridylazo)-N-ethyl-N- sulfopropylanilin 0,02 mmol/L, chất ổn định; Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cu (Đồng); Hóa chất xét nghiệm Copper, sử dụng cho máy hệ mở. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
417 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2 | Lọ | 5 ml | 1 | 520065 | 520065 | - | - | Sử dụng để chẩn đoán in vitro trong kiểm soát chất lượng của các xét nghiệm chẩn đoán. Thành phần: Sản xuất dựa trên huyết thanh người. - Bao gồm 65 thông số - Độ thẩm thấu: 300mOs/kg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
418 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3 | Lọ | 5 ml | 1 | 520065 | 520065 | - | - | Sử dụng chẩn đoán in vitro trong kiểm soát chất lượng của các xét nghiệm chẩn đoán. Thành phần: Sản xuất dựa trên huyết thanh người. - Bao gồm 66 thông số - Độ thẩm thấu: 370mOs/kg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
419 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm ZINC (Zn) | Hộp | 2x 15 ml +2 x5 ml + 1 x 10 ml+ 1 x 3 ml | 2 | 2921625 | 5843250 | - | - | Thành phần: Đệm bicarbonat, (pH 9,4) 200 mmol/L, 5-Br-PAPS 0,02 mmol/L, Natri citrat 170 mmol/L, Dimethylglyoxim 4 mmol/L, chất tẩy rửa 1%;Thuốc thử xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm); Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Zinc mẫu dịch của tinh dịch, mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
420 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 | Hộp | 5x5ml | 1 | 3057600 | 3057600 | - | - | Thành phần Biochemistry Control Serum chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
421 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 | Hộp | 5x5ml | 1 | 3057600 | 3057600 | - | - | Thành phần Biochemistry Control Serum chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
422 | Hoá chất định lượng Protein | Hộp | 4x19ml+1x3ml | 20 | 4598748 | 91974960 | 6 | 27592488 | Thành phần: Pyrogallol đỏ 47 μmol/L; Natri Molybdate 320 μmol/L; Axit succinic 50 mmol/L; Natri Benzoat 3,5 mmol/L; Natri Oxalate 1 mmol/L; Methanol 0,8% w/v; Chất hiệu chuẩn: Albumin huyết thanh người 0,5 g/L. Loại mẫu: Nước tiểu, dịch não tủy Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và CSF. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
423 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 1 | Hộp | 12 x 5 ml | 8 | 4050000 | 32400000 | 2 | 8100000 | - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 83 thông số cho xét nghiệm hóa sinh, trong đó có thông số LDL. Thông số xét nghiệm enzym và CO2 có tính ổn định cao - Không cần dung dịch đặc biệt để hoàn nguyên Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
424 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 2 | Hộp | 12 x 5 ml | 8 | 4050000 | 32400000 | 2 | 8100000 | - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 83 thông số cho xét nghiệm hóa sinh, trong đó có thông số LDL. Thông số xét nghiệm enzym và CO2 có tính ổn định cao - Không cần dung dịch đặc biệt để hoàn nguyên Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
425 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, 2 mức nồng độ | Hộp | 12 x 12 ml | 3 | 4350000 | 13050000 | - | - | - Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng - Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
426 | Hóa chất xét nghiệm dị nguyên hô hấp và thức ăn đặc hiệu IgE | Hộp | Hộp 16 test | 80 | 17600000 | 1408000000 | 24 | 422400000 | - Kít xét nghiệm IgE đặc hiệu với dị nguyên hô hấp, thức ăn và tiếp xúc tối thiểu 53 dị nguyên bao gồm: f1, f75, f3, f24, f40, f308, f4, f5, f6, f7, f9, f14, f292, f79, f13, f17, f20, f2, f76, f77, f78, f105, f218, f25, f32, f33, f44, f49, f72, f26, f27, f83, f155, f45, u85, d1, d2, d201, e1, e2, e85, m1, m2, m3, m5, m6, g2, w8, i1, i3, i70, i71, i100; - Có khả năng phát hiện chất phản ứng chéo với carbonhydrate (CCD) trong mẫu bệnh nhân . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
427 | Hóa chất xét nghiệm dị nguyên thức ăn đặc hiệu IgE | Hộp | Hộp 16 test | 50 | 8960000 | 448000000 | 15 | 134400000 | - Kit xét nghiệm IgE đặc hiệu dị nguyên với 20 loại dị nguyên thức ăn: f1, f75, f2, f4, f9, f10, f14, f13, f17, f63, f64, f83, fs10, fs14, f23, f24, f80, f234, f105, f336 - Phát hiện chất phản ứng chéo với carbonhydrate (CCD) trong mẫu bệnh nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
428 | Hóa chất xét nghiệm dị nguyên hô hấp đặc hiệu IgE | Hộp | Hộp 16 test | 50 | 8960000 | 448000000 | 15 | 134400000 | - Kit xét nghiệm IgE đặc hiệu dị nguyên với 20 loại dị nguyên hô hấp: ts19, t19, t223, u85, gs1, ds1, i6, u134, e1, e2, es172, e6, e71, e82, e84, ms1, ms4, m5, m12, m45 - Phát hiện chất phản ứng chéo với carbonhydrate (CCD) trong mẫu bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
429 | Chất hấp thụ dùng cho xét nghiệm dị nguyên | Hộp | 1 ống x 4 x 40µg/ hộp | 100 | 1910000 | 191000000 | 30 | 57300000 | - Chất hấp thụ dùng cho xét nghiệm dị nguyên (chất hấp thụ CCD). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
430 | Que thử ma túy 5 chân | Test | 15 Test | 3000 | 52000 | 156000000 | 900 | 46800000 | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Amphetamine (AMP) ≤ 1.000 ng/ml + Marijuana (THC) ≤ 50 ng/ml + Morphine (Nhóm thuốc phiện) ≤ 300 ng/ml + Codeine (Nhóm thuốc phiện) ≤ 300 ng/ml + Heroin (6- Monoacetylmorphine - nhóm thuốc phiện) ≤ 10 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99,8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,6%. - Độ chính xác ≥ 99.7%. - Độ lặp lại: 100% - Độ ổn định: 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
431 | Test thử nhanh beta hCG (nước tiểu) | Test | 50 Test/1 hộp | 5000 | 7500 | 37500000 | 1500 | 11250000 | Định tính phát hiện thai sớm - Mẫu thử: Nước tiểu, huyết thanh - Ngưỡng phát hiện: 10mIU/mL - Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
432 | Que thử xét nghiệm định tính Morphine | Test | 50 Test/1 hộp | 5000 | 4200 | 21000000 | 1500 | 6300000 | Định tính phát hiện Morphine và các chất chuyển hóa của nó trong nước tiểu người. Xét nghiệm được sử dụng để sàng lọc nước tiểu chứa Morphine/ chất chuyển hóa ở ngưỡng phát hiện 300 ng/ml. Độ chính xác từ 99,36% – 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
433 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng nguyên CA 27.29 | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 1 | 10440000 | 10440000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm BR. - Thành phần: CA 27.29 (người); huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn đã hoàn nguyên sẽ ổn định trong 28 ngày ở 2–8°C hoặc trong 32 giờ ở nhiệt độ phòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
434 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CA 125 | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 2 | 6240000 | 12480000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125II - Thành phần: CA 125; albumin huyết thanh người có chất đệm; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 7 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
435 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 2 | 5,280,000 | 10560000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15‑3 - Thành phần: CA 15‑3 (người); huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 28 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
436 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm IgE toàn phần | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 2 | 3218000 | 6436000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm tIgE - Thành phần: IgE ở người; huyết thanh ngựa; chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn đã hoàn nguyên sẽ ổn định trong 60 ngày ở 2–8°C hoặc trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
437 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm FT3, T3, T4, TUp và FT4 | Hộp | Hộp (2 x 2 x 5 ml) | 3 | 5632000 | 16896000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn các xét nghiệm: FT3, T3, T4, TUp và FT4 - Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ triiodothyronine (FT3) tự do, triiodothyronine (T3) thyroxine (FT4) tự do, thyroxine (T4), protein liên kết tuyến giáp không bão hòa và theophylline; huyết tương người; natri azit (0,2%); chất bảo quản; chất ổn định protein - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 28 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 4 giờ ở nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
438 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Dig, FSH, LH, PRL và ThCG | Hộp | Hộp (2 x 2 x 5 ml) | 2 | 6327000 | 12654000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn các xét nghiệm sau đây: Dig, FSH, LH, PRL và ThCG - Thành phần: Digoxin, hormone kích thích nang trứng (FSH), hormone kích thích thể vàng (LH), hormone tiết sữa, gonadotropin kích thích tố màng đệm ở người (hCG) và TSH; huyết thanh ngựa - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 28 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 4 giờ ở nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
439 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ferritin và Vitamin B12 | Hộp | Hộp (2 x 2 x 5 ml) | 2 | 4865000 | 9730000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn các xét nghiệm VB12 và Ferritin - Thành phần: Vitamin B12 và ferritin; HSA có chất đệm; chất ổn định protein; natri azit (0,2%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 28 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 4 giờ ở nhiệt độ phòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
440 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm AFP và CEA | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 2 | 4207000 | 8414000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn các xét nghiệm AFP và CEA. - Thành phần: alphafetoprotein (ở người) và kháng nguyên carcinoembryonic (ở người); chất đệm BSA; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 28 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 4 giờ ở nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
441 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm cortisol và PRGE | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 2 | 3760000 | 7520000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn các xét nghiệm Cor và PRGE. - Thành phần: Cortisol, progesterone và testosterone; huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 14 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 4 giờ ở nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
442 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 2 | 5375000 | 10750000 | - | - | Hóa chất dùng trong trong hiệu chuẩn xét nghiệm PSA - Thành phần: PSA (người); huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 21 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
443 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm C-Peptide | Hộp | Hộp (2 x 2 x 1 ml) | 2 | 6170000 | 12340000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm CpS - Thành phần: C‑peptide; chất đệm axit xitric; casein; chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn trên sản phẩm khi được bảo quản ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn sẽ ổn định trong 4 giờ ở nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
444 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng nguyên tự do dành tuyến tiền liệt | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 2 | 8,400,000 | 16800000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm fPSA -Thành phần: fPSA (ở người); huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 21 ngày ở 2–8°C. Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
445 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HER‑2/neu | Hộp | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | 1 | 23177000 | 23177000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm H2n - Thành phần: HER‑2/neu; huyết thanh bò; natri azit (< 0,1%) - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn đã mở sẽ ổn định trong 60 ngày ở 2–8°C hoặc trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
446 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Insulin | Hộp | Hộp (2 x 2 x 1 ml) | 2 | 6802000 | 13604000 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn xét nghiệm insulin - Thành phần: Insulin ; nước muối có chất đệm; casein; kali thioxianat (3,89%); natri azit (< 0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn sẽ ổn định trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
447 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng DBIL, TBIL | Hộp | 6 x 3.0 ml | 3 | 2941992 | 8825976 | - | - | Hóa chất dùng trong hiệu chuẩn các xét nghiệm bilirubin toàn phần và trực tiếp - Thành phần: Chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên vật liệu máu người (huyết thanh) và chứa hóa chất phụ gia và vật liệu sinh học - Độ ổn định: Hoàn nguyên ở 2–8°C ổn định trong 8 giờ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
448 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy | Lọ | Hộp (12 lọ x 5 ml) | 48 | 570000 | 27360000 | 14 | 7980000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng lỏng, mức nồng độ 1 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các thuốc chữa bệnh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8°C đối với hầu hết các phân tích, ngoại trừ: Estradiol (5 ngày), Folate (4 ngày) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
449 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy | Lọ | Hộp (12 lọ x 5 ml) | 48 | 570000 | 27360000 | 14 | 7980000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng lỏng, mức nồng độ 2 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các thuốc chữa bệnh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8°C đối với hầu hết các phân tích, ngoại trừ: Estradiol (5 ngày), Folate (4 ngày) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
450 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy | Lọ | Hộp (12 lọ x 5 ml) | 48 | 570000 | 27360000 | 14 | 7980000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng lỏng, mức nồng độ 3 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các thuốc chữa bệnh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8°C đối với hầu hết các phân tích, ngoại trừ: Estradiol (5 ngày), Folate (4 ngày) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
451 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn tim mạch | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 6 | 535000 | 3210000 | 1 | 535000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, dạng lỏng, mức nồng độ 1 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + Myoglobin (10 ngày) + NT-proBNP, BNP và Troponin I (5 ngày) + Troponin T (4 ngày) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
452 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn tim mạch | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 8 | 645000 | 5160000 | 2 | 1290000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, dạng lỏng, mức nồng độ 2 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + Myoglobin: 10 ngày + NT-proBNP, BNP và Troponin I: 5 ngày + Troponin T: 4 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
453 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn tim mạch | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 8 | 695000 | 5560000 | 2 | 1390000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, dạng lỏng, mức nồng độ 3 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + Myoglobin: 10 ngày + NT-proBNP, BNP và Troponin I: 5 ngày + Troponin T: 4 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
454 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 18 | 1070000 | 19260000 | 5 | 5350000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, dạng lỏng, mức nồng độ 1 - Thành phần: huyết thanh người đã loại bỏ fibrin có bổ sung thêm các protein huyết thanh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + Beta-2-Microglobulin: 21 ngày + Anti-CCP và Rheumatoid Factor: 10 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
455 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 18 | 1070000 | 19260000 | 5 | 5350000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, dạng lỏng, mức nồng độ 2 - Thành phần: huyết thanh người đã loại bỏ fibrin có bổ sung thêm các protein huyết thanh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + Beta-2-Microglobulin: 21 ngày + Anti-CCP và Rheumatoid Factor: 10 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
456 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 18 | 1070000 | 19260000 | 5 | 5350000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, dạng lỏng, mức nồng độ 3 - Thành phần: huyết thanh người đã loại bỏ fibrin có bổ sung thêm các protein huyết thanh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + Beta-2-Microglobulin: 21 ngày + Anti-CCP và Rheumatoid Factor: 10 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
457 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn ung thư | Lọ | Hộp (6 lọ x 2 ml) | 18 | 1340000 | 24120000 | 5 | 6700000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng lỏng, nồng độ 1 - Thành phần: vật liệu có nguồn gốc từ người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + IGF-1/Somatomedin C: 15 ngày, + CA 125: 10 ngày, + ProGRP: 5 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
458 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn ung thư | Lọ | Hộp (6 lọ x 2 ml) | 18 | 1340000 | 24120000 | 5 | 6700000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng lỏng, nồng độ 2 - Thành phần: vật liệu có nguồn gốc từ người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + IGF-1/Somatomedin C: 15 ngày, + CA 125: 10 ngày, + ProGRP: 5 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
459 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn ung thư | Lọ | Hộp (6 lọ x 2 ml) | 18 | 1340000 | 24120000 | 5 | 6700000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng lỏng, nồng độ 3 - Thành phần: vật liệu có nguồn gốc từ người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + IGF-1/Somatomedin C: 15 ngày, + CA 125: 10 ngày, + ProGRP: 5 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
460 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch đặc hiệu | Lọ | Hộp (6 lọ x 5 ml) | 12 | 1070000 | 12840000 | 3 | 3210000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, dạng lỏng, mức nồng độ 1 - Thành phần: huyết thanh người đã loại bỏ fibrin có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO) C-Peptide, Erythropoietin (EPO) Insulin Growth Factor I (IGF-I) Intact PTH, Osteocalcin - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C, đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ PTH (Intact) 7 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
461 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch đặc hiệu | Lọ | Hộp (6 lọ x 5 ml) | 12 | 1605000 | 19260000 | 3 | 4815000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, dạng lỏng, mức nồng độ 2 - Thành phần: huyết thanh người đã loại bỏ fibrin có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO) C-Peptide, Erythropoietin (EPO) Insulin Growth Factor I (IGF-I) Intact PTH, Osteocalcin - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C, đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ PTH (Intact) 7 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
462 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch đặc hiệu | Lọ | Hộp (6 lọ x 5 ml) | 12 | 1875000 | 22500000 | 3 | 5625000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, dạng lỏng, mức nồng độ 3 - Thành phần: huyết thanh người đã loại bỏ fibrin có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO) C-Peptide, Erythropoietin (EPO) Insulin Growth Factor I (IGF-I) Intact PTH, Osteocalcin - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C, đối với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ PTH (Intact) 7 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
463 | Vật liệu kiểm soát 3 mức nồng độ xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy | Lọ | Hộp (12 lọ x 5 ml) | 36 | 535000 | 19260000 | 10 | 5350000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng đông khô, 3 mức nồng độ - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các thuốc chữa bệnh và các chất ổn định - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2-8°C với hầu hết các chất phân tích; ngoại trừ: + Folate và PSA Total (3 ngày) + C-Peptide (1 ngày), ACTH, Calcitonin, Gastrin và PSA (Free) cần xét nghiệm ngay lập tức sau khi hoàn nguyên Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
464 | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch T3/T4/Vb12 | Hộp | Hộp (2 x 23.6 ml) | 5 | 3015000 | 15075000 | 1 | 3015000 | Tham gia vào quá trình xét nghiệm định lượng T3, T4 và VB12 -Thành phần: 0,4 N natri hyđroxit - Độ ổn định trên hệ thống: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
465 | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch Vitamin B12 | Hộp | Hộp (1 x 2 ml + 2 x 25 ml) | 8 | 2414000 | 19312000 | 2 | 4828000 | Sử dụng để giải phóng vitamin B12 từ các protein liên kết nội sinh trong mẫu và cobinamide để ngăn chặn tái liên kết sau khi Pha rắn được thêm vào mẫu -Thành phần: + DTT: Dithiothreitol (~210 mg/lọ) + Chất chống dính: Natri hiđroxit (~0,30N); kaly xyanua (~1,25 mg/lọ) - Độ ổn định trên hệ thống: 108 giờ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
466 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm interleukin-6 (IL-6) | Hộp | Hộp (3 x 1 x 7.0 ml) | 2 | 11377000 | 22754000 | - | - | Hóa chất dùng để chẩn đoán in vitro để theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm IL6 - Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nhiều nồng độ IL-6 người tái tổ hợp khác nhau; albumin huyết thanh bò; chất bảo quản - Độ ổn định: Các chất kiểm chuẩn đã hoàn nguyên ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ 2–8°C hoặc trong 8 giờ ở nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
467 | Vật liệu kiểm soát chất lượng bộ xét nghiệm xơ gan tăng cường | Hộp | Hộp (3 x 3 x 2 ml) | 4 | 17180000 | 68720000 | 1 | 17180000 | Hóa chất dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi độ chụm và độ chính xác các xét nghiệm : HA, PIIINP và TIMP‑1 -Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ khác nhau của HA, PIIINP (ở bò) và TIMP‑1; huyết thanh người đã tách chiết và loại bỏ lipid -Độ ổn định: Chất kiểm chuẩn đã hoàn nguyên sẽ ổn định trong 5 ngày ở 2–8°C hoặc 8 giờ ở nhiệt độ phòng. Làm đông lạnh sản phẩm đã hoàn nguyên ở -20°C trong tối đa 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
468 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch số 1 | Hộp | Hộp (2 x 25 ml) | 3 | 3450000 | 10350000 | - | - | Hóa chất dùng để loãng mẫu -Thành phần: Huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
469 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch số 2 | Hộp | Hộp (2 x 10 ml) | 2 | 3297000 | 6594000 | - | - | Hóa chất dùng để loãng mẫu -Thành phần: Huyết thanh dê; natri azit (0,1%); các chất bảo quản - Độ ổn định trên hệ thống: 84 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
470 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch số 3 | Hộp | Hộp (2 x 5 ml) | 5 | 3040000 | 15200000 | 1 | 3040000 | Hóa chất dùng để loãng mẫu -Thành phần: Huyết tương người; natri azit (0,1%) - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
471 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch số 10 | Hộp | Hộp (2 x 5 ml) | 5 | 5980000 | 29900000 | 1 | 5980000 | Hóa chất dùng để loãng mẫu -Thành phần: Dung dịch đệm Tris; albumin huyết thanh bò; huyết thanh dê; huyết thanh chuột - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
472 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch số 11 | Hộp | Hộp (2 x 5 ml) | 5 | 3640000 | 18200000 | 1 | 3640000 | Hóa chất pha loãng mẫu -Thành phần: Dung dịch đệm Tris; huyết thanh dê; các chất ổn định protein; các chất bảo quản - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
473 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch số 13 | Hộp | Hộp (2 x 10 ml) | 5 | 6850000 | 34250000 | 1 | 6850000 | Hóa chất dùng để loãng mẫu -Thành phần: Chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%) - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
474 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch số 15 | Hộp | Hộp (2 x 25 ml) | 5 | 2751000 | 13755000 | 1 | 2751000 | Hóa chất dùng để loãng mẫu -Thành phần: Huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định trên hệ thống: 7 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
475 | Dung dịch pha loãng xét nghiệm Insulin loại 2 chai | Hộp | Hộp (2 x 10 ml) | 2 | 7110000 | 14220000 | - | - | Hóa chất dùng để loãng mẫu -Thành phần: Dung dịch muối đệm; casein; kali thioxianat (3,89%); natri azit (< 0,1%); chất bảo quản -Độ ổn định trên hệ thống: 21 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
476 | Dung dịch tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch để tiền xử lí xét nghiệm kháng nguyên ung thư CA 27.29 | Hộp | Hộp (2 x 10 ml) | 2 | 3674000 | 7348000 | - | - | Hóa chất dùng để tiền xử mẫu xét nghiệm kháng nguyên ung thư CA 27.29 theo chuỗi -Thành phần: Natri hiđroxit (0,24 N) -Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
477 | Dung dịch chống dính cho xét nghiệm miễn dịch Folate | Hộp | Hộp (3 x 8.0 ml + 3 x 4.0 ml) | 3 | 2961000 | 8883000 | - | - | Hóa chất tham gia vào quá trình xét nghiệm định lượng Folate -Thành phần: + Dithiothreitol (~95 mg/mL ở dạng lỏng) + Chất chống dính: Natri hiđroxit (~1,1 N) - Độ ổn định trên hệ thống: 108 giờ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
478 | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng Acid | Hộp | Hộp (2 x 1.5 L) | 50 | 3465000 | 173250000 | 15 | 51975000 | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng Acid - Thành phần: Hydrogen peroxide (0.5%); nitric acid (0.1 N) -Độ ổn định trên hệ thống; 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
479 | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng base | Hộp | Hộp (2 x 1.5 L) | 50 | 3465000 | 173250000 | 15 | 51975000 | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng base - Thành phần: Natri hiđroxit (< 0,25 N); chất hoạt tính bề mặt -Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
480 | Dung dịch rửa kim tính kiềm | Hộp | Hộp (2 x 25 ml) | 20 | 2331000 | 46620000 | 6 | 13986000 | Chất rửa ống hút. -Thành phần: 0,4 N natri hyđroxit -Độ ổn định trên hệ thống: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
481 | Dung dịch rửa kim trung tính | Hộp | Hộp (2 x 25 ml) | 20 | 1260000 | 25200000 | 6 | 7560000 | Dung dịch rửa đầu dò -Thành phần: Nước muối đệm phosphat; natri azit (< 0,1%); chất hoạt tính bề mặt - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
482 | Dung dịch rửa để làm sạch hệ thống miễn dịch | Hộp | Hộp (2 x 1500 ml) | 35 | 2980000 | 104300000 | 10 | 29800000 | Dung dịch dùng trong hệ thống miễn dịch - Thành phần: Sodium hypochlorite (0.29%) - Độ ổn định trên hệ thống: 7 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
483 | Dung dịch rửa kim Natri hypoclorit 0,5% | Hộp | Hộp (1 x 50 ml) | 10 | 2382000 | 23820000 | 3 | 7146000 | Chất rửa ống hút. -Thành phần: Natri hypoclorit (0,5%); natri hyđroxit (< 0,5%) -Độ ổn định trên hệ thống: 100 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
484 | Dung dịch rửa trong phản ứng miễn dịch | Hộp | Hộp (1 x 3000 ml) | 40 | 2048000 | 81920000 | 12 | 24576000 | Dung dịch dùng trong hệ thống miễn dịch - Thành phần: Nước muối đệm phosphat; natri azit (< 0,1%); chất hoạt tính bề mặt - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
485 | Cóng phản ứng | Hộp | Hộp 3000 chiếc | 16 | 2562000 | 40992000 | 4 | 10248000 | Cóng đo phản ứng dùng trên hệ thống xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
486 | Đầu côn hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Hộp | Hộp 6480 chiếc | 10 | 7224000 | 72240000 | 3 | 21672000 | Đầu côn hút mẫu dùng trên hệ thống xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
487 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin | Hộp | Hộp 90 test | 20 | 4672000 | 93440000 | 6 | 28032000 | Thuốc thử được dùng trong định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng ferritin đa dòng ở dê (~0,64 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; + Pha rắn: Kháng thể kháng ferritin đơn dòng ở chuột (~32,2 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm natri barbital - Khoảng đo: 0,5–1650,0 ng/mL (1,1–3630,0 pmol/L) - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
488 | Thuốc thử xét nghiệm Folate | Hộp | Hộp 140 test | 8 | 7030000 | 56240000 | 2 | 14060000 | Hóa chất dùng trong định lượng folate trong huyết thanh người và hồng cầu - Thành phần: + Thuốc thử: Folate được gắn nhãn acridinium ester (~9,8 ng/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; + Pha rắn: Avidin đã làm sạch (~20 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong chất đệm; + Protein liên kết với folate: Protein liên kết với folate đã làm sạch (~1,0 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với biotin trong chất đệm; + Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ axit N-5methyltetrahydrofolic cao hoặc thấp; - Độ ổn định trên hệ thống: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
489 | Thuốc thử xét nghiệm Vitamin B12 | Hộp | Hộp 100 test | 10 | 4705000 | 47050000 | 3 | 14115000 | Hóa chất dùng trong quá trình định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Vitamin B12 được gắn nhãn acridinium ester (~3 ng/mL); + Pha rắn: Yếu tố nội tại hog được tinh lọc sạch (~0,025 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ trong chất đệm - Khoảng đo: 45–2000 pg/mL (33–1476 pmol/L) - Độ ổn định trên hệ thống: 18 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
490 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin I siêu nhạy | Hộp | Hộp 100 test | 10 | 5581000 | 55810000 | 3 | 16743000 | Hóa chất dùng trong định lượng troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Albumin huyết thanh bò (BSA) cộng hợp với một kháng thể đơn dòng Fab tái tổ hợp (ở cừu) kháng cTnI người (~0,2–0,4 µg/mL) được gắn nhãn bằng acridinium ester trong chất đệm HEPES; + Pha rắn: Các hạt latex từ được phủ streptavidin (0,45 mg/mL) có 2 kháng thể kháng troponin I đơn dòng được biotin hóa (chuột và cừu) trong chất đệm; + CAL L: Chất đệm HEPES; albumin huyết thanh bò (BSA); + CAL H: Sau khi hoàn nguyên, huyết thanh người; cTnI người; - Khoảng đo: 2,50–25.000,00 pg/mL (ng/L) - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
491 | Thuốc thử xét nghiệm NT‑proBNP (PBNP) | Hộp | Hộp 100 test | 10 | 27000000 | 270000000 | 3 | 81000000 | Hóa chất dùng trong xét nghiệm N‑terminal pro-brain natriuretic peptide (NT‑proBNP) trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Gói thuốc thử chính + Thuốc thử: Kháng thể đơn dòng chống PBNP F (ab') 2 của cừu (~ 0,36 µg / mL) được đánh dấu bằng acridinium ester trong dung dịch đệm; + Chất rắn: Các hạt từ tính Streptavidin (~ 250 mg / L) trong dung dịch đệm; albumin huyết thanh bò; + Thuốc thử phụ: Kháng thể PBNP đơn dòng chống người của cừu (~ 2 µg / mL) được đánh dấu bằng biotin trong dung dịch đệm; + Chất hiệu chuẩn NT-proBNP: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp hoặc cao của kháng nguyên NT-proBNP trong đệm; albumin huyết thanh bò - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày - Khoảng đo: 35–35,000 pg/mL (4.13–4130 pmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
492 | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng anti-CCP IgG | Hộp | Hộp 100 test | 3 | 22041000 | 66123000 | - | - | Hóa chất dùng trong việc bán định lượng các tự kháng thể loại IgG đặc hiệu cho citrullinated peptide dạng vòng (CCP) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người (K2 EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: IgG kháng nhân đơn dòng (0,1 μg/mL) được gắn nhãn acridinium ester; + Pha rắn: Các vi hạt thuận từ được bao phủ bởi streptavidin được thực hiện với CCP biotinylate hóa (0,2 mg/mL); + Gói thuốc thử phụ: Chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản + CAL: Huyết tương người đã xử lý dương tính với kháng thể kháng CCP; albumin huyết thanh trâu bò; natri azit (<0,1%) - Khoảng đo: 0,54–200,00 U/mL - Độ ổn định trên hệ thống: 56 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
493 | Thuốc thử xét nghiệm IgE toàn phần | Hộp | Hộp 50 test | 250 | 3123000 | 780750000 | 75 | 234225000 | Thuốc thử dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng IgE toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể IgE kháng nhân ở dê (~2,4 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; + Pha rắn: Kháng thể IgE kháng nhân ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; - Khoảng đo: 1,5–3000 IU/mL - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
494 | Hóa chất xét nghiệm định lượng interleukin-6 (IL-6) | Hộp | Hộp 100 test | 4 | 28800000 | 115200000 | 1 | 28800000 | Hóa chất dùng trong định lượng interleukin-6 (IL-6) trong huyết thanh hoặc huyết tương - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng IL-6 đơn dòng ở chuột (0,5 μg/mL) được dán nhãn acridinium ester trong dung dịch đệm với albumin huyết thanh bò; + Pha rắn: Vi hạt thuận từ được bao phủ bởi kháng thể kháng IL-6 đơn dòng ở chuột (0,1 mg/mL) trong chất đệm với albumin huyết thanh bò + Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, IL-6 ở người tái tổ hợp; - Khoảng đo: 2,7–5500,0 pg/mL - Độ ổn định trên hệ thống: 42 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
495 | Thuốc thử xét nghiệm C-Peptide | Hộp | Hộp 100 test | 3 | 9528000 | 28584000 | - | - | Hóa chất dùng trong định lượng peptide C trong huyết thanh và nước tiểu của người - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng peptide C đơn dòng ở chuột (~0,29 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm photphat; + Pha rắn: Kháng thể kháng peptide C đơn dòng ở chuột (~2,3 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; - Khoảng đo: Huyết thanh: 0,05–30,00 ng/mL Nước tiểu: 0,50–300,00 ng/mL - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
496 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Insulin | Hộp | Hộp 100 test | 3 | 5100000 | 15300000 | - | - | Hóa chất dùng trong định lượng insulin ở huyết thanh người - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng insulin đơn dòng ở chuột (~0,24 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn: Kháng thể kháng insulin đơn dòng ở chuột (~6,0 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm; - Độ ổn định trên hệ thống: 21 ngày - Khoảng đo: 0,5–300,0 mU/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
497 | Hóa chất xét nghiệm định lượng hormone tuyến cận giáp nguyên vẹn | Hộp | Hộp 190 test | 2 | 21576000 | 43152000 | - | - | Hóa chất dùng trong định lượng hormone tuyến cận giáp nguyên vẹn trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể PTH kháng nhân đơn dòng ở chuột được đánh dấu bằng acridinium ester (~0,6 mg/L) trong dung dịch muối đệm; các protein có trong huyết tương chuột; albumin huyết thanh bò; + Pha rắn: Kháng thể PTH kháng nhân đơn dòng ở chuột được biotin hóa liên kết với phân tử thuận từ phủ streptavidin (~0,4 g/L) trong dung dịch muối đệm; - Khoảng đo: 4,6–2000,0 pg/mL (0,5–212,0 pmol/L) - Độ ổn định trên hệ thống: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
498 | Hóa chất xét nghiệm định lượng 25(OH) vitamin D toàn phần | Hộp | Hộp 100 test | 14 | 13314000 | 186396000 | 4 | 53256000 | Hóa chất dùng trong định lượng 25(OH)vitamin D toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng 25(OH)vitamin D đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~0,8 µg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; + Pha rắn: Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được phủ bằng các hạt thuận từ (~0,60 mg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; + Thuốc thử phụ: Vitamin D-analog tương hợp với fluorescein (~0,2 µg/mL) và 1‑anilinonaphthalene-8-sulfonic acid trong chất đệm; Gói thuốc thử phụ : Chất chống dính trong dung dịch muối đệm; + CAL: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ 25(OH)vitamin D cao hoặc thấp; huyết tương người có chất đệm đã khử xơ; albumin huyết thanh bò; cholesterol; - Độ ổn định trên hệ thống: 28 ngày - Khoảng đo: 4,20–150,00 ng/mL (10,50–375,00 nmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
499 | Bộ xét nghiệm đánh giá tăng cường cho chứng xơ hóa gan | Hộp | Hộp 150 test | 40 | 47575185 | 1903007400 | 12 | 570902220 | Hóa chất dùng trong chẩn đoán xác định điểm ELF dựa trên các giá trị đo định lượng kết hợp của axit hyaluronic, propeptide gốc amino của procollagen tuýp III và chất ức chế mô của proteinase kim loại trong chất nền 1 trong huyết thanh người - Thành phần: + Protein gắn kết axit hyaluronic (ở bò) được gắn nhãn acridinium ester (~0,5 µg/mL) trong dung dịch đệm; albumin huyết thanh bò; chất hoạt động bề mặt; chất bảo quản + Kháng thể kháng PIIINP đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~2,0 µg/mL) trong dung dịch đệm; albumin huyết thanh bò; IgG chuột, chất hoạt động bề mặt; natri azit (< 0,1%) + Kháng thể kháng TIMP‑1 đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~0,1 µg/mL) và kháng thể kháng TIMP‑1 đơn dòng ở chuột được gắn nhãn FITC (~1,8 µg/mL) trong dung dịch đệm; huyết thanh dê; albumin huyết thanh bò; gamma globulin bò; IgG chuột; chất hoạt động bề mặt; chất bảo quản - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
500 | Hóa chất xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thyroglobulin | Hộp | Hộp 100 test | 2 | 9408000 | 18816000 | - | - | Hóa chất dùng trong định lượng tự kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh, huyết tương người (đikali EDTA, lithium heparin, natri heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Thyroglobulin ở người được dán nhãn bằng este acridinium (~1,2 µg/mL); + Pha rắn: Thyroglobulin ở người được gắn được liên kết với các phân tử thuận từ phủ streptavidin (~0,6 mg/mL); + Gói thuốc thử phụ: Huyết thanh dê; huyết thanh chuột; natri azit + Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp và cao của kháng thyroglobulin người đơn dòng ở chuột; - Khoảng đo: 1,3–1000 IU/mL - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
501 | Hóa chất xét nghiệm tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp | Hộp | Hộp 100 test | 4 | 9485000 | 37940000 | 1 | 9485000 | Hóa chất dùng trong định lượng tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: 10,0 mL/gói thuốc thử TPO tái tổ hợp (~90 ng/mL) phức hợp với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột (~30 ng/mL) được gắn nhãn bằng acridinium ester trong dung dịch đệm phốt-phát; chất phong bế (bò và chuột); chất hoạt động bề mặt; natri azit (< 0.1%); chất bảo quản + Pha rắn 20,0 mL/gói thuốc thử Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin (~0,3 mg/mL) với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột, được biotin hóa (~6 µg/mL) trong dung dịch đệm phốt-phát; chất phong bế (bò và chuột); chất hoạt động bề mặt; natri azit (< 0.1%); chất bảo quản + CAL: Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ kháng thể kháng TPO (người) cao hoặc thấp trong huyết tương người đã tách fibrin; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 49 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
502 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin | Hộp | Hộp 100 test | 3 | 6413000 | 19239000 | - | - | Hóa chất định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng Tg người đơn dòng ở chuột, được gắn nhãn acridinium ester (khoảng 1,13 μg/mL); + Pha rắn: Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin được hình thành trước bằng kháng thể kháng Tg người đơn dòng ở chuột, được biotin hóa (khoảng 267 μg/mL); BSA; + Thuốc thử phụ trong giếng: BSA; globulin gamma bò; chất đệm; Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, thyroglobulin ở người; BSA; chất đệm; chất ổn định; chất bảo quản - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày - Khoảng đo: 0,050–150 ng/mL (0,076 – 227 pmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
503 | Hóa chất xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | Hộp | Hộp 50 test | 100 | 1655000 | 165500000 | 30 | 49650000 | Hóa chất dùng trong quá trình định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: T4 được gắn nhãn acridinium ester (~0,2 µg/mL) trong chất đệm natri barbital (1,03%); + Pha rắn: Kháng thể thỏ kháng T4 đa dòng được biotin hóa (~0,525 µg/mL) được liên kết với avidin, avidin được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong chất đệm natri barbital (1,03%); - Khoảng đo: 0,1–12,0 ng/dL (1,3–154,8 pmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 21 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
504 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT3 | Hộp | Hộp 60 test | 80 | 1990000 | 159200000 | 24 | 47760000 | Hóa chất định lượng triiodothyronine tự do (FT3) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột (~8 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; + Pha rắn: Chất tương tự T3 (~1,6 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm HEPES; - Khoảng đo: 0,20–20,00 pg/mL (0,31–30,80 pmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
505 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH, thyrotropin | Hộp | Hộp 130 test | 40 | 4164000 | 166560000 | 12 | 49968000 | Hóa chất định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH, thyrotropin) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: BSA liên hợp với kháng thể kháng TSH đơn dòng ở chuột (~0,3 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch đệm; IgG chuột; BSA; Bovine Gamma Globulin (BGG); huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất hoạt động bề mặt; chất bảo quản + Pha rắn: Kháng thể đơn dòng kháng TSH của chuột được dán nhãn FITC và kháng thể đơn dòng kháng fluorescein của chuột được liên kết với các hạt thuận từ (~85 µg/mL) trong dung dịch đệm; BSA; BGG; huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất hoạt động bề mặt; chất bảo quản - Khoảng đo: 0,010–150,000 µIU/mL (mIU/L)" - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
506 | Thuốc thử xét nghiệm đánh giá protein liên kết không bão hòa của tuyến giáp | Hộp | Hộp 50 test | 6 | 2650000 | 15900000 | 1 | 2650000 | Hóa chất đánh giá protein liên kết không bão hòa của tuyến giáp ở huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: T3 (~40 ng/mL) và T3‑BGG (~64 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester; + Pha rắn: Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột (~0,5 µg/mL) được liên kết với kháng thể kháng chuột ở dê (~14 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 10 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
507 | Thuốc thử xét nghiệm thyroxine (T4) | Hộp | Hộp 150 test | 2 | 4964000 | 9928000 | - | - | Hóa chất định lượng thyroxine (T4) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng T4 đơn dòng ở chuột (~1 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm natri barbital; + Pha rắn: T4 (~0,2 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ; - Khoảng đo: 0,3–30,0 µg/dL (3,9–387,0 nmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 42 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
508 | Hóa chất xét nghiệm định lượng triiodothyronine (T3) | Hộp | Hộp 120 test | 2 | 3969000 | 7938000 | - | - | Hóa chất định lượng triiodothyronine (T3) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột (~60 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn: Chất tương tự T3 (~13,3 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm HEPES; - Khoảng đo: 0,10–8,00 ng/mL (0,15–12,3 nmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 56 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
509 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol | Hộp | Hộp 50 test | 10 | 2300000 | 23000000 | 3 | 6900000 | Hóa chất định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương (EDTA và lithium heparin) và nước tiểu của người - Thành phần: + Thuốc thử: Cortisol (~5 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; salixylat natri (~50 mg/mL); + Pha rắn: Kháng thể kháng cortisol ở thỏ (~1,1 µg/mL) được liên kết với kháng thể kháng IgG của thỏ đơn dòng ở chuột (~56 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong dung dịch muối có chất đệm; - Khoảng đo: 0,50–75,00 µg/dL (13,80–2069,25 nmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 10 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
510 | Hóa chất xét nghiệm định lượng hormone tạo hoàng thể (LH) | Hộp | Hộp 110 test | 2 | 4964000 | 9928000 | - | - | Hóa chất định lượng hormone tạo hoàng thể (LH) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng LH đơn dòng ở chuột (~0,17 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; + Pha rắn: Kháng thể kháng LH đơn dòng ở chuột (~0,05 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; - Khoảng đo: 0,07–200,00 mIU/mL (IU/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 84 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
511 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Progesterone | Hộp | Hộp 90 test | 2 | 4477000 | 8954000 | - | - | Hóa chất định lượng progesterone trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng progesterone đơn dòng ở chuột (~20 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn: Progesterone phái sinh (~60 ng/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; Gói thuốc thử phụ: Chất giải phóng PRGE: Chất giải phóng steroid (2,2 µg/mL) trong dung dịch muối đệm; - Khoảng đo: 0,21–60,00 ng/mL (0,67–190,80 nmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
512 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Prolactin | Hộp | Hộp 50 test | 4 | 2487000 | 9948000 | 1 | 2487000 | Hóa chất định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng prolactin đa dòng ở dê (~0,16 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; natri azit (0,11%); + Pha rắn: Kháng thể kháng prolactin đơn dòng ở chuột (~3,67 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; - Khoảng đo: 0,30–200,00 ng/mL (6,36–4240,00 µIU/mL) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
513 | Hóa chất xét nghiệm định lượng globulin liên kết hormone giới tính (SHBG) | Hộp | Hộp 50 test | 1 | 5051000 | 5051000 | - | - | Hóa chất định lượng globulin liên kết hormone giới tính (SHBG) trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng SHBG đơn dòng ở chuột (~130 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm HEPES; + Pha rắn: Streptavidin được liên kết cộng hóa trị với các hạt latex thuận từ (~150 µg/mL) trong dung dịch muối đệm HEPES; albumin huyết thanh bò; huyết thanh chuột; + Thuốc thử phụ trong giếng: Kháng thể kháng SHBG đơn dòng ở chuột được gắn biotin (~6 µg/mL) trong dung dịch muối đệm HEPES; - Khoảng đo: 1,60–180,00 nmol/L (0,15–17,10 µg/mL) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
514 | Hóa chất xét nghiệm định lượng testosterone toàn phần | Hộp | Hộp 100 test | 4 | 6694000 | 26776000 | 1 | 6694000 | Hóa chất định lượng testosterone toàn phần (gắn kết và không gắn kết) trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: + Thuốc thử: Hapten được gắn nhãn acridinium ester (36 µg/mL) trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn: Hạt latex phủ streptavidin (0,33 g/L) trong dung dịch muối đệm; + Gói thuốc thử phụ: Chất giải phóng: Chất giải phóng steroid (0,4 µg/mL); kháng thể kháng testosterone đơn dòng ở cừu, được gắn biotin (27 µg/L) trong dung dịch muối đệm; + Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, testosterone loại USP nồng độ cao hoặc thấp được pha thêm vào huyết tương người đã tách fibrin, tách bằng than hoạt tính; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 69 ngày - Khoảng đo: 7,00–1500,00 ng/dL (0,24–52,05 nmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
515 | Hóa chất xét nghiệm định lượng hCG toàn phần | Hộp | Hộp 90 test | 12 | 4380000 | 52560000 | 3 | 13140000 | Hóa chất định lượng nội tiết tố hCG ở huyết thanh - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể dê kháng hCG đa dòng (~0,1 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối có chất đệm; + Pha rắn: Kháng thể kháng hCG đơn dòng ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong dung dịch muối có chất đệm; - Khoảng đo: 2,0–1000,0 mIU/mL (IU/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
516 | Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein | Hộp | Hộp 100 test | 220 | 4542000 | 999240000 | 66 | 299772000 | Hóa chất định lượng alpha-fetoprotein trong huyết thanh hoặc huyết tương người (EDTA và lithium heparin); dịch ối - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể thỏ đa dòng kháng AFP (~0,16 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn:Kháng thể chuột đơn dòng kháng AFP (~0,064 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ trong dung dịch muối đệm - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 21 ngày - Khoảng đo: 1,3–1000,0 ng/mL (1,08–830,00 IU/mL) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
517 | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA 27.29 | Hộp | Hộp 50 test | 4 | 6294000 | 25176000 | 1 | 6294000 | Hóa chất định lượng kháng nguyên ung thư CA 27.29 theo chuỗi trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng CA 27.29 đơn dòng ở chuột (~1,2 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn:CA 27.29 ở người (~0,72 U/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày - Khoảng đo: 3,5–450,0 U/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
518 | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 | Hộp | Hộp 100 test | 5 | 8340000 | 41700000 | 1 | 8340000 | Hóa chất định lượng theo chuỗi CA 125 trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng M11 đơn dòng ở chuột (~0,15 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester và kháng thể kháng OC 125 đơn dòng ở chuột (~1,0 µg/mL) được gắn nhãn Fluorescein trong chất đệm photphat; + Pha rắn: Kháng thể kháng Fluorescein đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 84 ngày - Khoảng đo: 2,0–600,0 U/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
519 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hộp | Hộp 100 test | 5 | 8440000 | 42200000 | 1 | 8440000 | Hóa chất định lượng kháng nguyên ung thư CA 15‑3 theo chuỗi trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng DF3 đơn dòng ở chuột (~ 2,0 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn: Kháng thể giữ đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; + Thuốc thử cộng hợp: Kháng thể kháng 115D8 đơn dòng ở chuột (~12,5 µg/mL) được gắn nhãn sunfocacbonat của fluorescein trong dung dịch muối đệm; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 84 ngày - Khoảng đo: 0,5–200,0 U/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
520 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 19‑9 | Hộp | Hộp 50 test | 10 | 4142000 | 41420000 | 3 | 12426000 | Hóa chất định lượng theo chuỗi CA 19‑9 trong huyết thanh người và hỗ trợ quản lý bệnh nhân mắc ung thư dạ dày-ruột (GI) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng CA 19‑9 đơn dòng ở chuột (~0,4 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; + Pha rắn: Kháng thể kháng CA 19‑9 đơn dòng ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các vi hạt thuận từ trong chất đệm; + Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 19‑9 cao hoặc thấp (người); huyết thanh thai bò; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày - Khoảng đo: 1,20–700,00 U/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
521 | Thuốc thử xét nghiệm calcitonin | Hộp | Hộp 100 test | 3 | 10793000 | 32379000 | - | - | Hóa chất định lượng calcitonin trong huyết thanh và huyết tương người (K2 EDTA, K3 EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng calcitonin tái tổ hợp (≥0,6 μg/mL) được dán nhãn thuốc thử cộng hợp acridinium; + Pha rắn: Vi hạt thuận từ được bao phủ bởi kháng thể đơn dòng chuột kháng biotinylate calcitonin (0,5 mg/mL); + Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, kháng nguyên calcitonin tổng hợp; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày - Khoảng đo: 1,89–2000,00 pg/mL (0,55–585,20 pmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
522 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA | Hộp | Hộp 100 test | 4 | 4542000 | 18168000 | 1 | 4542000 | Hóa chất định lượng kháng nguyên ung thư phôi trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng CEA đa dòng ở thỏ (~400 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm photphat; + Pha rắn: Kháng thể kháng CEA đơn dòng ở chuột (~120 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm photphat; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 84 ngày - Khoảng đo: 0,50–100,00 ng/mL (µg/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
523 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free-PSA | Hộp | Hộp 50 test | 8 | 3262000 | 26096000 | 2 | 6524000 | Hóa chất định lượng PSA tự do (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) trong huyết thanh người -Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể chuột đơn dòng kháng PSA (~200 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn: Kháng thể chuột đơn dòng kháng fPSA (~2,5 µg/mL) được liên kết với các hạt phân tử thuận từ trong dung dịch muối đệm, - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày -Khoảng đo: 0,01–25,00 ng/mL (µg/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
524 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA | Hộp | Hộp 100 test | 5 | 6868000 | 34340000 | 1 | 6868000 | Hóa chất định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong huyết thanh người - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng PSA đa dòng ở dê (~77 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Pha rắn: Kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột (~25 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày - Khoảng đo: 0,01–100,00 ng/mL (µg/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
525 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HER-2 | Hộp | Hộp 50 test | 2 | 26897000 | 53794000 | - | - | Hóa chất định lượng protein HER‑2/neu trong huyết thanh người - Thành phần: + Thuốc thử: Kháng thể kháng người HER‑2/neu đơn dòng ở chuột (~1,8 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm photphat; + Pha rắn: Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; + Thuốc thử cộng hợp fluorescein: Kháng thể kháng người HER‑2/neu đơn dòng ở chuột (~7,0 µg/mL) được gắn nhãn fluorescein trong chất đệm PIPES; - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 41 ngày - Khoảng đo: 0,5–350,0 ng/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
526 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Alkaline Phosphatase | Hộp | Hộp (6 x 1 ml) | 3 | 4359000 | 13077000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm ALP - Thành phần: Albumin huyết thanh người; phosphatase kiềm (thận lợn) - Độ ổn định khi mở là 30 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
527 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Apolipoprotein A-1 & B | Hộp | Hộp (5 x 1 ml) | 2 | 2823000 | 5646000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm APO A1 và APO B - Thành phần: Huyết thanh người đông khô - Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định ở 2–8°C trong 28 ngày khi đậy nắp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
528 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia | Hộp | Hộp (3 x 2 x 2.5 ml) | 2 | 10686000 | 21372000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia. - Thành phần: Amoni bicacbonat - Độ ổn định khi mở là 30 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
529 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (12 x 3 ml) | 3 | 6190000 | 18570000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm hóa học: Alb, Ca, CA_2, Chol_2, Crea_2, DBil_2, ECre_2, ECre3, ECreJ, GluH_3, GluO, Iron_2, Iron3, Li, LITH_2, Mg, IP, TBil_2, TP, TP_2, Trig, Trig_2, UA, UN, và UN_c - Thành phần: + Chất đang được phân tích cho các xét nghiệm được liệt kê trong Mục đích sử dụng + Huyết thanh bò + Chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
530 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc | Hộp | Hộp (5 x 2 x 5 ml) | 2 | 8500000 | 17000000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Carb, Gent, LIDO, NAPA, PROC, Tob, Vanc và VPA - Thành phần: Chất đang được phân tích cho các xét nghiệm được liệt kê trong mục đích sử dụng; huyết thanh bò - Độ ổn định khi mở là 30 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
531 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cholinesterase, GGT, LDLP, Lipase | Hộp | Hộp (6 lọ x 2.5 ml) | 2 | 7290000 | 14580000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CHE, GGT, LDLP, và Lip - Thành phần: Albumin huyết thanh bò (6%); chất bảo quản; nồng độ chất đang được phân tích theo từng lô (lipase (tụy lợn); α-amylase (tụy người); gammaglutamyltransferase (thận bò); LDHL (tim gà); CHE (huyết thanh ngựa)) - Độ ổn định khi mở là 30 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
532 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm ALT, AST | Hộp | Hộp (6 x 1.5 ml) | 3 | 2421000 | 7263000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm ALT, ALTPLc, AST, và ASTPLc. - Thành phần: Albumin huyết thanh bò (6%); chất bảo quản; nồng độ chất đang được phân tích theo từng lô (alanine aminotranserferase (tim lợn); aspartate aminotransferase (tim lợn)) - Độ ổn định khi mở là 30 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
533 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK_L | Hộp | Hộp (6 x 2 ml) | 2 | 6110000 | 12220000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK_L. - Thành phần: Albumin huyết thanh người (5%); chất bảo quản; nồng độ creatine kinase MM theo lô (tim người) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
534 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Fructosamine | Hộp | Hộp (3 x 1 ml) | 1 | 4261000 | 4261000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Fructosamine - Thành phần: Albumin huyết thanh người đông khô - Độ ổn định khi mở là 30 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
535 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Hộp | Hộp (3 x 1 ml) | 2 | 4110000 | 8220000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL cholesterol ở người - Thành phần: Huyết thanh người đông khô có chứa lipoprotein từ các loại lipoprotein khác nhau bao gồm lipoprotein tỉ trọng cao; natri azit (<0,25%) - Độ ổn định: 14 ngày sau khi hoàn nguyên ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
536 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL | Hộp | Hộp (3 x 2.0 ml) | 2 | 4110000 | 8220000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm LDL cholesterol ở người - Thành phần: Sản phẩm dựa trên huyết thanh bò được đệm kín bổ sung cholesterol lipoprotein mật độ thấp của con người. - Độ ổn định: 48 giờ sau khi hoàn nguyên ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
537 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm protein đặc biệt | Hộp | Hộp (6 x 1 ml) | 2 | 11140002 | 22280004 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm AAG, AAT, ASO_2, C3, C4, Hapt, IgA_2, IgG_2, IgM_2, PreAlb và Trf - Thành phần: Protein có nguồn gốc từ huyết thanh người; natri azit (0,09%) - Độ ổn định khi mở là 28 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
538 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Microalbumin | Hộp | Hộp (5 x 2 ml) | 1 | 6500000 | 6500000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm µALB_2 - Thành phần: Albumin huyết thanh người trong dung dịch đệm; natri azit (0,09%) - Độ ổn định khi mở là 60 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
539 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa đặc biệt | Hộp | Hộp (10 x 5 ml) | 2 | 6800000 | 13600000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lac, Lac_2, Lac_3, TIBC, AMY_2, và PAMY_2 - Thành phần: Huyết thanh người đông khô - Độ ổn định: Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định ở 2–8°C trong 7 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
540 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Acet, ETOH và Sal | Hộp | Hộp (6 x 3 ml) | 2 | 10260000 | 20520000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Acet, ETOH và Sal - Thành phần: Albumin huyết thanh người; ethanol; acetaminophen; salicylate; natri azit; MIT (< 0,1%) - Độ ổn định đã mở là 3 ngày khi được đậy nắp ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở 2–8°C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
541 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm xét nghiệm Protein nước tiểu/dịch não tủy | Hộp | Hộp (5 x 2 x 4.0 ml) | 2 | 5321000 | 10642000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm UCFP - Thành phần: Dung dịch nước muối có chứa albumin huyết thanh người và IgG; khối lượng phản ứng của 5 ‑ clo-2-metyl-2H-isothiazol-3-one và 2 ‑ metyl-2Hisothiazo-3-one (3: 1) - Độ ổn định sau khi mở nắp ở 2–8°C: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
542 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệmβ2-Microglobulin | Hộp | Hộp (3 x 1 ml) | 1 | 4932000 | 4932000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm β2‑Microglobulin. - Thành phần: β2‑Microglobulin người; albumin huyết thanh bò (50 mg); chất đệm; natri azit (< 1,0 mg) - Chất hiệu chuẩn hoàn nguyên sẽ ổn định ở 2–8°C trong 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
543 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ASO, CRP | Hộp | Hộp (3 x 1.0 ml) | 2 | 5872000 | 11744000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm High Sensitivity C‑Reactive Protein 2 (hCRP2) và Anti‑Streptolysin‑O_3 (ASO_3) - Thành phần: huyết thanh người dạng lỏng chứa antistreptolysin O, C‑reactive protein, và rheumatoid factors; 2‑pyrrolidone (4.98%); sodium azide (0.1%)" - Độ ổn định sau mở nắp: 15 ngày khi bảo quản ở 2–8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
544 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-Reactive Protein | Hộp | 10 lọ x 1.0ml | 2 | 4305000 | 8610000 | - | - | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-Reactive Protein (RCRP) - Thành phần: Albumin huyết thanh bò (6%) dành cho Hiệu chuẩn cấp 1; ma trận cơ sở huyết thanh người thông thường dành cho Hiệu chuẩn cấp 2 – 5; dung dịch protein phản ứng C của người; chất bảo quản; natri azit (< 0,1%) - Độ ổn định sau khi mở nắp ở 2–8°C: 7 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
545 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | Lọ | Hộp (12 lọ x 3 ml) | 60 | 410000 | 24600000 | 18 | 7380000 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá, dạng lỏng - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, thuốc, vật liệu hóa sinh đã tinh chế (các chất chiết từ mô có nguồn gốc từ người và động vật), các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích, ngoại trừ: + Alkaline Phosphatase, AST/SGOT, Bilirubin (Neonatal) và Bilirubin (Total): 9 ngày + Bilirubin (Direct), Cholesterol (HDL), Cholinesterase, Creatine Kinase (CK), Phosphorus và Triglycerides: 7 ngày + LAP Arylamidase: 3 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
546 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | Lọ | Hộp (12 lọ x 3 ml) | 60 | 410000 | 24600000 | 18 | 7380000 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá, dạng lỏng - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, thuốc, vật liệu hóa sinh đã tinh chế (các chất chiết từ mô có nguồn gốc từ người và động vật), các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích, ngoại trừ: + Alkaline Phosphatase, AST/SGOT, Bilirubin (Neonatal) và Bilirubin (Total): 9 ngày + Bilirubin (Direct), Cholesterol (HDL), Cholinesterase, Creatine Kinase (CK), Phosphorus và Triglycerides: 7 ngày + LAP Arylamidase: 3 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
547 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | Lọ | Hộp (12 lọ x 3 ml) | 60 | 410000 | 24600000 | 18 | 7380000 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá, dạng lỏng - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, thuốc, vật liệu hóa sinh đã tinh chế (các chất chiết từ mô có nguồn gốc từ người và động vật), các chất ổn định và các chất bảo quản - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở 2-8°C đối với hầu hết các phân tích, ngoại trừ: + Alkaline Phosphatase, AST/SGOT, Bilirubin (Neonatal) và Bilirubin (Total): 9 ngày + Bilirubin (Direct), Cholesterol (HDL), Cholinesterase, Creatine Kinase (CK), Phosphorus và Triglycerides: 7 ngày + LAP Arylamidase: 3 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
548 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 3 | 535000 | 1605000 | - | - | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, dạng lỏng, mức nồng độ 1 - Thành phần: albumin huyết thanh bò có bổ sung thêm các hóa chất, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
549 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 3 | 535000 | 1605000 | - | - | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, dạng lỏng, mức nồng độ 2 - Thành phần: albumin huyết thanh bò có bổ sung thêm các hóa chất, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
550 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 3 | 535000 | 1605000 | - | - | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, dạng lỏng, mức nồng độ 3 - Thành phần: albumin huyết thanh bò có bổ sung thêm các hóa chất, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
551 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số hóa sinh nước tiểu | Lọ | Hộp (12 lọ x 10 ml) | 12 | 402500 | 4830000 | 3 | 1207500 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, dạng lỏng, mức nồng độ 1 - Thành phần: nước tiểu người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
552 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số hóa sinh nước tiểu | Lọ | Hộp (12 lọ x 10 ml) | 12 | 402500 | 4830000 | 3 | 1207500 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, dạng lỏng, mức nồng độ 2 - Thành phần: nước tiểu người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
553 | Chất hiệu chuẩn A cho xét nghiệm điện giải | Hộp | Hộp (2 x 1500 ml) | 20 | 6370000 | 127400000 | 6 | 38220000 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Na, K và Cl - Thành phần: Chất đệm Phosphate; natri clorua (10 mmol/L); kali clorua (0,4 mmol/L); natri bicarbonate (4,0 mmol/L); albumin huyết thanh bò (0,01%) - Độ ổn định trên hệ thống: 30 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
554 | Chất hiệu chuẩn B + cầu muối cho xét nghiệm điện giải | Hộp | Hộp (2 x 250 ml + 2 x 125 ml) | 20 | 7450000 | 149000000 | 6 | 44700000 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Na, K và Cl - Thành phần: + Standard B: Chất đệm Phosphate; natri clorua (7,0 mmol/L); kali clorua (6,0 mmol/L); lithium clorua (3,0 mmol/L); albumin huyết thanh bò (0,01%); + Cầu muối: Kali clorua (120 mmol/L); albumin huyết thanh bò (0,01%) - Độ ổn định trên hệ thống: 30 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
555 | Dung dịch pha loãng để pha loãng xét nghiệm điện giải | Hộp | Hộp (2 x 1500 ml) | 20 | 6100000 | 122000000 | 6 | 36600000 | Hóa chất pha loãng mẫu xét nghiệm điện giải - Thành phần: Chất đệm Phosphate; albumin huyết thanh bò (0,01%); chất bảo quản - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
556 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (2 x 1500 ml) | 10 | 1911000 | 19110000 | 3 | 5733000 | Hóa chất vệ sinh que thăm pha loãng - Thành phần: Natri hipoclorit (5%) - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
557 | Dung dịch rửa và bảo dưỡng cuvet cho máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (2 x 1500 ml) | 5 | 3060000 | 15300000 | 1 | 3060000 | Hóa chất rửa và điều chỉnh cóng phản ứng - Thành phần: Tergitol 15-S-9 (5%); axit xitric (6,4%); kali socbat (0,2%) - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
558 | Dung dịch pha loãng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (2 x 1500 ml) | 5 | 1911000 | 9555000 | 1 | 1911000 | Hóa chất pha loãng mẫu chính trong máy xét nghiệm sinh hóa - Thành phần: Natri clorua (160 mmol/L) - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
559 | Dung dịch làm mát bóng đèn cho máy xét nghiệm sinh hoá | Hộp | Hộp (1 x 250 ml) | 3 | 6300000 | 18900000 | - | - | Hóa chấtlàm mát hệ thống quang kế - Thành phần: Propylene glycol (30%) - Độ ổn định trên hệ thống: 180 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
560 | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm sinh hóa tính kiềm | Hộp | Hộp (8 x 44.6 ml) | 5 | 2960000 | 14800000 | 1 | 2960000 | Hóa chất rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet - Thành phần: Natri hiđroxit (3,6%) - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
561 | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm sinh hóa acid hữu cơ | Hộp | Hộp (8 x 44.6 ml) | 5 | 3175520 | 15877600 | 1 | 3175520 | Hóa chất rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet - Thành phần: Axit oxalic (3%); axit glycolic (20%); methanol (4,8%); carbowax - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
562 | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm sinh hóa acid vô cơ | Hộp | Hộp (4 x 47 ml) | 5 | 4154800 | 20774000 | 1 | 4154800 | Hóa chất rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet - Thành phần: Axit nitric (0,45–0,50 N) - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
563 | Dung dịch rửa cóng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (2 x 1500 ml) | 10 | 2340000 | 23400000 | 3 | 7020000 | Hóa chất rửa cóng - Thành phần: Natri hiđroxit (3,6%) - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
564 | Dung dịch phụ gia buồng ủ cho máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (4 x 36 ml) | 5 | 7630000 | 38150000 | 1 | 7630000 | Dùng cho phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cuvet - Thành phần: Ethanolamine (2,5%); hexahydro-1,3,5-tris (betahydroxyethyl) triadine (10%); tergitol 15-S-9 (2,5%); natri hiđroxit (0,2%) - Độ ổn định trên hệ thống: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
565 | Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (17 x 5 cóng) | 6 | 26900000 | 161400000 | 1 | 26900000 | Cóng phản ứng trên máy sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
566 | Cóng pha loãng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (23 x 5 cóng) | 2 | 34540000 | 69080000 | - | - | Cóng pha loãng trên máy sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
567 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase | Hộp | Hộp (3 x 850 test) | 15 | 6222000 | 93330000 | 4 | 24888000 | Hoá chất định lượng hoạt tính của men alanine aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: L-Alanine (1,22 mol/L); LD (tim lợn) (≥ 2,4 kU/L); + Thuốc thử 2: α‑Ketoglutarate (93 mmol/L); - Dải đo: 7–1100 U/L - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
568 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin | Hộp | Hộp (4 x 1700 test) | 8 | 9240000 | 73920000 | 2 | 18480000 | Hoá chất định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử: Bromocresol green (1,0 mmol/L) - Độ ổn định trên hệ thống: 60 ngày - Dải đo: 1,0–6,0 g/dL (10–60 g/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
569 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALP | Hộp | Hộp (4 x 1200 test) | 3 | 15330000 | 45990000 | - | - | Hoá chất định lượng phosphatase kiềm trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Chất đệm 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) (3,0 mol/L); HEDTA (8,0 mmol/L); magiê axetat (8,0 mmol/L); + Thuốc thử 2: Chất nền Paranitrophenyl-phosphate (p‑NPP) (101,6 mmol/L); - Độ ổn định trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 10–1000 U/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
570 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ammonia | Hộp | Hộp (4 x 120 test) | 4 | 11900160 | 47600640 | 1 | 11900160 | Hoá chất định lượng amoniac trong huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA) - Thành phần: + Thuốc thử: α-Ketoglutarate (10 mmol/L); glutamate dehydrogenase (24 kU/L) - Dải đo: 17–1277 µg/dL (10–750 µmol/L) - Độ ổn định trên hệ thống: 30 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
571 | Thuốc thử xét nghiệm sinh hóa định lượng Amylase | Hộp | Hộp (3 x 350 test) | 5 | 11799900 | 58999500 | 1 | 11799900 | Hoá chất định lượng hoạt động của amylase trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) và nước tiểu -Thành phần: + Thuốc thử 1: α-Glucosidase (≥ 4 kU/L); + Thuốc thử 2: Ethylidene-4-NP-G7 (22 mmol/L); -Khoảng đo: 20–1500 U/L - Độ ổn định trên hệ thống: 30 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
572 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase | Hộp | Hộp (3 x 850 test) | 15 | 5990000 | 89850000 | 4 | 23960000 | Hoá chất định lượng hoạt tính của men aspartate aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Axit L-aspartic (580 mmol/L); MDH (≥ 0,84 kU/L); LD (tim lợn) (≥ 1,2 kU/L); natri azit (0,09%); + Thuốc thử 2: α-Ketoglutarate (74,4 mmol/L); natri azit (0,09%) - Dải đo: 8–1000 U/L - Độ ổn định trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
573 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium | Hộp | Hộp (4 x 2050 test) | 2 | 8200000 | 16400000 | - | - | Hóa chất định lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương (lithium heparin) và nước tiểu của người - Thành phần: + Thuốc thử: Natri axetat, pH 5,9 (271 mmol/L); Arsenazo III (940 µmol/L); Chất ổn định không phản ứng - Độ ổn định trên hệ thống: 63 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
574 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hộp | Hộp (4 x 2100 test) | 3 | 19303200 | 57909600 | - | - | Hóa chất định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: 4-aminoantipyrine (1,25 mmol/L); phenol (30,0 mmol/L); peroxidase (cải ngựa) (≥ 2,5 U/mL); cholesterol esterase (Vi khuẩn hình que) (≥ 1,0 U/mL); cholesterol oxidase (vi khuẩn) (≥ 0,5 U/mL); natri azit (0,09%) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 26 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
575 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatine Kinase | Hộp | Hộp (3 x 332 test) | 4 | 8836000 | 35344000 | 1 | 8836000 | Hóa chất định lượng creatine kinase trong huyết tương người (lithium heparin) hoặc huyết thanh - Thành phần: + Thuốc thử 1: Chất đệm Imidazol (123 mmol/L; pH 6,5), EDTA (2,46 mmol/L), ADP (2,46 mmol/L), AMP (6,14 mmol/L), Diadenosin. Pentaphosphat (19 µmol/L), NADP (2,46 mmol/L), HK (≥ 4000 U/L), G-6-PDH (≥ 2800 U/L), N-Acetylcystein (24,6 mmol/L), Mg2+ (12,3 mmol/L), Natri azit (0,09%) + Thuốc thử 2: Chất đệm (20 mmol/L; pH 8,8), Glucose (120 mmol/L), Creatin Phosphat (184 mmol/L), EDTA (2,46 mmol/L), Natri azit (0,09%) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 29 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
576 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine | Hộp | Hộp (4 x 1472 test) | 8 | 12517888 | 100143104 | 2 | 25035776 | Hoá chất định lượng creatinin trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) và nước tiểu. - Thành phần: + Thuốc thử 1: Natri hiđroxit (0,8 mol/L); + Thuốc thử 2: Axit picric (25 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 17 ngày - Dải đo: Huyết thanh và huyết tương: 0,15–30,00 mg/dL (13–2652 µmol/L); Nước tiểu: 3,00–245,00 mg/dL (265–21.658 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
577 | Thuốc thử định lượng Bilirubin trực tiếp | Hộp | Hộp 1792 test | 5 | 4300800 | 21504000 | 1 | 4300800 | Hoá chất định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: + Thuốc thử 1: EDTA-Na2 (0,1 mmol/L); NaCl (150 mmol/L); axit sulfamic (100 mmol/L); + Thuốc thử 2:2,4-Dichloroaniline (0,5 mmol/L); HCl (920 mmol/L); EDTA-Na2 (0,13 mmol/L); Na-Nitrite (0,5 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày - Dải đo: 0,10–12,00 mg/dL (1,71–205,20 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
578 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Hộp | Hộp (4 x 448 test) | 7 | 25091000 | 175637000 | 2 | 50182000 | Hoá chất định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, EDTA, sodium Heparin). - Thành phần: Buffer; cholesterol oxidase (<1000 U/L); peroxidase (<1300 ppg U/L); N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidine-disodium (DSBmT) (<1 mM); accelerator (<1 mM); ascorbic oxidase (<3000 U/L); cholesterol esterase (<1500 U/L); 4-aminoantipyrine (4-AAP) (<1 mM); - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày - Khoảng đo: 5.0–200.0 mg/dL (0.13–5.18 mmol/L)" Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
579 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Fructosamine | Hộp | Hộp (2 x 200 test) | 2 | 16220000 | 32440000 | - | - | Hoá chất định lượng protein glycate hóa (fructosamine) trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Dung dịch đệm Tris (pH 8,0) (0,2 mol/L); proteinaza K (≥ 1 kU/mL); 4-aminoantipyrine (5 mmol/L); + Thuốc thử 2: Dung dịch đệm Tris (pH 8,65) (0,2 mol/L); fructosaminase (≥ 0,5 kU/mL); peroxidase (cây cải ngựa) (0,5 kU/mL); N-Ethyl-NSulphohydroxypropyl-m-toluidine (TOOS) (10 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 30–1000 µmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
580 | Hóa chất xét nghiệm định lượng gamma-glutamyl transferase | Hộp | Hộp 1792 test | 15 | 4910080 | 73651200 | 4 | 19640320 | Hoá chất định lượng gamma- glutamyl transferase trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Tris pH 8.28 (135mmol/L) Glycylglycine (135 mmol/L) sodium azide (0.09%); + Thuốc thử 2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide pH 6.00 (22 mmol/L) sodium azide (0.09%) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 60 ngày - Dải đo:7–1200 U/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
581 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose Hexokinase | Hộp | Hộp (4 x 1560 test) | 4 | 12010000 | 48040000 | 1 | 12010000 | Hoá chất định lượng glucose trong huyết thanh người, dịch não tủy (CSF) huyết tương (lithium heparin, kali EDTA, kali EDTA, natri/kali oxalate) và nước tiểu - Thành phần: + Thuốc thử 1: ATP (12 mmol/L); NAD (9,63 mmol/L); natri azit (0,05%); + Thuốc thử 2: ATP (4 mmol/L); NAD (3,21 mmol/L); natri azit (0,09%); hexokinase (vi khuẩn) (> 6,25 U/mL); G6PDH (vi khuẩn) (> 11,25 U/mL) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 62 ngày - Dải đo: 4–700 mg/dL (0,2–38,9 mmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
582 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Inorganic Phosphorus | Hộp | Hộp (3 x 1700 test) | 2 | 17210000 | 34420000 | - | - | Hoá chất định lượng photpho vô cơ trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) và nước tiểu - Thành phần: + Thuốc thử 1: Axit sunfuric (1,44 mol/L); + Thuốc thử 2: Amoni molybdate (7 mmol/L); axit sunfuric (0,72 mol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: Huyết thanh/huyết tương: 0,3–20,0 mg/dL (0,10–6,46 mmol/L) Nước tiểu: 4,0–100,0 mg/dL (1,29–32,30 mmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
583 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Iron | Hộp | Hộp (4 x 448 test) | 3 | 9139200 | 27417600 | - | - | Hoá chất định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Chất đệm acetate (150 mmol/L); guanidin clorua (4,5 mol/L); axit ascorbic (8,25 mmol/L); + Thuốc thử 2: Ferrozine (1,7 mmol/L); axit ascorbic (40 mmol/L); guanidin clorua (4,0 mol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 2–1000 µg/dL (0,4–179,0 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
584 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Lactate | Hộp | Hộp (2 x 300 test) | 2 | 15473400 | 30946800 | - | - | - Hóa chất định lượng lactate trong huyết tương người (lithium heparin, natri heparin và natri florua/kali oxalate) và dịch não tủy (CSF) . - Thành phần: + Thuốc thử 1: Chất đệm (100 mmol/L) (pH 7,8); H donor (> 1,5 mmol/L); ascorbate oxidase (> 10 kU/L); natri azit (< 0,1%); dung dịch; chất ổn định; + Thuốc thử 2: Chất đệm (100 mmol/L) (pH 7,8); 4-aminoantipyrine (5 mmol/L); LOD (> 5 kU/L); POD (> 10 kU/L); natri azit (< 0,1%); dung dịch; chất ổn định - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày - Dải đo: 1,8–140,0 mg/dL (0,20–15,54 mmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
585 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Lactate Dehydrogenase L-P | Hộp | Hộp (4 x 448 test) | 2 | 20830000 | 41660000 | - | - | Hoá chất định lượng hoạt động của lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1 : Axit L-lactic (62 mmol/L); + Thuốc thử 2: NAD (27 mmol/L); 2‑chloracetamide (0,26%) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 28 ngày - Dải đo: 14–750 U/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
586 | Thuốc thử xét nghiệm LDL | Hộp | Hộp (4 x 400 test) | 1 | 31948000 | 31948000 | - | - | - Hóa chất định lượng LDL trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: + Thuốc thử 1: MES buffer (pH 6.3 ); detergent 1; cholesterol esterase (trace); cholesterol oxidase (trace); peroxidase (trace); 4-aminoantipyrine (4- AA) (< 0.1%) + Thuốc thử 2: MES buffer; detergent 2; DSBmT (< 0.1%) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày - Khoảng đo: 5–400 mg/dL (0.13–10.36 mmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
587 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Lipase | Hộp | Hộp (4 x 320 test) | 5 | 24301000 | 121505000 | 1 | 24301000 | Hoá chất định lượng lipase trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: TAPS (100 mmol/L); + Thuốc thử 2: (+) -axit tartaric (9,5 mmol/L) natri hiđroxit (19 mmol/L); colipase (460 U/mL); 2-Propanol (0,65 mol/L); DGGMR (0,4 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 9 ngày - Dải đo:8–700 U/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
588 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Magnesium | Hộp | Hộp (3 x 400 test) | 4 | 5799600 | 23198400 | 1 | 5799600 | Hoá chất định lượng magiê trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) và nước tiểu - Thành phần: + Thuốc thử 1: Chất đệm Tris (1,5 mol/L); + Thuốc thử 2: Xylidyl blue (0,84 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 14 ngày - Dải đo: Huyết thanh và huyết tương: 0,50–5,00 mg/dL (0,21–2,06 mmol/L) Nước tiểu: 1,00–14,00 mg/dL (0,41–5,75 mmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
589 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Microalbumin | Hộp | Hộp (4 x 210 test) | 1 | 20819000 | 20819000 | - | - | Hoá chất định lượng albumin trong nước tiểu - Thành phần: + Thuốc thử 1: Polyethylene glycol (6%); + Thuốc thử 2: Kháng thể kháng albumin người (dê) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 0,3–38,0 mg/dL (3–380 mg/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
590 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Billirubin toàn phần | Hộp | Hộp 1792 test | 5 | 4121600 | 20608000 | 1 | 4121600 | Hóa chất định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: + Thuốc thử 1: Đệm Phosphate (50 mmol/L); NaCl (150 mmol/L); + Thuốc thử 2: 2,4-Dichloroaniline (5 mmol/L); HCl (130 mmol/L); Na-Nitrite (0.5 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
591 | Hóa chất xét nghiệm định lượng protein toàn phần | Hộp | Hộp 7400 test | 2 | 15897000 | 31794000 | - | - | Hoá chất định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin và natri heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: 21,0 mLPotassium sodium tartrate (236 mmol/L); NaOH (1,5 mol/L); + Thuốc thử 2: 21,0 mL Sunfat đồng (89 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày - Khoảng đo 2,0–12,0 g/dL (20 – 120 g/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
592 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein nước tiểu/ dịch não tủy | Hộp | Hộp (4 x 370 test) | 2 | 19686960 | 39373920 | - | - | Hoá chất định lượng protein toàn phần trong nước tiểu hoặc dịch não tủy người - Thành phần: Pyrogallol red (0.20 mM) trong methanol (5%); sodium molybdate (0.35 mM) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 6.0–250.0 mg/dL (60–2500 mg/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
593 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hộp | Hộp (4 x 500 test) | 6 | 6680000 | 40080000 | 1 | 6680000 | Hóa chất định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, natri heparin, kali EDTA). - Thành phần: Lipoprotein lipase (22,5 kU/L); ATP (9 mmol/L); glycerol kinase (1,5 kU/L); glycerol-3-phosphate oxidase (6,6 kU/L); 4-aminoantipyrine (2,25 mmol/L); 4-chlorophenol (18 mmol/L); peroxidase (15 kU/L); Mg2+ (67,5 mmol/L); pH dung dịch đệm 7,2 (150 mmol/L); natri azit (< 0,1%); albumin huyết thanh bò (0,1%); - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày - Khoảng đo: 15–1000 mg/dL (0,17–11,30 mmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
594 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea Nitrogen | Hộp | Hộp (4 x 1560 test) | 3 | 19968000 | 59904000 | - | - | Hoá chất định lượng nitơ urê (sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa nitơ) trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) và nước tiểu - Thành phần: + Thuốc thử 1: NADH (≥ 0,69 mmol/L); + Thuốc thử 2: Urease (≥ 7,2 U/mL); GLDH (≥ 0,9 U/mL); α-Ketoglutarate (≥ 8,3 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 90 ngày - Dải đo: Huyết thanh và huyết tương: 5–150 mg/dL (1,8–53,6 mmol/L); Nước tiểu: 35–1000 mg/dL (12,5–357,0 mmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
595 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hộp | Hộp (4 x 1200 test) | 2 | 12345000 | 24690000 | - | - | Hoá chất định lượng axit uric trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) và nước tiểu - Thành phần: + Thuốc thử 1: N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methyl-aniline (21,0 mmol/L); + Thuốc thử 2: 4-aminophenazone (1,52 mmol/L); peroxidase (≥ 1000 U/L); uricase (≥ 200 U/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: Huyết thanh và huyết tương: 0,5–20,0 mg/dL (30–1190 µmol/L) Nước tiểu: 0,9–180,0 mg/dL (54–10.710 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
596 | Bộ điện cực Na, K, Cl | Hộp | Hộp (4 x 5000 test) | 1 | 100920000 | 100920000 | - | - | Hóa chất định lượng natri, kali và clorua (Na, K, Cl) trong huyết thanh, huyết tương (lithium heparin) và nước tiểu. - Thành phần: 4 cảm biến đa năng/hộp - Dải đo: Natri: Huyết thanh/huyết tương: 50–200 mmol/L (mEq/L); Nước tiểu: 10–300 mmol/L (mEq/L) Kali: Huyết thanh/huyết tương: 1–10 mmol/L (mEq/L) Nước tiểu: 2–300 mmol/L (mEq/L) Clorua: Huyết thanh/huyết tương: 50–200 mmol/L (mEq/L) Nước tiểu: 20–330 mmol/L (mEq/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
597 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein phản ứng C (CRP) | Hộp | Hộp 2000 test | 7 | 34000000 | 238000000 | 2 | 68000000 | Hoá chất định lượng Protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: 22,9 mL Kali phosphate diabasic (245 mM); polyethylene glycol 8000 (1,88%); albumin huyết thanh bò (0,5%); các chất ức chế vi sinh vật; + Thuốc thử 2: 11,8 mL Hạt latex bọc chất kháng CRP của dê (1,6 mg/mL, thay đổi theo lô); glycine (200 mM); natri dodecyl sulfat (0,014%); các chất ức chế vi sinh vật - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 45 ngày - Khoảng đo 0,05–25,00 mg/dL (0,5–250,0 mg/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
598 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factor | Hộp | Hộp (2 x 180 test) | 2 | 7580880 | 15161760 | - | - | Hoá chất định lượng yếu tố khớp dạng thấp trong huyết thanh người - Thành phần: + Thuốc thử 1: Chất đệm axit sulfonic propane 3-N-Morpholino (pH 7,4) (25 mmol/L); natri azit (0,09%); albumin huyết thanh bò (1,0%); + Thuốc thử 2: Latex tổng hợp IgG (người) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 21 ngày - Dải đo: 3,5–90,0 IU/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
599 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Transferrin | Hộp | Hộp (4 x 220 test) | 2 | 19687360 | 39374720 | - | - | Hoá chất định lượng transferrin trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Polyethylene glycol (6%); + Thuốc thử 2: Kháng thể transferrin kháng người (dê) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 1–440 mg/dL (0,01–4,40 g/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
600 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ß2-Microglobulin | Hộp | Hộp (2 x 200 test) | 1 | 23122000 | 23122000 | - | - | Hóa chất định lượng β2-microglobulin trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA) - Thành phần: Albumin huyết thanh bò (0,5%); chất đệm Tris (pH 8,2); Proclin 950; Vi hạt latex được bao phủ bởi kháng thể β2-microglobulin kháng người (dê) theo từng lô - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 0,25–18,00 mg/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
601 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Hapt | Hộp | 600 Test | 1 | 30282000 | 30282000 | - | - | Hóa chất định lượng haptoglobin trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, natri heparin, K2 EDTA) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Chất đệm Phosphate (20 mmol/L) (pH 7,5); PEG (≥ 5%); natri clorua (150 mmol/L); natri azit (< 0,1%) + Thuốc thử 2: Kháng huyết thanh đa dòng kháng Haptoglobin của dê; natri azit (< 0,1%); dung dịch đệm Good's (37,5 mmol/L) (pH 7,5); natri clorua (112,5 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 60 ngày - Khoảng đo: 10–700 mg/dL (0,10–7,00 g/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
602 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Acet | Hộp | Hộp 1200 test | 1 | 77111000 | 77111000 | - | - | Hóa chất định lượng acetaminophen trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Mangan clorua (0,2 mmol/L); acyl amidohydroxylase (≥ 0,9 kU/L); natri azit (0,005%); chất đệm (pH 8,6) + Thuốc thử 2: Chất đệm natri cacbonat (pH 12,2); axit 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic (30 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 14 ngày - Khoảng đo: 0,2–20,0 mg/dL (13,2–1322,0 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
603 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Carbamazepine | Hộp | Hộp (4 x 100 test) | 1 | 21078000 | 21078000 | - | - | Hoá chất định lượng carbamazepine, thuốc chống co giật, trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: 10,0 mL Thuốc thử dạng hạt (4,2 g/L); + Thuốc thử 2: 10,0 mL Kháng thể (đơn dòng chuột) (0,05 g/L); + Thuốc thử 3: 10,0 mL Chất đệm (50 mmol/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 0,4–20,0 µg/mL (1,7–84,7 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
604 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Gentamicin | Hộp | Hộp (4 x 100 test) | 2 | 17320000 | 34640000 | - | - | Hoá chất định lượng gentamicin, một loại thuốc kháng sinh aminoglycoside trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Thuốc thử phân tử (3,3 g/L); + Thuốc thử 2: Kháng thể (đơn dòng ở chuột) (0,027 g/L) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 0,5–12,0 µg/mL (1,1–25,9 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
605 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Tobramycin | Hộp | Hộp (4 x 100 test) | 2 | 34630000 | 69260000 | - | - | Hoá chất định lượng tobramycin, một loại kháng sinh aminoglycoside, trong huyết thanh hoặc huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Thuốc thử phân tử (thay đổi theo lô); + Thuốc thử 2: Kháng thể (đơn dòng ở chuột) (thay đổi theo lô); + Thuốc thử 3 10,0 mL: Chất đệm - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 0,3–12,0 µg/mL (0,6–25,7 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
606 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Vancomycin | Hộp | Hộp (4 x 100 test) | 2 | 15600000 | 31200000 | - | - | Hoá chất định lượng vancomycin trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) - Thành phần: + Thuốc thử 1: Thuốc thử phân tử (thay đổi theo lô); + Thuốc thử 2: Kháng thể (đơn dòng ở chuột) (thay đổi theo lô); + Thuốc thử 3 10,0 mL: Chất đệm - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 30 ngày - Dải đo: 3,0–50,0 µg/mL (2,1–34,5 µmol/L) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
607 | Thuốc thử xét nghiệm Đồng | Hộp | Hộp (5 x 20 ml + 1 x 10 ml + 1 x 21 ml + 1 x 10 ml) | 2 | 28907000 | 57814000 | - | - | Thuốc thử xác định màu trực tiếp mà không khử protein của nồng độ đồng (Cu) trong huyết thanh và huyết tương - Thành phần: + Thuốc thử 1a: đệm axetat ≥ 1 mol / L pH 4,7 + Thuốc thử 1b (viên): chất khử: axit ascorbic + Thuốc thử 2: phức chất 3,5-DiBr-PAESA 0.1 mmol/L + Thuốc thử tiêu chuẩn: đồng standard 100 μg/dL (15.73 μmol/L) - Khoảng đo: 3.0 - 500 μg/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
608 | Thuốc thử xét nghiệm Kẽm | Hộp | Hộp (5 x 20 ml + 1 x 10 ml + 1 x 11 ml + 1 x 5 ml) | 2 | 24150000 | 48300000 | - | - | Thuốc thử xác định so màu trực tiếp mà không khử protein của nồng độ kẽm (Zn) trong huyết thanh và huyết tương. - Thành phần: + Thuốc thử 1a đệm tốt 0,2mol/LpH8,6, các chất tạo mặt nạ đặc biệt cho sắt và đồng. + Thuốc thử 1b (viên) chất khử: axit ascorbic. + Thuốc thử 2: Phức hợp 5-Br-PAPS 1.1 mmol/L. + Thuốc thử tiêu chuẩn: kẽm tiêu chuẩn 200 μg / dL (30,6 μmol / L) - Độ ổn định trên hệ thống: 30 ngày - Khoảng đo: 5.0 - 2000 μg/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
609 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amikacin | Hộp | Hộp (6 x 75 Test) | 2 | 20100000 | 40200000 | - | - | Hoá chất phân tích định lượng amikacin trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Thành phần: + Thuốc thử enzim A: amikacin đánh dấu bởi glucose-6‑phosphate dehydrogenase (0,35 U/mL), dung dịch đệm Tris, tác nhân độn, chất ổn định và chất bảo quản + Thuốc thử kháng thể/cơ chất B: kháng thể cừu phản ứng với amikacin glucose-6‑phosphate (66 mM), nicotinamide adenine dinucleotide (40 mM), tác nhân độn, chất ổn định, dung dịch đệm Tris và chất bảo quản + Nồng độ dung dịch đệm trong xét nghiệm: khi pha loãng, có chứa dung dịch đệm Tris, chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản + Chất hiệu chuẩn: amikacin, huyết thanh người và chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
610 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine mức 1 | Hộp | Hộp (3 x 1 ml) | 2 | 4826000 | 9652000 | - | - | Hóa chất được sử dụng để chẩn đoán trong ống nghiệm, trong kiểm soát chất lượng thông số Fructosamine - Sau khi hoàn nguyên, mẫu bền trong 28 ngày ở +2°C đến +8°C và 1 tháng ở -20°C khi đông băng 1 lần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
611 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine mức 3 | Hộp | Hộp (3 x 1 ml) | 2 | 4826000 | 9652000 | - | - | Hóa chất được sử dụng để chẩn đoán trong ống nghiệm, trong kiểm soát chất lượng thông số Fructosamine - Sau khi hoàn nguyên, mẫu bền trong 28 ngày ở +2°C đến +8°C và 1 tháng ở -20°C khi đông băng 1 lần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
612 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa dịch não tủy | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 6 | 590000 | 3540000 | 1 | 590000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dịch não tủy, dạng lỏng, mức nồng độ 1 - Thành phần: vật liệu có nguồn gốc từ người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở nắp 30 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
613 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa dịch não tủy | Lọ | Hộp (6 lọ x 3 ml) | 6 | 590000 | 3540000 | 1 | 590000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dịch não tủy, dạng lỏng, mức nồng độ 2 - Thành phần: vật liệu có nguồn gốc từ người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở nắp 30 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
614 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy (bao gồm cả Carbamazepine, Vancomycin) | Lọ | Hộp (12 lọ x 4 ml) | 15 | 620000 | 9300000 | 4 | 2480000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng lỏng, mức nồng độ 1 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các thuốc chữa bệnh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ là 10 ngày khi bảo quản ở 2-8°C, ngoại trừ: + Estradiol: 5 ngày + Folate: 4 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
615 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy (bao gồm cả Carbamazepine, Vancomycin) | Lọ | Hộp (12 lọ x 4 ml) | 15 | 620000 | 9300000 | 4 | 2480000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng lỏng, mức nồng độ 2 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các thuốc chữa bệnh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ là 10 ngày khi bảo quản ở 2-8°C, ngoại trừ: + Estradiol: 5 ngày + Folate: 4 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
616 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy (bao gồm cả Carbamazepine, Vancomycin) | Lọ | Hộp (12 lọ x 4 ml) | 15 | 620000 | 9300000 | 4 | 2480000 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng lỏng, mức nồng độ 3 - Thành phần: huyết thanh người có bổ sung thêm các hóa chất, các cấu tử có nguồn gốc từ người và động vật, các thuốc chữa bệnh, các chất ổn định và các chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở lọ là 10 ngày khi bảo quản ở 2-8°C, ngoại trừ: + Estradiol: 5 ngày + Folate: 4 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
617 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đông khô 1 | Hộp | Hộp 500g | 20 | 2423000 | 48460000 | 6 | 14538000 | Thành phần (g/l): Proteose peptone 15, Liver digest 2.5, Yeast extract 5, Sodium chloride 5, agar 12 - pH: 7.4 ±0.2 tại 25°C - Môi trường dạng bột mịn, màu rơm Môi trường có đặc tính dinh dưỡng thích hợp cho nuôi cấy mềm bệnh khó mọc và các vi sinh vật khác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
618 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đông khô 2 | Hộp | Hộp 500g | 2 | 2535000 | 5070000 | - | - | Thành phần (g/l): Brain infusion solids 12.5, Beef heart infusion solids 5.0, Proteose peptone 10.0, Sodium chloride 5.0, Glucose 2.0, Disodium phosphate 2.5, Agar 10.0 - Môi trường dạng bột mịn, màu rơm Môi trường được khuyến cáo dùng cho nuôi cấy chủng liên cầu, Neisseria và các vi sinh vật khó mọc khác. - pH: 7.4 ± 0.2 tại 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
619 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đông khô 3 | Hộp | 500g | 2 | 1600000 | 3200000 | - | - | Thành phần (g/l): Brain infusion solids 12.5 , Beef heart infusion solids 5.0 , Proteose peptone 10.0 , Glucose 2.0, Sodium chloride 5.0 , Disodium phosphate 2.5 Môi trường dạng bột mịn, màu rơm pH: 7.4 ±0.2 tại 25°C Môi trường nuôi cấy streptococci, Neisseria và những vi khuẩn khó mọc khác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
620 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đông khô 4 | Hộp | 500g | 6 | 1466000 | 8796000 | 1 | 1466000 | Sữa bột tách kem dạng bột khô, không ưa nhiệt bổ sung vào môi trường nuôi cấy Pha hỗn hợp 10% trong nước cất có thể được sử dụng thuận tiện hơn thay cho sữa gầy dạng lỏng và có thể được tiệt trùng bằng nồi hấp trong 5 phút ở 121°C Dạng bột, màu kem sáng pH: 6.0 – 7.0 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
621 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đông khô 5 | Hộp | 500g | 20 | 2304000 | 46080000 | 6 | 13824000 | Thành phần (g/l): Beef, dehydrated infusion from 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5, Agar 17.0 pH: 7.3 ±0.1 tại 25°C Môi trường dạng bột mịn, màu rơm Môi trường thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
622 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đông khô 6 | Hộp | 500g/ Hộp | 20 | 1950000 | 39000000 | 6 | 11700000 | Thành phần(g/l): Special peptone 23.0, Starch 1.0, Sodium chloride 5.0, Agar 10.0 Môi trường dạng bột,màu rơm. Môi trường đa năng, không chọn lọc, có thể được làm giàu bằng máu hoặc chất bổ sung nhằm mục đích phân lập và nuôi cấy các vi sinh vật khó mọc từ các mẫu lâm sàng Bảo quản: 10-30°C pH:7.3±0.2 tại 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
623 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đông khô 7 | Hộp | 500g | 5 | 1750000 | 8750000 | 1 | 1750000 | Thành phần (g./l): Yeast extract 3, L-Lysine HCl 5, Xylose 3.75, Lactose 7.5, Sucrose 7.5, Sodium desoxycholate 1, Sodium chloride 5, Sodium thiosulphate 6.8, Ferric ammonium citrate 0.8, Phenol red 0.08, Agar 12.5 Môi trường dạng bột mịn, màu hồng rơm Môi trường chọn lọc để phân lập salmonellae và shigellae từ mẫu phân pH: 7.4 ± 0.2 tại 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
624 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn đông khô 8 | Hộp | 500g | 3 | 5618000 | 16854000 | - | - | Thành phần (g/l): Beef, dehydrated infusion from 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5 Môi trường dạng bột mịn, màu rơm Môi trường canh thang được khuyên dùng cho các thử nghiệm nồng độ ức chế tối thiểu MIC pH: 7.3 ±0.1 tại 25°C Bảo quản: 10-30°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
625 | Bộ kit phát hiện Chlamydia trachomatis bằng công nghệ realtime PCR | Bộ | 25 test | 5 | 3305000 | 16525000 | 1 | 3305000 | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Trình tự đích: trình tự đa bản sao của plasmid đặc trưng và gen 16S rRNA cho C.trachomatis - Độ đặc hiệu với Chlamydia trachomatis: 100% - Giới hạn phát hiện: ≥ 0,075 cp/ μl (xác suất 95%) - Mẫu đầu vào: tinh trùng, mẫu phết, nước tiểu - Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
626 | Bộ kit phát hiện Epstein-Barr virus (EBV) bằng công nghệ realtime PCR | Bộ | 25 test | 50 | 5150000 | 257500000 | 15 | 77250000 | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự đích: Gen EBNA1 - Độ đặc hiệu: 100% với Epstein-Barr virus - Độ nhạy phân tích ≥ 110.8 IU/ml (xác suất 95%) - Mẫu đầu vào: dịch phế quản, dịch não tủy, huyết tương, máu toàn phần. - Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
627 | Bộ kit phát hiện Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) bằng công nghệ realtime PCR | Bộ | 25 test | 25 | 4875000 | 121875000 | 7 | 34125000 | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự mục tiêu: Gen mã hóa cho glycoprotein B (gB) - Độ đặc hiệu phân tích: Herpes simplex virus type 1 (HSV-1), 100 %, Herpes simplex virus type 2 (HSV-2), 100 % - Độ nhạy phân tích (xác suất 95%): + Đối với HSV-1: ≥ 82.8 cp/ml + Đối với HSV-2: ≥ 60.2 cp/ml - Mẫu đầu vào: dịch não tủy, huyết tương, huyết thanh, nước tiểu, mẫu phết, máu toàn phần. - Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
628 | Bộ kit phát hiện Human Cytomegalovirus (CMV) bằng công nghệ realtime PCR | Bộ | 25 test | 60 | 5211800 | 312708000 | 18 | 93812400 | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự đích: Trình tự DNA bảo thủ đặc hiệu cho gen đơn bản sao mã hóa kháng nguyên 4 IE. - Độ đặc hiệu phân tích: Human Cytomegalovirus (CMV) 100 % - Giới hạn phát hiện: : ≥ 122 IU/ml (xác suất 95%) - Mẫu đầu vào: huyết tương, huyết thanh, nước tiểu, máu toàn phần - Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
629 | Bộ kit phát hiện Neisseria gonorrhoeae bằng công nghệ realtime PCR | Bộ | 25 test | 5 | 3305000 | 16525000 | 1 | 3305000 | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính -Trình tự đích: trình tự đa bản sao của gen mã hóa 16S rRNA và porA pseudogene đặc hiệu cho N. gonorrhoeae - Tính đặc hiệu: N. gonorhoeae: 100% - Giới hạn phát hiện: ≥ 0.109 cp/µl (xác suất 95%) - Mẫu đầu vào: tinh trùng, mẫu phết, nước tiểu - Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
630 | Bộ kit phát hiện Varicella-Zoster Virus (VZV) bằng công nghệ realtime PCR | Bộ | 25 test | 5 | 4738000 | 23690000 | 1 | 4738000 | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính và định lượng - Trình tự đích: Gen ORF62 - Độ đặc hiệu: 100% với Varicella-zoster virus. - Giới hạn phát hiện: ≥ 66.4 cp/ml (xác suất 95%) - Mẫu đầu vào: dịch não tủy, huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần, mẫu phết mụn nước - Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
631 | Bộ sinh phẩm định tuýp HPV (40 tuýp) | Bộ | 48 test/bộ | 10 | 20870000 | 208700000 | 3 | 62610000 | - Công nghệ: Real-time PCR với mồi đặc hiệu PNA và Đường cong nóng chảy - Trình tự đích: gene L1 - Định type: 20 type HPV nguy cơ cao (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 82) và 2 type HPV nguy cơ thấp (6, 11) - Phát hiện: 18 type HPV khác (30, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 67, 74, 81, 83, 84, 87, 90) - Tính đặc hiệu: Không có phản ứng chéo với các chủng HPV khác danh sách trên cũng như với 1 số vi khuẩn gây bệnh khác - Giới hạn phát hiện: ≥ 50 copies - Mẫu đầu vào: mẫu phết cổ tử cung. - Chứng nhận: CE-IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
632 | Bộ tách chiết DNA của tác nhân gây bệnh | Bộ | 50 Test/bộ | 5 | 5826000 | 29130000 | 1 | 5826000 | Tách chiết DNA từ nhiều loại mẫu như máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, dịch não tủy (CSF), nước tiểu, đờm, dịch rửa phế quản (BAL), dịch hút, mẫu tinh trùng, bọ ve, nước bọt, mẫu phết) bằng cột Thể tích mẫu tách: ≤ 200 µl Đạt chứng nhận CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
633 | Bộ tách chiết RNA của tác nhân gây bệnh | Bộ | 50 Test/bộ | 5 | 7000000 | 35000000 | 1 | 7000000 | Tách chiết RNA từ nhiều loại mẫu như huyết tương, huyết thanh, mẫu phết, dịch rửa phế quản (BAL), dịch hút, dịch não tủy (CSF) bằng cột Thể tích mẫu tách : ≤ 150 µl Tỷ lệ thu hồi điển hình: ≥ 90 % Đạt chứng nhận CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
634 | Kit xét nghiệm Realtime PCR Mycoplasma pneumoniae | Bộ | 25 test | 15 | 5211800 | 78177000 | 4 | 20847200 | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: định tính - Trình tự đích: Gen M181 mã hóa cho độc tố CARDS - Độ đặc hiệu: 100 % với Mycoplasma pneumoniae. - Độ nhạy ≥ 0.46 cp/µl (xác xuất 95%) - Mẫu đầu vào: dịch phế quản, đờm. - Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
635 | Kit xét nghiệm Realtime PCR BK/JC | Bộ | 25 test | 5 | 5125000 | 25625000 | 1 | 5125000 | Bộ xét nghiệm Real-time PCR để định tính và định lượng BK/JC Trình tự đích: Gen T-Ag mã hóa cho BKV và gen t-Ag mã hóa cho JCV Giới hạn phát hiện: ≥ 200 IU/ml với BKV và ≥ 22 IU/ml với JCV Mẫu đầu vào: dịch não tủy, huyết tương, nước tiểu, máu toàn phần Thành phần: MasterMix sẵn sàng sử dụng, 4 Chất hiệu chuẩn ở 4 nồng độ và Chứng Nội chuẩn Đạt chứng nhận CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
636 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện 13 tác nhân STD | Hộp | 48 test/hộp | 10 | 20870000 | 208700000 | 3 | 62610000 | Công nghệ: Real-time PCR với đầu dò đặc hiệu PNA và Đường cong nóng chảy. - Định type: 13 nguồn gây bệnh STD bao gồm 11 loại vi khuẩn (CT, UP, TV, MG, MH, NG, UU, HD, GV, CA, TP) và 2 loại virus (HSV1, HSV2). - Loại mẫu: mẫu phết âm đạo và nước tiểu. - Giới hạn phát hiện ≥ 5 - 50 cp/rxn - Độ đặc hiệu: Không có phản ứng chéo với 21 loại vi sinh vật khác. - Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
637 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS CoV-2 | Test | Hộp/ 25 Test | 10000 | 23000 | 230000000 | 3000 | 69000000 | Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-Cov-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Sử dụng các cặp kháng thể đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với kháng nguyên SARS-Cov-2 (protein N và protein S). - Hoạt chất: Cặp kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên SARS-CoV-2 (protein N), cặp kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên SARS-CoV-2 (protein S), kháng thể dê kháng IgG chuột. - Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu ngoáy dịch tỵ hầu khi so sánh với phương pháp RT-PCR: Độ nhạy ≥ 96,30% Độ đặc ≥ 99,75% Độ chính ≥ 99,02% Ngưỡng phát hiện ≤ 0,1 ng/ml với kháng nguyên tái tổ hợp SARSCoV-2 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
638 | Sodium Chloride 0,45% | Chai | 500 ml | 60 | 349860 | 20991600 | 18 | 6297480 | Thành phần: Nước muối 0.45% dùng với máy máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động., pH: 4.5 - 7. Đạt chừng nhận CE-IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
639 | Test nhanh chẩn đoán Chlamydia | Hộp | Hộp 25 Test | 5 | 550000 | 2750000 | 1 | 550000 | Thành phần kit thử: Dạng bào chế: Khay nhựa 1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml. Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis. - Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới - Ngưỡng phát hiện ≤ 5x104 IFU/ml - Độ nhạy ≥ 93,5% ; Độ đặc hiệu ≥ 99% ; Độ lặp lại: 100 % ; khoảng tin cậy: 95% CI Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
640 | Test nhanh phát hiện KN Dengue NS1, chẩn đoán sốt xuất huyêt | Hộp | 30 Test/ Hộp | 100 | 1294000 | 129400000 | 30 | 38820000 | Thành phần: - Vùng cộng hợp: Kháng thể chuột kháng Dengue Ag - Vạch kết quả: Kháng thể thỏ kháng Dengue Ag - Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột - Độ nhạy Ag: 100% ; - Độ đặc hiệu Ag ≥ 99.6% ; - Khoảng tin cậy 95% - Ngưỡng phát hiện ≤ 0,25ng/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
641 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Adeno | Test | Hộp 25 test | 1500 | 76000 | 114000000 | 450 | 34200000 | Dùng để định tính phát hiện nhiều chủng Adenovirus trong mẫu dịch tiết tỵ hầu và mẫu phân người (chủng 1,2,3,4,5,6,7,40,41). Độ nhạy ≥ 95.2%, Độ đặc hiệu ≥ 96 %, Độ tái lặp lại là 100%. - Không có phản ứng chéo với: Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Vi rút hợp bào hô hấp, Vi rút cúm tuýp A, Vi rút cúm tuýp B, Vi rút Herpes Simplex 1, Vi rút Herpes Simplex 2, Vi rút Rubella, Vi rút Cytomegalo Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
642 | Test thử virus hợp bào (RSV) | Hộp | Hộp 25 test | 200 | 1850000 | 370000000 | 60 | 111000000 | Thành phần: Cộng hợp vàng: Cộng hợp keo vàng gắn kháng thể chuột đơn dòng kháng RSV; Vạch thử: Kháng thể chuột đơn dòng kháng RSV; Vạch chứng: Kháng thể Dê kháng IgG chuột Phát hiện định tính vi rút hợp bào hô hấp (RSV) từ bệnh phẩm trong vòm mũi họng); Thuốc thử chiết xuất: Dung dịch đệm Tris (hydroxymethyl) methyl aminomethane với chất hoạt động bề mặt. - Không có phản ứng chéo với vi rút cúm A (H1N1, H3N2), virus cúm B, adenovirus hô hấp và mycoplaa pneumoniae. Độ nhạy ≥ 94.12%, độ đặc hiệu ≥ 97.87%, Khoảng tin cậy 95%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
643 | Bộ hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Aspergillus fumigatus | Hộp | (96 Giếng + dung dịch đệm)/ Hộp | 20 | 800000 | 16000000 | 6 | 4800000 | Được sử dụng để phát hiện định lượng kháng thể IgG kháng Aspergillus fumigatus trong huyết thanh người, - Thành phần: Dải Elisa dễ vỡ nhạy cảm với kháng nguyên Aspergillus fumigatus, dung dịch pha loãng, dung dịch rửa cô đặc, dung dịch đệm Enzyme, dung dịch dừng, huyết thanh kiểm soát âm tính, huyết thanh kiểm soát dương tính yếu, huyết thanh kiểm soát dương tính, protein A - liên hợp phosphatase kiềm, chất nền phosphatase. - Độ nhạy ≥ 97%, - Độ đặc hiệu ≥ 90% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
644 | Bộ môi trường vi sinh CHROMagar Orientation | Hộp | 1250 test | 10 | 17640000 | 176400000 | 3 | 52920000 | Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy có: Agar 15.0 g, Peptone and yeast extract 17.0 g, Chromogenic mix 1.0 g. pH 7.0 +/- 0.2 - Môi trường nuôi cấy chuẩn bị sẳn, dạng bột khô. Sau khi thực hiện qui trình đổ thạch trên đĩa petri, thành phẩm là môi trường thạch tan đồng đều, không màu, trong suốt. - Môi trường phân lập được khuẩn lạc sinh màu giúp phân biệt, xác định được đặc điểm vi khuẩn gram âm, gram dương và nấm bao gồm: E.coli, KESC( Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia) Proteus, Morganella, Providencia, Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas; Enterococus, S. aureus, S. epidermidis, S, agalatiae, S.saprophyticus, Streptococcus agalactiae; Candida albicans. - Độ nhạy: 100% (thử nghiệm mẫu nước tiểu) - Độ đặc hiệu ≥ 98% ( E.coli 99.3%) - Tổng g/L: 33.0 g Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
645 | Môi trường nuôi cấy | Hộp | 1.250 test | 6 | 17640000 | 105840000 | 1 | 17640000 | Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy có: Agar 15.0 g, Peptone 10.2 g, Chloramphenicol 0.5 g, Chromogenic mix 22.0 g. pH 6.1 +/- 0.2 - Môi trường nuôi cấy chuẩn bị sẳn, dạng bột khô. Sau khi thực hiện qui trình đổ thạch trên đĩa petri, thành phẩm là môi trường thạch tan đồng đều, không màu, trong suốt. - Môi trường sinh màu chọn lọc phát hiện Candida spp gồm: C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr, C. glabrata, các loài khác . - Độ nhạy, độ đặc hiệu ≥ 97.7% (dữ liệu phân tích), ≥ 96.6% (dữ liệu lâm sàng cho C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata) - Tổng g/L: 47.7 g Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
646 | Môi trường chọn lọc phân lập Vibrio spp. | Hộp | Hộp 500 gam | 4 | 1617000 | 6468000 | 1 | 1617000 | Thành phần (g/l): Yeast extract 5, Bacteriological peptone 10, Sodium thiosulphate 10, Sodium citrate 10, Ox Bile 8, Sucrose 20, Sodium chloride 10, Ferric citrate 1, Bromothymol blue 0.04, Thymol blue 0.04, agar 14 - pH 8.6 ± 0.2 tại 25°C - Môi trường phân lập chọn lọc các Vibrio gây bệnh - Môi trường hoàn chỉnh, không cần bổ sung thêm phụ gia hoặc máu vô trùng - Môi trường dạng bột mịn, màu be/xanh lá. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
647 | Môi trường Lactose Broth | Hộp | 500g | 2 | 4510000 | 9020000 | - | - | Thành phần (g/l): Lab-Lemco’ powder 3, Peptone 5, Lactose 5 pH 6.9 ± 0.2 ở 25°C Xác định cơ bản các sinh vật coliform trong sữa, nước và thực phẩm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
648 | Môi trường phân lập các loài Neisseria | Hộp | 500g | 2 | 2175000 | 4350000 | - | - | Thành phần (g/l): Special peptone 15.0 , Corn starch 1.0 , Sodium chloride 5.0 , Dipotassium hydrogen phosphate 4.0 , Potassium dihydrogen phosphate 1.0 , Agar 10.0 Môi trường dạng bột, màu rơm Môi trường được sử dụng để phân lập các loài Neisseria. pH: 7.2 ± 0.2 tại 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
649 | Test nhanh chẩn đoán Malaria Pf/Pv Ag | Hộp | Hộp 25 test | 15 | 1202250 | 18033750 | 4 | 4809000 | Test nhanh chẩn đoán Malaria Pf/Pv Ag Thể tích mẫu máu 5μ. Độ nhạy ≥ 99.7% (P.f), ≥ 95.5% (P.v). Độ đặc hiệu ≥ 99.5%. Độ nhạy phát hiện Pf với nồng độ >50 ký sinh trùng/μl là 100%. Độ nhạy phát hiện Pv với nồng độ >50 ký sinh trùng/μl ≥ 98%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
650 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Norovirus GI/GII | Hộp | Hộp 20 test | 15 | 4500300 | 67504500 | 4 | 18001200 | Phát hiện định tính sự có mặt của các kháng nguyên Norovirus Genogroup I (GI) và Genogroup II (GII) trong mẫu phân người. - Ngưỡng phát hiện ≤ 0,156 µg/ml đối với GI-1 VLP; ≤ 0,156 µg/ml đối với GII-3 VLP; ≤ 0,039 µg/ml đối với GII-4 VLP và ≤ 0,156 µg/ml đối với những mẫu phân dương tính với Norovirus GII-4. - Độ nhạy: ≥ 84,1% , độ đặc hiệu: ≥ 96,1% so với RT-PCR. - Không phải ứng chéo với ít nhất 38 vi khuẩn và vi rút bao gồm Astrovirus, Adenovirus, Corona virus, Cowpoxvirus, Cytomegalovirus, Echovirus, Enteric Adenovirus 40, Enteric Adenovirus 41, Herpes simplex virus, Influenza A(H1N1), Influenza B, Measles virus, Mumps virus, Parainfluenza virus, Polio virus, Rotavirus, Respiratory syncytial virus, Escherichia coli, Clostridium Difficile, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Salmonella Enteritidis, Salmonella typhimurium, Streptococcus pneumoniae. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
651 | Test nhanh phát hiện kháng thể HIV | Test | Túi 100 test | 7500 | 40950 | 307125000 | 2250 | 92137500 | Thành phần: Antibody Anti HIV-1, Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen (pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen (PjC100) HIV-2, Antigen (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen (pTB319/XL-1) HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. Độ nhạy 100% , Độ đặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
652 | Chất bổ sung vào môi trường nuôi cấy vi sinh | Chai | 100ml | 300 | 398000 | 119400000 | 90 | 35820000 | Thành phần: Máu cừu vô trùng khử sợi huyết, không sử dụng chất chống đông, hồng cầu đỏ tươi, tỉ lệ hồng cầu >50% dùng bổ sung pha chế các loại môi trường nuôi cấy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
653 | Môi trường Macconkey agar | Hộp | 500g | 3 | 1008000 | 3024000 | - | - | Thành phần (g/l): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile salts No.3 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.001, Agar 15.0 pH: 7.1 ±0.2 tại 25°C Môi trường dạng bột mịn, màu rơm Một môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của vi khuẩn Gram dương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
654 | Môi trường nuôi cấy vi nấm | Hộp | 500g | 30 | 1150000 | 34500000 | 9 | 10350000 | Thành phần (g/l) Enzymatic Digest of Casein 5.0 Enzymatic Digest of Animal Tissue 5.0 Glucose 40.0 Chloramphenicol 0.5 Agar 15.0 pH 5.6 ± 0.2 ở 25°C Môi trường dạng bột: bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt Đây là một môi trường trường chọn lọc để nuôi cấy và phân lập nấm gây bệnh và không gây bệnh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
655 | Môi trường thạch Chocolate bổ sung yếu tố tăng sinh Vitox | Hộp | Hộp 10 đĩa | 100 | 125000 | 12500000 | 30 | 3750000 | Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, hỗn hợp chất tăng sinh (bao gồm Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine hydrochloride), pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus. Đĩa 90mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
656 | Môi trường thạch máu | Hộp | Hộp 10 đĩa | 100 | 100000 | 10000000 | 30 | 3000000 | Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
657 | Đĩa chạy máy định danh khối phổ | Hộp | Hộp 1920 test | 15 | 90300000 | 1354500000 | 4 | 361200000 | Đĩa phết mẫu định danh vi khuẩn có 96 vị trí mẫu, bằng vật liệu ceramic sử dụng một lần. Cung cấp bardoce riêng cho từng đĩa Linh động tùy chọn sử dụng từ 1 đến hết 96 vị trí. Bảo quản nhiệt độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
658 | Hóa chất định danh nhanh vi khuẩn, vi nấm bằng kỹ thuật khối phổ | Hộp | Hộp 2500 test | 6 | 62500000 | 375000000 | 1 | 62500000 | Thành phần: α-Cyano-4-hydroxycinnamic dạng đông khô, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC, bền 1 tuần sau khi hoàn nguyên khi bảo quản ở nhiệt độ phòng 20-25 oC. Chất nền hỗ trợ xét nghiệm định danh vi khuẩn, vi nấm bằng phương pháp khối phổ chạy trên máy định danh vi khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
659 | Hóa chất hỗ trợ định danh vi khuẩn, vi nấm trực tiếp từ chai mấy máu dương tính | Hộp | Hộp 50 test | 1.5 | 17764000 | 26646000 | - | - | Thành phần chứa lysis buffer và washing buffer dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ 15-25 oC, bền tối đa 3 tháng sau khi mở nắp khi bảo quản ở nhiệt độ phòng 20-25 oC Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
660 | Card định danh nấm men | Hộp | 20 thẻ | 5 | 3580000 | 17900000 | 1 | 3580000 | Thẻ định danh nấm men sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men Thẻ gồm 46 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
661 | Card định danh VK Gr (-) | Hộp | 20 thẻ | 30 | 3580000 | 107400000 | 9 | 32220000 | Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
662 | Card định danh VK Gr (+) | Hộp | 20 thẻ | 10 | 3580000 | 35800000 | 3 | 10740000 | Thẻ định danh Gram dương sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
663 | Card kháng sinh đồ nấm | Hộp | 20 thẻ | 60 | 3436400 | 206184000 | 18 | 61855200 | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
664 | Card kháng sinh đồ VK Gr (-) | Hộp | 20 thẻ | 200 | 3436400 | 687280000 | 60 | 206184000 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
665 | Card kháng sinh đồ VK Gr (+) | Hộp | 20 thẻ | 50 | 3436400 | 171820000 | 15 | 51546000 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
666 | Chai cấy máu trẻ em | Hộp | 30 ml/chai x100 chai | 2.5 | 11235000 | 28087500 | - | - | Thành phần: - Chứa ≥ 30ml môi trường và ≥1.6g hạt polyme hấp phụ - Gồm tổ hợp của peptones/biological extracts (≥1.85% w/v), anticoagulant (≥0.083% w/v), vitamins và amino acids (≥0.00145% w/v) nguồn carbon (≥0.45% w/v), trace elements (≥0.0005% w/v). Chai chứa khí trường N2, O2, và CO2, trong chân không - Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones - Sử dụng với hệ thống cấy máu tự động. Chai môi trường phát hiện vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
667 | Chất nền sử dụng với hệ thống định danh khối phổ | Hộp | Hộp 5 x 0.5ml | 4 | 8349600 | 33398400 | 1 | 8349600 | Chất nền chứa Alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid sử dụng với hệ thống định danh khối phổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
668 | Dụng cụ đo độ đục canh khuẩn dùng cho máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động | Hộp | Hộp 1 Cái | 1 | 116865000 | 116865000 | - | - | Thành phần: + Bộ phận đế màn hình có chức năng đồng bộ và sạc điện cho bộ phận đọc + Bộ phận đọc thực hiện đọc quang đưa ra giá trị McFarland của huyền dịch vi khuẩn và gửi kết quả tới Bộ phận đế màn + Bộ chuẩn - Có tính năng ghi lại giá trị đo và gửi tới phần mềm, tự động đưa ra dải đo. - Là thiết bị đo quang mật độ vi khuẩn trong huyền dịch với 0.45-0.5% saline, tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
669 | Hóa chất dùng cho máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động | Hộp | 20 thẻ | 20 | 3360000 | 67200000 | 6 | 20160000 | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
670 | Hóa chất xử lý mẫu nấm men sử dụng với hệ thống định danh khối phổ | Hộp | Hộp 5 x 0.5ml | 2 | 8876700 | 17753400 | - | - | Acid formic để xử lý khuẩn lạc của nấm men sử dụng với hệ thống định danh khối phổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
671 | Kít tách chiết Mycobacterium và Nocardia sử dụng với hệ thống định danh khối phổ | Hộp | 100 Test | 2 | 52336200 | 104672400 | - | - | Bộ kit chứa ethanol và lọ thủy tinh để khử hoạt tính Mycobacterium và Nocardia để phá vỡ tế bào, acid formic và acetonitrile để tách chiết protein sử dụng với hệ thống định danh khối phổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
672 | Kít tách chiết nấm mốc sử dụng với hệ thống định danh khối phổ | Hộp | 100 Test | 2 | 39251100 | 78502200 | - | - | Bộ kit chứa ethanol , acid formic và acetonitrile để bất hoạt nấm mốc và chiết xuất protein sử dụng với hệ thống định danh khối phổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
673 | Môi trường dùng cho kiếm tra sự nhạy cám với kháng sinh cùa vi khuẩn khó mọc theo EUCAST | Hộp | Hộp 10 đĩa | 50 | 294000 | 14700000 | 15 | 4410000 | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường dùng cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn khó mọc, tuân theo hướng dẫn của EUCAST và CLSI. Đĩa 90mm. Thành phần: Casein hydrolysate, Beef, dehydrated infusion from 300g, Starch, Agar; Defibrinated Horse Blood; NAD; Agar; pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
674 | Môi trường làm kháng sinh đồ vi khuẩn kỵ khí | Hộp | 20 đĩa | 10 | 1247400 | 12474000 | 3 | 3742200 | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí và xác định MIC sử dụng phương pháp Etest, chứa các yếu tố phát triển như dịch chiết nấm men, hemin và vitamin K1 và thêm 5% máu cừu, Sodium bisulfite và glucose, pH 7.2 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
675 | Ống môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Virus | Hộp | Hộp 50 ống | 10 | 945000 | 9450000 | 3 | 2835000 | Thành phần: Ống chứa 3ml môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Virus. Gồm Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, HEPES buffer, Bovine serum albumin, NaHCO3, Kanamycine sulphate, Penicillin/Streptomycin. pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
676 | Thẻ định danh sử dụng với hệ thống định danh khối phổ | Hộp | Hộp 8 x 4 thẻ | 4 | 29347500 | 117390000 | 1 | 29347500 | Thẻ định danh gồm 48 điểm phân tích và 3 vị trí căn chuẩn sử dụng với hệ thống định danh khối phổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
677 | Thuốc thử hiếu khí dùng cho máy cấy máu | Hộp | 30 ml/chai x100 chai | 80 | 11340000 | 907200000 | 24 | 272160000 | Thành phần: - Chứa ≥30ml môi trường và ≥ 1.6g hạt polyme hấp phụ - Gồm tổ hợp peptones/biological extracts (≥1.85% w/v), anticoagulant (≥0.083% w/v), vitamins và amino acids (≥0.00145% w/v) nguồn carbon (≥0.45% w/v), trace elements (≥0.0005% w/v) và amino acid phức hợp và các chất carbohydrate trong nước tinh khiết. Các chai chứa khí trường N2, O2, và CO2, trong chân không. - Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones. - Sử dụng với hệ thống cấy máu tự động Chai môi trường phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
678 | Thuốc thử kị khí dùng cho máy cấy máu | Hộp | 40 ml/chai x100 chai | 70 | 11340000 | 793800000 | 21 | 238140000 | Thành phần: - Chứa ≥ 40ml môi trường và ≥ 1.6g hạt polyme hấp phụ - Gồm tổ hợp peptones/biological extracts (≥1.85% w/v), anticoagulant (≥0.083% w/v), vitamins và amino acids (>0.00145% w/v), nguồn cacbon (≥0.45% w/v), trace elements (≥0.0005% w/v) và acid amin phức hợp khác và cơ chất carbonhydrate trong nước tinh khiết. Các chai chứa khí trường N2, và CO2 trong điều kiện chân không. - Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: imipenem, meropenem, oxacillin, glycylcyclines, macrolides, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, ketolides, và glycopeptides - Sử dụng với hệ thống cấy máu tự động. Chai môi trường phát hiện vi khuẩn kỵ khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể. Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
679 | Test nhanh phát hiện định tính kháng thể IgM/IgG kháng Orientia tsutsugamushi | Test | Hộp 25 test | 500 | 73500 | 36750000 | 150 | 11025000 | Phát hiện định tính kháng thể IgM/IgG kháng Orientia tsutsugamushi trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần -Thành phần chính: kháng thể đơn dòng kháng IgG người, kháng thể đơn dòng kháng IgM người; kháng thể đơn dòng kháng GST; các kháng nguyên tái tổ hợp TTG Boryeong/TTG Karp/TTG Gilliam/TTG Kato liên kết với cộng hợp vàng - Độ nhạy ≥ 99% - Độ đặc hiệu ≥ 95% - Không phản ứng chéo với: các Virus viêm gan khác, virus gây bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, virus bệnh truyền nhiễm qua véc tơ, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm đường ruột, chuyển đổi huyết thanh HIV, huyết tương dương tính với: viêm não Nhật Bản, CMV IgG/IgM, Viêm não do ve truyền IgM, Virus West Nile, Treponema palladium, HAV IgM, HAV IgG, Leishmania, Brucella IgM Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
680 | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng Paragonimus | Hộp | Hộp/96 test | 24 | 4435200 | 106444800 | 7 | 31046400 | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể của Paragonimus, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA Tổng thời gian ủ: 50 phút Thành phần: Dãy giếng : 96 vi giếng; enzyme liên hợp; chứng âm; chứng dương; Cơ chất; dung dịch rửa đậm đặc; dung dịch pha loãng; dung dịch dừng phản ứng acid photphoric 1 M. Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:100. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
681 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis | Hộp | Hộp/96 test | 90 | 3543744 | 318936960 | 27 | 95681088 | Định tính kháng thể IgG kháng T.Solium trong huyết thanh bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:64. Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc ở bước song 450/650-620nm. Độ nhạy ≥ 88% Độ đặc hiệu ≥ 96% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
682 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus | Hộp | Hộp/96 test | 130 | 3543744 | 460686720 | 39 | 138206016 | Định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus trong huyết thanh bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:64. Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc ở bước sóng 450/650-620nm. Độ nhạy: ≥ 97,9% Độ đặc hiệu: ≥ 91,7% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
683 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Entamoeba Histolytica | Hộp | Hộp/96 test | 3 | 3543744 | 10631232 | - | - | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng E.Histolytica trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:64. Tổng thời gian ủ: 20p Đọc ở bước sóng 450/620-650 nm Độ nhạy ≥ 99% Độ đặc hiệu ≥ 99% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
684 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Fasciola | Hộp | Hộp/96 test | 90 | 3543744 | 318936960 | 27 | 95681088 | Định tính kháng thể IgG kháng Fasciola trong huyết thanh bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:100. Tổng thời gian ủ: 20 phút Nhiệt độ ủ: 15°C-25°C Đọc ở bước sóng 450/650-620nm Độ nhạy ≥ 99% Độ đặc hiệu ≥ 99% Chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
685 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Schistosoma | Hộp | Hộp/96 test | 70 | 3543744 | 248062080 | 21 | 74418624 | Định tính kháng thể IgG kháng Schistosoma trong huyết thanh bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:40. Tổng thời gian ủ: 25 phút Đọc ở bước sóng 450/620-650nm Độ nhạy ≥ 99% Độ đặc hiệu ≥ 85% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
686 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides | Hộp | Hộp/96 test | 115 | 3543744 | 407530560 | 34 | 120487296 | Định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides ở huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:64. Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc ở bước sóng 450/620-650nm Độ nhạy ≥ 99% Độ đặc hiệu ≥ 99% Chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
687 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Toxocara | Hộp | Hộp/96 test | 250 | 3543744 | 885936000 | 75 | 265780800 | Bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG kháng Toxocara, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:64. Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc ở bước sóng 450/620-650nm Độ nhạy ≥ 87,5% Độ đặc hiệu ≥ 93,3% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
688 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Trichinella | Hộp | Hộp/96 test | 35 | 3543744 | 124031040 | 10 | 35437440 | Định tính kháng thể kháng Trichinella trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:64. Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc ở bước sóng 450/620-650nm Độ nhạy ≥ 99% Độ đặc hiệu ≥ 99% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
689 | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng vi rút Clonorchis | Hộp | Hộp/96 test | 100 | 3699990 | 369999000 | 30 | 110999700 | Là xét nghiệm miễn dịch bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM kháng Clonorchis, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:100. Tổng thời gian ủ: 50p Nhiệt độ ủ: 15°C-25°C Đọc ở bước sóng 450/620-650 nm Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
690 | Thuốc thử xét nghiệm Định tính kháng thể IgM kháng Angiostrongylus | Hộp | 96 test/hộp | 15 | 4677750 | 70166250 | 4 | 18711000 | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM của Agiostrongylus, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:100. Tổng thời gian ủ: 50p Đọc ở bước sóng 450/620-650 nm Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
691 | Bộ xét nghiệm JE (Japanese Encephalitis) IgM Capture ELISA dùng cho phát hiện nhiễm virus viêm não Nhật Bản (Japanese Encephalitis Virus - JEV) | Hộp | Hộp/96 test | 10 | 13440000 | 134400000 | 3 | 40320000 | Bộ xét nghiệm JE (Japanese Encephalitis) IgM Capture ELISA dùng cho phát hiện nhiễm virus viêm não Nhật Bản (Japanese Encephalitis Virus - JEV) là một hệ thống xét nghiệm miễn dịch dùng cho phát hiện các kháng thể IgM trong huyết thanh người kháng với kháng nguyên tái tổ hợp được dẫn xuất từ JEV (JEV-derived recombinant antigen - JERA) (1-4). Tổng thời gian ủ 195 phút. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
692 | Bộ xét nghiệm kháng thể IgG kháng virus Quai bị bằng phương pháp Elisa | Hộp | Hộp/96 test | 5 | 5592000 | 27960000 | 1 | 5592000 | Các xét nghiệm Mumps Virus IgG là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể người kháng virus quai bị (Mumps Virus) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy (CSF) Thời gian ủ: 60/30/30 phút Đọc kết quả ở bước sóng 405nm/620-690nm Độ nhạy: ≥ 99% Độ đặc hiệu:≥ 98,2% Độ tái lặp: CV <10% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
693 | Bộ xét nghiệm kháng thể IgG kháng virus Sởi bằng phương pháp Elisa | Hộp | Hộp/96 test | 5 | 5198400 | 25992000 | 1 | 5198400 | Xét nghiệm kháng thể IgG kháng Virus sởi bằng các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể của người trong huyết thanh hoặc huyết tương kháng lại virus sởi. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy (CSF) Thời gian ủ: 60/30/30 phút Đọc kết quả ở bước sóng 405nm/620-690nm Độ nhạy: ≥ 98% Độ đặc hiệu: ≥ 99% Độ tái lặp: CV <10% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
694 | Bộ xét nghiệm kháng thể IgG kháng xoắn khuẩn Leptospira bằng phương pháp Elisa | Hộp | Hộp/96 test | 7 | 5124000 | 35868000 | 2 | 10248000 | Xét nghiệm Leptospira IgG là xét nghiệm miễn dịch định tính và định lượng dùng để phát hiện các kháng thể của người trong huyết thanh hoặc huyết tương trực tiếp kháng lại Leptospira spp. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Thời gian ủ: 60/30/30 phút Đọc kết quả ở bước sóng 405nm/620-690nm Độ nhạy: ≥ 94% Độ đặc hiệu: ≥ 99% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
695 | Bộ xét nghiệm kháng thể IgM kháng virus Quai bị bằng phương pháp Elisa | Hộp | Hộp/96 test | 5 | 5592000 | 27960000 | 1 | 5592000 | Các xét nghiệm Mumps Virus IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể người kháng virus quai bị (Mumps Virus) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy (CSF) Thời gian ủ: 60/30/30 phút Đọc kết quả ở bước sóng 405nm/620-690nm Độ nhạy: ≥ 99% Độ đặc hiệu: ≥ 97% Độ tái lặp: CV <7% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
696 | Bộ xét nghiệm kháng thể IgM kháng virus Sởi bằng phương pháp Elisa | Hộp | Hộp/96 test | 15 | 5350000 | 80250000 | 4 | 21400000 | Xét nghiệm Measles Virus IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể của người trong huyết thanh hoặc huyết tương kháng lại virus sởi Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Thời gian ủ: 60/30/30 phút Đọc kết quả ở bước sóng 405nm/620-690nm Độ nhạy: ≥ 98% Độ đặc hiệu: ≥ 99% Độ tái lặp: CV <10% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
697 | Bộ xét nghiệm kháng thể IgM kháng xoắn khuẩn Leptospira bằng phương pháp Elisa | Hộp | Hộp/96 test | 7 | 5250000 | 36750000 | 2 | 10500000 | Xét nghiệm Leptospira IgM là xét nghiệm miễn dịch định tính và định lượng dùng để phát hiện các kháng thể của người trong huyết thanh hoặc huyết tương trực tiếp kháng lại Leptospira spp. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Thời gian ủ: 60/30/30 phút Đọc kết quả ở bước sóng 405nm/620-690nm Độ nhạy: ≥ 94 % Độ đặc hiệu: ≥ 99% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
698 | Test nhanh chẩn đoán bệnh viêm đường ruột do Rotavirus | Hộp | 20 test/ hộp | 20 | 970310 | 19406200 | 6 | 5821860 | Test nhanh chẩn đoán bệnh viêm đường ruột do Rotavirus. Độ nhạy ≥ 94%; Độ đặc hiệu ≥ 98.3%. Không có phản ứng chéo với BSA (2.0 g/dL); E.Coli (108 CFU/ml)̊; Enterococcus faecalis (108 CFU/ml)… Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
699 | Test nhanh phát hiện máu ẩn trong phân | Hộp | 25 test | 20 | 496125 | 9922500 | 6 | 2976750 | Thành phần:- Vùng cộng hợp: kháng thể kháng hemoglobin người 1; - Vạch kết quả: kháng thể kháng hemoglobin người 2; - Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG-chuột. - Độ nhạy ≥ 95.8% ; Độ đặc hiệu ≥ 98.9%- Độ nhạy phân tích 25 ng/mL- Khoảng tin cậy 95% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
700 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Hepatitis D | Hộp | 96 test/hộp | 12 | 6538316 | 78459792 | 3 | 19614948 | Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) dùng để xác định kháng thể IgM của virus viêm gan D trong huyết tương và huyết thanh người. - Thời gian ủ: 60/60/20 phút Độ nhạy ≥ 98%. Độ đặc hiệu ≥ 98% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
701 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue NS1 | Test | Hộp 25 test | 4000 | 55000 | 220000000 | 1200 | 66000000 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue NS1 là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh dùng để định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương hỗ trợ chẩn đoán các trường hợp nhiễm vi rút dengue Phát hiện được tất cả các chủng: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 Độ nhạy, độ đặc hiệu: Được so sánh với phương pháp RT-PCR Độ nhạy tương đối ≥ 98,6% Độ đặc hiệu tương đối ≥ 99,6% Độ chính xác ≥ 99,3% Các chất không gây phản ứng chéo với: hCG, HbsAg, HIV, HCV, HAV, H.pylori, RF, Syphilis, AFP, PSA, Tropoini I, YF-RDT, JE-RDT, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
702 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 | Test | Hộp 20 khay thử | 1000 | 39291 | 39291000 | 300 | 11787300 | Công cụ xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh giữa hai lớp kháng thể nhằm phát hiện định tính kháng thể lớp IgM kháng lại virus Enterovirus 71 (EV71) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương ở người. Bộ công cụ được thiết kế để xét nghiệm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán nhiễm EV71. Độ nhạy, độ đặc hiệu: Được so sánh với phương pháp PCR Độ nhạy tương đối ≥ 97% Độ đặc hiệu tương đối ≥ 99% Độ chính xác ≥ 99% Không gây phản ứng chéo với: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, anti-Syphilis, anti-HIV, anti-H.pylori, HCV, anti-CMV, anti-Rubella, anti-Toxoplasma, IM heterophile antibodies Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
703 | Khay thử xét nghiệm định tính Mycoplasma pneumoniae IgG | Hộp | 96 test/hộp | 5 | 5532555 | 27662775 | 1 | 5532555 | Dùng để xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Mycoplasmae pneumoniae trong huyết thanh hoặc huyết tương người (citrate, heparin). - Thành phần: + Microtiterplate + Đệm pha loãng mẫu IgG + Dung dịch dừng phản ứng: 1 chai chứa 15 ml sulphuric acid, 0.2 mol/l; + Đệm rửa + Liên hợp + Dung dịch nền TMB + Vật liệu kiểm soát dương tính + Vật liệu kiểm soát Cut-off + Vật liệu kiểm soát âm tính - Độ đặc hiệu ≥ 97% - Độ nhạy: 100% - Tổng thời gian ủ: 105 ± 5 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
704 | Khay thử xét nghiệm định tính Mycoplasma pneumoniae IgM | Hộp | 96 test/hộp | 5 | 5795975 | 28979875 | 1 | 5795975 | Dùng để xác định định tính các kháng thể lớp IgM kháng lại Mycoplasma pneumoniae trong huyết thanh hoặc huyết tương người (citrate, heparin) - Thành phần: + Microtiterplate + Đệm pha loãng mẫu IgM + Dung dịch dừng phản ứng: 1 chai chứa 15 mL axit sulfuric, 0,2 mol / L + Đệm rửa + Liên hợp + Dung dịch nền TMB + Vật liệu kiểm soát dương tính + Vật liệu kiểm soát Cut-off + Vật liệu kiểm soát âm tính - Độ đặc hiệu ≥ 99.2% -Độ nhạy: 100% -Tổng thời gian ủ: 105 ± 5 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
705 | Bộ xét nghiệm để phát hiện DNA của Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. auris và Candida spp | Test | 100 Test | 300 | 510000 | 153000000 | 90 | 45900000 | Bộ xét nghiệm để phát hiện DNA của Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. auris và Candida spp. từ mẫu phết cổ tử cung-âm đạo, mẫu phết niệu đạo, mẫu phết trực tràng, mẫu phết da, huyết tương, huyết thanh, máu nuôi cấy, mẫu phân, máu (xử lý bằng EDTA) bằng phương pháp Real-time PCR + Kết quả phát hiện trên 4 kênh màu: - Candida 1 Real time mix: C. albicans(FAM), C. glabrata (HEX/JOE), C. krusei (Cy5), IC gen beta globin (ROX) - Candida 2 Real time mix: C. parapsilosis(FAM), C. tropicalis(HEX/JOE), C. auris (Cy5), Candida spp.(ROX) + Giới hạn phát hiện: 5.1 - 15 copies/phản ứng + Độ đặc hiệu ≥ 98.3% + Độ nhạy ≥ 99.1% + Độ chính xác ≥ 98.7% Thành phần cung cấp (100 test/ bộ): + Candida 1 Real time mix: 4 × 375 µL + Candida 2 Real time mix: 4 × 375 µL + PC Candida 1: 2 × 100 µL + PC Candida 2: 2 × 100 µL + IC: 8 × 125 µL Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
706 | Bộ xét nghiệm định tính Enterovirus | Test | 50 test/bộ | 250 | 335160 | 83790000 | 75 | 25137000 | '- Bộ thuốc thử Real-time PCR định tính Enterovirus. - Loại mẫu bệnh phẩm: dịch não tủy, máu toàn phần, mẫu phân, mẫu nước. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 1000 copies/ml; Độ đặc hiệu: 100%; + Gen mục tiêu: 5’UTR - Thành phần: + PCR-mix-1 Enterovirus: 1 x 0.6 ml + PCR-mix-2-FRT: 1 x 0.3 ml Chứng nhận: CE IVD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
707 | Bộ xét nghiệm định tính Enterovirus-71 | Test | 50 test/bộ | 250 | 456750 | 114187500 | 75 | 34256250 | - Bộ thuốc thử Real-time PCR định tính Enterovirus-71 (EV71). - Loại mẫu bệnh phẩm: dịch não tủy, máu toàn phần, mẫu phết, mẫu mô, mẫu phân, mẫu nước. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 1000 copies/ml; - Thành phần: + RT-G-mix-2: 1 x 0.015 ml + RT-PCR-mix-1-FRT EV71: 1 x 0.6 ml + RT-PCR-mix-2-FRT: 1 x 0.3 ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
708 | Bộ xét nghiệm định tính Pneumocystis jirovecii (carinii) | Test | 50 test/bộ | 700 | 385200 | 269640000 | 210 | 80892000 | ‘- Bộ thuốc thử Real-time PCR phát hiện định tính Pneumocystis jirovecii (carinii) từ mẫu đờm, dịch rửa phế quản/khí quản, mẫu mô, mẫu phết. + Có chứng âm tách chiết cùng với chứng dương và chứng âm khuếch đại kiểm soát quy trình + Độ nhạy: 200 copies/ml + Chứng nội nội sinh gen β-globin - Thành phần: + PCR-mix-1 Pneumocystis jirovecii (carinii)/Glob: 1 x 0.6 ml + PCR-buffer-FRT: 1 x 0.3 ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
709 | Bộ xét nghiệm định lượng DNA virus viêm gan B | test | Hộp 10 test | 1000 | 892185 | 892185000 | 300 | 267655500 | Hóa chất xét nghiệm sử dụng để định lượng DNA của Virus Viêm gan B (HBV) - Tích hợp tối thiểu 2 chất chứng trong bộ hóa chất xét nghiệm. - Tích hợp tách chiết mẫu tự động trong bộ hóa chất xét nghiệm - Vùng gene đích: HBV DNA genotypes A-H - Loại mẫu: tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương có chất chống đông EDTA - Thời gian trả kết quả: tối đa ≤ 60 phút - Dải tuyến tính: tối thiểu ≤ 10 IU/mL, tối đa ≥ 1,000,000,000 IU/mL - Giới hạn định lượng dưới: 10 IU/ml - Độ đặc hiệu: 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
710 | Bộ xét nghiệm định lượng RNA virus viêm gan C | test | Hộp 10 test | 750 | 945945 | 709458750 | 225 | 212837625 | - Tích hợp chất chứng trong bộ hóa chất xét nghiệm PCR. - Tích hợp tách chiết mẫu tự động trong bộ hóa chất xét nghiệm. - Vùng gene đích: HCV RNA genotypes 1-6 - Loại mẫu: tối thiểu gồm mẫu huyết thanh hoặc huyết tương có chất chống đông EDTA - Thời gian trả kết quả: tối đa ≤ 105 phút - Dải tuyến tính: tối thiểu ≤ 10 IU/mL, tối đa ≥ 100,000,000 IU/mL - Giới hạn định lượng ≤ 10 IU/ml - Độ đặc hiệu: 100% - Hóa chất xét nghiệm sử dụng để định lượng nhanh RNA của Virus Viêm gan C (HCV) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
711 | Hóa chất xét nghiệm sinh học phân tử định lượng virus HIV-1 | test | 10 Test/hộp | 750 | 927885 | 695913750 | 225 | 208774125 | - Hóa chất xét nghiệm được sử dụng để định lượng RNA của virus HIV-1. - Tích hợp chất chứng nội trong bộ hóa chất xét nghiệm PCR - Tích hợp tách chiết mẫu tự động trong bộ hóa chất xét nghiệm. - Vùng gene đıch: bao gồm trong vùng LTR và bổ ́sung POL (gen polymerase) - Loại mẫu: tối thiểu gồm mẫu huyết tương có chất chống đông EDTA - Thời gian trả kết quả: tối đa ≤ 95 phút - Dải động: tối thiểu ≤ 40 cp/ml, tối đa ≥ 10,000,000 cp/ml - Độ đặc hiệu: 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
712 | Kit xét nghiệm vi khuẩn lao kháng RIF | test | 10 Test/hộp | 3000 | 661500 | 1984500000 | 900 | 595350000 | - Tích hợp chất chứng trong bộ hóa chất xét nghiệm PCR để kiểm soát quá trình phản ứng - Vùng gene đích: rpoB gene; IS6110 & IS1081 - Loại mẫu: tối thiểu gồm mẫu đờm hoặc cặn đờm - Thời gian trả kết quả: + tối đa ≤ 70 phút cho mẫu âm tính + tối đa ≤ 80 phút cho mẫu dương tính - Độ nhạy: tối thiểu ≥ 99 % - Độ đặc hiệu: tối thiểu ≥ 95% - Hóa chất xét nghiệm sử dụng để phát hiện đồng thời DNA của vi khuẩn lao và vi khuẩn lao kháng Rifampicin. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương. | 12 tháng
713 | Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HEV IgG trên máy miễn dịch điện hóa phát quang | Hộp | 16 x 1.3 ml | 3 | 2625000 | 7875000 | - | - | Thành phần gồm: - 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh mẫu chứng dựa trên huyết thanh người, không có phản ứng với kháng thể IgG kháng HEV; đệm TRIS; chất bảo quản. Nồng độ IgG kháng HEV: xấp xỉ 0.11 U/mL - 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh mẫu chứng dựa trên huyết thanh người, có phản ứng với kháng thể IgG kháng HEV; đệm TRIS; chất bảo quản. Nồng độ IgG kháng HEV: xấp xỉ 0.375 U/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
714 | Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HEV IgM trên máy miễn dịch điện hóa phát quang | Hộp | 16 x 1.0 ml | 6 | 2625000 | 15750000 | 1 | 2625000 | Thuốc thử dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch, mẫu chứng huyết thanh sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch Anti‑HEV IgM. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
715 | Bộ hoá chất rửa sử dụng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động | Bình | 4200 ml | 180 | 2712150 | 488187000 | 54 | 146456100 | Thành phần gồm: - Natri citrate dihydrate, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
716 | Bộ kit tách chiết acid nucleic tổng | Hộp | 200μL | 10 | 9922500 | 99225000 | 3 | 29767500 | Thành phần gồm: - Bộ kit bao gồm 3 hộp cassette (mỗi hộp gồm 6 hộp thuốc thử) và 12 ống Các hạt thuỷ tinh từ tính Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
717 | Bộ thuốc thử được sử dụng kết hợp với hệ thống tách chiết hoàn toàn tự động để phân lập và tách chiết acid nucleic toàn phần (DNA/RNA) | Hộp | 576 Test | 10 | 45202500 | 452025000 | 3 | 135607500 | Thành phần gồm: - Khay 1: + Ngăn chứa 1: 160 ml ; < 6 M Guanidine hydrochloride, < 50 % EtOH, < 30 mM Tris HCl; dùng để loại tạp chất. + Ngăn chứa 2: 80 ml, < 6 M Guanidine hydrochloride, < 50 % EtOH, < 30 mM Tris HCl, dùng để loại tạp chất + Ngăn chứa 3: 80 ml, < 6 M Guanidine thiocyanate, < 30 % Triton X-100, < 60 mM Tris HCl, dùng để ly giải tế bào/vi rút và gắn kết acid nucleic - Khay 2: + Ngăn chứa 1: trống + Ngăn chứa 2: 15 ml; 2 % Proteinase K, 50 % Glycerol; dùng để phân cắt protein. + Ngăn chứa 3: 80 ml, < 60 mM đệm Tris-HCl, dùng để rửa giải acid nucleic + Ngăn chứa 4: 160 ml, < 20 mM đệm Na-acetate, dùng để loại tạp chất Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
718 | Chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 2 x 36 ml | 17 | 4562233 | 77557961 | 5 | 22811165 | Thành phần gồm: - 2 chai, mỗi chai chứa một thể tích khả dụng là 36 mL - Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 %. Mục đích: Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
719 | Chứng âm kiểm soát xét nghiệm (Human immunodeficiency virus), HCV (Hepatitis C virus), HBV (Hepatitis B virus) | Hộp | 16 x 1 ml | 36 | 5250000 | 189000000 | 10 | 52500000 | Thành phần gồm: - Huyết tương người bình thường, không có phản ứng với các xét nghiệm kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV-1/2, HBsAg, kháng thể kháng HBc ; không phát hiện RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV và DNA HBV bằng các phương pháp PCR. < 0.1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
720 | Chứng dương kiểm soát xét nghiệm HIV (Human immunodeficiency virus), HCV (Hepatitis C virus), HBV (Hepatitis B virus) | Hộp | Hộp 8 xét nghiệm (gồm 8 chai nồng độ thấp x 0.65 ml và 8 chai nồng độ cao x 0.65 ml) | 72 | 5250000 | 378000000 | 21 | 110250000 | Thành phần đủ dùng cho 8 xét nghiệm gồm: - Vật liệu kiểm soát dương tính nồng độ thấp HBV/HCV/HIV-1 Low Positive Control (HBV/HCV/HIV-1 L(+)C): 5.2 mL (8 x 0.65 mL) - Vật liệu kiểm soát dương tính nồng độ cao HBV/HCV/HIV-1 High Positive Control (HBV/HCV/HIV-1 H(+)C): 5.2 mL (8 x 0.65 mL) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
721 | Cúp và típ dùng hút mẫu, kiểm tra chất lượng, và chất chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 48 x (84 típ + 84 cúp) + 8 hộp giấy thải | 40 | 6459084 | 258363360 | 12 | 77509008 | Thành phần gồm: - Cúp, típ nhựa; hộp giấy Tần suất thay thế: Phụ thuộc vào tổng số lượng test hoàn thành bởi phòng xét nghiệm. Thiết bị giữ tối đa 12 máng, tương ứng tối đa 1.008 test. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
722 | Đầu côn hút bệnh phẩm cho Máy tách chiết và Real Time PCR tự độn | Hộp | 16 x 96 cái | 66 | 5876325 | 387837450 | 19 | 111650175 | Thành phần gồm: Đầu típ pipet được sử dụng làm phụ kiện cho máy tách chiết và Real Time PCR tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
723 | Đầu típ pipet máy tách chiết | Hộp | 8 x 480 Tips | 3 | 26570250 | 79710750 | - | - | Thành phần gồm: Đầu típ pipette sử dụng cho hệ thống tách chiết acid nucleic hoàn toàn tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
724 | Đĩa chứa sản phẩm tách chiết của máy tách chiết | Hộp | 60 Cái | 2 | 4961250 | 9922500 | - | - | Thành phần gồm : Khay chứa sản phẩm sử dụng một lần cho hệ thống tách chiết tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
725 | Đĩa phản ứng dùng cho Máy tách chiết và Real Time PCR tự động | Hộp | 32 đĩa | 22 | 5876325 | 129279150 | 6 | 35257950 | Thành phần gồm: - Đĩa phản ứng dùng cho Máy tách chiết và Real Time PCR tự động - Chất liệu: nhựa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
726 | Đĩa xử lý mẫu dùng tách chiết cho Máy tách chiết và Real Time PCR tự động | Hộp | 32 đĩa | 34 | 4520250 | 153688500 | 10 | 45202500 | Thành phần gồm: - Đĩa xử lý mẫu được sử dụng làm phụ kiện cho máy tách chiết và Real Time PCR tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
727 | Dụng cụ đỡ đầu típ bằng nhựa dùng trên máy tách chiết tự động | Hộp | 48 giá đỡ đầu tip 50 dụng cụ bấm lỗ/ Hộp | 4 | 4376925 | 17507700 | 1 | 4376925 | Thành phần gồm: - 48 giá đỡ đầu tip 50 dụng cụ bấm lỗ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
728 | Dung dịch hệ thống rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 2 x 2 L | 170 | 1906800 | 324156000 | 51 | 97246800 | Thành phần gồm: - KOH: 176 mmol/L; chất tẩy: ≤ 1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
729 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Hộp | 15 x 1.3 ml | 9 | 2756250 | 24806250 | 2 | 5512500 | Thành phần gồm: + 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản. Khoảng giá trị đích định lượng: khoảng 3.75 IU/mL + 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản. Khoảng giá trị đích định lượng: khoảng 90 IU/mL + 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản. Khoảng giá trị đích định lượng: khoảng 90 IU/mL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
730 | Dung dịch làm sạch kim hút thuốc thử của máy xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 12 x 70 ml | 43 | 1649649 | 70934907 | 12 | 19795788 | Thành phần gồm: - KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
731 | Hạt bi từ tính sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán y khoa | Hộp | 480 xét nghiệm | 90 | 7166404 | 644976360 | 27 | 193492908 | Thành phần gồm: - Hạt thủy tinh từ tính, đệm Tris, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% natri azide Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
732 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Anti-HBc IgM (Hepatitis B Core Immunoglobulin M Antibody) | Hộp | 16 x 1 ml | 4 | 2851396 | 11405584 | 1 | 2851396 | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng HBc; chất bảo quản. + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Kháng thể IgM kháng HBc (người) > 130 U/mL (đơn vị Viện Paul‑Ehrlich) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Giá trị đích cho chỉ số ngưỡng: khoảng 2.50 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
733 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng HBsAg (Hepatitis B surface antigen) | Hộp | 16 x 1.3 ml | 10 | 1713285 | 17132850 | 3 | 5139855 | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng: Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBs; chất bảo quản. Khoảng nồng độ đích cho kháng thể kháng HBs: ≤ 5 IU/L + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng: Kháng thể kháng HBs (người) khoảng 100 IU/L trong huyết thanh người; chất bảo quản. Khoảng nồng độ đích cho kháng thể kháng HBs: 60‑150 IU/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
734 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng EBV (Epstein‑Barr virus) IgM (Immunoglobulin M)/VCA (Viral capsid antigens) | Hộp | 6 x 2 ml | 3 | 4189500 | 12568500 | - | - | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 2 mL huyết thanh chứng 1: Huyết thanh người, không phản ứng với EBV IgM và EBV VCA IgG; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 2 mL huyết thanh chứng 2: Huyết thanh người, phản ứng với EBV IgM; chất bảo quản. EBV IgM: có phản ứng EBV VCA IgG: Không có giá trị đích. +2 chai, mỗi chai 2 mL huyết thanh chứng 3: Huyết thanh người, phản ứng với EBV VCA IgG; chất bảo quản. EBV IgM: Không có giá trị đích. EBV VCA IgG: có phản ứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
735 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HAV IgM | Hộp | 16 x 0.67 ml | 5 | 2325173 | 11625865 | 1 | 2325173 | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 0.67 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng HAV; chất bảo quản. + 8 chai, mỗi chai chứa 0.67 mL huyết thanh chứng Kháng thể IgM kháng HAV (người) khoảng 3 U/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
736 | Hóa chất ly giải cho máy tách chiết | Hộp | 20 ml | 16 | 710010 | 11360160 | 4 | 2840040 | Thành phần gồm: - Chai 20 ml chứa hóa chất sẵn sàng để ly giải vi khuẩn, < 5 % Laurylsarcosine, < 200 mM Tris-HCl, < 1 M Na-citrate Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
737 | Hóa chất ly giải sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán y khoa | Hộp | 4 bình x 875 ml | 60 | 35279647 | 2116778820 | 18 | 635033646 | Thành phần gồm: - 43% (w/w) guanidine thiocyanate, 5% (w/v) polydocanol, 2% (w/v) dithiothreitol, dihydro natri citrate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
738 | Hóa chất pha loãng mẫu sử dụng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động | Hộp | 4 bình x 875 ml | 42 | 7232400 | 303760800 | 12 | 86788800 | Thành phần gồm: - Đệm Tris, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% natri azide Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
739 | Hoá chất tiền xử lý mẫu mô cho tách chiết DNA | Hộp | 100 ml | 6 | 3285450 | 19712700 | 1 | 3285450 | Thành phần gồm: - < 6 M Urea, <1 M Na-Citrat, < 100 mM NaCl, < 500 mM K2HPO4/ KH2PO4 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
740 | Khay xử lý mẫu dùng cho Máy tách chiết và Real Time PCR tự động | Hộp | 48 Test | 4 | 3969000 | 15876000 | 1 | 3969000 | Thành phần gồm: - Khay xử lý mẫu dùng cho Máy tách chiết và Real Time PCR tự động - Chất liệu: nhựa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
741 | Khay xử lý mẫu sử dụng cho hệ thống tách chiết hoàn toàn tự động | Hộp | 36 Cái | 8 | 4299750 | 34398000 | 2 | 8599500 | Thành phần gồm: - Giá xử lý mẫu dùng một lần, sử dụng trên hệ thống tách chiết tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
742 | Nước rửa hệ thống tách chiết | Hộp | 5500 ml | 12 | 5512500 | 66150000 | 3 | 16537500 | Thành phần gồm: Dịch rửa kim hút sau mỗi bước hút và là đệm rửa cho tách chiết DNA và acid nucleic vi rút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
743 | Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HBs | Hộp | 100 Test | 150 | 2692305 | 403845750 | 45 | 121153725 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: HBsAg (ad/ay) người/tái tổ hợp đánh dấu biotin, > 0.5 mg/L; đệm MES 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 8 mL: HBsAg (ad/ay) người/tái tổ hợp, đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.3 mg/L; đệm MES 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
744 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HBsAg (Hepatitis B surface antigen) máy lớn | Hộp | 100 Test | 16 | 22987125 | 367794000 | 4 | 91948500 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 7.2 mL: Hai kháng thể đơn dòng kháng HBsAg đánh dấu biotin (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 6.3 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
745 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HBsAg (Hepatitis B surface antigen) máy nhỏ | Hộp | 100 Test | 80 | 22987125 | 1838970000 | 24 | 551691000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 8 mL: Hai kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
746 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên lõi của HCV (Hepatitis C virus) và kháng thể kháng HCV (Hepatitis C virus) | Hộp | 300 Test | 15 | 36750000 | 551250000 | 4 | 147000000 | Thành phần gồm: + Thuốc thử tiền xử lý, 1 chai, 9.1 mL: Kali hydroxide, pH 13. + 1 chai, 16.0 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 11.1 mL: Kháng thể lõi kháng HCV đã biotin hóa; đệm TRIS, pH 7.0; chất bảo quản. + 1 chai, 12.0 mL: Kháng thể lõi kháng HCV đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm TRIS, pH 7.0; chất bảo quản. + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 21.9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đã biotin hóa; đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
747 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg | Hộp | 100 Test | 27 | 6118875 | 165209625 | 8 | 48951000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: Thuốc thử tiền xử lý mẫu: Kháng thể kháng Fdγ người (cừu) > 0.05 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin (chuột) > 600 ng/mL; HBcAg (E. coli, rDNA), đánh dấu phức hợp ruthenium > 200 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
748 | Thuốc thử xét nghiệm đo tải lượng HBV (Hepatitis B virus) | Hộp | 192 Test | 180 | 84000000 | 15120000000 | 54 | 4536000000 | Thành phần đủ dùng cho 192 xét nghiệm gồm: + 22.3 mL, Dung dịch Proteinase: Đệm Tris, < 0.05% EDTA, calci chloride, calci acetate, 8% proteinase. + 21.2 mL, Chuẩn định lượng DNA: Đệm Tris, < 0.05% EDTA, < 0.001% cấu trúc DNA không HBV chứa đoạn mồi gắn kết không HBV và một vùng duy nhất cho đoạn dò (DNA không nhiễm), 0.002% Poly rA RNA (tổng hợp), < 0.1% natri azide + 21.2 mL, Đệm rửa giải: Đệm Tris, 0.2% methyl-4 hydroxibenzoate: + 7.5 mL, Thuốc thử 1: Mangan acetate, kali hydroxide, < 0.1% natri azide: + 9.7 mL, Thuốc thử 2: Đệm Tricine, kali acetate, 18% dimethyl sulfoxide, glycerol, < 0.1% Tween 20, EDTA, < 0.12% dATP, dCTP, dGTP, dUTP, < 0.01% các đoạn mồi xuôi và mồi ngược HBV, < 0.01% các đoạn mồi xuôi và mồi ngược Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
749 | Thuốc thử xét nghiệm đo tải lượng HCV (Hepatitis C virus) | Hộp | 192 Test | 16 | 94500000 | 1512000000 | 4 | 378000000 | Thành phần đủ dùng cho 192 xét nghiệm gồm: + 22.3mL, Dung dịch Proteinase: Đệm Tris, < 0.05% EDTA, calci chloride, calci acetate, 8% (w/v) proteinase + 21.2 mL, Chuẩn định lượng RNA: Đệm Tris, < 0.05% EDTA, < 0.001% cấu trúc RNA armored không liên quan đến HCV chứa các vùng trình tự đặc hiệu cho đoạn mồi và đoạn dò (RNA không nhiễm trong thực khuẩn thể MS2), < 0.1% natri azide + 21.2 mL, Đệm rửa giải: Đệm Tris, 0.2% methyl-4 hydroxybenzoate + 7.5 mL, Thuốc thử 1: Mangan acetate, kali hydroxide, < 0.1% natri azide + 9.7 mL, Thuốc thử 2: Đệm Tricine, kali acetate, 18% dimethyl sulfoxide, glycerol, < 0.1% Tween 20, EDTA, < 0.12% dATP, dCTP, dGTP và dUTP, < 0.01% các đoạn mồi xuôi và mồi ngược HCV, < 0.01% các đoạn mồi xuôi và mồi ngược Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
750 | Thuốc thử xét nghiệm đo tải lượng HIV (Human immunodeficiency virus) | Hộp | 192 Test | 16 | 56700000 | 907200000 | 4 | 226800000 | Thành phần đủ dùng cho 192 xét nghiệm gồm: + 22.3 mL, Dung dịch Proteinase: Đệm Tris, < 0.05% EDTA, calci chloride, calci acetate, 8% (w/v) proteinase + 21.2 mL, Chuẩn định lượng RNA: Đệm Tris, < 0.05% EDTA, < 0.001% cấu trúc RNA được đóng gói vỏ không thuộc về HIV chứa các vùng trình tự đặc hiệu cho đoạn mồi và đoạn mẫu dò (RNA không nhiễm trong thực khuẩn thể MS2), < 0.1% natri azide + 21.2 mL, Đệm rửa giải: Đệm Tris, 0.2% methyl-4 hydroxybenzoate + 7.5 mL, Thuốc thử 1: Mangan acetate, kali hydroxide, < 0.1% natri azide + 9.7 mL, Thuốc thử 2: Đệm Tricine, kali acetate, 18% dimethyl sulfoxide, glycerol, < 0.1% Tween 20, EDTA, < 0.12% dATP, dCTP, dGTP, dUTP, < 0.01% các đoạn mồi xuôi và mồi ngược HIV, < 0.01% các đoạn mồi xuôi và mồi ngược Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
751 | Thuốc thử xét nghiệm HBeAg (Hepatitis B e antigen) máy lớn | Hộp | 300 Test | 70 | 15419565 | 1079369550 | 21 | 323810865 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 21.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg đánh dấu biotin (chuột) > 0.8 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 14.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.3 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
752 | Thuốc thử xét nghiệm HBeAg (Hepatitis B e antigen) máy nhỏ | Hộp | 100 Test | 120 | 5139855 | 616782600 | 36 | 185034780 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg đánh dấu biotin (chuột) > 0.8 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.3 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
753 | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg (Hepatitis B surface antigen) máy lớn | Hộp | 300 Test | 25 | 8076915 | 201922875 | 7 | 56538405 | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 15.8 mL: Hai kháng thể đơn dòng kháng HBsAg đánh dấu biotin (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 13.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
754 | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg (Hepatitis B surface antigen) máy nhỏ | Hộp | 100 Test | 220 | 2692305 | 592307100 | 66 | 177692130 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 8 mL: Hai kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
755 | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể HIV (Human immunodeficiency virus) | Hộp | 100 Test | 30 | 4200000 | 126000000 | 9 | 37800000 | Thành phần: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 4 mL: Đệm MES 50 mmol/L, pH 5.5; 1.5% Nonylphenol, ethoxylate hóa; chất bảo quản + 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin kháng p24 (chuột), kháng nguyên tái tổ hợp đánh dấu biotin đặc hiệu HIV‑1/2 (E. coli), peptide đánh dấu biotin đặc hiệu HIV‑1/2 > 1.3 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng p24 antibodies (chuột), kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2, peptide đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu bằng phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
756 | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV (Human immunodeficiency virus) | Hộp | 300 Test | 14 | 13860000 | 194040000 | 4 | 55440000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 14.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HIV p24 (chuột) đánh dấu biotin khoảng 0.75 mg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 14.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng p24 (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium khoảng 0.75 mg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
757 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể Anti-HBc IgM (Hepatitis B Core Immunoglobulin M Antibody) | Hộp | 300 Test | 2 | 18356625 | 36713250 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 16 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Thuốc thử tiền xử lý mẫu: Kháng thể kháng Fdγ người (cừu) > 0.05 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 18.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin (chuột) > 600 ng/mL; HBcAg (E. coli, rDNA), đánh dấu phức hợp ruthenium > 200 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
758 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể Anti-HBs (Hepatitis B surface antigen) | Hộp | 300 Test | 36 | 8076915 | 290768940 | 10 | 80769150 | Thành phần gồm: + 1 chai, 13.2 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 16.7 mL: HBsAg (ad/ay) người/tái tổ hợp đánh dấu biotin, > 0.5 mg/L; đệm MES 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 15.8 mL: HBsAg (ad/ay) người/tái tổ hợp, đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.3 mg/L; đệm MES 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
759 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể IgG (Immunoglobulin G) kháng EBV (Epstein‑Barr virus) | Hộp | 100 Test | 6 | 7717500 | 46305000 | 1 | 7717500 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 7 mL: Kháng nguyên đặc hiệu EBV‑đánh dấu biotin (tái tổ hợp, E. coli) > 1000 μg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 8 mL: Kháng nguyên đặc hiệu EBV‑(tái tổ hợp, E. coli) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1000 μg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
760 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể IgM (Immunoglobulin M) kháng EBV (Epstein‑Barr virus) | Hộp | 100 Test | 24 | 7717500 | 185220000 | 7 | 54022500 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Phân đoạn kháng thể đơn dòng kháng h‑IgM đánh dấu biotin (chuột) > 500 μg/L, đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu EBV (tái tổ hợp, E. coli) đánh dấu phức hợp ruthenium > 50 μg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 5.8; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
761 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg (Hepatitis B core antigen) | Hộp | 100 Test | 80 | 4405590 | 352447200 | 24 | 105734160 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 5 mL: 1,4‑dithiothreitol 110 mmol/L; đệm citrate 50 mmol/L. + 1 chai, 8 mL: HBcAg (E. coli, rDNA) > 25 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBc đánh dấu biotin (chuột) 700 ng/mL; kháng thể đơn dòng kháng HBc (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 200 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
762 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg (Hepatitis B e antigen) máy lớn | Hộp | 300 Test | 20 | 15419565 | 308391300 | 6 | 92517390 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 21.9 mL: HBeAg (E. coli, rDNA) > 7 ng/mL; đệm HEPESb) 36 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 13.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBe đánh dấu biotin (chuột) > 0.8 mg/L; kháng thể đơn dòng kháng HBe (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.2 mg/L; đệm HEPES 36 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
763 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg (Hepatitis B e antigen) máy nhỏ | Hộp | 100 Test | 85 | 5139855 | 436887675 | 25 | 128496375 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 12 mL: HBeAg (E. coli, rDNA) > 7 ng/mL; đệm HEPESb) 36 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ‑HBe đánh dấu biotin (chuột) > 0.8 mg/L; kháng thể đơn dòng kháng ‑HBe (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.2 mg/L; đệm HEPES 36 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
764 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV (Hepatitis C virus) | Hộp | 300 Test | 40 | 22762215 | 910488600 | 12 | 273146580 | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 14.8 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu biotin, đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 14.8 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium ≥ 0.3 mg/L, đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
765 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV (Hepatitis C virus) máy lớn | Hộp | 200 Test | 100 | 15174810 | 1517481000 | 30 | 455244300 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV‑ đã biotin hóa, chất đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 18 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium ≥ 0.3 mg/L, chất đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
766 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV (Hepatitis C virus) máy nhỏ | Hộp | 100 Test | 5 | 7587405 | 37937025 | 1 | 7587405 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 18 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV‑ đã biotin hóa, chất đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 18 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium ≥ 0.3 mg/L, chất đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
767 | Thuốc thử xét nghiệm PIVKA‑II (Protein induced by vitamin K absence or antagonist -II) máy nhỏ | Hộp | 100 Test | 60 | 37485000 | 2249100000 | 18 | 674730000 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu biotin (thỏ) 1.2 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 10.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II (thỏ) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.0 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
768 | Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg (Hepatitis B surface antigen) | Hộp | 300 Test | 2 | 29319675 | 58639350 | - | - | Thành phần gồm: + 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 Anti-HBsAg-Ab~biotin, 1 chai, 15.8 mL: 2 kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + Anti-HBsAg-Ab~Ru(bpy) , 1 chai, 13.9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản. + 1 chai, 5.0 mL: Anti‑HBsAg (cừu) ≥ 500000 IU/L trong huyết thanh cừu; đệm MES 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 5.0 mL: Huyết thanh cừu âm tính anti‑HBsAg; đệm MES 80 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
769 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Hộp | 100 Test | 10 | 4895100 | 48951000 | 3 | 14685300 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu CMV đánh dấu biotin (tái tổ hợp, E. coli), > 400 µg/L, đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu CMV (tái tổ hợp, E. coli) đánh dấu phức hợp ruthenium > 400 µg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
770 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể IgG kháng Toxoplasma | Hộp | 100 Test | 10 | 5384610 | 53846100 | 3 | 16153830 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu T. gondii đánh dấu biotin (tái tổ hợp, E. coli), > 400 µg/L, đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu T. gondii (tái tổ hợp, E. coli) đánh dấu phức hợp ruthenium > 400 µg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
771 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus (CMV) | Hộp | 100 Test | 20 | 7342650 | 146853000 | 6 | 44055900 | Thành phần: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin (chuột) > 500 µg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu CMV (tái tổ hợp, E. coli) đánh dấu phức hợp ruthenium > 50 µg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 5.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
772 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể IgM kháng Toxoplasma | Hộp | 100 Test | 10 | 7709783 | 77097830 | 3 | 23129349 | Thành phần: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên Toxoplasma đánh dấu phức hợp ruthenium > 1 mg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin (chuột) > 500 µg/L; đệm HEPESc) 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
773 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HAV (Hepatitis A virus) | Hộp | 100 Test | 12 | 6608385 | 79300620 | 3 | 19825155 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: HAV Ag (canh cấy tế bào) 28 U/mL (đơn vị Roche); đệm TRIS 20 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HAV đánh dấu biotin (chuột) 0.25 µg/mL; kháng thể đơn dòng kháng HAV (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.65 µg/mL; đệm TRIS 20 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
774 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HSV-1 (Herpes Simplex) | Hộp | 100 Test | 6 | 8268750 | 49612500 | 1 | 8268750 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HSV-1 đánh dấu biotin (tái tổ hợp, E. coli), > 150 µg/L, đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HSV-1 (tái tổ hợp, E. coli) đánh dấu phức hợp ruthenium > 150 µg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
775 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HSV-2 (Herpes Simplex) | Hộp | 100 Test | 4 | 8268750 | 33075000 | 1 | 8268750 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HSV-2 đánh dấu biotin (tái tổ hợp, E. coli), > 150 µg/L, đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. + 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HSV-2 (tái tổ hợp, E. coli) đánh dấu phức hợp ruthenium > 150 µg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
776 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng CMV | Hộp | 100 Test | 5 | 8913450 | 44567250 | 1 | 8913450 | Thành phần gồm: - 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu CMV đánh dấu biotin (tái tổ hợp, E. coli), > 400 µg/L, đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. - 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu CMV (tái tổ hợp, E. coli) đánh dấu phức hợp ruthenium > 400 µg/L; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
777 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Hộp | 100 Test | 10 | 8913713 | 89137130 | 3 | 26741139 | Xét nghiệm miễn dịch định tính ái lực của kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần gồm: - 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 9 mL: Kháng nguyên đặc hiệu T. gondii đánh dấu biotin (tái tổ hợp, E. coli), > 400 µg/L, đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
778 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG (Immunoglobulin G) và IgM (Immunoglobulin M) kháng HBcAg (Hepatitis B core antigen) | Hộp | 300 Test | 7 | 13216770 | 92517390 | 2 | 26433540 | Thành phần gồm: + 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 6.3 mL: 1,4‑dithiothreitol 110 mmol/L; đệm citrate 50 mmol/L. + 1 chai, 15.8 mL: HBcAg (E. coli, rDNA) > 25 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. + 1 chai, 15.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBc đánh dấu biotin (chuột) 700 ng/mL; kháng thể đơn dòng kháng HBc (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 200 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
779 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Hộp | 16 x 1.0 ml | 4 | 2802445 | 11209780 | 1 | 2802445 | Thành phần: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính yếu với kháng thể IgG kháng CMV (khoảng 1.5 U/mL); chất bảo quản. + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgG kháng CMV (khoảng 25 U/mL); chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
780 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus (CMV) | Hộp | 16 x 1.0 ml | 4 | 2802445 | 11209780 | 1 | 2802445 | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng CMV; chất bảo quản. + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgM kháng CMV, đệm HEPES, pH 7.4; albumin bò; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
781 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Hộp | 6 x 2 ml | 3 | 8797950 | 26393850 | - | - | Thành phần gồm: - 3 chai, mỗi chai chứa 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể Toxo IgG, ái lực thấp (avidity < 70%); chất bảo quản. - 3 chai, mỗi chai chứa 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể Toxo IgG, ái lực cao (avidity ≥ 80%); chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
782 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính ái lực kháng thể IgG kháng CMV | Hộp | 6 x 1 ml | 3 | 4389000 | 13167000 | - | - | Thành phần gồm: - 3 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể CMV IgG, ái lực thấp (khoảng 4.0 U/mL; ái lực < 45.0%); chất bảo quản. - 3 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể CMV IgG, ái lực cao (khoảng 25.0 U/mL; ái lực ≥ 55.0%); chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
783 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBeAg (Hepatitis B e antigen) | Hộp | 16 x 1.3 ml | 12 | 1223775 | 14685300 | 3 | 3671325 | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với HBeAg; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0‑0.5 + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBeAg (E. coli, rDNA) khoảng 2.5 IU/mL trong đệm HEPESa), pH 7.4; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
784 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBsAg (Hepatitis B surface antigen) | Hộp | 16 x 1.3 ml | 12 | 1713285 | 20559420 | 3 | 5139855 | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với HBsAg; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0.0‑0.80 + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) khoảng 0.2 IU/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
785 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên lõi của HCV (Hepatitis C virus) và kháng thể kháng HCV (Hepatitis C virus) | Hộp | 10 x 1.0 ml, 5 x 2.0 ml | 5 | 2310000 | 11550000 | 1 | 2310000 | Thành phần gồm: + 5 chai, mỗi chai chứa 2.0 mL mẫu chứng được tạo ra từ huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HCV và HCV‑core‑Ag; chất bảo quản. + 5 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng dương tính với HCV‑core‑Ag (tái tổ hợp) trong dung dịch đệm; chất bảo quản. + 5 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng được tạo ra từ huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng HCV; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
786 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV (Human immunodeficiency virus) | Hộp | 6 x 2.0 ml | 15 | 3732514 | 55987710 | 4 | 14930056 | Thành phần gồm: + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với HIV (kháng nguyên và kháng thể); chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng HIV; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Kháng nguyên HIV p24 (E. coli, rDNA) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
787 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg (Hepatitis B core antigen) | Hộp | 16 x 1.3 ml | 4 | 1713285 | 6853140 | 1 | 1713285 | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBc; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 1.15‑3.4 + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Kháng thể kháng HBc (người) khoảng 1 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
788 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg (Hepatitis B e antigen) | Hộp | 16 x 1.3 ml | 12 | 1223775 | 14685300 | 3 | 3671325 | Dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys Anti‑HBe trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
789 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HCV (Hepatitis C virus) | Hộp | 16 x 1.3 ml | 12 | 2325173 | 27902076 | 3 | 6975519 | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HCV; chất bảo quản. Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0‑0.3 + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chứng huyết thanh Kháng HCV (người) trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
790 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg (Hepatitis B surface antigen) | Hộp | 8 x 1.3 ml | 2 | 1713600 | 3427200 | - | - | Thành phần gồm: - 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) khoảng 0.2 IU/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
791 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể IgG kháng Rubella | Hộp | 16 x 1 ml | 3 | 1713285 | 5139855 | - | - | Thành phần gồm: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, âm tính đến dương tính thấp với kháng thể IgG kháng Rubella (khoảng 4 IU/mL); chất bảo quản. + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgG kháng Rubella (khoảng 75 IU/mL); chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
792 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể IgG kháng Toxoplasma | Hộp | 16 x 1 ml | 4 | 1713285 | 6853140 | 1 | 1713285 | Thành phần: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính đến dương tính yếu với kháng thể IgG kháng Toxo (khoảng 1 IU/mL); chất bảo quản. + 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgG kháng Toxo (khoảng 50 IU/mL); chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
793 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể IgM kháng Rubella | Hộp | 8 x 1 ml | 3 | 1794870 | 5384610 | - | - | Thành phần gồm: + 4 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể Rubella IgM; chất bảo quản. + 4 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgM kháng Rubella khoảng 550 U/mL (đơn vị Roche được lựa chọn ngẫu nhiên); chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
794 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể IgM kháng Toxoplasma | Hộp | 16 x 0.67 ml | 4 | 1713285 | 6853140 | 1 | 1713285 | Thành phần: + 8 chai, mỗi chai chứa 0.67 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng Toxo; chất bảo quản. + 8 chai, mỗi chai chứa 0.67 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgM kháng Toxo khoảng 125 U/mL; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
795 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HAV (Hepatitis A virus) | Hộp | 16 x 1.3 ml | 5 | 2403450 | 12017250 | 1 | 2403450 | Thành phần: + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HAV; chất bảo quản. + 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chứng huyết thanh Kháng thể kháng HAV (người) khoảng 110 IU/L trong huyết thanh người; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
796 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HSV (Herpes Simplex) | Hộp | 4 x 3.0 ml | 3 | 5843250 | 17529750 | - | - | Thành phần gồm; + 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, âm tính với kháng thể HSV‑1 IgG và HSV‑2 IgG; chất bảo quản. + 2 chai, mỗi chai 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể HSV‑1 IgG và HSV‑2 IgG; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
797 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi rút Rubella | Hộp | 100 Test | 6 | 5384610 | 32307660 | 1 | 5384610 | Thành phần: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người đánh dấu biotin (chuột), hạt tương tự Rubella (RLP), đệm phosphate, pH 6.8; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: Phân đoạn kháng thể đơn dòng kháng Rubella đánh dấu ruthenium, E1 tái tổ hợp đánh dấu biotin, E1 tái tổ hợp đánh dấu ruthenium, đệm phosphate, pH 6.8; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
798 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella | Hộp | 100 Test | 8 | 7709783 | 61678264 | 2 | 15419566 | Thành phần: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin (chuột) > 500 ng/mL, các hạt tương tự Rubella (RLP) khoảng 0.1 U/mL; đệm natri phosphate pH 7.7; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: Kháng thể kháng Rubella đánh dấu phức hợp ruthenium > 400 ng/mL; đệm natri phosphate pH 7.7; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
799 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A | Hộp | 100 Test | 40 | 7709783 | 308391320 | 12 | 92517396 | Thành phần gồm: + 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HAV (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.15 µg/mL; kháng thể kháng Fdy người (cừu) 0.04 mg/mL; đệm HEPES 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. + 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin (chuột) 0.4 µg/mL; kháng nguyên HAV (canh cấy tế bào), 25 U/mL; đệm HEPES 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Chứng nhận: CE IVD Hoặc tương đương | 12 tháng
800 | Xét nghiệm dùng để phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút viêm gan E (HEV) | Hộp | 100 Test | 5 | 9450000 | 47250000 | 1 | 9450000 | Thành phần gồm: - 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 8 mL: HEVAg tái tổ hợp đánh dấu biotin (kiểu gen 1, kiểu gen 3) ≥ 0.14 mg/L; Dung dịch đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. - 1 chai, 8 mL: HEVAg tái tổ hợp (kiểu gen 1, kiểu gen 3), được đánh dấu phức hợp ruthenium, ≥ 0.14 mg/L; Dung dịch đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
801 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan E (HEV) máy lớn | Hộp | 300 Test | 5 | 30240000 | 151200000 | 1 | 30240000 | Thành phần gồm: - 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 19.7 mL: Kháng nguyên viêm gan E đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.1 µg/mL; đệm HEPES 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. - 1 chai, 19.7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng h‑IgM (chuột) đánh dấu biotin > 700 ng/mL; đệm HEPES 50 mmol/L, pH 7.2, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
802 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan E (HEV) máy nhỏ | Hộp | 100 Test | 24 | 11550000 | 277200000 | 7 | 80850000 | Thành phần gồm: - 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. - 1 chai, 10.0 mL: Kháng nguyên viêm gan E đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.1 µg/mL; đệm HEPESb) 50 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. - 1 chai, 10.0 mL: Kháng thể đơn dòng kháng h‑IgM (chuột) đánh dấu biotin > 700 ng/mL; đệm HEPES 50 mmol/L, pH 7.2, chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
803 | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Clonorchis | Hộp | 96 test/hộp | 100 | 3428775 | 342877500 | 30 | 102863250 | Xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG Clonorchis, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA Thành phần gồm: Giếng phủ kháng nguyên Clonorchis - 96 giếng thử. Enzyme liên hợp: protein A liên hợp với Peroxidase Chứng dương: huyết thanh thỏ dương tính đã được pha loãng Chứng âm: huyết thanh người đã được pha loãng Cơ chất:Tetramethylbenzidine Dung dịch rửa đậm: đặcdung dịch đệm đậm đặc và chất hoạt động bề mặt Đệm pha loãng: dung dich protein đệm Dung dịch dừng: acid Phosphoric 1M. Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:100. Tổng thời gian ủ: 50 phút Nhiệt độ ủ: nhiệt độ phòng Độ nhạy : 100% Độ đặc hiệu ≥ 92% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
804 | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Gnathostoma | Hộp | 96 test/hộp | 12 | 3543744 | 42524928 | 3 | 10631232 | Xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG Gnathostoma trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Thành phần: Thanh giếng: Vi giếng chứa kháng nguyên tái tổ hợp Gnathostoma – 96 giếng thử trong một khung giữ. Enzyme liên hợp, chứng dương, chứng âm, cơ chất, dung dịch rửa đậm đặc, đệm pha loãng, dung dịch dừng phản ứng Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:100. Thời gian ủ: 50 phút Độ nhạy ≥ 93% Độ đặc hiệu: 100% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
805 | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Paragonimus | Hộp | 96 test/hộp | 15 | 3428775 | 51431625 | 4 | 13715100 | Xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG Paragonimus trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật Elisa Thành phần: Giếng phủ kháng nguyên Paragonimus - 96 giếng thử. Enzyme liên hợp: protein A liên hợp với Peroxidase Chứng dương: huyết thanh thỏ dương tính đã được pha loãng Chứng âm: huyết thanh người đã được pha loãng Cơ chất Tetramethylbenzidine Dung dịch rửa đậm đặc: dung dịch đệm đậm đặc và chất hoạt động bề mặt Đệm pha loãng: dung dich protein đệm Dung dịch dừng: acid Phosphoric 1M. Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:100. Tổng thời gian ủ: 50 phút Độ nhạy ≥ 95% Độ đặc hiệu: 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
806 | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng Trichinella | Hộp | 96 test/hộp | 30 | 4677750 | 140332500 | 9 | 42099750 | Xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM của Trichinella, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA Thành phần gồm: Khay vi giếng: 96 giếng Enzyme liên hợp: anti-human IgM (chuỗi mu) liên hợp với Peroxidase Chứng dương Chứng âm Cơ chất:Tetramethylbenzidine Dung dịch rửa đậm đặc Đệm pha loãng: dung dich protein đệm. Dung dịch dừng: acid Phosphoric 1M. Loại mẫu: Huyết thanh pha loãng tỉ lệ 1:100. Tổng thời gian ủ: 50 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
807 | Yếu tố khử thấp | Chai | 20 ml/chai | 30 | 699900 | 20997000 | 9 | 6299100 | Thành phần: Kháng thể IgG người được xử lí từ huyết thanh cừu hoặc dê, bảo quản trong Sodium Azide < 0,1%. Được dùng để loại bỏ các yếu tố dạng thấp RF IgM trong huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tuỷ (CSF), xác định sự hiện diện của kháng thể IgM đặc hiệu trong các xét nghiệm miễn dịch gián tiếp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
808 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não | Hộp | 100 Test | 5 | 24200000 | 121000000 | 1 | 24200000 | -Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: H. influenzae, S.pneumoniae, L. monocytogenes, N. meningitidis, GBS, E.coli K1 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
809 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não nhóm 1 | Hộp | 100 Test | 3 | 24200000 | 72600000 | - | - | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: HSV1, VZV, CMV, HHV7, HSV2, EBV, HHV6 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
810 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não nhóm 2 | Hộp | 100 Test | 3 | 24200000 | 72600000 | - | - | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Parvovirus B19, Mumps virus, Human parechovirus, AdV, HEV - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
811 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện các đột biến gây kháng thuốc của CPE, VRE và ESBLs | Hộp | 100 Test | 4 | 24200000 | 96800000 | 1 | 24200000 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các đột biến gây kháng thuốc: Enterobacteriaceae sản xuất carbapenemase (CPE): KPC, VIM, NDM, IMP, OXA-48; Enterococci kháng Vancomycin (VRE): vanA, vanB; Enterobacteriaceae sản xuất ESBL (ESBLs): CTX-M - Loại mẫu bệnh phẩm: Mẫu phết trực tràng, Khuẩn lạc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
812 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp | Hộp | 100 Test | 5 | 24200000 | 121000000 | 1 | 24200000 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: M.pneumoniae, C.pneumoniae, L.pneumoniae, S.pneumoniae, H.influenzae, B.pertussis, B.parapertussis - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản , Đờm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
813 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp nhóm 1 | Hộp | 100 Test | 3 | 30500000 | 91500000 | - | - | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Influenza A virus, Influenza B virus, RSV A, RSV B, Flu A-H1, Flu A-H1 pdm09, Flu A-H3 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
814 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp nhóm 2 | Hộp | 100 Test | 3 | 30500000 | 91500000 | - | - | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Adenovirus, Enterovirus, MPV, PIV1, PIV2, PIV3, PIV4 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
815 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp nhóm 3 | Hộp | 100 Test | 3 | 30500000 | 91500000 | - | - | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Bocavirus, Rhinovirus, CoV OC43, CoV NL63, CoV 229E - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
816 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện lao và lao không điển hình | Hộp | 100 Test | 15 | 16000000 | 240000000 | 4 | 64000000 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện Lao và Lao không điển hình: MTB, Mycobacteria - Loại mẫu bệnh phẩm: Đờm, Môi trường nuôi cấy, Dịch rửa phế quản, Mô tươi Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
817 | Hoá chất dùng cùng máy PCR để xét nghiệm virus SARS-CoV-2, virus cúm A, virus cúm B, virus RSV | Hộp | 100 Test | 5 | 15000000 | 75000000 | 1 | 15000000 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời gen RdRP, N, S của SARS-CoV-2, RSV A/B, Cúm A, B - Mẫu đầu vào dịch hút tỵ hầu, ngoáy tỵ hầu, rửa phế quản, nước bọt - Tích hợp chứng dương, chứng nội IC Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
818 | Bộ hóa chất miễn dịch huỳnh quang 3 màu CD3/CD4/CD45 cho máy đếm tế bào dòng chảy | Lọ | 50 Test | 80 | 3881000 | 310480000 | 24 | 93144000 | Thành phần: kháng thể CD3 clone SK7 gắn màu FITC, kháng thể CD4 clone SK3 gắn màu PE, kháng thể CD45 clone 2D1 gắn màu PerCP Thuốc thử sử dụng để xác định số lượng phần trăm và số lượng tuyệt đối tế bào lympho T (CD3) và tế bào lympho T hỗ trợ (CD3/CD4) trong máu đã ly giải hồng cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
819 | Bộ hóa chất miễn dịch huỳnh quang 4 màu CD3/CD8/CD45/CD4 cho máy đếm tế bào dòng chảy | Hộp | 50 Test | 20 | 8732000 | 174640000 | 6 | 52392000 | Thành phần bao gồm các thuốc thử đóng gói dạng dung dịch: CD3, clone SK7 gắn màu FITC; CD8, clone SK1 gắn màu PE; CD45 clone 2D1 gắn màu PerCP và CD4, clone SK3 gắn màu APC. Sử dụng với lựa chọn thêm là ống BD Trucount cho phép xác định phần trăm và số lượng tuyệt đối (cần ống BD Trucount) các tế bào lympho T (CD3+) và các phân nhóm của nó như T hỗ trợ (CD3+ CD4+), T ức chế/độc (CD3+CD8+) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
820 | Bộ phân giải và khử tạp dùng cho xử lý mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Mycobacteria | Hộp | 150 ml/chai x 10 chai | 4 | 4559000 | 18236000 | 1 | 4559000 | Thành phần bao gồm thuốc thử BBL MycoPrep chứa(công thức trên 1L nước tinh khiết): 20.0g NaOH, 14.5g Trisodium Citrate, một ống thuỷ tinh có chứa 0.370 g NALC nằm bên trong lọ; và đệm Phosphate BBL MycoPrep chứa( công thức trên 500mL nước tinh khiết): 2.37g Disodium Phosphate, 2.27g Monopotassium Phosphate. -Dùng để ly giải và khử nhiễm các mẫu bệnh phẩm lâm sàng nghi ngờ có chứa vi khuẩn lao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
821 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí người lớn | Hộp | 30ml/chai x 50 chai/hộp | 70 | 5750000 | 402500000 | 21 | 120750000 | Thành phần môi trường trong chai: 30 mL nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest 3.0%, Cao nấm men 0.25%, Amino axit 0.05%, Đường 0.2%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0.05%, Vitamins 0.006%, Chất oxi hóa/ Khử 0.005%, Nonionic Adsorbing Resin 13,4%, Cationic Exchange Resin 0.9%, có bổ sung thêm CO2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
822 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí trẻ em | Hộp | 40ml/chai x 50 chai/hộp | 2.5 | 5500000 | 13750000 | - | - | Thành phần môi trường trong chai: 40 mL nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest 2.75%, Cao nấm men 0.25%, Thành phần Mô Động vật 0.10%, Sodium Pyruvate 0.10%, Dextrose 0.06%, Sucrose 0.08%, Hemin 0.0005%, Menadione 0.00005%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0.020%, Pyridoxal HCl (Vitamin B6) 0.001%, Nonionic Adsorbing Resin 10.0%, Cationic Exchange Resin 0.6%, có bổ sung thêm CO2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
823 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật kỵ khí | Hộp | 40ml/chai x 50 chai/hộp | 60 | 5500000 | 330000000 | 18 | 99000000 | Thành phần môi trường trong chai: 40 mL nước đã qua xử lý Canh trường Soybean-Casein Digest 2.75% , Cao nấm men 0.2%, Thành phần Mô Động vật 0.05%, Dextrose 0.2%, Hemin 0.0005%, Menadione 0.00005% , Sodium Citrate 0.02% , Thiols 0.1%, Sodium Pyruvate 0.1%, Saponin 0.26%, Chất chống tạo bọt 0.01%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0.035%, có bổ sung thêm CO2 và N2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
824 | Chai cấy máu tìm nấm và vi khuẩn lao | Thùng | 50 chai | 7 | 7555000 | 52885000 | 2 | 15110000 | Thành phần môi trường trong chai bao gồm: 40mL nước đã qua xử lý, Canh trường 7H9 Middlebrook không chứa muối phosphate 0.07%, Brain Heart Infusion 0.5%, Casein Thủy phân 0.10%, Supplement H 0.10%, Inositol 0.005%, Glycerol 0.10%, Dextrose 0.1% Sodium Polyanetholsulfonate 0.025%, Polysorbate 80 0.0025%, Pyridoxal HCl 0.0001%, Ferric Ammonium Citrate 0.01%, Potassium Phosphate 0.024%, Saponin 0.24%, Chất chống tạo bọt 0.01%, có bổ sung thêm CO2 và O2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
825 | Dung dịch chạy máy phân tích dòng chảy tế bào | Thùng | 20L | 50 | 1880000 | 94000000 | 15 | 28200000 | Thành phần: có Sodium fluoride; - Có vai trò vận chuyển các phần tử qua các dây dẫn chất lỏng của máy xét nghiệm tế bào dòng chảy, hướng chúng đến tâm của dòng chảy. - Có hàm lượng các phần tử và khả năng tự phát huỳnh quang thấp để giảm tắc nghẽn các dây dẫn chất lỏng và đảm bảo tỷ lệ tín hiệu huỳnh quang cao hơn tín hiệu nhiễu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
826 | Dung dịch ly giải | Hộp | 100 ml/Hộp | 4 | 5613000 | 22452000 | 1 | 5613000 | Thành phần có chứa <50.0% diethylene glycol và <10.0% formaldehyde Dùng để ly giải hồng cầu sau khi nhuộm các tế bào máu ngoại vi với kháng thể gắn màu huỳnh quang Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
827 | Hóa chất cài đặt máy 7 màu | Hộp | 25 test | 1 | 23285000 | 23285000 | - | - | Thành phần: bao gồm 25 túi nhỏ đóng gói riêng chứa các ống có hạt bead và một chai dung dịch pha loãng thể tích 40 mL chứa sodium azideSử dụng để điều chỉnh điện thế của các bộ thu tín hiệu, cài đặt bù trừ quang phổ và theo dõi hiệu năng thiết bị phân tích dòng chảy tế bào hàng ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
828 | Hóa chất dùng cho phát hiện vi khuẩn lao | Hộp | 100 ống | 10 | 5322000 | 53220000 | 3 | 15966000 | Thành phần: Mỗi ống chứa 110µL chất chỉ thị huỳnh quang Tris 4, 7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride pentahydrate và 4 mL canh trường Middlebrook 7H9 với công thức trên mỗi L nước cất: 5.9 g Canh trường Middlebrook 7H9 đã điều chỉnh; 1.25 g Casein Peptone. - Dùng để phát hiện và phục hồi vi khuẩn lao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
829 | Hóa chất hỗ trợ tăng nhanh sự phát triển của vi khuẩn | Hộp | 6 chai/hộp | 6 | 3411000 | 20466000 | 1 | 3411000 | Thành phần: Chứa 15mL chất làm giàu Middlebrook OADC với công thức trên 1L nước tinh khiết: 50.0g Bovine albumin, 20.0g Dextrose, 0.03g Catalase, 0.6g Oleic axit. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
830 | Hóa chất kiểm soát quá trình đếm các dưới nhóm lympho cho máy đếm tế bào dòng chảy | Hộp | 2.5 ml/Lọ | 8 | 2753000 | 22024000 | 2 | 5506000 | Vật liệu kiểm soát quá trình nhuộm kháng thể, ly giải hồng cầu, cài đặt thiết bị, đánh giá hiệu năng và phân tích dữ liệu trên hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy. Gồm 1 ống máu 2.5ml đã biết số lượng tế bào Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
831 | Hóa chất kiểm soát quá trình đếm tế bào lympho CD4 ở nồng độ thấp cho máy đếm tế bào dòng chảy | Hộp | 2.5 ml/Lọ | 8 | 5635000 | 45080000 | 2 | 11270000 | Ống chứng với số lượng tế bào CD4 thấp Vật liệu kiểm soát quá trình nhuộm kháng thể, ly giải hồng cầu, cài đặt thiết bị, đánh giá hiệu năng và phân tích dữ liệu trên hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy. Gồm 1 ống máu 2.5ml đã biết số lượng tế bào Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
832 | Hóa chất phát hiện vi khuẩn dùng cho máy định danh vi khuẩn | Hộp | 25 test | 3 | 2989000 | 8967000 | - | - | Thành phần: Thanh hoá chất bao gồm một vạch thử nghiệm chứa kháng thể đơn dòng đặc hiệu-MPT64 và một vạch chứng chứa kháng thể kháng loài.'- Dùng nguyên lý sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên MPT64 của nhóm Mycobacterium tuberculosis complex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
833 | Hỗn hợp kháng sinh dùng trong nuôi cấy vi khuẩn lao | Hộp | 6 chai/hộp | 6 | 2605000 | 15630000 | 1 | 2605000 | Thành phần: Hỗn hợp kháng sinh đông khô bao gồm: Polymyxin B 6,000 đơn vị, Amphotericin B 600 µg, Nalidixic axit 2,400 µg, Trimethoprim 600 µg, Azlocillin 600 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
834 | Ống đếm số lượng tuyệt đối cho máy đếm tế bào dòng chảy | Hộp | 50 Test/Hộp | 80 | 7641000 | 611280000 | 24 | 183384000 | Thành phần: mỗi ống chứa các hạt bi gắn huỳnh quang dạng đông khô. Sử dụng để xác định số lượng tuyệt đối các tế bào bạch cầu trong máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
835 | Ống nhỏ giọt thuốc thử mực Ấn Độ | Hộp | 50 ống x 0.5ml/hộp | 10 | 1911000 | 19110000 | 3 | 5733000 | Thành phần bao gồm: 0.5 mL dung dịch mực India. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
836 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Amphotericin B | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 2872800 | 14364000 | 1 | 2872800 | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Amphotericin B với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ Amphotericin B: 0.06 - 4 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
837 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Anidulafungin | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 3092040 | 15460200 | 1 | 3092040 | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Anidulafungin với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải đo nồng độ Anidulafungin 0.125 - 8 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
838 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Caspofungin | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 3092256 | 15461280 | 1 | 3092256 | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Caspofungin với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ Caspofungin 0.125 - 8 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
839 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Fluconazole | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 2872800 | 14364000 | 1 | 2872800 | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Fluconazole với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ Fluconazole 1 - 64 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
840 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Isavuconazole | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 3132000 | 15660000 | 1 | 3132000 | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Isavuconazole với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ Isavuconazole: 0.125 - 8 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
841 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Itraconazole | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 2872800 | 14364000 | 1 | 2872800 | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Itraconazole với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ Itraconazole: 0.125 - 8 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
842 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Micafungin | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 3092040 | 15460200 | 1 | 3092040 | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Micafungin với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ Micafungin 0.125 - 8 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
843 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Posaconazole | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 3132000 | 15660000 | 1 | 3132000 | Khay kháng nấm đồ chuẩn 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Posaconazole với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải nồng độ Posaconazole: 0.03 - 2 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
844 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Voriconazole | Hộp | 3 kit /Hộp | 5 | 2872800 | 14364000 | 1 | 2872800 | Khay kháng nấm đồ 96 giếng với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Voriconazole với vi nấm bằng phương pháp vi pha loãng theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Mỗi giếng đã được gắn sẵn môi trường và kháng sinh đông khô theo nồng độ xác định. Dải đo nồng độ Voriconazole 0.06 - 6 mcg/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
845 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue | Hộp | Hộp 25 test | 45 | 1426950 | 64212750 | 13 | 18550350 | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1,2,3 và 4. Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương . Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp đã được khảo sát không gây nhiễu cho sản phẩm. Độ nhạy ≥ 94,6% , Độ đặc hiệu ≥ 96,5% so với phương pháp ELISA. Thành phần vàng phức hợp: Keo vàng Ab kháng dengue đơn dòng chuột, keo vàng Ab chuột. Vạch chứng: IgG dê kháng chuột Giới hạn phát hiện ở nồng độ pha loãng ≤ 256 lần mẫu huyết thanh có kháng thể IgG kháng Dengue. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
846 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B | Hộp | Hộp 25 test | 160 | 2494800 | 399168000 | 48 | 119750400 | Test chẩn đoán nhanh cúm A, B trực tiếp từ que phết mũi / họng / mũi-hầu hoặc các mẫu hút từ mũi/mũi-hầu Độ nhạy ≥ 91.8%, Độ đặc hiệu ≥ 99% so với phương pháp nuôi cấy vi rút và RT-PCR. Sản phẩm không có phản ứng chéo với 32 chủng virus và vi khuẩn gồm Adenovirus type 3, type 6, type 21, CMV, Mumps Virus Ag, Mycoplasma pneumonia, Bordetella pertussis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila. Thành phần: Vạch thử “A": kháng thể đơn dòng chuột kháng cúm A, Vạch thử “B” : kháng thể đơn dòng chuột kháng cúm B, Vạch chứng: kháng thể dê kháng immunoglobulin chuột (0,7±0,14μg). Giới hạn phát hiện trên chủng cúm chuẩn ATCC- cúm B ở nồng độ pha loãng ≤ 2560 lần Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
847 | Test nhanh chẩn đoán HIV thế hệ 3 | Hộp | Hộp 100 test | 110 | 3255000 | 358050000 | 33 | 107415000 | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99.8%. Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
848 | Test nhanh chẩn đoán Syphilis 3.0 | Hộp | Hộp 100 test | 10 | 1980300 | 19803000 | 3 | 5940900 | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. Độ nhạy ≥ 99.3% Độ đặc hiệu ≥ 99.5% so với TPHA; Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. - Không có phản ứng chéo với các mẫu HIV, HBV, HCV, HTLV, EBV, CMV, Chlamydia, cúm, ký sinh trùng Toxoplasma, bệnh nhân ung thư, xoắn khuẩn Borrelia burgdoriferi IgG/IgM và Trypanosomiasis (T.cruzi l/ll). Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 48 giờ sau khi mở bao bì Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
849 | Thanh thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Streptococcus pneumoniae | Hộp | Hộp 22 test | 50 | 4750000 | 237500000 | 15 | 71250000 | Phát hiện kháng nguyên Phế cầu khuẩn (S. pneumoniae) trong nước tiểu của các bệnh nhân bị viêm phổi và trong dịch tủy não (CSF) ở các bệnh nhân bị viêm màng não. -Thành phần: Que lấy mẫu Đối chứng Dương tính và Que lấy mẫu Đối chứng Âm tính với Phế cầu khuẩn. + Mẫu nước tiểu: Độ nhạy ≥ 86%/ Độ đặc hiệu ≥ 94%/Độ chính xác ≥ 93% so với phương pháp nuôi cấy máu. + CSF: Độ nhạy ≥ 97% / Độ đặc hiệu ≥ 99%/Độ chính xác ≥ 99% so với phương pháp nuôi cấy máu. Giới hạn phát hiện của mẫu dịch não tủy ≤ 5x10^4 tế bào/ml - Ngưỡng phát hiện +Mẫu Nước tiểu: độ pha loãng 1:250 của nước tiểu bệnh nhân +Mẫu CFS ≤ 5 x 10^4 tế bào/ml - Thời gian đọc kết quả: 15 phút. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
850 | Bộ Kit cho xét nghiệm định lượng Interferon gamma chẩn đoán nhiễm VK Lao bằng phương pháp Elisa | Bộ | Bộ 44 Test | 24 | 35400750 | 849618000 | 7 | 247805250 | Bộ kit IVD cho xét nghiệm định lượng Interferon gamma chẩn đoán nhiễm VK Lao bằng phương pháp Elisa. Thành phần đủ cho 44 test bao gồm: 1. Hóa chất ELISA Gồm 2 đĩa ELISA loại 96 giếng; Dung dịch pha loãng Thành phần là phức hợp HRP và kháng thể kháng (IFN-ɤ); phức hợp Enzyme-cơ chấ, dung dịch hãm; dung dịch rửa; dung dich cơ chất và dung dịch chuẩn. 2. Bộ 4 loại ống thu máu: Ống 1: Thành phần là Heparin - Ống 2: Thành phần là Heparine và kháng nguyên ESAT 6 và CFP10 - Ống 3: Thành phần là Heparine và kháng nguyên ESAT 6 và CFP10 - Ống 4: Thành phần là Heparine và Phytohaemagglutinin-P (PHA- P) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
851 | Bộ kit phát hiện nấm Aspegillus fumigatus | Hộp | Hộp 50 Test | 5 | 46856200 | 234281000 | 1 | 46856200 | Hóa chất phát hiện các chủng nấm Nấm Aspegillus gồm A.furmigatus, A.flavus, A.species đủ cho 50 test bao gồm: - 1 lọ hỗn hợp phản ứng PCR dành cho loài Aspegillus (Species Mastermix) - 1 lọ Taq Polymerase - 1 lọ Đệm pha loãng (Dilution Buffer) - 1 lọ Chứng nội (Internal Control) - 1 lọ Chứng dương dùng cho loài (Species Positive Control) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
852 | Bộ kit phát hiện Nấm MucorGenius | Hộp | Hộp 25 Test | 10 | 19158300 | 191583000 | 3 | 57474900 | Hóa chất phát hiện nấm đen Mucogenius đủ cho 25 test bao gồm: - Bộ hóa chất PCR cho Phát hiện Nấm đen MucorGenius - Enzyme Taq polymerase - Dung dịch đệm pha loãng - Chất nội kiểm - Chứng dương MucorGenius Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
853 | Môi trường nuôi cấy sinh màu phát hiện Enterobacteriacae kháng Carbapenem | Hộp | 5000ml | 5 | 9261000 | 46305000 | 1 | 9261000 | • Môi trường nuôi cấy chuẩn bị sẳn, dạng bột khô. Sau khi thực hiện qui trình đổ thạch trên đĩa petri, thành phẩm là môi trường thạch tan đồng đều, không màu, trong suốt. • Môi trường phân lập khuẩn lạc với màu sắc khác nhau. Phân lập được các vi khuẩn: Carbapenem E. coli, Carbapenem KEC(Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter), Carbapenem Pseudomonas, Carbapenem Acinetobacter, Stenotrophomonas. • Độ nhạy: 100 % liệu lâm sàng) • Độ đặc hiệu ≥ 98.4 %(dữ liệu lâm sàng) • Tổng g/L: 33.0 g • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy có: Agar 15.0 g, Peptone and yeastextract 17.0 g, Chromogenic mix 1.0 g. Selective mix 0.4 g. pH 7.0 +/- 0.2 Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
854 | Hóa chất nội kiểm và hiệu chuẩn máy định danh nhanh vi khuẩn, vi nấm bằng phương pháp khối phổ | Hộp | Hộp 250 test | 3 | 27186000 | 81558000 | - | - | Thành phần chứa chiết xuất từ chủng vi khuẩn Escherichia coli DH5 alpha. Phạm vi khối phổ được bao hàm trong sản phẩm là từ m/z 3,600 đến m/z 17,000. Dạng đông khô, bảo quản ở nhiệt độ -18oC trở xuống, bền 05 tháng sau khi mở nắp. Hóa chất dùng để nội kiểm tra và hiệu chuẩn máy định danh vi khuẩn, vi nấm bằng phương pháp khối phổ MALDI Biotyper. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
855 | Hóa chất định lượng HCV Ab | Hộp | 14 test*3 khay | 30 | 3859000 | 115770000 | 9 | 34731000 | Thành phần: - Hóa chất xét nghiệm + Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp, Gelatin. Chất bảo quản: natri azid + Dung dịch chứa kháng thể đơn dòng anti-HCV IgG đánh dấu ALP . Chất bảo quản: natri azid - Hóa chất hiệu chuẩn Công dụng: Sử dụng cho nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
856 | Hóa chất định tính HAVAb | Hộp | 14 test*3 khay | 2 | 4801500 | 9603000 | - | - | Thành phần: - Chứa hạt phủ kháng nguyên HAV đã làm bất hoạt, dung dịch chứa gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Chứa kháng thể đơn dòng anti-HAV đánh dấu ALP kiềm. Chất bảo quản: natri azid. Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng Virus viêm gan A (HAV) trong huyết tương hoặc huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
857 | Hóa chất định tính HAVIgM | Hộp | 14 test*3 khay | 2 | 5053900 | 10107800 | - | - | Thành phần: - Hóa chất xét nghiệm + Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-HAV IgM, Gelatin. Chất bảo quản: natri azid + Dung dịch chứa kháng thể đơn dòng anti-HAV đánh dấu ALP và kháng nguyên HAV đã làm bất hoạt. Chất bảo quản: natri azid - Hóa chất hiệu chuẩn Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan A. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
858 | Hóa chất định tính HBcAb | Hộp | 14 test*3 khay | 3 | 2905800 | 8717400 | - | - | Thành phần: - Dung dịch Hạt Phủ Kháng nguyên (Chất lỏng khi dùng, 250 μL / Immunoreaction Cartridge) Chứa các hạt phủ kháng nguyên HBc tái tổ hợp. Dung dịch này chứa gelatin và sẽ chuyển thành gel ở nhiệt độ từ 15 °C trở xuống. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch Kháng thể Đánh dấu Enzym (Dạng lỏng, 350 μL/ Immunoreaction Cartridge) Chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-human IgG đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê). Chất bảo quản: natri azid Công dụng: Sử dụng để phát hiện định tính kháng thể kháng nguyên lõi vi rút viêm gan B (anti-HBc) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
859 | Hóa chất định tính HBcIgM | Hộp | 14 test*3 khay | 3 | 4231200 | 12693600 | - | - | Thành phần: - Hóa chất xét nghiệm + Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể đơn dòng IgM, Gelatin. Chất bảo quản: natri azid + Dung dịch chứa kháng thể đơn dòng anti-HBc đánh dấu ALP. Chất bảo quản: natri azid - Hóa chất hiệu chuẩn + HBcIgM calibrator-N chứa natri azid là chất bảo quản trong huyết thanh người âm tính đã được xử lý. + HBcIgM CalibratorsP chứa chất ổn định protein (bò) và chất bảo quản natri azid trong dung dịch đệm Tris. Vật liệu của HBcIgM calibrators-P được xử lý từ huyết tương người dương tính với anti-HBc IgM nhưng đã được làm bất hoạt. Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng thể IgM với kháng nguyên lõi virus viêm gan B ( HBc IgM) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
860 | Hóa chất định tính HBeAb | Hộp | 14 test*3 khay | 3 | 3066000 | 9198000 | - | - | Thành phần: - Hóa chất xét nghiệm + Dung dịch Hạt phủ kháng thể đơn dòng: chứa 100 μg/mL các hạt phủ kháng thể đơn dòng (chuột) anti-HBe và 0,02μg/mL kháng thể đơn dòng (chuột) anti-HBe đánh đấu phosphatase kiềm (ALP: bê), các chất ổn định protein (bò) và các chất ổn định hóa học trong 0,15 M NaCl/dung dịch đệm Tris. Dung dịch này chứa gelatin và sẽ chuyển thành gel ở nhiệt độ dưới 15 °C trở xuống. Chất bảo quản: natri azid + Dung dịch Kháng thể đánh dấu Enzym: chứa 20 ng/mL kháng nguyên HBe tái tổ hợp và các chất ổn định hóa học trong 0,15 M NaCl/dung dịch đệm Tris. Chất bảo quản: natri azid - Hóa chất hiệu chuẩn + HBeAb calibrator-N chứa chất bảo quản natri azid trong huyết thanh người âm tính với HBeAb đã được xử lý. + HBeAb calibrator-P chứa chất bảo quản natri azid và chất ổn định protein (bò) trong dung dịch đệm Tris. Vật liệu của HBeAb calibrator-P được xử lý từ huyết thanh người dương tính với anti-HBe nhưng đã được làm bất hoạt Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng thể với kháng nguyên e vi rút viêm gan B (anti-HBe) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
861 | Hóa chất định tính HBeAg | Hộp | 14 test*3 khay | 3 | 3168000 | 9504000 | - | - | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên E virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán và kiểm tra nhiễm virus viêm gan B. Thành phần: -Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể đơn dòng Anti HBe, Gelatin. Chất bảo quản. -Dung dịch chứa kháng thể đơn dòng anti-HBe đánh dấu enzym . Chất bảo quản. - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính HBeAg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
862 | Hóa chất định tính HBsAb | Hộp | 14 test*3 khay | 3 | 1733100 | 5199300 | - | - | Thành phần: - Chứa hạt phủ kháng nguyên HBs, dung dịch chứa gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Chứa kháng nguyên HBs đánh dấu ALP kiềm. Chất bảo quản: natri azid. Ngưỡng đo: 10-1000 mIU/mL. Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính và định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt Virus viêm gan B (Anti -HBs) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích hỗ trợ chẩn đoán virus viêm gan B, xác định hiệu quả của tiêm ngừa virus viêm gan B và giám sát hiệu quả điều trị. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
863 | Hóa chất định tính HBsAg | Hộp | 14 test*3 khay | 30 | 1709800 | 51294000 | 9 | 15388200 | Thành phần: -Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể Anti-HBs, Gelatin. Chất bảo quản: natri azid -Dung dịch chứa kháng thể Anti-HBs đánh dấu ALP . Chất bảo quản: natri azid .Công dụng: Sử dụng nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt kháng virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
864 | Hóa chất đối chứng xét nghiệm HBcrAg | Hộp | 2 set * 2 lọ * 1,5 ml | 2 | 3841200 | 7682400 | - | - | Giám sát tính chính xác của các thủ thuật xét nghiệm phân tích kháng nguyên liên quan đến lõi vi rút viêm gan B (HBcrAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
865 | Hóa chất hiệu chuẩn HBsAb | Hộp | 1 set * 2 lọ* 1,5 ml | 2 | 3148200 | 6296400 | - | - | Để sử dụng trong chuẩn hóa máy xét nghiệm miễn dịch tự động nhằm phát hiện định tính và định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
866 | Hóa chất hiệu chuẩn HBsAg | Hộp | 1 set * 2 lọ* 2ml | 2 | 3148200 | 6296400 | - | - | Để sử dụng trong chuẩn hóa máy xét nghiệm miễn dịch tự động để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt với vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
867 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBsAg | Hộp | 1x6x2ml | 4 | 4452000 | 17808000 | 1 | 4452000 | Sử dụng trong hiệu chuẩn máy xét nghiệm miễn dịch tự động nhằm định tính và định lượng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người 6 nồng độ chứa 0,15M NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein (bò). Chất bảo quản: natri azid. Vật liệu hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng HBsAg thu được từ phần dịch để nuôi cấy của dòng tế bào u gan. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
868 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HAVAb | Hộp | 1 set * 2 lọ* 1,5 ml | 2 | 6296400 | 12592800 | - | - | Để sử dụng trong chuẩn hóa máy xét nghiệm miễn dịch tự động để phát hiện định tính kháng thể với vi rút viêm gan A (HAV) trong huyết tương hoặc huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
869 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBcAb | Hộp | 1 set * 2 lọ* 1,5 ml | 1 | 3180000 | 3180000 | - | - | Để sử dụng cho chuẩn hóamáy xét nghiệm miễn dịch tự động nhằm phát hiện định tính kháng thể chống kháng nguyên lõi vi rút viêm gan B (anti-HBc) trong huyết tương hoặc huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
870 | Hóa chất kiểm chuẩn HBsAg | Hộp | 2 set * 3 lọ * 2,5 ml | 2 | 3180000 | 6360000 | - | - | Những chất đối chứng này được thiết kế để sử dụng như một chất đối chứng chất lượng đã làm thử nghiệm nhằm giám sát tính chính xác của các thủ thuật xét nghiệm phân tích kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
871 | Hóa chất pha loãng cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 4x300ml | 2 | 7785570 | 15571140 | - | - | Thành Phần: Chứa 0,15 M NaCl trong dung dịch đệm Tris có protein (bò) và chất ổn định hóa học. Chất bảo quản: natri azid. Công dụng: Dùng để pha loãng mẫu trên Hệ thống miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
872 | Hóa chất phát quang cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 6*100ml | 5 | 24040000 | 120200000 | 1 | 24040000 | Thành phần: dạng lỏng. Chứa 0,2 mg/mL AMPPD là một chất nền trong dung dịch đệm diethanolamine với chất ổn định hóa học. Chất bảo quản: natri azid Công dụng: dùng cho phản ứng enzym trong máy xét nghiệm miễn dịch tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
873 | Hóa chất rửa cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 1x1000ml | 10 | 2168000 | 21680000 | 3 | 6504000 | Thành phần đậm đặc chứa 342 mM NaCl trong dung dịch đệm Tris có chứa chất tẩy rửa. Công dụng: sử dụng để rửa hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch tự động Chất bảo quản: natri azid Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
874 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg | Hộp | 14 test*3 khay | 20 | 6413400 | 128268000 | 6 | 38480400 | Sử dụng nhằm phát hiện định tính và định lượng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người - Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang Thành phần: - 330 µg/mL hạt phủ kháng thể đơn dòng (chuột) antiHBs, chất ổn định protein (bò và chuột), chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, chất bảo quản: natri azid. - 0,75 μg/mL kháng thể đơn dòng (chuột) anti-HBs đánh dấu phosphatase kiềm (ALP: bê), chất ổn định protein (bò, bê và chuột), chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch tiền xử lý mẫu: polyoxyethylene(10)octylphenylether. Chất bảo quản: natri azid. Ngưỡng đo: 0,005-150 IU/mL; Độ nhạy ≥ 99,8%; Độ đặc hiệu ≥ 99,7%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
875 | Hóa chất xét nghiệm HIV | Hộp | 14 test*3 khay | 2 | 4215000 | 8430000 | - | - | Thành phần: - Hóa chất xét nghiệm + Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1,kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 và kháng thể đơn dòng Anti HIV-1 p24, Gelatin. Chất bảo quản: natri azid + Dung dịch chứa kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 đánh dấu ALP và kháng thể đa dòng Anti HIV-1 p24. Chất bảo quản: natri azid + Dung dịch tiền xử lý: chứa chất diện hoạt - Hóa chất hiệu chuẩn Công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể Anti HIV-1, kháng thể Anti HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 P24 trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus HIV kháng nguyên ở người. - Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang (CLEIA) Ngưỡng đo: đơn vị C.O.I. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
876 | Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm HBcAb, HCVAb, Anti-HIV 1/2, HBsAg. | Lọ | 4 ml | 5 | 6650000 | 33250000 | 1 | 6650000 | Kiểm chuẩn cho xét nghiệm Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HIV, HBsAg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
877 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Lọ | 5 ml | 2 | 5305300 | 10610600 | - | - | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm. Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên Hepatitis B e (HBeAg). Phù hợp sử dụng trên hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
878 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm âm tính | Hộp | 1 x 5ml | 2 | 3650378 | 7300756 | - | - | Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm truyền nhiễm âm tính. Mẫu không có giá trị tham chiếu. Được sản xuất từ huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
879 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm HAV ab, HbsAb | Hộp | 1 x 5ml | 2 | 3291859 | 6583718 | - | - | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm HAV ab, HbsAb, Nhóm B Mẫu không có giá trị tham chiếu Được sản xuất từ huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
880 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm HAV IGM, HBcIGM | Hộp | 1 x 5ml | 2 | 9875575 | 19751150 | - | - | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm HAV IGM, HBcIGM, Nhóm A, 1 x 5 ml Mẫu không có giá trị tham chiếu Được sản xuất từ huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
881 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm HBeAb | Hộp | 1 x 5ml | 2 | 4302230 | 8604460 | - | - | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm HBeAb Mẫu không có giá trị tham chiếu Được sản xuất từ huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
882 | Thuốc thử xét nghiệm HBcrAg định lượng | Hộp | 14 test*3 khay | 40 | 12020000 | 480800000 | 12 | 144240000 | Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể (Chất lỏng khi dùng, 230 μL/ Immunoreaction Cartridge) Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB44, HB61 và HB114) (chuột). Dung dịch này chứa gelatin và sẽ chuyển thành gel ở nhiệt độ từ 15 °C trở xuống. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể đánh dấu Enzym (Dạng lỏng, 350 μL/Immunoreaction Cartridge). Chứa kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB91) (chuột) đánh dấu phosphatase Kiềm (ALP: bê) và kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB110) (chuột) đánh dấu phosphatase Kiềm (ALP: bê). Chất bảo quản: natri azid. Công dụng: Để sử dụng nhằm phát hiện định lượng kháng nguyên liên quan đến lõi vi rút Viêm gan B (HBcrAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. - Nguyên lý xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang (CLEIA) Ngưỡng đo: 3,0-7,0 LogU/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
883 | Môi trường canh thang kháng sinh đồ Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES (CAMHBT) | Hộp | Hộp/100x5ml | 20 | 2630000 | 52600000 | 6 | 15780000 | Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES (CAMHBT) Thành phần: Dung dịch chứa các ion canxi, ion magie, canh thanh Mueller Hinton và đệm TES Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
884 | Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES | Hộp | Hộp/100x11ml | 40 | 3684000 | 147360000 | 12 | 44208000 | Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES dùng cho khay kháng sinh đồ Thành phần: Dung dịch chứa các ion canxi, ion magie, canh thanh Mueller Hinton và đệm TES Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
885 | Môi trường canh thang thực hiện kháng nấm đồ | Hộp | Hộp 10x11ml | 30 | 1580000 | 47400000 | 9 | 14220000 | Môi trường canh thang thực hiện kháng nấm đồ Thành phần: Chứa L-glutamine, Dextrose, RPMI 1640 Powder, và MOPS Free Acid Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
886 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Bộ | Bộ 4 chai 250ml | 30 | 500000 | 15000000 | 9 | 4500000 | Thành phần: Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranine chai 250ml. Dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
887 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen | Bộ | Bộ 3 chai 250ml | 30 | 480000 | 14400000 | 9 | 4320000 | Thành phần: Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylen Blue chai 250ml. Dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
888 | Bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh in vitro phát hiện kháng thể kháng Aspergillus trong huyết thanh người | Hộp | hộp 20 test | 50 | 4900000 | 245000000 | 15 | 73500000 | Xét nghiệm nhanh dựa trên công nghệ sắc ký miễn dịch, phát hiện đồng thời cả kháng thể kháng Aspergillus IgG và IgM trong huyết thanh người . Độ nhạy ≥ 90.9% Độ đặc hiệu ≥ 96.3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
889 | Bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh in vitro β-lactamase CTX-M-14 và CTX-M-15 trong nuôi cấy vi khuẩn | Hộp | 20 test/hộp | 20 | 7600000 | 152000000 | 6 | 45600000 | Bộ dụng cụ dựa trên công nghệ màng với các hạt nano vàng dạng keo. Được sử dụng nhằm mục đích phát hiện các ß-lactamase nhóm 1 (CTX-M-15-like) , nhóm 8 (CTX-M- 8 like) và nhóm 9 (CTX-M-14-like) từ khuẩn lạc vi khuẩn Enterobacteriaceae phát triển trên đĩa thạch. Kết quả có thể quan sát trong 15 phút Độ nhạy ≥ 98% Độ đặc hiệu ≥ 99% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
890 | Bộ xét nghiệm định tính DNA của virus đậu mùa khỉ | Test | Bộ/96 test | 192 | 340000 | 65280000 | 57 | 19380000 | Xét nghiệm định tính DNA của virus đậu mùa khỉ. Thuốc thử đông khô. Thành phần: - Dải 8 giếng Monkeypox virus - Đệm hoàn nguyên - Chứng dương Monkeypox virus - Chứng âm - Nước không chứa RNAse/DNAse Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
891 | Bộ xét nghiệm định tính DNA/RNA của 1 virus, 2 ký sinh trùng và 8 vi khuẩn gây bệnh ve truyền | Test | Bộ/48 test | 480 | 670000 | 321600000 | 144 | 96480000 | Xét nghiệm này được sử dụng để định danh và phân biệt RNA virus hoặc DNA bộ gen đặc hiệu của virus viêm não do ve (TBEV), Rickettsia spp., Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), Borrelia miyamotoi và/hoặc Borrelia hermsii, Anaplasma phagocitophylum và/hoặc Coxiella burnetii trong máu, huyết thanh, mẫu mô và nuôi cấy vi sinh vật từ ve, sinh thiết da, dịch não tủy (CSF) và dịch hoạt dịch. Thuốc thử đông khô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
892 | Bộ xét nghiệm định tính RNA của Influenza A (H1N1) pdm09, H3N2, H5N1 và H7N9 | Test | Bộ/96 test | 480 | 400000 | 192000000 | 144 | 57600000 | Xét nghiệm định tính RNA và phân biệt đặc hiệu các phân nhóm cúm A (H1N1)pdm09, H3N2, H5N1 và H7N9 trong các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp. Thuốc thử đông khô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
893 | Bộ xét nghiệm định tính và phân biệt RNA của các chủng huyết thanh của virut Dengue | Test | Bộ/48 test | 240 | 710000 | 170400000 | 72 | 51120000 | Xét nghiệm xác định đặc hiệu các type huyết thanh của virus sốt xuất huyết trong các mẫu lâm sàng. Thuốc thử đông khô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
894 | Bộ xét nghiệm kháng nguyên Cryptococcal | Hộp | Hộp 50 test | 10 | 16640000 | 166400000 | 3 | 49920000 | Xét nghiệm dùng để phát hiện định tính hoặc bán định lượng polysaccharide dạng nang của phức hợp loài Cryptococcus (Cryptococcus neoformans và Cryptococcus gattii) trong huyết thanh,huyết tương, máu toàn phần (tĩnh mạch và đầu ngón tay) và dịch não tủy. Độ nhạy, độ đặc hiệu trên mẫu huyết thanh và dịch não tủy: 100% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
895 | Bộ xét nghiệm nhanh định tính kháng nguyên Aspergillus galactomannan | Hộp | Hộp 50 test | 80 | 13750000 | 1100000000 | 24 | 330000000 | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính Aspergillus galactomannan trong các mẫu huyết thanh và dịch rửa phế quản phế nang. Có thể đọc trực quan hoặc thiết bị hỗ trợ sử dụng đèn LED ở bước sóng 525nm để đọc kết quả. Độ nhạy trên mẫu huyết thanh ≥ 99% Độ đặc hiệu trên mẫu huyết thanh ≥ 97% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
896 | Bộ xét nghiệm phát hiện và phân biệt cụ thể RNA của virus Zika, Dengue và/hoặc Chikungunya | Test | Bộ/96 test | 192 | 420000 | 80640000 | 57 | 23940000 | Xét nghiệm phát hiện và phân biệt cụ thể các loại virus Zika, Dengue và/hoặc Chikungunya trong các mẫu lâm sàng RNA được chiết xuất từ ​​mẫu bệnh phẩm, khuếch đại bằng RT-PCR và phát hiện bằng đầu dò nhuộm huỳnh quang đặc hiệu cho virus Zika, Dengue và Chikungunya. Thuốc thử đông khô. Thành phần: - Dải 8 giếng Zika, Dengue & Chikungunya - Đệm hoàn nguyên - Chứng dương Zika, Dengue & Chikungunya - Chứng âm - Nước không chứa RNAse/DNAse Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
897 | Bộ xét ngiệm định tính và phân biệt DNA của DNA của Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi | Test | Bộ/48 test | 240 | 710000 | 170400000 | 72 | 51120000 | Xét nghiệm phát hiện và phân biệt đặc hiệu DNA của Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae và/hoặc Plasmodium knowlesi trong mẫu máu toàn phần. Thuốc thử đông khô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
898 | Đầu chia mẫu cho máy phân phối huyền dịch | Hộp | Hộp 100 cái | 70 | 3000000 | 210000000 | 21 | 63000000 | Đầu phân phối dùng một lần giúp định lượng nhanh và chính xác hầu hết các đĩa 96 giếng, sử dụng với máy phân phối tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
899 | Khay kháng nấm đồ với isavuconazole | Hộp | Hộp 10 khay | 30 | 2800000 | 84000000 | 9 | 25200000 | - Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán kháng nấm đồ Isavuconazole bằng phương pháp vi pha loãng. - Sử dụng chất chỉ thị màu alamarBlue - Thành phần kháng nấm (dải nồng độ - µg/ml): Anidulafungin (0.015-8), Micafungin (0.008-8), Caspofungin (0.008-8), Isavuconazole (0.008 -8), Posaconazole (0.008-8), Voriconazole (0.008-8), Itraconazole (0.015-16), Fluconazole (0.12-256), Amphotericin B (0.12-8) - Bảo quản: 15 -25°C, tránh ánh sáng mặt trời và các nguồn nhiệt trực tiếp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
900 | Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn Gram âm | Hộp | Hộp/10 khay | 5 | 2770000 | 13850000 | 1 | 2770000 | - Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán vi khuẩn Gram âm - Thành phần kháng sinh: Imipenem, Ceftazidime/avibactam, Colistin, Ceftolozane / Tazobactam 4, Ciprofloxacin, Aztreonam, Meropenem, Cefoxitin, Cefepime, Piperacillin / Tazobactam liều cố định 4, Ceftazidime, Gentamicin, Ertapenem, Tigecyline, Temocillin, Trimethoprim / Sulfamethoxazole. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
901 | Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram âm với beta-lactam mới và Cefiderocol | Hộp | Hộp 10 khay | 1 | 23440000 | 23440000 | - | - | - Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán kháng sinh đồ vi khuẩnGram âm bằng phương pháp vi pha loãng. - Thành phần kháng sinh: Amikacin, Aztreonam, Cefepime, Cefiderocol, Ceftazidime/Avibactam Constant 4, Ceftolozane/Tazobactam Constant 4. Colistin, Eravacycline, Fosfomycin+glucose-6-phosphate, Imipenem, Imipenem/Relebactam Constant 4, Meropenem, Meropenem/Vaborbactam Constant 8, Piperacillin/Tazobactam Constant 4, Positive Control. Tigecycline, Tobramycin Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
902 | Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn Gram dương dễ mọc | Hộp | Hộp/10 khay | 2.5 | 3040000 | 7600000 | - | - | - Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán kháng sinh đồ các vi khuẩn Gram dương - Thành phần kháng sinh: Chloramphenicol, Daptomycin, Gentamicin, Linezolid, Rifampin, Trimethoprim/sulfamethoxazole, Quinupristin/Dalfopristin, Tetracycline, Erythromycin, Oxacillin + 2% NaCl, Ampicillin, Penicillin, Vancomycin, Levofloxacin, Tigecycline, Moxifloxacin, Clindamycin, Streptomycin, Ciprofloxacin, Nitrofurantoin, D test 1, D test 2, Cefoxitin screen. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
903 | Khay kháng sinh đồ với kháng sinh Colistin | Hộp | Hộp/10 khay | 40 | 2630000 | 105200000 | 12 | 31560000 | - Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán kháng sinh đồ với colistin - Khay được thiết kế có thể thực hiện cùng lúc ≥ 8 mẫu/khay với kháng sinh Colistin. - Thành phần kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): Colistin (0.12-128) x 8 hàng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
904 | Môi trường kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh đối với Haemophilus species | Hộp | 10 đĩa | 50 | 290850 | 14542500 | 15 | 4362750 | Môi trường thường dùng để thực hiện thao tác kháng sinh đồ trong lâm sàng, được đề xuất bởi CLSI cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh đối với Haemophilus species. Đĩa 90mm. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Yeast Extract, Hematin, NAD, Agar, pH 7.3 ± 0.2 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
905 | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí | Hộp | 10 đĩa | 8 | 760000 | 6080000 | 2 | 1520000 | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí. Môi trường chứa các yếu tố tăng trưởng: yeast extract (cao nấm men), hemin và vitamin K3 và thêm máu cừu, Chất khử (L-cystine) và dextrose, pH 7.3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
906 | Môi trường tạo màu phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B | Hộp | 10 đĩa | 20 | 418950 | 8379000 | 6 | 2513700 | Thành phần: Peptone and yeast extract, Salts, Chromogenic mix, Growth factors mix, Selective mix, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C; Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sinh màu được sử dụng để phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
907 | Nước khử khoáng | Hộp | Hộp/100x5ml | 40 | 2630000 | 105200000 | 12 | 31560000 | Thành phần: Nước khử khoáng vô trùng. Môi trường pha loãng các vi sinh vật được phân lập từ các mẫu lâm sàng để thử nghiệm độ nhạy cảm kháng sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
908 | Sinh phẩm miễn dịch emzyme phát hiện Histoplasma Galactomannna trong nước tiểu | Hộp | Hộp 96 test | 2.5 | 56640000 | 141600000 | - | - | Bộ dụng cụ xét nghiệm EIA phát hiện kháng nguyên Histoplasma Galactomannna trong nước tiểu bao gồm: - Khay vi thể 96 giếng - Dung dịch Wash Buffer , dung dịch cộng hợp, dung dịch dừng phản ứng, cơ chất tạo màu - Chứng âm, chứng dương, tiêu chuẩn Đọc kết quả với đầu đọc bước sóng kép, với độ hấp thụ đọc ở bước sóng 450 nm và 620/630 nm Chứng nhận CE hoặc FDA với mẫu nước tiểu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
909 | Test nhanh phát hiện và phân biệt 5 loại enzym carbapenemase KPC, OXA, VIM, IMP, NDM | Hộp | Hộp 20 test | 40 | 6400000 | 256000000 | 12 | 76800000 | Test nhanh phát hiện và phân biệt 5 loại enzym carbapenemase (enzyme kháng Carbapenem). Phân biệt 5 nhóm bao gồm KPC, OXA, VIM, IMP và NDM. Độ nhạy: ≥ 98% Độ đặc hiệu: ≥ 99% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
910 | Xét nghiệm định tính phát hiện Rotavirus, Adenovirus và Norovirus | Hộp | Hộp 20 test | 30 | 8090000 | 242700000 | 9 | 72810000 | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch một bước phát hiện định tính các kháng nguyên Rotavirus và Adenovirus. Kết quả có thể diễn giải trực quan hoặc sử dụng máy đọc sắc ký miễn dịch. Độ nhạy: Rotavirus ≥ 99.9%, Adenovirus≥ 99,9%, Norovirus ≥ 90% Độ đặc hiệu: Rotavirus ≥ 99.9%, Adenovirus ≥ 99,9%, Norovirus ≥ 97% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
911 | Xét nghiệm định tính β-D-Glucan trong huyết thanh | Hộp | Hộp 15 ống | 150 | 25652000 | 3847800000 | 45 | 1154340000 | Phát hiện định tính (1→3)-β-D-glucan trong huyết thanh của bệnh nhân có các triệu chứng sớm nhiễm trùng nấm xâm lấn. Xét nghiệm so màu dựa trên protease zymogen. Thành phần: 10 ống thuốc thử Fungitell đặc hiệu (1→3)-β-D-glucan dạng đông khô 5 ống chất chuẩn glucan Fungitell. Xét nghiệm được thực hiện trong vòng 01 giờ Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
912 | Xét nghiệm GDH-Toxins phát hiện GDH và C. difficile toxin A và B | Hộp | Hộp 20 test | 5 | 9900000 | 49500000 | 1 | 9900000 | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính một bước sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do Clostridium difficile gây ra bằng cách phát hiện định tính glutamate dehydrogenase (GDH) và C. difficile toxin A và B trong phân người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
913 | Bộ xét nghiệm bán định lượng DNA của 15 vi khuẩn và định tính DNA/RNA của 3 vi khuẩn, 9 vi rút, 7 gen kháng thuốc | Test | 30 test | 75 | 5858000 | 439350000 | 22 | 128876000 | Xét nghiệm axit nucleic đa mồi phát hiện và xác định axit nucleic của virus và vi khuẩn đường hô hấp, các gen kháng kháng sinh được lựa chọn trong các mẫu đờm hoặc các mẫu dịch phế quản phế nang.. Có thể phát hiện 34 tác nhân gây bệnh gồm Vi khuẩn, Virus và gen kháng kháng sinh Độ nhạy ≥ 96.3% Độ đặc hiệu ≥ 97.3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
914 | Hóa chất, chất thử dùng cho máy định danh vi khuẩn Meningitis/Encephalitis (ME) Panel | Test | 30 test | 150 | 3939000 | 590850000 | 45 | 177255000 | Xét nghiệm axit nucleic đa mồi phát hiện và xác định đồng thời axit nucleic của virus và vi khuẩn và nấm men trực tiếp từ mẫu bệnh phẩm dịch não tủy (CFS) thu được bằng cách chọc dò tủy sống từ những người có dấu hiệu viêm màng não và/hoặc viêm não. Có thể phát hiện 14 tác nhân gây bệnh gồm Vi khuẩn, Virus và nấm men Độ nhạy ≥ 94% Độ đặc hiệu ≥ 99.8% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
915 | Môi trường dinh dưỡng cho ống nuôi cấy vi khuẩn lao | Hộp | Hộp 12 lọ | 8 | 3144000 | 25152000 | 2 | 6288000 | - Dùng trong quy trình phục hồi và phát hiện vi khuẩn mycobacteria. Thành phần: - 6 lọ Chất làm giàu + 6 lọ hỗn hợp kháng sinh đông khô - Gồm lọ chứa 15mL chất làm giàu Middlebrook OADC với công thức trên 1L nước tinh khiết: 50.0g Bovine albumin, 20.0g Dextrose, 1.1g Polyoxyethylene stearate, 0.03g Catalase, 0.1g Oleic axit; và lọ chứa hỗn hợp kháng sinh đông khô: Polymyxin B 6,000 đơn vị, Amphotericin B 600 µg, Nalidixic axit 2,400 µg, Trimethoprim 600 µg, Azlocillin 600 µg.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
916 | Ống nuôi cấy vi khuẩn lao | Hộp | Hộp 100 ống | 8 | 7111000 | 56888000 | 2 | 14222000 | - Dùng trong quy trình phục hồi và phát hiện vi khuẩn mycobacteria. -Mỗi ống chứa 110µL chất chỉ thị huỳnh quang Tris 4, 7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride pentahydrate và 7mL canh trường Middlebrook 7H9: 5.9g; Casein Peptone 1.25g. - Bảo quản ở 2 - 25oC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
917 | Khay thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên virus cúm A/B | Hộp | Hộp 25test | 500 | 1550000 | 775000000 | 150 | 232500000 | Khay thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện và phân biệt kháng nguyên vi rút cúm A và cúm B từ dịch mũi, dịch hầu họng và dịch tỵ hầu Ngưỡng phát hiện Cúm A ≤ 6,88*10^2 TCID50/mL. Cúm B ≤ 1,88*10^2 TCID50/mL Hiệu quả chẩn đoán Cúm A: - Độ nhạy: 100%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,2% - Độ chính xác ≥ 99,3% Hiệu quả chẩn đoán Cúm B: - Độ nhạy tương quan: 100%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,6% - Độ chính xác ≥ 99,6% Không phản ứng chéo với: coronavirus-229E, coronavirus-NL63, coronavirus-OC43, coronavirus-HKU1, parainfluenza, Enterovirus, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, MERS-coronavirus, SARS-coronavirus, virus adenovirus và virus hợp bào hô hấp ở người. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
918 | Hóa chất Sodium Hydroxide | Hộp | 1kg | 4 | 282960 | 1131840 | 1 | 282960 | Hóa chất tinh thể Sodium Hydroxide dùng để pha dung dịch kiềm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
919 | Khoanh giấy kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Cefoperazone- sulbactam 75/30) | Hộp | 5x50 Discs | 2.5 | 640000 | 1600000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Cefoperazone/ Sulbactam có nồng độ 105μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
920 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn ( KGKS Nitrofurantoin) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Nitrofurantoin có nồng độ 300 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
921 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Gentamicin 10µg) | Hộp | 5x50 Discs | 7 | 450000 | 3150000 | 2 | 900000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Gentamicin có nồng độ 10 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
922 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Gentamicin 120µg) | Hộp | 5x50 Discs | 0.5 | 550000 | 275000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Gentamicin có nồng độ 120 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
923 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Amikacin) | Hộp | 5x50 Discs | 8 | 525000 | 4200000 | 2 | 1050000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Amikacin có nồng độ 30µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
924 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Amoxicillin+Clavulanic acid) | Hộp | 5x50 Discs | 8 | 525000 | 4200000 | 2 | 1050000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Amoxycillin/Clavulanic acid có nồng độ 20/10 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
925 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ampicillin) | Hộp | 5x50 Discs | 4 | 525000 | 2100000 | 1 | 525000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Ampicillin có nồng độ 10 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
926 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ampicillin-sulbactam) | Hộp | 5x50 Discs | 15 | 525000 | 7875000 | 4 | 2100000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Ampicillin/Sulbactam có nồng độ 20 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
927 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Azithromycin) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Azithromycin có nồng độ 15 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
928 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Aztreonam) | Hộp | 5x50 Discs | 10 | 525000 | 5250000 | 3 | 1575000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Aztreonam có nồng độ 30 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
929 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Cefepime) | Hộp | 5x50 Discs | 4 | 525000 | 2100000 | 1 | 525000 | -Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Cefepime có nồng độ 30 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
930 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Cefixime 5µg ) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Cefixime có nồng độ 5 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
931 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Cefotaxim) | Hộp | 5x50 Discs | 3 | 514000 | 1542000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Cefotaxime có nồng độ 30μg - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
932 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Cefoxitin) | Hộp | 5x50 Discs | 1.5 | 475000 | 712500 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Cefoxitin có nồng độ 30 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
933 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ceftaroline 30µg ) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 630000 | 1260000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Ceftaroline có nồng độ 30 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
934 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ceftazidime) | Hộp | 5x50 Discs | 4 | 525000 | 2100000 | 1 | 525000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Ceftazidime có nồng độ 30 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
935 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ceftazidime-avibactam 30/20 ) | Hộp | 5x50 Discs | 10 | 550000 | 5500000 | 3 | 1650000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. Khoanh giấy được tẩm Ceftazidime-avibactam có nồng độ 30/20µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
936 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS ceftolozane-tazobactam 40µg ) | Hộp | 5x50 Discs | 10 | 640000 | 6400000 | 3 | 1920000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Ceftolozane-tazobactam nồng độ 40µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
937 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ceftriaxone) | Hộp | 5x50 Discs | 5 | 525000 | 2625000 | 1 | 525000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Ceftriaxone có nồng độ 30 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
938 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Cefuroxime) | Hộp | 5x50 Discs | 5 | 525000 | 2625000 | 1 | 525000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Cefuroxime có nồng độ 30 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
939 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Cephazolin 30µg ) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 540000 | 1080000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Cephazolin có nồng độ 30 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
940 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ciprofloxacin) | Hộp | 5x50 Discs | 5 | 480000 | 2400000 | 1 | 480000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Ciprofloxacin có nồng độ 5 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
941 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Clindamycin) | Hộp | 5x50 Discs | 1 | 525000 | 525000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Clindamycin có nồng độ 2 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
942 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Colistin) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Colistin có nồng độ 10µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
943 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Doxycylin) | Hộp | 5x50 Discs | 1.5 | 525000 | 787500 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Doxycycline có nồng độ 30 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
944 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Ertapenem 10µg ) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Ertapenem có nồng độ 10 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
945 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Erythromycin) | Hộp | 5x50 Discs | 3 | 514000 | 1542000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Erythromycin có nồng độ 15 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
946 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Fosfomycin 200ug) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 575000 | 1150000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Fosfomycin /trometamol có nồng độ 200 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
947 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Imipenem) | Hộp | 5x50 Discs | 10 | 514000 | 5140000 | 3 | 1542000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Imipenem có nồng độ 10µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
948 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Imipenem-relebactam I/R 35µg ) | Hộp | 5x50 Discs | 10 | 3860680 | 38606800 | 3 | 11582040 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm Khoanh giấy được tẩm Imipenem-relebactam nồng độ 35µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
949 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Levofloxacin) | Hộp | 5x50 Discs | 15 | 525000 | 7875000 | 4 | 2100000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Levofloxacin có nồng độ 5µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
950 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Linezolid) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Linezolid có nồng độ 30 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
951 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Meropenem 10µg ) | Hộp | 5x50 Discs | 4 | 525000 | 2100000 | 1 | 525000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Meropenem có nồng độ 10 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
952 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Minocycline ) | Hộp | 5x50 Discs | 15 | 525000 | 7875000 | 4 | 2100000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Minocycline có nồng độ 30 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
953 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Moxifloxacin) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Moxifloxacin có nồng độ 5 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
954 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Optochin 5µg) | Hộp | 5x50 Discs | 5 | 1080000 | 5400000 | 1 | 1080000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Optochin có nồng độ 5µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
955 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Penicillin 10UI) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 517000 | 1034000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Penicillin G có nồng độ 10μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
956 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Piperacillin/Tazobactam) | Hộp | 5x50 Discs | 8 | 525000 | 4200000 | 2 | 1050000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Piperacillin/tazobactam có nồng độ 110 µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
957 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Rifampicin) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Rifampicin có nồng độ 5µg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
958 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Teicoplanin) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 525000 | 1050000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Teicoplanin có nồng độ 30 µg. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
959 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Tetracycline) | Hộp | 5x50 Discs | 2 | 512000 | 1024000 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Tetracycline có nồng độ 30 µg. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
960 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Tobramycin ) | Hộp | 5x50 Discs | 15 | 525000 | 7875000 | 4 | 2100000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Tobramycin có nồng độ 10 µg. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
961 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Trimethoprime-sulfamethoxazol)) | Hộp | 5x50 Discs | 10 | 525000 | 5250000 | 3 | 1575000 | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Trimethoprim/sulphamethoxazole có nồng độ 25 µg. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
962 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn (KGKS Vancomycin) | Hộp | 5x50 Discs | 1.5 | 525000 | 787500 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Vancomycin có nồng độ 30 µg. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
963 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn KGKS Tigecycline) | Hộp | 5x50 Discs | 1.5 | 525000 | 787500 | - | - | - Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. - Khoanh giấy có đường kính 6mm. - Khoanh giấy được tẩm Tigecycline có nồng độ 15 μg Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
964 | Test nhanh chẩn đoán Virus Cúm A/ B | TEST | Hộp 20 khay thử | 10000 | 71000 | 710000000 | 3000 | 213000000 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B là xét nghiệm sắc ký miễn dịch in vitro nhằm định tính phát hiện kháng nguyên nucleoprotein từ cúm A (bao gồm phân nhóm H1N1) và cúm B trong mẫu dịch tỵ hầu, dịch mũi, dịch họng hoặc dịch hút mũi. Đối với mẫu dịch tỵ hầu/dịch mũi: Cúm A Độ nhạy ≥ 99.50% Độ đặc hiệu 100.00% Cúm B Độ nhạy 99.23% Độ đặc hiệu ≥ 100.00% Nồng độ phát hiện: Flu A H1N1 ≤ 1.8×104 TCID, Flu A H2N2 ≤ 3.0×104 TCID50, Flu H3N2 ≤ 3.0×104 TCID50, Flu H5N1≤ 6.0×104 TCID50, Flu A H7N3≤ 6.0×104 TCID50. Phát hiện được tất cả 9 chủng cúm B Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
965 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Amikacin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 4 | 3024000 | 12096000 | 1 | 3024000 | Thanh tẩm kháng sinh Amikacin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
966 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Amoxicillin/clavulanic nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 10 | 4893840 | 48938400 | 3 | 14681520 | Thanh tẩm kháng sinh Amoxicillin/clavulanic nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
967 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Ampicillin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 4 | 5587050 | 22348200 | 1 | 5587050 | Thanh tẩm kháng sinh Ampicillin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
968 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Ampicillin/sulbactam nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 2 | 6441750 | 12883500 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Ampicillin-Sulbactam nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
969 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Azithromycin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 2 | 6365100 | 12730200 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Azithromycin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
970 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Aztreonam nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 2 | 4503450 | 9006900 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Aztreonam nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
971 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Benzylpenicillin nồng độ 0,002-32 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 6 | 3900000 | 23400000 | 1 | 3900000 | Thanh tẩm kháng sinh Benzylpenicillin nồng độ 0.002 -32 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
972 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Cefepime nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 2 | 4032000 | 8064000 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Cefepime nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
973 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Cefixime nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 2 | 4074000 | 8148000 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Cefixime nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
974 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Cefotaxime nồng độ 0.002-32 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 2 | 4413150 | 8826300 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Cefotaxime nồng độ 0.002-32 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
975 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Ceftazidime nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 8 | 7434000 | 59472000 | 2 | 14868000 | Thanh tẩm kháng sinh Ceftazidime nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
976 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Ceftriaxone nồng độ 0,002-32 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 5 | 4570650 | 22853250 | 1 | 4570650 | Thanh tẩm kháng sinh Ceftriaxone nồng độ 0,002-32 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
977 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Ciprofloxacin nồng độ 0,002-32 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 4 | 3307500 | 13230000 | 1 | 3307500 | Thanh tẩm kháng sinh Ciprofloxacin nồng độ 0,002-32 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
978 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Clindamycin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 3 | 3843000 | 11529000 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Clindamycin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
979 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Daptomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 2 | 5954550 | 11909100 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Daptomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
980 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Doxycyline nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 5 | 4074000 | 20370000 | 1 | 4074000 | Thanh tẩm kháng sinh Doxycyline nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
981 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Erythromycin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 3 | 5865300 | 17595900 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Erythromycin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
982 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Fosfomycin nồng độ 0,032-512 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 4 | 11071200 | 44284800 | 1 | 11071200 | Thanh tẩm kháng sinh Fosfomycin nồng độ 0,032-512 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
983 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Gentamicin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 4 | 4774350 | 19097400 | 1 | 4774350 | Thanh tẩm kháng sinh Gentamicin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
984 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Imipenem nồng độ 0,002-32 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 6 | 3904740 | 23428440 | 1 | 3904740 | Thanh tẩm kháng sinh Imipenem nồng độ 0,002-32 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
985 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Levofloxacin nồng độ 0.002 -32 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 6 | 5085000 | 30510000 | 1 | 5085000 | Thanh tẩm kháng sinh Levofloxacin nồng độ 0.002 -32 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
986 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Linezolid nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 3 | 3865050 | 11595150 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Linezolid nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
987 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Meropenem nồng độ 0,002-32 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 10 | 4126500 | 41265000 | 3 | 12379500 | Thanh tẩm kháng sinh Meropenem nồng độ 0.002 -32 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
988 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Metronidazole nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 3 | 3937500 | 11812500 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Metronidazol nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
989 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Minocycline nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 8 | 4158000 | 33264000 | 2 | 8316000 | Thanh tẩm kháng sinh Minocycline nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
990 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Piperacillin/Tazobactam nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 5 | 5344500 | 26722500 | 1 | 5344500 | Thanh tẩm kháng sinh Piperacillin/Tazobactam nồng độ 0.016 -256µg/ml và Tazobactam nồng độ 4µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
991 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Teicoplanin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 1 | 4503450 | 4503450 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Teicoplanin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
992 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Tetracycline nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 2 | 5821200 | 11642400 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Tetracycline nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
993 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Tobramycin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 3 | 4503450 | 13510350 | - | - | Thanh tẩm kháng sinh Tobramycin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
994 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Trimethoprim/sulphamethoxazole nồng độ 0,002-32 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 8 | 3937500 | 31500000 | 2 | 7875000 | Thanh tẩm kháng sinh Trimethoprim/sulphamethoxazole nồng độ 0,002-32 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
995 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Vancomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Hộp | 30 thanh | 4 | 4032000 | 16128000 | 1 | 4032000 | Thanh tẩm kháng sinh Vancomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
996 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B | Hộp | 20 test/hộp | 50 | 840000 | 42000000 | 15 | 12600000 | Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2, Cảm cúm A và Cảm cúm B trong mẫu dịch mũi trước. - Thời gian phát hiện: 15-20 phút Sars-CoV-2: - Độ nhạy ≥ 94.59% - Độ đặc hiệu ≥ 99.11% Cúm A: - Độ nhạy ≥ 97.06% - Độ đặc hiệu ≥ 99.55% Cúm B: - Độ nhạy ≥ 95% - Độ đặc hiệu ≥99.11% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
997 | Test nhanh phát hiện và phân biệt 6 loại kháng nguyên Influenzae A, Influenzae B, RSV, SARS-CoV-2, Adenovirus Streptococcus group A trong bệnh phẩm dịch hô hấp | Hộp | 20 test/hộp | 50 | 2560000 | 128000000 | 15 | 38400000 | Test nhanh phát hiện và phân biệt 6 loại kháng nguyên Influenzae A, Influenzae B, RSV, SARS-CoV-2, Adenovirus Streptococcus group A trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người - Thời gian phát hiện:: 20-25 phút Kết quả - Độ chính xác ≥ 99% - Độ nhạy :≥ 90% - Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
998 | Dung dịch nhuộm Giemsa | Chai | Chai 1 lít | 5 | 1800000 | 9000000 | 1 | 1800000 | Thành phần: + Eosin, C.I. 45380 >2,5 g/L + Methylene blue-Azures, C.I. 52015 >4,5 g/L + Methanol 50 % + Glycerol 50 % Độ pH: 6.8-7.2 ( Ở nhiệt độ 20 độ C) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
999 | Bộ hóa chất nhuộm PAS | Bộ | Bộ 3 chai x 500ml | 2 | 4500000 | 9000000 | - | - | Bộ hóa chất gồm có: + Dung dịch nhuộm Schiff: Thành phần gồm có: Nước 98%; Hydrochloric Acid: <5%; Potassium Metabisulfite: ≤ 4; C.I. Basic red 9 monohydrochloride <1% + Dung dịch Acid Periodic 1%: Thành phần gồm có: Nước: >98%, Periodic Acid: <2% + Dung dịch nhuộm Hematoxylin harris: Thành phần gồm có: Nước, Hematoxylin, Muối Aluminum. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
1000 | Dung dịch formalin đệm trung tính 10% | Lít | 5L | 750 | 121000 | 90750000 | 225 | 27225000 | Thành phần: Formaldehyde Solution 4% p/v Đệm pH 7,0. Ổn định bằng metanol Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
1001 | Hóa chất thay thế xylen | Can | 5L | 40 | 2100000 | 84000000 | 12 | 25200000 | Chất thay thế Xylen là một dung môi isoparaffin H có thể được sử dụng để xử lý mô trong các mẫu mô và tế bào học Isoparaffin H > 99% Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
1002 | Keo gắn lamen - Mounting medium | Chai | Chai 118ml | 3 | 720000 | 2160000 | - | - | Hóa chất dùng để gắn phủ lên mô bệnh phẩm; dạng lỏng, không màu, mùi thơm - Thành phần gồm có: Toluene; Acrylate Polymer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
1003 | Paraffin hạt tinh khiết | Túi | Túi 1kg | 80 | 263000 | 21040000 | 24 | 6312000 | Tính chất vật lý: paraffin dạng rắn, có màu trắng, không mùi, Thành phần gồm có: Sáp paraffin tinh khiết và sáp Hydrocarbon, Benzen, ethenyl-, polymer với 1-methylethenyl) benzen, hydro hóa. Điểm nóng chảy 54-57ºC Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
1004 | Dung dịch nhuộm Hematoxylin harris | Chai | Chai 1000ml | 25 | 1680000 | 42000000 | 7 | 11760000 | Dùng để nhuộm nhân trong mô học tế bào. Thành phần: Haematoxylin: 0.5%; Aluminium Sulphate: 6%; Ethylene glycol: 15%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Đạt chứng nhận CE hoặc FDA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
1005 | Dung dịch nhuộm Eosin Y | Chai | Chai 500ml | 15 | 800000 | 12000000 | 4 | 3200000 | Eosin Y dung dịch nhuộm có chứa cồn - Thành phần gồm có: - Ethyl Alcohol <75%; Nước <25%; Isopropyl Alcohol <5%; Methyl Alcohol <5%; Acetic Acid <5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
1006 | Gel cắt lạnh | Chai | chai 118 ml | 5 | 400000 | 2000000 | 1 | 400000 | Sản phẩm được sử dụng trong việc cắt lạnh mẫu mô. Thành phần chứa Polyethylene glycol < 5%. Tính chất vật lý: chất lỏng không màu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
1007 | Acid nitric | Chai | Chai 500ml | 5 | 210000 | 1050000 | 1 | 210000 | Thành phần: Acid Nitric (HNO3) đậm đặc 65% - 68%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
Note on J718: ====== ID#AAABwLb1zJg Admin (2025-11-17 02:34:58) Admin: