# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt (Model: Somatom Difinition Edge)

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc

2. Mục tiêu công việc:

| STT | Nội dung công việc | Mục tiêu công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt (Model: Somatom Difinition Edge) | Sửa chữa và thay thế linh kiện đảm bảo cho hệ thống hoạt động bình thường |

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Có giấy ủy quyền của chính hãng Siemens.

- Yêu cầu đối với linh kiện thay thế: Sản xuất từ năm 2025 trở về sau, hàng mới 100%.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (nếu có yêu cầu) (CO, CQ, tờ khai hải quan, Invoice, Packing List, vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp, giấy phép nhập khẩu (nếu có); giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước khi giao hàng).

- Cam kết các linh kiện, phụ tùng thay thế tương thích với Hệ thống đang yêu cầu thực hiện dịch vụ.

- Cam kết đảm bảo an toàn về kỹ thuật khi thực hiện dịch vụ.

- Trong thời gian bảo hành khi thiết bị có sự cố công ty có trách nhiệm cử nhân viên kỹ thuật có mặt tại nơi sử dụng trong vòng 24 giờ (từ Thứ 2 đến Thứ 6) và 48 giờ (đối với ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi nhận được yêu cầu. Trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi do linh kiện thay thế bị hư hỏng, công ty phải có giải pháp tạm thời để thiết bị hoạt động sau đó hai bên sẽ thống nhất giải quyết chính thức.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

| STT | Quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ yêu cầu tối thiểu | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt (Model: Somatom Difinition Edge) Bóng phát tia X của hệ thống CT Scanner 128 lát cắt: - Tương thích với Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt (Model: Somatom Difinition Edge). - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng hoặc tối đa 250.000ss kể từ ngày thay mới. - Thông số: + Công suất danh nghĩa đầu vào của anode tại công suất nhiệt tham chiếu 4,6 kW: F1 (tiêu điểm UHR nhỏ): 48 kW; F2 (tiêu điểm nhỏ): 100 kW + Khả năng trữ nhiệt của Anode: 400 000 J = (0,5MHU) + Vật liệu đầu Anode: Hợp kim rhenium – tungsten + Điện áp danh nghĩa: 145kV + Hiệu suất tỏa nhiệt tối đa của anode: > 4,8 MJ/min; > 6,5 MHU/min + Tần số Anode tối đa: 160 Hz + Hiệu suất tản nhiệt liên tục: 4,6 kW + Góc Anode: 7o + Tiêu điểm danh nghĩa: F1 (tiêu điểm UHR nhỏ): 0,7 x 0,7; F2 (tiêu điểm nhỏ): 0,9 x 1,1 + Bộ lọc giảm liều: ≥ 6,8 mm Al / 145 kV + Mức rò tia ở 145 kV/4,6W với khoảng cách 1m: < 0,8mGy/h Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ môi trường: từ 18o C đến 30 o C + Độ ẩm trung bình: từ 20% đến 75% + Áp suất khí quyển: Từ 700hPa đến 1060 hPa Vận chuyển và bảo quản: + Nhiệt độ môi trường: từ -20 o C đến 70 o C + Độ ẩm trung bình: Từ 10% đến 90% + Áp suất khí quyển: Từ 700hPa đến 1060 hPa | Gói | 5.196.000.000 |

* Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, kiểm định an toàn bức xạ và thu hồi bộ linh kiện cũ.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

5.1. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật; vận hành chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu dưới sự giám sát của chủ đầu tư và nhân viên kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh thiết bị hoạt động ổn định.

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

5.2. Nghiệm thu hàng hóa/sửa chữa:

- Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm sửa chữa, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử hệ thống, đảm bảo hệ thống sau sửa chữa đạt các thông số kỹ thuật. Thiết bị chỉ được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trên bệnh nhân khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

5.3. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật..., thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật “tương đương” hoặc “tiên tiến hơn” yêu cầu của E-HSMT.