Phụ lục 1 – Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật

(Kèm theo Chương V E-HSMT Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị y tế năm 2025 tại Trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (19 mặt hàng))

- Máy điện tim 3 kênh

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy điện tim 3 kênh | Cái | 4 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau. |  |  |
|  | Chất lượng: mới 100%. |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V (±≤10%), 50/60Hz. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥400C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥85% |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính: 1 máy |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo: |  |  |
|  | Dây nguồn: 1 chiếc |  |  |
|  | Cáp điện tim: 1 chiếc |  |  |
|  | Điện cực loại bóp bóng: 6 chiếc |  |  |
|  | Điện cực kẹp chi: 4 chiếc |  |  |
|  | Giấy in: 1 xấp |  |  |
|  | Bút lau đầu in nhiệt: 1 chiếc |  |  |
|  | Pin sạc: 1 chiếc |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 1 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Đầu vào điện tim |  |  |
|  | Điện trở đầu vào: 50 M (10 Hz) |  |  |
|  | Điện áp offset: 550mV |  |  |
|  | Chức năng bảo vệ đầu vào: Phá rung tim |  |  |
|  | Hệ số lọc nhiễu ở chế độ thông thường: >105dB (tại 10V) |  |  |
|  | Dòng vào: <0.05µA |  |  |
|  | Độ nhạy tiêu chuẩn: 10mm/mV, không quá 2% |  |  |
|  | Nhiễu trong: ≤20µVp-p |  |  |
|  | Nhiễu giữa các kênh: ≤-40dB |  |  |
|  | Tần số đáp ứng: 10 Hz làm điểm chuẩn, 0.05 đến 150 Hz (+0.4 dB/-3.0 dB). 150 Hz (≥71%, lọc cao tần: 150 Hz) |  |  |
|  | Tốc độ lấy mẫu: 8000 mẫu/giây |  |  |
|  | Xử lý dữ liệu dạng sóng |  |  |
|  | Tốc độ lấy mẫu: ≥500 mẫu/ giây, 1.25 µv/LSB |  |  |
|  | Đáp ứng tín hiệu tối thiểu: 20µVp-p |  |  |
|  | Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25/ 35 Hz |  |  |
|  | Bộ lọc cao tần: 75, 100, 150 Hz (3dB) |  |  |
|  | Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60Hz |  |  |
|  | Chống trôi đường cơ bản: |  |  |
|  | Yếu: -20dB (0.1 Hz) |  |  |
|  | Mạnh: -34dB (0.1 Hz) |  |  |
|  | Hằng số thời gian: ≥3.2 s |  |  |
|  | Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV |  |  |
|  | Phát hiện đánh dấu nhịp: có sẵn |  |  |
|  | Chuyển đổi A/D: 32 bit |  |  |
|  | Hiển thị |  |  |
|  | Kích thước: ≥5 inch |  |  |
|  | Loại màn hình: Màn hình màu tinh thể lỏng TFT hoặc tương đương |  |  |
|  | Độ phân giải: ≥800 x 480 điểm |  |  |
|  | Hiển thị dữ liệu: sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, đánh dấu đồng bộ QRS, báo lỗi, tuột điện cực, nhiễu. |  |  |
|  | Ghi |  |  |
|  | Mật độ in: 200 dpi (8 điểm/mm) |  |  |
|  | Độ nhạy dòng quét: 1ms |  |  |
|  | Số kênh: 1, 1 + rhythm, 3 |  |  |
|  | Tốc độ giấy: 25, 50 mm/giây |  |  |
|  | Dữ liệu ghi: sóng điện tim, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, thời gian và ngày tháng, loại chương trình, tốc độ giấy, độ nhạy, lọc, thông tin bệnh nhân (sô ID, giới tính, tuổi). đánh dấu sự kiện, tuột điện cực, nhiễu |  |  |
|  | Loại giấy: chiều rộng 63 mm |  |  |
|  | Nhiễu cơ khí: ≤48 dB ở tốc độ giấy 25 mm/giây |  |  |
|  | Phân tích điện tim |  |  |
|  | Tên chương trình: ECAPS 12C |  |  |
|  | Độ tuổi bệnh nhân phân tích: sơ sinh đến người lớn |  |  |
|  | Mục tìm kiếm: khoảng 200 |  |  |
|  | Mục đánh giá: 5 |  |  |
|  | Nhu cầu điện năng |  |  |
|  | Điện nguồn: AC (100V đến 240V) 10% |  |  |
|  | Tần số đáp ứng:50/60 Hz |  |  |
|  | Nguồn vào: ≤45 VA |  |  |
|  | Thời gian hoạt động của pin: |  |  |
|  | 180 phút (tự động in 3 phút/lần bằng pin mới, ở 25oC) |  |  |
|  | 60 phút ( in liên lục với pin mới ở 25oC) |  |  |
|  | Thời gian sạc pin: trong vòng 3 giờ |  |  |
|  | Giao diện |  |  |
|  | Cổng USB loại A: ≥2 |  |  |
|  | Cổng mạng LAN: |  |  |
|  | Giao tiếp |  |  |
|  | Mạng LAN không dây: tiêu chuẩn mạng LAN không dây được áp dụng: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 5-8năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. |  |  |
|  | - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |  |  |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |  |  |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. |  |  |

- Bơm tiêm điện

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bơm tiêm điện | Cái | 6 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Thiết bị có chứng nhận FDA hoặc CE |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ hoạt động: 10 – 40 độ C; |  |  |
|  | + Độ ẩm hoạt động: 40 – 90 % |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp: Nguồn điện trực tiếp 100-240V, 50-60Hz hoặc Pin sạc |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | - Dây nguồn: 01 cái |  |  |
|  | - Khóa treo máy: 01 cái |  |  |
|  | - PIN sạc tích hợp trong máy: 01 cái |  |  |
|  | -Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Có khả năng xếp chồng các thiết bị lên nhau mà không cần giá treo. |  |  |
|  | PIN sạc:Loại Lithium-Ion, thời gian sử dụng với PIN sạc ≥ 6 giờ tại tốc độ truyền 5ml/h; thời gian sạc PIN: ≤4 giờ. |  |  |
|  | Có sẵn ngôn ngữ sử dụng tiếng Việt trong máy. |  |  |
|  | Màn hình màu, góc nhìn ≥ 75°. |  |  |
|  | Nhập tốc độ truyền bằng nút bấm. |  |  |
|  | Có hiển thị hướng dẫn thao tác tháo, lắp ống tiêm bằng hình ảnh trên màn hình hiển thị. |  |  |
|  | Tốc độ truyền liên tục: |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống tiêm 2/3 ml: ≥ 0.01 đến ≤ 25ml/h, bước tăng tối đa ≤ 0.01 ml |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống 5/6 ml; 10/12 ml: ≥ 0.01 đến ≤ 50ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống 20 ml; 30/35ml: ≥ 0.01 đến ≤100ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống tiêm 50/60 ml: ≥ 0.01 đến ≤ 1800 ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml |  |  |
|  | Tốc độ truyền nhanh: |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống tiêm 2/3 ml: ≥ 1 đến ≤ 150ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống tiêm 5/6 ml: ≥1 đến ≤ 300ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống tiêm 10/12 ml: ≥ 1 đến ≤ 500ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống tiêm 20 ml: ≥ 1 đến ≤ 800ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống tiêm 30/35 ml: ≥1 đến ≤ 1200 ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml |  |  |
|  | + Khi sử dụng ống tiêm 50/60 ml: ≥ 1 đến ≤ 1.750 ml/h, bước tăng tối đa ≤0.01 ml. |  |  |
|  | Độ chính xác truyền: ± 2 % |  |  |
|  | Thể tích truyền: Tối đa ≤ 9000 ml, bước tăng ≤0.01 ml/h. |  |  |
|  | Thời gian truyền: Tối đa ≤ 99 giờ 00 phút. |  |  |
|  | + Ống tiêm sử dụng: 2/3, 5,10, 20, 30, 50/60 (ml). |  |  |
|  | + Cho phép chọn loại ống tiêm sử dụng trên máy |  |  |
|  | Tự động tính tốc độ truyền: Theo thể tích, thời gian và nồng độ thuốc |  |  |
|  | Điều chỉnh tốc độ truyền trong khi máy đang truyền. |  |  |
|  | Có chức năng dừng tạm thời, thông số truyền được lưu lại. |  |  |
|  | Có khả năng kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện bằng tín hiệu không dây. |  |  |
|  | Màn hình thể hiện biểu tượng thường xuyên khi đang truyền: Đang truyền/ngừng truyền, nguồn điện, thời lượng pin sạc còn lại theo giờ và phút; tốc độ truyền; thể tích đã truyền; thể tích truyền còn lại; thời gian truyền còn lại; áp kế thể hiện áp lực tắc nghẽn hiện tại và mức cảnh báo áp lực tắc nghẽn đang cài đặt. |  |  |
|  | + Báo động tắc nghẽn: có ≥ 9 mức cài đặt đặt, áp lực từ 0,1 bar đến 1.2 bar. Hiển thị đồng thời 2 đơn vị áp suất: mmHg và bar khi cài đặt ngưỡng áp lực. |  |  |
|  | + Ngưỡng áp lực sẽ tự động tăng trong quá trình tiêm truyền nhanh. |  |  |
|  | Tự động giảm thể tích truyền nhanh khi báo động tắc nghẽn. |  |  |
|  | Báo động và ngừng bơm: Khi liều lượng sai số tối đa ≤0.2 ml do lỗi hệ thống. |  |  |
|  | Có giới hạn thời gian tối đa khi truyền nhanh bằng tay. |  |  |
|  | Tiền báo động: gần hết thể tích mục tiêu; ống tiêm sắp hết; thời gian truyền sắp hết; pin sắp hết, chế độ KVO sắp được kích hoạt. Nội dung tiền báo động bằng chữ trên nền màu vàng được hiển thị trên màn hình. |  |  |
|  | Báo động hoạt động: Đạt thể tích mục tiêu; ống tiêm hết thuốc; thời gian truyền chọn trước đã hết; hết pin; tắc nghẽn; KVO đã kết thúc; kẹp ống tiêm mở; lắp ống tiêm sai; cẩn đẩy ống tiêm bị khoá, đã đến vị trí dừng cơ học, cố định ống tiêm thất bại. Nội dung báo động hoạt động bằng chữ màu đỏ được hiển thị trên màn hình. |  |  |
|  | Cảnh báo nhắc nhở: |  |  |
|  | + Đã lắp ông tiêm nhưng không cho thiết bị hoạt động trong vòng 2 phút |  |  |
|  | + Không kích bắt đầu truyền cho bơm sau khi đã lắp ống tiêm và cài đặt các thông số trong vòng 20 giây. |  |  |
|  | + Sau khi hết thời gian chờ (standby) |  |  |
|  | Có thể tắt âm tiền báo động trong khoảng ≥2 phút |  |  |
|  | Có chức năng kết nối với phòng nhân viên |  |  |
|  | Kháng ẩm: chuẩn ≥IP 34. |  |  |
|  | Chống sốc chống nhiễu: loại CF II |  |  |
|  | - Chức năng tính liều lượng thuốc: |  |  |
|  | + Đơn vị liều: mg, μg, ng, IU. mEq, mmol. |  |  |
|  | + Các thông số cài đặt bao gồm: Thông số bệnh nhân (Cân nặng hoặc cân nặng và chiều cao) và liều lượng thuốc cần điều trị theo mg/phút hoặc mmol/24 giờ |  |  |
|  | - Chức năng thư viện thuốc: |  |  |
|  | + Tối đa ≥3000 tên thuốc với thông số trị liệu, có thể chia thành ≥30 danh mục. |  |  |
|  | + Cho phép đặt giới hạn tốc độ truyền cho mỗi loại thuốc, bao gồm giới hạn cứng và giới hạn mềm |  |  |
|  | + Mã hoá màu thuốc |  |  |
|  | Có chức năng khóa bàn phím, tránh thay đổi cài đặt. |  |  |
|  | Có chức năng tráng đường truyền tự động. |  |  |
|  | Tốc độ truyền giữ vein : |  |  |
|  | + Khi tốc độ truyền ≥ 10 ml/giờ: tốc độ truyền giữ vein =3ml/giờ; |  |  |
|  | + Khi tốc độ truyền < 10 ml/giờ: tốc độ truyền giữ vein= 1ml/giờ; |  |  |
|  | + Khi Tốc độ truyền < 1 ml/h: Tốc độ truyền giữ vein = tốc độ truyền. |  |  |
|  | Khóa treo: Có thể xoay 2 chiều ngang (cố định máy lên ray gắn tường) và đứng (cố định máy lên kẹp đứng (cọc dịch truyền)). |  |  |
|  | Có cơ chế hỗ trợ chống liều truyền nhanh không mong muốn trong khi lắp đặt ống tiêm. |  |  |
|  | Bộ nhớ ≥1000 sự kiện. |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành:≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 5-8năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. |  |  |
|  | - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |  |  |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. |  |  |

- Máy theo dõi bệnh nhân

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%; |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Điện nguồn sử dụng: 220V (±≤10%), 50-60 Hz |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: phù hợp với môi trường Việt Nam. |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính theo dõi các thông số ECG, SpO2, NIBP, Temp, Resp, PR: 01 máy |  |  |
|  | Cáp, điện cực điện tim ECG: 01 bộ |  |  |
|  | Cáp, sensor đo SpO2 người lớn: 01 bộ |  |  |
|  | Cáp, bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 bộ |  |  |
|  | Đầu dò đo nhiệt độ: 01 bộ |  |  |
|  | Khối đo EtCO2: 1 bộ |  |  |
|  | Máy in nhiệt: 01 bộ |  |  |
|  | Giấy in nhiệt: 01 cuộn |  |  |
|  | Pin sạc: 01 bộ |  |  |
|  | Dây nguồn: 01 cái |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Màn hình LCD màu, ≥ 15.6 inch |  |  |
|  | Hiển thị 10 dạng sóng, phân tích ECG lên tới 12 đạo trình |  |  |
|  | Tính toán mạnh mẽ (Huyết học, Thuốc giảm đau, Oxy, Thông khí) |  |  |
|  | Phát hiện máy tạo nhịp tim |  |  |
|  | Phân tích ST & loạn nhịp tim |  |  |
|  | SpO2 hỗ trợ PVI và PI, độ tưới máu thấp 0.2% |  |  |
|  | Mô-đun độ mê sâu và theo dõi giãn cơ tùy chọn |  |  |
|  | Có khả năng kết nối với hệ thống monitor trung tâm, hỗ trợ giao thức HL7 đến HIS |  |  |
|  | Điều chế âm xung SpO2 (Âm sắc) |  |  |
|  | Hỗ trợ đầu ra VGA |  |  |
|  | Đánh giá xu hướng đồ họa & bảng (120 giờ) |  |  |
|  | 48 giờ xem xét sóng công bố đầy đủ cho mỗi bệnh nhân (được lưu trong thẻ SD) |  |  |
|  | Các tùy chọn đa thông số thỏa mãn cho ICU,CCU,NICU |  |  |
|  | Cấu hình: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, PR, RESP, pin Li-ion |  |  |
|  | Tùy chọn: Màn hình cảm ứng, ECG 12 đạo trình, Masimo / Nellcor SpO2, IBP, C.O., EtCO2, Multi-Gas, BIS, NMT, VGA, Máy in nhiệt, CMS không dây/có dây, bao đo có thể tái sử dụng |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Hiển thị |  |  |
|  | ≥15.6 màn hình LCD TFT (tùy chọn màn hình cảm ứng) |  |  |
|  | Độ phân giải: 1366 x 768 |  |  |
|  | Số lượng dấu vết: 12 dạng sóng |  |  |
|  | ECG |  |  |
|  | Đạo trình: 3 đạo trình, 5 đạo trình, 12 đạo trình |  |  |
|  | Nhịp tim (Định dạng số) |  |  |
|  | Dạng sóng ECG: 2 kênh, 7 kênh, 12 kênh |  |  |
|  | Độ nhạy hiển thị: 2,5 mm / mV (× 0,25), 5 mm / mV (× 0,5), 10 mm / mV (× 1.0), 20 mm / mV (× 2.0) |  |  |
|  | Tốc độ quét sóng: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / giây, 50 mm / giây |  |  |
|  | Băng thông |  |  |
|  | Chế độ chẩn đoán: 0,05 Hz ~ 100 Hz |  |  |
|  | Chế độ màn hình: 0,5 Hz ~ 40 Hz |  |  |
|  | Chế độ phẫu thuật: 1Hz ~ 20Hz |  |  |
|  | Chế độ lọc mạnh: 5 Hz ~ 20 Hz |  |  |
|  | CMRR> 100dB |  |  |
|  | Notch: Bộ lọc notch 50/60 Hz có thể được đặt thành bật hoặc tắt |  |  |
|  | Trở kháng đầu vào chênh lệch > 5MΩ |  |  |
|  | Phạm vi điện áp phân cực điện cực: ± 400 mV |  |  |
|  | Thời gian phục hồi cơ bản <3 giây sau khi khử rung tim (trong chế độ theo dõi và phẫu thuật) |  |  |
|  | Tín hiệu hiệu chuẩn: 1mV (cực đại -peak), độ chính xác ± 3% |  |  |
|  | I / O |  |  |
|  | LAN: 1 cổng RJ45 tiêu chuẩn |  |  |
|  | Mạng WLAN: IEEE802.11b / g / n |  |  |
|  | RESP |  |  |
|  | Phương pháp đo: điện lồng ngực sinh học |  |  |
|  | Đo đạo trình: Đạo trình I, II |  |  |
|  | Sóng: × 0,25, × 0,5, × 1, × 2 |  |  |
|  | Hô hấp: 0,5-5Ω |  |  |
|  | Đường cơ sở: 500-4000Ω |  |  |
|  | Đạt được: 10 lần nâng cấp |  |  |
|  | Tốc độ quét: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s |  |  |
|  | Hiển thị nhịp thở và báo động ngưng thở |  |  |
|  | Nhịp tim |  |  |
|  | Phạm vi: 30 ~ 254 bpm |  |  |
|  | Độ phân giải: 1bpm |  |  |
|  | Độ chính xác: ± 2bpm (không chuyển động) ± 5bpm (chuyển động) |  |  |
|  | Tốc độ làm mới: 1 giây |  |  |
|  | TEMP |  |  |
|  | Độ chính xác: ± 0,1 ° C hoặc ± 0,2 ° C ° F (không có đầu dò) |  |  |
|  | Phạm vi đo: 5 ~ 50 ° C (41 ~ 122 ° F) |  |  |
|  | Kênh: Twochannels |  |  |
|  | Độ phân giải: 0,1 ° C |  |  |
|  | Thông số: T1, T2andTD |  |  |
|  | Đo nhịp tim |  |  |
|  | Độ bão hòa oxy: |  |  |
|  | Đo 0-100% phạm vi |  |  |
|  | Dạng sóng-Plethysmograph xung. |  |  |
|  | Điện cực cảm biến tái sử dụng. |  |  |
|  | Báo động |  |  |
|  | Hình ảnh và âm thanh, Cao / Thấp (Có thể cài đặt) |  |  |
|  | NIBP |  |  |
|  | Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động tự động |  |  |
|  | Chế độ hoạt động: Thủ công, tự động, liên tiếp |  |  |
|  | Đơn vị đo lường: mmHg / kPa có thể lựa chọn |  |  |
|  | Thời gian đo thông thường: 20 ~ 40 s |  |  |
|  | Loại đo lường: tâm thu, tâm trương, trung bình |  |  |
|  | Phạm vi đo (mmHg) |  |  |
|  | Phạm vi huyết áp tâm thu: Người lớn 40-270 |  |  |
|  | Nhi khoa 40-200 |  |  |
|  | Sơ sinh 40-135 |  |  |
|  | Phạm vi áp suất tâm trương: Người lớn 10-210 |  |  |
|  | Nhi khoa 10-150 |  |  |
|  | Sơ sinh 10-95 |  |  |
|  | Phạm vi Áp lực trung bình: Người lớn 20-230 |  |  |
|  | Nhi khoa 20-165 |  |  |
|  | Sơ sinh 20-105 |  |  |
|  | Đo lường độ chính xác |  |  |
|  | Sai số trung bình tối đa: ± 5 mmHg |  |  |
|  | Độ lệch chuẩn tối đa: 8 mmHg |  |  |
|  | Độ phân giải: 1 mmHg |  |  |
|  | Khoảng thời gian: 1, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 phút |  |  |
|  | Bảo vệ quá áp: Phần mềm và phần cứng, bảo vệ an toàn kép |  |  |
|  | Dải áp suất: 0-280 mmHg |  |  |
|  | SpO2 |  |  |
|  | Số đo: 0-100% |  |  |
|  | Độ phân giải: 1% |  |  |
|  | Độ chính xác: ± 2% (70-100%, Người lớn / Trẻ em); |  |  |
|  | ± 3% (70-100%, Trẻ sơ sinh); |  |  |
|  | 0-69%, không xác định |  |  |
|  | Tốc độ Làm mới: 1s |  |  |
|  | EtCO2 Mainstream |  |  |
|  | Phạm vi đo: 0-19,7%, 150 mmHg, hoặc 0-20 kPa |  |  |
|  | Độ phân giải: 0,1 mmHg |  |  |
|  | Đo lường độ chính xác |  |  |
|  | 0-40 mmHg: ± 2 mmHg |  |  |
|  | 41-70 mmHg: ± 5% số đọc |  |  |
|  | 71-100 mmHg: ± 8% số đọc |  |  |
|  | 101-150 mmHg: ± 10% số đọc |  |  |
|  | Tốc độ hô hấp: 3-150 bpm |  |  |
|  | Độ chính xác của nhịp thở: 1 ± 1bpm |  |  |
|  | Thời gian khởi động: 97% trong vòng 8 giây, độ chính xác đầy đủ trong vòng 20 giây |  |  |
|  | Máy in |  |  |
|  | Tích hợp, mảng chấm nhiệt |  |  |
|  | Độ phân giải ngang: 16 chấm / mm (25 mm / s giấy tờ) |  |  |
|  | Độ phân giải dọc: 8 chấm/mm |  |  |
|  | Tốc độ giấy: 25 mm/s, 50 mm/s |  |  |
|  | Số lượng kênh dạng sóng: 3 |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 5-8năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. |  |  |
|  | - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |  |  |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. |  |  |

- Đèn chiếu vàng da

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đèn chiếu vàng da | Cái | 2 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. |  |  |
|  | - Chất lượng: mới 100%. |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. |  |  |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V (±≤10%), 50/60Hz. |  |  |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥40o C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥85% |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Đèn chính + màn hỉnh hiển thị:01 bộ |  |  |
|  | - Thân đèn:01 bộ |  |  |
|  | - Chân đế + bánh xe:01 bộ |  |  |
|  | - Dây nguồn:01 bộ |  |  |
|  | - Nôi + xe đẩy:01 bộ |  |  |
|  | - Cầu chì:01 bộ |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Kích thước tổng thể (D*R*C):77*50*171 cm ± 10% |  |  |
|  | - Kích thước máng đèn trên/dưới (D*R*C):38*27*8 cm ±10% |  |  |
|  | - Kích thước nôi (D*R*C):70*49*17 cm ±10% |  |  |
|  | - Độ cao điều chỉnh:112-171 cm ±10% |  |  |
|  | - Khoảng cách 2 đầu chiếu điều chỉnh: 54-114 cm ±10% |  |  |
|  | - Bóng đèn: LED (xanh) công suất cao |  |  |
|  | - Số bóng mỗi mặt trên/dưới:18 cái |  |  |
|  | - Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 25.000 giờ Thay đổi độ sáng ít hơn 10% sau 25.000 giờ chiếu sáng |  |  |
|  | - Thay đổi về cường độ sau 6 giờ < 10%: Dải bước sóng 420-480nm |  |  |
|  | - Diện tích bề mặt điều trị:70*49 cm ±10% |  |  |
|  | - Cường độ bức xạ:> 42 mw/cm2/nm ở 30cm |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị LCD thời gian điều trị và tổng thời gian đã sử dụng đèn |  |  |
|  | - Trọng lượng :khoảng 20kg |  |  |
|  | - Điện áp đầu vào:220V-50Hz |  |  |
|  | - Công suất tiêu thụ:120-160W |  |  |
|  | - Cầu chì:5 Amp |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤6 tháng/ lần. |  |  |
|  | - Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 120 ngày. |  |  |
|  | - Địa điểm giao hàng và lắp đặt sử dụng: tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian 10 năm sau bán hàng và có báo giá vật tư tiêu hao, phụ kiện chính của thiết bị. |  |  |
|  | - Có báo giá hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khi hết thời gian bảo hành. |  |  |
|  | - Có chương trình lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho người sử dụng |  |  |
|  | - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản Pháp luật có liên quan. |  |  |

- Kính hiển vi

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kính hiển vi | Cái | 2 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Điện nguồn sử dụng: 220V ±≤10%, 50/60Hz |  |  |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ: ≥30o C |  |  |
|  | + Độ ẩm: ≥80% |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Thân kính hiển vi 2 mắt kèm theo nguồn sáng đèn LED: 01 cái |  |  |
|  | - Thị kính chống mốc 10X, đường kính vi trường rộng ≥20 mm, có chia độ Diop: 02 cái. |  |  |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 4X: 01 cái |  |  |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 10X: 01 cái |  |  |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 40X: 01 cái |  |  |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 100XOil: 01 cái |  |  |
|  | - Hộp tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng: 01 cái |  |  |
|  | - Bàn để mẫu kèm theo bộ phận di mẫu X x Y: 01 cái |  |  |
|  | - Dầu soi: 01 lọ; |  |  |
|  | - Bao máy: 01 cái; |  |  |
|  | - Dây điện nguồn: 01 cái |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Hệ thống quang học Vô cực |  |  |
|  | - Đầu quan sát hai thị kính. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử ≤48 – ≥75mm. Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát. |  |  |
|  | - Thị kính 10X, quang trường rộng F.N 20, góc nhìn 30o |  |  |
|  | - Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°, có 4 vị trí lắp vật kính. |  |  |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 4X/ độ mở 0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm |  |  |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 10X/ độ mở 0.25, khoảng cách làm việc 8.0 mm |  |  |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 40X/ độ mở 0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm |  |  |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/độ mở 1.25, khoảng cách làm việc 0.13 mm, soi dầu: 01 cái |  |  |
|  | - Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải. Hành trình di chuyển mẫu: X x Y: ≥76 x 30mm |  |  |
|  | - Hộp tụ quang có độ mở 1.25, có 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng từ 1.8 – 29 mm |  |  |
|  | - Nguồn sáng đèn LED, công suất 0.5 W, tuổi thọ dài ≥20.000 giờ |  |  |
|  | - Điều chỉnh tiêu cự: Khoảng cách di chuyển trên một thước của núm điều chỉnh tinh 2.5µm; khoảng cách di chuyển trên một vòng xoay của núm điều chỉnh tinh 0.3 mm; tổng cộng khoảng cách di chuyển 15 mm |  |  |
|  | - Điều chỉnh tiêu cự: Điều chỉnh tiêu cự tinh/ thô |  |  |
|  | - Vạch chia núm chỉnh tinh trên thang đo ≤2.5 µm |  |  |
|  | -Núm điều chỉnh tinh ≤0.3mm/ vòng xoay |  |  |
|  | - Khóa tiêu cự bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng |  |  |
|  | - Chống trộm trên thân kính có đầu nối dùng cho khóa kính |  |  |
|  | - Thiết kế công năng phía sau thân kính được thiết kế hộc chứa dây cáp điện khi không dùng |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành:≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 5-8năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |

- Máy định vị chóp

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy định vị chóp | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Điện nguồn sử dụng: 100V-240V~ 50Hz/60Hz, pin sạc |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Thân máy chính x 1 cái |  |  |
|  | - Dây đo x 1 cái |  |  |
|  | - Kẹp file x 3 cái |  |  |
|  | - Móc môi x 4 cái |  |  |
|  | - Thanh đo x 2 cái |  |  |
|  | - Cục sạc x 1 cái |  |  |
|  | - Pin x 1 cái |  |  |
|  | - Công cụ test x 1 cái |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Pin: 3.7V/750mAh |  |  |
|  | - Điện áp tiêu thụ: 50.5W |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị LCD ≥4.5 inh |  |  |
|  | - Chức năng thông báo khi còn ít nhất 2mm tới chóp. |  |  |
|  | - Thao tác một nút bấm – hoàn toàn tự động |  |  |
|  | - Hoạt động dựa trên công nghệ đo trở kháng mạng đa tần tiên tiến cùng tính năng xác định hệ số tự động, đảm bảo kết quả đo được chính xác |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 5-8năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |

- Máy nội nha

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy nội nha | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. |  |  |
|  | - Điện nguồn sử dụng: 100V - 240V, 50Hz/60Hz, hoặc pin sạc |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Thân máy x 1 cái |  |  |
|  | - Đầu khủy x 1 cái |  |  |
|  | - Đế sạc x 1 cái |  |  |
|  | - Củ sạc x 1 cái |  |  |
|  | - Dây đo x 1 cái |  |  |
|  | - Kẹp file x 4 cái |  |  |
|  | - Móc môi x 2 cái |  |  |
|  | - Cảm ứng thăm dò x 2 cái |  |  |
|  | - Ống tra dầu x 1 cái |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Động cơ không chổi than, không ồn. |  |  |
|  | - Góc xoay 360 độ. |  |  |
|  | - Công nghệ phản hồi thời gian thực khi đạt đỉnh chóp. Chức năng vượt khấc T-mode, điều khiển mô-men xoắn, tự động dừng và đảo ngược khi đạt đỉnh chóp, tự động xoay và tự động dừng. |  |  |
|  | - Kích thước đầu siêu nhỏ đường kính: 8mm và cao 9.7mm. |  |  |
|  | - Tốc độ và mô-men xoắn: 100 – 2500rpm và 0.4Ncm – 5.0NCm (4mNm ~ 50mNm). |  |  |
|  | - Pin sạc Lithium 3.7V /2000mAh |  |  |

- Bộ khuôn trám xoang 2

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ khuôn trám xoang 2 | Bộ | 1 |
|  | Bộ gồm tối thiểu: |  |  |
|  | 2 khuôn trám, |  |  |
|  | 100 đai trám, |  |  |
|  | 75 miếng chêm, |  |  |
|  | 1 Hộp đựng xoay chiều |  |  |
|  | 1 kềm đặt vòng giữ khuôn trám |  |  |

- Bảng thử thị lực điện tử

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng thử thị lực điện tử | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn: ISO13485, 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Nguồn điện: AC 100-240V, 50/60Hz |  |  |
|  | - Môi trường làm việc: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến 40oC; |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa đến 85% |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính: 01 chiếc |  |  |
|  | Điều khiển từ xa: 01 chiếc |  |  |
|  | Bạt phủ bụi: 01 chiếc |  |  |
|  | Dây điện: 01 chiếc |  |  |
|  | Pin: 01 bộ |  |  |
|  | Giá treo tường: 01 chiếc |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Khoảng cách thử: 1.0 ~ 6.0m (mức tăng giảm giá trị 0,1m) |  |  |
|  | Các loại bảng thử: Vòng Landolt, Số, Chữ cái, Snellen, Hình, tách dòng (ngang, dọc, kí tự đơn), bảng thử mù màu, bảng Amsler |  |  |
|  | Số bảng chương trình: ≥ 40 bảng |  |  |
|  | Hệ thống bảng thông minh với độ phân giải Full HD 1920 x 1080, 16,7 triệu màu 250cd/m2, LCD ≥ 23” |  |  |
|  | Lưu trữ dữ liệu: Thẻ nhớ Micro SD (≥8G) |  |  |
|  | Công suất loa: 1.5W |  |  |
|  | Định dạng video: AVI, MPEG, MP4, MKV |  |  |
|  | Khoảng test rộng: 0.05 – 2.0 |  |  |
|  | Cổng kết nối: RS-232, USB |  |  |
|  | Có thể giao tiếp với PDR-7000 qua cổng RS-232 hoặc bluetooth |  |  |
|  | Cung cấp chương trình A hoặc B lên tới 40 bước |  |  |
|  | Điều chỉnh lọc R/G: mở rộng phạm vi điều chỉnh R/G lên đến 96 bước cho phép người đo tối ưu màn hình phù hợp kiểm tra thị lực 2 mắt |  |  |
|  | Có thể cài chạy hình video full HD |  |  |
|  | Có thể tuỳ chỉnh cài đặt hình ảnh và slide theo ý muốn (lên tới ≥ 38 slide) |  |  |
|  | Các bài kiểm tra loạn thị đa dạng: nhiều kiểu biểu đồ (≥ 7 kiểu) |  |  |
|  | Bổ sung các biểu đồ loạn thị hình quạt và hình khối giúp cho các bài kiểm tra loạn thị có độ chính xác cao hơn. |  |  |
|  | Chế độ đảo ngược cho bệnh nhân phẫu thuật Lasik và đục thủy tinh thể |  |  |
|  | Biểu đồ kiểm tra ETDRS đa dạng: bổ sung các bảng chữ cái và các chữ số kiểu mới |  |  |
|  | Kiểm tra Maddox nâng cao: Có gắn đèn mục tiêu cho bài kiểm tra Maddox với 10 mức độ sáng |  |  |
|  | Nhiều bảng kiểm tra sắc giác |  |  |
|  | Công suất tiêu thụ: 45 – 55VA |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ |  |  |
|  | - Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/ nhà phân phối/ nhà cung cấp/ văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |

- Đèn soi bóng đồng tử

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn: ISO13485, 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Điện áp vào bộ sạc: 100 – 240V, 50/60Hz |  |  |
|  | - Pin sạc Lithium Ion 3.75V |  |  |
|  | - Môi trường làm việc: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến 35oC |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa đến 90% |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |  |  |
|  | - Tay cầm: 01 chiếc |  |  |
|  | - Bóng halogen dự phòng: ≥ 01 chiếc |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
|  | - Pin Lithium: ≥01 chiếc |  |  |
|  | - Hộp đựng: 01 chiếc |  |  |
|  | - Bộ nguồn: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Máy soi bóng đồng tử cho phép xác nhận điểm trung hòa nhanh chóng. Có thể thay đổi chùm tia từ phân kỳ sang hội tụ cho phép bạn kiểm tra chéo độ chính xác của điểm trung tính, đảm bảo đánh giá chính xác mọi lúc |  |  |
|  | - Điều khiển bằng từ tính: Có thể điều chỉnh xoay 360˚ và điều chỉnh hội tụ trên cùng một bộ phận. |  |  |
|  | - Hai vị trí khẩu độ: Một cử động bằng ngón tay đơn giản cho phép lựa chọn khẩu độ 4mm hoặc 1.7mm để tối ưu hóa độ sáng hoặc độ phân giải của phản xạ võng mạc |  |  |
|  | - Có thể sạc nhanh trong vòng ≤2 giờ và sử dụng liên tục trong ≥2 giờ giúp thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng sử dụng |  |  |
|  | - Bộ sạc Lithium-ion Mini: Bộ sạc có thể kết nối nhanh, đơn giản vào tay cầm. Thiết bị có thể sử dụng ngay cả khi đang sạc |  |  |
|  | - Nguồn sáng halogen |  |  |
|  | - Điện áp ra: 12V 2.5A |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ |  |  |
|  | - Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/ nhà phân phối/ nhà cung cấp/ văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |

- Máy hấp ướt tiệt trùng 16 lít

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy hấp ướt tiệt trùng 16 lít | Cái | 4 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Máy mới 100% |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |  |  |
|  | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V (±≤10%), 50/60Hz |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Bọc bộ làm nóng: 01 cái |  |  |
|  | Hộp tiệt trùng: 01 cái |  |  |
|  | Bộ khay: 01 cái |  |  |
|  | Giá túi: 01 cái |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 Bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Dung tích buồng tiệt trùng: ≥16L |  |  |
|  | Chất liệu Inox không rỉ 304, có đèn Led và đồng hồ áp suất, có tay nắm xoay an toàn. |  |  |
|  | Nhiệt độ tiệt trùng : từ 121 đến 1260C |  |  |
|  | Chỉ số nhiệt độ/Áp suất: Trên cùng 1 máy đo |  |  |
|  | Chỉ số tiến trình , Chỉ số nguồn, Chọn chương trình: Tiêu chuẩn |  |  |
|  | Hệ thống điều khiển: Vi xử lý |  |  |
|  | Bộ đếm giờ tiệt trùng tùy chọn: ≥18,33 phút |  |  |
|  | Đổ nước : Bằng tay |  |  |
|  | Cửa và buồng sấy: Thép không gỉ #304 |  |  |
|  | Tiêu thụ nước / chu kỳ : 350~400cc |  |  |
|  | Điện thế : 230V/110V |  |  |
|  | Dòng/Nguồn :7A/1400W – 11A/1200W |  |  |
|  | Tần số : 50/60Hz |  |  |
|  | Bộ làm nóng : 1400W/1200W |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ |  |  |
|  | - Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/ nhà phân phối/ nhà cung cấp/ văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |

- Máy súc rửa dạ dày

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy súc rửa dạ dày | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. |  |  |
|  | - Năm sản xuất từ năm 2025 trở về sau. |  |  |
|  | - Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. |  |  |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V (±≤10%) - 50 Hz. |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái. |  |  |
|  | - Dây nguồn: 01 Cái |  |  |
|  | - Ống dạ dày: 01 Bộ |  |  |
|  | - Đường ống dẫn: 01 Bộ |  |  |
|  | - Kẹp nhựa: 03 Cái |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ. |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Kiểm soát áp suất phản hồi, cơ chế đảo ngược, bảo vệ lưu lượng và áp suất, chức năng cân bằng chất lỏng, hút trực tiếp. |  |  |
|  | - Độ ồn: ≤ 55 dB |  |  |
|  | - Áp lực rửa dạ dày (Kpa): Tự động trong khoảng từ 47- 55 (áp lực tuyệt đối) |  |  |
|  | - Dòng chảy rửa dạ dày: |  |  |
|  | - Điều kiện đầu ra: ≤ 450 (ml/T) |  |  |
|  | - Điều kiện đầu vào: ≤ 350 (ml/T) |  |  |
|  | - Cân bằng thể tích chất lỏng: ≤ (250 ml/T) |  |  |
|  | - Chu kỳ rửa dạ dày (S): ≤ 40 giây |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 5-8năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành |  |  |

- Máy hút dịch (loại 2 bình)

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy hút dịch (loại 2 bình) | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Hàng mới 100% |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương |  |  |
|  | - Sản xuất từ 2024 trở về sau |  |  |
|  | - Nguồn điện sử dụng: : 220V (±≤10%)/50Hz hoặc 60Hz |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Bộ dây hút dịch: 01 bộ |  |  |
|  | Bình chứa: 02 bình (dung tích ≥2,5 lít/bình) |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Thiết bị hút không dầu |  |  |
|  | - Tốc độ hút ≥ 60lít/phút |  |  |
|  | Vật liệu: |  |  |
|  | + Thân máy: ABS |  |  |
|  | + Bình: Polycarbonate |  |  |
|  | Áp lực tối đa: ≥ 90 kPa |  |  |
|  | Nút điều chỉnh chân không |  |  |
|  | Bộ lọc vi khuẩn & kỵ nước |  |  |
|  | Thân chính chắc chắn và dễ làm sạch |  |  |
|  | Có 4 bánh xe chống tĩnh điện (có 2 phanh) |  |  |
|  | Máy đo chân không |  |  |
|  | Có Công tắc chọn bình |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 5-8năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành |  |  |

- Kính soi đáy mắt

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy hút dịch (loại 2 bình) | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Hàng mới 100%. |  |  |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | - Sản xuất từ 2024 trở về sau |  |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Góc quan sát: ≥74 độ/89 độ |  |  |
|  | - Độ phóng đại hình ảnh: 0.76x (±5%) |  |  |
|  | - Độ phóng đại laser spot: 1.32x (±5%) |  |  |

- Thiết bị quang trị liệu LED

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị quang trị liệu LED | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn ISO13485, Chứng nhận FDA Hoa Kỳ, Bộ y tế và CE (Châu Âu) chứng nhận thiết bị y tế an toàn sử dụng cho da hoặc tương đương |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Tấm tựa mặt: 1 cặp |  |  |
|  | - Kính bảo vệ mắt: 1 cặp |  |  |
|  | - Bộ nguồn: 1 bộ |  |  |
|  | - Bộ chuyển đổi quốc tế (cấp nguồn từ 110V đến 240V): 1 bộ (nếu sử dụng điện 110V) |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Sử dụng đa năng cho các bộ phận trên cơ thể với 2 bước sóng điều trị Blue 465nm và Red 640nm. |  |  |
|  | - Diện tích điều trị:≥ 35.56cm x 15.24cm |  |  |
|  | - Công suất: công suất ngõ ra có 2 chế độ là chế độ Liên tục và chế độ Xung |  |  |
|  | - Mật độ năng lượng: 6.5 – 7.0 J/cm2 ở khoảng cách thích hợp |  |  |
|  | - LED màu Đỏ (640 nm): công suất tối đa là 71.6 microwatts/sr/m2 (ở chế độ liên tục) |  |  |
|  | - LED màu Xanh Dương (465 nm): công suất tối đa là 76.4 microwatts/sr/m2 (ở chế độ liên tục) |  |  |

- Bộ dụng cụ chích chấp lẹo

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ chích chấp lẹo | Bộ | 3 |
|  | Bộ có thể gồm các dụng cụ sau: |  |  |
|  | - Cán dao |  |  |
|  | - Que nạo chắp số 0 – lớn hơn hoặc bằng 1,5 mm |  |  |
|  | - Que nạo chắp số 1 – lớn hơn hoặc bằng 1,75 mm |  |  |
|  | - Que nạo chắp số 2 – lớn hơn hoặc bằng 2,0 mm |  |  |
|  | - Que nạo chắp số 3 – lớn hơn hoặc bằng 2,5 mm |  |  |
|  | - Que nạo chắp số 4 – lớn hơn hoặc bằng 3,5 mm |  |  |
|  | - Kẹp chắp tròn nhỏ |  |  |
|  | - Kẹp chắp tròn, trung bình |  |  |
|  | - Kẹp chắp bầu dục, lớn |  |  |
|  | - Kẹp chắp bầu dục, trung bình |  |  |
|  | - Kẹp chắp bầu dục nhỏ |  |  |
|  | - Kéo đầu nhọn, thẳng hoặc cong |  |  |
|  | - Kìm có mấu 1,00 mm (±10%), 1x2 răng |  |  |
|  | - Panh Castroviejo có mấu 0.3mm ±0.2mm |  |  |
|  | - Kìm mang kim cong có khoá hoặc không có khóa: tổng chiều dài nhỏ hơn 15cm |  |  |
|  | - Thanh lật mí: Hai đầu nhẵn, tổng chiều dài <12cm |  |  |

- Máy thở CPAP

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy thở CPAP | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau. |  |  |
|  | Tình trạng thiết bị: mới 100%. |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC, ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60 Hz. |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - 01 Bộ trộn khí |  |  |
|  | - 01 Máy nén khí di động nhỏ |  |  |
|  | - 01 Bình làm ấm |  |  |
|  | - 01 Bình tạo áp lực |  |  |
|  | - 01 Dây cảm biến nhiệt |  |  |
|  | - 01 Dây silicon dẫn nhiệt |  |  |
|  | - 01 Bộ điều khiển |  |  |
|  | - 01 Bộ chân 4 bánh xe và giá đỡ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Dùng cho trẻ sơ sinh và bệnh nhi |  |  |
|  | Toàn bộ hệ thống có thể sử dụng nhiều lần |  |  |
|  | Chế độ điều khiển tự động |  |  |
|  | Cảm biến cho điều khiển nhiệt độ |  |  |
|  | Rơ le bán dẫn nâng tuổi thọ của máy dài hơn |  |  |
|  | Đặc điểm kỹ thuật |  |  |
|  | - Công suất : 40W |  |  |
|  | - Chân máy : Làm bằng thép có 4 bánh xe, giá đỡ và ổ cắm điện ngoài |  |  |
|  | - Lưu lượng khí nén: 20 lít/phút (10 lít khí/phút, 10 lít khí Oxy/phút) |  |  |
|  | - Chế độ điều khiển tự động: Nhiệt độ, ẩm kế |  |  |
|  | - Nguồn điện: Công tắc bật/tắt |  |  |
|  | - FiO2 : 21-100% |  |  |
|  | - :Lưu lượng: 1-21 L/phút |  |  |
|  | - Thể tích: 0.01-2.0L |  |  |
|  | - Bình tạo áp lực Oxy/khí: 0 - 10cm H2O |  |  |
|  | - Thông số khí thở: |  |  |
|  | Không khí: 0.1-90 psi (50±10) |  |  |
|  | Oxy: 0.1-90 psi (50±10) |  |  |
|  | - Dây dẫn khí vào bình tạo áp lực: Silicon |  |  |
|  | - Máy nén khí mini phối hợp với bộ trộn khí |  |  |
|  | - Thông số hiển thị trên mặt hình hiển thị |  |  |
|  | - Nguồn điện: 220 VAC ± 20%, 47- 63 Hz |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 5-8năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành |  |  |

- Máy Doppler tim thai

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy thở CPAP | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Chứng nhận chất lượng: ISO 13485, FDA |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |  |  |
|  | Môi trường làm việc: |  |  |
|  | Nhiệt độ: 5 độ C đến 40 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm: 25% đến 80% (Không ngưng tụ) |  |  |
|  | Áp suất khí quyển: 860hPa đến 1060hPa |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Đầu dò 3 Mhz: 01 cái |  |  |
|  | Pin: 01 bộ |  |  |
|  | Hộp dựng: 01 cái |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Yêu Cầu Chỉ Tiêu Kỹ Thuật |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị: Màn hình màu đôi OELD ≥ 0.96’’ |  |  |
|  | - Hiệu suất FHR: |  |  |
|  | + Dải đo nhịp tim FHR: 50 ~ 240 nhịp/ phút |  |  |
|  | + Độ phân giải: 1 nhịp/ phút |  |  |
|  | + Độ chính xác: ±2 nhịp/ phút |  |  |
|  | - Công suất ngõ ra âm thanh: 2W |  |  |
|  | - Tự động tắt máy: Sau 1 phút không có tín hiệu hoặc không hoạt động, máy sẽ tự động tắt máy hoặc khi ngắt kết nối đầu dò, máy sẽ tự động tắt máy |  |  |
|  | - Loại pin sử dụng: Pin AA (IEC 60086, LR6 / AA) – Alkaline AA LR6 1.5V hoặc Pin sạc lại AA R6 1.2 V |  |  |
|  | - Gel siêu âm: |  |  |
|  | + Trọng lượng: 60g |  |  |
|  | + Trở kháng siêu âm: 1.533 106Pa . s/m |  |  |
|  | Đầu dò siêu âm: |  |  |
|  | Tần số thiết kế: |  |  |
|  | Đầu dò sản khoa 3.0MHz: 3.0MHz |  |  |
|  | Tần số làm việc: |  |  |
|  | Đầu dò sản khoa 3.0MHz: (3.0±10%) MHz |  |  |
|  | Diện tích làm việc đầu dò: |  |  |
|  | Đầu dò sản khoa 3.0MHz: (245±15%) mm2 |  |  |
|  | Đầu dò sản khoa 2.0MHz/3.0MHz: p- < 1MPa Iob < 20 mW/cm2 Ispta < 100mW/cm2 |  |  |
|  | Chế độ làm việc: Dò sóng liên tục |  |  |
|  | - Phân loại: |  |  |
|  | Chống sốc điện: Tích hợp bên trong |  |  |
|  | Độ chống sốc điện: Thiết bị loại B |  |  |
|  | Mức độ bảo vệ chống lại sự xâm nhập có hại của nước: |  |  |
|  | Đầu dò: IPX8 |  |  |
|  | Hệ thống làm việc: Thiết bị chạy liên tục |  |  |
|  | Đầu dò sản khoa 2.0MHz/3.0MHz: p- < 1MPa Iob < 20 mW/cm2 Ispta < 100mW/cm2 |  |  |
|  | Chế độ làm việc: Dò sóng liên tục |  |  |
| 3.2 | Yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị |  |  |
|  | Thiết kế thân thiện với người sử dụng |  |  |
|  | Thiết kế nhỏ gọn thao tác một tay dễ dàng |  |  |
|  | Màn hình OLED sáng, hiển thị FHR thời gian thực |  |  |
|  | Loa phát âm thanh Hi-Fi |  |  |
|  | Đầu dò không thấm nước, dễ dàng kết nối với máy chính |  |  |
|  | Kết nối và sử dụng nhanh đầu dò và thiết bị |  |  |
|  | Đầu dò 2 MHz cho khả năng thâm nhập sâu cho thai kỳ và bệnh nhân lớn hơn |  |  |
|  | Đầu dò 3 MHz phát hiện nhịp tim của thai nhi sớm nhất là 9 tuần |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, bảo trì trong thời gian bảo hành: ≤ 6 tháng/1 lần. |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: 4-12 tuần tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 10 năm. |  |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  | - Có giấy uỷ quyền của đại điện Hãng nhà phân phối của hãng. |  |  |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành |  |  |

- Bộ cáp nối và cảm biến đo EtCO@ dành cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden BSM-3562

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ cáp nối và cảm biến đo EtCO@ dành cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden BSM-3562 | Bộ | 1 |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | • Phương pháp tính toán: Bán định lượng |  |  |
|  | • Giới hạn đo lường CO2: 0 -> 100 mmHg |  |  |
|  | • Sai số đo lường CO2: * ±0.4 kPa (0 ≤ CO2 ≤ 1.33kPa) (±3 mmHg (0 ≤ CO2 ≤ 10mmHg) ) ±0.53 kPa (1.33 < CO2 ≤ 5.33kPa) (±4 mmHg (10 < CO2 ≤ 40mmHg) ) ±10% đọc được (5.33 < CO2 ≤ 13.3 kPa (40 <CO2 ≤ 100mmHg) ) (tại 1 áp suất khí quyển, khí hút vào, không có sự ngưng tụ) |  |  |
|  | • Thời gian ấm lên: 5 giây Thời gian đáp ứng: 160 ms (điển hình) cho mỗi bước từ 10 -> 90% Giới hạn đếm nhịp hô hấp: 3 ->150 nhịp/ phút Chu kì cập nhật giá trị hiển thị CO2: Mỗi 3 giây hoặc khi có cảnh báo xảy ra |  |  |
|  | • Cảnh báo CO2: * Mức hạn chế trên: CO2(I): 1 -> 99 mmHg trong bước 1 mmHg, OFF 0,1->13.0 kPa trong bước 0.1 kPa, OFF ETCO2: 2 -> 99 mmHg trong bước 1 mmHg, OFF 0,2->13.0 kPa trong bước 0.1 kPa, OFF * Mức hạn chế dưới: ETCO2: OFF, 1 -> 98 mmHg trong bước 1 mmHg OFF, 0.1->12.9 kPa trong bước 0.1 kPa |  |  |
|  | • Cảnh báo nhịp hô hấp: * Giới hạn mức trên: 2 -> 150 nhịp/ phút trong bước 2 nhịp/ phút, OFF * Giới hạn mức dưới: OFF, 0-> 148 nhịp/ phút trong bước 2 nhịp/ phút |  |  |
|  | • Thời gian ngưng thở: OFF, 5 -> 40 giây trong bước 5 giây Hiển thị tin nhắn: APNEA |  |  |
|  | • Tổng thời gian đáp ứng hệ thống: ≤ 1.0 giây • Thời gian phục hồi trở lại khi sốc điện: 10 giây |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | • Phương pháp tính toán: Bán định lượng |  |  |
|  | • Giới hạn đo lường CO2: 0 -> 100 mmHg |  |  |
|  | • Sai số đo lường CO2: * ±0.4 kPa (0 ≤ CO2 ≤ 1.33kPa) (±3 mmHg (0 ≤ CO2 ≤ 10mmHg) ) ±0.53 kPa (1.33 < CO2 ≤ 5.33kPa) (±4 mmHg (10 < CO2 ≤ 40mmHg) ) ±10% đọc được (5.33 < CO2 ≤ 13.3 kPa (40 <CO2 ≤ 100mmHg) ) (tại 1 áp suất khí quyển, khí hút vào, không có sự ngưng tụ) |  |  |
|  | • Thời gian ấm lên: 5 giây Thời gian đáp ứng: 160 ms (điển hình) cho mỗi bước từ 10 -> 90% Giới hạn đếm nhịp hô hấp: 3 ->150 nhịp/ phút Chu kì cập nhật giá trị hiển thị CO2: Mỗi 3 giây hoặc khi có cảnh báo xảy ra |  |  |
|  | • Cảnh báo CO2: * Mức hạn chế trên: CO2(I): 1 -> 99 mmHg trong bước 1 mmHg, OFF 0,1->13.0 kPa trong bước 0.1 kPa, OFF ETCO2: 2 -> 99 mmHg trong bước 1 mmHg, OFF 0,2->13.0 kPa trong bước 0.1 kPa, OFF * Mức hạn chế dưới: ETCO2: OFF, 1 -> 98 mmHg trong bước 1 mmHg OFF, 0.1->12.9 kPa trong bước 0.1 kPa |  |  |
|  | • Cảnh báo nhịp hô hấp: * Giới hạn mức trên: 2 -> 150 nhịp/ phút trong bước 2 nhịp/ phút, OFF * Giới hạn mức dưới: OFF, 0-> 148 nhịp/ phút trong bước 2 nhịp/ phút |  |  |
|  | • Thời gian ngưng thở: OFF, 5 -> 40 giây trong bước 5 giây Hiển thị tin nhắn: APNEA |  |  |
|  | • Tổng thời gian đáp ứng hệ thống: ≤ 1.0 giây • Thời gian phục hồi trở lại khi sốc điện: 10 giây |  |  |