Phụ lục 1 – Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật

(Kèm theo Chương V E-HSMT Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị y tế năm 2025 tại Trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác (71 mặt hàng))

| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ bể nhuộm tiêu bản | Cái | 1 | - Chất liệu: thuỷ tinh hoặc nhựa pp, có khả năng chống acid mạnh. - Bộ nhuộm gồm ≥12 lọ - Dung tích: mỗi lọ chứa tối đa 10 - 24 lam kính đặt thẳng đứng. - Có nắp đậy |  |
|  | Máy khí dung | Cái | 11 | 1. Yêu cầu chung: - Hàng mới 100%. - Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. - Sản xuất từ 2024 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220-240V, 50Hz. 2. Câú hình máy gồm có Máy xông: 01 máy Bộ xông: 01 bộ Ông khí (PVC,200cm): 01 cái Ông ngậm: 01 cái Mặt nạ người lớn (PVC): 01 cái Mặt nạ trẻ em (PVC): 01 cái 5 miếng lọc Công xuất tiêu thụ : 220VA Kích thước hạt : MMAD khoảng 3Um Dung tích cốc : Tối đa khoảng 7ml Từ 2ml-tới 7ml : Lượng thuốc thích hợp Tốc độ phun : Khoảng 0.4ml/ phút Luồng khí/ Công xuất nén : ≥ 7L/ phút, 100kPa Đầu ra khí dung:≥ 0,57ml (2ml,1%NaF) Tốc độ đầu ra khí dung: ≥ 0.08ml/phút (2ml,1 %NaF) |  |
|  | Máy điện châm | Cái | 8 | 1. Yêu cầu chung: - Hàng mới 100%. - Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. - Sản xuất từ 2024 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: AC110-240V, 50Hz. 2. Cấu hình - Máy chính: 01 chiếc - Dây châm cứu: 05 chiếc - Dây điện xung: 01 chiếc - Điện cực điện xung dán: 02 chiếc - Điện cực điện xung: 10 chiếc - Đai quấn điện cực: 1 chiếc - Bút dò huyệt: 01 chiếc - Nguồn 9V: 1 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ 3.Thông số kỹ thuật: - Máy chính: vỏ nhựa KT: 220x170x75mm - Tần số xung động cơ bản từ :1.2Hz đến 55Hz (±30%) - Biên độ xung lớn nhất (tải 500 Ω là 35V) - Tần suất điều tiết đầu ra từ (11±3) lần/phút, tới (50±15) lần/phút - Dải điều khiển xung đầu ra từ 0V - 50V ( sai số ±30%) - Sóng đầu ra: + Sóng liên tục + Sóng thưa và dày + Sóng ngắt quãng + Sóng thăn trầm + Sóng hô hấp - Đầu ra 06 tổ - Hẹn giờ 0-60 phút |  |
|  | Banh vết mổ Farabeuf 12cm | Cái | 1 | Đầu cong tròn, chiều dài 12cm ± 1cm. Chất liệu: Thép không gỉ |  |
|  | Banh vết mổ Farabeuf 21cm | Cái | 1 | Đầu cong tròn, chiều dài 21cm ± 1cm. Chất liệu: Thép không gỉ |  |
|  | Ống hút phẫu thuật Frazier | Cái | 1 | Chiều dài 19 cm ± 1cm, đường kính lòng ống 4mm ± 1mm , có bộ phận ngắt hút để kiểm soát lực hút và kim làm sạch đồng bộ. Chất liệu: Thép không gỉ. |  |
|  | Bảng đo thị lực | Cái | 5 | Khoảng cách đọc : 5m Nguồn: 220V; 0,2A Kích thước 26cm x 62cm (±5%) Bảng chữ ZU Lỗ treo tường Dây nguồn:1m8 – 2m Vỏ đèn bằng inox |  |
|  | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 14 | Mỗi bộ gồm có: - 01 Kìm kẹp kim: kích thước 16 cm ± 1 cm, chất liệu: Thép không gỉ - 01 Kéo cong tù: kích thước 16 cm ± 1 cm, chất liệu: Thép không gỉ - 01 Kéo thẳng tù: kích thước 16 cm ± 1 cm, chất liệu: Thép không gỉ - 01 Kéo cắt chỉ: cong, kích thước 10 cm ± 1 cm, chất liệu: Thép không gỉ - 01 Hộp chữ nhật kích thước (5 x 17x 22 cm) ± 1 cm, chất liệu: inox |  |
|  | Kẹp Allis 18cm | Cái | 20 | Chế tạo bằng thép không gỉ, 5x6 răng ±1, dài 18 cm ± 1cm |  |
|  | Kẹp khăn | Cái | 20 | Chế tạo bằng thép không gỉ, cong đầu, dài 13 cm ± 1cm |  |
|  | Kéo cong 2 đầu tù | Cái | 10 | Chế tạo bằng thép không gỉ, cong, dài 18 cm ± 1cm |  |
|  | Babcock Forceps 20cm | Cái | 20 | Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng, dài 20 cm ± 1cm |  |
|  | Thìa nạo xương 2 đầu | Cái | 10 | Thìa nạo Oval 2 đầu, dài 18 cm ± 1cm, nạo xương, làm bằng thép không gỉ. |  |
|  | Kéo phẫu tích Metzenbaum | Cái | 10 | Bằng thép không rỉ, cong tù, dài 18 cm ± 1cm |  |
|  | Kìm cắt chỉ thép 22cm | Cái | 1 | Chất liệu thép không rỉ ,có khớp cộng lực, dài 22 cm ± 1cm |  |
|  | Kìm xoắn chỉ thép đầu vuông tù | Cái | 1 | Bằng thép không gỉ, đầu vuông tù; dài 19 cm ± 2cm |  |
|  | Kìm xoắn chỉ thép đầu nhọn | Cái | 1 | Bằng thép không gỉ đầu nhọn; dài 19 cm ± 1cm |  |
|  | Giá Mayjor tiếp dụng cụ mổ | Cái | 2 | - Kích thước tổng thể 500 x 350 x 700 – 1100mm ±5% (d x r x c) - Chiều cao điều chỉnh 700 -1100mm - Khay Kích thước 35x50cm, có thể tháo rời ra khung đỡ Khung đỡ khay hình chữ L Chất liệu: Inox 304 Bánh xe Gồm 4 bánh (2 bánh có khóa) |  |
|  | Pince hình tim có răng | Cái | 12 | Chất liệu: thép không gỉ, có khóa răng cưa, đầu pen kẹp hình tim hoặc hình bầu dục có răng, dài 25cm ± 1cm |  |
|  | Kéo cắt chỉ cong | Cái | 20 | Chất liệu: thép không gỉ, cong, nhọn hai đầu. Dài 11cm ± 1cm |  |
|  | Kìm mang kim | Cái | 60 | Chất liệu thép không gỉ, đầu làm việc thẳng. Kích thước18cm ± 1cm |  |
|  | Kelly cong | Cái | 50 | Chất liệu thép không gỉ. Có răng cưa, cong kích thước 16cm ± 1 cm |  |
|  | Kelly cong | Cái | 30 | Chất liệu thép không gỉ. Có răng cưa, cong kích thước 14cm ± 1 cm |  |
|  | Cán dao mổ số 3 | Cái | 75 | Cán dao mổ, số 3. chất liệu: thép không gỉ. |  |
|  | Dao mổ liền cán | Cái | 5 | Chất liệu thép không gỉ |  |
|  | Kéo thẳng tù | Cái | 2 | Chất liệu thép không gỉ Đầu tù, kích thước: 14±2cm |  |
|  | Kelly thẳng 16cm | Cái | 4 | Chất liệu thép không gỉ. Có răng cưa, thẳng, kích thước 16cm ± 1 cm |  |
|  | Kẹp lấy dị vật tai Alligator thẳng 8cm | Cái | 1 | Răng: 4 (±0,5)x0.6mm Dài: 80mm ± 1cm Chất liệu: thép không rỉ |  |
|  | Kẹp lấy dị vật 22cm | Cái | 1 | Dài: 22cm ± 1cm Chất liệu: thép không rỉ |  |
|  | Kelly cong 25cm | Cái | 1 | Dài: 25cm ± 1cm; Chất liệu: Thép không rỉ |  |
|  | Kẹp lấy dị vật họng 22cm | Cái | 1 | Dài: 22cm ± 1cm; Chất liệu: Thép không rỉ |  |
|  | Mỏ vịt trung | Cái | 5 | Cỡ trung. Chất liệu: Thép không gỉ |  |
|  | Xe tiêm 2 tầng | Cái | 5 | Loại inox 304 Kích thước: 800x500x850mm(d” r “c) (±5%) Mặt sàn inox tấm dày ≥0.8mm Trụ chính ống tròn pi ≥25x1.0mm Lan can inox ống tròn pi ≥12.7x0.7mm Bộ bánh xe đẩy loại tốt pi ≥75mm có 2 bánh có khóa Có vành gài xô, Có xô đựng chất thải bằng inox hoặc nhựa |  |
|  | Bàn khám phụ khoa | Cái | 1 | - Chất liệu chính: Inox 304 - Kích thước : Dài x rộng x cao 1320 x 650 x 800mm (±5%) - Bậc lên xuống : Có 1 bậc lên xuống (hàn liền vào chân bàn) - Khung chân bàn: Inox ống đường kính ≥25 x1,2mm - Mặt bàn : Inox tấm dày ≥ 0,8mm - Đệm : Có đệm bọc giả da dày ≥ 5cm - Kết cấu bàn : Bàn có kết cấu gồm 2 phần: + Phần đầu-lưng bàn: Nâng/hạ từ 0 đến 60 (độ) bằng thanh răng, thanh chống + Phần đỡ mông: Được khoét lỗ hình bán nguyệt. Bên dưới có khay hứng nước. |  |
|  | Cọc truyền dịch | Cái | 14 | - Chất liệu inox 304 - Đường kính chân đế khoảng 520 mm - Điều chỉnh được khoảng 1 đến 2,1m - Điều chỉnh chiều cao bằng núm vặn - 3 chân có bánh xe có phanh - Có móc treo chai lọ |  |
|  | Bàn inox để dụng cụ phẫu thuật | Cái | 1 | Chất liệu: inox 304 Kích thước :1500 x 900 x 900mm(d” r “c) ( ±5%) Mặt sàn inox tấm dày ≥0.8mm có chắn trên bề mặt xung quanh Trụ chính hộp vuông 25 x 25 x 1.0mm Chân bàn được giằng bằng hộp vuông 25 x 25 x 1.0mm |  |
|  | Xe inox 2 tầng để dụng cụ phẫu thuật | Cái | 2 | Loại inox 304 Kích thước: 1000x600x900mm(d” r “c) ( ±5%) Mặt sàn inox tấm dày ≥0.8mm Trụ chính được làm bằng ống tròn pi ≥25x1.0mm Lan can bao bọc xung quanh inox ống tròn pi ≥12.7x0.7mm Bánh xe đẩy loại tốt pi ≥75mm có 2 bánh có khóa |  |
|  | Micropipet 0,5-10µl | Cái | 2 | - Pipette thể tích thay đổi từ 0.5 – 10 µl - Độ đúng: sai số ≤1.0 % - Độ chính xác CV%: ≤0.8% - Xuất xứ: G7 |  |
|  | Micropipet 5-50µl | Cái | 2 | - Pipette thể tích thay đổi từ 5 – 50 µl - Độ đúng: sai số ≤0.6 % - Độ chính xác CV%: ≤0.3% - Xuất xứ: G7 |  |
|  | Micropipet 20-200µl | Cái | 2 | - Pipette thể tích thay đổi từ 20 – 200 µl - Độ đúng: sai số ≤ 0.6 % - Độ chính xác CV%: ≤ 0.15 % - Xuất xứ: G7 |  |
|  | Micropipet 100-1000µl | Cái | 2 | - Pipette thể tích thay đổi từ 100 – 1000 µl - Độ đúng: sai số ≤ 0.6 % - Độ chính xác CV%: sai số ≤ 0.2 % - Xuất xứ: G7 |  |
|  | Máy lắc | Cái | 1 | - Máy mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE. - Nguồn điện: 220 V ± 10%; 50-60Hz - Máy lắc vortex phù hợp với nhiều loại ống nghiệm khác nhau. - Có thể điều chỉnh tốc độ. - Chế độ hoạt động liên tục hoặc chạm chạy. - Tốc độ tối đa : ≥3000 vòng/phút - Biên độ lắc: 5-6mm. |  |
|  | Đèn đọc phim | Cái | 2 | Bằng inox - Tự động bật sáng khi cài phim hoặc có công tắc tiện dụng bật tay - Ánh sáng đồng đều - Vỏ đèn bằng inox - Trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường - Nguồn điện: 220V |  |
|  | Máy đo huyết áp | Cái | 31 | - Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg - Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) - Độ chính xác: ± 3mmHg - Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh |  |
|  | Máy đo huyết áp nhi | Cái | 5 | Cấu hình gồn: 1 đồng hồ; 1 quả bóp; 1 vòng bít; 1 túi đựng sản phẩm Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg - Độ chính xác ± 3mmHg - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao - Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Kích thước: Rộng 10-11cm, dài: 32cm ( Nhi lớn) -Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. -Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) có quả bóp để đo áp lực |  |
|  | Bảng đo thị lực | Cái | 1 | Bảng phân loại có hình các vòng tròn hở giống chữ C, xoay theo nhiều hướng khác nhau (bao gồm trái, phải, trên, dưới, góc 45 độ ở giữa) |  |
|  | Ống cắm panh | Cái | 17 | Chất liệu: Inox 304 Kích thước: Φ5 x 12cm ± 1 cm |  |
|  | Ống hút tai thẳng có lỗ | Cái | 1 | Chiều dài: 12 cm ± 0,2cm; Đường kính: 1.5 mm; Chất liệu: Inox 304 |  |
|  | Ống hút tai cong có lỗ | Cái | 1 | Chiều dài: 12 cm ± 10% Đường kính: 1.5 mm; Chất liệu: Inox 304 |  |
|  | Ống hút tai cong có lỗ | Cái | 1 | Chiều dài: 12 cm ± 10% Đường kính: 2 mm; Chất liệu: Inox 304 |  |
|  | Ống hút mũi thẳng | Cái | 2 | Chiều dài: 14 cm ± 10% Đường kính: 3 mm ± 1cm Chất liệu: Thép không gỉ. |  |
|  | Ống hút mũi thẳng có lỗ | Cái | 1 | Chiều dài: 14 cm ± 10% Đường kính: 3 mm ± 1cm Chất liệu: Thép không gỉ. |  |
|  | Ống hút mũi cong có lỗ | Cái | 1 | Chiều dài: 14 cm ± 10% Đường kính: 3 mm ± 1cm Chất liệu: Thép không gỉ. |  |
|  | Bộ tiểu phẫu mắt | Bộ | 2 | Mỗi bộ gồm có: - Pen kẹp kim - Kéo cong nhọn - Compa đo mắt - Nhíp có mấu - Kẹp cong nhọn - Cán dao |  |
|  | Gương khám nha khoa | Cái | 60 | Chất liệu: thép không gỉ, tay cầm lục giác, có thể tháo rời mặt gương. Gương ø 20mm ± 2mm, chống lóa. |  |
|  | Gọng thử kính | Cái | 1 | Chất liệu: Kim loại + nhựa Khẩu độ lớn. Tích hợp miếng đệm mũi silicon mềm Có thể xoay 360 độ, dễ dàng sử dụng Có thể điều chỉnh được kích thước PD theo từng bệnh nhân |  |
|  | Đèn hồng ngoại | Cái | 3 | - Công suất: 250W - Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. - Dimmer hoặc công tắc - Dây nguồn: ≥ 2m - Điều chỉnh chiều cao từ 40-50cm - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm - Đuôi đèn dùng nhiều loại bóng đèn - Độ bền cao - Bóng đèn :250W |  |
|  | Đèn hồng ngoại | Cái | 4 | - Công suất: 250W - Dimmer hoặc công tắc - Dây nguồn: ≥ 3m - Điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm - Đuôi đèn dụng nhiều loại bóng đèn - Độ bền cao - Bóng đèn hồng ngoại :250W |  |
|  | Xe đẩy ngồi | Cái | 10 | - Xe có gắn 2 vòng lăn hai bên. - Có hai tay đẩy phía sau. - Độ rộng ghế ngồi: 46cm ± 2cm - Khung xe làm bằng sắt mạ crom - Chỗ ngồi bằng chất liệu da simili màu đen - Tấm đặt chân bẳng nhôm đúc hợp kim - Vành xe nan hoa. - Bánh trước rộng ≥8”, xoay 360 độ - Bánh sau ≥24”, bánh đặc |  |
|  | Hộp hấp tròn inox có lỗ thông khí | Cái | 16 | Chất liệu: inox 304, có lỗ thông khí, lắp đai che xoay để hở hoặc che kín. Có khoá gài, Nắp có quai xách gấp gọn, bản lề và khoá hãm. Đai chắn hơi có thể điều chỉnh đóng mở lỗ ở trên thân hộp, có khoá hãm chắc chắn, bảo đảm che kín các lỗ quanh thân hộp khi đóng, dễ điều chỉnh. Kích thước: - Đường kính 32 x 20 cm ± 2cm |  |
|  | Hộp hấp tròn inox có lỗ thông khí | Cái | 22 | Chất liệu: inox 304, có lỗ thông khí, lắp đai che xoay để hở hoặc che kín. Có khoá gài, Nắp có quai xách gấp gọn, bản lề và khoá hãm. Đai chắn hơi có thể điều chỉnh đóng mở lỗ ở trên thân hộp, có khoá hãm chắc chắn, bảo đảm che kín các lỗ quanh thân hộp khi đóng, dễ điều chỉnh. Kích thước: - Đường kính 25 x 180 mm ± 2cm |  |
|  | Hộp inox đựng bông hình trụ | Cái | 16 | Chất liệu: Inox 304, có nắp Quy cách : Φ 16cm x13cm ± 1cm |  |
|  | Hộp inox đựng bông hình trụ | Cái | 11 | Chất liệu: Inox 304, có nắp Quy cách : Φ10 x 8 cm ± 1cm |  |
|  | Hộp hấp chữ nhật inox có lỗ thông khí | Cái | 33 | Chất liệu: Inox 304, có lỗ thông khí, Nắp có quai xách gấp gọn Quy cách : 34x18x12cm ± 2cm |  |
|  | Hộp chữ nhật inox | Cái | 19 | Chất liệu: Inox 304, có thể hấp lại nhiều lần. Kích thước: 23 x 11 x 5 cm ± 1cm |  |
|  | Khay chữ nhật inox | Cái | 8 | Chất liệu: Thép không gỉ Kích thước: 22x32 ±2cm |  |
|  | Khay quả đậu nhỏ | Cái | 11 | Khay hạt đậu sâu trung kích thước khoảng 21x11x3.5cm. Chất liệu thép không gỉ Thể tích 400 -500ml |  |
|  | Khay chữ nhật inox | Cái | 50 | Khay chữ nhật: inox 304, có thể hấp tiệt trùng. Kích thước: 17x22x2 cm ± 1cm |  |
|  | Bóng đèn hồng ngoại | Cái | 6 | Công suất của Bóng đèn hồng ngoại TNE 250w: 250w Nguồn điện sử dụng: 220V Đui của đèn: Đui xoáy |  |
|  | Bộ dây + rọ điện não | Bộ | 2 | Tương thích với dòng máy điện não đồ vi tính 16 kênh của hãng CONTEC |  |
|  | Lưỡi cưa 65mm | Cái | 5 | Kích thước φ 65 mm. Phù hợp với máy cưa bột HEBU |  |