# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp máy xử lý mô tự động;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Theo Phụ lục đính kèm

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1

PHỤ LỤC. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Máy xử lý mô tự động 01 chương trình

  - YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, đạt chứng nhận CE theo EU MDR

- Điện áp sử dụng 220-240V, 50Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%.

  - YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Máy chính: 01 cái

- Bình chứa dung dịch hóa chất: ≥ 13 cái

- Bình ngưng tụ: 01 cái

- Bộ giỏ đựng bệnh phẩm ≥300 cassettes: 01 bộ

- Bể chứa paraffin: 01 bộ

- Màn hình LCD cảm ứng: 01 cái

- Bộ lọc than hoạt tính: 02 cái

- Bộ lưu điện online ≥ 3kVA: 01 cái

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ

  - CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

- Máy xử lý mô tự động hệ thống kín khả năng xử lý ≥ 300 block/máy.

- Thiết bị không ưu tiên sử dụng hóa chất riêng, thuận lợi cho việc sử dụng đa dạng hóa chất của nhiều nhà cung cấp

- Có ≥ 4 cảm biến theo dõi mức hóa chất trong mỗi buồng ngấm mô

- Có thể chọn chương trình xử lý cho tối thiểu 2 mức mẫu xử lý

- Có quy trình xử lý mô tiêu chuẩn và chương trình không xylene (thay xylene bằng Sub-X), quy trình xử lý mô sử dụng isopropanol.

- Có công nghệ khuấy/trộn hóa chất, paraffin trong buồng xử lý

- Thể tích chứa của bình đựng hóa chất: ≥  3.5 lít

- Có tổi thiểu 03 bể chứa sáp với tổng thể tích ≥ 15 lít

- Cài đặt nhiệt độ đun nóng paraffin từ ≤ 50°C đến ≥ 65°C

- Cài đặt nhiệt độ gia nhiệt hóa chất từ ≤ 40°C đến ≥ 60°C

- Cho phép cài đặt và lưu trữ ≥ 20 chương trình xử lý mô

- Buồng chứa các bình hóa chất có đèn chiếu sáng giúp dễ quan sát mức hóa chất trong bình

- Có cổng nạp/ xả hóa chất trên thân máy

- Có bể chứa/bình chứa dung dịch hóa chất dự phòng

- Có khả năng luân chuyển hóa chất tự động

- Có khả năng tự động châm thêm hóa chất khi phát hiện lượng hóa chất trong bình không còn đủ cho quá trình xử lý hoặc có phần mềm tính toán phần trăm nồng độ hóa chất, tự động chọn bình hóa chất phù hợp cho chương trình xử lý.

- Chức năng khởi động trễ: người sử dụng chỉ cần cài đặt thời gian kết thúc máy sẽ tự động tính toán thời gian bắt đầu chu trình xử lý

- Hệ thống quản lý hóa chất có tính năng cảnh báo thay hóa chất theo số cassette và theo số chu trình.

- Có chức năng báo động tại máy, chức năng báo động từ xa.

- Hơi độc được hút từ buồng xử lý vào bên trong qua bộ lọc than hoạt tính hoặc có thể kết nối đến ống xả khí bên ngoài. Có hệ thống quản lý thay thế bộ lọc trên phần mềm.

- Có chức năng mã khóa máy và thiết lập cấp bật sử dụng (tối thiểu là quản lý và người dùng)

- Có chức năng tự động nhận biết hoặc kiểm tra sự kết nối của các bình chứa hoá chất

- Có cổng kết nối USB để quản lý dữ liệu

- Có cổng kết nối với bộ lưu điện (UPS) hoặc có nguồn điện dự phòng cho các trường hợp mất điện

- Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng

- Nắp buồng ngấm mô sử dụng khoá điện tử.

- Nắp buồng ngấm mô được gia nhiệt để không bị ngưng tụ.

- Kích thước máy (W x D): ≤ 710 x ≤ 720 mm.

  - CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Cung cấp hóa chất, vật tư cần thiết cho quá trình làm thẩm định phương pháp cho các xét nghiệm chạy trên máy

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm.

- Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, vật tư tiêu hao (nếu có), công tác bảo trì sau thời gian bảo hành và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2. Máy xử lý mô tự động 02 chương trình

  - YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, đạt chứng nhận CE theo EU MDR

- Điện áp sử dụng 220-240V, 50Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%.

  - YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Máy chính: 01 cái

- Bình chứa dung dịch hóa chất: ≥ 13 cái

- Bình ngưng tụ: 01 cái

- Bộ giỏ đựng bệnh phẩm ≥400 cassettes: 01 bộ

- Bể chứa paraffin: 01 bộ

- Màn hình LCD cảm ứng: 01 cái

- Bộ lọc than hoạt tính: 02 cái

- Bộ lưu điện online ≥ 3kVA: 01 cái

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ

  - CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

- Có khả năng chạy đồng thời ≥ 2 chương trình riêng biệt ( khác nhau về chương trình chạy trong cùng 1 thời điểm)

- Máy xử lý mô tự động hệ thống kín khả năng xử lý ≥ 400 block/máy.

- Thiết bị không ưu tiên sử dụng hóa chất riêng, thuận lợi cho việc sử dụng đa dạng hóa chất của nhiều nhà cung cấp

- Có ≥ 2 cảm biến theo dõi mức hóa chất trong mỗi buồng ngấm mô

- Có quy trình xử lý mô tiêu chuẩn và chương trình không xylene (thay xylene bằng Sub-X), quy trình xử lý mô sử dụng isopropanol.

- Có công nghệ khuấy/trộn hóa chất, paraffin trong buồng xử lý

- Thể tích chứa của bình đựng hóa chất: ≥  3.5 lít

- Có tổi thiểu 03 bể chứa sáp với tổng thể tích ≥ 15 lít

- Cài đặt nhiệt độ đun nóng paraffin từ ≤ 50°C đến ≥ 65°C

- Cài đặt nhiệt độ gia nhiệt hóa chất từ ≤ 40°C đến ≥ 60°C

- Cho phép cài đặt và lưu trữ ≥ 20 chương trình xử lý mô

- Buồng chứa các bình hóa chất có đèn chiếu sáng giúp dễ quan sát mức hóa chất trong bình

- Có cổng nạp/ xả hóa chất trên thân máy

- Có bể chứa/bình chứa dung dịch hóa chất dự phòng

- Có khả năng luân chuyển hóa chất tự động

- Có khả năng tự động châm thêm hóa chất khi phát hiện lượng hóa chất trong bình không còn đủ cho quá trình xử lý hoặc có phần mềm tính toán phần trăm nồng độ hóa chất, tự động chọn bình hóa chất phù hợp cho chương trình xử lý.

- Chức năng khởi động trễ: người sử dụng chỉ cần cài đặt thời gian kết thúc máy sẽ tự động tính toán thời gian bắt đầu chu trình xử lý

- Hệ thống quản lý hóa chất có tính năng cảnh báo thay hóa chất theo số cassette và theo số chu trình.

- Có chức năng báo động tại máy, chức năng báo động từ xa.

- Hơi độc được hút từ buồng xử lý vào bên trong qua bộ lọc than hoạt tính hoặc có thể kết nối đến ống xả khí bên ngoài. Có hệ thống quản lý thay thế bộ lọc trên phần mềm.

- Có chức năng mã khóa máy và thiết lập cấp bật sử dụng (tối thiểu là quản lý và người dùng)

- Có chức năng tự động nhận biết hoặc kiểm tra sự kết nối của các bình chứa hoá chất

- Có cổng kết nối USB để quản lý dữ liệu

- Có cổng kết nối với bộ lưu điện (UPS) hoặc có nguồn điện dự phòng cho các trường hợp mất điện

- Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng

- Nắp buồng ngấm mô sử dụng khoá điện tử.

- Nắp buồng ngấm mô được gia nhiệt để không bị ngưng tụ

- Kích thước máy (W x D): ≤ 810 x ≤720 mm

  - CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Cung cấp hóa chất, vật tư cần thiết cho quá trình làm thẩm định phương pháp cho các xét nghiệm chạy trên máy

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm.

- Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, vật tư tiêu hao (nếu có), công tác bảo trì sau thời gian bảo hành và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.

- Thời gian cung cấp hàng ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh