CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Dự án: Trang bị 02 thiết bị thử nghiệm máy biến dòng điện trạm trung gian.

- Gói thầu số 15/2026 “Trang bị 02 thiết bị thử nghiệm máy biến dòng điện trạm trung gian”.

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị thử nghiệm máy biến dòng điện trạm trung gian (Bao gồm các chi phí liên quan: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, thử nghiệm nghiệm thu …) | 02 | Máy | Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM | 150 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả nghiệm thu |

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật được áp dụng cho thiết bị thử nghiệm máy biến dòng điện trạm trung gian.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác, tối thiểu đáp ứng: IEC/EN/UL 61010.

Ghi chú: Hiện nay, theo kết quả khảo sát catalog và thông tin trên trang chủ của các nhà sản xuất, một số nhà sản xuất không công bố tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm của thiết bị. Vì vậy đề nghị nhà thầu cung cấp các thông tin trên trong HSDT.

- MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Yêu cầu chung:

Thiết bị được sử dụng để thử nghiệm các hạng mục đo điện trở một chiều cuộn dây, tỷ số biến, kiểm tra cực tính, kiểm tra đặc tính từ hóa, độ lệch pha của các máy biến dòng điện:

- Thiết bị có chức năng khử từ dư;

- Thiết bị có chức năng kiểm tra đặc tính từ hoá của biến dòng điện bằng nguồn điện AC;

- Thiết bị có chức năng xác định cấp chính xác của biến dòng điện;

- Thiết bị có thể điều khiển trực tiếp trên thiết bị kèm màn hình hiển thị hoặc điều khiển qua máy tính (phần mềm).

Thiết bị có thể tự động thử nghiệm và đánh giá máy biến dòng điện theo tiêu chuẩn IEC 61869 / 60044.

- Thông số kỹ thuật cơ bản

- Nguồn cung cấp: Phù hợp nguồn 200 – 240VAC, 50Hz.

- Nhiệt độ vận hành: Từ 0ºC đến 40ºC

- Đo điện trở một chiều:

+ Độ phân giải: 1mΩ;

+ Cấp chính xác: ± 0,05% (typical)/0,1% + 1mΩ (guaranteed).

- Đo tỷ số biến và kiểm tra cực tính:

+ Từ 1 đến 2000, Sai số ± 0,05%;

+ Từ 2001 đến 5000, Sai số ± 0,1%;

+ Từ 5000 đến 10000, Sai số ± 0,2%.

- Đo độ lệch pha:

+ Độ phân giải: 1min (tương đương 0,0167o);

+ Cấp chính xác: 3min (tương đương 0,05o)..

- Phụ kiện và dịch vụ:

Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới.

Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng.

Máy tính có cấu hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng và phần mềm của thiết bị, tối thiểu: vi xử lý Intel core i7 hoặc AMD Ryzen 7 thế hệ 14 trở về sau; bộ xử lý đồ họa GPU nVidia GeForce RTX 3050/4 GB hoặc tương đương; bộ nhớ RAM 16 GB; ổ cứng 512 GB SSD NVMe.

Thùng cứng cho thiết bị và phụ kiện.

- Chế độ bảo hành: Thiết bị được bảo hành 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác, tối thiểu đáp ứng: IEC/EN/UL 61010. - Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm thiết bị, nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất.. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | - Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001 - Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau: - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng. - Lắp đặt, vận hành thiết bị và huấn luyện cho nhân viên vận hành thiết bị của Chủ đầu tư theo yêu cầu sau: - Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị. - Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt. - Lắp đặt, chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo đảm nhiệm. - Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua. | Đáp ứng |
|  | Yêu cầu chung | Đáp ứng |
| # 7.1 | - Thiết bị được sử dụng để thử nghiệm các hạng mục đo điện trở một chiều cuộn dây, tỷ số biến, kiểm tra cực tính, kiểm tra đặc tính từ hóa, độ lệch pha của các máy biến dòng điện: + Thiết bị có chức năng khử từ dư; + Thiết bị có chức năng kiểm tra đặc tính từ hoá của biến dòng điện bằng nguồn điện AC; + Thiết bị có chức năng xác định cấp chính xác của biến dòng điện; + Thiết bị có thể điều khiển trực tiếp trên thiết bị kèm màn hình hiển thị hoặc điều khiển qua máy tính (phần mềm). - Thiết bị có thể tự động thử nghiệm và đánh giá máy biến dòng điện theo tiêu chuẩn IEC 61869 / 60044. | Đáp ứng |
|  | ## Nguồn cung cấp: Phù hợp nguồn 200 – 240VAC, 50Hz | Đáp ứng |
|  | Nhiệt độ vận hành: Từ 0ºC đến 40ºC | Đáp ứng |
|  | Đo điện trở một chiều: | Đáp ứng |
| # 10.1 | Độ phân giải: 1mΩ | Đáp ứng |
| # 10.2 | Cấp chính xác: ± 0,05% (typical)/ 0,1% + 1mΩ (guaranteed) | Đáp ứng |
|  | Đo tỷ số biến và kiểm tra cực tính: | Đáp ứng |
| # 11.1 | Từ 1 đến 2000, Sai số ± 0,05%; | Đáp ứng |
| # 11.2 | Từ 2001 đến 5000, Sai số ± 0,1%; | Đáp ứng |
| # 11.3 | Từ 5000 đến 10000, Sai số ± 0,2%. | Đáp ứng |
|  | Đo độ lệch pha: | Đáp ứng |
| # 12.1 | Độ phân giải: 1min (tương đương 0,0167o) | Đáp ứng |
| # 12.2 | Cấp chính xác: 3min (tương đương 0,05o) | Đáp ứng |
|  | Phụ kiện và dịch vụ: | Đáp ứng |
| # 13.1 | Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới | Đáp ứng |
| # 13.2 | Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng | Đáp ứng |
| # 13.3 | ## Máy tính có cấu hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng và phần mềm của thiết bị, tối thiểu: vi xử lý Intel core i7 hoặc AMD Ryzen 7 thế hệ 14 trở về sau; bộ xử lý đồ họa GPU nVidia GeForce RTX 3050/4 GB hoặc tương đương; bộ nhớ RAM 16 GB; ổ cứng 512 GB SSD NVMe. | Đáp ứng |
| # 13.4 | Thùng cứng cho thiết bị và phụ kiện | Đáp ứng |
|  | Thiết bị được bảo hành 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu | Đáp ứng |

- CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật.

- Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.

- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Cung cấp hoặc cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị.

- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.

- Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:

- Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II.

- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.

- Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Mục 2. Bản vẽ:

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp bản chính biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành, và đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

| Stt | Hạng mục bắt buộc thực hiện | Biên bản thử nghiệm/ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải thể hiện | Yêu cầu về kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra chức năng đo điện trở một chiều | - Độ phân giải:1mΩ - Cấp chính xác: ± 0,05% (typical)/0,1% + 1mΩ (guaranteed). | Đạt |
| 2 | Kiểm tra chức năng đo tỷ số biến và kiểm tra cực tính | Cấp chính xác cho từng tầm đo: - Từ 1 đến 2000, Sai số ± 0,05%; - Từ 2001 đến 5000, Sai số ± 0,1%; - Từ 5000 đến 10000, Sai số ± 0,2%. | Đạt |
| 3 | Kiểm tra chức năng đo độ lệch pha | - Độ phân giải: 1 min (tương đương 0.0167º) - Cấp chính xác: 3min (tương đương 0,05o) | Đạt |

Trong trường hợp những hạng mục mà các phòng thí nghiệm tại Việt Nam không thể thực hiện được thì chấp nhận các hạng mục và số liệu do nhà sản xuất tự thử nghiệm hoặc các phòng thí nghiệm nước ngoài thử nghiệm.

- Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.

- Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.

- Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu về bảo hành thiết bị:

- Thời gian bảo hành: 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.

- Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.

- Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.

- Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.