# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU MSHH 08-2026

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu;

- Tên gói thầu: Gói thầu MSHH 08-2026;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu. (Số 11 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa phải được sản xuất mới, chưa qua sử dụng; sản xuất không trước năm 2025; có thông tin rõ ràng về ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất; có tính năng, thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết;

- Hàng hóa phải có đầy đủ hồ sơ tài liệu bao gồm:

+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc chứng nhận phù hợp (CoC); Chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc Test Report được cấp bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

+ Bộ tờ khai hải quan, hóa đơn vận chuyển bản sao, hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng).

- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa;

- Cam kết hỗ trợ kỹ thuật về lắp đặt, hướng dẫn vận hành của Công ty hoặc Nhà sản xuất.

- Đáp ứng được điều kiện về thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng, bảo trì tối thiểu 24 tháng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật, cấu hình tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu từ trường chuẩn | - Khe hở: 2 mm; - Đường kính vùng khe hở: 20 mm; - Cường độ từ trường trong khe hở: 800 kA/m; - Mật độ từ thông trong khe hở: 1 T; - Kích thước Dài × Rộng × Cao: (120 × 80 × 100) mm; - Khối lượng: 2,2 kg. |
| 2 | Mẫu từ trường chuẩn | - Khe hở: 5 mm; - Đường kính vùng khe hở: 35 mm; - Cường độ từ trường trong khe hở: 400 kA/m; - Mật độ từ khe hở: 0,5 T; - Kích thước Dài × Rộng × Cao: (120 × 80 × 100) mm; - Khối lượng: 2,2 kg. |
| 3 | Mẫu từ trường chuẩn | - Khe hở: 10 mm; - Đường kính vùng khe hở: 50 mm; - Cường độ từ trường trong khe hở: 200 kA/m; - Mật độ từ thông trong khe hở: 0,25 T; - Kích thước: Dài × Rộng × Cao: (120 × 80 × 100) mm - Khối lượng: 2,2 kg. |
| 4 | Mẫu từ trường chuẩn | - Đầu dò đường kính đến 7,7 mm; - Mật độ từ thông: 0,23 T; - Cường độ từ trường: 180 kA/m; - Kích thước Đường kính × chiều cao: (70 × 45) mm; - Khối lượng: 0,88 kg. |
| 5 | Bộ điều khiển, đo lường và hiển thị | - Đơn vị từ trường có thể lựa chọn: tesla (T), gauss (G); - Khả năng đo được 3 hướng đồng thời: Bx, By, Bz (DC & AC), kèm cảm biến nhiệt độ trong đầu dò; - Thang đo từ trường: đến ± 20 T; - Tỷ lệ trung bình lấy mẫu có thể lựa chọn: ( từ 1 đến 100) mẫu; - Băng thông tần số: từ DC đến 2,5 kHz (-3 dB); - Ghi dữ liệu đo được: Khoảng thời gian lưu trữ có thể lựa chọn: từ 0,5 s đến 60 s (lên đến 300 ngày). |
| 6 | Cảm biến 3 trục đo từ trường độ chính xác cao | - Đầu dò Hall 3 trục loại C kèm theo: bao gồm một mạch tích hợp CMOS, ba nhóm phần tử Hall trực giao với nhau và một cảm biến nhiệt độ; - Thang đo từ trường: đến ± 20 T (được hiệu chuẩn đến ± 9 T); - Độ chính xác khi đo DC: ± 100 × 10 -6 × toàn thang đo, với phạm vi đo ±0,1 T, ± 0,5 T và ± 2 T; - Phạm vi nhiệt độ hoạt động của đầu dò: (từ 5 đến 45) °C; - Dây cáp dài 10 m. |

1.3. Các yêu cầu khác

a) Vận chuyển, lắp đặt

- Hàng hóa phải được bàn giao, lắp đặt và chạy thử tại Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BTTM. Địa chỉ số 11 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội và các địa điểm khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Hàng hóa được đóng gói, bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vận chuyển, lắp đặt các hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu do nhà thầu thực hiện nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về thiết bị, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt vận hành chạy thử, bàn giao, nghiệm thu.

b) Yêu cầu về huấn luyện sử dụng hàng hóa

Nhà thầu phải có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn sử dụng các hàng hóa thuộc gói thầu cho cán bộ, nhân viên của đơn vị tiếp nhận sản phẩm.

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ vật tư phục vụ cho huấn luyện sử dụng hàng hóa để đảm bảo cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư khai thác được tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Các cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có đủ năng lực khai thác, sử dụng thành thạo các tính năng, kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu cung cấp và các dịch vụ sau bán hàng.

c) Bảo hành

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về bảo quản hàng hóa, đồng bộ bảo đảm tình trạng hoạt động tốt kể từ ngày lắp đặt tới ngày hoàn thành nghiệm thu các cấp.

- Bảo hành: Nhà thầu phải cam kết bảo hành hàng hóa cung cấp tối thiểu 24 tháng sau khi hàng hóa được kiểm tra, giám định chất lượng; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng (nếu có) và nghiệm thu theo quy định.

- Dịch vụ sau bảo hành: Sau khi hết thời gian bảo hành nhà cung cấp cam kết ký hợp đồng bảo dưỡng thường kỳ hàng năm với giá ưu đãi nếu bên mua có nhu cầu.

Mục 2. Bản vẽ

Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện sau khi nhà thầu giao hàng cho Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/BTTM. Nội dung kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa như sau:

1.1. Kiểm tra, bàn giao hàng hóa:

- Kiểm tra tính nguyên vẹn được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sự đúng đủ về số lượng, chủng loại, đồng bộ, ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa;

- Kiểm tra hồ sơ hàng hóa:

+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc chứng nhận phù hợp (CoC); Chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc Test Report được cấp bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Bộ tờ khai hải quan, hóa đơn vận chuyển bản sao, hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng).

- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa;

1.2. Lắp đặt, vận hành, chạy thử phục vụ giám định, thử nghiệm; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng (nếu có); hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu các cấp.

- Lắp đặt, kiểm tra sự đáp ứng về thông số kỹ thuật, độ ổn định của hàng hóa;

- Vận hành hàng hóa phục vụ công tác giám định chất lượng và kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng (nếu có);

- Vận hành phục vụ hướng dẫn sử dụng hàng hóa;

- Vận hành hàng hóa phục vụ nghiệm thu các cấp;

- Công tác an toàn khi thực hiện vận hành, chạy thử: Tuyệt đối tuân thủ theo quy định an toàn về vận hành hàng hóa.

- Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển lắp đặt, vận hành, chạy thử phục vụ giám định, thử nghiệm; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng (nếu có); hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu các cấp và các chi phí liên quan khác do nhà thầu chịu trách nhiệm.