## Sheet1
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Số TT | Tên gói thầu | STT phần | STT mục | Tên chủng loại | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
| Gói thầu 18: Cung cấp hóa chất khử khuẩn dụng cụ, hóa chất xét nghiệm và vật tư phụ trợ cần cung cấp thiết bị: 15 phần (mục) | [7 empty] | 34212388792
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất H2O2 của Băng đựng hydrogen peroxide dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp từ STT 1 đến STT 1. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thiết bị phù hợp với diện tích phòng CSSD: khoảng 5 m². Thực hiện tối thiểu 72 mẻ hấp/ngày. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Số lượng thiết bị tối thiểu: 02 máy tại thời điểm trúng thầu.
|  | 1 |  | Băng đựng hydrogen peroxide dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp. Mỗi cell có nồng độ ≥58%. Mỗi cái/băng chứa ≥10 cells. Đạt các tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 | Cái | 2100 | 2100000 | 4410000000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất phun khử khuẩn của Dung dịch phun sương khử khuẩn không khí, dùng cho phòng kín, diện tích lớn từ STT 2 đến STT 2. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Sử dụng đồng bộ với hóa chất phun khử khuẩn không khí trúng thầu. Công suất mỗi máy phun ít nhất 35 m2. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Số lượng thiết bị tối thiểu: 20 máy tại thời điểm trúng thầu.
|  | 2 |  | Dung dịch phun sương khử khuẩn không khí, dùng cho phòng kín, diện tích lớn | Thành phần ≥5% hydrogen peroxide và ion bạc ≥0,005 % . Đóng trong bao bì chắc chắn, nắp can có seal tránh bị rò rỉ chất lỏng. Kích thước hạt ≤ 10 mcm, thời gian phun ngắn ≤ 15 phút. Sử dụng phun khử khuẩn các khoa phòng tại bệnh viện Hiệu quả diệt khuẩn: Vi khuẩn, nấm mốc : EN 13697; Mycobacterium: EN 14348; Virus: EN 14476; Bào tử: EN 13704. ISO 13485: 2016, ISO 9001: 2015 | Lít | 312 | 320000 | 99840000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và thực hiện được xét nghiệm (ưu tiên thiết bị tự động) của Bộ hoá chất xác định cùng lúc ≥20 di ứng nguyên đường hô hấp, tiêu hoá từ STT 3 đến STT 3. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thiết bị phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm dự kiến khoảng 1 m². Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất, nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lục nhận thông tin từ bệnh viện. Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp bao gồm các vật tư tiêu hao, hóa chất hệ thống để thực hiện được xét nghiệm, chi phí kết nối với hệ thống LIS hoặc tương đương. Nếu không trang bị được thiết bị tự động nhà thầu phải cung cấp thêm bộ máy vi tính (được xem là cấu phần theo thiết bị). Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 3 |  | Bộ hoá chất xác định cùng lúc ≥20 di ứng nguyên đường hô hấp, tiêu hoá | Bộ hoá chất xác định cùng lúc ≥20 dị ứng nguyên đường hô hấp, tiêu hoá. Kỹ thuật yêu cầu thanh sắc ký miễn dịch/ miễn dịch qua màng nitrocellulose (immunoblots). | Test | 500 | 962500 | 481250000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ chất thử đường huyết nhanh tại giường bệnh (que thử mang thuốc phản ứng + kim lấy máu chuyên dụng tách rời, dùng 1 lần). Đo được 2 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch từ STT 4 đến STT 4. Số lượng thiết bị yêu cầu tương đương khoảng 2000 que/thiết bị (số lượng thực tế theo nhu cầu sử dụng). Nhà thầu đảm bảo hoạt động ổn định và đạt chất lượng nội, ngoại kiểm khi kiểm tra, thiết bị có thể kết nối không dây hoặc có dây với máy tính để chuyển dữ liệu hoặc đồng bộ dữ liệu. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết phải đổi thiết bị mới trong vòng 2 ngày kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện. Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp.
|  | 4 |  | Bộ chất thử đường huyết nhanh tại giường bệnh (que thử mang thuốc phản ứng + kim lấy máu chuyên dụng tách rời, dùng 1 lần). Đo được 2 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch | Bộ chất thử thử đường huyết tại giường bệnh (que thử mang thuốc phản ứng + kim lấy máu chuyên dụng tách rời, dùng 1 lần). Đo được 2 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch. Chỉ đo đường glucose trong máu, không đo các loại đường khác, không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy, có kết quả sau 5s. Tiêu chuẩn ISO 15197: 2013 hoặc EN ISO 15197: 2015 | Bộ | 200000 | 6125 | 1225000000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ túi máu ba – 350ml loại đỉnh đỉnh có chất bảo quản hồng cầu từ STT 5 đến STT 5. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thiết bị dùng tách thành phần máu tự động, phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 0.5 m². Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 8.
|  | 5 |  | Bộ túi máu ba – 350ml loại đỉnh đỉnh có chất bảo quản hồng cầu | Hệ thống kín gồm các túi và dây nối với nhau. Bộ túi máu ba loại đỉnh đỉnh, có khả năng thu thập 350ml máu toàn phần, chất liệu PVC. Gồm 3 túi: - Túi 1: Có 49ml dung dịch chống đông CPD, dùng chứa máu toàn phần thể tích 350ml. - Túi 2: Thể tích ≥ 300ml, túi rỗng có khả năng bảo quản tiểu cầu. - Túi 3: Thể tích ≥ 300ml, dung dịch nuôi dưỡng SAGM hoặc AS-5 hoặc tương đương có thể tích ≥78ml có khả năng bảo quản hồng cầu lên đến 42 ngày. Kim lấy máu 16G, có nắp bảo vệ đầu kim. Bộ lấy mẫu: Có bộ lấy mẫu chân không, có túi chứa mẫu và có khóa kẹp dạng bấm để khóa/mở túi chưa mẫu máu xét nghiệm Đoạn dây: Đoạn dây có mã số rõ ràng dùng để truy suất nguồn gốc, không bị mờ khi vuốt dây, chiều dài đoạn dây từ 950mm đến 1200mm. Đoạn dây từ kim vào túi máu chính có van khoá dạng bẻ để đảm bảo tuyệt đối hệ thống kín đến túi chứa máu. | Túi | 120000 | 115000 | 13800000000
Bao túi phụ: Có bao túi nhôm hoặc túi nhựa, đóng gói nhỏ hơn hoặc bằng 5 bộ trong 1 bao túi phụ. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp và ISO 14385 Sử dụng được trên hệ thống máy tách thành phần máu tự động.
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ hóa chất nhuộm mô tế bào bằng Hematoxylin và Eosin trên hệ thống tự động từ STT 6 đến STT 6. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thiết bị phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 3 m². Công suất tối thiểu 200 lam/giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 6 |  | Bộ hóa chất nhuộm mô tế bào bằng Hematoxylin và Eosin trên hệ thống tự động | Bộ hóa chất nhuộm mô tế bào bằng Hematoxylin và Eosin trên hệ thống tự động, công suất 240 lam/ giờ bao gồm: Hematoxylin dạng lỏng, màu tím, áp suất hóa hơi 2.3 kPa; Eosin dạng lỏng, màu đỏ, không mùi, pH 7.5; Bluing Buffer dạng lỏng, không màu, không mùi, áp suất hóa hơi 2.3 kPa; Mounting Medium có độ nhớt thấp, khô nhanh, tương thích với các dung dịch có xylene hoặc không có xylene, dạng lỏng, không màu; Cover Glasses: kích thước 24 x 50 mm, không bo góc, dùng để dán các mẫu mô đúc khối, mẫu cắt lạnh, mẫu tế bào được thiết kế với kích thước và độ dày phù hợp để dùng được trên các dòng máy dán lamen tự động | Bộ | 135000 | 26564 | 3586140000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ hóa chất xét nghiệm PDL1 (22C3) từ STT 7 đến STT 7. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được các xét nghiệm theo các mục hóa chất trong bộ. Thiết bị phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 3 m². Thực hiện tối thiểu 30 lam/ 3 giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 7 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm PDL1 (22C3) | Bộ xét nghiệm PDL1 (22C3) thành phần gồm: 1. Bộ hóa chất xét nghiệm + Dung dịch đệm chứa hydrogen peroxide, chất tẩy rửa trong quá trình nhuộm và sodium azide dùng để khử men peroxidase nội sinh + Kháng thể đơn dòng chuột kháng PD-L1, dòng 22C3 + Mẫu chứng âm + Bộ khuyếch đại kháng thể chứa kháng thể thứ cấp chống lại các globulin miễn dịch trong dung dịch đệm có chứa protein ổn định. + Chất lên màu-HRP, dung dịch đệm cơ chất DAB, chất tạo màu DAB, bộ tăng cường DAB, dung dịch bộc lộ kháng nguyên pH ≤6.2 có độ pha loãng 50x + 15 lam chứng PD-L1 (22C3) 2. Dung dịch rửa hệ thống + Wash Buffer (nồng độ pha loãng 20x) sử dụng trong nhuộm tự động hóa mô miễn dịch. Thành phần: Tris-buffered saline chứa Tween 20, pH 7,6 (±0,1). + Đủ để thực hiện được 1 xét nghiệm. | Test | 250 | 2152300 | 538075000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ hóa chất xét nghiệm tế bào cổ tử cung, âm đạo từ STT 8 đến STT8. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được xét nghiệm theo danh mục hóa chất. Hệ thống thực hiện được chức năng rung lắc mẫu và ly tâm; phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 1 m². Công suất ly tâm ≥ 24 ống/lần quay. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 8 |  | Bộ hóa chất xét nghiệm tế bào cổ tử cung, âm đạo | Bộ hoá chất xét nghiệm tế bào cổ tử cung, âm đạo phương pháp thủ công gồm: chổi lấy mẫu, lọ đựng mẫu, ống ly tâm, dung dịch bảo quản 10ml, dung dịch làm sạch, dung dịch kết nang. Mẫu tế bào cổ tử cung, âm đạo | Bộ | 1500 | 190000 | 285000000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ chất thử phát hiện Toxocara canis IgG từ STT 9 đến STT 9. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được xét nghiệm theo danh mục hóa chất. Thiết bị đo quang cần phù hợp với không gian trong khoảng (ngang x sâu): 0,5 x 0,4 m, dải quang phổ 405-630nm. Thiết bị rửa cần phù hợp với không gian trong khoảng (ngang x sâu): 0,5 x 0,4 m. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1 thiết bị đo quang, 1 thiết bị rửa.
|  | 9 |  | Bộ chất thử phát hiện Toxocara canis IgG | • Phát hiện Toxocara canis IgG • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 95% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 4608 | 33931 | 156354048
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ chất thử cho xét nghiệm Anti dsDNA từ STT 10 đến STT 10. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được xét nghiệm theo danh mục hóa chất. Thiết bị phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 2 m². Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 10 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Anti dsDNA | Bộ chất thử cho xét nghiệm Anti dsDNA gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1-200 U/mL, Độ nhạy ≥ 90%, Độ đặc hiệu: ≥ 90% | Test | 13000 | 60000 | 780000000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Hóa chất xét nghiệm 8 kháng thể kháng nhân (ANAs) từ STT 11 đến STT 11. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được xét nghiệm theo danh mục hóa chất. Thiết bị phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 3 m² Thời gian có thể trả kết quả trong vòng 3 giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 11 |  | Hóa chất xét nghiệm 8 kháng thể kháng nhân (ANAs) | Sử dụng phương pháp ELISA. Bộ chất thử gồm chất thử xét nghiệm chính, calibrator, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng, dung dịch rửa và các hóa chất phụ trợ khác. Xét nghiệm cùng lúc 8 tác nhân (ANAs) SS-A (52 and 60 kDa), SS-B, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Centromere B và Jo-1 | Test | 12000 | 60000 | 720000000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ chất thử Mycobacterium tuberculosis từ STT 12 đến STT 12. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được xét nghiệm theo danh mục hóa chất. Thiết bị RT-PCR cần phù hợp với không gian trong khoảng (ngang x sâu): 0,3 x 0,60 m, có ít nhất 5 kênh màu; thiết bị tách chiết cần phù hợp với không gian trong khoảng (ngang x sâu): 1,4 x 2,3 m, Thiết bị RT-PCR thực hiện tối đa trên 96 test/lần chạy, thiết bị tách chiết thực hiện tối thiểu trên 33 test/lần chạy - trong khoản 1 giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có thể kết nối hệ thống quản lý thông tin xét nghiệm trong bệnh viện (LIS). Số lượng thiết bị tối thiểu: 1 thiết bị Realtime-PCR, 3 thiết bị tách chiết.
|  | 12 |  | Bộ chất thử Mycobacterium tuberculosis | • Bộ chất thử phát hiện định tính phức hợp vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosi complex) gồm: M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti. • Phương pháp Realtime-PCR • Mẫu: đờm, dịch rửa phế quản/khí quản, mẫu mô, máu toàn phần, dịch não tủy, dịch khớp, nước tiểu, dịch nuôi cấy vi khuẩn. • Độ nhạy trong khoản nhỏ hơn hoặc bằng 5 CFU trên 1 mẫu. • Cung cấp kèm chất thử ly trích vật liệu di truyền tự động. • Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Test | 16000 | 315000 | 5040000000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ chất thử xét nghiệm Clostridium difficile A/B từ STT 13 đến STT 13. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được xét nghiệm theo danh mục hóa chất. Thiết bị tự động phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng (ngang x sâu): 1 x 1 m. Thực hiện được tối thiểu 11 test/lần chạy - tối đa 3 giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 13 |  | Bộ chất thử xét nghiệm Clostridium difficile A/B | • Bộ chất thử định tính(hoặc định lượng) và phân biệt độc tố A, B của Clostridium difficile. • Phương pháp: Realtime PCR trên thiết bị hoàn toàn tự động • Loại mẫu: Phân • Độ nhạy: ≥ 98%. Độ đặc hiệu: ≥ 97% • Cung cấp đủ chất thử tách chiết vật liệu di truyền trên thiết bị tự động, hóa chất và các vật tư tiêu hao, sử dụng cho hết số lượng bộ chất thử trong gói thầu. • Tiêu chuẩn CE | Test | 768 | 759000 | 582912000
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ chất thử phát hiện cùng lúc 2 tác nhân gây bệnh đường niệu - sinh dục từ STT 14 đến STT 14. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được xét nghiệm theo danh mục hóa chất. Thiết bị tự động phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: trong khoảng 2,6 x 1,1 m (ngang x sâu). Thực hiện được tối thiểu 140 test/8 giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 14 |  | Bộ chất thử phát hiện cùng lúc 2 tác nhân gây bệnh đường niệu - sinh dục | • Bộ chất thử định tính và phân biệt đồng thời 2 tác nhân: Chlammydia trachomatis và Neisseria gonorrhoeae • Phương pháp xét nghiệm Realtime PCR trên thiết bị tự động hoàn toàn • Loại mẫu: mẫu phết đường sinh dục, nước tiểu nam và nữ. • Bao gồm: hóa chất tách chiết, hóa chất khuếch đại, hóa chất đối chứng, bộ thu mẫu, các ống xử lý mẫu và các vật tư tiêu hao đủ sử dụng cho đến hết gói thầu. • Độ đặc hiệu lâm sàng/độ đồng thuận âm tính lâm sàng: ≥ 99%; tại 95% CI (< ±2%). • Thể tích mẫu đầu vào < 2ml. • Tiêu chuẩn châu âu - CE. | Test | 4992 | 370907 | 1851567744
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Que thử đường huyết tại giường bệnh, đo được 3 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch từ STT 15 đến STT 15. Số lượng thiết bị yêu cầu tương đương khoảng 2000 que/thiết bị (số lượng thực tế theo nhu cầu sử dụng). Nhà thầu đảm bảo hoạt động ổn định và đạt chất lượng nội, ngoại kiểm khi kiểm tra, thiết bị có thể kết nối không dây hoặc có dây với máy tính để chuyển dữ liệu hoặc đồng bộ dữ liệu. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết phải đổi thiết bị mới trong vòng 2 ngày kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện. Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp.
|  | 15 |  | Que thử đường huyết tại giường bệnh, đo được 3 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch | Chỉ đo đường glucose trong máu, không đo các loại đường khác, không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy, có kết quả sau 5s. Công nghệ men GDH-FAD. Cung cấp kèm chất chứng 02 nồng độ. Tiêu chuẩn ISO 15197: 2013 hoặc EN ISO 15197: 2015 | QUE | 250000 | 2625 | 656250000