## Sheet1
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Số TT | Tên gói thầu | STT phần | STT mục | Tên chủng loại | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
| Gói thầu 19: Cung cấp hóa chất khử khuẩn dụng cụ, hóa chất xét nghiệm và vật tư phụ trợ: 228 phần (mục) | [7 empty] | 86960633189
|  | 1 |  | 1,4-Dithiothreitol | 1,4-Dithiothreitol, tinh khiết ≥ 99%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm. Qui cách nhỏ hơn 5g trên 1 đơn vị đóng gói. Đạt chuẩn ISO hoặc Châu âu (CE) | Gram | 150 | 475200 | 71280000
|  | 2 |  | Acid nitric | Acid nitric độ đặm đặc 65%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE;mỗi quy cách đóng gói không quá 01 lít | ml | 7500 | 600 | 4500000
|  | 3 |  | Băng đựng hydrogen peroxide dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Băng đựng hóa chất H2O2dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp. Phù hợp cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterrad 100 NX. - Mỗi cái gồm 10 cell mỗi cell có nồng độ ≥58%. Đạt các tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 | Cái | 365 | 2215395 | 808619175
|  | 4 |  | Bao túi máu ba 350ml, loại đáy-đỉnh, đã bao gồm dung dịch nuôi dưỡng hồng cầu, phù hợp với máy tách tự động | Bao chứa máu ba 350ml, đáy-đỉnh, có bộ dụng cụ lấy mẩu chân không và có khóa kẹp dạng bấm, kim lấy máu 16G, có nắp bảo vệ đầu kim, đoạn dây từ kim vào túi máu chính có van khoá dạng bẻ để đảm bảo tuyệt đối hệ thống kín đến túi chứa máu.Túi 1 chứa dung dịch chống đông CPD 49ml, dùng chứa máu toàn phần thể tích 350ml; túi 2 là túi trống, dung tích ≥ 300ml; túi 3 có dung dịch nuôi dưỡng hồng cầu SAGM tối thiểu 78ml giúp bảo quản khối hồng cầu 42 ngày, dung tích ≥ 300ml. Tiêu chuẩn chất lượng: CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp và ISO 14385. Sử dụng được trên máy ép thành phần máu tự động. | Bộ | 24000 | 128100 | 3074400000
|  | 5 |  | Bộ chất thử định danh nhóm vi khuẩn lao (MTBC), kỹ thuật DNA Strip | • Bộ chất thử định danh nhóm vi khuẩn lao (MTBC) • Kỹ thuật DNA Strip • Loại mẫu: mô dịch sinh học và huyền dịch vi khuẩn lao. • Cho kết quả sau 4-5 giờ • Bao gồm chất thử tách chiết DNA, hóa chất cho xét nghiệm PCR và hóa chất xác định nhóm vi khuẩn lao (MTBc) và gen kháng kháng sinh Rifampicin / Isoniazid bằng phương pháp DNA Strip. • Tiêu chuẩn CE -IVD | Test | 1152 | 297500 | 342720000
|  | 6 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm A-Disintegrin and Metalloproteinase with Thombospondin type 1 motif 13 (ADAMTS13) | Bộ hóa chất cho xét nghiệm A-Disintegrin and Metalloproteinase with Thombospondin type 1 motif 13 (ADAMTS13) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết tương người với chất chống đông citrate. Khoảng đo yêu cầu 0.4 – 1.3 IU/mL, Độ nhạy ≥ 95%, Độ đặc hiệu: ≥ 90% | Test | 1920 | 359982 | 691165440
|  | 7 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Anti-mitochondrial antibody (AMA) | Bộ hóa chất cho xét nghiệmAnti-mitochondrial antibody (AMA) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISAtrên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1-300 U/ml. | Test | 384 | 87692 | 33673728
|  | 8 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Cortisol trong nước tiểu | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Cortisol trong nước tiểu người gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA. Khoảng đo yêu cầu 1-200 ng/ml | Test | 768 | 34125 | 26208000
|  | 9 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm DHEA (dehydro-epiandrosterone) | Bộ hóa chất cho xét nghiệm DHEA (dehydro-epiandrosterone) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh (dùng chất chống đông heparin) người. Khoảng đo yêu cầu 0.1-30 ng/mL | Test | 288 | 54432 | 15676416
|  | 10 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm dịnh tính nhanh cùng lúc 5 chất gây nghiện Morphine, Amphetamine, THC, Codein, Heroin trên mẫu nước tiểu | Bộ chất thử cho xét nghiệm dịnh tính nhanh cùng lúc 5 chất gây nghiện Morphine, Amphetamine, THC, Codein, Heroin trên mẫu nước tiểu. Đóng gói dạng khay (cassette) kèm ống nhỏ giọt, thời gian đọc kết quả ≤ 7 phút, phương pháp xét nghiệm sắc ký miễn dịch. Ngưỡng phát hiện (cutoff) ≤ 1000 ng/ml. Độ chính xác đạt ≥95% khi so sánh với sắc ký khí khối phổ (GC/MS), độ nhạy phân tích đạt ≥ 95% chính xác ở mức cutoff -50% và +50%. Đạt yêu cầu CE/FDA | Test | 500 | 42000 | 21000000
|  | 11 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm đồng thời 3 chỉ số adrenaline, noradrenaline và dopamine | Bộ hóa chất cho xét nghiệm đồng thời 3 chỉ số adrenaline, noradrenaline và dopamine. Mỗi chỉ số gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết tương (dùng chất EDTA) và nước tiểu 24 giờ ở người. Khoảng đo yêu cầu trong huyết tương: Adrenaline 20 - 6600 pg/ml, Noradrenaline 100 – 33000 pg/ml, Dopamine 75 – 33000 pg/ml | Test | 4032 | 115500 | 465696000
|  | 12 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Erythropoietin (EPO) | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Erythropoietin (EPO) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1.2-120 mU/mL. | Test | 672 | 199500 | 134064000
|  | 13 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm GAD | Bộ hóa chất cho xét nghiệm GAD (hoặc GAD-65) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Định tính hoặc định lượng bằng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. | Test | 192 | 300510 | 57697920
|  | 14 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Histamin | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Histamin gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết tương (dùng chất chống đông EDTA, Heparin) người. Khoảng đo yêu cầu 1-8 ng/ml. | Test | 384 | 222474 | 85430016
|  | 15 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm ICA | Bộ hóa chất cho xét nghiệm ICA gồm 96 giếng phản ứng, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Định tính hoặc định lượng bằng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. | Test | 192 | 256641 | 49275072
|  | 16 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Insulin Autoantibodies (IAA) | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Insulin Autoantibodies (IAA) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 3-300 U/ml. | Test | 192 | 146633 | 28153536
|  | 17 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Jo-1 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Jo-1 gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1-300 U/ml. | Test | 768 | 73493 | 56442624
|  | 18 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Metanephrine | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Metanephrine gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết tương (dùng chất chống đông EDTA, heparin) người. Khoảng đo yêu cầu 15.1 – 3600 pg/ml. | Test | 1632 | 202986 | 331273152
|  | 19 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm MPO (ANCA) | Bộ hóa chất cho xét nghiệm MPO (ANCA) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 2-300 U/ml. | Test | 768 | 83685 | 64270080
|  | 20 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm PR3 (ANCAs) | Bộ hóa chất cho xét nghiệm PR3 (ANCAs) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 2-100 U/ml. | Test | 864 | 83685 | 72303840
|  | 21 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm SCL-70 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm SCL-70 gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1-300 U/ml. | Test | 768 | 63000 | 48384000
|  | 22 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm Smith (Anti Sm) | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Smith (Anti Sm) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1-300 U/ml. | Test | 768 | 63000 | 48384000
|  | 23 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm SS-A | Bộ hóa chất cho xét nghiệm SS-A gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa.Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1-300 U/ml. | Test | 768 | 59997 | 46077696
|  | 24 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm SS-B | Bộ hóa chất cho xét nghiệm SS-B gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1-300 U/ml. | Test | 768 | 59997 | 46077696
|  | 25 |  | Bộ chất thử định lượng Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis và Candida tropicalis từ mẫu bệnh phẩm | • Bộ chất thử định lượng DNA Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis và Candida tropicalis. • Bằng phương pháp real-time PCR • Loại mẫu: phết, nước tiểu. • Độ nhạy: 100% với mẫu có từ 100 GE/ml trở lên. Độ đặc hiệu: 100%. • Có chứng nội (IC) và chất chứng. • Bao gồm chất thử tách chiết vật liệu di truyền tự động. • Tiêu chuẩn CE - IVD | Test | 1200 | 505050 | 606060000
|  | 26 |  | Bộ chất thử định lượng EBV | • Bộ chất thử định lượng Epstein Barr Virus (EBV) • Bằng phương pháp real-time PCR • Loại mẫu: máu toàn phần, huyết tương có EDTA và dịch. • Độ nhạy: 100% với mẫu có từ 400 bản sao/ml trở lên. Độ đặc hiệu: 100%. • Có chứng nội (IC) và chất chứng. • Cung cấp kèm chất thử ly trích vật liệu di truyền tự động. • Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Test | 1400 | 394170 | 551838000
|  | 27 |  | Bộ chất thử định lượng Parvovirus B19 | • Bộ chất thử phát hiện và định lượng Parvovirus B19 • Phương pháp Realtime-PCR • Loại mẫu: huyết tương, dịch ối, mẫu đờm, mẫu phết • Độ nhạy: nhỏ hơn hoặc bằng 200 copies/ml hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 150 IU/mL trong máu. • Cung cấp kèm chất thử ly trích vật liệu di truyền tự động. • Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Test | 150 | 443100 | 66465000
|  | 28 |  | Bộ chất thử định tính Herpes Simplex Virus 1 và 2 (HSV1 + 2) | • Bộ chất thử định tính Herpes Simplex Virus 1 và 2 • Bằng phương pháp real-time PCR • Loại mẫu: máu toàn phần và các vật liệu sinh học khác (dịch não tủy). • Độ nhạy: từ 500 GE/ml • Có chứng nội (IC) và chất chứng. • Cung cấp kèm chất thử ly trích vật liệu di truyền tự động. • Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Test | 1900 | 294000 | 558600000
|  | 29 |  | Bộ chất thử định tính Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae | • Bộ chất thử định tính Mycoplasma pneumoniae và Chlamydia pneumoniae DNA • Phương pháp Realtime-PCR • Mẫu: dịch rửa phế quản, que phết. • Độ nhạy 100% tại ≤500 copies/ml. • Cung cấp kèm chất thử ly trích vật liệu di truyền tự động. • Tiêu chuẩn châu âu - CE | Test | 100 | 297024 | 29702400
|  | 30 |  | Bộ chất thử định tính phát hiện kháng nguyên ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp: Elisa (Enzyme linked immunosorbent assay) | Bộ chất thử định tính phát hiện kháng nguyên pLDH ký sinh trùng sốt rét (Plamodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria). Phương pháp Elisa. Độ nhạy 100%. Độ đặc hiệu ≥ 99,5%. | Test | 172800 | 29925 | 5171040000
|  | 31 |  | Bộ chất thử định tính Pneumocystis jirovecii (carinii) | • Bộ chất thử định tính Pneumocystis jirovecii (carinii) • Phương pháp Realtime-PCR • Mẫu: mẫu đờm, dịch rửa phế quản/khí quản, mẫu mô, mẫu phết. • Độ nhạy: nhỏ hơn hoặc bằng 200 copies/ml hoặc trên 95%. • Cung cấp kèm ly trích vật liệu di truyền. • Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Test | 800 | 406200 | 324960000
|  | 32 |  | Bộ chất thử định tính và phân biệt gene kháng kháng sinh (KPC, OXA, VIM, IMP và NDM) | • Bộ chất thử định tính và phân biệt gene kháng kháng sinh carbapenem và colistin. • Bộ chất thử đa tác nhân định tính ít nhất 6 gene kháng thuốc: KPC, OXA-48, IMP, VIM, NDM và mcr. • Phương pháp real-time PCR • Loại mẫu: khuẩn lạc vi khuẩn • Có chứng nội (IC), chất chứng dương và chất chứng âm • Cung cấp kèm chất thử ly trích vật liệu di truyền tự động. • Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Test | 1100 | 646191 | 710810100
|  | 33 |  | Bộ chất thử định tính Varicella zoster virus | • Bộ chất thử định tính Varicella Zoster virus (VZV) • Phương pháp Realtime-PCR • Mẫu: dịch phết, máu, huyết tương, mô, mẫu phết. • Độ nhạy: nhỏ hơn hoặc bằng 500 copies/ml hoặc trên 98%. • Cung cấp kèm chất thử ly trích vật liệu di truyền tự động. • Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Test | 350 | 418740 | 146559000
|  | 34 |  | Bộ chất thử HBsAg trong huyết tương, huyết thanh bằng phương pháp Elisa (Enzyme linked immunosorbent assay) | Bộ chất thử xét nghiệm sàng lọc phát hiện được kháng nguyên HBsAg bằng phương pháp ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay) Mẫu thử: Huyết thanh và huyết tương người. Độ nhạy 100%. Độ đặc hiệu ≥ 99,5%. Tiêu chí chất lượng: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Test | 36000 | 27600 | 993600000
|  | 35 |  | Bộ chất thử Interferon Gamma trên hệ thống hoàn toàn tự động | • Bộ chất thử định lượng Interferon Gamma trên hệ thống hoàn toàn tự động. • Phương pháp xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. • Loại mẫu: huyết tương lithium heparin ở người • Phạm vi định lượng: giới hạn trên ≥ 10 IU/mL. • Bao gồm đi kèm: 4 loại ống thu mẫu và chất chứng, hóa chất hệ thống và vật tư tiêu hao hệ hống cần thiết đủ để sử dụng hết số lượng bộ chất thử trúng thầu. • Tiêu chuẩn châu âu CE. | Test | 26000 | 1267308 | 32950008000
|  | 36 |  | Bộ chất thử kháng sinh đồ định lượng MIC cho vi nấm | • Bộ chất thử định lượng MIC cho vi nấm • Loại mẫu: khúm vi sinh vật • Phương pháp: vi pha loãng • Định lượng MIC cho ít nhất các loại kháng nấm: Micafungin, Caspofungin, Posaconazole, Voriconazole, Itraconazole, Fluconazole, Anidulafungin, Amphotericin B. • Gồm khay chất thử, canh thang và nước khử khoáng. • Tiểu chuẩn ISO. | Test | 300 | 470000 | 141000000
|  | 37 |  | Bộ chất thử kháng sinh đồ định lượng MIC Colistin cho vi khuẩn | • Bộ chất thử định lượng MIC cho vi khuẩn • Loại mẫu: khúm vi sinh vật • Phương pháp: vi pha loãng • Định lượng MIC cho kháng sinh Colistin có các bậc nồng độ từ 0.12 đến 64 μg/ml. • Gồm khay chất thử, canh thang và nước khử khoáng. • Tiểu chuẩn ISO. | Test | 400 | 220964 | 88385600
|  | 38 |  | Bộ chất thử phát hiện 14 kiểu gen của HPV | • Phương pháp xét nghiệm realtime PCR. • Phát hiện kiểu gen của HPV (16, 18, 45) và gen nhóm A (kiểu gen 31, 33, 52, 58) và nhóm B (kiểu 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68). • Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 93,2%. • Thể tích mẫu đầu vào 400µL. • Bao gồm: hóa chất tách chiết tự động, hóa chất khuếch đại, hóa chất đối chứng, các ống xử lý mẫu và các vật tư tiêu hao. • Loại mẫu: mẫu tế bào cổ tử cung. | Test | 1100 | 417060 | 458766000
|  | 39 |  | Bộ chất thử phát hiện Chlamydia pneumoniae IgG | • Phát hiện Chlamydia pneumoniae IgG • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 90% trở lên, Độ đặc hiệu 91% trở lên. • Tổng thời gian ủ trong vòng 90-120 phút | Test | 864 | 48720 | 42094080
|  | 40 |  | Bộ chất thử phát hiện Chlamydia pneumoniae IgM | • Phát hiện Chlamydia pneumoniae IgM • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 83% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Thời gian thực hiện trong vòng 90-120 phút | Test | 864 | 48720 | 42094080
|  | 41 |  | Bộ chất thử phát hiện Dengue Virus IgG | • Phát hiện Dengue Virus IgG. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 90% trở lên, Độ đặc hiệu 93% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 1632 | 34500 | 56304000
|  | 42 |  | Bộ chất thử phát hiện Dengue Virus IgM | • Phát hiện Dengue Virus IgM. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 90% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 2016 | 36500 | 73584000
|  | 43 |  | Bộ chất thử phát hiện đột biến gen HLA-B27 | Phát hiện đột biến gen HLA B27 bằng kỹ thuật Realtime PCR. Thực hiện trên mẫu máu toàn phần. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%. Thành phần bao gồm PCR-mix, Taq-polymerase, chất chứng... Đính kèm: cung cấp bộ tách chiết DNA/RNA có tiêu chuẩn IVD và các hóa chất phụ trợ để thực hiện đủ 01 phản ứng. | Test | 432 | 336840 | 145514880
|  | 44 |  | Bộ chất thử phát hiện Echinococcus granulosus IgG | • Phát hiện Echinococcus IgG. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 95% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Tổng thời gian ủ trong vòng 90 - 120 phút | Test | 1728 | 37500 | 64800000
|  | 45 |  | Bộ chất thử phát hiện Entamoeba histolytica IgG | • Phát hiện Entamoeba histolytica IgG. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 95% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 3168 | 32235 | 102120480
|  | 46 |  | Bộ chất thử phát hiện Fasciola hepatica IgG | • Phát hiện Fasciola hepatica IgG, • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 98% trở lên, Độ đặc hiệu 98% trở lên. • Tổng thời gian ủ trong từ 90-120 phút. | Test | 2784 | 35716 | 99433344
|  | 47 |  | Bộ chất thử phát hiện Helicobacter pylori IgG | • Phát hiện Helicobacter pylori IgG. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 94% trở lên, Độ đặc hiệu 92% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 192 | 47500 | 9120000
|  | 48 |  | Bộ chất thử phát hiện Herpes Simplex Virus (HSV) IgM | • Phát hiện Herpes Simplex Virus (HSV) IgM • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 95% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Thời gian thực hiện trong vòng 60 - 110 phút | Test | 288 | 39500 | 11376000
|  | 49 |  | Bộ chất thử phát hiện HIV (kháng nguyên HIV, kháng thể HIV 1, kháng thể HIV 2) bằng phương pháp: Elisa (Enzyme linked immunosorbent assay) | Bộ chất thử phát hiện HIV (kháng nguyên HIV p24, kháng thể HIV 1, kháng thể HIV 2). Phương pháp: Elisa (Enzyme linked immunosorbent assay) Mẫu thử: Huyết thanh và huyết tương người. Tiêu chí kỹ thuật: Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu ≥ 99,5%, Độ nhạy phân tích kháng nguyên HIV-1 p24 ≤ 1 IU/mL Thời gian thực hiện cho toàn bộ quy trình < 3 giờ. Tiêu chí chất lượng: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Test | 30240 | 38500 | 1164240000
|  | 50 |  | Bộ chất thử phát hiện Influenza A virus IgA | • Phát hiện Influenza A virus IgA • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 92% trở lên, Độ đặc hiệu 90% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 960 | 45150 | 43344000
|  | 51 |  | Bộ chất thử phát hiện Influenza A virus IgG | • Phát hiện Influenza A virus IgG • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 92% trở lên, Độ đặc hiệu 90% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 960 | 45150 | 43344000
|  | 52 |  | Bộ chất thử phát hiện kháng nguyên Aspergillus Galatomannan | • Phát hiện kháng nguyên Aspergillus Galatomannan • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh và dịch rửa phế quản | Test | 1056 | 291666 | 307999296
|  | 53 |  | Bộ chất thử phát hiện Legionella Pneumoniae IgG | • Phát hiện Legionella Pneumoniae IgG. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy từ 90% trở lên, Độ đặc hiệu trên 85%,. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút • Tiêu chuẩn CE. | Test | 864 | 55729 | 48149856
|  | 54 |  | Bộ chất thử phát hiện Legionella Pneumoniae IgM | • Phát hiện Legionella Pneumoniae IgM. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy trên 97%, Độ đặc hiệu trên 95%,. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút • Tiêu chuẩn CE. | Test | 864 | 58065 | 50168160
|  | 55 |  | Bộ chất thử phát hiện Leptospira IgM | • Phát hiện Leptospira IgM • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 94% trở lên, Độ đặc hiệu 99% trở lên. • Thời gian ủ thực hiện ≥ 120 phút | Test | 2112 | 55713 | 117665856
|  | 56 |  | Bộ chất thử phát hiện Measles virus IgG | • Phát hiện Measles virus IgG. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off. • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 90% trở lên, Độ đặc hiệu 90% trở lên. • Thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 384 | 38500 | 14784000
|  | 57 |  | Bộ chất thử phát hiện Measles virus IgM | • Phát hiện Measles virus IgM. • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 95% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 480 | 50094 | 24045120
|  | 58 |  | Bộ chất thử phát hiện Mycoplasma pneumoniae IgG | • Phát hiện Mycoplasma pneumoniae IgG • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 95% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 80-120 phút | Test | 864 | 53130 | 45904320
|  | 59 |  | Bộ chất thử phát hiện Mycoplasma pneumoniae IgM | • Phát hiện Mycoplasma pneumoniae IgM • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương, chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 90% trở lên, Độ đặc hiệu 94% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 80-120 phút | Test | 864 | 46625 | 40284000
|  | 60 |  | Bộ chất thử phát hiện Strongyloides stercoralis IgG | • Phát hiện Strongyloides stercoralis IgG • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương. • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 87% trở lên, Độ đặc hiệu 93% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 5376 | 35716 | 192009216
|  | 61 |  | Bộ chất thử phát hiện Taenia solium IgG | • Phát hiện Taenia solium IgG • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương và chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Độ nhạy 87% trở lên, Độ đặc hiệu 95% trở lên. • Tổng thời gian ủ từ 90-120 phút | Test | 2112 | 34650 | 73180800
|  | 62 |  | Bộ chất thử Realtime - PCR đa tác nhân gây bệnh đường hô hấp, cung cấp kèm ly trích vật liệu di truyền. | • Bộ các chất thử xét nghiệm phát hiện ít nhất 7 tác nhân gây bệnh đường hô hấp (Influenza A virus, Influenza B virus, RSV A, RSV B, Flu A-H1, Flu A-H1 pdm09, Flu A-H3) • Phương pháp Realtime RT- PCR. • Loại mẫu: dịch ngoáy tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, dịch rửa phế quản , đờm • Bộ mồi cho phép phát hiện 19 gene hoặc đột biến. • Thành phần: PCR-mix, Taq DNA Polymerase, chất chứng và các hóa chất phụ trợ để thực hiện phản ứng PCR. • Bao gồm chất thử tách chiết vật liệu di truyền tự động | Test | 100 | 637707 | 63770700
|  | 63 |  | Bộ chất thử Realtime - PCR đa tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa, cung cấp kèm ly trích vật liệu di truyền. | • Bộ các chất thử xét nghiệm dùng để phát hiện ít nhất 6 tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa: E. coli O157, STEC (stx 1/2), EPEC (eaeA), Clostridium difficile hypervirulent, ETEC (lt/st), EAEC (aggR). • Phương pháp Realtime - PCR. • Loại mẫu: Phân • Độ nhạy trong khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 100 copies/phản ứng. Độ đặc hiệu: 100%. • Thành phần có: PCR-mix, Taq DNA Polymerase, chất chứng và các hóa chất phụ trợ để thực hiện phản ứng PCR. • Bao gồm chất thử tách chiết vật liệu di truyền tự động | Test | 200 | 450450 | 90090000
|  | 64 |  | Bộ chất thử Salmonella Widal | • Chất thử xét nghiệm định nhóm Salmonella • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương hoặc máu toàn phần • Thành phần: Bộ widal (8 lọ x 5ml + 2 control 0,5ml), gồm các code sau: Salmonella Paratyphi AO, AH, BO, BH, CO, CH; Salmonella Typhi O, H; chứng âm và chứng dương • Đạt tiêu chuẩn CE/IVD/ISO | Test | 4000 | 12500 | 50000000
|  | 65 |  | Bộ chất thử tầm soát Syphilis dạng card, phương pháp kháng nguyên kháng thể | • Phát hiện kháng thể Treponema trong mẫu huyết thanh và huyết tương. • Thời gian thực hiện dưới 10 phút. • Dung dịch phản ứng: có chứa than vi sinh. • Thiết kế 8 - 10 giếng 1 card. • Độ nhạy: trên 85% đối với giang mai nguyên phát, trên 97% đối với giang mai thứ phát. • Độ đặc hiệu: trên 97% • Tiêu chuẩn ISO, IVD. | Test | 24000 | 2700 | 64800000
|  | 66 |  | Bộ chất thử viêm não nhật bản B qua IgM (JEV IgM) | • Phát hiện Japanese Encephalitis virus IgM • Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) • Thành phần có: Chất chứng âm, chất chứng dương và chất chuẩn hoặc Cut-off • Loại mẫu: dịch não tủy và huyết thanh. • Thời gian thực hiện trong trên 110 phút • Tiêu chuẩn CE, IVD | Test | 864 | 125000 | 108000000
|  | 67 |  | Bộ chất thử xác định 21 đột biến gen trong α-Thalassemia bằng phương pháp StripAssay | Phát hiện 21 đột biến gen trong α-Thalassemia bằng phương pháp StripAssay, thực hiện trên mẫu máu ngoại vi, độ nhạy 99.7%, độ đặc hiệu 100%, gồm thuốc thử cho phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai và vật tư tiêu hao | Test | 100 | 2331000 | 233100000
|  | 68 |  | Bộ chất thử xác định 22 đột biến gen trong β-Thalassemia | Phát hiện 22 đột biến gen trong β-Thalassemia bằng phương pháp StripAssay, thực hiện trên mẫu máu ngoại vi, độ nhạy 99.7%, độ đặc hiệu 100%, gồm thuốc thử cho phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai và vật tư tiêu hao | Test | 20 | 2331000 | 46620000
|  | 69 |  | Bộ chất thử xác định 8 đột biến gen huyết khối động mạch | Phát hiện 8 đột biến gen huyết khối động mạch bằng phương pháp StripAssay, thực hiện trên mẫu máu ngoại vi, độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, LoD 0.2ng, gồm thuốc thử cho tách chiết DNA, phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai và vật tư tiêu hao | Test | 20 | 1900000 | 38000000
|  | 70 |  | Bộ chất thử xác định 9 đột biến gen huyết khối tĩnh mạch | Phát hiện 9 đột biến gen huyết khối tĩnh mạch bằng phương pháp StripAssay, thực hiện trên mẫu máu ngoại vi, độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, LoD 0.2ng, gồm thuốc thử cho tách chiết DNA, phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai và vật tư tiêu hao | Test | 20 | 1900000 | 38000000
|  | 71 |  | Bộ chất thử xác định đột biến gen HFE C282Y và H63D | Phát hiện đột biến gen HFE C282Y và H63D bằng kỹ thuật realtime PCR. Thực hiện trên mẫu máu ngoại vi. Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu 98%, LoD 0.2ng DNA. Đóng gói bao gồm phụ kiện và chất bổ trợ đủ để thực hiện Realtime PCR. | Test | 100 | 669500 | 66950000
|  | 72 |  | Bộ chất thử xác định tính đa hình gene DPYD | Phát hiện 4 đa hình gene DPYD gồm c.1236G>A (HapB3), c.1679T>G (DPYD*13), c.1905+1G>A (DPYD*2A, IVS14+1G>A), c.2846A>T (p.D949V) thực hiện bằng phương pháp StripAssay, thực hiện trên mẫu máu ngoại vi, độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, LoD 0.2ng. Thành phần gồm thuốc thử cho tách chiết DNA, phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai và vật tư tiêu hao | Test | 20 | 1499400 | 29988000
|  | 73 |  | Bộ chất thử xét nghiệm định tính Treponema Pallidum (TP-PA ) | • Bộ chất thử định tính và bán định lượng kháng thể Treponema Pallidum trong mẫu huyết thanh người. • Phương pháp: ngưng kết kháng nguyên kháng thể. • Có sử dụng các hạt gelatin làm chất mang cảm ứng. • Độ nhạy trên 99.9% và độ đặc hiệu trên 99.9%. • Đạt chuẩn CE.. | Test | 3200 | 24150 | 77280000
|  | 74 |  | Bộ chất thử xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng | Bộ chất thử xét nghiệm nhanh xác nhận kháng nguyên SARS-CoV-2 trực tiếp từ dịch tỵ hầu, thời gian thực hiện dưới 20 phút. Yêu cầu kỹ thuật: Độ nhạy ≥ 80%, độ đặc hiệu ≥ 97%. Bao gồm que lấy mẫu, dung dịch ly trích, ống đựng mẫu và hoá chất xét nghiệm | Test | 100 | 78900 | 7890000
|  | 75 |  | Bộ chất thử xét nghiệm miễn dịch phát hiện đồng thời kháng nguyên lõi viêm gan C (HCV) và kháng thể kháng HCV bằng phương pháp: Elisa (Enzyme linked immunosorbent assay) | Bộ chất thử xét nghiệm miễn dịch phát hiện đồng thời kháng nguyên lõi viêm gan C (HCV) và kháng thể kháng HCV. Phương pháp: Elisa (Enzyme linked immunosorbent assay). Mẫu thử: Huyết thanh và huyết tương người. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu ≥ 99,5% Thời gian thực hiện cho toàn bộ quy trình < 3 giờ. Tiêu chí chất lượng: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Test | 36000 | 66000 | 2376000000
|  | 76 |  | Bộ chất thử xét nghiệm phát hiện biến đổi di truyền tại gene CYP2C19 | Phát hiện biến đổi di truyền gen CYP2C19 *2, *3, *4, *5. *6, *7, *8 và *17 bằng phương pháp StripAssay. Bộ kit bao gồm hóa chất tách chiết DNA, mix PCR, test strip và các hóa chất lai. Thực hiện mẫu máu ngoại vi. | Test | 100 | 2100000 | 210000000
|  | 77 |  | Bộ chất thử xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum loại IgG và IgM bằng phương pháp: Elisa (Enzyme linked immunosorbent assay) | Bộ chất thử xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum loại IgG và IgM. Phương pháp: Elisa (Enzyme linked immunosorbent assay). Mẫu thử: Huyết thanh và huyết tương người. Tiêu chí kỹ thuật: Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu ≥ 99,5% Thời gian thực hiện cho toàn bộ quy trình < 3 giờ. Tiêu chí chất lượng: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Test | 96000 | 27740 | 2663040000
|  | 78 |  | Bộ chất thử xét nghiệm RNP, phương pháp Elisa | Bộ hóa chất cho xét nghiệm RNP (snRNP, U1-snRNP) gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn, chất chứng, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa. Sử dụng phương pháp ELISA trên mẫu huyết thanh người. Khoảng đo yêu cầu 1 – 300 U/mL | Test | 192 | 73815 | 14172480
|  | 79 |  | Bộ hóa chất cho xét nghiệm renin active | Bộ chất thử cho xét nghiệm Renin gồm 96 giếng phản ứng, chất chuẩn 6 mức nồng độ, chất chứng 2 mức nồng độ, dung dịch phản ứng, dừng phản ứng và dung dịch rửa, phương pháp ELISA. Mẫu huyết thanh, huyết tương (EDTA), khoảng định lượng yêu cầu 5-120 pg/ml, giới hạn phát nhiện (LoD) ≤ 5 pg/ml. | Test | 192 | 315000 | 60480000
|  | 80 |  | Bộ hóa chất nhuộm Ziehl-Neelsen lạnh phát hiện vi khuẩn lao trên thiết bị tự động | • Bộ hóa chất nhuộm để phát hiện vi khuẩn lao hoặc trực khuẩn Acid Fast (AFB) • Phương pháp: Nhuộm Ziehl-Neelsen trên thiết bị tự động có ông suất ít nhất 20 mẫu cho 1 lần chạy. • Thành phần: Dung dịch cố định, Dung dịch Fuchsin, Dung dịch tẩy màu, Dung dịch xanh Methylene. • Công suất 10-20 lame/ 1 lần thực hiện • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 7000 | 50550 | 353850000
|  | 81 |  | Bộ lấy mẫu và vận chuyển mẫu cổ tử cung | • Sử dụng để lấy và vận chuyển mẫu cổ tử cung • Bao gồm: 1 Dụng cụ lấy mẫu tế bào cổ tử cung, vô trùng, chỉ sử dụng 1 lần. 1 lọ chứa dung dịch vận chuyển và bảo quản mẫu. • Sử dụng được cho xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) | Bộ | 1250 | 48663 | 60828750
|  | 82 |  | Bộ môi trường nuôi cấy tế bào tủy xương | Môi trường pha sẵn dạng lỏng, dùng nuôi cấy tế bào tủy xương. Tê bào thu được sau khi nuôi cấy làm mẫu đầu vào cho xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể. Thành phần: RPMI-1640 có bổ sung L-glutamine, huyết thanh bào thai bò và kháng sinh... pH khoảng 7.2 - 7.6. Độ thẩm thấu: ≥ 280 mOsm/kg. Bao gồm vật tư tiêu hao và chất bổ trợ đủ thực hiện cho 01 test Đóng gói tối thiểu Chai/100 ml | Chai | 50 | 1800000 | 90000000
|  | 83 |  | Bộ nhuộm AFB (tìm lao) | Thành phần gồm: - Carbol Fuchsin: 0.9% Basic Fuchsin, 4.3% Phenol and 9% Alcohol trong nước khử ion - Acid Alcohol 1%: 70% Alcohol với 1% Hydrochloric Acid - Xanh Methylene: 1% Xanh Methylene trong nước khử ion có chứa antimicrobial. | Test | 150 | 38500 | 5775000
|  | 84 |  | Bộ thuốc nhuộm lam tế bào dùng cho phương pháp nhuộm Papanicolaou | Bộ thuốc nhuộm tế bào bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou, mẫu nhuộm: tế bào người tại mô đặc, dịch cơ thể, thành phần bao gồm 3 loại thuốc nhuộm tương thích với nhau và ở dạng sẵn sàng sử dụng (tỷ lệ 1:1:1): EA-50, Hematoxylin, OG-6. | ml | 21000 | 1450 | 30450000
|  | 85 |  | Bộ túi máu bốn – 450ml loại đỉnh đỉnh có chất bảo quản hồng cầu | *Hệ thống kín gồm các túi và dây nối với nhau. Bộ túi máu bốn loại đỉnh đỉnh, có khả năng thu thập 450ml máu toàn phần, chất liệu PVC. Gồm 4 túi: - Túi 1: Có 63ml dung dịch chống đông CPD, dùng chứa máu toàn phần thể tích 450ml. - Túi 2: Thể tích ≥ 450ml, túi rỗng có khả năng bảo quản tiểu cầu. - Túi 3: Thể tích ≥ 450ml, túi rỗng có khả năng bảo quản thành phần máu. - Túi 4: Thể tích ≥ 450ml, có chứa dung dịch nuôi dưỡng SAGM/AS-5 hoặc tương đương có thể tích ≥100ml có khả năng bảo quản hồng cầu lên đến 42 ngày. Kim lấy máu 16G, có nắp bảo vệ đầu kim. Bộ lấy mẫu: Có bộ lấy mẫu chân không, có túi chứa mẫu và có khóa kẹp dạng bấm. | Bộ | 1000 | 138000 | 138000000
Đoạn dây: Đoạn dây có mã số rõ ràng dùng để truy suất nguồn gốc, không bị mờ khi vuốt dây, chiều dài đoạn dây thu thập máu đến túi 1 từ 950mm đến 1200mm. Đoạn dây từ kim vào túi máu chính có van khoá dạng bẻ để đảm bảo tuyệt đối hệ thống kín đến túi chứa máu. Bao túi phụ: Có bao túi nhôm hoặc túi nhựa, đóng gói nhỏ hơn hoặc bằng 5 bộ trong 1 bao túi phụ. Tiêu chuẩn chất lượng: CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp Sử dụng được trên hệ thống máy tách thành phần máu tự động.
|  | 86 |  | Bột khử khuẩn dùng trong y tế. | Thành phần chứa phức hợp phenolic, polyphosphate, Trisodium phosphate; nồng độ 0.5%; dạng đóng gói 5g/gói; cách sử dụng pha 5 gram với 1 lít nước, tạo dung dịch có khả năng khử khuẩn, diệt virus (HIV, HBV), nấm trên các bề mặt và dụng cụ Đóng gói tối thiểu Gói/5g | Gói | 50000 | 14700 | 735000000
|  | 87 |  | Bột môi trường nuôi cấy vi khuẩn MacConkey agar | •Môi trường nuôi cấy vi sinh MacConkey Agar, loại chuẩn bị sẵn, dạng bột khô. •Thành phần pha 1 lít môi trường bắt buộc có: Pancreatic Digest of Gelatin /Peptones 15.0-17.0 g, Peptones/ meat và casein 2.0-3.0 g, Lactose 10.0-11.0 g, Bile Salts 1.5 g, Sodium Chloride 5.0 g, Agar 13.5-15.0 g, Neutral Red 0.01-0.03 g, Crystal Violet 0.5-1.0 mg. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 50000 | 4000 | 200000000
|  | 88 |  | Card xác định nhóm máu ABO + D tại giường | Card xác định nhóm máu hệ ABO-Rh tại giường. Hoá chất xét nghiệm tích hợp trên card. Thiết kế mỗi card 02 test song song có thể tách rời được. Phù hợp thao tác thủ công trên từng mẫu máu ngay tại giường bệnh. Sinh phẩm đi kèm que để trộn mẫu máu và hoá chất khi thực hiện xét nghiệm. | Test | 700 | 19000 | 13300000
|  | 89 |  | Card xác định nhóm máu ABO tại giường | Card xác định nhóm máu hệ ABO tại giường. Hoá chất xét nghiệm tích hợp trên card. Phù hợp thao tác thủ công trên từng mẫu máu ngay tại giường bệnh. Sinh phẩm đi kèm que để trộn mẫu máu và hoá chất khi thực hiện xét nghiệm. Thiết kế mỗi card 02 xét nghiệm song song có thể dễ dàng tách rời được | Test | 140000 | 14690 | 2056600000
|  | 90 |  | Chất bổ sung môi trường Vitalex | Chất bổ sung sung tăng trưởng cung cấp: Glutamine, Adenine,Guanine, Aminobenzoic acid, NAD, Ferric nitrate, Thiamine, Vitamin B12 …Dùng bổ sung môi trường nuôi cấy vi khuẩn cho phân lập neisseria. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE. | ml | 2000 | 38511 | 77022000
|  | 91 |  | Chất chứng mức bình thường cao cho các xét nghiệm trên mẫu dịch não tủy | Chất chứng mức 3 bình thường - cao dạng đông khô hay dung dịch có nguồn gốc từ người, sử dụng trong chẩn đoán gồm các thành phần trong dịch não tủy: glucose, protein, lactate, Sodium, Chloride, Immunoglobulin G. Bảo quản 2-8°C, | ml | 42 | 292000 | 12264000
|  | 92 |  | Chất chứng mức bình thường thấp cho các xét nghiệm trên mẫu dịch não tủy | Chất chứng mức bình thường - thấp dạng đông khô hay dung dịch có nguồn gốc từ người, sử dụng trong chẩn đoán gồm các thành phần trong dịch não tủy: glucose, protein, lactate, Sodium, Chloride, Immunoglobulin G. Bảo quản 2-8°C, | ml | 42 | 292000 | 12264000
|  | 93 |  | Chất chứng nội kiểm xét nghiệm định lượng Huyết học 3 mức nồng độ | Chất chứng nội kiểm tối thiểu 45 thông số tế bào máu ngoại vi: Basophils (BASO), % Basophils (% BASO), BASO-X, BASO –Y, DIFF-X, DIFF-Y, Eosinophils (EOS), % Eosinophils (%EOS), FSC-X, Haematocrit (HCT), Haemoglobin (HGB), Haemopioetic Progenitor Cell (HPC), IMIDC, IMIRF, Immature Granulocytes (IG), % Immature Granulocytes (%IG), Immature Myeloid Information (IMI), Immature Platelet Fraction (IPF), Lymphocytes (LYMPH), % Lymphocytes (% LYMPH), Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), Mean Platelet Volume (MPV), Monocytes (MONO), % Monocytes (% MONO), Neutrophils (NEUT), % Neutrophils (% NEUT), Nucleated Red Blood Cells X (NRBC-X), Nucleated Red Blood Cells Y (NRBC-Y), Nucleated Red Blood Cells (NRBC), % Nucleated Red Blood Cells (%NRBC), Platelet Distribution | ml | 140 | 440000 | 61600000
Width (PDW), Platelet Large Cell Ratio (P-LCR), Plateletcrit (PCT), Platelets (PLT), Platelets Optical Count (PLT-0), Red Blood Cells (RBC), Red Blood Cell X (RBC-X), Red Blood Cell Y (RBC-Y), Red Blood Cell Distribution Width CV (RDW-CV), Red Blood Cell Distribution Width SD (RDW-SD), Red Blood Cells Optical Count (RBC-O), White Blood Cells (WBC), White Blood Cells Differential (WBC-D). Thành phần 100% từ máu người. Độ bền mở nắp tối thiếu 14 ngày 2-8oC .
|  | 94 |  | Chất chứng ở dãy nồng độ bất thường cao cho các yếu tố đông máu và xét nghiệm đông máu thường quy | Chất chứng nồng độ bất thường cao cho tối thiểu 16 thông số xét nghiệm đông máu và huyết khối. Bao gồm các thông số PT, APTT, Fibrinogen, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII, Anti Thrombin 3, Protein S, protein C, Plasminogen, Thrombin Time. Dạng đông khô. Phù hợp sử dụng trên hệ thống máy xét nghiệm đông máu. | ml | 120 | 375000 | 45000000
|  | 95 |  | Chất chứng ở dãy nồng độ bất thường thấp cho các yếu tố đông máu và xét nghiệm đông máu thường quy | Chất chứng nồng độ bất thường thấp cho tối thiểu 16 thông số xét nghiệm đông máu và huyết khối. Bao gồm các thông số PT, APTT, Fibrinogen, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII, Anti Thrombin 3, Protein S, protein C, Plasminogen, Thrombin Time. Dạng đông khô. Phù hợp sử dụng trên hệ thống máy xét nghiệm đông máu. | ml | 120 | 375000 | 45000000
|  | 96 |  | Chất chứng ở dãy nồng độ bình thường cho các yếu tố đông máu và xét nghiệm đông máu thường quy | Chất chứng nồng độ bình thường cho tối thiểu 16 thông số xét nghiệm đông máu và huyết khối. Bao gồm các thông số PT, APTT, Fibrinogen, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII, Anti Thrombin 3, Protein S, protein C, Plasminogen, Thrombin Time. Dạng đông khô. Phù hợp sử dụng trên hệ thống máy xét nghiệm đông máu. | ml | 120 | 375000 | 45000000
|  | 97 |  | Chất thử cho máy khí máu 4 thông số PO2, PCO2, pH, Hb | Chất thử cho xét nghiệm khí máu động mạch 4 thông số: PO2 (0-800 mmHg), PCO2 (5-200 mmHg), pH (6-8), Hb (0-30 g/dl). Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; PCO2 ; PO2 ; tHb ; BP; HCO3a ; HCO3s; BE ; SBE ; TCO2; BB; O2Sat ; O2CT ; P50; H+; AaDO2 ,Hct , H+ ; | Test | 2500 | 79800 | 199500000
|  | 98 |  | Chất thử cho xét nghiệm dịnh tính nhanh Codein trên mẫu nước tiểu | Chất thử cho xét nghiệm định tính nhanh Codein (3M-morphine) trên mẫu nước tiểu người. Đóng gói dạng khay (cassette) kèm ống nhỏ giọt, thời gian đọc kết quả ≤ 7 phút, phương pháp xét nghiệm sắc ký miễn dịch. Ngưỡng phát hiện (cutoff) ≤ 300 ng/ml. Độ chính xác đạt ≥95% khi so sánh với sắc ký khí khối phổ (GC/MS), độ nhạy phân tích đạt ≥ 95% chính xác ở mức cutoff -50% và +50%. Đạt yêu cầu CE/FDA | Test | 500 | 35700 | 17850000
|  | 99 |  | Chất thử cho xét nghiệm dịnh tính nhanh Heroin trên mẫu nước tiểu | Chất thử cho xét nghiệm định tính nhanh Heroin (6MA-morphine) trên mẫu nước tiểu người. Đóng gói dạng khay (cassette) kèm ống nhỏ giọt, thời gian đọc kết quả ≤ 7 phút, phương pháp xét nghiệm sắc ký miễn dịch. Ngưỡng phát hiện (cutoff) ≤ 300 ng/ml. Độ chính xác đạt ≥95% khi so sánh với sắc ký khí khối phổ (GC/MS), độ nhạy phân tích đạt ≥ 95% chính xác ở mức cutoff -50% và +50%. Đạt yêu cầu CE/FDA | Test | 500 | 42000 | 21000000
|  | 100 |  | Chất thử cho xét nghiệm nhanh Amphetamine trên mẫu nước tiểu | Chất thử cho xét nghiệm định tính nhanh Amphetamine trên mẫu nước tiểu người. Đóng gói dạng khay (cassette) kèm ống nhỏ giọt, thời gian đọc kết quả ≤ 7 phút, phương pháp xét nghiệm sắc ký miễn dịch. Ngưỡng phát hiện (cutoff) ≤ 1000 ng/ml. Độ chính xác đạt ≥95% khi so sánh với sắc ký khí khối phổ (GC/MS), độ nhạy phân tích đạt ≥ 99% chính xác ở mức cutoff -50% và +50%. Phát hiện được các chất chuyển hóa D,L-amphetamine, Methylenedioxyamphetamine (MDA). Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Test | 2500 | 35700 | 89250000
|  | 101 |  | Chất thử cho xét nghiệm nhanh HBsAg bằng phương pháp miễn dịch sắc ký. | Dạng que tích hợp hoá chất có kèm dung dịch đệm dùng phát hiện kháng nguyên HBsAg. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm từ 15 phút đến 60 phút. Phương pháp: Miễn dịch sắc ký. Mẫu thử: Máu toàn phần (lấy từ tĩnh mạch, đầu ngón tay), huyết tương, huyết thanh. Lượng mẫu thử ≤ 50µL Tiêu chí kỹ thuật: Độ nhạy ≥ 95%, độ đặc hiệu ≥ 99%, Giới hạn phát hiện ≤ 0,1 IU/ml Tiêu chí chất lượng: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Test | 60000 | 35280 | 2116800000
|  | 102 |  | Chất thử cho xét nghiệm nhanh Methamphetamine trên mẫu nước tiểu | Chất thử cho xét nghiệm định tính nhanh Methamphetamine trên mẫu nước tiểu người. Đóng gói dạng khay (cassette) kèm ống nhỏ giọt, thời gian đọc kết quả ≤ 7 phút, phương pháp xét nghiệm sắc ký miễn dịch. Ngưỡng phát hiện (cutoff) ≤ 1000 ng/ml. Độ chính xác đạt ≥ 95% khi so sánh với sắc ký khí khối phổ (GC/MS), độ nhạy phân tích đạt ≥ 99% chính xác ở mức cutoff -50% và +50%. Phát hiện được các chất chuyển hóa D-Methamphetamine, L-Methamphetamine, P-Hydroxymethamphetamine, 3,4-Methylenedioxymethamphetamine. Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Test | 2500 | 35700 | 89250000
|  | 103 |  | Chất thử cho xét nghiệm nhanh Morphine trên mẫu nước tiểu | Chất thử cho xét nghiệm định tính nhanh Morphine trên mẫu nước tiểu người. Đóng gói dạng khay (cassette) kèm ống nhỏ giọt, thời gian đọc kết quả ≤ 7 phút, phương pháp xét nghiệm sắc ký miễn dịch. Ngưỡng phát hiện (cutoff) ≤ 500 ng/ml. Độ chính xác đạt ≥ 95% khi so sánh với sắc ký khí khối phổ (GC/MS), độ nhạy phân tích đạt ≥ 99% chính xác ở mức cutoff -50% và +50%. Phát hiện được các chất chuyển hóa như Codeine, Ethylmorphine, acethylmorphine, Morphine-glucuronide. Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Test | 2500 | 35700 | 89250000
|  | 104 |  | Chất thử cho xét nghiệm nhanh phát hiện cả HIV-1 và HIV-2 | Que thử phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm cả phân nhóm O và HIV-2. độ ổn định của kết quả xét nghiệm từ 15 phút đến 60 phút. Phương pháp miễn dịch sắc ký. Mẫu thử:Máu toàn phần, Huyết thanh, huyết tương người, Lượng mẫu thử ≤ 50µL Độ đặc hiệu ≥ 99%, độ nhạy 100%. Tiêu chí chất lượng: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Test | 4350 | 43820 | 190617000
|  | 105 |  | Chất thử cho xét nghiệm nhanh tầm soát H.Pylori, trên mẫu sinh thiết dạ dày | Chất thử cho xét nghiệm nhanh tầm soát H.Pylori, trên miếng sinh thiết nội soi dạ dày. Độ nhạy > 90%, độ đặc hiệu 100%. | Test | 40600 | 7332 | 297679200
|  | 106 |  | Chất thử cho xét nghiệm nhanh Tetrahydrocannabinol (THC) trên mẫu nước tiểu | Chất thử cho xét nghiệm định tính nhanh Tetrahydrocannabinol (THC) trên mẫu nước tiểu người. Đóng gói dạng khay (cassette) kèm ống nhỏ giọt, thời gian đọc kết quả ≤ 7 phút, phương pháp xét nghiệm sắc ký miễn dịch. Ngưỡng phát hiện (cutoff) ≤ 50 ng/ml. Độ chính xác đạt ≥ 95% khi so sánh với sắc ký khí khối phổ (GC/MS), độ nhạy phân tích đạt ≥ 99% chính xác ở mức cutoff -50% và +50%. Phát hiện được các chất chuyển hóa Cannabinol, 11-nor-(8,9)THC-9 COOH, (8,9)-THC. Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Test | 2500 | 35700 | 89250000
|  | 107 |  | Chất thử định tính phát hiện kháng thể của kháng nguyên Treponema Pallidum (bệnh giang mai Syphilis) bằng phương pháp miễn dịch sắc ký. | Que thử phát hiện định tính kháng thể (IgG, IgM) kháng kháng nguyên xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum Phương pháp: Miễn dịch sắc ký. Mẫu thử: Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh. Lượng mẫu thử ≤50µL Tiêu chí kỹ thuật: Độ nhạy ≥ 95%, độ đặc hiệu ≥ 95% Tiêu chí chất lượng: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Test | 1000 | 16090 | 16090000
|  | 108 |  | Chất thử phát hiện nhanh đồng thời ít nhất 14 tác nhân gây bệnh viêm màng não bằng kỹ thuật PCR đa tác nhân | • Chất thử phát hiện nhanh tác nhân gây viêm não/viêm màng não, có khả năng phát hiện và xác định đồng thời nhiều axit nucleic của ít nhất 14 tác nhân gây bệnh: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus (EV), Herpes simplex virus 1 (HSV-1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2), Human herpesvirus 6 (HHV-6), Human parechovirus (HPeV), Varicella zoster virus (VZV), Cryptococcus (C. neoformans/C. gattii). • Loại mẫu: dịch não tủy • Phương pháp xét nghiệm PCR axit nucleic đa mồi, thời gian khoảng 1 giờ. • Thành phần: Bao gồm vật tư hóa chất cần thiết thực hiện xét nghiệm. • Độ nhạy: ≥ 94%; Độ đặc hiệu: ≥ 97% •Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 30 | 4050000 | 121500000
|  | 109 |  | Chất thử phát hiện nhanh đồng thời ít nhất 34 tác nhân gây bệnh đường hô hấp bằng kỹ thuật PCR đa tác nhân | • Chất thử phát hiện nhanh tác nhân gây nhiễm trùng hô hấp dưới, có khả năng phát hiện và xác định đồng thời nhiều axit nucleic của ít nhất 34 tác nhân gây bệnh gồm Vi khuẩn, Virus và gen kháng kháng sinh. • Loại mẫu: đàm, dịch rửa phế quản. • Phương pháp xét nghiệm PCR axit nucleic đa mồi, thời gian khoảng 1 giờ. • Thành phần: Bao gồm vật tư hóa chất cần thiết thực hiện xét nghiệm. • Độ nhạy: ≥ 96%; Độ đặc hiệu: ≥ 97% • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. | Test | 90 | 5884494 | 529604460
|  | 110 |  | Chất thử phát hiện Streptococcus pyogenes ASO | • Phát hiện Streptococcus pyogenes ASO. • Phương pháp Latex • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương • Thành phần có: dung dịch phản ứng, chất chứng âm, chất chứng dương • Độ nhạy trên 95%, độ đặc hiệu trên 95% • Thời gian thực hiện trong vòng 8 phút | Test | 700 | 7200 | 5040000
|  | 111 |  | Chất thử tạo khí trường nuôi cấy vi khẩn kỵ khí nhân tạo, kèm chỉ thị oxy. | • Chất thử làm giảm O2 và làm giàu CO2 trong bình kín để tạo khí trường nuôi cấy cho vi khuẩn kỵ khí tùy nghi và kỵ khí tuyệt đối phát triển. Khí trường có nồng độ CO2 trên 10% và nồng độ O2 dưới 0.5% sau khi sử dụng • Đạt tiêu chuẩn CE. | Test | 200 | 363230 | 72646000
|  | 112 |  | Chất thử tạo khí trường nuôi cấy vi khuẩn vi hiếu khí nhân tạo | • Hoá chất làm giảm O2 và làm giàu CO2 trong bình kín để tạo khí trường nuôi cấy vi khuẩn vi hiếu khí. Khí trường có nồng độ CO2 trong khoảng 2.5-10% và nồng độ O2 trong khoảng 6-16% sau khi sử dụng. • Đạt tiêu chuẩn CE, ISO. | test | 125 | 79200 | 9900000
|  | 113 |  | Chất thử tích hợp trên thẻ xét nghiệm đồng thời các chỉ số: Na, K, iCa, Glu, pH, pCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEect, sO2, Hct, Hgb trong một mẫu bệnh phẩm trên thiết bị thực hiện tại giường bệnh | Chất thử xét nghiệm đồng thời các thông số: Na (100- 180mmol/L), K (2.0- 9.0mmol/L), iCa (0.25- 2.50 mmol/L), Glu (1.1- 38.9mmol/L), pH (6.50 – 8.2), PCO2 (5- 130mmHg), PO2 (5- 800mmHg), TCO2 (5- 50mmol/L), HCO3 (1.0- 85.0 mmol/L), BE (-30) - (+30)mmol/L, sO2 (0-100%), Hct (10-75 % PCV), Hgb (5.1- 25.5 g/dL). | Cái | 22900 | 185000 | 4236500000
|  | 114 |  | Chất thử tích hợp trên thẻ xét nghiệm đồng thời các chỉ số: pH, pCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEect, sO2 trong một mẫu bệnh phẩm trên thiết bị thực hiện tại giường bệnh | Chất thử xét nghiệm đồng thời các thông số: pH (6.50 – 8.20), PCO2 (5- 130mmHg), PO2 (5- 800mmHg), TCO2 (5- 50mmol/L), HCO3 (1.0- 85.0 mmol/L), BE (-30) - (+30)mmol/L , sO2 (0-100%). | Cái | 6100 | 135000 | 823500000
|  | 115 |  | Chất thử tích hợp trên thẻ xét nghiệm đồng thời các chỉ số: pH, pCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEect, So2, Lactate trong một mẫu bệnh phẩm trên thiết bị thực hiện tại giường bệnh | Chất thử xét nghiệm đồng thời các thông số: pH (6.50 – 8.20), PCO2 (5- 130mmHg), PO2 (5- 800mmHg), TCO2 (5- 50mmol/L), HCO3 (1.0- 85.0 mmol/L), BE (-30) - (+30)mmol/L, sO2 (0-100%), Lactate (0.3- 20.00 mmol/L). | Cái | 3880 | 185000 | 717800000
|  | 116 |  | Chất thử xét nghiệm các chỉ số khí máu động mạch và Ca, Na, K, Cl, Glu, Lac. | Chất thử cho xét nghiệm khí máu, các thông số đo trực tiếp: pH (6.50-8.00), pCO2 (3.0-200 mmHg), pO2 (0-800 mmHg), SO2 (30–100%), Hb (4,0-24,0 g/dl), Hct (12%-70%), BarP (400-800 mmHg), Ca (0.1-2.0 mmol/L), Na (80-200 mmol/lL), K (1-20 mmol/L) , Cl (50-200 mmol/L), Lactate (0.3 - 20 mmol/L), Glu (0.8 - 28 mmol/L). Thời gian đo nhanh: ≤52 giây/ mẫu. Số lượng test trong 1 giờ: ≥40 test. | Test | 14400 | 36161 | 520718400
|  | 117 |  | Chất thử xét nghiệm nhanh Dengue Virus NS1 Antigen | • Xét nghiệm nhanh Dengue Virus xác định kháng nguyên. • Phương pháp sắc ký miễn dịch (có Cassette) • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương hoặc máu toàn phần • Độ nhạy trên 97%, độ đặc hiệu trên 98.0% • Thời gian thực hiện trong vòng 15 phút | Test | 2000 | 32000 | 64000000
|  | 118 |  | Chất thử xét nghiệm nhanh hồng cầu trong phân | • Phát hiện Hemoglobin trong mẫu phân • Thành phần: 1 thẻ phản ứng, 1 ống lấy mẫu có dung dịch xử lý. • Độ nhạy lớn hơn 95%, độ đặc hiệu lớn hơn 99% | Test | 550 | 16800 | 9240000
|  | 119 |  | Chất thử xét nghiệm nhanh kháng thể Dengue Virus | • Xét nghiệm nhanh xác định kháng thể IgG và IgM Dengue Virus • Phương pháp sắc ký miễn dịch (có Cassette) • Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương hoặc máu toàn phần • Độ nhạy trên 91%, độ đặc 90% trở lên • Thời gian thực hiện trong vòng 15 phút | Test | 900 | 24500 | 22050000
|  | 120 |  | Chất thử xét nghiệm nhanh phát hiện H.Pylori đang hoạt động | • Xét nghiệm nhanh H.Pylori phương pháp sắc ký miễn dịch xác định kháng thể IgG và dấu ấn nhiễm trùng (current infection marker) • Loại mẫu huyết thanh/ huyết tương/ máu toàn phần • Độ nhạy: 90% trở lên; Độ đặc hiệu: 93% trở lên | Test | 2800 | 79200 | 221760000
|  | 121 |  | Chứng âm cho xét nghiệm kháng thể kháng HLA | Chứng âm cho xét nghiệm kháng thể kháng HLA, không chứa kháng thể kháng HLA lớp I hoặc II trong mẫu chứng. Nguồn gốc: mẫu huyết thanh người âm tính không pha loãng, chưa trải qua ghép hoặc truyền máu. | mcL | 1600 | 11000 | 17600000
|  | 122 |  | Chủng vi sinh Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | • Chủng chuẩn Vi khuẩn ATCC • Thành phần: Vi khuẩn Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 • Đóng gói: Lọ đông khô/tăm bông/viên/khuyên cấy hoặc tương đương • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương, CE. | Cái | 5 | 1689600 | 8448000
|  | 123 |  | Chủng vi sinh Klebsiella aerogenes ATCC 13048 | • Chủng chuẩn Vi khuẩn ATCC • Thành phần: Vi khuẩn Klebsiella aerogenes ATCC 13048 • Đóng gói: Lọ đông khô/tăm bông/viên/khuyên cấy hoặc tương đương • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương, CE. | Cái | 5 | 714000 | 3570000
|  | 124 |  | Chủng vi sinh Staphylococcus aureus ATCC 43300 | • Chủng chuẩn Vi khuẩn ATCC • Thành phần: Vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC 43300 • Đóng gói: Lọ đông khô/tăm bông/viên/khuyên cấy hoặc tương đương • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương, CE. | Cái | 5 | 1806000 | 9030000
|  | 125 |  | Chủng vi sinh Staphylococcus aureus ATCC BAA 976 | • Chủng chuẩn Vi khuẩn ATCC • Thành phần: Vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC BAA 976 • Đóng gói: Lọ đông khô/tăm bông/viên/khuyên cấy hoặc tương đương • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương, CE. | Cái | 5 | 1020000 | 5100000
|  | 126 |  | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi. Chỉ số khúc xạ (nD) ~ 1,516. Độ nhớt ~ 100–120 mPa.s. Đạt chuẩn ISO hoặc Châu âu (CE);mỗi quy cách đóng gói không quá 01 lít | ml | 8000 | 3000 | 24000000
|  | 127 |  | Đĩa giấy tẩm hóa chất xác định Oxidase | • Dùng trong thử nghiệm xác định Oxidase. • Chuyển màu tím khi gặp (cytochrome) oxidase. • Tiêu chuẩn CE. | Đĩa | 200 | 31500 | 6300000
|  | 128 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Cefepime 30µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Cefepime 30µg • Tiêu chuẩn CE. | Đĩa | 500 | 2240 | 1120000
|  | 129 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone 75µg + Sulbactam 30µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Cefoperazone 75µg + Sulbactam 30µg. • Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE. | Đĩa | 11000 | 2197 | 24167000
|  | 130 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg • Tiêu chuẩn CE. | Đĩa | 250 | 2020 | 505000
|  | 131 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Fosfomycin (includes G-6-P) 200µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Fosfomycin (includes G-6-P) 200µg. • Tiêu chuẩn CE. | Đĩa | 1250 | 2762 | 3452500
|  | 132 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Gentamycin 120µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Gentamycin 120µg • Tiêu chuẩn CE. | Test | 250 | 2200 | 550000
|  | 133 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Meropenem 10µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Meropenem 10µg. • Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE. | Đĩa | 4500 | 2556 | 11502000
|  | 134 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Optochin 5µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Optochin (Ethylhydrocupreine hydrochloride) 5µg. • Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE. | Đĩa | 1000 | 4547 | 4547000
|  | 135 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Penicilin 10U | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Penicilin 10U • Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE. | Đĩa | 1000 | 2177 | 2177000
|  | 136 |  | Đĩa giấy tẩm kháng sinh Ticarcilline 75µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Ticarcilline 75µg • Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE. | Đĩa | 500 | 2020 | 1010000
|  | 137 |  | Đĩa kháng sinh Cefotaxime - Clavulanate 30/10 µg | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Cefotaxime - Clavulanate 30/10 µg • Tiêu chuẩn CE. | Đĩa | 250 | 2020 | 505000
|  | 138 |  | Đĩa kháng sinh Ceftaroline CPT, 30ug | • Đĩa giấy tẩm kháng sinh có nồng độ: Ceftaroline CPT, 30ug. • Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE. | Đĩa | 3500 | 2200 | 7700000
|  | 139 |  | Đĩa kháng sinh phù hợp thử 11 loại kháng sinh | • Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. • Khoanh giấy có đường kính 6mm • Gồm có các khoanh giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ sau: Cefotaxime 30 µg, Imipenem 10µg, Ciprofloxacin 5µg, Doxycycline 30µg, Cefuroxime 30 µg, Colistin 10mcg, Netilmicin 30mcg, Ceftazidime 30mcg, Ceftriaxone 30mcg, Ertapenem 10mcg, Levofloxacin 5mcg. • Đóng gói nhỏ nhất 50 đĩa trở xuống, được đóng gói kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% • Tiêu chuẩn CE. | Đĩa | 32000 | 1800 | 57600000
|  | 140 |  | Đĩa kháng sinh phù hợp thử 17 loại kháng sinh | • Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. • Khoanh giấy có đường kính 6mm • Gồm có các khoanh giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ sau: Rifampicin 5 µg, Amoxicillin + Clavulanic acid 30 µg, Azithromycin 15µg, Cefpodoxime 10µg, Clarithromycin 15µg, Linezolid 30µg, Oxacillin 1 µg, Streptomycin 300 µg, Tigecycline 15 µg, Amikacin 30 µg, Ampicillin + Sulbactam 20 µg, Clindamycin 2 µg, Nitrofurantoin 300 µg, Piperacillin + Tazobactam 110 µg, Teicoplanin 30 µg, Vancomycin 30 µg, Metronidazole 50 µg. • Đóng gói nhỏ nhất 50 đĩa trở xuống, được đóng gói kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% • Tiêu chuẩn CE. | Đĩa | 42000 | 2539 | 106638000
|  | 141 |  | Đĩa kháng sinh phù hợp thử 6 loại kháng sinh | • Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. • Khoanh giấy có đường kính 6mm • Gồm có các khoanh giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ sau: Amoxycillin 10µg, Ampicillin 10µg, Cefoxitin 30µg, Erythromycin 15µg, Gentamicin 10µg, Trimethoprime 1.25µg + Sulfamethoxazole 23.75µg • Đóng gói nhỏ nhất 50 đĩa trở xuống, được đóng gói kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% • Tiêu chuẩn CE. | Đĩa | 15000 | 1800 | 27000000
|  | 142 |  | Đĩa môi trường Mueller Hinton Agar có bổ sung calcium | • Đĩa môi trường Mueller Hinton Agar có bổ sung calcium • Khối thạch đường kính 90mm, dày 4-5mm. • Nồng độ calcium 50mg/L. | Đĩa | 200 | 68000 | 13600000
|  | 143 |  | Disodium hydrophosphat | Disodium hydrophosphat (Na2HPO4) tinh khiết trên 99%. Dạng bột mịn, khan. Đạt tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 4000 | 2800 | 11200000
|  | 144 |  | Dung dịch bảo quản điện cực của máy đo pH | Dung dịch KCl nồng độ 3 mol/L. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE;mỗi quy cách đóng gói không quá 01 lít | ml | 250 | 2592 | 648000
|  | 145 |  | Dung dịch Colcemid trong DPBS | Sử dụng phân tích nhiễm sắc thể bằng cách ngăn sự hình thành thoi phân bào trong quá trình nguyên phân. pH khoảng: 7.2-7.5. Độ thẩm thấu: 270-290 mOsm/kg Đóng gói tối thiểu Chai/10 ml | Chai | 4 | 530000 | 2120000
|  | 146 |  | Dung dịch đệm Phosphate bufffered saline/Citrate | Dung dịch đệm Phosphate bufffered saline/Citrate dạng pha sẵn dùng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. Đóng gói tối thiểu Chai/500 ml | Chai | 12 | 1271500 | 15258000
|  | 147 |  | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao cho các dụng cụ thiết yếu như: dụng cụ nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng, | Thành phần và nồng độ: chứa Ortho-phthaladehyde ≥0.55% pH trung tính, không mùi; - Dạng đóng gói: Can ≥3 Lit; - Công dụng: phổ diệt khuẩn rộng: vi khuẩn, nấm, virus, Mycobacteria. - Cách sử dụng: Thời gian tái sử dụng dung dịch trong chậu ngâm: 14 ngày (kiểm tra nồng độ dung dịch ngâm bằng test thử) + test thử. - Đạt tiêu chuẩn: CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Lít | 8000 | 218158 | 1745264000
|  | 148 |  | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao cho các dụng cụ thông thường như dây oxy, mask, binh hút đàm, ampu, dây máy thở. | Thành phần: acetylcaprolactam ≥50% và H2O2 ≥3%, dung dịch sau khi hoạt hóa thành acid peracetic nồng độ ≤2000 ppm, không chứa acid acetic. Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Diệt bào tử trong 5 phút theo EN 17126 (Bacillus subtilis, Clostridium difficile...) Diệt virus EN 17111 , EN 14476 (Adenovirus, Norovirus...) Đạt tiêu chuẩn: CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Lít | 2800 | 330000 | 924000000
|  | 149 |  | Dung dịch khử khuẩn và làm sạch bề mặt không chứa cồn sử dụng cho các bề mặt nhạy cảm như màn hình OLED, đầu dò siêu âm, khu vực buồng bệnh thông thường. | Dung dịch khử khuẩn và làm sạch bề mặt không chứa cồn mặt trang thiết bị y tế. Thành phần: ≥0.1% Didecyldimethyl ammonium chloride. Tương thích với Polycarbonate. Đầu phun tạo bọt. Thời gian tiếp xúc: từ 2 phút. Hiệu quả diệt khuẩn theo EN 16615 (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus). Diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 (Adenovirus, Norovirus Murine MNV) Đạt tiêu chuẩn: CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp, ISO 13485, ISO 9001 Đóng gói: 500 đến 1000 ml/ chai kèm đầu xịt phân liều | Lít | 1629 | 415800 | 677338200
|  | 150 |  | Dung dịch Lactophenol blue | • Dung dịch Lactophenol blue, sử dụng trong phương pháp nhuộm xanh vi nấm, dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng Thành phần: phenol, axit lactic và cotton blue. • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương | ml | 100 | 31299 | 3129900
|  | 151 |  | Dung dịch làm thuần nhất và loại trừ tạp nhiễm cho mẫu đàm | Dung dịch làm thuần nhất và loại trừ tạp nhiễm cho mẫu đàm. Loại mẫu sử dụng: đàm, dịch rửa phế quản, dịch dạ dày. Thành phần: Tri sodium citrate, NaOH dạng dung dịch, N- Acetyl-L- Cestyl (NALC) | Bộ | 200 | 992250 | 198450000
|  | 152 |  | Dung dịch NaOH 0.1N | Dung dịch NaOH 0.1N pha sẵn, có nồng độ ổn định | ml | 15000 | 902 | 13530000
|  | 153 |  | Dung dịch PH 10.00 | • Dung dịch đệm pH 10.00 • Giá trị pH: 10.00 (20-25 °C) • Độ chính xác ±0.02 pH tại 25 °C • Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | ml | 1000 | 1400 | 1400000
|  | 154 |  | Dung dịch PH 4.00 | • Dung dịch đệm pH 4.00 • Giá trị pH: 4.00 (20-25 °C) • Độ chính xác ±0.02 pH tại 25 °C • Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | ml | 1000 | 583 | 583000
|  | 155 |  | Dung dịch PH 7.00 | • Dung dịch đệm pH 7.00 • Giá trị pH: 7.00 (20-25 °C) • Độ chính xác ±0.02 pH tại 25 °C • Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | ml | 1000 | 605 | 605000
|  | 156 |  | Dung dịch pha loãng dùng xét nghiệm xác định nhóm máu và xác định kháng thể bất thường dùng trên AHG bằng phương pháp gel card trên thiết bị tự động | Tương thích để vận hành trên thiết bị tự động. Phù hợp sử dụng cùng gelcard xác định nhóm máu và gelcard AHG, gelcard xác định nhóm máu và phản ứng hòa hợp. | ml | 5000 | 4200 | 21000000
|  | 157 |  | Dung dịch Potassium Chloride (KCL) có 0.075 M | Dung dịch nhược trương. Nồng độ 0.075M, độ thẩm thấu ≥ 130mOsm/kg Đóng gói tối thiểu Chai/100 ml | Chai | 56 | 400000 | 22400000
|  | 158 |  | Dung dịch khử khuẩn bề mặt chứa cồn sử dụng cho các bề mặt tại các khu vực trong yếu: Phòng mổ, phòng ghép, phòng xét nghiệm, phòng ICU, chắm sóc đặc biệt. | Thành phần: 1-propanol ≥50% + Didecyl dimethyl ammonium chloride≥0.075%. Tiêu diệt được vi khuẩn (kể cả vi khuẩn lao), nấm men, virus (HBV / HIV / HCV), Adeno-, Noro-, Polio-, Rota-, Vaccinia. Bề mặt được tiệt trùng sau 1 phút. Diệt vi khuẩn, nấm theo tiêu chuẩn EN13697, EN13624, DGHM 1991. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE-MDR (Nhóm IIa). Đóng gói: 500 đến 1000 ml/ chai kèm đầu xịt phân liều | Lít | 1163 | 300000 | 348900000
|  | 159 |  | Dung dịch tách bạch cầu từ máu | Dung dịch được sử dụng để tách tế bào bạch cầu ra khỏi các tế bào máu khác từ máu toàn phần dựa vào sự khác biệt về tỷ trọng của các tế bào. Dung dịch có thành phần sodium diatrizoate, polysaccharite và các hóa chất phụ trợ khác. | ml | 2700 | 10500 | 28350000
|  | 160 |  | Dung dịch thuốc nhuộm Giemsa | • Thuốc nhuộm tế bào, ký sinh trùng sốt rét, dạng lỏng, pha sẵn. • Thành phần (nồng độ): Methanol (30-50%), Diethylammonium chloride (0.1-1%) và Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate (0.1-1%) • pH: 6.0-8.5 (nguyên chất) • Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn Châu âu (CE). | ml | 1000 | 1980 | 1980000
|  | 161 |  | Dung dịch thuốc nhuộm Wright-Giemsa Stain pha sẵn | Dạng dung dịch sẵn sàng sử dụng cho kỹ thuật nhuộm lam máu. Thành phần: Wright stain, Giemsa stain. Nồng độ 0,4 % khối lượng / thể tích. Dung dịch đệm trong methanol, pH 6,7 - 6,9. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE.;mỗi quy cách đóng gói không quá 01 lít | ml | 3000 | 1600 | 4800000
|  | 162 |  | Glycerol (Glycerin) | Nồng độ Glycerol (Glycerin) tinh khiết lớn hơn hoặc bằng 99%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng trong phòng thí nghiệm, ISO/ CE ;mỗi quy cách đóng gói không quá 01 lít | ml | 1000 | 880 | 880000
|  | 163 |  | Hóa chất làm đông mẫu mô dùng trong cắt lạnh | Hoá chất làm đông mẫu mô dùng trong cắt lạnh, dạng gel, tạo liên kết vững chắc với dụng cụ giữ mẫu, đông cứng nhanh, lát cắt trơn tru, tan trong nước. Thành phần chính: Polyethylene glycol và polyvynil alcohol, nước. Phù hợp sử dụng với máy sinh thiết lạnh. | ml | 5760 | 3885 | 22377600
|  | 164 |  | Hóa chất làm sạch huyết thanh trong xét nghiệm kháng thể kháng HLA | Hóa chất làm sạch huyết thanh trong xét nghiệm kháng thể kháng HLA giúp xử lý hiện tượng nền cao gây nhiễu kết quả xét nghiệm. Thành phần: hạt beads không phủ kháng nguyên có khả năng loại bỏ các chất gây nhiễu kết quả. | Test | 100 | 440000 | 44000000
|  | 165 |  | Hóa chất rửa đường ống cho máy khí máu 4 thông số PO2, PCO2, pH, Hb | Hóa chất rửa đường ống cho máy khí máu động mạch 4 thông số. Phù hợp sử dụng cùng với chất thử và thiết bị Đóng gói tối thiểu Bộ/250 test | Bộ | 10 | 10780000 | 107800000
|  | 166 |  | Hóa chất xét nghiệm coomb's trực tiếp và gián tiếp: kháng thể đa dòng anti human globulin (ahg) | Hoá chất xét nghiệm Coomb's trực tiếp và gián tiếp: Kháng thể đa dòng Anti human globulin (AHG).Cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Xét nghiệm nhận biết kháng thể IgG và kháng thể IgM trên bề mặt hồng cầu. Độ đặc hiệu 100%. | ml | 500 | 66950 | 33475000
|  | 167 |  | Hóa chất xử lý mảng bám trên dụng cụ và bề mặt kim loại | Thành phần và nồng độ: Hỗn hợp Glycolic acid, Ethoxylated Alcohol, chất hoạt động bề mặt; Công dụng: dùng để tẩy rửa, loại bỏ các vết bẩn, vết ố, gỉ sắt, các mảng cặn bám lâu ngày hoặc những đốm đen xuất hiện trên dụng cụ y tế như : Panh, kéo, xe đẩy, khay chứa. Không gây ăn mòn dụng cụ bằng thép không gỉ;mỗi quy cách đóng gói không quá 01 lít | ml | 4500 | 3026 | 13617000
|  | 168 |  | Hóa chất xúc tác phản ứng trong quá trình phân chia tế bào (Trysin EDTA Solution) | Hóa chất xúc tác phản ứng trong kỹ thuật nuôi cấy nhiễm sắc thể. Thành phần: nồng độ EDTA ≥0.02%, có chứa phenol red và Trypsin ≥0.25% Đóng gói tối thiểu Chai/100 ml | Chai | 5 | 615000 | 3075000
|  | 169 |  | Hỗn hợp isoparaffinic và hydrocarbon béo dùng cho xử lý mô bệnh học | Hỗn hợp isoparaffinic và hydrocarbon béo dùng cho xử lý mô bệnh học. Không chứa benzen, loại bỏ chất béo tuyệt đối trong xử lý mô, không làm mẫu bị khô cứng khi phơi nhiễm kéo dài. | ml | 547000 | 462 | 252714000
|  | 170 |  | Acid Hydrochloric | Hydrochloric acid bão hòa nồng độ 37%, tinh khiết. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, ISO/ CE;mỗi quy cách đóng gói không quá 01 lít | ml | 5000 | 594 | 2970000
|  | 171 |  | Khăn lau khử khuẩn bề mặt chứa thành phần chlorine sử dụng cho nhóm tác nhân đặc biệt như Candida auris, CDI, Norovirus, Phòng cách ly | Thành phần: Sodium Hypochlorite < 1,5% - Đáp ứng khuyến nghị pha loãng 1:10 bleach của CDC - Hiệu quả ≤ 03 phút tiêu diệt được ≥ 43 vi sinh vật gây bệnh trong đó có: C. Diff, Vi khuẩn Lao, C. auris, Norovirus và 8 MDRO (Vi khuẩn đa kháng thuốc). - Không yêu cầu PPE (trang thiết bị bảo hộ) - Khăn kích thước (Dài xRộng) ≥ 15x26cm - Đóng gói Hộp ≥ 90 khăn - Có chứng nhận FDA, EPA hoặc CE | Miếng | 30000 | 3000 | 90000000
|  | 172 |  | Khăn lau khử khuẩn bề mặt chứa cồn sử dụng cho các bề mặt tại các khu vực trong yếu: Phòng mổ, phòng ghép, phòng xét nghiệm, phòng ICU, CSSD. | Khăn lau khử khuẩn bề mặt có cồn nồng độ thấp. Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride ≤ 0.76%. Ethanol ≤ 7.5%. Isopropanol ≤ 15% Hiệu quả ≤ 01 phút tiêu diệt được ≥ 25 vi sinh vật gây bệnh trong môi trường lâm sàng, trong đó có: Nấm Candida Auris, Trực khuẩn mủ xanh, Vi khuẩn lao; Các vi khuẩn đa kháng thuốc như: A. baumannii, Tụ cầu vàng (MRSA, MRSE, VISA), CRKP, ESBL, VRE. Khăn kích thước (Dài xRộng) ≥ 14 x17cm làm bằng vải không dệt. Đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Miếng | 300000 | 1750 | 525000000
|  | 173 |  | Khăn lau khử khuẩn bề mặt không chứa cồn sử dụng cho các bề mặt nhạy cảm như màn hình OLED, đầu dò siêu âm, buồng bệnh thông thường | Khăn tẩm dung dịch Didecyldimethyl ammonium chloride ≥ 0.3%, không chứa cồn. Làm sạch & khử khuẩn bề mặt, lau sơ bộ ống nội soi trước khi ngâm làm sạch và khử khuẩn Phân hủy vi sinh 100%. Kích thước ≥180 x 200 mm. Hiệu quả diệt khuẩn. Diệt virus HIV, HBV, HCV, Vaccinia virus, Rotavirus trong 1 phút EN 14476. Diệt vi khuẩn, nấm EN 16615 trong 2 phút Ổn định trong 3 tháng kể từ ngày mở túi. Đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp.và ISO 13485 | Miếng | 400000 | 2900 | 1160000000
|  | 174 |  | Kháng thể c xác định nhóm máu hệ Rhesus (Anti c) | Kháng thể đơn dòng Anti c loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu Rhesus trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti c, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 20 | 375100 | 7502000
|  | 175 |  | Kháng thể đơn dòng Anti Jka | Kháng thể đơn dòng Anti Jka loại IgM và/hoặc IgG cho xét nghiệm nhóm máu KIDD trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti Jka, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 2615080 | 47071440
|  | 176 |  | Kháng thể đơn dòng Anti Jkb | Kháng thể đơn dòng Anti Jkb loại IgM và/hoặc IgG cho xét nghiệm nhóm máu KIDD trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti Jkb, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 2519850 | 45357300
|  | 177 |  | Kháng thể đơn dòng Anti K | Kháng thể đơn dòng Anti K loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu hệ Kell trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti K, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 20 | 511005 | 10220100
|  | 178 |  | Kháng thể đơn dòng Anti P1 | Kháng thể đơn dòng Anti P1, loại IgM sử dụng cho xét nghiệm nhóm máu P1PK trên tế bào hồng cầu bằng phản ứng ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng anti P1 loại IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 2431100 | 43759800
|  | 179 |  | Kháng thể đơn dòng Anti S | Kháng thể đơn dòng Anti S, loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu M,N,S trên tế bào hồng cầu bằng phản ứng ngưng kết cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti-S loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 2477407 | 44593326
|  | 180 |  | Kháng thể e xác định nhóm máu hệ Rhesus (Anti e) | Kháng thể đơn dòng Anti e loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu Rhesus trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti e loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 20 | 591525 | 11830500
|  | 181 |  | Kháng thể xác định nhóm máu ABO: kháng thể đơn dòng Anti A loại IgM | Kháng thể xác định nhóm máu ABO: kháng thể đơn dòng Anti A loại IgM. Cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Kháng thể đơn dòng Anti A . Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy 100% | ml | 24000 | 14040 | 336960000
|  | 182 |  | Kháng thể xác định nhóm máu ABO: kháng thể đơn dòng Anti AB loại IgM | Kháng thể xác định nhóm máu ABO: kháng thể đơn dòng Anti AB loại IgM. Cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Kháng thể đơn dòng Anti AB. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy 100% | ml | 24000 | 18740 | 449760000
|  | 183 |  | Kháng thể xác định nhóm máu ABO: kháng thể đơn dòng Anti B loại IgM | Kháng thể xác định nhóm máu ABO: kháng thể đơn dòng Anti B loại IgM. Cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Kháng thể đơn dòng Anti B . Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy 100% | ml | 24000 | 14040 | 336960000
|  | 184 |  | Kháng thể xác định nhóm máu hệ Duffy (Fya, Fyb): Kháng thể đơn dòng Anti Fya | Kháng thể đơn dòng Anti Fya loại IgM và/hoặc IgG cho xét nghiệm nhóm máu Duffy trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết gián tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti-Fya, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 4556300 | 82013400
|  | 185 |  | Kháng thể xác định nhóm máu hệ Duffy (Fya, Fyb): Kháng thể đơn dòng Anti Fyb | Kháng thể đơn dòng Anti Fyb loại IgM và/hoặc IgG cho xét nghiệm nhóm máu Duffy trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết gián tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti-Fyb, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 6448750 | 116077500
|  | 186 |  | Kháng thể xác định nhóm máu hệ Lewis (Lea, Leb): Kháng thể đơn dòng Anti Lea | Kháng thể đơn dòng Anti Lea loại IgM và/hoặc IgG cho xét nghiệm nhóm máu Lewis trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti Lea, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 2397450 | 43154100
|  | 187 |  | Kháng thể xác định nhóm máu hệ Lewis (Lea, Leb): Kháng thể đơn dòng Anti Leb | Kháng thể đơn dòng Anti Leb loại IgM và/hoặc IgG cho xét nghiệm nhóm máu Lewis trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti Leb, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 2598750 | 46777500
|  | 188 |  | Kháng thể xác định nhóm máu hệ MNSs (M,N,S,s,Mia): Kháng thể đơn dòng Anti M | Kháng thể đơn dòng Anti M, loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu M,N,S trên tế bào hồng cầu bằng phản ứng ngưng kết cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti-M, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 2477407 | 44593326
|  | 189 |  | Kháng thể xác định nhóm máu hệ MNSs (M,N,S,s,Mia): Kháng thể đơn dòng Anti N | Kháng thể đơn dòng Anti N, loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu M,N,S trên tế bào hồng cầu bằng phản ứng ngưng kết cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti-N, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 2477407 | 44593326
|  | 190 |  | Kháng thể xác định nhóm máu hệ MNSs (M,N,S,s,Mia): Kháng thể đơn dòng Anti s | Kháng thể đơn dòng Anti s, loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu M,N,S trên tế bào hồng cầu bằng phản ứng ngưng kết cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti-s, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 18 | 4025340 | 72456120
|  | 191 |  | Kháng thể xác định nhóm máu Rh(D): kháng thể đơn dòng Anti D loại hỗn hợp IgG/IgM | Kháng thể đơn dòng Anti D loại hỗn hợp IgG+IgM, Cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: hỗn hợp của kháng thể đơn dòng lớp IgM và lớp IgG . Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy 100% | ml | 18000 | 20404 | 367272000
|  | 192 |  | Bộ chất thử cho xét nghiệm định lượng Aldosterone bằng phương pháp Elisa | Bộ chất thử cho xét nghiệm định lượng Aldosterone trong huyết thanh, nước tiểu người bằng phương pháp Elisa, bộ kít phải bao gồm calibrator 6 nồng độ và control 2 nồng độ và các dung dịch conjugate, stop, TMP, wash,... Khoảng đo yêu cầu: 20 - 1000 pg/ml. Bao gồm bộ dung dịch xử lý mẫu nước tiểu (Release, Neutralization Buffer) | Test | 192 | 71116 | 13654272
|  | 193 |  | Máu cừu loại sợi huyết, không sử dụng chất chống đông | • Máu cừu loại sợi huyết. • Không sử dụng chất chống đông. Màu đỏ tươi, không bị đông. Hạn sử dụng 3 tháng. Tỷ lệ hồng cầu 40 - 60%. ISO 13485 | ml | 95000 | 4120 | 391400000
|  | 194 |  | Môi trường được dùng cho nuôi cấy ngắn hạn của các tế bào lymphocytes máu ngoại vi để đánh giá nhiễm sắc thể | Môi trường pha sẵn dạng lỏng, được thiết kế cho nuôi cấy ngắn hạn các tế bào lymphocytes máu ngoại vi để đánh giá tình trạng nhiễm sắc thể. Thành phần: RPMI-1640 có bổ sung L-glutamine, huyết thanh bào thai bò , kháng sinh… pH 7.1 - 7.6. Độ thẩm thấu: ≥ 280 mOsm/kg. Bao gồm vật tư tiêu hao và chất bổ trợ đủ thực hiện cho 01 test Đóng gói tối thiểu Chai/100 ml | Chai | 2 | 1730000 | 3460000
|  | 195 |  | Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn khó mọc | Đĩa thạch sẵn chứa môi trường dùng cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn khó mọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Acid Digest of Casein; Beef Extract; Starch; Sodium chloride; Horse Blood; NAD; Agar; pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C; | Đĩa | 250 | 61660 | 15415000
|  | 196 |  | Môi trường Mueller Hinton Agar | • Môi trường Mueller Hinton Agar chuẩn bị sẵn, dạng bột khô. • Môi trường dùng trong thử nghiệm kháng sinh đạt tiêu chuẩn CLSI. • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy: Beef dehydrated infusion: 300g hoặc Beef extract: 2-3g, Agar 15.0-17.0 g, Acid Hydrolysate of Casein 17.0-17.5 g, Starch 1.0-1.5 g. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 24000 | 4897 | 117528000
|  | 197 |  | Môi trường Muller Hinton Broth | • Môi trường Mueller Hinton Broth chuẩn bị sẵn, dạng bột khô. • Môi trường dùng trong thử nghiệm kháng sinh đạt tiêu chuẩn CLSI. • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy: Acid Hydrolysate of Casein 16.0-17.5 g, Beef Extract 3.0 -3.5g, Starch 1.5 g, pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C. • Đạt tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 1000 | 9470 | 9470000
|  | 198 |  | Môi trường nuôi cấy Candida spp | • Môi trường nuôi cấy chuẩn bị sẵn, dạng bột khô. • Môi trường sinh màu dùng phát hiện Candida spp. • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy có: Agar 15.0-17.0 g, Peptone 10 -11.0g, Chloramphenicol 0.5-1.0 g, Chromogenic mix 20.0 - 22.0g. • Đạt tiêu chuẩn CE. | Gram | 4772 | 14280 | 68144160
|  | 199 |  | Môi trường nuôi cấy dinh dưỡng chọn lọc phân lập Helicobacter pylori từ mảnh sinh thiết dạ dày | "Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường nuôi cấy sàng lọc vi khuẩn Helicobacter Pylori trong mẫu sinh thiết dạ dày. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate, Agar, Horse blood, Helicobacter pylori selective supplement, pH 7.4 ± 0.2 ở 25°. Đóng gói: 10 đĩa/Hộp" | Đĩa | 100 | 37500 | 3750000
|  | 200 |  | Môi trường nuôi cấy Sabouraud Agar có Cloramphenicol | • Môi trường Sabouraud có Cloramphenicol chuẩn bị sẵn, dạng bột khô. • Môi trường dùng trong nuôi cấy vi nấm. • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy có: Agar 15.0-17.0 g, Digest of Casein 5.0-6.0 g, Digest of Animal Tissue 5.0-6.0 g, Glucose (Dextrose) 40.0-42.0 g, Chloramphenicol 0.5-1.0 g. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 15000 | 2990 | 44850000
|  | 201 |  | Môi trường nuôi cấy Sabouraud Dextrose Agar chuẩn bị sẵn, dạng bột đông khô | •Môi trường nuôi cấy vi nấm Sabouraud Dextrose Agar, loại chuẩn bị sẵn, dạng bột khô. •Thành phần pha 1 lít môi trường bắt buộc có: Peptone 10-11g hoặc tương đương, Dextrose 40-45g, Agar 15-17g. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 2500 | 2883 | 7207500
|  | 202 |  | Môi trường nuôi cấy và phát hiện Candida auris | • Môi trường nuôi cấy chuẩn bị sẵn, dạng bột khô. • Môi trường sinh màu dùng phát hiện Candida auris và C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata or C. krusei. • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy có: Agar 13-15 g, Peptone 10-11 g, Chromogenic and selective mix 24-25 g. • Đạt tiêu chuẩn CE, ISO. | Gram | 1020 | 51030 | 52050600
|  | 203 |  | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí có chứa Thioglycolate | • Môi trường Thioglycollate chuẩn bị sẳn, dạng bột khô. • Môi trường dùng trong nuôi cấy vi sinh • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy có: Digest of Casein (tryptone)13.0-15.0 g, Sodium Chloride 2.5 g, L-Cystine 0.5-1.0 g, Sodium Thioglycollate 0.5-1.0 g, Dextrose (anhydrous) 4.0-5.0 g, Resazurin 0.001-0.002 g, Yeast Extract 4.0-5.0 g, Agar 0.75-1.0 g. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 2000 | 2913 | 5826000
|  | 204 |  | Môi trường nuôi cấy vi sinh cho mẫu nước tiểu | • Môi trường nuôi cấy chuẩn bị sẳn, dạng bột khô. Sau khi thực hiện qui trình đổ thạch trên đĩa petri, thành phẩm là môi trường thạch không màu. • Môi trường sinh màu phân lập và biệt hóa vi sinh vật gây bệnh đường tiết niệu. • Thành phần pha 1 lít môi trường nuôi cấy có: Agar 15.0-17.0 g, Peptone and yeast extract 17.0-18.0 g, Chromogenic mix 1.0-2.0 g. • Tiêu chuẩn CE. | Gram | 11550 | 20580 | 237699000
|  | 205 |  | Môi trường nuôi cấy vi sinh Columbia Agar Base | •Môi trường nuôi cấy vi sinh Columbia Agar, loại chuẩn bị sẵn, dạng bột khô •Thành phần pha 1 lít môi trường: Peptone hoặc tương đương 20-23g; tinh bột 1-1.5g; NaCl 5g; Agar 10-12g; pH = 7.3 ± 0.2 ở 25°C. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 50000 | 3390 | 169500000
|  | 206 |  | Môi trường nuôi cấy vi sinh Tryptic soy broth | Môi trường Tryptic Soy Broth dạng bột. Đạt tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 500 | 2420 | 1210000
|  | 207 |  | Môi trường nuôi cấy vi sinh Xylose-Lysine-Desoxycholate Agar (XLD) | •Môi trường nuôi cấy vi sinh Xylose-Lysine-Desoxycholate Agar, loại chuẩn bị sẵn, dạng bột khô •Thành phần pha 1 lít môi trường có: Xylose 3.5g - 3.75g, Phenol Red 0.08-0.09 g, L-Lysine 4.0-5.0 g, Sodium Desoxycholate 1g - 2.5g, Lactose 7.0-7.5 g, Sodium Thiosulfate 6.8-7.0 g, Saccharose 7.5-8.0 g, Ferric Ammonium Citrate 0.8 -1.0 g, Sodium Chloride 5.0 g, Agar 12.5-13.0 g, Yeast Extract 2.0-3.0 g. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 1000 | 3577 | 3577000
|  | 208 |  | Môi trường nuôi cấy vi sinh Yeast Extract Agar | •Môi trường nuôi cấy vi sinh Yeast Extract Agar, loại chuẩn bị sẵn, dạng bột khô •Thành phần pha 1 lít môi trường có: Digest of Casein 6.0 g, Yeast Extract 3.0 g, Agar 15.0 g. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp. | Gram | 500 | 5507 | 2753500
|  | 209 |  | Dung dịch mực tàu | • Dung dịch mực tàu, sử dụng trong phương pháp nhuộm mực tàu tìm nấm, dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng • Thành phần: mực tàu | ml | 300 | 21000 | 6300000
|  | 210 |  | N-acetyl-L-Cystein | N-acetyl-L-Cystein dạng bột khan, tinh khiết ≥ 99%, pH 1.5 - 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C). Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 2000 | 30240 | 60480000
|  | 211 |  | Parafin type 6 | Ở nhiệt độ phòng là chất rắn, màu trắng. Khi nóng chảy chuyển sang dạng lỏng, không màu. Được thiết kế đặc biệt để xử lý mô và nhúng mô học/tế bào học. Thành phần: paraffin waxes và Hydrocarbons waxes; 2,6-Di-tert-butyi-p-cresol; Microcrystalline wax | Gram | 723000 | 398 | 287754000
|  | 212 |  | Potassium permanganate | • Potassium permanganate sử dụng trong phân tích hoặc nhuộm. • Công thức: KMnO4 • Dạng rắn. • Tiêu chuẩn CE/ISO. | Gram | 250 | 6005 | 1501250
|  | 213 |  | Phenol dạng bột | Phenol dạng bột hoặc tinh thể, tinh khiết ≥ 99% . Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 4000 | 5508 | 22032000
|  | 214 |  | Kali dihydrophosphate | Kali dihydrophosphate (KH2PO4) dạng rắn, tinh khiết 99,5%. Đạt yêu cầu làm thuốc thử dùng cho phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/ CE | Gram | 3500 | 990 | 3465000
|  | 215 |  | Que tích hợp hóa chất xét nghiệm nhanh HCV | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương người (kèm dung dịch đệm). Thời gian đọc kết quả 15-20 phút Phương pháp miễn dịch sắc ký. Mẫu thử: máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương người, Lượng mẫu thử ≤ 50µL Độ nhạy, độ đặc hiệu trên 95% Tiêu chí chất lượng: Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp hoặc Tiêu chuẩn FDA do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ chấp thuận cấp. | Test | 1000 | 30600 | 30600000
|  | 216 |  | Sodium hydroxide | Sodium hydroxide sử dụng trong phân tích, định lượng từ 99%. Ct: NaOH . Dạng rắn. Đạt tiêu chuẩn châu âu. | Gram | 8000 | 594 | 4752000
|  | 217 |  | Hoá chất được sử dụng trong quá trình khuếch đại DNA | Taq Polymerase sử dụng trong quá trình PCR để khuếch đại DNA. Thành phần: Chứa DNA Polymerase, nồng độ: 5U/ µL. | unit | 25000 | 3300 | 82500000
|  | 218 |  | Thanh tẩm thuốc kháng nấm các loại, thực hiện xác định nồng độ ức chế tối thiểu thuốc kháng nấm đối với vi nấm | • Thanh tẩm thuốc kháng nấm được sử dụng xét nghiệm định lượng dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc kháng nấm đối với vi nấm. • Gồm ít nhất các loại thanh tẩm kháng nấm với nồng độ sau:Voriconazole 0.002-32 μg/mL, Amphotericin B 0.002-32 μg/mL, Itraconazole 0.002-32 μg/mL, Posaconazole 0.002-32 μg/mL, Isavuconazole 0.002-32 μg/mL, Anidulafungin 0.002-32 μg/mL, Micafungin 0.002-32 μg/mL, Fluconazole 0.016-256 μg/mL, Caspofungin 0.002-32 μg/mL. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp | Test | 1400 | 180559 | 252782600
|  | 219 |  | Thanh tẩm thuốc kháng sinh các loại, thực hiện xác định nồng độ ức chế tối thiểu thuốc kháng sinh đối với vi sinh vật | • Thanh tẩm thuốc kháng sinh được sử dụng xét nghiệm định lượng dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc kháng sinh đối với vi sinh vật. • Gồm ít nhất các loại thanh tẩm kháng sinh với nồng độ sau:Ceftazidime 0.016-256 µg/ml, Ceftriaxone 0.016-256 µg/ml, Trimethorime/ Sulfamethoxazole 0.002–32 µg/ml, Gentamycin 0.016-256 µg/ml, Colistin 0.016-256 µg/ml, Imipenem 0.002–32 µg/ml, Amikacin 0.016–256 µg/ml, Ciprofloxacin 0.002–32 µg/ml, Clindamycin 0.016-256 µg/ml, Penicillin 0.016-256 µg/ml, Vancomycin 0.016-256 µg/ml, Ticarcillin/ Clavulanic acid 0.016/2-256/2 µg/ml, Levofloxacin 0.002–32µg, Meropenem 0.016-256 µg/ml, Tigecyclin 0.016-256 µg/ml, Amoxicillin/ Clavulanic acid 0.016-256 µg/ml, Cefotaxime 0.016-256µg, Amoxicillin 0.016-256 µg/ml, | Test | 4800 | 138892 | 666681600
Tetracycline 0.016-256 µg/ml, Clarithromycin 0.016-256 µg/ml, Metronidazole 0.016-256 µg/ml, Ceftolozane/Tazobactam 0.016/4-256/4 µg/ml. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp
|  | 220 |  | Thanh tẩm thuốc kháng sinh các loại, thực hiện xác định nồng độ ức chế tối thiểu thuốc kháng sinh đối với vi sinh vật khó mọc. Đóng gói từng test. | • Thanh tẩm thuốc kháng sinh được sử dụng xét nghiệm định lượng dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc kháng sinh đối với vi sinh vật. • Quy cách đóng gói: các test đóng gói riêng lẻ, ≤ 30 test/hộp. • Gồm ít nhất các loại thanh tẩm kháng sinh với nồng độ sau: Amoxicillin 0.016-256 µg/ml, Tetracycline 0.016-256 µg/ml, Clarithromycin 0.016-256 µg/ml, Metronidazole 0.016-256 µg/ml. • Tiêu chuẩn CE (IVDR) do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp | Test | 210 | 134280 | 28198800
|  | 221 |  | Thẻ xét nghiệm ACT Kaolin đo thời gian đông máu | Chất thử xét nghiệm ACT kaolin đo thời gian đông máu hoạt hóa trong các ca phẫu thuật và can thiệp tim mạch với ngưỡng đo từ 50-1000 giây. Lượng mẫu máu ≤ 40µL | Thẻ | 11610 | 148000 | 1718280000
|  | 222 |  | Tri-sodium citrate | Tri-sodium citrate dihydrate sử dụng trong phân tích, định lượng từ 99%. Ct: C₆H₅Na₃O₇ . Dạng rắn. Đạt tiêu chuẩn châu âu, ISO. | Gram | 6000 | 1512 | 9072000
|  | 223 |  | Túi máu đơn 1000ml, không chất chống đông | Túi máu rỗng 1000ml vô trùng, sử dụng 1 lần. Chất liệu nhựa y tế. Đầu nhựa chắc chắn sắc nét, dễ dàng cắm vào núm túi máu trong quá trình chuyển đổi các thành phần của máu. | Cái | 770 | 74550 | 57403500
|  | 224 |  | Twenn 80 | • Dung dịchTwenn 80 tổng hợp. • Độ PH: 5-7 • Dạng lỏng không màu • Tiêu chuẩn CE/ISO. | ml | 500 | 3190 | 1595000
|  | 225 |  | Viên nén chứa chất khử khuẩn dùng trong y tế | Thành phần: Sodium Dichloro-isocyanurate 50%; đóng gói dạng viên; Bào chế dạng viên nén sủi tan nhanh trong 1 lit nước tạo dung dịch có tác dụng khử khuẩn, diệt vi khuẩn lao, virus, bào tử trên các bề mặt, đồ dùng, dụng cụ thủy tinh và thiết bị…trong bệnh viện. | Viên | 10300 | 4100 | 42230000
|  | 226 |  | Vôi soda | Viên hình cầu, phù hợp sử dụng hấp thụ CO2 cho máy gây mê dùng trong phẫu thuật. Hoạt tính CO2 tối thiểu 19%. Khả năng hấp thụ CO2 tối thiểu 110 lít /Kg. Sự phù hợp đánh giá thực tế trên hàng mẫu | Kg | 8320 | 88200 | 733824000
|  | 227 |  | Kháng thể C xác định nhóm máu hệ Rhesus (Anti C) | Kháng thể đơn dòng Anti C loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu Rhesus trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti C, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 20 | 511005 | 10220100
|  | 228 |  | Kháng thể E xác định nhóm máu hệ Rhesus (Anti E) | Kháng thể đơn dòng Anti E loại IgG và/hoặc IgM cho xét nghiệm nhóm máu Rhesus trên hồng cầu theo nguyên tắc ngưng kết trực tiếp cho kết quả rõ ràng, không cần sử dụng kèm dung dịch tăng cường phản ứng. Phù hợp thực hiện xét nghiệm thủ công/bán tự động. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Anti E, loại IgG và/hoặc IgM. Hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 8 | ml | 20 | 323620 | 6472400