# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

1.1 Giới thiệu về gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1.

- Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4-DH) sản xuất kinh doanh điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Tên gói thầu: Gói thầu 34DH-SXKD-2025: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thí nghiệm hóa cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4-DH) sản xuất kinh doanh điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, tiến độ thực hiện dịch vụ và cung cấp vật tư thuộc phạm vi gói thầu là 60  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải  - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Mô tả thông tin liên quan đến gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| # STT | # Tên dịch vụ/ vật tư | # Mô tả dịch vụ/ Thông tin hàng hóa | # Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| # (1) | # (2) | # (3) | # (4) |
| # 1 | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1800 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. Kiểm tra phần mềm điều khiển. - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Kiểm tra độ chính xác hệ thống quang học bằng kính chuẩn; - Làm báo cáo kết quả sau bảo trì; # - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
| # 2 | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (Số seri: A12535981958 ML) | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. Kiểm tra phần mềm điều khiển. - Kiểm tra độ chính xác hệ thống quang học bằng kính chuẩn. -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Làm báo cáo kết quả sau bảo trì; # - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
| # 3 | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (Số seri: A12535880722 ML) | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. -Thay mới bo mạch điều khiển; -Thay mới bo mạch nguồn thứ cấp; -Thay mới dây cáp; -Thay mới quạt làm mát; -Thay mới máy tính điều khiển - Cài đặt phần mềm, vận hành máy trên máy tính điều khiển mới; - Kiểm tra độ chính xác hệ thống quang học bằng kính chuẩn; -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Làm báo cáo kết quả sau bảo trì. # - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
| # 4 | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị quang phổ kế DR/6000 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. - Phần quang: kiểm tra độ chính xác bước sóng, độ chính xác hấp thụ, độ ổn định hấp thu Stray light; - Thay mới quạt làm mát NMB; - Khắc phục lỗi đóng-mở nắp buồng đo mẫu; -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Làm báo cáo bảo trì; # - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
| # 5 | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị phân tích hàm lượng CHN628S | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. - Kiểm tra sự ổn định của nguồn nhiệt, kiểm tra các thông số TC cell, IR cell, nhiệt độ của buồng detector, nhiệt độ của lò, nhiệt độ đặt của lò cùng các thông số khác; - Hiệu chuẩn thiết bị; - Chạy mẫu chuẩn và chạy mẫu thật (mẫu than) sau khi sửa chữa thiết bị; -Thay mới các vật tư (vật tư đi kèm gói thầu này của thiết bị phân tích hàm lượng CHNS628); -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Báo cáo kết quả bảo trì; # - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
| # 6 | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị phân tích nhiệt trị 5E-AC/PL | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. - Thay mới Bảng điều khiển (Control panel) - Thay mới Cáp chuyển đổi USB to COM - Hiệu chỉnh thiết bị với Axit Benzoic chuẩn; - Kiểm tra, hiệu chuẩn sensor đo nhiệt độ của máy chính; - Báo cáo kết quả bảo trì; -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). # - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
| # 7 | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. - Thay mới các vật tư (vật tư đi kèm gói thầu này của thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000); - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống cấp khí oxy gồm: Oxy control, oxy fill, oxy degas, piston cấp oxy vào bom, đầu treo bom (thay thế các o-ring nếu cần thiết);. - Kiểm tra, vệ sinh 6 sensor đo nhiệt độ của máy chính;. - Bảo dưỡng trục nâng hạ, đảm bảo trục hoạt động trơn tru;. - Hiệu chỉnh lại điểm tiếp xúc giữa đáy bom và lò xo đánh lửa để quá trình cấp điện được tốt hơn;. - Hiệu chuẩn thiết bị với Axit Benzoic chuẩn; - Kiểm tra lại toàn bộ thiết bị và thay thế đối với các linh, phụ kiện có hư hại, linh kiện thay thế định kỳ để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, tin cậy (linh kiện thay thế xem chi tiết tại Mục V); -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Báo cáo kết quả bảo trì; - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng).. |  |
| # 8 | Vòng đệm (O-ring 256) 5.750X 6.000X.125B | # Mã hàng hóa: 778-116 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 9 | # Vòng đệm (O-ring) 221 1.437X 1.687X.125S | # Mã hàng hóa: 616-138 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 10 | # Ống thủy tinh (Lance tube) | # Mã hàng hóa: 616-146 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 11 | # Vòng đệm (O-ring) 035 2.250X 2.374X .062V | # Mã hàng hóa: 619- 192 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 12 | # Vòng đệm (O-ring) 006.125X .250X .063V | # Mã hàng hóa: 625-602-297 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 13 | # Lọc khí (Filter secondary) 10 micron | # Mã hàng hóa: 775-306 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 14 | # Vòng đệm (Gasket neoprene) 6.31X5.938X.12) | # Mã hàng hóa: 778-120 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 14 | # Vòng đệm (O-ring) 017.687X .811X.062V | # Mã hàng hóa: 780-831 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 16 | # Vòng đệm (O-ring) 124 1.250X 1.436X.093V | # Mã hàng hóa: 601-684 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 17 | # Vòng đệm (O-ring) 130 1.625X 1.812X.093V | # Mã hàng hóa: 774-425 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 18 | # Vòng đệm (O-ring) 006.114X .184X070A | # Mã hàng hóa: 625-401-301 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 19 | # Vòng đệm (O-ring) 136.1.987X 2.090X.103A | # Mã hàng hóa: 625-401-303 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 20 | # Ống (Tube lance) SC632 9.58 | # Mã hàng hóa: 625-401-352 của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 21 | # Cung cấp Board mạch giao tiếp | # Mã board: 666-573X ETHERNET-CAN-BRIDGE # NSX: LECO/USA của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 22 | # Board mạch giao tiếp | # Mã board: 666-310X 210 ECLIPSE_ETHERNET # NSX: LECO/USA của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 23 | # Bộ điều chỉnh lưu lượng khí - Flow controller | # Mã : 778-492 # NSX: LECO/USA của Thiết bị phân tích nguyên tố CHN628S | # X |
| # 24 | # Màn hình máy phân tích nhiệt trị | # Mã hàng hóa: 3688000 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 25 | # Oring (Vòng đệm ORAR00227-V70GA) | # Mã hàng hóa: 3769500 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 26 | # Ignition contact (Đầu mồi điện) | # Mã hàng hóa: 20001328 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 27 | # Cung cấp Spring (Lò xo bằng thép) | # Mã hàng hóa: 7163600 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 28 | # Oring đầu bom (Vòng đệm silicon, 10.00 X 2.00,C5003) | # Mã hàng hóa: 1515200 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 29 | # Oring (Vòng đệm V80G) | # Mã hàng hóa: 1740700 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 30 | # Oring (Vòng đệm bằng silicon) | # Mã hàng hóa: 1583500 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 31 | # Injector (Đầu tiêm oxy) | # Mã hàng hóa: 3769800 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 32 | # Bushing (Ống lót) | # Mã hàng hóa: 3088600 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 33 | # Van oxy degas (Van điện từ) | # Mã hàng hóa: 3856700 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 34 | # Dây oxy và đầu nối nhanh của máy (Ống nối) | # Mã hàng hóa: 3898800 của Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | # X |
| # 35 | # Bảng điều khiển (Control panel) | # ERP Code: 222003078 # Specification: KY6.672.041B00 của Thiết bị phân tích nhiệt trị 5E AC/PL | # X |
| # 36 | # Cáp chuyển đổi USB to COM | # - Hãng sản xuất: Ztek. - Model: ZA 533A. - Chuyền dữ liệu USB 2.0 480Mbps. - Kết nối từ máy tính đến các thiết bị hỗ trợ RS232 (D-SUP 9 pin). - Chipset: FTDI-FT232. Hỗ trợ: Win7/8/10/Vista/Xp/20 08/2000/98/Linuk/Mac OS v9.0 (kèm theo Drive) của Thiết bị phân tích nhiệt trị 5E AC/PL |  |
| # 37 | Quạt làm mát NMB | Mã hàng hóa: 4712KL-04W-B30 của Thiết bị quang phổ kế DR6000 | # X |
| # 38 | Board mạch | Mã hàng hóa: 207-25676-41 của Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (S/N A12535880722) | # X |
| # 39 | Bo mạch nguồn thứ cấp | Mã hàng hóa: 207-27200-41 của Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (S/N A12535880722) | # X |
| # 40 | Dây cáp | Mã hàng hóa: 207-22239 của Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (S/N A12535880722) | # X |
| # 41 | Quạt làm mát | Model: 06025SA-24N-AT24VDC; 0.11A của Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (S/N A12535880722) | # X |
| # 42 | Bộ máy tính để bàn | Cấu hình cơ bản như sau: Bộ xử lý (CPU): Intel core i5 (sản xuất từ năm 2024 trở về sau) Ram: 8GB (DDR4 trở lên) Bộ nhớ: SSD 500GB (hoặc lớn hơn), Cổng xuất hình: DisplayPort, HDMI, VGA của Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (S/N A12535880722) |  |

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung về dịch vụ

- Tuân thủ các quy trình, quy định về vận hành thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

- Tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy định và các chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định.

- Yêu cầu về dịch vụ: Nhà thầu cung cấp đủ nhân công để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thuộc phạm vi công việc gói thầu đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Yêu cầu biện pháp thực hiện công việc: Nhà thầu tự chuẩn bị các phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ để thực hiện các công tác của biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất, đảm bảo cung cấp đủ để triển khai công việc đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

## - Yêu cầu về chất lượng thi công: Các công việc thuộc phạm vi gói thầu sau khi hoàn thành phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo tài liệu vận hành của thiết bị, đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, chính xác, an toàn và hiệu quả.

## - Yêu cầu về nhân sự thực hiện dịch vụ :

+ Nhân lực có đủ trình độ (tốt nghiệp cao đẳng trở lên), năng lực, kinh nghiệm (đã từng sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị phòng thí nghiệm tương tự của gói thầu, được hãng của các thiết bị tương tự của gói thầu đào tạo, có chứng chỉ đào tạo). Hoặc đại diện kỹ thuật của hãng của các thiết bị thuộc gói thầu thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa.

+ Có hỗ trợ từ chính hãng đối với các sự cố, lỗi thiết bị cần có can thiệp của chính hãng sản xuất thiết bị trong trường hợp nhà thầu không sửa chữa được thiết bị.

+ Nhân lực đã được đào tạo về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

2.2. Yêu cầu chi tiết dịch vụ

Nhà thầu thực hiện nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

| TT | Tên dịch vụ/ thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng thiết bị | Nội dung thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1800 | Thiết bị | 1 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. Kiểm tra phần mềm điều khiển. - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Kiểm tra độ chính xác hệ thống quang học bằng kính chuẩn; - Làm báo cáo kết quả sau bảo trì; - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
|  | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (Số seri: A12535981958 ML) | Thiết bị | 1 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. Kiểm tra phần mềm điều khiển. - Kiểm tra độ chính xác hệ thống quang học bằng kính chuẩn. -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Làm báo cáo kết quả sau bảo trì; - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
|  | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (Số seri: A12535880722 ML) | Thiết bị | 1 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. -Thay mới bo mạch điều khiển; -Thay mới bo mạch nguồn thứ cấp; -Thay mới dây cáp; -Thay mới quạt làm mát; -Thay mới máy tính điều khiển - Cài đặt phần mềm, vận hành máy trên máy tính điều khiển mới; - Kiểm tra độ chính xác hệ thống quang học bằng kính chuẩn; -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Làm báo cáo kết quả sau bảo trì. - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
|  | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị quang phổ kế DR/6000 | Thiết bị | 1 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. - Phần quang: kiểm tra độ chính xác bước sóng, độ chính xác hấp thụ, độ ổn định hấp thu Stray light; - Thay mới quạt làm mát NMB; - Khắc phục lỗi đóng-mở nắp buồng đo mẫu; -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Làm báo cáo bảo trì; - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
|  | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị phân tích hàm lượng CHN628S | Thiết bị | 1 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. - Kiểm tra sự ổn định của nguồn nhiệt, kiểm tra các thông số TC cell, IR cell, nhiệt độ của buồng detector, nhiệt độ của lò, nhiệt độ đặt của lò cùng các thông số khác; - Hiệu chuẩn thiết bị; - Chạy mẫu chuẩn và chạy mẫu thật (mẫu than) sau khi sửa chữa thiết bị; -Thay mới các vật tư (vật tư đi kèm gói thầu này của thiết bị phân tích hàm lượng CHNS628); -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Báo cáo kết quả bảo trì; - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
|  | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị phân tích nhiệt trị 5E-AC/PL | Thiết bị | 2 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. - Thay mới Bảng điều khiển (Control panel) - Thay mới Cáp chuyển đổi USB to COM - Hiệu chỉnh thiết bị với Axit Benzoic chuẩn; - Kiểm tra, hiệu chuẩn sensor đo nhiệt độ của máy chính; - Báo cáo kết quả bảo trì; -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng). |  |
|  | Bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000 | Thiết bị | 1 | - Kiểm tra tổng quan linh kiện, phụ kiện của thiết bị. - Thay mới các vật tư (vật tư đi kèm gói thầu này của thiết bị phân tích nhiệt trị IKA C6000); - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống cấp khí oxy gồm: Oxy control, oxy fill, oxy degas, piston cấp oxy vào bom, đầu treo bom (thay thế các o-ring nếu cần thiết);. - Kiểm tra, vệ sinh 6 sensor đo nhiệt độ của máy chính;. - Bảo dưỡng trục nâng hạ, đảm bảo trục hoạt động trơn tru;. - Hiệu chỉnh lại điểm tiếp xúc giữa đáy bom và lò xo đánh lửa để quá trình cấp điện được tốt hơn;. - Hiệu chuẩn thiết bị với Axit Benzoic chuẩn; - Kiểm tra lại toàn bộ thiết bị và thay thế đối với các linh, phụ kiện có hư hại, linh kiện thay thế định kỳ để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, tin cậy (linh kiện thay thế xem chi tiết tại Mục V); -Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát sinh (nếu có). - Báo cáo kết quả bảo trì; - Khuyến cáo cho người sử dụng về tình trạng thiết bị và đề xuất hướng khắc phục (mua một số phụ tùng thay thế dự phòng trong thời gian sử dụng).. |  |

2.3. Yêu cầu kỹ thuật chung về hàng hóa đối với mục 8 đến mục 42 của bảng phạm vi cung cấp

Yêu cầu về hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đủ hàng hóa thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thí nghiệm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) và bản chụp tờ khai hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu, theo quy định tại điểm d mục 2.4 chương V.

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành, theo quy định tại điểm d mục 2.4 chương V.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất từ năm 2023 đến nay. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư.

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

2.4. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết về hàng hóa

a) Nhà sản xuất/Xuất xứ hàng hóa:

- Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó.

b) Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại bảng mô tả thông tin gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (theo yêu cầu mục 2.4.c-Chương V).

c) Chào hàng tương đương:

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đặc tính thông số kỹ thuật đảm bảo đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương và của nhà sản xuất thiết bị chính hãng trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư:

(iii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

d) Bảng thông số kỹ thuật hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| # STT | # Tên vật tư | # Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | # Chứng từ kèm theo hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | Vòng đệm (O-ring 256) 5.750X 6.000X.125B | # Mã hàng hóa: 778-116 |  |
| # 9 | # Vòng đệm (O-ring) 221 1.437X 1.687X.125S | # Mã hàng hóa: 616-138 |  |
| # 10 | # Ống thủy tinh (Lance tube) | # Mã hàng hóa: 616-146 |  |
| # 11 | # Vòng đệm (O-ring) 035 2.250X 2.374X .062V | # Mã hàng hóa: 619-192 |  |
| # 12 | # Vòng đệm (O-ring) 006.125X .250X .063V | # Mã hàng hóa: 625-602-297 |  |
| # 13 | # Lọc khí (Filter secondary) 10 micron | # Mã hàng hóa: 775-306 |  |
| # 14 | # Vòng đệm (Gasket neoprene) 6.31X5.938X.12) | # Mã hàng hóa: 778-120 |  |
| # 15 | # Vòng đệm (O-ring) 017.687X .811X.062V | # Mã hàng hóa: 780-831 |  |
| # 16 | # Vòng đệm (O-ring) 124 1.250X 1.436X.093V | # Mã hàng hóa: 601-684 |  |
| # 17 | # Vòng đệm (O-ring) 130 1.625X 1.812X.093V | # Mã hàng hóa: 774-425 |  |
| # 18 | # Vòng đệm (O-ring) 006.114X .184X070A | # Mã hàng hóa: 625-401-301 |  |
| # 19 | # Vòng đệm (O-ring) 136.1.987X 2.090X.103A | # Mã hàng hóa: 625-401-303 |  |
| # 20 | # Ống (Tube lance) SC632 9.58 | # Mã hàng hóa: 625-401-352 |  |
| # 21 | # Board mạch giao tiếp | # Mã board: 666-573X ETHERNET-CAN-BRIDGE # NSX: LECO/USA | # CO, CQ |
| # 22 | # Board mạch giao tiếp | # Mã board: 666-310X 210 ECLIPSE_ETHERNET # NSX: LECO/USA | # CO, CQ |
| # 23 | # Bộ điều chỉnh lưu lượng khí - Flow controller | # Mã : 778-492 # NSX: LECO/USA | # CO, CQ |
| # 24 | # Màn hình máy phân tích nhiệt trị | # Mã hàng hóa: 3688000 | # CO, CQ, TKHQ |
| # 25 | # Oring (Vòng đệm ORAR00227-V70GA) | # Mã hàng hóa: 3769500 |  |
| # 26 | # Ignition contact (Đầu mồi điện) | # Mã hàng hóa: 20001328 |  |
| # 27 | # Spring (Lò xo bằng thép) | # Mã hàng hóa: 7163600 |  |
| # 28 | # Oring đầu bom (Vòng đệm silicon, 10.00 X 2.00,C5003) | # Mã hàng hóa: 1515200 |  |
| # 29 | # Oring(Vòng đệm V80G) | # Mã hàng hóa: 1740700 |  |
| # 30 | # Oring (Vòng đệm bằng silicon) | # Mã hàng hóa: 1583500 |  |
| # 31 | # Injector (Đầu tiêm oxy) | # Mã hàng hóa: 3769800 |  |
| # 32 | # Bushing (Ống lót) | # Mã hàng hóa: 3088600 |  |
| # 33 | # Van oxy degas (Van điện từ) | # Mã hàng hóa: 3856700 | # CO, CQ, TKHQ |
| # 34 | # Dây oxy và đầu nối nhanh của máy (Ống nối) | # Mã hàng hóa: 3898800 |  |
| # 35 | # Bảng điều khiển (Control panel) | # ERP Code: 222003078 # Specification: KY6.672.041B00 | # CO, CQ, TKHQ |
| # 36 | # Cáp chuyển đổi USB to COM | # Hãng sản xuất: Ztek. Model: ZA 533A. Chuyền dữ liệu USB 2.0 480Mbps. Kết nối từ máy tính đến các thiết bị hỗ trợ RS232 (D-SUP 9 pin). - Chipset: FTDI-FT232. Hỗ trợ: Win7/8/10/Vista/Xp/20 08/2000/98/Linuk/Mac OS v9.0 (kèm theo Drive) |  |
| # 37 | Quạt làm mát NMB | # Mã hàng hóa: 4712KL-04W-B30 |  |
| # 38 | Board mạch | # Mã hàng hóa: 207-25676-41 | # CO, CQ, TKHQ |
| # 39 | Bo mạch nguồn thứ cấp | # Mã hàng hóa: 207-27200-41 | # CO, CQ, TKHQ |
| # 40 | Dây cáp | # Mã hàng hóa: 207-22239 |  |
| # 41 | Quạt làm mát | # Model: 06025SA-24N-AT24VDC; 0.11A |  |
| # 42 | Bộ máy tính để bàn | Cấu hình cơ bản như sau: Bộ xử lý (CPU): Intel core i5 (sản xuất từ năm 2024 trở về sau) Ram: 8GB (DDR4 trở lên) Bộ nhớ: SSD 500GB (hoặc lớn hơn) # Cổng xuất hình: DisplayPort, HDMI, VGA | CO, CQ, TKHQ |

e) Tiến độ cung cấp hàng hóa

- Thời gian giao hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

f) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).

g) Kiểm tra và thử nghiệm

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO), bản gốc chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ) và tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính. Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cung cấp: chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất/chế tạo từ năm 2024 đến nay, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư:

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền, độ chính xác…;

+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

2.5 Yêu cầu tiến độ thi công

Nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho toàn bộ công trình được quy định tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) ứng với thời gian thi công tối đa 60 ngày (bao gồm các ngày cuối tuần và các ngày lễ), kể từ ngày nhận bàn bàn giao mặt bằng từ Chủ đầu tư, tiến độ thi công phải đảm bảo tính khả thi và được lập theo mẫu sau:

| STT | Nội dung công việc | Tổng thời gian thi công: ngày |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | ..... | … |
| 1 | Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (Số seri: A12535880722 ML) |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900i (Số seri: A12535981958 ML) |  |  |  |  |  |
| 4 | Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến DR6000 Số seri: 1900280 |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |

Nhà thầu cam kết huy động nhân lực, thiết bị để đảm bảo tiến độ thi công dựa trên biểu tiến độ thi công mà nhà thầu xây dựng.

2.6 An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

2.6.1 Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường

Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

2.6.2 Phòng cháy, chữa cháy

Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, của Chủ đầu tư về phòng chống cháy nổ.

2.6.3 An toàn lao động

Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.

Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công. Nếu Nhà thầu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình.

Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

2.7 Biện pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư

Nhà thầu tự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị máy móc, vật tư trong quá trình thi công.

2.8 Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động

Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo quy định của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Pháp luật trước khi thi công. Nhân sự phải được huấn luyện và cấp thẻ ATLĐ theo NĐ 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, thiết bị và những người xung quanh.

Phải có cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các cam kết trên.

2.9 Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công

2.9.1 Công tác chuẩn bị

a) Tổ chức thi công

Trước khi thực hiện, phải có biện pháp thi công được duyệt. Trong đó, phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và thiết bị đối với từng hạng mục công việc. Đồng thời, phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện.

- Thi công phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy định và các chỉ dẫn kỹ thuật.

- Nhân sự thực hiện phải có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định, trang bị đồ bảo hộ cá nhân, được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.

- Máy, thiết bị thi công phải được đăng ký, đăng kiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong quá trình hoạt động, phải tuân thủ quy trình, quy định và các biện pháp đảm bảo an toàn.

b) Tổ chức nhân sự

- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thi công chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bản giao đưa vào sử dụng. Số lượng nhóm (tổ) tối thiểu phải đáp tiến độ theo yêu cầu.

- Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, cán bộ giám sát an toàn, ... Bên cạnh đó, phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu công trình tại công trường.

2.9.2 Yêu cầu về tổ chức thi công

a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công

- Trước khi thực hiện thi công, Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư chi tiết về danh sách, số lượng nhân lực, thiết bị, vật tư trên công trường (phù hợp với tiến độ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt) để làm các thủ tục đăng ký ra vào Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (gồm cả thời gian, nhân lực làm ngoài giờ làm việc hành chính, nếu cần thiết). Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sa thải bất cứ nhân lực nào ra khỏi công trường (bao gồm đại diện của Nhà thầu) nếu như có thái độ sai trái, thiếu cẩn thận, thiếu năng lực, gây mất an toàn, an ninh hoặc gây nguy hại đến môi trường và tài sản của Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra vật tư, máy móc về kiểm định, đo lường, kiểm tra hàng hóa, kiểm tra quá trình gia công, sửa chữa, lắp đặt tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động kiểm tra nêu trên. Các công tác kiểm tra nêu trên của Chủ đầu tư không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu.

- Trong quá trình sửa chữa, khi tháo dỡ thiết bị, Nhà thầu phải thông báo cho cán bộ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư và mời các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản xác nhận tình trạng thực tế thiết bị để làm cơ sở cho việc xác định khối lượng sửa chữa (phát sinh tăng hay giảm so với hợp đồng đã ký) và quyết toán hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan trong trường hợp có bất ký hư hỏng thiết bị do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình tháo lắp thuộc khu vực thi công của Nhà thầu, đồng thời Nhà thầu phải hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của hệ thống đảm bảo hệ thống vận hành ổn định đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống. Trường hợp hệ thống sau khi hoàn trả có xảy ra bất thường khi vận hành, nhà thầu có trách nhiệm xử lý và bảo hành đồng bộ với các hệ thống thuộc phạm vi gói thầu.

- Vật tư, thiết bị thu hồi sau khi được tháo dỡ, thay thế trong quá trình thi công công trình, Nhà thầu có trách nhiệm mang đến kho và bàn giao cho Chủ đầu tư. Đối với các vật tư, thiết bị chưa sử dụng hoặc sử dụng một phần, phải bảo quản và giao trả lại cho Chủ đầu tư.

- Công tác thi công được thực hiện theo các bước sau:

  - Chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ thi công.

  - Thực hiện đúng phiếu công tác, lệnh công tác khi thực hiện công việc. Tuân thủ nội quy, quy định của nhà máy. Tuân thủ các biện pháp an toàn điện khi thực hiện công việc.

  - Nhận bàn giao thiết bị, hệ thống.

  - Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị theo nội dung công việc của hạng mục.

  - Kiểm tra vận hành chạy thử tĩnh liên động.

  - Nghiệm thu, bàn giao thiết bị.

b) Yêu cầu về kiểm tra, giám sát

- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện, bao gồm cả Nhà thầu phụ (nếu có).

2.10. Biện pháp tổ chức nghiệm thu công trình

Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành theo quy định sửa chữa thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1, nội dung chủ yếu như sau:

2.10.1 Nội dung nghiệm thu

Nội dung cơ bản của công tác nghiệm thu là xác định sự hoàn thành hết khối lượng yêu cầu của gói thầu, các khối lượng phát sinh và xác định chất lượng của các công việc đó.

2.10.2 Nghiệm thu khối lượng

    - Cơ sở để nghiệm thu khối lượng công việc thuộc danh mục công việc là khối lượng công việc thuộc phạm vi gói thầu. Đồng thời Tổ nghiệm thu cũng xác nhận các khối lượng phát sinh được duyệt bổ sung đã được hoàn thành.

    - Đối với các nội dung, khối lượng công việc thực tế đã không thể thực hiện được thì phải nêu rõ lý do. Đối với khối lượng phát sinh phải giải trình cụ thể kèm theo các văn bản của Đơn vị phê duyệt dự toán cho phép thực hiện và các chứng từ đã thực hiện xong. Trong trường hợp chậm tiến độ so với quy định (theo kế hoạch hoặc hợp đồng) thì phải nêu rõ lý do.

    - Những lý do sau đây được coi là khách quan cho những khối lượng công việc không được thực hiện:

- Văn bản của cấp trên cho phép hoặc yêu cầu hoãn hoặc không làm công việc đó nữa.

- Do thiên tai, thời tiết và những lý do bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát và trách nhiệm của đơn vị sửa chữa.

    - Mọi lý do chủ quan đều không được thành viên nghiệm thu chấp nhận và Đơn vị sửa chữa bắt buộc phải nhanh chóng thực hiện toàn bộ công việc.

    - Đối với những công việc chưa được thực hiện nhưng có lý do khách quan, các thành viên nghiệm thu báo cáo Giám đốc đơn vị để có phương án xử lý.

2.10.3. Nghiệm thu chất lượng

Cơ sở để nghiệm thu chất lượng các công việc thuộc khối lượng công việc được mô tả tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) của E-HSMT và trong các biên bản nghiệm thu được các thành viên ký xác nhận đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành phù hợp. Để ký được văn bản nghiệm thu chất lượng Nhà thầu phải tiến hành công việc theo các bước sau đây:

a) Nghiệm thu chất lượng sau khi bảo dưỡng, sửa chữa:

-  Kiểm tra các biên bản/bản vẽ hoàn công (nếu có)

- Các biên bản hoàn công bao gồm các loại biên bản sau đây:

+ Các biên bản khác xác định tình trạng sau từng công đoạn thi công, của từng hạng mục công trình theo quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hoặc theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và đơn vị sửa chữa ghi trong hợp đồng hoặc các biên bản làm việc.

+ Sau khi kiểm tra, nếu có đủ biên bản theo yêu cầu và nội dung biên bản thể hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật được thỏa mãn thì mới được chuyển sang bước sau.

b) Nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc đã được phê duyệt;

- Hồ sơ nghiệm thu đã được tập hợp đầy đủ, rõ ràng.

2.11. Bảo hành, bảo trì

a) Thời gian bảo hành:

Thời gian bảo hành: 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với dịch vụ, 365 ngày đối với vật tư thuộc phạm vi của gói thầu này.

b) Biện pháp thực hiện công tác bảo hành

- Trong thời gian bảo hành nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào liên quan đến các nội dung công việc thuộc phạm vi gói thầu, nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng bằng chi phí của nhà thầu.

- Những hư hỏng xảy ra được xác định do lỗi trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. Nhà thầu phải thực hiện bảo hành theo quy định của hợp đồng về thời gian và yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải xử lý mọi sai sót, khiếm khuyết bằng chi phí của Nhà thầu, việc khắc phục các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc khắc phục khiếm khuyết thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này, chi phí bảo hành này Nhà thầu phải chi trả ngay cả trường hợp chi phí bảo hành vượt giá trị giữ lại cho bảo hành của gói thầu, trường hợp nhà nhà thầu không thực hiện thanh toán thì Nhà thầu sẽ bị đánh giá về Uy tín Nhà thầu lên trang mạng đấu thầu Quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).

3. Tài liệu đính kèm

- Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành theo quy định sửa chữa thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1.