## Phụ lục HSMT
Mẫu số 21A
Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế và phần mềm kết nối DICOM phục vụ cải tạo, nâng cấp hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026
Tên nhà thầu............................................................
Địa chỉ: …… .........................................................
Email: …… .................... Điện thoại..........................
Ghi chú: Cung cấp bản này bằng file mềm đính kèm và bản scan đóng dấu của công ty (Yêu cầu bắt buộc). Nhà thầu chỉ giữ lại thông tin hàng hóa chào thầu (các cột phải giữ nguyên) và cắt danh mục không chào thầu
[7 empty] | Thông tin chào thầu | [12 empty] | Tài liệu tham chiếu
STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật yêu cầu | ĐVT | Số lượng | Đơn giá KH (VND) | Thành tiền KH (VND) | Tên nhà thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Thông số kỹ thuật | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá dự thầu (VND) | Thành tiền dự thầu (VND) | Hãng/nước chủ sở hữu | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu
1 | Phần mềm kết nối DICOM dùng trong máy siêu âm Doppler màu | Phần mềm kết nối DICOM dùng trong máy siêu âm Doppler màu: - Model: Acuson NX3 - SN: 513021 - Hãng sản xuất: Siemens Healthcare Xuất xứ: Hàn Quốc | Gói | 1 | 80000000 | 80000000
2 | Phần mềm kết nối DICOM dùng trong Máy siêu âm xách tay (2 đầu dò) | Phần mềm kết nối DICOM dùng trong Máy siêu âm xách tay (2 đầu dò): - Model: Z5 - SN: HH3-99000004 - Hãng sản xuất: Mindray Xuất xứ: Trung Quốc | Bộ | 1 | 37000000 | 37000000
3 | Máy cắt đốt điện | + Cấu hình cơ bản: 01 Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: - Công tắc chân đơn: 01 cái - Công tắc chân đôi: 01 cái - Tay dao đơn cực dùng nhiều lần: 01 cái - Tấm tiếp mát silicon dùng nhiều lần: 01 cái - Dây nối tiếp mát nối đất: 01 bộ - Cáp lưỡng cực: 01 bộ - Kẹp lưỡng cực: 01 bộ Sử dụng trong Phẫu thuật thông thường, nội soi, tiết niệu, Chỉnh hình, Tai-mũi-họng, Da liễu, Phụ khoa... + Yêu cầu kỹ thuật: - Bộ vi xử lý điều chỉnh hiệu suất ổn định. - Tự động cập nhật tần số dòng điện vào. - Hiển thị thông số hoạt động, thông báo thao tác thực hiện bằng âm thanh và đèn báo - Chức năng tần cắt đốt hỗn hợp, cầm máu tiếp xúc, cầm máu sâu, đơn cực, lưỡng cực.. - Cắt thuần: 400W / 300Ω - Cắt hỗn hợp 3 chế độ; 150W đến 250W / 300Ω - Đốt cầm máu tiếp xúc: 120W / 300Ω - Đốt cầm máu sâu: 100W / 300Ω - Cầm máu lưỡng cực: 100W / 100Ω | Cái | 1 | 79250000 | 79250000
4 | Hộp inox 23x11x5cm | - Hộp kích thước 23x11x5cm (±5%), nắp liền - Chất liệu inox 201 | Cái | 3 | 70000 | 210000
5 | Panh đầu rắn 16 cm | - Panh đầu rắn - Kích thước : 16cm (±5%), - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 18 | 70000 | 1260000
6 | Optic 0 độ | Optic 0 độ dùng trong soi tai mũi họng KT: 3mm x 175mm | Cái | 1 | 9825000 | 9825000
7 | Optic 70 độ | Optic 70 độ dùng trong soi tai mũi họng KT: 6mm x 184mm | Cái | 1 | 10610000 | 10610000
8 | Kìm sinh thiết | - Kìm sinh thiết tử cung - Kích thước : chiều dài làm việc 20-21cm, chiều dài tổng 28-29cm (±5%), - Chất liệu thép không gỉ. | Cái | 1 | 3043500 | 3043500
9 | Hộp ngâm optic | - Hộp ngâm 3 ống - Ống ngâm làm bằng nhựa - Dùng để đựng dung dịch tiệt trùng ngâm Optic | Cái | 6 | 1500000 | 9000000
10 | Bát inox phi 8 | Cốc inox đựng bông cồn - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: đường kính 9cm, cao 4,5cm (±5%) | Cái | 2 | 36000 | 72000
11 | Máy đo đường huyết + que thử | Gồm : 1 máy ; 50 que thử tiểu đường ; 50 kim chích máu • Loại men: GDH - FAD • Lượng mẫu máu: 1.0 µL • Thời gian đo: 5 giây • Khoảng đo: 10 ~ 700 mg/dL (0.5 ~ 38.9 mmol/L) • Phạm vi HCT: 0 ~ 70% • Sai số: ±5% • Độ chính xác: o ±15 mg/dL nếu < 100 mg/dL o ±15% nếu > 100 mg/dL • Cảnh báo xê tôn: Có • Cổng kết nối: USB • Bộ nhớ: 1000 kết quả • Đo trung bình: 7, 14, 21, 28, 60, 90 ngày • Nhắc đo: 4 lần trong ngày | Cái | 1 | 1050000 | 1050000
12 | Ống thông miệng hầu (Airway) | Kích thước: Số 0: 60mm (±5%) Số: 1: 70mm (±5%) Số 2: 80mm (±5%) Số 3: 90mm (±5%) | Bộ | 1 | 32000 | 32000
13 | Máy đo huyết áp và SpO2 | + Màn hình hiển thị: 2.8” LCD phân đoạn mã - Nguyên tắc đo: Phương pháp đo dao động - Chế độ làm việc: Tự động - Chế độ hoạt động: Hoạt động liên tục - Phạm vi áp: 0-290 mmHg (0 - 38,67 kPa) + Phạm vi đo lường: 1. ĐO HUYẾT ÁP: Tâm thu: 40 – 270 mmHg (5 – 36 kPa) Tâm trương: 10 -216 mmHg (1.3 – 28.7 kPa) Nhịp tim: 40 ~ 240/ phút Độ chính xác: Áp suất tĩnh: ±3 mmHg (±0.4 kPa) 2. ĐO SPO2: SPO2: 0%~100% Nhịp tim: 30bpm~250bpm - Độ phân giải + SPO2: 1% + PR: 1bpm - Độ chính xác đo lường: + SPO2: 70%~100%: ±2% 0%~69%: không xác định + Nhịp tim: ±2bpm hoặc ±2% - Cảm biến quang học: + Đèn đỏ: Bước sóng 660nm, 6.65mW + Hồng ngoại: Bước sóng 880nm, 6.75mW | Cái | 5 | 1049500 | 5247500
14 | Ống nghe 2 tác dụng | Chuông nghe và màng nghe, Nhôm Aluminum. Tai nghe đồng thau. Ống chữ Y nhựa PVC. Trọng lượng 130g (±5%). | Cái | 5 | 165000 | 825000
15 | Đèn đọc phim 2 cửa | Đèn đọc phim 2 cửa dùng đọc phim CT,MRI, X-Quang -Sử dụng độ sáng ở bề mặt trước; -Tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc điện dùng tay; -Để trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường; -Bóng đèn led, tăng phô, dimmer điều chỉnh độ sáng. -Dây điện 2m; Vỏ đèn bằng inox -Biến tần - Không mỏi mắt; -Ánh sáng đồng đều; Kích thước: 45cmx72cm (±5%) | Cái | 3 | 2192500 | 6577500
16 | Đèn tiểu phẫu | - Độ sâu trường sáng: 180-220mm - Cường độ sáng (lux) điều chỉnh 4 bước - Nhiệt độ màu: 4.200-5.500K - Kích thước đầu đèn: Đường kính 25 cm (±5%) - Số lượng bóng led: 7 - Cường độ sáng: ≥ 40000 lux - Nguồn điện: AC 100V-240V, 50/60Hz, Max 0.3A - Tuổi thọ bóng đèn (giờ): ≥50.000 | Cái | 1 | 9450000 | 9450000
17 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | * - Các dụng cụ bằng kim loại được sản xuất bằng thép không gỉ hoặc tương đương hoặc cao cấp hơn, có thể hấp sấy tiệt trùng - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485, CE - Sai số về kích thước, dung tích cho phép: ± ≤ 5%. * Bộ dụng cụ bao gồm: - Cán dao mổ, số 3, thẳng, dài 125mm. Số lượng: 01 cái - Kẹp săng Backhaus, dài 110mm. Số lượng: 02 cái - Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm. Số lượng: 01 cái - Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm. Số lượng: 04 cái - Kẹp mạch máu Fraser-Kelly (Crile), mảnh, cong, đầu tù, dài 180mm. Số lượng: 04 cái. - Kẹp ruột Allis, thẳng, ngàm có răng (5x6), dài 155 mm. Số lượng: 02 cái - Nhíp có mấu, mảnh, thẳng, dài 200mm, chiều rộng ngàm 1,9mm, 1x2 răng. Số lượng: 02 cái - Nhíp không mấu, mảnh, thẳng, dài 200mm, chiều rộng ngàm 1,7mm, ngàm có khía. Số lượng: 02 cái - Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, mũi tù/tù, dài 170mm. Số lượng: 01 cái - Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm. Số lượng: 01 cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 180mm. Số lượng: 01 cái - Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,5 mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185 mm. Số lượng: 01 cái - Kìm mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,4 mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 165 mm. Số lượng: 01 cái - Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích thước 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 x 12mm. Số lượng: 02 cái - Khay đựng hình quả thận, 250mm x 158 mm, cao 42mm. Số lượng: 01 cái - Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, phù hợp chứa đựng toàn bộ dụng cụ nêu trên và có thể hấp sấy tiệt khuẩn bao gồm: + Nắp hộp hấp chuyên dụng, cỡ chuẩn 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, màng lọc PTFE, kích thước 593 x 294 x 37mm + Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 120mm, chất liệu hợp kim nhôm + Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm +Lưới silicone có lỗ thoát khí, cỡ chuẩn 1/1, làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, 517 x 242 mm Số lượng: 01 cái | Bộ | 2 | 213191800 | 426383600
18 | Bộ đặt nội khí quản | Vật liệu : Thép không gỉ Cán pin loại trung Gồm 5 lưỡi cong: Lưỡi số 0 : kích thước 8.5cm (±5%) Lưỡi số 1 : kích thước 9.2cm (±5%) Lưỡi số 2 : kích thước 11cm (±5%) Lưỡi số 3 : kích thước 13.2cm (±5%) Lưỡi số 4 : kích thước 15.2cm (±5%) | Bộ | 1 | 3001000 | 3001000
19 | Nhiệt kế thủy ngân | - Loại nhiệt kế thủy ngân đo được kết quả chính xác nhất, dùng đo nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: Miệng, nách và hậu môn. - Sản phẩm có vạch chia độ rõ nét giúp người dùng dễ quan sát và đọc được nhiệt độ. - Khoảng đo: 35-42 độ C | Hộp | 1 | 350000 | 350000
20 | Mỏ vịt nhựa khám phụ khoa | - Gồm hai phần được nối với nhau bởi các khớp và có khóa, dễ dàng điều chỉnh độ mở, giúp cho tầm quan sát rộng. - Độ cứng cao, trơn, nhẵn không gây tổn thương niêm mạc. | Cái | 600 | 3500 | 2100000
21 | Đèn hồng ngoại | - Điện thế: 220V AC - Công suất: 250W - Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. - Dây nguồn - Chiều cao đèn: 40 - 50cm. - Cổ định vị xoay linh động. - Đuôi sứ đọ bền cao sử dụng nhiều bóng đèn - Bóng đèn hồng ngoại 220V/60W-250W - Nhiệt độ môi trường hoạt động : ≥ 25℃ - Độ ẩm môi trường hoạt động : ≥ 75% | Cái | 1 | 450000 | 450000
22 | Bóng đèn cực tím 120 cm | Đèn ống tia UV, dùng khử trùng không khí, nước trong gia đình, không có chức năng chiếu sáng. - Công suất 40W - Kích thước 25*1199 mm (±5%) | Cái | 5 | 267500 | 1337500
23 | Bóng đèn cực tím 90 cm | Đèn ống tia UV, dùng khử trùng không khí, nước trong gia đình, không có chức năng chiếu sáng. - Công suất: 30W. - Kích thước 25*893 mm (±5%) | Cái | 5 | 220000 | 1100000