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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Tim Hà Nội
- Gói thầu: Bảo trì bảo dưỡng toàn phần cho máy CT Scanner 512 lát cắt/vòng quay hãng GE Healthcare model Revolution CT đang hoạt động tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tim Hà Nội.
- Dự toán mua sắm: Bảo trì bảo dưỡng toàn phần cho máy CT Scanner 512 lát cắt/vòng quay hãng GE Healthcare model Revolution CT đang hoạt động tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Tim Hà Nội.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Tim Hà Nội.
- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng. 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 100 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 1095 ngày (03 năm).
2. Mục tiêu công việc: 
Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ Bảo trì bảo dưỡng toàn phần cho máy CT Scanner 512 lát cắt/vòng quay hãng GE Healthcare model Revolution CT đang hoạt động tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tim Hà Nội đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:
- Thiết bị sau khi bảo trì, bảo dưỡng phải hoạt động bình thường, chính xác, ổn định, đúng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
- Nhân viên kỹ thuật thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phải là người có đủ kinh nghiệm và trình độ.
3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 
Yêu cầu công việc bảo trì, bảo dưỡng chi tiết cho các lần cụ thể như sau:
	STT
	Danh mục Bảo trì bảo dưỡng 
	Số lượng

	
	Bảo trì, bảo dưỡng toàn phần cho hệ thống máy CT Scanner 512 lát cắt/vòng quay đang hoạt động tại Bệnh viện Tim Hà Nội (Thời gian thực hiện: 03 năm)
	

	
	Công việc chi tiết tối thiểu thực hiện cho 01 lần bảo trì, bảo dưỡng 
	04 lần/năm

	
	Lần 1
	

	1
	Kiểm tra nhật kí hệ thống
	

	2
	Số vòng quay Gantry
	

	3
	Kiểm tra điều kiện phòng
	

	4
	Nhiệt độ  & độ ẩm
	

	5
	Kiểm tra các tiếng động ở Gantry
	

	6
	Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp
	

	7
	Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry
	

	8
	Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn
	

	9
	Kiểm tra camera theo dõi bệnh nhân (option)
	

	10
	Kiểm tra đèn laser định vị bệnh nhân
	

	11
	Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry
	

	12
	Kiểm tra bộ giá đỡ dùng tháo lắp linh kiện máy
	

	13
	Bảo trì máy tính điều khiển
	

	14
	Bảo trì tủ máy tính dựng hình
	

	15
	Vệ sinh tấm lọc gió Gantry và thay thế nếu cần
	

	16
	Vệ sinh lọc bộ Inverter
	

	17
	Kiểm tra và vệ sinh lọc detector
	

	18
	Kiểm tra chất làm mát detector
	

	19
	Kiểm tra và vệ sinh bề mặt detector
	

	20
	Kiểm tra lớp cách điện detector
	

	21
	Kiểm tra cáp kết nối detector VCS 
	

	22
	Kiểm tra và vệ sinh tủ phân phối điện PDU
	

	23
	Kiểm tra pin UPS
	

	
	Lần 2
	

	1
	Kiểm tra nhật kí hệ thống
	

	2
	Số vòng quay Gantry
	

	3
	Kiểm tra điều kiện phòng
	

	4
	Nhiệt độ  & độ ẩm
	

	5
	Nhiệm vụ
	

	6
	Kiểm tra các tiếng động ở Gantry
	

	7
	Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp
	

	8
	Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry
	

	9
	Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn
	

	10
	Kiểm tra camera theo dõi bệnh nhân (option)
	

	11
	Kiểm tra đèn laser định vị bệnh nhân
	

	12
	Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry
	

	13
	Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình  
	

	14
	Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế
	

	15
	Vệ sinh lọc bộ Inverter
	

	16
	Bảo trì bàn bệnh nhân
	

	17
	Kiểm tra pin UPS
	

	18
	Kiểm tra an toàn khi Gantry quay
	

	
	Lần 3
	

	1
	Kiểm tra nhật kí hệ thống
	

	2
	Số vòng quay Gantry
	

	3
	Kiểm tra điều kiện phòng
	

	4
	Nhiệt độ  & độ ẩm
	

	5
	Kiểm tra các tiếng động ở Gantry
	

	6
	Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp
	

	7
	Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry
	

	8
	Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn
	

	9
	Kiểm tra camera theo dõi bệnh nhân (option)
	

	10
	Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry
	

	11
	Bảo trì máy tính điều khiển
	

	12
	Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình  
	

	13
	Kiểm tra và vệ sinh vỏ máy
	

	14
	Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế
	

	15
	Vệ sinh lọc bộ Inverter
	

	16
	Vệ sinh bộ lọc bộ điều khiển quay gantry
	

	17
	Vệ sinh bộ lọc giải nhiệt bóng phát tia
	

	18
	Kiểm tra và vệ sinh lọc detector
	

	19
	Kiểm tra chất làm mát detector
	

	20
	Kiểm tra và vệ sinh bề mặt detector
	

	21
	Kiểm tra lớp cách điện detector
	

	22
	Kiểm tra cáp kết nối detector VCS 
	

	23
	Kiểm tra acquy bộ lưu điện UPS
	

	
	Lần 4
	

	1
	Kiểm tra nhật kí hệ thống
	

	2
	Số vòng quay Gantry
	

	3
	Kiểm tra điều kiện phòng
	

	4
	Nhiệt độ  & độ ẩm
	

	5
	Kiểm tra các tiếng động ở Gantry
	

	6
	Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp
	

	7
	Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry
	

	8
	Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn
	

	9
	Kiểm tra camera theo dõi bệnh nhân (option)
	

	10
	Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry
	

	11
	Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình  
	

	12
	Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế
	

	13
	Vệ sinh lọc bộ Inverter
	

	14
	Tra mỡ khung máy chính
	

	15
	Kiểm tra ốc cố định khung máy
	

	16
	Kiểm tra acquy bộ lưu điện UPS
	

	17
	Kiểm tra điện cao thế KV, dòng phát tia mA và thời gian chụp
	

	18
	Căn chỉnh tiêu điểm bóng phát tia
	

	19
	Căn chỉnh tiêu điểm bóng phát tia theo phần mềm GSI
	

	20
	Kiểm tra chất lượng hình ảnh
	

	21
	Kiểm tra chức năng chụp theo tiêu chuẩn HHS
	

	22
	Kiểm tra an toàn khi Gantry quay
	

	23
	Chạy chương trình hiệu chuẩn máy hàng ngày
	

	24
	Kiểm tra hoạt động hệ thống và chất lượng hình ảnh
	


3.3. Cam kết cho gói thầu: 
Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ với các nội dung như sau:
- Cam kết sau khi thực hiện dịch vụ bảo trì, bả dưỡng hoạt động bình thường, chính xác, ổn định theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
- Cam kết trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về trường hợp phát sinh sự cố bất ngờ, nhà thầu sẽ cử đại diện đến kiểm tra và khắc phục trong khả năng của nhà thầu.
- Cam kết nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần
- Cam kết nắm rõ và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện gói thầu.
- Cam kết bố trí đầy đủ nhân sự thực hiện dịch vụ, đảm bảo nhân sự có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Sau khi thực hiện xong nội dung công việc trong hợp đồng, nhà thầu bàn giao sản phẩm và hồ sơ, tài liệu liên quan cho Chủ Đầu tư để làm căn cứ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

