# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Tim Hà Nội

- Gói thầu: Bảo trì bảo dưỡng toàn phần cho máy CT Scanner 512 lát cắt/vòng quay hãng GE Healthcare model Revolution CT đang hoạt động tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tim Hà Nội.

- Dự toán mua sắm: Bảo trì bảo dưỡng toàn phần cho máy CT Scanner 512 lát cắt/vòng quay hãng GE Healthcare model Revolution CT đang hoạt động tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Tim Hà Nội.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Tim Hà Nội.

- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 100 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 1095 ngày (03 năm).

2. Mục tiêu công việc:

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ Bảo trì bảo dưỡng toàn phần cho máy CT Scanner 512 lát cắt/vòng quay hãng GE Healthcare model Revolution CT đang hoạt động tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tim Hà Nội đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Thiết bị sau khi bảo trì, bảo dưỡng phải hoạt động bình thường, chính xác, ổn định, đúng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

- Nhân viên kỹ thuật thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phải là người có đủ kinh nghiệm và trình độ.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu công việc bảo trì, bảo dưỡng chi tiết cho các lần cụ thể như sau:

| STT | Danh mục Bảo trì bảo dưỡng | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng toàn phần cho hệ thống máy CT Scanner 512 lát cắt/vòng quay đang hoạt động tại Bệnh viện Tim Hà Nội (Thời gian thực hiện: 03 năm) |  |
|  | Công việc chi tiết tối thiểu thực hiện cho 01 lần bảo trì, bảo dưỡng | 04 lần/năm |
|  | Lần 1 |  |
| 1 | Kiểm tra nhật kí hệ thống |  |
| 2 | Số vòng quay Gantry |  |
| 3 | Kiểm tra điều kiện phòng |  |
| 4 | Nhiệt độ & độ ẩm |  |
| 5 | Kiểm tra các tiếng động ở Gantry |  |
| 6 | Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp |  |
| 7 | Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry |  |
| 8 | Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn |  |
| 9 | Kiểm tra camera theo dõi bệnh nhân (option) |  |
| 10 | Kiểm tra đèn laser định vị bệnh nhân |  |
| 11 | Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry |  |
| 12 | Kiểm tra bộ giá đỡ dùng tháo lắp linh kiện máy |  |
| 13 | Bảo trì máy tính điều khiển |  |
| 14 | Bảo trì tủ máy tính dựng hình |  |
| 15 | Vệ sinh tấm lọc gió Gantry và thay thế nếu cần |  |
| 16 | Vệ sinh lọc bộ Inverter |  |
| 17 | Kiểm tra và vệ sinh lọc detector |  |
| 18 | Kiểm tra chất làm mát detector |  |
| 19 | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt detector |  |
| 20 | Kiểm tra lớp cách điện detector |  |
| 21 | Kiểm tra cáp kết nối detector VCS |  |
| 22 | Kiểm tra và vệ sinh tủ phân phối điện PDU |  |
| 23 | Kiểm tra pin UPS |  |
|  | Lần 2 |  |
| 1 | Kiểm tra nhật kí hệ thống |  |
| 2 | Số vòng quay Gantry |  |
| 3 | Kiểm tra điều kiện phòng |  |
| 4 | Nhiệt độ & độ ẩm |  |
| 5 | Nhiệm vụ |  |
| 6 | Kiểm tra các tiếng động ở Gantry |  |
| 7 | Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp |  |
| 8 | Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry |  |
| 9 | Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn |  |
| 10 | Kiểm tra camera theo dõi bệnh nhân (option) |  |
| 11 | Kiểm tra đèn laser định vị bệnh nhân |  |
| 12 | Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry |  |
| 13 | Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình |  |
| 14 | Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế |  |
| 15 | Vệ sinh lọc bộ Inverter |  |
| 16 | Bảo trì bàn bệnh nhân |  |
| 17 | Kiểm tra pin UPS |  |
| 18 | Kiểm tra an toàn khi Gantry quay |  |
|  | Lần 3 |  |
| 1 | Kiểm tra nhật kí hệ thống |  |
| 2 | Số vòng quay Gantry |  |
| 3 | Kiểm tra điều kiện phòng |  |
| 4 | Nhiệt độ & độ ẩm |  |
| 5 | Kiểm tra các tiếng động ở Gantry |  |
| 6 | Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp |  |
| 7 | Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry |  |
| 8 | Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn |  |
| 9 | Kiểm tra camera theo dõi bệnh nhân (option) |  |
| 10 | Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry |  |
| 11 | Bảo trì máy tính điều khiển |  |
| 12 | Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình |  |
| 13 | Kiểm tra và vệ sinh vỏ máy |  |
| 14 | Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế |  |
| 15 | Vệ sinh lọc bộ Inverter |  |
| 16 | Vệ sinh bộ lọc bộ điều khiển quay gantry |  |
| 17 | Vệ sinh bộ lọc giải nhiệt bóng phát tia |  |
| 18 | Kiểm tra và vệ sinh lọc detector |  |
| 19 | Kiểm tra chất làm mát detector |  |
| 20 | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt detector |  |
| 21 | Kiểm tra lớp cách điện detector |  |
| 22 | Kiểm tra cáp kết nối detector VCS |  |
| 23 | Kiểm tra acquy bộ lưu điện UPS |  |
|  | Lần 4 |  |
| 1 | Kiểm tra nhật kí hệ thống |  |
| 2 | Số vòng quay Gantry |  |
| 3 | Kiểm tra điều kiện phòng |  |
| 4 | Nhiệt độ & độ ẩm |  |
| 5 | Kiểm tra các tiếng động ở Gantry |  |
| 6 | Kiểm tra đèn hiển thị và nút dừng khẩn cấp |  |
| 7 | Kiểm tra đèn báo giọng nói và đèn khung Gantry |  |
| 8 | Kiểm tra vỏ bàn và hoạt động của bàn |  |
| 9 | Kiểm tra camera theo dõi bệnh nhân (option) |  |
| 10 | Kiểm tra quạt hút và quạt thổi gantry |  |
| 11 | Vệ sinh bộ lọc tủ máy tính dựng hình |  |
| 12 | Vệ sinh tấm lọc gió khung máy & thay thế |  |
| 13 | Vệ sinh lọc bộ Inverter |  |
| 14 | Tra mỡ khung máy chính |  |
| 15 | Kiểm tra ốc cố định khung máy |  |
| 16 | Kiểm tra acquy bộ lưu điện UPS |  |
| 17 | Kiểm tra điện cao thế KV, dòng phát tia mA và thời gian chụp |  |
| 18 | Căn chỉnh tiêu điểm bóng phát tia |  |
| 19 | Căn chỉnh tiêu điểm bóng phát tia theo phần mềm GSI |  |
| 20 | Kiểm tra chất lượng hình ảnh |  |
| 21 | Kiểm tra chức năng chụp theo tiêu chuẩn HHS |  |
| 22 | Kiểm tra an toàn khi Gantry quay |  |
| 23 | Chạy chương trình hiệu chuẩn máy hàng ngày |  |
| 24 | Kiểm tra hoạt động hệ thống và chất lượng hình ảnh |  |

3.3. Cam kết cho gói thầu:

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ với các nội dung như sau:

- Cam kết sau khi thực hiện dịch vụ bảo trì, bả dưỡng hoạt động bình thường, chính xác, ổn định theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

- Cam kết trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về trường hợp phát sinh sự cố bất ngờ, nhà thầu sẽ cử đại diện đến kiểm tra và khắc phục trong khả năng của nhà thầu.

- Cam kết nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần

- Cam kết nắm rõ và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Cam kết bố trí đầy đủ nhân sự thực hiện dịch vụ, đảm bảo nhân sự có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi thực hiện xong nội dung công việc trong hợp đồng, nhà thầu bàn giao sản phẩm và hồ sơ, tài liệu liên quan cho Chủ Đầu tư để làm căn cứ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.