# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thuộc dự toán mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên.

- Quy mô gói thầu:

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Thành tiền VNĐ (Có VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm soát nhiễm khuẩn |  |  | 1.909.000.000 |
| - | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (dung tích >300l) | Chiếc | 01 |  |
| - | Máy sấy đồ vải ≥ 60kg | Chiếc | 01 |  |
| - | Máy giặt (công nghiệp) | Máy | 02 |  |

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Kinh phí không tự chủ.

- Giá gói thầu: 1.909.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm linh chín triệu đồng./.). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 90 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý II năm 2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu A. Yêu cầu kỹ thuật chung của hàng hoá | - File định dạng excel - File scan đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |
| 3 | Mẫu C. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật | - File định dạng excel/word - File scan đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |

Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

- Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu).

- Đối với mặt hàng không phải là trang thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, phải được sản xuất bởi đơn vị đạt đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.

- Nhà thầu phải cung cấp bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chung của hàng hoá theo Mẫu A.

Mẫu A

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG CỦA HÀNG HOÁ

- Tên nhà thầu: ..................................

- Địa chỉ: ............................................

- Số điện thoại: ..................................

- Gói thầu: ..........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa chào thầu/theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Phân loại trang thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B) | Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông tin đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

- Yêu cầu về cam kết dự thầu của nhà thầu và hàng hóa:

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ………..….., ngày………..tháng………..năm 2026

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm soát nhiễm khuẩn Thuộc dự toán mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đảm bảo đầy đủ số lượng, đúng chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Hàng hóa cung cấp đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo quy định hiện hành (nếu có) bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật như: Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật; Kiểm định thiết bị bức xạ; Giám định đầu vào … và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Đơn vị.

- Lắp đặt, chạy thử, vận hành, thực hiện hiệu chỉnh thiết bị khi bàn giao (đối với thiết bị cần hiệu chỉnh) và có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị tại nơi sử dụng. Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa/thiết bị.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết); Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp của Việt Nam.

- Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư, 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành (Nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24 giờ; 7 ngày/tuần). Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo.

- Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:

- Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.

- Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalog của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).

- Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm: Bản gốc hoặc bản sao công chứng chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng hóa trong nước; giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc nhà sản xuất; chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định (đối với hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm định theo quy định), vận đơn (bill), hóa đơn thương mại (invoice), tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Tài liệu bản gốc phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu hoặc đơn vị phân phối đính kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Nhà thầu phải có bảng chào đáp ứng về thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu C.

- Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong “Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật” là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật.

- Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây là mức yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng:

| STT | Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- |

| 1 | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (dung tích > 300l) |
| --- | --- |
|  | I. Yêu cầu chung |
|  | - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau; mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất có chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 380V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  | II. Yêu cầu Cấu hình |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Giá tải đồ hấp: 01 cái |
|  | Xe đẩy đồ hấp: 01 cái |
|  | Nồi hơi tích hợp: 01 cái |
|  | Cáp nguồn 3 pha: ≥ 5 mét |
|  | Dây nối đất: 01 bộ |
|  | Máy đọc tự động chỉ thị điện tử: 01 máy |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ |
|  | III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
|  | Đặc tính kỹ thuật |
|  | Dung tích buồng hấp > 300 lít |
|  | Buồng hấp hình trụ tròn nằm ngang hoặc hình chữ nhật, vật liệu buồng SUS 304 hoặc tương đương |
|  | Loại cửa quay tay mở ngang hoặc cửa trượt tự động một cửa, vật liệu cửa SUS 304 hoặc tương đương |
|  | Áp lực hấp ≥ 1,05 kg/cm2 |
|  | Nhiệt độ hấp ≤ 105oC – ≥ 134 oC |
|  | Thời gian hấp có thể điều chỉnh từ 0 – ≥ 180 phút |
|  | Thời gian sấy có thể điều chỉnh từ 0 – ≥ 180 phút |
|  | Điều khiển bán tự động hoặc tự động |
|  | Có đèn báo hiển thị quá trình: quá trình đang đốt nóng, quá trình hấp, kết thúc mẻ hấp |
|  | Có hệ thống cảnh báo, bảo vệ rò rỉ điện, bảo vệ quá nhiệt |
|  | Hệ thống van an toàn bảo vệ quá áp |
|  | Có đèn báo lỗi và ngắt tín hiệu điều khiển khi thiếu nước hoặc hết nước |
|  | 2. Máy đọc tự động chỉ thị điện tử |
|  | Xuất xứ vùng lãnh thổ: Nhóm các nước G7 |
|  | Đạt chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Thời gian cho kết quả: ≤ 5 giây |
|  | Có đèn chỉ báo kết quả kiểm tra đạt/ không đạt trên máy |
|  | Có cảnh báo bằng âm thanh khi có kết quả không đạt hoặc khi có lỗi |
|  | Có thể kết nối với máy tính qua cổng USB hoặc bluetooth/ Wifi |
|  | Có thể lưu trữ ≥ 1000 kết quả gần nhất qua trang lịch sử của hãng |
|  | Kết quả lưu trữ không đạt sẽ được tô màu để dễ nhận dạng |
|  | IV. Yêu cầu khác |
|  | - Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng |
|  | - Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng |
|  | - Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm. |

| 2 | Máy sấy đồ vải ≥ 60kg |
| --- | --- |
|  | I. Yêu cầu chung |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau; mới 100% |
|  | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc đương tương. |
|  | Xuất xứ máy chính thuộc nhóm nước: G20 |
|  | Nguồn điện sử dụng: 380V, 50 Hz |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  | II. Yêu cầu Cấu hình |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | Máy kiểm tra vô khuẩn đồ vải bằng vi sinh: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
|  | III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
|  | 1. Máy chính |
|  | Lồng sấy bằng thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Cửa có thể mở ≥ 180 độ |
|  | Lồng sấy có tính năng đảo chiều: Có |
|  | Có nút dừng máy khẩn cấp |
|  | Điều khiển bằng vi xử lý |
|  | Máy có chức năng: chọn thời gian sấy, chương trình sấy, nhiệt độ sấy |
|  | Thông báo lỗi: Có |
|  | Công suất sấy: ≥ 60 kg/mẻ |
|  | Đường kính lồng sấy: ≥ 1260 mm |
|  | Chiều sâu lồng sấy: ≥ 860 mm |
|  | Công suất tạo nhiệt bằng điện: ≥ 25 kW |
|  | Công suất động cơ quạt: ≥ 1,0 kW |
|  | Công suất motor: ≥ 1,0 kW |
|  | Độ ồn: ≤ 65 dB |
|  | 2. Máy kiểm tra vô khuẩn đồ vải bằng vi sinh |
|  | Xuất xứ vùng lãnh thổ: Các nước G7 |
|  | Số giếng ủ để kiểm tra vô khuẩn: ≥ 4 giếng |
|  | Có hiển thị kết quả dương tính hoặc âm tính trên máy |
|  | Có hiển thị thời gian còn lại của trong quá trình ủ |
|  | Có cảnh báo bằng âm thanh khi có kết quả dương tính |
|  | Nhiệt độ ủ: khoảng 50- 60 độ C |
|  | Có cổng kết nối với máy tính qua cổng USB |
|  | Có thể lưu trữ: ≥ 1250 kết quả |
|  | Kết quả lưu trữ dương tính sẽ được tô màu để dễ nhận dạng |
|  | IV. Yêu cầu khác |
|  | - Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng |
|  | - Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng |
|  | - Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm. |

| 3 | Máy giặt (công nghiệp) |
| --- | --- |
|  | I. Yêu cầu chung |
|  | - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau; mới 100% |
|  | - Xuất xứ máy chính thuộc nhóm nước: Khối liên minh châu Âu EU hoặc G7 |
|  | - Nhà sản xuất có chứng chỉ chất lượng ISO 9001, ISO 14001 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 380V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  | II. Yêu cầu cấu hình |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | - Máy đánh giá mức độ tồn dư hóa chất và vi khuẩn: 01 cái |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
|  | III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật |
|  | 1. Máy chính |
|  | Đặc tính kỹ thuật |
|  | - Công suất giặt: Tối đa ≥ 45 kg |
|  | - Điều khiển vi xử lý |
|  | - Màn hình cảm ứng ≥ 7 inch |
|  | - Có hỗ trợ kết nối USB, quản lý dữ liệu |
|  | - Có khả năng hiển thị video (hướng dẫn sử dụng, quảng cáo…) |
|  | - Máy được cài đặt đa ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt và tiếng Anh |
|  | - Có ≥ 20 chương trình được cài đặt sẵn |
|  | - Điều khiển nhiệt độ nước từ (≤ 20 - ≥ 90)oC |
|  | - Làm nóng nước bằng điện |
|  | - Công suất của bộ làm nóng điện: ≥ 21 kW |
|  | - Có chương trình giặt ướt |
|  | - Tiêu thụ trung bình: ≤ 8,5 lít nước/kg vải/chu trình |
|  | - Có ≥ 8 tín hiệu cấp hóa chất lỏng tiêu chuẩn |
|  | - Có ≥ 3 đường nước cấp |
|  | - Có ≥ 4 ngăn đựng hóa chất tẩy rửa |
|  | - Lực vắt: ≥ 200 G |
|  | - Tốc độ giặt tối đa: ≥ 45 vòng/phút |
|  | - Tốc độ vắt tối đa: ≥ 640 vòng/phút |
|  | - Độ ẩm còn lại sau vắt tối đa: ≤ 65% |
|  | - Áp lực nước đầu vào: ≤ 4 Kgs/cm2 |
|  | - Độ ồn: ≤ 70 dB |
|  | Thông số lồng giặt: |
|  | - Đường kính: ≥ 860 mm |
|  | - Thể tích: ≥ 450 lít |
|  | - Độ sâu lồng giặt: ≥ 720 mm |
|  | - Lồng giặt làm bằng thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương |
|  | Hệ thống cửa: |
|  | - Đường kính cửa: ≥ 560 mm |
|  | - Chiều cao từ sàn tới tâm cửa: ≥ 735 mm |
|  | Hệ thống ống dẫn nước: |
|  | - Kích thước ống dẫn: ≥ 3/4 inch |
|  | Hệ thống xả: |
|  | - Kích thước ống xả: ≥ 3 inch |
|  | - Công suất xả: ≥ 200 lít/ phút |
|  | 2. Máy đánh giá mức độ tồn dư hóa chất và vi khuẩn |
|  | Xuất xứ vùng lãnh thổ: Các nước khối G7 |
|  | Đạt chứng nhận chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Công nghệ phát hiện tồn dư hóa chất/ vi khuẩn dựa trên nguyên lý đo hình thái ATP hoặc tương đương |
|  | Thời gian đọc kết quả: ≤ 10 giây |
|  | Nguồn điện: Loại 2 pin sạc alkaline hoặc pin sạc lithium |
|  | Có hiển thị kết quả đo trên máy |
|  | Bộ nhớ: lưu trữ dữ liệu bằng công nghệ đám mây |
|  | Có chỉ báo lỗi đo và mức pin còn lại |
|  | IV. Yêu cầu khác |
|  | - Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng |
|  | - Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng |
|  | - Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm. |

Ghi chú:

- Sai số các thông số kỹ thuật cố định cho phép ≤ ±5%.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng nội dung yêu cầu chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu về kỹ thuật chung/Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá thêm tiêu chí “chấp nhận được”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT không quá 30%/tổng các mục và không làm ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

- VD về xuất xứ nhóm nước, nhóm quốc gia, vùng lãnh thổ, các liên minh, tổ chức:

+ Xuất xứ EU - Liên minh châu âu (Khối EU):

Cộng hòa Áo; Vương quốc Bỉ; Cộng hòa Bulgaria; Cộng hòa Croatia; Cộng hòa Síp; Cộng hòa Séc; Vương quốc Đan Mạch; Cộng hòa Estonia; Cộng hòa Phần Lan; Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Liên bang Đức; Cộng hòa Hy Lạp; Cộng hòa Hungary; Cộng hòa Ireland; Cộng hòa Ý; Cộng hòa Latvia; Cộng hòa Litva; Đại công quốc Luxembourg; Cộng hòa Malta; Vương quốc Hà Lan; Cộng hòa Ba Lan; Cộng hòa Bồ Đào Nha; Cộng hòa România; Cộng hòa Slovakia; Cộng hòa Slovenia; Vương quốc Tây Ban Nha; Vương quốc Thụy Điển.

+ Xuất xứ G7 - Nhóm quốc gia thuộc G7: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy.

+ Xuất xứ OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế:

Australia; Austria; Belgium; Canada; Chile; Colombia; Costa Rica; Czechia; Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Hungary; Iceland; Ireland; Israel; Italy Japan; Korea; Latvia; Lithuania; Luxembourg; Mexico; Netherlands; New Zealand; Norway; Poland; Portugal; Slovak Republic; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Türkiye; United Kingdom; United States.

+ Xuất xứ Châu Âu:

Nga (Nga thuộc châu Âu); Pháp; Ukraine; Tây Ban Nha; Thụy Điển; Đức; Phần Lan; Na Uy; Ba Lan; Ý; Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; România; Belarus; Hy Lạp; Bulgaria; Iceland; Hungary; Bồ Đào Nha; Serbia; Áo; Cộng hòa Séc; Ireland; Latvia; Litva; Svalbard và Jan Mayen; Croatia; Bosnia và Herzegovina; Slovakia; Estonia; Đan Mạch; Thụy Sĩ; Hà Lan; Moldova; Bỉ; Albania; Bắc Macedonia; Slovenia; Montenegro; Kosovo; Transnistria; Luxembourg; Quần đảo Faroe; Andorra; Malta; Liechtenstein; Jersey; Guernsey; San Marino; Gibraltar; Monaco;  Thành Vatican.

Mẫu C

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu tối thiểu tại mục 1.2.2 Chương V của E-HSMT | Đáp ứng của E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Số lượng: ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào đầy đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu tính năng kỹ thuật | Tính năng kỹ thuật |  |
|  | - | - | Đối với từng nội dung yêu cầu, ghi như sau: - Tên tài liệu (lấy theo tên file được đặt trong EHSDT) - Số trang (số trang của file tương ứng) - Trích dẫn nội dung đáp ứng (trích cụ thể trong tài liệu, bản gốc) |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - |  |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm .......... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

+ Địa điểm kiểm tra: Tại đơn vị sử dụng/Nơi đặt hàng hoá.

+ Thời gian kiểm tra: Do các bên thỏa thuận.

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.