Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án mua sắm, gói thầu
- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí Bảo hiểm y tế kết dư thực hiện tại Bệnh viện 30-4. 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Thiết bị chuyên khoa. 
- Chủ đầu tư: Bệnh viện 30-4. 
- Nguồn vốn:  Kinh phí Bảo hiểm y tế kết dư của Bộ Công an.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói. 
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.2.1. Yêu cầu chung 
· Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21C.
· Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.
· Tiêu chuẩn hàng hoá: Hàng hoá phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hoá có xuất xứ.
· Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm đóng gói: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hàng hoá phải còn nguyên đai nguyên kiện.
· Thực hiện nghiệm thu chất lượng thiết bị, kiểm tra thông số kỹ thuật thử trước khi đưa vào sử dụng.
· Có phương án bảo hành, bảo trì.
Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của thiết bị dự thầu. Trường hợp nhà thầu đề xuất thiết bị có thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải giải trình và cam kết về mục đích đề xuất và tính ưu việt thiết bị để chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá
1.2.2) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
1. Hệ thống đo thị lực bằng biểu đồ với màn hình LCD
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Hàng mới, được sản xuất từ năm 2025 trở đi

	2
	Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng DOC hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: 230V; 50~60Hz

	4
	Điều kiện hoạt động:
+ Nhiệt độ: tối đa ≥ 40oC
+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Màn hình LCD ≥ 24 inch: 01 cái

	2
	Bảng điều khiển: 01 Cái

	3
	Bảng gắn tường: 01 cái

	4
	Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	1 
	Đặc tính kỹ thuật:

	 
	Hiển thị nhiều thông tin bao gồm biểu đồ và hình ảnh các chức năng khác trên màn hình.

	 
	Hình ảnh biểu đồ đa dạng để kiểm tra thị lực

	 
	Cung cấp bảng chữ cái, số, bảng snellen, bảng Landolt và biểu đồ trẻ em.

	 
	Có biểu đồ thị giác màu độ phân giải cao hoặc bảng kiểm tra mù màu

	 
	Biểu đồ ngẫu nhiên

	 2
	Thông số kỹ thuật:

	 
	Màn hình: ≥ 24 inch LCD

	 
	Khu vực nhìn thấy: ≥ 518 (H) x 298 (V) mm

	 
	Độ phân giải: ≥ 1920x1080 Pixels

	 
	Độ sáng: Tối đa ≥ 250 cd/m2

	 
	Khoảng cách khúc xạ: ≤1,5 - ≥ 7mm 

	 
	Công suất tiêu thụ: ≤ 55W


2. Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật mắt
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Hàng mới, được sản xuất từ năm 2025 trở đi

	2
	Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

	3
	Nguồn điện: 230V; 50~60Hz

	4
	Điều kiện hoạt động:
   + Nhiệt độ: tối đa ≥ 30oC
   + Độ ẩm tối đa ≥ 75%

	5
	Xuất xứ (máy chính) thuộc G7 hoặc EU

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Bộ quang học điều chỉnh phóng đại Zoom liên tục bao gồm vật kính và thị kính: 01 bộ

	2
	Bộ dịch chuyển X-Y: 01 bộ

	3
	Bộ nguồn sáng: 01 bộ

	4
	Bộ cánh tay cân bằng: 01 bộ

	5
	Chân đế có bánh xe di chuyển: 01 bộ

	6
	Pedan điều khiển bằng chân: 01 chiếc

	7
	Bộ núm bọc tiệt trùng: 01 bộ

	8
	Kính phụ: 01 chiếc

	9
	Camera: 01 bộ

	10
	Màn hình LCD ≥ 32 inch: 01 chiếc

	11
	Bộ chuyển đổi gắn dành cho phẫu thuật võng mạc và dịch kính: 01 Bộ

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	 1
	Đặc tính kỹ thuật

	 
	- Có khả năng điều chỉnh cường độ ánh sáng độc lập cho chức năng chiếu sáng đồng trục và lọc ánh sáng đỏ để phù hợp với từng trường hợp phẫu thuật cụ thể. 

	 
	- Ống quan sát 2 mắt có thể điều chỉnh nghiêng từ 0o (nhìn thẳng) tới ≥ 90o (nhìn nghiêng) để phù hợp với chiều cao và tư thế của phẫu thuật viên

	 
	- Đầu kính hiển vi có cơ chế xoay từ trước ra sau

	 
	- Di chuyển theo chiều X-Y tự động và định tâm lấy nét 

	 
	- Bộ điều khiển chân (pedal): 

	 
	+ Điều khiển ≥ 9 hoạt động

	 
	+ Chống nước 

	 
	- Máy có cơ chế dừng an toàn.

	 2
	Thông số kỹ thuật máy chính 

	 2.1
	Bộ quang học

	 
	- Mức độ phóng đại: Được điều khiển bằng động cơ hoặc điện tử

	 
	- Vật kính: F ≥ 200

	 
	- Thị kính: ≥ 10x

	 
	- Ống quan sát 2 mắt: F ≥ 170 mm

	 
	- Tổng mức phóng đại: ≤ 4,2 X đến ≥ 20 X

	 
	- Trường nhìn: liên tục 

	2.2 
	Bộ nguồn sáng

	
	- Phương pháp: Chiếu sáng trực tiếp hoặc chiếu sáng đồng trục hoặc tương đương

	
	- Nguồn sáng: LED hoặc halogen hoặc tương đương

	
	- Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng

	
	- Có bộ lọc

	2.3
	Cánh tay nâng và chân đế

	
	- Chân đế: có bánh xe và có khoá

	
	- Khoảng tay nâng di chuyển: ≥ 500 mm (theo chiều thẳng đứng)

	
	- Độ mở tay nâng lớn nhất: ≥ 990 mm

	
	- Khả năng chịu tải tối đa trên cánh tay nâng: ≥ 7,5 kg

	2.4
	Thông số của kính phụ 

	
	- Kính phụ xoay đồng trục.

	
	- Chức năng lấy nét của kính phụ tách biệt với kính hiển vi phẫu thuật chính, cho phép điều chỉnh tiêu điểm độc lập.

	
	- Thị kính ≥ 10x

	
	- Tổng mức phóng đại ≥ 3 mức

	2.5
	Thông số camera

	
	- Độ phân giải: ≥ 1920 (H) x 1080 (V)



3. Sinh hiển vi khám mắt
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Xuất xứ: các nước thuộc nhóm G20 hoặc EU hoặc G7

	3
	Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

	4
	Điện áp cấp: 110V - 240V AC, 50/60 Hz

	5
	Môi trường hoạt động:

	 
	Nhiệt độ tối đa ≥ 30℃

	 
	Độ ẩm tối đa ≥ 85%

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Kính hiển vi: 01 chiếc

	2
	Thị kính ≥ 10x: ≥ 2 chiếc

	3
	Bạt phủ bụi: ≥ 01 chiếc

	4
	Thanh kiểm tra (hoặc tấm chắn): ≥  01 chiếc

	5
	Giấy tỳ cằm: ≥ 01 hộp

	6
	Thị kính ≥ 12,5x: ≥ 2 chiếc

	7
	Giá đỡ điều khiển bằng động cơ điện: 01 chiếc

	8
	Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	
	Mức phóng đại: ≥ 2 mức

	
	Độ rộng khe: 0 – ≥ 10mm 

	
	Độ dài khe: ≤ 1 – ≥ 10mm 

	
	Khẩu độ khe: tối thiểu ≥ 5 mức

	
	Xoay khe: ≥ ± 90° liên tục

	
	Khoảng cách làm việc: ≥100mm

	
	Nguồn sáng: LED  hoặc tốt hơn

	
	Cường độ sáng tối đa: ≥ 160.000 lux

	
	Di chuyển theo chiều sâu (Vào/Ra): ≥ 15 mm

	
	Di chuyển 2 bên (Trái/Phải): ≥ 100 mm

	
	Di chuyển theo chiều thẳng đứng (Lên/xuống): ≥ 30mm

	
	Chiều cao tỳ cằm: ≥ 75mm

	
	Góc nổi: ≥ 5˚

	
	Độ phóng đại tổng/thị trường (với thị kính ≥ 10x): 10x/ ≥22mm, 16x/ ≥14mm

	
	Độ phóng đại tổng với thị kính ≥ 12,5x: tối thiểu 2 mức

	
	Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: ≤ 55 – ≥75 mm

	
	Điều chỉnh Diop: ≥ ± 6D

	
	Có tối thiểu ≥ 3 tấm lọc

	
	Nguồn điện cho đèn tiêu: ≥ 5V



4. Hệ thống phẫu thuật mắt phaco có chức năng cắt dịch kính
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Năm sản xuất máy chính: 2025 trở đi

	2
	Tình trạng thiết bị: mới 100%

	3
	Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

	4
	Môi trường hoạt động:

	 
	+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 30ºC

	 
	+ Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 75%

	5
	Nguồn điện sử dụng: 100-240 VAC, 50-60 Hz

	6
	Xuất xứ (đối với máy chính): Quốc gia thuộc nhóm G7 hoặc Châu Âu

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Máy chính kèm xe đặt máy (hoặc chân đế): 01 máy

	2
	Bộ nâng hạ chai dịch bằng motor điều khiển: 01 bộ

	3
	Pedal điều khiển: 01 cái

	4
	Bộ cassette có ống dây tưới (hoặc hút) (I/A), bộ truyền dịch, túi đựng dịch thải: ≥ 10 bộ

	5
	Đầu I/A và kim rửa hút cong: 01 cái

	6
	Thẻ nhớ: 01 cái 

	7
	Bút dùng điều khiển màn hình chạm cảm ứng (có thể tiệt trùng): 01 cái 

	8
	Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh: 01 quyển

	9
	Khóa vặn đầu Phaco tip: 02 cái

	10
	Kim phaco loe: 02 cái

	11
	Tay cầm phaco: 01 cái

	12
	Đầu phaco tip siêu âm: 01 cái

	13
	Đầu phaco tip 30º (±20%): 01 cái

	14
	Đầu Sleeve silicon (xanh + vàng): 10 cái

	15
	Bộ thử cân bằng dịch và thử máy bằng silicon dùng cho đầu phaco: 01 cái

	16
	Đầu cắt dịch kính, có ống dẫn dịch (dùng 1 lần): ≥ 01 bộ

	17
	Ống truyền cho đầu cắt dịch kính: 01 cái

	18
	Hộp tiệt trùng: ≥  01 hộp

	19
	Bộ đệm Silicon cho hộp tiệt trùng: 01 bộ

	20
	Bộ dụng cụ phẫu thuật phaco: 01 Bộ

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	 
	- Thiết bị thực hiện phẫu thuật trong nhãn khoa tối thiểu:

	 
	+ Phẫu thuật Phaco

	 
	+ Phẫu thuật cắt dịch kính bán phần trước

	 
	- Thiết bị có màn hình điều khiển thông số

	 
	- Áp lực hút tối đa ≥ 600mmHg

	 
	- Máy sử dụng bơm nhu động hoặc bơm chân không

	 1
	Tính năng trong phẫu thuật Phaco:

	 
	- Nhũ tương hóa tinh thể bằng phương pháp Phaco: dọc trục hoặc Ellip hoặc tương đương

	 
	-  Có ≥ 03 chế độ Phaco

	 
	- Tần số cộng hưởng tối đa: ≥ 40kHz

	 2
	Tính năng trong phẫu thuật cắt dịch kính:

	 
	- Cắt dịch kính bán phần trước, có thể lựa chọn nhiều chương trình khác nhau

	 
	- Tốc độ cắt dịch kính bán phần trước với đầu cắt tối đa: ≥ 2400 nhát cắt/phút.

	 3
	Tính năng đốt điện: Công suất ≥ 8 W


5. Siêu âm A-B đáy mắt
	[bookmark: _Hlk210395602]STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	I. Yêu cầu chung

	2
	Năm sản xuất máy chính: 2025 trở đi

	3
	Tình trạng thiết bị: mới 100%

	4
	Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

	5
	Môi trường hoạt động:

	 
	+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 30ºC

	 
	+ Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥75% 

	6
	Nguồn điện sử dụng: 100-240 VAC, 50-60 Hz

	7
	Xuất xứ thuộc các nhóm nước: G7 hoặc EU

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Máy siêu âm nhãn khoa: 01 cái

	2
	Đầu dò siêu âm A: 01 cái

	3
	Đầu dò siêu âm B: 01 cái

	4
	Phần mềm: 01 bộ

	5
	Bộ giữ đầu dò: 01 cái

	6
	Thùng đệm bảo vệ: 01 cái

	7
	Bộ cốc nhúng dùng nhiều lần: 01 bộ

	8
	Bàn kê máy: 01 cái

	9
	Máy tính + máy in: 01 bộ

	10
	Phụ kiện tiêu chuẩn (nếu có): 01 bộ

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	 
	Phạm vi sử dụng: Tính toán công suất thuỷ tinh thể phẫu thuật phaco và chẩn đoán một số bệnh lý về mắt

	 
	Chẩn đoán các bệnh lý tối thiểu: Bong võng mạc; xuất huyết dịch kính; bất thường bán phần sau nhãn cầu; các vấn đề hắc mạc; độ dày củng mạc

	 
	Thông số đầu dò B:
+Tần số: ≥ 12,5 MHz
+ Độ phân giải: ≥ 256 đường/ 1 lần quét
 + Góc quét: ≥ 60 độ

	 
	Chế độ đo: Tiếp xúc

	 
	Thông số đầu dò A:
+ Loại đầu đo: Đầu dò trong, đầu dò đơn phần tử cố định
+ Tần số đầu dò A: ≥ 10 MHz
+ Tiếp xúc hoặc siêu âm nhúng

	 
	Công thức tính toán IOL tối thiểu: SRK II, Binkhorst, SRK/T, Holladay 1

	 
	Công thức tính tinh thể tối thiểu: Double K (SRK/T), History deriverd

	 
	Phạm vi đo: 
+ Chiều dài trục: Từ ≤ 15 đến ≥ 40mm
+ ACD: Từ ≤ 2 đến ≥ 6 mm
+ Độ dày thủy tinh thể: Từ ≤ 2 đến ≥ 7,5mm

	
	Phần mềm 

	
	+ Sử dụng công nghệ siêu âm để xử lý

	
	+ Dữ liệu bệnh nhân được lưu trữ trên máy tính

	
	Bộ máy tính tối thiểu đáp ứng:
+ CPU: Core i7 trở lên; RAM: ≥ 8GB; Ổ cứng: ≥ 512 GB SSD; 
+ Màn hình ≥ 27 inches

	
	Máy in đen trắng: In được khổ A4



6. Laser Fractional CO2
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Thiết bị phải được sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt chứng nhận FDA hoặc CE hoặc EC hoặc tương đương

	4
	Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Máy chính kèm cánh tay: 01 máy

	2
	Tay cầm vi điểm: 01 đầu

	3
	Đầu cắt đốt dùng trong phẫu thuật: 01 cái

	4
	Đầu típ tay cầm vi điểm tối thiểu ≥ 3 đầu

	5
	Dây nguồn: 01 cái

	6
	Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng việt: 01 bộ

	7
	Kính Bác Sĩ ≥ 01 cái

	8
	Kính bệnh nhân ≥ 01 cái

	9
	Công tắc chân (hoặc bàn đạp): 01 cái

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	 
	Bước sóng laser: ≥10,6 µm

	 
	Hệ thống laser CO₂ sử dụng công nghệ kích thích RF

	 
	Phương pháp truyền laser: Cánh tay cầm có khớp nối với tay cầm điều trị

	 
	Chùm tia dẫn: ≥ 635 nm

	 
	Công suất tối đa mô đun CO2 RF: Tối đa ≥ 30 Watt ở sóng liên tục

	 1
	Tay cầm scanner

	 
	Có ≥ 02 chế độ hoạt động

	 
	Năng lượng xung: ≤2mJ đến  ≥240mJ (hoặc ≤ 1 đến ≥ 30W)

	 
	Tốc độ xung: ≤ 10Hz đến ≥200 Hz (hoặc ≤ 2 – ≥ 18mJ)

	 
	Mật độ: ≤ 25 đến ≥400 spots/cm²

	 
	Vùng quét: Tối đa ≥ (15 x 15)mm

	 
	Dạng quét

	 2
	Tay cầm thông thường

	 
	Có ≥ 3 chế độ hoạt động

	 
	Loại laser

	 
	Giao diện sử dụng: Màn hình LCD cảm ứng.

	
	Phương pháp làm mát tối thiểu: Làm mát bằng không khí (hoặc khí lạnh)

	
	Công suất tiêu thụ: ≤1000VA


7. Máy soi da
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Thiết bị phải được sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001

	3
	Xuất xứ (máy chính): G7 hoặc OECD

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Máy chính: 01 máy

	2
	Dây nguồn: 01 chiếc

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	 
	Có chức năng so sánh hình ảnh trước và sau trị liệu.

	 
	Sử dụng máy ảnh với độ phân giải cao để chụp 

	 
	Đưa ra được kết quả phân tích: xác định độ nhạy cảm của da bằng cách quan sát những vết đỏ và bã nhờn, cung cấp thông tin về loại da bằng cách đo lượng bã nhờn trên từng khu vực. 

	 
	Chụp ảnh từ ≥ 03 nguồn cấp sáng

	 
	Có ≥ 3 loại RGB

	 
	PL: Ánh sáng phân cực.

	 
	UV: Ánh sáng cực tím

	 
	Chế độ xem: Thời gian thực tế 

	 
	Độ phân giải: ≥ 12 Mega pixel



8. Máy đốt cổ tử cung
	[bookmark: _Hlk214455264]STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

	3
	Nguồn điện cung cấp: 220V ±10%; 50Hz ±10%

	4
	Môi trường hoạt động:

	 
	Nhiệt độ tối đa ≥ 40℃

	 
	Độ ẩm tối đa ≥ 75%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy cắt đốt cổ tử cung kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Bàn đạp chân: 01 bộ

	3
	Tấm điện cực bệnh nhân hoặc Bản điện cực trung tính: ≥ 50 cái

	4
	Tay dao: ≥  05 cái

	5
	Điện cực vòng: 02 cái

	6
	Điện cực tròn: 01 cái

	8
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy chính

	
	- Công suất tối đa ≥ 100W.

	
	- Các chế độ hoạt động:

	
	+ Cắt tinh hoặc cắt đơn: Công suất tối đa: ≥ 100W

	
	+ Cắt hỗn hợp: Công suất tối đa: ≥ 100W

	
	+ Chế độ đốt cầm máu: Công suất: ≥ 100W

	
	Hệ số cầm máu: ≥ 6

	
	- Có màn hình hiển thị công suất

	
	- Có âm thanh thông báo khi hoạt động



9. Monitor sản khoa (máy theo dõi sản khoa 02 chức năng)
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Hàng mới, được sản xuất từ năm 2025 trở đi

	2
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nhà cung cấp phải có giấy uỷ quyền của đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất.

	4
	Nguồn điện: 110V - 240V; 50~60Hz

	5
	Điều kiện hoạt động:
+ Nhiệt độ: tối đa ≥ 40oC
+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%

	6
	Xuất xứ: thuộc OECD

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Máy chính: 01 chiếc

	2
	Máy in tích hợp: 01 chiếc

	3
	Đầu dò tim thai: 01 chiếc

	4
	Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung: 01 chiếc

	5
	Đai buộc: 03 chiếc

	6
	Tuýp gel: 01 tuýp

	7
	Giấy in: 01 cuộn

	8
	Vòng kẹp giữ đầu dò: 02 cái

	9
	Dây nguồn: 01 bộ

	10
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh - Việt: 01 bộ

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	 1
	Tính năng

	 
	Màn hình màu kích thước ≥ 7˝

	 
	Giấy in nhiệt: Giấy gấp chữ Z, ≥ 150mm 

	 
	Có thể lưu trữ dữ liệu 

	 
	Có khả năng vận hành bằng pin

	 
	Thiết bị phát hiện nhịp tim thai

	 
	Phát hiện và tính toán chuyển động của bào thai tự động

	2 
	Thông số kỹ thuật

	 2.1
	Nhịp tim thai

	 
	Đầu dò tối thiểu: doppler mạch

	 
	Cường độ: <10mW/cm2 

	 
	Tần số làm việc: 1MHz (±5%)

	 
	Dải đo: ≤50 đến ≥240 bpm

	 
	Giới hạn trên: ≤ 240bpm

	
	Giới hạn dưới: ≤ 120 bpm

	
	Dải đo: 0 đến ≥100 đơn vị


10. Hệ thống máy sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	 
	Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

	 
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

	
	Đạt chứng nhận FDA hoặc tương đương

	 
	Điện áp làm việc: 220 VAC ± 10%, 50/60 Hz

	 
	Môi trường vận hành:

	 
	  + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C

	 
	  + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% 

	 
	Xuất xứ (máy chính): G7

	II
	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH 

	 
	Máy chính: 01 cái

	 
	Bộ điều khiển kim dưới hướng dẫn siêu âm và nhũ ảnh: 01 cái

	 
	Phụ kiện bắn về phía trước: 01 cái

	 
	Bàn đạp chân điều khiển cắt bướu (Dùng cho siêu âm và nhũ ảnh): 01 cái

	 
	Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	II
	TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

	 
	Có thể lấy các mẫu mô vú theo nhiều phương thức hình ảnh bao gồm: siêu âm, nhũ ảnh (lập thể)

	 
	Có thể bơm thuốc tê và nước muối thông qua kim sinh thiết hoặc chạc chữ Y

	 
	Có thể đặt miếng định vị mô vú thông qua kim sinh thiết

	 
	Có màn hình cảm ứng hoặc bảng điều khiển để điều chỉnh thông số/ chế độ

	 
	Có thể sử dụng được ít nhất ≥ 2 cỡ kim

	 
	Áp lực chân không (áp lực âm) tối đa ≥ 94 kPa (hoặc tương đương)



11. Máy chẩn đoán helicobacter pylori qua hơi thở
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG:

	1
	Thiết bị phải được sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện: 220/230V, 50/60Hz hoặc tương đương

	II
	CẤU HÌNH:

	1
	Máy chính: 01 chiếc

	2
	Test thử: ≥ 10 bộ

	3
	Giấy in nhiệt: ≥ 01 cuộn

	4
	Thẻ hiệu chỉnh máy: 01 bộ

	5
	Dây nguồn: 01 chiếc

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ

	III
	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:

	 
	Giá trị DOB được tự động hiển thị để đưa ra chẩn đoán dương tính hoặc âm tính về nhiễm HP

	 
	Công suất tiêu thụ tối đa ≤ 250VA.

	 
	Đo chính xác ≥ 95 % 

	 
	Vô trùng: Không vô trùng.

	 
	Màn hình LCD hoặc tương đương hoặc tốt hơn

	 
	Hoàn thiện phép đo bằng cách chỉ cấp lắp thẻ vào, không cần nhấn phím.

	 
	Thời gian đo mẫu: ≤ 03 phút.

	 
	Có thể kết nối máy tính để thực hiện quản lý dữ liệu hàng loạt



Ghi chú:
· Nhà thầu cung cấp thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên.
· “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, chất lượng tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.
· Trong bảng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị nếu một hạng mục công tác mời thầu nào có thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể đề xuất hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu khác phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.
c) Yêu cầu khác:
·  Yêu cầu về nghiệm thu:
[bookmark: _Hlk227834916]- Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây: 
* Đối với hàng nhập khẩu:
+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) chứng minh xuất xứ hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng: 03 bộ)
+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa xuất xưởng (CQ) chứng minh chất lượng hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng: 03 bộ.
+ Bản sao tờ khai hải quan (không bao gồm thông tin về giá), vận đơn, packing list, số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa: 03 bộ.
+ Bản sao của công ty Hợp đồng và hóa đơn mua bán giữa bên cung cấp và nhà thầu (Hợp đồng, hóa đơn không cần cung cấp đơn giá và tổng giá trị mặt hàng nhưng phải có đầy đủ thông tin về thiết bị: tên trang thiết bị, ký mã hiệu, nhãn mác, xuất xứ, số lượng) hoặc các tài liệu tương đương): 03 bộ
* Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Bản sao giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương; Số đăng ký lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế (bản sao).
* Đối với hàng hoá nhập khẩu thông dụng mua tại Việt Nam: Bản sao Phiếu xuất kho và Hoá đơn mua hàng.
* Giấy chứng nhận giám định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa: 01 bản gốc và 01 bản sao y công chứng 
* Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng máy: Đối với các thiết bị nằm trong danh mục quy định phải kiểm định chất lượng máy trước khi đưa vào sử dụng: 01 bản gốc và 01 bản sao y công chứng.
* Bản gốc thư bảo lãnh bảo hành do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
* Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt của đơn vị có tư cách pháp nhân.
- Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

· Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
· Bảo hành tối thiểu 12 tháng.
· Bảo trì tối thiểu 6 tháng/1 lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.
· Yêu cầu về cung cấp lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa:
· Cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh đầy đủ, đồng bộ, chắc chắn tại hiện trường.
· Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng:
· Sau khi cung cấp hàng hóa, nhà thầu phải tổ chức hướng sử dụng thiết bị cho Chủ đầu tư sử dụng.
· Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết:
· Nhà thầu phải nêu rõ những ảnh hưởng tác động đến môi trường trong quá trình từ gia công, sản xuất, chế tạo đến lắp thiết bị, phải có biện pháp giải quyết những ảnh hưởng tác động đến môi trường.
· Các hành động chính Nhà thầu cần thực hiện là lập kế hoạch và biện pháp quản lý các chất thải rắn và chất thải đất trong quá trình từ gia công, sản xuất, chế tạo đến lắp thiết bị, không làm ảnh hưởng đến đất canh tác, sinh hoạt cũng như nguồn nước của nhân dân. Tuyệt đối Nhà thầu không được thải các chất dễ gây ô nhiễm cho nguồn nước như xăng dầu, các sản phẩm nhựa … xuống lòng hồ, sông hoặc bất cứ nguồn nước nào.
  Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Thiết bị sau khi lắp đặt phải được kiểm tra thử nghiệm đúng quy định; được giám sát của Chủ đầu tư xác nhận đạt chất lượng, kiểm tra đúng thông số kỹ thuật trước khi nghiệm thu.

[bookmark: _Toc169257843]Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU
(Gói thầu:.......................................... )
Tên Nhà thầu:.............................................................

	STT
	Tên nhà thầu
	Tên nhà thầu liên danh
(nếu có)
	Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia
	Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động
	Năm thành lập công ty
	Số đăng ký kinh doanh
	Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT
	Mã số thuế
	Tài khoản ngân hàng
	Tại Ngân hàng
	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu
	Họ và tên người đại diện hợp pháp
	Chức vụ
	Số điện thoại
/fax
	Email-công ty
	Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu
	Email liên hệ quá trình đấu thầu
	Số điện thoại đặt hàng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	...
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Ghi chú: 
- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.	


[bookmark: _Toc142511094][bookmark: _Toc167976010][bookmark: _Toc169257844]

[bookmark: _Toc167976062][bookmark: _Toc169257912]Mẫu số 21B (File excel và Scan đính kèm)
BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 
Tên Nhà thầu: .............................................................
1. Thông tin chung về kỹ thuật: 
	STT
	Nội dung
	Thông tin chi tiết

	1
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu kê khai tại đây

	2
	Tên thương mại
	Nhà thầu kê khai tại đây

	3
	Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D)
	Nhà thầu kê khai tại đây (1)

	4
	Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT
	Nhà thầu kê khai tại đây (2)

	5
	Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế
	Nhà thầu kê khai tại đây (3)

	6
	Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương
	Nhà thầu kê khai tại đây (4)

	7
	Model hoặc mã hàng hóa
	Nhà thầu kê khai tại đây (5)

	8
	Hãng - Nước chủ sở hữu
	Nhà thầu kê khai tại đây (6)

	9
	Hãng - Nước sản xuất
	Nhà thầu kê khai tại đây (7)

	10
	Xuất xứ
	Nhà thầu kê khai tại đây

	11
	Đơn vị tính
	Nhà thầu kê khai tại đây

	12
	Số lượng dự thầu
	Nhà thầu kê khai tại đây


Ghi chú:  
- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT
- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://imda.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0
- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0
- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu. 
 (6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).
- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .
2. Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết 
	
STT

	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT
	Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT
( số trang…)

	1
	2
	3
	4

	2
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Tên thương mại: ….
Model: ….
Hãng - nước chủ sở hữu: …..
Hãng – nước sản xuất: ….
	[bookmark: _GoBack]Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham chiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). 

	3
	1. Yêu cầu chung 
…..
2. Yêu cầu cấu hình
…..
3. Yêu cầu kỹ thuật
…..
	1. Đáp ứng yêu cầu chung
…..
2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình
….
3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
……

	

	….
	
	
	



……., ngày   tháng   năm 2026    
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
***Ghi chú: (Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21B này nộp cùng E-HSDT, mỗi mặt hàng là 1 file đính kèm, các tài liệu chứng minh đính riêng lẻ từng file không ghép vào cùng 1 file chung)


Mẫu số 21C (File Scan đính kèm)
BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ………………………………………………………......................
Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………
Nhà thầu tham dự Gói thầu số 9: Thiết bị chuyên khoa. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
[bookmark: _Hlk227830398]I. Về E-HSDT: 
Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.
Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Thông tin ghi trong file đính kèm E-HSDT của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong các biểu mẫu webform của nhà thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.
Nhà thầu cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.
Nhà thầu cam kết bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL.
Nhà thầu cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.
Nhà thầu cam kết không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhà thầu cam kết không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.
II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:
Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).
III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:
Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây: 
- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
IV. Về cung ứng hàng hoá: 
1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét. 
2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.
3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa qua sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.
5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 150 ngày.
6. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng hóa sản xuất trong nước, Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of lading), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá; giấy chứng nhận giám định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa; giấy chứng nhận kiểm định chất lượng máy (Đối với các thiết bị nằm trong danh mục quy định phải kiểm định chất lượng máy trước khi đưa vào sử dụng) và các giấy tờ khác theo quy định. Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực của các tài liệu đã cung cấp; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót, gian lận hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật.
7. Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất và theo quy định tại Phụ lục 1 – Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị chi tiết phát hành kèm theo E-HSMT này. Cam kết bảo trì: Bảo trì ≤ 6 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành hoặc theo quy định của nhà sản xuất. Cam kết thời gian có mặt để kiểm tra và sửa chữa đột xuất do máy móc hư hỏng trong thời gian bảo hành, nhà thầu có mặt trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng. Cam kết cung cấp các phụ tùng và linh kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế) theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.
8. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
9. Nhà thầu cam kết khi giao hàng hóa sẽ cung cấp các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định, Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả. Thực hiện kiểm định an toàn bức xạ đối với các thiết bị phát tia X (nếu có) theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo quy trình, quy định của pháp luật.
10. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng. 
11. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.
12. Cam kết hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.
13. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có tác động đến môi trường hoặc có tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. Thực hiện có đầy đủ Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường khi thực hiện. 
14. Nhà thầu cam kết giá chào dự thầu của sản phẩm trong gói thầu phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm dự thầu, bảo đảm tính cạnh tranh, hợp lý, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý giá. Trường hợp có chênh lệch so với các gói thầu/dự toán tương tự, nhà thầu phải giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung cam kết và hồ sơ giá dự thầu.
Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]




