## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An

- Dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế năm 2026 tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An.

- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế năm 2026 tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Có nhiều phần/lô: Có

- Tùy chọn mua thêm: Không

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01B Chương V.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ tất cả các loại thiết bị theo quy định của E-HSMT và ghi rõ nhãn hiệu (đối với các sản phẩm có mã code yêu cầu ghi rõ mã code của từng loại hàng hóa), nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Nhãn hiệu, nơi sản xuất hoặc xuất xứ thiết bị ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn.

- Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu phải cung cấp đường link để Chủ đầu tư tra cứu, đối chiếu catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;

- Đối với các phần gồm nhiều mặt hàng: nhà thầu phải dự thầu đầy đủ tất cả các mặt hàng trong phần của E-HSMT. Nếu có bất kỳ mặt hàng nào trong phần gồm nhiều mặt hàng bị đánh giá không đạt thì phần đó không được đánh giá là đạt.

- Theo khoản 4, điều 1 thông tư 24/2025/TT-BYT, để có căn cứ xác định việc thanh toán thiết bị y tế, yêu cầu nhà thầu chào đơn giá cho từng bộ phận cấu thành bộ khớp (trong đó tổng đơn giá của từng thành phần cấu thành bộ phải bằng đơn giá chào thầu của bộ) theo mẫu số 18 trong E-HSMT gồm: Tên bộ phận cấu thành- điền vào cột (6); quy cách – điền vào cột  (7); Chủngloại(model)/Mã sản phẩm – điền vào cột (8), nước sản xuất - điền vào cột (10), hãng sản xuất - điền vào cột (11), đơn giá- điền vào cột (12)

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

Yêu cầu kỹ thuật cụ thể quy định tại Phụ lục: Danh mục hàng hóa kèm theo E-HSMT.

1.2.3. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. Folder 1. Tính hợp lệ:

- File Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

2. Folder 2. Năng lực – kinh nghiệm:

- File 1: Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của nhà thầu

- File 2: Chứng nhận đủ điều kiện mua bán TTBYT theo quy định hiện hành.

- File 3.1. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- File 3.2. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- File 3.3. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- File 4. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- File 5. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/thanh lý/hóa đơn GTGT...) (Nếu có nhiều hợp đồng để chứng minh năng lực – kinh nghiệm của nhà thầu thì đặt tên File 5.1. Hợp đồng số 1; File 5.2 Hợp đồng số 2…)

- File 6: Cam kết của nhà thầu (theo mẫu NT – 01)

... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. Folder 3. Kỹ thuật:

- Đính danh mục hàng hóa dự thầu theo mẫu:

- Tài liệu chứng minh về kỹ thuật của hàng hóa được lưu trong các folder, mỗi folder sẽ bao gồm 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự

Folder 3.1. STT ___ (STT mặt hàng trong danh mục hàng hóa dự thầu của nhà thầu ví dụ: STT 1, 2, 3):

+ File 1. Bản kết quả phân loại TTBYT

+ File 2. Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan, v.v...)

+ File 3. Tài liệu kỹ thuật (bao gồm: bản gốc và bản dịch catalog, datasheet, brochure... do nhà sản xuất phát hành).

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

(tương tự Folder 3.2, Folder 3.3... cho các hàng hóa có STT tiếp theo)

Ví dụ:

Cách đặt tên Folder kỹ thuật:

Cách sắp sắp xếp tài liệu trong folder kỹ thuật:

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo Mẫu số 16 Chương IV và cung cấp file mềm excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu, hợp lệ.

-  Nhà thầu nộp file mềm Bảng biểu giá chào thầu có đơn giá, thành tiền theo Mẫu số 18 Chương IV.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu sẽ không được nghiệm thu.

### Mẫu số 16

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên Nhà thầu: .............................................................

(File mềm đính kèm E-HSDT)

Tên nhà thầu:

Địa chỉ: …………………………. Email: ………………………… Số điện thoại người phụ trách thầu:

| SStt | Thông tin theo E-HSMT |  | Thông tin sản phẩm dự thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên hàng hóa | Mô tả hàng hóa | Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu | Chủng loại/ Mã hàng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Phân loại TTBYT | Số/ ngày giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021(nếu có) | Tên vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 (nếu có) | Quy cách đóng gói | Trang tham chiếu trong HSDT | Giá trị bảo đảm dự thầu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 16 này nộp cùng E-HSDT

Ghi chú:

- Các cột (1), (2), (3),: Nhà thầu nhập các nội dung này theo E- HSMT

- Các cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.

- Cột (16): Nhà thầu phải nêu rõ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa được tham chiếu tại số trang cụ thể trong HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn mã hàng hóa đã kê khai tại trang tham chiếu này). Trong trường hợp trang tham chiếu không có nội dung kỹ thuật theo yêu cầu thì sẽ bị coi là không đáp ứng.

- Các mục (17) Nhà thầu nhập giá trị tương ứng theo Phụ lục của HSMT cho các phần  mà nhà thầu tham dự.

* Nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

### Mẫu số 17

### BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………………………… của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình Nghệ An. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Thông tin ghi trong file mềm gửi cho chủ đầu tư đúng như file trong E-HSDT đã nộp.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue cung cấp trong E-HSDT là do nhà sản xuất công bố. Trong trường hợp, Chủ đầu tư phát hiện có sự sai khác giữa bản nhà thầu nộp trong E-HSDT và bản do nhà sản xuất công bố thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giải trình cho sự sai khác này, đồng thời Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu mang hàng hóa đến để kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu với nội dung đã nộp trong E-HSDT.

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, Giá kê khai, …) thì phải thông báo cho chủ đầu tư bằng văn bản để chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại điều 22, Nghị định 98/2021/NĐ-CP, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).

- Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Hàng hoá được giao tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh Hình Nghệ An. Thời gian giao hàng sớm nhất 02 ngày và muộn nhất là 7 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng.

- Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho chủ đầu tư phải hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Trường hợp hàng hoá giao chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký tại Phụ lục đính kèm) và phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư

- Nhà thầu cam kết hàng hóa dự thầu phải được cung cấp mã hàng hóa theo Quyết định 5086/QĐ-BYT đúng nguyên tắc của Bộ y tế ban hành trước khi ký hợp đồng. Tên hàng hóa dự thầu; Tên nhà sản xuất và tên quốc gia/vùng lãnh thổ nơi mặt hàng VTYT được sản xuất phải đúng với thông tin có trong Giấy chứng nhận lưu hành - CFS (hoặc tờ khai nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu, Giấy phép lưu hành) và các tài liệu kỹ thuật liên quan do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)… đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng.

- Nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng có hạn dùng không được ít hơn 1/2 hạn dùng ghi trên nhãn.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu số 18

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Email:

Số điện thoại người phụ trách thầu:

| S T T | Mã số mời thầu | Tên hàng hóa | ĐVT | SL | Tên thương mại | Quy cách | Chủng loại (model)/ Mã sản phẩm | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Nước SX | Hãng SX | Đơn giá dự thầu (VND) | Thành tiền (VND) | Mã kê khai giá | Giá kê khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng tiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 18 này nộp cùng E-HSDT

- Các cột (1) (2), (3), (4), (5): Nhà thầu nhập các nội dung này theo HSMT

- Các cột (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13, (14), (15): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu

- Danh mục hàng hóa tại mẫu này phải trùng khớp với Danh mục hàng hóa dự thầu tại mẫu số 16 (Những mặt hàng có các thông tin sai lệch so với thông tin trong Danh mục hàng hóa dự thầu trong mẫu số 16 sẽ bị loại).

* Nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định- Các cột (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13. (14). (15): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu

- Danh mục hàng hóa tại mẫu này phải trùng khớp với Danh mục hàng hóa dự thầu tại mẫu số 16 (Những mặt hàng có các thông tin sai lệch so với thông tin trong Danh mục hàng hóa dự thầu trong mẫu số 16 sẽ bị loại).

* Nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định

Phụ lục yêu cầu kỹ thuật hàng hóa Gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế năm 2026 tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Giá phần (lô) (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600180256 | K056 | Bộ khớp gối toàn phần bảo tồn xương | - Lồi cầu: chất liệu Cobalt Chrome. Độ di chuyển lồi cầu từ -45 độ đến 100 độ. Tối thiểu có 8 cỡ trái, phải. Chiều dài ≥ 59mm và ≤80mm, tối thiểu có 8 cỡ chiều dài, chiều rộng ≥51mm và ≤76mm, tối thiểu có 8 cỡ chiều dài, 8 cỡ chiều rộng. Dày 9mm±0,5mm. - Mâm chày: Chất liệu Titanium Alloy, tối thiểu có 8 cỡ, có khóa trong khớp cố định. Chiều dài mâm chày ≥54mm và ≤86mm. Chiều rộng mâm chày ≥40mm và ≤ 64mm, tối thiểu có 8 cỡ chiều dài, 8 cỡ chiều rộng. - Lót đệm mâm chày: chất liệu Polyethylene cao phân tử. tối thiểu có 8 cỡ, độ dày ≥10mm và≤ 17mm. Có tối thiểu 2 chiều cao môi sau: 11mm, 12mm. - Xi măng gồm một ống chất lỏng monomer ≥14g (thành phần Methylmethacrylate; N-Butyl methacrylate; N,N Dimethyl-p- toluidine và Hydroquinone) và một gói bột polymer ≥40g (thành phần Polymethylmethacrylate; Benzoyl Peroxide và Barium sulphate). | Bộ | 45 | 2.324.250.000 |
| 2 | PP2600180257 | K057 | Bộ khớp háng bán phần không xi | - Ổ cối: Cấu tạo bởi 2 lớp: lớp ngoài làm bằng thép không gỉ, lớp bên trong Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), gồm các cỡ: ≥38 và ≤57mm. - Chỏm khớp: chất liệu Cobalt-chromium-molybdenum, tối thiểu có 2 cỡ: 22mm, 28mm. - Chuôi chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V), thân phủ xốp bằng Titanium plasma. Cổ côn 12/14. Góc cổ nghiêng 130±5 độ, tối thiểu có 13 kích thước, chiều dài cả chuôi ≥128mm và ≤ 163mm, có tối thiểu 13 cỡ chiều dài, chiều dài đoạn phủ xốp ≥54mm,và ≤76mm. Loại cổ dài ≥35mm và ≤17mm, chiều dài cổ chuôi ≥35mm và ≤45mm. | Bộ | 8 | 350.640.000 |
| 3 | PP2600180258 | K033 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng | - Lồi cầu đùi: bằng Cobalt Chrome, độ dày cạnh ≥9mm, mặt trước nghiêng 5 độ, độ gập gối tối đa ≥155 độ, xoay trong/ngoài ≥12 độ, có rãnh bánh chè. Độ rộng trong ngoài từ 56mm đến 76 mm và độ rộng trước sau từ 52mm đến 72mm. - Lớp lót mâm chày bằng Polyethylene và vitamin E. Lớp lót có độ dốc sau 5º±0,5° và cạnh trước cao ≥12mm. - Mâm chày bằng hợp kim Titanium Alloy, Tối thiểu có 7 cỡ từ 0 đến 7, độ rộng trong ngoài: ≥60mm và ≤84mm và độ rộng trước sau: ≥39mm và ≤60mm. - Bánh chè bằng Polyethylene. Các đường kính từ 26mm đến 44mm, tối thiểu có 6 cỡ đường kính, độ dày từ 7mm đến 10.5mm. - Xi măng xương : Thành phần bột xi măng Polymethyl Methacrylate(87,6% w/w). Barium Sulphate(10% w/w). Benzoyl Peroxide(2.4% w/w). Dung môi Methyl Methacrylate( 98.8% w/w).N,N dimethyl p-toluidine (1.2% w/w) | Bộ | 45 | 2.610.000.000 |
| 4 | PP2600180259 | K034 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ Plasma | - Vỏ đầu chỏm: mặt ngoài bằng Cobalt Chrome. Lớp lót bằng chất liệu Polyethylene, có vòng khóa trong. Đường kính ngoài từ 38 đến 56mm, đường kính trong ≥ 22mm và ≤28mm. - Chỏm xương đùi bằng chất liệu Cobalt Chrome. Kích thước ≥ 22mm và ≤28mm. - Chuôi xương đùi dạng nêm 2 chiều có rãnh, chất liệu Titanium phun Titanium Plasma. Góc cổ thân 130º±5º, cổ côn 12/14. Gồm các cỡd ài từ 114mm đến 161mm, độ rộng bề ngang: ≥ 22mm và ≤45mm | Bộ | 21 | 835.590.000 |
| 5 | PP2600180260 | K012 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Ổ cối: làm bằng hợp kim Cobalt-Chrome-Molybdenum (CoCrMo), lót chỏm và vòng chặn bằng vật liệu UHMWPE, đường kính ngoài từ 38mm đến 60mm.. Chỏm khớp: làm bằng hợp kim cobalt-chrome-Molybdenum (CoCrMo), đường kính 22 và 28mm. Chỏm có 5 cỡ, Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim titan (Ti6Al4V), góc cổ chuôi 130 ± 5độ, đầu trên thân chuôi phủ Titan Plasma và phủ Hydroxyapatite(HA) toàn bộ thân. Chuôi có rãnh và gân dọc. Chuôi có từ 12 đến 14cỡ, chiều dài từ 100 đến 128mm, mỗi cỡ tăng từ 2mm đến 4mm. | Bộ | 5 | 248.500.000 |
| 6 | PP2600180261 | K020 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng | * Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy phủ Titanium Plasma 1/3 phía đầu gần, có dạng hình nêm cả hai chiều. - Kích cỡ chuôi: từ 1 đến 10, tối thiểu 10 cỡ - Chiều dài chuôi: Từ 130mm đến 190mm, tối thiểu có 10 cỡ chiều dài * Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : thép không gỉ có hàm lượng nitrogen cao - Đường kính: 28 mm. - Tối thiểu có 07 cỡ. * Đầu chỏm lưỡng cực: - Vật liệu: thép không gỉ có hàm lượng nitrogen cao/PE. - Kích cỡ : ≥41mm và ≤ 60 mm. - Đầu chỏm có tự định vị tâm xoay | Bộ | 10 | 425.000.000 |
| 7 | PP2600180262 | K024 | Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối, cổ rời | *Ổ cối: Vật liệu : Titanium alloy, phủ Titanium Plasma. Có thể lắp được với cả 2 loại lớp đệm chất liệu Polyethylen và Ceramic. -Có khóa chống xoay lớp đệm tại đáy ổ cối, có nút bịt đáy và lỗ vít ổ cối - Kích cỡ : Từ 40mm đến 74 mm. * Lớp đệm: - Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE), có gờ chống trượt 20± 0,5 độ - Đường kính trong : 22, 28,32 mm. - Tối thiểu có 7 cỡ. * Chỏm xương đùi - Chất liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). - Đường kính đầu: 22; 28; 32 mm. - Tối thiểu có 07 cỡ * Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V, đường kính 6.5mm; dài từ 15mm đến 80mm; * Cổ khớp chất liệu : Titanium alloy, phủ Titanium Plasma. - Kích cỡ: Từ 1 đến 6, tối thiểu có 6 cỡ. - Chiều dài cổ: Từ 50 đến 80mm, tối thiểu có 6 cỡ. - Góc cổ: 130 ±5 độ, cổ côn 12/14 mm * Cuống khớp chất liệu : Titanium. - Gồm 2 loại thẳng, cong - Chiều rộng chuôi: Từ 12mm đến 20mm, tối thiểu có 5 cỡ chiều rộng. - Chiều dài chuôi: Từ 120 đến 320 mm, tối thiểu có 5 cỡ chiều dài. * Vít chốt: Vật liệu Titanium. đường kính 4.8mm dài ≥25mm và ≤100mm | Bộ | 5 | 420.000.000 |
| 8 | PP2600180263 | K039 | Miếng ghép bù xương mâm chày | Vật liệu bằng Titanium Alloy (Ti-6Al-4V), độ dày ≥5mm,và ≤15mm, tối thiểu có 3 cỡ độ dày | Bộ | 5 | 58.000.000 |
| 9 | PP2600180264 | K041 | Chuôi nối dài xương chày | Vật liệu: Titanium Alloy(Ti-6Al-4V). Đối với chuôi dạng thẳng: Chuôi có độ dài ≥30mm và ≤200mm, tối thiểu có 5 cỡ độ dài . Đối với chuôi dạng cong: Chuôi tối thiểu có 02 độ dài: 150mm, 200mm | Bộ | 5 | 64.800.000 |
| 10 | PP2600180265 | NS003.6 | Vít chỉ khâu sụn chêm | Gồm hai neo 5mm chất liệu sinh học (PEEK OPTIMA) và nút chỉ không tiêu 2-0 chất liệu Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE). Mũi kim 17G | Cái | 50 | 330.000.000 |
| 11 | PP2600180266 | NS004.8 | Vít chỉ neo đôi, tự tiêu dùng trong nội soi khớp vai | • Chất liệu poly l-lactide acid (PLLA) phủ Hydroxyapatite (HA) • Đường kính 4.5mm (kèm hai sợi chỉ số 2); đường kính 5.5mm và 6.5mm (Kèm hai hoặc ba sợi chỉ số 2) • Đường kính vít 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm tương ứng chiều dài 18.7mm,19.2mm, 19.2mm | Cái | 50 | 279.500.000 |
| 12 | PP2600180267 | NS004.9 | Vít chôn chỉ đường kính các cỡ | Chất liệu: Polymer hiệu suất cao (PEEK - OPTIMA), kích thước : 4.5mm và 5.5mm tương ứng đường kính 5.8mm và 6.7mm. | Cái | 50 | 534.500.000 |
| 13 | PP2600180268 | BS056.6 | Vít neo hàng trong chóp xoay kèm ba chỉ | Vít neo buộc chỉ, khâu hàng trong chóp xoay. Chất liệu PEEK. VÍt có dạng ren đôi, rỗng nòng Tối thiểu có các đường kính 4.5mm, 5.5mm. Chiều dài 17±0,5mm Kèm ba sợi chỉ số 2 Lực kéo bật ≥ 334.8 N đến ≤ 357.5 N | Cái | 80 | 920.000.000 |
| 14 | PP2600180269 | BS056.7 | Vít neo chôn chỉ bước ren đôi | Vít neo chôn chỉ dạng vặn, khâu hàng ngoài chóp xoay. Chất liệu: PEEK Có dạng bước ren đôi, rỗng nòng và có lỗ thông. Đường kính vít tối thiểu có các cỡ: 4.75mm và 5.5mm. Dài 19mm. Lỗ xỏ chỉ đường kính 4.0mm. Lực kéo bật ≥ 503.4 N | Cái | 80 | 920.000.000 |
| 15 | PP2600180270 | NS002.5 | Vít chỉ neo vật liệu sinh học khâu chóp xoay | Vít neo chất liệu tự tiêu tương thích sinh học (BioComposite) bước ren đôi, dài 14.7mm, đường kính ngoài 5.5mm± 0,05mm, đường kính trong 3.6mm± 0,05mm. Chỉ siêu bền số 2 chất liệu Polyethylen cao phân tử (UHMWPE). | Cái | 40 | 439.200.000 |
| 16 | PP2600180271 | BS016 | Bộ nẹp vít cột sống lưng |  |  |  | 1.274.000.000 |
| 16.1 |  | BS016.1 | Vít đa trục lưng | - Chất liệu titanium alloy - Đường kính tối thiểu có các cỡ: 4.0/ 4.5/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 6.5/ 7.5mm - Chiều dài các cỡ: từ 30-95mm - Vít tự taro, Biên độ hoạt động mỗi bên ≥ 30 độ (góc mở giữa thân vít và mũ vít tổng cộng ≥ 60 độ). Phần thân vít có bước ren đôi. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 250 | 1.045.625.000 |
| 16.2 |  | BS016.2 | Nẹp dọc lưng | Chất liệu titanium, loại thẳng - Đừờng kính 5.5mm - Chiều dài các cỡ: ≥ 500mm. | Cái | 25 | 49.500.000 |
| 16.3 |  | BS016.3 | Ốc khoá lưng | - Chất liệu titanium - Đường kính trong ≥ 8.0mm, đường kính ngoài ≥10mm - Chiều cao ≥ 4.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 250 | 178.875.000 |
| 17 | PP2600180272 | BS017 | Miếng ghép đĩa đệm lưng | - Chất liệu: Polyetheretherketones (PEEK) - Chiều dài: tối thiều có các cỡ: 22mm, 26mm, - Chiều cao tói thiểu có các cỡ: 7/8/9/10/11/12/13 mm. - Độ ưỡn ≥ 7 độ - Có ≥ hai điểm đánh dấu, bề mặt răng cưa. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 | Cái | 25 | 213.750.000 |
| 18 | PP2600180273 | BS004 | Bộ nẹp vít dùng trong mổ trong mổ mở cột sống thắt lưng |  |  |  | 736.000.000 |
| 18.1 |  | BS004.1 | Vít đa trục mũ vít bước ren vuông | Chất liệu vít bằng hợp kim titanium - Đường kính vít các cỡ: Đường kính trong đầu gần của vít: tối thiểu có các cỡ 4.5; 5.5; 6.5; 7.5; 8.5; 10.0mm; đường kính trong đầu xa của vít: tối thiểu có các cỡ 2.1; 2.7; 3.2; 3.7; 5.2; 6.4mm - Chiều dài: từ 25mm đến 60mm (mỗi size tăng 5mm). - Mũ vít quay được quanh trục vít - Mũ vít mỏng, thấp, bước ren vuông, đường ren mở góc 12 độ và cách nhau 0.51± 0.05mm. Trên thân vít có 2 vùng bước ren: vùng xương xốp có khoảng cách bước ren là 2.5mm và vùng xương cứng có khoảng cách bước ren là 1.5mm, góc giữa hai vòng ren là 62 độ. - Tiêu chuẩn chất lượng: EC, ISO 13485 | Cái | 110 | 605.000.000 |
| 18.2 |  | BS004.2 | Ốc khóa trong bước ren vuông | Đường kính các cỡ: Ốc khóa trong có bước ren vuông, đường ren mở góc 12 độ, chiều rộng ren là 0.48±0.05 mm, đường kính ngoài là 9.9mm, đường kính trong là 8.6mm - Chất liệu: bằng hợp kim titanium. - Tiêu chuẩn chất lượng: EC, ISO 13485 | Cái | 110 | 110.000.000 |
| 18.3 |  | BS004.4 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực đường kính 6.0mm, dài 100mm-180mm | Chất liệu:bằng hợp kim titanium. - Chiều dài: ≥ 200mm - Đường kính nẹp: 6.0mm - Dạng thẳng phần đầu xoay nẹp có hình lục lăng dài 5mm, có vạch đánh dấu dọc theo thân nẹp. - Tiêu chuẩn chất lượng: EC, ISO 13485 | Cái | 10 | 21.000.000 |
| 19 | PP2600180274 | BS005.5 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng ngực dạng thẳng có đầu nhọn và phẳng | Chất liệu: Polyetheretherketones (PEEK). - Miếng ghép đĩa đệm dạng thẳng, phần đầu miếng ghép thon nhọn và phẳng, có các răng bám dạng nghiêng. - Có tối thiểu 3 điểm đánh dấu chất liệu Tantalum không thấu xa. - Chiều dài từ ≤ 24 đến ≥ 29mm, gồm tối thiểu 2 loại. Rộng 10mm. Thể tích khoang ghép xương <= 0.5ml đến >=1.4ml Chiều cao từ ≤ 7 - ≥ 14mm, bước tăng ≤ 1mm. Thiết kế nghiêng góc 5 độ và 12 độ. - Diện tích tiếp xúc xương ≥141 mm² đến ≤182 mm² - Tiêu chuẩn chất lượng CE và tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 15 | 194.880.000 |
| 20 | PP2600180275 | BS010 | Bộ nẹp vít dùng trong phẫu thuật cột sống lưng ngực |  |  |  | 747.000.000 |
| 20.1 |  | BS010.1 | Vít đa trục ren đôi các cỡ | - Vật liệu bằng hợp kim titanium - Chiều cao đầu vít 15±0,5 mm, đường kính 14±0,5 mm, chiều dài đoạn tiếp xúc với thanh dọc 10 ±0,5 mm. - Công nghệ ren đôi (Dual Lead). - Vít tự taro đầu vít có rãnh cắt. Góc xoay 60 ±0,05 độ '- Đường kính vít từ 4.5mm đến 7.5mm, Chiều dài các loại vít từ 20mm đến 95mm - Tiêu chuẩn ISO13485 và CE - Xuất xứ: sản xuất tại các nước thuộc nhóm G7 | Cái | 120 | 600.000.000 |
| 20.2 |  | BS010.2 | Vít khóa trong cho vít đa trục ren đôi | Chất liệu Titanium. Bước ren liên tục, cấu tạo ren chặn hình thang với khoảng 04 đường ren, lắp được với thanh dọc đường kính 5.5 và 6.0mm. - Tiêu chuẩn ISO13485 và CE - Xuất xứ: sản xuất tại các nước thuộc nhóm G7 | Cái | 120 | 126.000.000 |
| 20.3 |  | BS010.3 | Nẹp dọc thẳng hợp kim các loại các cỡ | Chất liệu hợp kim Titanium - Đường kính thanh dọc: 6.0mm - Chiều dài: ≥40mm đến ≤200mm, tối thiểu có 14 cỡ - Tiêu chuẩn ISO13485 và CE - Xuất xứ: sản xuất tại các nước thuộc nhóm G7 | Cái | 12 | 21.000.000 |
| 21 | PP2600180276 | K019 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay có xi măng loại chuôi dài | * Cuống khớp: Vật liệu : thép không gỉ có hàm lượng nitrogen cao - Góc cổ chuôi: 130 ±5 độ. - Kích cỡ chuôi: từ 0 đến 10, tối thiểu 11 cỡ - Chiều dài chuôi: ≥ 150 và ≤235mm, tối thiểu có 09 cỡ chiều dài * Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : thép không gỉ có hàm lượng nitrogen cao - Đường kính: 28 mm. - Tối thiểu có 07 cỡ. * Đầu chỏm Bipolar: - Vật liệu: thép không gỉ có hàm lượng nitrogen cao . - Kích cỡ : ≥41mm và ≤ 60 mm. - Đầu chỏm có tự định vị tâm xoay * Thành phần xi măng: Xi măng dạng bột khô (Radiopaque Polymer Powder) 40g và xi mwang dạng lỏng (Monomer Liquid) 20ml * Bơm xi măng: Là hệ thống trộn chân không dùng một lần. | Bộ | 15 | 660.000.000 |
| 22 | PP2600180277 | BS011 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng | Vật liệu: Polyether-ether-ketone (PEEK) Cấu tạo có 2 điểm cản quang và khoang ghép xương. Nghiêng góc 4 ± 0,05 độ Tiết diện tiếp xúc khoảng 11x25 ±0,5mm. Góc ưỡn tối thiểu có 03 loại, gồm 0 độ, 4 độ và 8 độ. Chiều cao từ 9mm đến 13mm. | Cái | 20 | 149.000.000 |
| 23 | PP2600180278 | KHX085.2 | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm | - Vít tự taro, đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm±0.05mm; - Chất liệu thép không gỉ - Gồm 27 cỡ, chiều dài từ 14mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC | Cái | 117 | 46.800.000 |
| 24 | PP2600180279 | KHX100 | Vít xương xốp đường kính 6.5mm ren 16mm | - Đường kính ren 6.5mm; ren dài 16mm; đường kính mũ vít 7.9mm± 0,05mm; mũi tô vít 3.5mm± 0,05mm -Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài từ 50-105mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC. | Cái | 70 | 7.630.000 |
| 25 | PP2600180280 | KHX047.1 | Đinh xương cánh tay | Đinh xương cánh tay rỗng, chất liệu hợp kim Titanium Ti6Al4V ELI.Thiết kế thẳng với điểm vào trung tâm. Đường kính 7.0mm/8.0mm/9.0mm, có chiều dài từ 160 mm đến 300mm, bước tăng 20mm; tiêu chuẩn ISO 13485/CE | Cái | 5 | 45.000.000 |
| 26 | PP2600180281 | KHX047.2 | Vít khóa đinh xương cánh tay đường kính 3.5mm | đường kính 3.5mm, Chất liệu hợp kim Titanium Ti6Al4V, có chiều dài từ 18mm đến 60mm, bước tăng 2mm; tiêu chuẩn ISO 13485/CE | Cái | 7 | 4.760.000 |
| 27 | PP2600180282 | KHX047.3 | Vít khóa đinh xương cánh tay đường kính 4.0mm | đường kính 4.0mm, Chất liệu hợp kim Titanium, có chiều dài từ 18mm đến 60mm, bước tăng 2mm; tiêu chuẩn ISO 13485/CE | Cái | 5 | 3.400.000 |
| 28 | PP2600180283 | KHX050.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới sau/ngoài xương cánh tay | Cấu tạo bằng titanium tinh khiết. Lỗ vít khóa đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. Nẹp có 4 đến 14 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 81mm đến 211mm (bước tăng 13mm), chiều rộng nẹp 11 mm± 0,5mm, khoảng cách giữa các lỗ 13 mm± 0,5mm, độ dày nẹp 3.0 mm± 0,05mm, đầu nẹp sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.7mm. Sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm, vít vỏ đường kính 3.5mm. Tiêu chuẩn CE/ISO 13485 | Cái | 3 | 24.225.000 |
| 29 | PP2600180284 | KHX104 | Vít rỗng nén ép không đầu, đường kính 2.4mm | Chất liệu bằng hợp kim Titanium Ti6Al4V ELI. Đường kính 2.4mm. Loại ren ngắn, chiều dài ren từ 4mm đến 10mm, vít có chiều dài từ 10mm đến 40mm. Loại ren dài, chiều dài ren từ 6mm đến 16mm, vít có chiều dài từ 17mm đến 40mm. Tiêu chuẩn CE/ISO 13485 | Cái | 45 | 133.875.000 |
| 30 | PP2600180285 | KHX079.1 | Nẹp DCP bản nhỏ | Nẹp dày 2.5mm± 0,05mm; rộng 10.0mm± 0,5mm ; khoảng cách lỗ nẹp 12mm± 0,5mm; Số lỗ trên thân: 4 đến 12 lỗ; dài từ 54 đến 150mm. Chất liệu thép không gỉ. - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC | Cái | 20 | 13.000.000 |
| 31 | PP2600180286 | KHX007.1 | Nẹp bản hẹp các cỡ | Bề dày 4.0mm ± 0,05mm, rộng 12mm± 0,5mm, khoảng cách giữa các lỗ bắt vít là 16mm± 0,5mm, chiều dài nẹp từ 103 đến 263mm, chất liệu hợp kim thép các-bon không gỉ y tế 316L. Tiêu chuẩn ISO13485:2016; EC: 93/42/EEC | Cái | 10 | 7.500.000 |
| 32 | PP2600180287 | KHX020.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, thép không gỉ | Nẹp dày 4.0mm± 0,05mm, rộng 13.5mm± 0,5mm; độ rộng đầu nẹp 22.0mm± 0,5mm. Đầu nẹp có 11 lỗ khóa.Thân nẹp có từ 2 đến 20 lỗ tương ứng với độ dài 76.7mm đến 310.7mm. Khoảng cách giữa các lỗ nẹp là 13.0mm± 0,5mm. Sử dụng đồng bộ với vít khóa Ø3.5mm và vít nén cứng không khóa Ø3.5mm. Tiêu chuẩn ISO; CE. Chất liệu: Thép không gỉ y tế | Cái | 10 | 24.580.000 |
| 33 | PP2600180288 | A047 | Chỉ Nylon 3/0 | Chất liệu Polyamid , số 3/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm, làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 15.50N. | Sợi | 2150 | 21.446.250 |
| 34 | PP2600180289 | A107 | Chỉ Polyglactin 910 số 3 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi được làm từ Polyglactin 910 số 3/0 , sợi chỉ dài ≥ 75cm, kim tròn đầu tròn 1/2C, dài ≥26mm. | Sợi | 210 | 3.885.000 |
| 35 | PP2600180290 | A055 | Chỉ Polyglactin 910 số 4 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 phủ poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 4/0, chỉ dài 70 cm, kim tròn cong 1/2 vòng tròn dài 22mm phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 15.43N, lực căng kéo của chỉ 28,74N. | Sợi | 60 | 2.394.000 |
| 36 | PP2600180291 | A056 | Chỉ polyglactin 910 số 5/0 | Kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥70cm, số 5/0. Thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ giảm sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 70 ngày. | Sợi | 90 | 3.969.000 |
| 37 | PP2600180292 | A053 | Chỉ polyglactin 910 số 6/0 | Kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥75cm, số 6/0. Thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ giảm sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 70 ngày. | Sợi | 200 | 14.200.000 |
| 38 | PP2600180293 | A052 | Chỉ Polypropylen số 6/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi. Sợi chỉ số 6-0, dài 75cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 9mm, kim cong 3/8 vòng tròn, loại kim độ đàn hồi cao, sắc bén, được phủ silicon | Sợi | 230 | 24.150.000 |
| 39 | PP2600180294 | A036 | Chỉ Polypropylen số 8/0 | Chỉ Polypropylene số 8/0, dài ≥ 60cm, 2 kim tròn 3/8 dài khoảng 8mm. | Sợi | 72 | 10.735.200 |
| 40 | PP2600180295 | A080 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây có khóa, chất liệu PVC y tế, đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 1.9mm, có khoá chặn dòng. Độ dài của dây nối các cỡ 30/75/140/150 cm. Tiệt trùng. Xuất xử Việt Nam | Cái | 1400 | 5.460.000 |
| 41 | PP2600180296 | A110 | Dây nối máy thở dùng 1 lần loại 2 bẫy nước | Có 4 đoạn dây dài 80cm, 1 đoạn dài 45cm, 2 bẫy nước, cút chữ Y, cút góc có cổng lấy mẫu CO2, cút nối 22-22. | Bộ | 25 | 1.770.000 |
| 42 | PP2600180297 | A026 | Ghim bấm da tiệt trùng | Chất liệu Ghim bấm bằng thép không gỉ. Đường kính ghim: 0,5mm. Kích thước ghim 5,9mm (chiều rộng) × 3,9mm (chiều cao) lực kéo ghim chịu được 4N. Số kim bấm 35 ghim. Đóng gói: 01 cái/túi tiệt trùng | Cái | 500 | 62.500.000 |
| 43 | PP2600180298 | A161 | Giấy ghi điện tim | Loại cuộn tròn, kích thước bản rộng 63mm x 30m | Cuộn | 100 | 1.120.000 |
| 44 | PP2600180299 | A028 | Miếng dán phẫu thuật 40x60 | Miếng dán dùng trong phẫu thuật bằng Polyurethane, vô trùng. Kích cỡ 40cm x 60cm. | Miếng | 1440 | 184.464.000 |
| 45 | PP2600180300 | A071 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Bóng có nối 15mm, đường cản quang màu xanh dọc thân ống. Các cỡ 2.0 - 10.0 | Cái | 900 | 7.947.000 |
| 46 | PP2600180301 | A099 | Túi camera, vô trùng | Ống nilon: 18cm x 230cm; túi nilon 9cm x 14cm. Đóng gói 01 cái/túi | Cái | 600 | 2.160.000 |
| 47 | PP2600180302 | A411 | Lưỡi cưa bột | Lưỡi cưa băng bột (lưỡi cưa máy cắt bột) Lưỡi cưa hình tròn, đường kính 65mm. | Cái | 10 | 10.500.000 |
| 48 | PP2600180303 | A412 | Ống dẫn lưu màng phổi có trocar các cỡ 08FG-36FG | Ống dẫn lưu màng phổi có trocar, cỡ 12 → 32. Chất liệu nhựa PVC, có 2 lỗ dẫn lưu, có trocar, đóng gói tiệt trùng. | Cái | 25 | 3.144.750 |
| 49 | PP2600180304 | A150 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cóng đo mẫu 1 hộp 20 thanh, 1 thanh 29 racks, 1 thanh 4 cuvet làm được 4 xét nghiệm khác nhau. | Thanh | 60 | 31.140.000 |
| 50 | PP2600180305 | B057 | Hóa chất định tính và bán định lượng C-Reactive Protein (CRP) | Thành phần: • CRP Latex Reagent: Các hạt cao su được phủ CRP kháng IgG dê (khoảng 1%), pH 8,2 • CRP Positive Control Serum (Red Cap): Huyết thanh người đã được pha loãng trước ổn định có chứa> 20mg/L CRP. • Huyết thanh kiểm soát âm tính CRP (Nắp xanh lam): Huyết thanh động vật đã được pha loãng trước ổn định. - Độ nhạy chẩn đoán: 95,6 %. - Độ đặc hiệu chẩn đoán: 96,2 %. Hộp 100 test | Test | 13000 | 43.160.000 |
| 51 | PP2600180306 | B032 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để rửa hệ thống | Dạng dung dịch, không màu, mùi đặc trưng Độ ổn định: Sau khi mở nắp đạt ổn định trong 6 ngày đặt trên máy. Hộp (≥16 Lọ x 15 ml) | Hộp | 6 | 14.916.000 |
| 52 | PP2600180307 | B014 | Hóa chất dùng định lượng CRP | Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0,5% w/v; Dải tuyến tính: Ứng dụng bình thường: 0,2–480 mg/L, Ứng dụng độ nhạy cao: 0,08–80 mg/L; Bước sóng: 570 nm;Độ lặp lại: CV ≤ 6%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. 4x30ml+4x30ml | Hộp | 5 | 81.144.000 |
| 53 | PP2600180308 | B017 | Hóa chất dùng định lượng Protein toàn phần | Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18,8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L; Dải tuyến tính: 30–120 g/L (3–12 g/dL); Bước sóng: 540nm; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%. 4x25ml+4x25ml | Hộp | 1 | 2.305.800 |
| 54 | PP2600180309 | B018 | Hóa chất dùng định lượng Triglycerid | Thành phần: PIPES buffer (pH 7,5) 50 mmol/L; Mg2+ 4,6 mmol/L; MADB 0,25 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,5 mmol/L; ATP 1,4 mmol/L; Lipases 1,5 kU/L ( 25 μkat/L); Glycerol kinase 0,5 kU/L ( 8,3 μkat/L); Peroxidase 0,98 kU/L ( 16,3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1,48 kU/L ( 24,6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1,48 kU/L ( 24,6 μkat/L); Dải tuyến tính: 0,1 – 11,3 mmol/L (10 – 1000 mg/dL); Bước sóng: 660 nm; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%. 4x20ml+4x5ml | Hộp | 2 | 6.178.200 |
| 55 | PP2600180310 | B019 | Hóa chất dùng định lượng Ure | Thành phần: Tris buffer 100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra-Sodium diphosphate 10 mmol/L; EDTA 2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 5–300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L), Nước tiểu: 60–4500 mg/dL (10-750 mmol/L); Bước sóng: 340nm; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. 4x53ml+4x53ml | Hộp | 1 | 7.185.528 |
| 56 | PP2600180311 | B001 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật ( như: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH,; Lipase, ....) 1x5ml | lọ | 4 | 2.520.000 |
| 57 | PP2600180312 | B002 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật (như: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH, Lipase...). 1x5ml | lọ | 2 | 1.266.300 |
| 58 | PP2600180313 | BS028 | Gel bôi trơn | Thành Phần chính: Purified water, Glycerine, Propylene glycol, hydroxyl ethyl cellulose, sodium benzoate, Bezoic acid, natri hydroxid | Tuýt | 60 | 3.120.000 |
| 59 | PP2600180314 | B099 | Vật liệu kiểm soát mức 1 nước tiểu | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1 - Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng - Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2- 25 ° C | Lọ | 4 | 1.800.000 |
| 60 | PP2600180315 | B100 | Vật liệu kiểm soát mức 2 nước tiểu | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2 - Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng - Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2- 25 ° C | Lọ | 4 | 1.800.000 |
| 61 | PP2600180316 | B101 | Vật liệu kiểm soát mức 2 điện giải | Hóa chất kiểm chứng dùng cho máy phân tích điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca++, pH); Thành phần: Đệm hữu cơ <0,5%, muối vô cơ <6% | Lọ | 2 | 10.546.200 |
| 62 | PP2600180317 | B102 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Thành phần: Hồng cầu người, Bạch cầu, tiểu cầu của động vật có vú trong chất bảo quản. Đóng gói >= 2ml /lọ. | Lọ | 3 | 6.133.050 |
| 63 | PP2600180318 | B103 | Dung dịch điện cực: pH, Na+, Cl- Electrodes Filling Solution | Dung dịch nạp các điện cực Na, Cl và pH ; Thành phần: Đệm phosphat <0,5%, muối vô cơ <8%. Lọ ≥30ml | Lọ | 1 | 5.236.560 |
| 64 | PP2600180319 | B104 | Dung dịch điện cực: Reference Electrode Filling Solution | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu; Thành phần: Đệm phosphat <0,5%, muối vô cơ <6%. Lọ ≥30ml | Lọ | 1 | 5.191.200 |
| 65 | PP2600180320 | A413 | Vỏ bình oxy y tế 40 L | Bình mới 100%, dung tích 40 lít, Áp suất làm việc 150 atm, áp suất thử 250 atm. Dùng để đựng khí oxy y tế | Bình | 30 | 75.000.000 |
| 66 | PP2600180321 | A414 | Garo hơi | - Cấu hình bao gồm: 01 Ống bơm Garo hơi kèm đồng hồ áp kế, 01 Bao đo bắp tay và 01 bao đo bắp đùi, 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng. + Garo hơi được sử dụng trong thủthuật đoạn chi để hạn chế sự lưu thông của máu trong các chi. + Áp kế bằng kim loại mạ crôm với mặt chia độ bằng nhôm có giá trị lên đến 700 mmHg + Bộ phận bơm tạo áp suất bằng kim loại cứng. + Không khí trong bao đo có thể thoát ra ngoài bằng cách mở van xả khí, không ăn mòn trên áp kế. + Tất cả bao đo được làm bằng chất liệu có thể giặt và tiệt trùng. + Kích thước bao quấn bắp tay người lớn: 57cm (± 1cm) x 9cm (± 1cm) + Kích thước bao quấn bắp đùi người lớn: 96cm (± 1cm) x 13cm (± 1 cm) | Bộ | 3 | 23.976.000 |