Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

Tên dự toán: Mua sắm Vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Tên gói thầu: Gói thầu số 16: Mua sắm Vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm giao hàng: Tại kho khoa Dược - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; Bất kỳ nhãn hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; nhà thầu có thể chào các hàng hóa có yêu cầu, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, kèm theo văn bản giải trình và tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc cao hơn của thông số kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình hoặc không cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

Nhà thầu phải chào toàn bộ các mặt hàng trong một phần thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. Nhà thầu có thể chào 1 phần hoặc toàn bộ các phần của gói thầu.

Nếu một hoặc nhiều mặt hàng trong phần không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì cả phần đó được coi là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản dịch tài liệu của hàng hóa từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với yêu cầu của E-HSMT, được dịch từ văn phòng dịch thuật hoặc tương đương hợp pháp.

Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, catalogue… do nhà sản xuất phát hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan (phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.

Đối với các giấy tờ do cơ quan quản lý nước ngoài cấp trực tiếp (Giấy chứng nhận lưu hành tự do – CFS/CFG, …), nhà thầu phải nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (kèm theo tài liệu chứng minh việc được miễn).

Đối với các tài liệu có chữ ký và/hoặc con dấu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử dụng để chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa, các tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định nêu trên, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (kèm theo tài liệu chứng minh việc được miễn); trường hợp không thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tài liệu cung cấp và có trách nhiệm cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) chính thức của nhà sản xuất để Chủ đầu tư thực hiện việc xác minh khi cần thiết.

Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu cung cấp đường link để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia tra cứu, đối chiếu catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Các Tài liệu cung cấp phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Trong trường hợp có sự sai khác giữa các tài liệu nhà thầu cung cấp và các tài liệu của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu, nhà thầu phải cung cấp thông tin liên lạc cụ thể của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu để Chủ đầu tư xác minh.

2.1 Yêu cầu chi tiết

- Hàng hóa dự thầu được phân loại là thiết bị y tế phải có số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo các quy định về quản lý thiết bị y tế tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp bảng phân loại, số công bố tiêu chuẩn áp dụng (còn hiệu lực) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (imda.moh.gov.vn).

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp bảng phân loại, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (còn hiệu lực).

- Thông số kỹ thuật:

| Stt | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Vật tư tiêu hao cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon-Kohden, model BSM-3562 |  |  |  |  |
| 1.1 | Cảm biến SpO2 cho người lớn tương thích cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden (dùng nhiều lần), loại kẹp | Cảm biến SpO2 (dùng nhiều lần) cho người lớn, loại kẹp. Dây dài ≥ 1.6m. Độ chính xác: Từ 80% đến 100% là ±2%; từ 70% đến <80% là ±3%; dưới 70% không được chỉ định. Chuẩn kháng nước: Phần cảm biến tuân thủ IPX5. Tương thích cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model BSM-3562. |  | Cái | 10 |
| 1.2 | Cảm biến SpO2 cho trẻ em tương thích cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden (dùng nhiều lần), loại quấn | Cảm biến SpO2 (dùng nhiều lần) cho trẻ em, loại quấn. Dây dài ≥ 1.6m. Độ chính xác: Từ 80% đến 100% là ±2%; từ 70% đến <80% là ±3%; dưới 70% không được chỉ định. Chuẩn kháng nước: Phần cảm biến tuân thủ IPX5. Tương thích cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model BSM-3562. |  | Cái | 10 |
| 1.3 | Bao đo huyết áp cho người lớn tương thích cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden (dùng nhiều lần), các cỡ | Bao đo huyết áp (dùng nhiều lần) cho người lớn. Kích thước: Chiều rộng 10cm - 16cm, dài 18cm - 45cm. Tương thích cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model BSM-3562. |  | Cái | 11 |
| 1.4 | Bao đo huyết áp cho trẻ sơ sinh tương thích cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden (dùng nhiều lần) | Bao đo huyết áp (dùng nhiều lần) cho trẻ sơ sinh. Kích thước: Chiều rộng 5cm ± 1cm, dài 8cm đến 13cm. Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden. Model BSM-3562. |  | Cái | 7 |
|  | 2. Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy thở CPAP |  |  |  |  |
| 2.1 | Ống mũi máy CPAP các cỡ | Ống mũi máy CPAP các cỡ: Chiều dài 207mm đến 257mm. Sử dụng cho bệnh nhân nhi. Lưu lượng tối đa: ≥ 15L/phút. Sức cản lưu lượng trung bình: 0.5 cmH2O tại 8 L/phút. Tương thích bộ dây thở CPAP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Cái | 20 |
| 2.2 | Bộ dây thở và bình tạo Bubble CPAP | Mỗi bộ bao gồm: Buồng làm ẩm, ống phân phối áp lực, bộ tạo bubble CPAP, dây thở bubble CPAP. Dải CPAP: 3-10cmH2O. Lưu lượng khí vào: 4-15 L/phút. Giới hạn áp lực tối đa: 17 cm H2O tại 8 L/phút. Độ dãn nở dây thở: 0.8 ± 0.16 mL/cmH2O tại 60 cmH2O. Tương thích hệ thống máy thở CPAP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Bộ | 10 |
| 2.3 | Mặt nạ thở CPAP các cỡ | Mặt nạ thở CPAP các cỡ: S, M, L, XL. Sức cản lưu lượng trung bình: < 0.1 cm H2O tại 8 L/phút. Làm bằng vật liệu: Silicone hoặc tương đương. Tương thích hệ thống máy thở CPAP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Cái | 30 |
|  | 3. Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy thở AIRVO 2 |  |  |  |  |
| 3.1 | Ống thở lưu lượng cao qua mũi dùng với máy AIRVO 2 | Sử dụng được cho máy AIRVO 2. Phạm vi lưu lượng: 10-60 L/phút. Ống dây thiết kế hạn chế đọng nước, tích hợp đai đeo qua đầu để cố định, có thể điều chỉnh độ dài. Sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Cái | 10 |
| 3.2 | Gọng mũi lưu lượng cao cho trẻ em, trẻ sơ sinh dùng với máy AIRVO 2 | Thiết kế gọng theo cấu trúc giải phẫu. Ống dây làm từ vật liệu ABS hoặc tương đương. Dải lưu lượng theo các cỡ (khi sử dụng trên máy AIRVO 2): Cỡ L: 2-20L/phút. Cỡ XL: 2-25L/phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Cái | 10 |
|  | 4. Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy thở Newport E360 |  |  |  |  |
| 4.1 | Bộ dây máy thở các cỡ dùng nhiều lần | Bộ dây máy thở các cỡ dùng nhiều lần. Có thể hấp tiệt trùng. Áp suất hoạt động tối đa: ≥8 kPa. Thể tích khí lưu thông: Bộ dây cho sơ sinh: ≤50 mL. Bộ dây trẻ nhi: 50–300 mL. Bộ dây cho người lớn: ≥300 mL. Rò rỉ khí: Bộ dây cho sơ sinh: <30 mL/phút. Bộ dây trẻ nhi: <70 mL/phút. Bộ dây cho người lớn: <70 mL/phút. Sử dụng được với máy thở Newport model E360. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. | Xuất xứ: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) | Bộ | 40 |
| 4.2 | Bình làm ẩm máy thở | Bình làm ẩm máy thở dùng nhiều lần. Sử dụng được với máy thở Newport model E360. Áp lực hoạt động tối đa: 8 kPa. Lưu lượng đỉnh cực đại: Bình cho sơ sinh: 70L/phút. Đường kính cổng kết nối: Bình sơ sinh: 15mm/22mm (vào/ra). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. | Xuất xứ: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) | Cái | 15 |
|  | 5. Vật tư tiêu hao cho máy thở cao tần (HFOV) 3100A |  |  |  |  |
| 5.1 | Dây máy thở 3100A | Dây thở với dây nhiệt. Sử dụng được với máy thở cao tần HFOV 3100A. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 10 |
| 5.2 | Bóng van | Nắp chụp/màng của các van. Sử dụng được với máy thở cao tần HFOV 3100A. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 30 |
| 5.3 | Màng rung | Màng rung máy thở. Sử dụng được với máy thở cao tần HFOV 3100A. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Bộ | 15 |
| 5.4 | Bộ dây nối tubeset máy thở cao tần | Bộ dây nối máy thở. Sử dụng được với máy thở cao tần HFOV 3100A. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Bộ | 10 |
|  | 6. Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy thở SIPAP |  |  |  |  |
| 6.1 | Bộ lái dòng máy thở SIPAP | Bộ định hướng dòng thở. Sử dụng được với máy thở SIPAP. |  | Bộ | 10 |
| 6.2 | Mask mũi máy thở Sipap size S,M | Mask mũi máy thở Sipap size S, M. Sử dụng được với máy thở SIPAP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 30 |
| 6.3 | Đai giữ ống thở cố định qua vòng đầu size S,M | Đai giữ ống thở cố định qua vòng đầu S, M. Sử dụng được với máy thở SIPAP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 20 |
|  | 7. Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy thở Babylog VN500 |  |  |  |  |
| 7.1 | Đầu chữ Y có gắn cảm biến máy cao tần | Co chữ Y, cảm biến lưu lượng cho trẻ sơ sinh, chèn cảm biến lưu lượng. Sử dụng được cho máy thở Babylog VN500. |  | Bộ | 5 |
| 7.2 | Bộ dây ống thở cao tần 1 nhánh | Bộ dây ống thở cao tần. Loại gia nhiệt 1 nhánh, có bẫy nước, có bình làm ẩm, dùng 1 lần. Sử dụng được cho máy thở Babylog VN500, bình làm ấm MR850. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Bộ | 5 |
| 7.3 | Bộ dây ống thở cao tần 2 nhánh | Bộ dây ống thở cao tần. Loại gia nhiệt 2 nhánh, có bình làm ẩm, dùng 1 lần. Sử dụng được cho máy thở Babylog VN500, bình làm ấm MR850. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Bộ | 15 |
| 7.4 | Dây gia nhiệt dây máy thở | Dây gia nhiệt làm nóng khí thở bên trong ống thở khi hít vào, đường kính 13 mm. Dùng cho trẻ sơ sinh. Sử dụng nhiều lần. Áp suất hoạt động tối đa 80hPa. Có thể sử dụng ở chế độ thở cao tần. Sử dụng được cho máy thở Babylog VN500, bình làm ấm MR850. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 10 |
|  | 8. Cảm biến SpO2, bao đo huyết áp |  |  |  |  |
| 8.1 | Cảm biến SpO2 monitor hãng GE, dùng nhiều lần | Cảm biến SpO2 dùng cho bệnh nhân: Người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh, dùng nhiều lần. Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học. Bước sóng LED: 660nm/880nm/940nm. Độ chính xác SpO2: ±3% (70-100%); không xác định (0-69%). Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp/phút. Độ chính xác đo nhịp mạch: ±3 (20 - 250 nhịp/phút). Dài ≥ 3m. Tương thích sử dụng được với monitor hãng GE B40I. |  | Cái | 220 |
| 8.2 | Bao đo huyết áp cho người lớn tương thích cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE (dùng nhiều lần) | Bao đo huyết áp (dùng nhiều lần) cho người lớn, có 2 dây. Chất liệu: Nylon TPU mềm hoặc tương đương. Tương thích sử dụng được với monitor hãng GE B40I. |  | Cái | 50 |
| 8.3 | Cảm biến SpO2 theo dõi bệnh nhân dùng một lần | Cảm biến SpO2 dùng cho trẻ sơ sinh, dùng 1 lần, loại dán dùng cho máy đo SpO2 chuẩn Nellcor. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 460 |
| 8.4 | Cảm biến SpO2 của máy monitor PHILIPS, dùng nhiều lần | Cảm biến SpO2 dùng cho bệnh nhân: Người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh, dùng nhiều lần. Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học. Bước sóng LED: 660nm/880nm/940nm. Độ chính xác SpO2: ±3% (70-100%); không xác định (0-69%). Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp/phút. Độ chính xác đo nhịp mạch: ±3 (20 - 250 nhịp/phút). Dài ≥ 3m. Tương thích sử dụng được với monitor hãng PHILIPS. |  | Cái | 22 |
|  | 9. Bộ hồi sức các cỡ dùng nhiều lần |  |  |  |  |
| 9.1 | Bộ hồi sức trẻ sơ sinh dùng nhiều lần | Bộ hồi sức trẻ sơ sinh gồm: 01 Bóp bóng cho trẻ sơ sinh bằng silicon hoặc tương đương, thể tích bóp bóng: ≥ 320ml; 01 mặt nạ số 0, silicon hoặc tương đương; 01 Bộ Airway (banh miệng) số 40, 50, 60mm; 01 Túi chứa khí ≥ 900ml, PVC hoặc tương đương; 01 dây dẫn oxy ≥ 200cm; 01 hộp đựng bằng nhựa. Trở kháng thở ra/trở kháng hít vào: 2.0cm H2O/ 4.0cm H2O. Sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Bộ | 5 |
| 9.2 | Bộ hồi sức trẻ em dùng nhiều lần | Bộ hồi sức trẻ em gồm: 01 Bóng bóp cho trẻ em bằng silicon hoặc tương đương, thể tích ≥ 550 ml; 01 mặt nạ số 3, silicon hoặc tương đương; 01 Bộ Airway (banh miệng) số 60, 70, 80 mm; 01 Túi cấp khí oxy ≥ 2700ml, PVC hoặc tương đương; 01 dây dẫn oxy ≥ 200cm; 01 hộp đựng bằng nhựa. Trở kháng thở ra/trở kháng hít vào: 2.0cm H2O/ 4.0cm H2O. Sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Bộ | 10 |
| 9.3 | Bộ hồi sức người lớn dùng nhiều lần | Bộ hồi sức người lớn gồm: 01 Bóng bóp cho người lớn bằng silicon hoặc tương đương, thể tích ≥ 1800 ml; 01 mặt nạ số 5, silicon hoặc tương đương; 01 Bộ Airway (banh miệng) số 80, 90, 100 mm; 01 Túi cấp khí oxy ≥ 2700ml, PVC hoặc tương đương; 01 dây dẫn oxy ≥ 200cm; 01 hộp đựng bằng nhựa. Trở kháng thở ra/trở kháng hít vào: 2.0cm H2O/ 4.0cm H2O. Sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Bộ | 5 |
|  | 10. Dây truyền máu, túi máu các loại |  |  |  |  |
| 10.1 | Dây truyền máu | Dây truyền máu dài ≥ 180cm, có màng lọc với kích thước lỗ lọc từ 175µm đến 210µm. Chất liệu dây: Vinyl Chloride hoặc tương đương. Kim 18G, thành mỏng, phủ silicon hoặc tương đương, đốc kim trong suốt. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Bộ | 4.410 |
| 10.2 | Túi máu ba | Bộ túi máu vô trùng, dùng để thu thập và bảo quản thành thành phần máu. Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy. Bộ phận lấy mẫu chân không bao gồm: túi lấy mẫu, kim lấy mẫu chân không và giá cố định ống nghiệm. Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 1.100mm, trên đường ống có 12 đoạn mã số. Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính trong 3.0mm; đường kính ngoài 4.5mm. Hệ thống gồm 3 túi: Túi 1: Túi chứa 35ml dung dịch chống đông CPD, dùng để thu thập máu toàn phần. Dung tích: 250ml; Chiều dài đường ống từ túi 1 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường ống có 4 đoạn mã số. Túi 2: Túi rỗng bảo quản thành phần máu; Dung tích: 250ml; Chất liệu túi: PVC hoặc tương đương. Bảo quản tiểu cầu lên đến 5 ngày; Chiều dài đường ống từ túi 2 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường dây có 4 đoạn mã số. Túi 3: Túi chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM; Dung tích: 250ml; Chiều dài đường ống từ túi 3 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường dây có 4 đoạn mã số. Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4 độ C ± 2 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Túi | 2.000 |
| 10.3 | Túi máu đơn | Có dung tích 250ml (±5%) để đựng máu toàn phần. Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 hoặc tương đương để bảo quản máu toàn phần ≥ 35 ngày ở 4 độ C ± 2 độ C. Dây dẫn máu dài 980mm (±5%). Kim lấy máu 16G có nắp bảo vệ đầu kim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Túi | 200 |
|  | 11. Vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế khoa Hỗ trợ sinh sản |  |  |  |  |
| 11.1 | Đĩa nuôi cấy phôi cố định dùng cho tủ nuôi cấy phôi | Dụng cụ bằng nhựa dẻo hoặc tương đương, không sinh nhiệt, được sử dụng để nuôi cấy phôi trong tủ nuôi cấy phôi Geri, giúp bảo quản các nang noãn hoặc phôi trong thời gian nuôi cấy. |  | Cái | 100 |
| 11.2 | Bình nước cân bằng môi trường cho tủ nuôi cấy phôi | Bình nước cân bằng môi trường. Dùng cho tủ nuôi cấy phôi Geri. |  | Cái | 40 |
| 11.3 | Bộ lọc cho tủ nuôi cấy phôi Geri | Bộ lọc cho tủ nuôi cấy phôi Geri: Có vỏ bằng nhựa, kích thước lỗ 0.20 µm. Đầu vào là ổ khóa Luer, đầu ra là ổ trượt Luer. |  | Cái | 12 |
| 11.4 | Bộ bình tạo ẩm và màng lọc dùng cho Tủ nuôi cấy phôi | Mỗi bộ gồm: 01 Bình tạo ẩm có dung tích ≥ 125 ml, được làm bằng nhựa y tế; 01 Màng lọc có vỏ bọc ngoài bằng nhựa Acrylic hoặc tương đương, đường kính 32mm, kích thước lỗ màng 0.2 µm. Tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Bộ | 32 |
| 11.5 | Màng lọc khí cho tủ cấy | Màng lọc khí có cấu tạo gồm nhiều lớp màng lọc khác nhau được nén lại. Khí nguồn lọc qua ≥ 2 tầng. Màng lọc khí giúp lọc hầu hết các loại hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, loại bỏ hầu hết các chất ô nhiễm tồn tại trong khí nguồn CO2/N2 cũng như trong bình chứa khí cung cấp cho tủ cấy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 14 |
| 11.6 | Bộ phụ kiện lắp đặt nhanh dùng cho màng lọc khí CO2 | Bộ khớp nối gồm: 01 cặp giắc nối bằng nhựa, 01 cặp cổ dê. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 1 |
| 11.7 | Màng tiền lọc cho Tủ thao tác đôi | Màng tiền lọc cho tủ thao tác đôi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 8 |
| 11.8 | Màng vi lọc cho Tủ thao tác đôi | Màng lọc Hepa cho Tủ thao tác L126 IVF Dual Workstation. Hiệu suất lọc: Lọc ≥ 99,995% các hạt có kích thước lên đến 0.3 μm, đạt tiêu chuẩn EN 1822 H14. Tuổi thọ tối thiểu ≥ 5 năm. |  | Cái | 1 |
| 11.9 | Màng vi lọc cho tủ thao tác | Màng lọc Hepa cho Tủ Thao tác Fortuna 1200. Hiệu suất lọc: Lọc ≥ 99,97% các hạt kích thước lên đến 0.3 μm, đạt tiêu chuẩn EN 1822 H14. Tuổi thọ tối thiểu ≥ 5 năm. |  | Cái | 2 |
| 11.10 | Màng lọc cho tủ cấy | Màng lọc khí cho tủ cấy model G603. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 4 |
| 11.11 | Màng lọc cho IVF Chamber | Màng lọc khí cho buồng thao tác IVF SS-250. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 2 |
| 11.12 | Màng lọc máy Coda | Màng lọc thay thế của máy lọc khí Coda Aero 500. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 3 |
| 11.13 | Thảm dậm chân dính bụi | Nguyên liệu: Màng PE hoặc tương đương. Độ dày: 45um ± 2um. Độ bám dính mặt trên ≥ 350g ±50g/25mm. Độ bám dính mặt dưới ≥ 600g ±50g/25mm. Màu sắc: Xanh dương. Kích thước: 24” x 36”. |  | Tấm | 20 |
| 11.14 | Dụng cụ gắn kim tách trứng với cán tiện dụng | Dùng để gắn kim tách trứng, sử dụng kim tách trứng từ 75-600µm. |  | Hộp | 2 |
|  | Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác |  |  |  |  |
| 12 | Dây đo điện tim | Dây đo điện tim tương thích sử dụng được với monitor hãng GE B40I. |  | Cái | 15 |
| 13 | Bóng bóp ambu các cỡ, kèm mask | Bóng bóp ambu, các cỡ, kèm mask gồm: 01 bóng bóp, 01 túi dự trữ khí oxy, 01 van giảm áp, 01 mặt nạ đệm khí, 01 dây oxy. Chất liệu: nhựa PVC hoặc tương đương. Dung tích bóng bóp: 280-1600ml. Dây oxy chống xoắn dài 2100mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 56 |
| 14 | Túi truyền áp lực | Sử dụng cho truyền dịch nhanh và giám sát áp lực truyền. Dung tích 500ml. Làm bằng chất liệu tổng hợp hoặc tương đương, có móc treo, bóp bóng để tạo áp lực với đồng hồ đo áp suất kiểu Aneroid (dải đo 0-300mmHg), kẹp an toàn và van 3 ngã. Vật liệu: Nylon xanh 210D tráng PU. Sử dụng nhiều lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 15 |
| 15 | Màng phẫu thuật Ioban | Lớp film polyester resin phủ chất kháng khuẩn Iodine hoặc tương đương, lớp giấy lót. Lớp keo phủ Ioclophur hoặc tương đương, có tính kháng khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Miếng | 20 |
| 16 | Đường glucose xét nghiệm | Đường Glucose. Túi ≥ 500g. |  | Túi | 300 |
| 17 | Tiêu bản soi kính hiển vi cỡ 22x22 mm | Tiêu bản soi kính hiển vi. Kích thước 22x22mm. |  | Cái | 10.000 |
| 18 | Tiêu bản soi kính hiển vi cỡ 24x40 mm | Tiêu bản soi kính hiển vi. Kích thước 24x40 mm. |  | Cái | 6.000 |
| 19 | Tiêu bản soi kính hiển vi cỡ 24x50 mm | Tiêu bản soi kính hiển vi. Kích thước 24x50 mm. |  | Cái | 6.000 |
| 20 | Dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài | Có 2 vị trí lấy mẫu/tiêm. Vent lọc khí. Thể tích buồng dẫn lưu 50ml. Thang áp lực đo 30cmH20 và 20 mmHg. Có van chống trào ngược (van 1 chiều), khóa 4 chiều. Kèm theo 1 Catheter não thất dài 35cm, đường kính ngoài 3mm, đường kính trong 1.6mm, có dụng cụ đặt thả catheter 38cm, 1 troca cỡ 10F dài 15cm. |  | Bộ | 5 |
| 21 | Dẫn lưu não thất ổ bụng | Cấu tạo gồm các bộ phận: cổng kết nối với catheter, khoang chứa dịch,van áp lực cố định. Van có kích thước: 36mm x 13mm x 6mm với mức áp lực khác nhau (áp lực thấp là 1.0, áp lực trung bình 1.5). Catheter não thất dài 23cm, đường kính trong 1.3mm, đường kính ngoài 2.5mm. Catheter ổ bụng dài 90cm, đường kính trong 1.3mm, đường kính ngoài 2.5mm. Catheter phủ Barium. Khoang Delta kiểm soát hiện tượng siphon. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn FDA. |  | Bộ | 6 |
| 22 | Que luồn dưới da | Que luồn dưới da bao gồm 3 thành phần: một trục hình ống với chiều dài 38cm hoặc 60cm; tay cầm chữ T; và một thanh bịt đầu mũi hình viên đạn. Dụng cụ được thiết kế để tạo đường hầm dưới da rất dễ uốn để đưa catheter (ống thông) của bộ dẫn lưu dịch não tủy. Trục hình ống. Đường kính trong 3.3mm; đường kính ngoài 4.8mm. Sử dụng 1 lần. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn FDA. |  | Cái | 6 |
| 23 | Tấm điện cực trung tính dán | Tấm điện cực trung tính dán. Chống dị ứng và độ bám dính cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 600 |
| 24 | Que lấy mẫu bệnh phẩm spatula | Que xét nghiệm, loại dùng 1 lần, được làm từ gỗ. Được tiệt trùng bằng khí EO. Có bao chứa an toàn đi kèm. |  | Cái | 1.000 |
| 25 | Bộ lưu lượng khí ôxy | Bình làm ẩm dung tích 500ml, có phần nắp làm bằng polycarbonate hoặc tương đương, hấp được ở nhiệt độ 121ºC. Bình làm bằng polysunfone hoặc tương đương, trong suốt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 132ºC. Ống đo Polycarrbonate hoặc tương đương. Lưu lượng kế 0 - 15 L/phút. Đầu cắm nhanh khí oxy chuẩn DIN làm từ đồng thau mạ Niken (tuỳ chọn). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Bộ | 28 |
| 26 | Băng dính cố định, cỡ 5cm x 5m | Thành phần: Nền vải Polyester hoặc tương đương, 2 lớp không thấm nước và thông thoáng. Keo Acrylic không chứa mủ cao su, không gây độc tố, không sót keo khi tháo băng. Có thể kéo giãn theo 2 chiều. Kích thước: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 60 |
| 27 | Băng dính cố định, cỡ 1.25cm x 5m | Thành phần: Nền vải Polyester hoặc tương đương, 2 lớp không thấm nước và thông thoáng. Keo Acrylic không chứa mủ cao su, không gây độc tố, không sót keo khi tháo băng. Có thể kéo giãn theo 2 chiều. Kích thước: 1.25cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 340 |
| 28 | Băng thun y tế tự dính | Chất liệu: Cao su thiên nhiên, vải polyester hoặc tương đương, vải polyurethane hoặc tương đương co giãn, chất kết dính polymer acrylic hoặc tương đương. Kích thước: 5cm ± 5%, cuộn dài ≥ 4.5m. Băng thun co giãn và tự dính, không cần keo, không cần ghim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 360 |
| 29 | Hóa chất dùng cho máy nhiệt độ thấp | Hóa chất sử dụng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp với công nghệ hơi Hydro Peroxide. Thành phần tối thiều gồm Hydrogen Peroxide 59%. Mỗi cốc sử dụng được cho ≥ 15 chu kỳ chuẩn; ≥ 30 chu kỳ nhanh. Đạt các tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn FDA. |  | Cốc | 28 |
| 30 | Bộ gá kim chọc hút trứng | Dùng cho siêu âm để chọc hút trứng. Vô trùng. Sử dụng phù hợp cho kim 15G đến 18G. Mỗi bộ dẫn kim được đúc bằng nhựa ABS hoặc tương đương với một ống thép không gỉ được luồn qua giữa kim. Sử dụng phù hợp cho máy siêu âm do hãng GE sản xuất. Tương thích với đầu dò âm đạo mã hiệu: RIC5-9-D, RIC5-9A-RS, RIC5-9W-RS, RIC6-12-D |  | Bộ | 300 |

Lưu ý:

+ Đạt tiêu chuẩn FDA (Food and Drug Administration) được hiểu là sản phẩm được Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ cấp hoặc chấp nhận được phép lưu hành tại Hoa Kỳ.

+ Đạt tiêu chuẩn CE là có chứng nhận EC Certificate hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 93/42/EEC hoặc chứng nhận EU Quality Management System Certificate (MDR) hoặc EU Certificate Quality Management System của hàng hóa hoặc loại hàng hóa dự thầu còn hiệu lực.

+ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) (Organization for Economic Cooperation and Development) gồm các nước: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

2.2. Yêu cầu khác.

2.2.1. Có Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Theo Mẫu số 1 đính kèm).  Nhà thầu nộp file excel. Nhà thầu kê khai các mã chi tiết của hàng hóa dự thầu.

2.2.2. Có Bảng kê và chỉ dẫn tham chiếu hàng hóa và hợp đồng tương tự (Theo mẫu số 2 đính kèm). Nhà thầu nộp file excel.

2.2.3. Nhà thầu cam kết:

+ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

+ Tiến độ cung cấp: 12 tháng. Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa 05 ngày, đột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện.

+ Địa điểm cung cấp: Tại kho khoa Dược - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

+ Trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Nếu trong thời hạn bảo hành, nhà thầu không đáp ứng các quy định về thời gian và điều kiện bảo hành sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc đơn vị sử dụng) thì nhà thầu phải chịu phạt theo quy định tại mục 22 ĐKC và ĐKCT.

+ Trong quá trình cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu), Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng, Tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa… khi có yêu cầu (Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của đơn vị có chức năng, đối với tờ khai hải quan và các tài liệu khác trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu, nhà thầu và kèm tài liệu giải thích cụ thể lý do không cung cấp được khi Bên mua hàng hoặc Chủ đầu tư yêu cầu).

+ Hàng hóa mới 100%. Hạn dùng của hàng hóa còn tối thiểu 1/3 hạn sử dụng của hàng hóa được nhà sản xuất công bố. Nếu mặt hàng có hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn nêu trên Nhà thầu phải thông báo trước và phải được Chủ đầu tư đồng ý mới giao hàng.

+ Cam kết các mặt hàng yêu cầu tương thích với nhau được sử dụng được cùng với nhau.

+ Cam kết nếu trúng thầu nhà thầu hỗ trợ cung cấp (cho mượn) đầy đủ dụng cụ để thực hiện kỹ thuật cho đến khi sử dụng hết số lượng hàng hoá đã trúng thầu.

+ Cam kết đảm bảo đủ nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để phục vụ gói thầu.

+ Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.

+ Nhãn hàng hóa: Theo đúng quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

+ Thông tin, số điện thoại của đại lý đại diện cung cấp dịch vụ sau bán hàng:

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………..

Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo Folder như sau:

Folder 1. Tính hợp lệ:

Các File chứng minh tính hợp lệ

Các File biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

Folder 2. Năng lực, kinh nghiệm

File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

File 2. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2023)

File 3. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2024)

File 4. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2025)

File 5. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

File 6. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn GTGT...)

File 7. Hợp đồng tương tự 2 (nếu có)

.... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Folder 3. Kỹ thuật

File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

File 2, 3, 4..... Các File Tài liệu kỹ thuật.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

Mẫu số 1

Tên nhà thầu: ...........................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại/ bộ phận phụ trách: .........................................

BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HS | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Đơn giá dự thầu (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Loại trang thiết bị y tế | Số và ngày đăng ký lưu hành | Số và ngày giấy phép nhập khẩu | Số và ngày văn bản phân loại | Mã kê khai theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc 04/2017/TT-BYT (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ........ Tên theo danh mục mời thầu | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm |  | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) |  |  |  |  |  | …... Theo thông số mời thầu trong E-HSMT | …... Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành | ........ (Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) | ........ Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản | ........ Ghi số giấy phép và ngày của giấy phép (trường hợp hàng hóa không thuộc danh mục nhập khẩu theo TT 30/2015/TT-BYT ghi “ Không thuộc danh mục nhập khẩu” | ........ Ghi số và ngày của văn bản phân loại trang thiết bị y tế |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu số 2

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Số điện thoại/ bộ phận phụ trách: .........................................

BẢNG KÊ VÀ CHỈ DẪN THAM CHIẾU HÀNG HÓA VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

|  | THÔNG TIN TRONG E-HSMT |  |  |  | KÊ KHAI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ CỦA NHÀ THẦU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT E-HSMT | Mã phần lô | Tên hàng hóa | Mã HS code yêu cầu | Giá trị Hợp đồng tương tự | Mã HS code đáp ứng (Kèm tài liệu chứng minh mã HS Tương tự với hàng hóa mời thầu) | Số hợp đồng/Ngày, tháng, năm tham chiếu | Ngày/ tháng/ năm hết hạn thực hiện hợp đồng tham chiếu | Tên chủ đầu tư | Số thứ tự của hàng hóa tương tự trong Hợp đồng tương tự | Tổng tiền của danh mục hàng hóa tương tự trong hợp đồng tương tự | Số thứ tự trong thanh lý hợp đồng (đối với nội dung bàn giao thanh lý theo danh mục) tương ứng với từng danh mục trong Hợp đồng | Tổng giá trị đã thực hiện của hàng hóa tương tự (Kèm biên bản bàn giao hoặc thanh lý hoặc hóa đơn để chứng minh) |
| 1 | PP…......... |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |
| 2 | PP…........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Đối với trường hợp thanh lý hợp đồng không đạt 100% và thanh lý không có danh mục hàng hóa thì nhà thầu phải cung cấp hóa đơn kèm bảng excel kê hóa đơn thể hiện số hóa đơn,danh mục, giá trị. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............, ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký, đóng dấu) |  |