# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2026;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, Địa chỉ: TDP 4 Đạm Nội, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Bảo hành: Theo công bố của nhà sản xuất nhưng tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa, đưa vào sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Mã phần/lô | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | PP2600190817 |  | Phần 1. Thiết bị phục vụ công tác cận lâm sàng |  |  |
| 1.1 |  | Máy siêu âm tổng quát | 1. Yêu cầu chung |  |  |
|  |  |  | - Mới chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2025 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, FDA, EU, EC hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa lên tới ≥ 30 độ C; | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa lên tới ≥ 75% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 Chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò tim: 01 Chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phần mềm siêu âm Doppler liên tục: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phần mềm siêu âm đàn hồi mô đè nén sử dụng với đầu dò convex và linear cung cấp trong cấu hình: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ máy vi tính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy in màu: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy in nhiệt: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ lưu điện online: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  | - Có các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử; Sector điện tử, hai bình diện (gồm hai mặt cắt Convex-Convex và Convex-Linear), Microconvex điện tử. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy chính: |  |  |
|  |  |  | + Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy và có bánh xe. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 04 cổng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Dung lượng ổ cứng trong: SSD dung lượng ≥ 512 GB hoặc HDD dung lượng ≥ 1TB GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ sâu hiển thị ảnh lên đến ≥ 40 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tốc độ khung hình: ≥ 880 khung hình/giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Số kênh xử lý số hóa: ≥ 7.000.000 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Dải tần số: ≤ 3.5 đến ≥ 18 MHz (Phụ thuộc đầu dò). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian) ≥ 9 góc quét hoặc tăng cường cấu trúc mô ≥ 9 kiểu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Dải động hệ thống ≥ 270 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Có bộ làm ấm Gel siêu âm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hình ảnh hòa âm mô | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tự động liên tục tối ưu hóa hình ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Màn hình hiển thị: |  |  |
|  |  |  | + Kích thước ≥ 23.8 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 điểm ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảng điều khiển và giao diện sử dụng: Màn hình điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 10.4 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò: |  |  |
|  |  |  | + Đầu dò Convex đa tần: Ứng dụng: Bụng, Sản, phụ khoa, niệu khoa Dải tần số: ≤ 2 – ≥ 5 MHz Số chấn tử: ≥ 128 FOV: ≥ 58° | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Đầu dò Linear đa tần: Ứng dụng: mạch máu, bộ phận nhỏ, cơ xương khớp Dải tần số: ≤ 5 – ≥ 12 MHz Số chấn tử: ≥ 192 | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Đầu dò tim Ứng dụng: Tim Dải tần số: ≤ 2 – ≥ 4 MHz Số chấn tử: ≥ 64 FOV: ≥ 120° | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Các chế độ hoạt động tối thiểu có: B-mode, Hòa âm mô mã hóa hoặc đảo xung, M-mode, Mode dòng màu, Mode Doppler năng lượng và Mode Doppler năng lượng có định hướng, Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao, Mode Doppler liên tục. | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu có: |  |  |
|  |  |  | + Khả năng hiển thị đồng thời các mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Có thể lựa chọn hiển thị xen kẽ các Mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chiếu lại hình CINE độc lập | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hình ảnh màu hóa: Màu hóa mode B, Màu hóa mode M, Màu hóa mode PW | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Các thông số quét: |  |  |
|  |  |  | + Thông số quét của Mode B: Độ khuếch đại: từ ≤ 0 đến ≥ 80 dB Dải động: khoảng ≤ 40 - ≥ 90 dB Mật độ dòng tối đa: ≥ 5 bước Trung bình khung ≥ 08 mức hoặc độ ổn định ≥ 08 mức Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa lên đến 04 lựa chọn. Bản đồ mức thang xám: ≥ 8 loại Lọc nhiễu đốm: ≥ 6 mức Đảo ảnh: Bật/tắt | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Thông số quét của Mode M: Độ khuếch đại: khoảng từ ≤ -20 dB đến ≥ 20 dB Dải động: khoảng ≤ 40 - ≥ 90 dB hoặc rộng hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Thông số quét của Mode dòng chảy màu: Mật độ dòng: ≥ 5 bước Trung bình khung hoặc độ ổn định: ≥ 7 bước PRF: khoảng ≤ 0.1 – ≥ 19.8 kHz Bản đồ màu (bao gồm bản đồ vận tốc) ≥ 20 loại hoặc mã màu ≥ 15 loại Kích thước gói: ≤ 10 - ≥ 20 (tùy đầu dò và ứng dụng) hoặc có thể điều chỉnh ít nhất 3 cấp độ: Lớn, Trung bình, nhỏ Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa lên đến ≥ 5 bước hoặc dải tần số lựa chọn với tất cả các loại đầu dò): ≤ 1.9 - ≥ 10 MHz, (tương đương ≥ 12 bước) Lọc thành: ≥ 4 bước (mức), phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Thông số quét của Mode Doppler xung: Khoảng điều chỉnh độ lợi (khuếch đại): ≥ 60 dB Tần số lặp lại xung (PRF): ≤ 0.3 – ≥ 27.5 KHz Lọc thành: ≤ 6- ≥ 5000 Hz hoặc có ≥ 12 bước điều chỉnh (phụ thuộc đầu dò). Đảo phổ: Bật/Tắt | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Thông số quét của Mode Doppler năng lượng: Bản đồ màu: ≥ 14 bản đồ Tần số lặp xung (PRF): từ ≤ 0.1 đến ≥ 19.8 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Thông số quét của Mode Doppler liên tục Khoảng điều chỉnh độ lợi (khuếch đại): ≥ 60 dB Thang vận tốc tối đa ≥ 1600 cm/s | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Các chức năng đo đạc: + Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực + Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa + Đo đạc / Tính toán Phụ khoa + Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim,... + Các phép đo trong siêu âm mạch máu + Đo và tính toán niệu khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Các thông số kết nối tối thiểu có + Khả năng kết nối: DICOM 3.0 hoặc tốt hơn + Khả năng kết nối: Cổng ra HDMI hoặc DVI-D, Cổng kết nối USB. | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Thông số kỹ thuật bộ máy vi tính: + CPU: Là loại chip Intel Core i3 (thế hệ thứ 13) trở lên + RAM: ≥ 8GB + Ổ cứng SSD: ≥ 500 GB + Bàn phím, chuột quang + Màn hình máy tính LCD trở lên, kích thước ≥ 21 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Thông số kỹ thuật máy in màu: + Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi + Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút + In phun mầu | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Thông số kỹ thuật máy in nhiệt: + Độ phân giải: ≥ 300 dpi + Khổ giấy in: 110 mm + In nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Thông số kỹ thuật bộ lưu điện online: + Công suất nguồn ra ≥ 1KVA online. + Thời gian chuyển mạch: 0 ms | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | 1. Yêu cầu chung |  |  |
|  |  |  | - Mới chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2025 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa lên tới ≥ 30 độ C; | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa lên tới ≥ 75% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  |  |  | - Bộ xử lý hình ảnh kèm nguồn sáng tích hợp: 01 bộ Gồm: + 01 cáp Video + 01 cáp S- Video + 01 cáp nguồn + 04 Cầu chì (F 2.5 AL 250V) + 01 Đầu cân bằng trắng + 01 USB | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Màn hình nội soi: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dây nội soi dạ dày: 01 bộ Gồm: + Van khí nước : 01 cái + Van rửa: 01 cái + Van kênh sinh thiết: 03 cái + Chổi rửa: 01 cái + Bộ dụng cụ rửa: 01 bộ + Đầu cắm rửa: 01 chiếc + Bộ kiểm tra rò rỉ : 01 cái + Nắp chống nước : 01 cái + Bình nước: 01 cái + Hộp đựng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Dây nội soi đại tràng: 01 bộ Gồm: + Van khí nước : 01 cái + Van rửa: 01 cái + Van kênh sinh thiết: 03 cái + Chổi rửa: 01 cái + Bộ dụng cụ rửa: 01 bộ + Đầu cắm rửa: 01 chiếc + Bộ kiểm tra rò rỉ : 01 cái + Nắp chống nước : 01 cái + Bình nước: 01 cái + Hộp đựng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy vi tính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy in màu: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phần mềm in trả kết quả cho bệnh nhân: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  | - Đối với bộ xử lý hình ảnh kèm nguồn sáng tích hợp: |  |  |
|  |  |  | + Sử dụng công nghệ đèn LED. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Cung cấp hình ảnh chất lượng ≥ FULL HD (1920x1080) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Có cổng USB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chức năng Tăng cường Hemoglobin cải thiện độ rõ nét và độ phóng đại của các cấu trúc tĩnh mạch. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chức năng tăng cường cấu trúc để quan sát các cấu trúc niêm mạc lớn hơn với độ tương phản cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chức năng tăng cường biên ảnh để quan sát các cấu trúc nhỏ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Có chức năng cân bằng màu trắng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Có chức năng dừng hình ảnh nội soi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tín hiệu video ra: DVI, RGB, Y/C, AV, SYNC. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Điều chỉnh được cường độ sáng của nguồn sáng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tích hợp chức năng ghi video, hình ảnh để xem lại bằng bộ nhớ ngoài USB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Nguồn sáng: Đèn: ≥ 36W (Công nghệ LED) Tuổi thọ đèn: ≥ 10.000 giờ Nhiệt độ màu: ≤ 4500 – ≥ 6500K Điều chỉnh độ sáng: Có | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Hệ thống bơm khí: Lưu lượng bơm khí: từ ≤ 4.0 L/phút ± 2L/phút tới ≥ 7.0L/phút ± 2L/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Hệ thống bơm nước: Tích hợp bình nước, dung tích bình nước ≥ 150ml. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hệ thống điều khiển ánh sáng: Tự động: Có Bằng tay: Có | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | - Đối với màn hình nội soi chuyên dụng: |  |  |
|  |  |  | + Màn hình: IPS LCD/LED | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Kích thước: ≥ 27 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ phân giải: ≥ Full HD (1920 x 1080) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tỷ lệ tương phản: ≥ 1000:1 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ sáng: ≥ 1000 cd/m2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Góc nhìn: ≥ 178°(Phải/Trái), ≥ 178°(Lên/Xuống) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Ngõ vào tín hiệu: HDMI, Composite, DVI-D, 3G-SDI | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đối với dây nội soi dạ dày: |  |  |
|  |  |  | + Hướng nhìn: thẳng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Góc nhìn: ≥ 140º | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ sâu trường nhìn: ≤ 3mm đến ≥ 100mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hệ thống chiếu sáng: bằng 02 đường | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đường kính thân ống soi: ≤ 9.6 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 9.6 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Khả năng uốn cong của đầu ống: • Lên : ≥ 210º • Xuống : ≥ 90º • Trái : ≥ 100º • Phải : ≥ 100º | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Độ dài làm việc: ≥ 1050 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.8 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đối với dây nội soi đại tràng: |  |  |
|  |  |  | + Hướng nhìn: thẳng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Góc nhìn: ≥ 140º | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ sâu trường nhìn: ≤ 3mm đến ≥ 100mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hệ thống chiếu sáng: bằng 02 đường | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đường kính thân ống soi: ≤ 12.8 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 12.8 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Khả năng uốn cong của đầu ống: • Lên : ≥ 180º • Xuống : ≥ 180º • Trái : ≥ 160º • Phải : ≥ 160º | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  |  |  | + Độ dài làm việc: ≥ 1300 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 3.7 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đối với máy hút dịch 2 bình: |  |  |
|  |  |  | + Tỷ lệ bơm: ≥ 15L/ phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tỷ lệ hút: ≥ 35L/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Áp lực: ≥ 0.075 MPa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Dung tích chai: 02 chai chứa dịch ≥ 2500ml | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tiếng ồn thấp (≤ 40dB) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đối với máy vi tính: |  |  |
|  |  |  | + CPU: Là loại chip Intel Core i3 (thế hệ thứ 13) trở lên | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + RAM: ≥ 8GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Ổ cứng SSD: ≥ 500 GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Bàn phím, chuột quang | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Màn hình máy tính LCD trở lên, kích thước ≥ 24 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đối với máy in màu: |  |  |
|  |  |  | + Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + In phun mầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đối với xe đẩy hệ thống: |  |  |
|  |  |  | + Có giá treo ống soi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Có tay treo màn hình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Có tích hợp sẵn hệ thống điện nguồn cung cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 |  | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | 1. Yêu cầu chung |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy tính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy in: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hệ thống lọc nước RO: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Lưu điện ≥ 3kVA: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | - Công suất ≥ 400 xét nghiệm / giờ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Các xét nghiệm phân tích đồng thời ≥ 85 xét nghiệm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chức năng hemolysis ngay trên máy, không cần ly tâm: xét nghiệm HbA1c bằng mẫu máu toàn phần. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.1. Khay mẫu: |  |  |
|  |  |  | - Vị trí mẫu: ≥ 110 vị trí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thể tích mẫu: từ ≤ 1.5µl đến ≤ 35µl | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kim có chức năng phát hiện mực chất lỏng, phát hiện cục máu đông và bảo vệ va chạm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.2. Khay thuốc thử: |  |  |
|  |  |  | - Kim hút thuốc thử (đầu dò): ≥ 2 kim | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kim có chức năng phát hiện mức độ chất lỏng và bảo vệ va chạm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thể tích thuốc thử: từ ≤ 15µl đến ≤ 350µl | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Vị trí thuốc thử: ≥ 90 vị trí. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.3. Khay phản ứng: |  |  |
|  |  |  | - Cuvette phản ứng: ≥ 120 vị trí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tổng thể tích phản ứng: từ ≤ 150µl đến ≤ 450µl | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Duy trì nhiệt độ ổn định của đĩa phản ứng bằng nước tuần hoàn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kim trộn: ≥ 2 kim | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Rửa cuvette phản ứng: ≥ 7 trạm rửa với 11 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Xử lý nước thải: Có hai cấp độ dòng chảy với ≥ 2 mức đậm đặc thấp và cao của nước thải. Có cảnh báo nước thải đậm đặc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.4. Hệ thống quang học |  |  |
|  |  |  | - Nguồn sáng: bóng đèn halogen hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bước sóng: ≥ 12 bước sóng trong phạm vi 340 nm – 800 nm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ phận dò: LED điốt quang | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.5. Hiệu chuẩn và QC |  |  |
|  |  |  | - Phương pháp hiệu chuẩn tối thiểu: Phương pháp tuyến tính 1 điểm (1 point linear method), tuyến tính 2 điểm (2 point linear method), tuyến tính đa điểm (multiple point linear method) và phương pháp phi tuyến tính (non-linear method) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phương pháp QC: QC theo thời gian thực, QC từng lần một và theo định kỳ hàng tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Xử lý mẫu ngoài tầm kiểm soát: Cảnh báo mẫu ngoài tầm kiểm soát, và ghi lại nguyên nhân. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.6. Máy tính |  |  |
|  |  |  | + CPU: Intel Core i5 (thế hệ thứ 13) hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Ổ cứng: ≥ 500 GB. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + RAM: ≥ 8 GB; | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Màn hình ≥ 24 inch: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chuột, bàn phím: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.7. Máy in |  |  |
|  |  |  | - Tốc độ: ≥ 12 trang/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Khổ giấy: A4 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.8. Bộ lưu điện |  |  |
|  |  |  | - Chủng loại: Online | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Công suất: ≥ 3 KVA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.9. Hệ thống lọc nước RO |  |  |
|  |  |  | - Công suất: ≥ 20 lít/giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 |  | Máy siêu âm xách tay | 1. Yêu cầu chung |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động của thiết bị: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò Convex: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò Linear: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò Tim: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Pin tích hợp trong máy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Xe đẩy điều chỉnh độ cao, bảo vệ đầu dò: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy in nhiệt: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ phần mềm sử dụng: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  | - Công nghệ xử lý dữ liệu kênh: cho phép lưu trữ toàn bộ dữ liệu thô trong Bộ nhớ và thông tin này được tái xử lý để tạo thành hình ảnh chất lượng cao hơn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy chính được thiết kế dạng xách tay. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương ≥ 15 inch, độ phân giải 1920 x 1080 hoặc cao hơn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chế độ hình ảnh: Chế độ hình ảnh B, Chế độ hình ảnh M (chế độ chuyển động), Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảng điều khiển đồng bộ với máy. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nơi cắm đầu dò: ≥ 02 ổ cắm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Ổ cứng: ≥ 256 gigabyte | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thời gian sử dụng pin: ≥ 90 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò Convex: |  |  |
|  |  |  | + Dải tần: ≤ 1,5 MHz đến ≥ 6,0 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Số chấn tử: ≥ 128 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò Linear: |  |  |
|  |  |  | + Dải tần: ≤ 3,0 MHz đến ≥ 12,0 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Số chấn tử: ≥ 128 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò Tim: |  |  |
|  |  |  | + Dải tần: ≤ 1,5 MHz đến ≥ 4,0 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Số chấn tử: ≥ 64 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | * Phần mềm có chức năng: |  |  |
|  |  |  | - Tính toán độ dày lớp nội trung mạc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Giúp thao tác đường M-mark để di chuyển đến bất kỳ vị trí nào ở góc mong muốn trong chế độ siêu âm tim chế độ M. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Sóng Doppler liên tục. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chụp Doppler mô. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tăng cường khả năng hiển thị kim. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tính năng chụp ảnh toàn cảnh mở rộng trường nhìn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phần mềm đàn hồi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đo tự động cho các chỉ số siêu âm thai thường dùng (BPD, HC, AC, FL, OFD, …). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Người vận hành di chuyển đầu dò thủ công để thay đổi vị trí/góc khi thực hiện quét. Sau khi quét hệ thống kết xuất hình ảnh, sau đó hiển thị khung hình 3D. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | IV. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | PP2600190818 |  | Phần 2. Thiết bị phục vụ chuyên khoa mắt |  |  |
| 2.1 |  | Máy chụp đáy mắt | 1. Yêu cầu chung: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2026 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường làm việc: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30º C, Độ ẩm tối đa ≥ 75%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Thân máy chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bàn phím, chuột máy tính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tỳ cằm bệnh nhân: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chân bàn đặt máy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy tính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bao phủ máy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy in màu: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dây nguồn: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  | 3.1. Đặc tính kĩ thuật ảnh chụp đáy mắt: |  |  |
|  |  |  | - Camera độ phân giải: ≥ 2448 x 2051 (5MPixel). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Trường chụp: ≥ 50° x 45°. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kích thước đồng tử tối thiểu máy có thể chụp tới: ≤ 2,5mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đèn định thị: có ít nhất 1 đèn bên trong và 1 đèn bên ngoài. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dải điều chỉnh khúc xạ: ≤ -20D đến ≥ +10D. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có chức năng tự động đo tỉ lệ Cup/Disk. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hình ảnh thu được bằng cách sử dụng mức đèn flash thấp và ánh sáng hồng ngoại, tạo ra hình ảnh rất chi tiết về võng mạc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có chức năng hiển thị hình ảnh với nhiều bước sóng khác nhau. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có chức năng chụp nhiều hình ảnh để kết hợp với nhau tạo thành hình ảnh toàn cảnh võng mạc ngoại vi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn sáng hồng ngoại sử dụng đèn LED bước sóng ≥ 850nm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.2. Đặc tính kĩ thuật phần thân máy: |  |  |
|  |  |  | - Khoảng cách làm việc: ≥ 20 mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Di chuyển của thân máy theo trục XYZ (Ngang, trước sau, trên dưới): ≥ 105 x 110 x 30mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Khoảng dịch chuyển của tỳ cằm: trong khoảng 70mm ± 10%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có thể kết nối với máy tính qua cổng USB 3.0. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.3. Yêu cầu kỹ thuật phần máy tính: |  |  |
|  |  |  | - Màn hình độ phân giải: ≥ 1920x1080. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Ram: ≥ 8 GB. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cổng USB: USB 3.0. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị đầu vào: Bàn phím không dây, Chuột không dây. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ xử lý: Intel Core i5 (thế hệ thứ 13) hoặc cao hơn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hệ điều hành: Windows 10 hoặc cao hơn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.4. Yêu cầu kỹ thuật máy in màu: |  |  |
|  |  |  | - Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - In phun mầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 |  | Máy đo nhãn áp | 1. Yêu cầu chung |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương, | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu đo: ≥ 100 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu chỉnh máy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hộp đựng máy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Pin theo máy: ≥ 4 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bọc cầm tay: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Que chỉnh đầu đo: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dây đeo cổ tay: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nắp cao su bọc bộ phận đo: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy in nhiệt: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và Tiếng Anh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị sử dụng công nghệ bật lại cho phép đo nhãn áp nhanh chóng và chính xác. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hiển thị các dữ liệu và kết quả đo qua màn hình OLED | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Vị trí đo tự do ≥ 200°, cho phép đo nhãn áp đối với người bệnh ở nhiều tư thế nằm ngửa, ngả lưng hoặc ngồi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị có khả năng kết nối với máy in nhiệt qua Bluetooth hoặc tương đương để in kết quả | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | - Phạm vi đo: ≤ 7mmHg đến ≥ 50mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đơn vị hiển thị: mmHg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Độ chính xác khi đo: ≤ ± 1.2 mmHg (đối với nhãn áp ≤ 20mmHg) và ≤ ± 2.2mmHg (đối với nhãn áp > 20mmHg) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.3 |  | Máy siêu âm mắt | 1. Yêu cầu chung: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện: Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  |  |  | - Thân máy chính có màn hình cảm ứng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò siêu âm A: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu dò siêu âm B: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Khay (giá) đặt đầu dò xoay 180 độ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Lọ gel siêu âm: 01 lọ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bàn đạp chân điều khiển: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phần mềm tính hợp sẵn theo máy: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bàn đặt máy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy in laser đen trắng vi tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | Chế độ siêu âm A |  |  |
|  |  |  | Đầu dò: |  |  |
|  |  |  | - Tần số: ≤ 11 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đường kính hoạt động: ≥ 7 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phương pháp dò: Phải có phương pháp tiếp xúc, immersion | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tia ngắm: đèn LED hoặc tia laser | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Độ phân giải điện: ≤ 0.03 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Độ sâu: ≥ 60 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Điểm chấm trên trục X: ≥ 1536 điểm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | Các số đo chiều dài trục nhãn cầu: |  |  |
|  |  |  | - Các số đo: Tối thiểu có Bán phần trước, thủy tinh thể, thủy tinh dịch, tổng chiều dài, tự động tính độ lệch, tự động cho kết quả bình quân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Số lần đo: ≥ 10 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tốc lực: Có thể điều chỉnh cho từng đoạn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dạng đo: Tự động, tự động và lưu, điều chỉnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | Các công thức: |  |  |
|  |  |  | - Tối thiểu có 6 công thức: SRK-II, SRK-T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst-II, Haigis. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tối thiểu có 6 công thức tính IOL sau phẫu thuật khúc xạ: Double K/SRK-T, History Derived, refraction derived, contact lens, SHAMMAS regression và ROSA regression. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tối thiểu có 9 mức công suất cho các giá trị loạn khúc xạ khác nhau. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hiển thị tối thiểu 4 công thức khác nhau trên màn hình. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Các giá trị trong độ lớn 0.25D hoặc 0.50D | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | Các thông số: |  |  |
|  |  |  | - Độ lợi: ≥ 90 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - TGC: 0 đến ≥ 30 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | Chế độ siêu âm B |  |  |
|  |  |  | - Điều chỉnh độ lợi: từ ≤ 20 đến ≥ 110 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Độ lợi trước TGC: điều chỉnh từ 0 đến ≥ 30 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dãy đo động lực: điều chỉnh từ ≤ 25 đến ≥ 90 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Lưu trữ hình ảnh: không giới hạn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tối thiểu có các công cụ đo để xử lý sau phẫu thuật: calipers, diện tích, góc đo, điểm đánh dấu, ghi chú | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | Đầu dò: |  |  |
|  |  |  | - Tần số: ≥ 15 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Góc dò: ≥ 50° | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Độ sâu dò: ≥ 60 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tiêu cự: ≤ 25 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Độ phân giải trục: ≥ 115 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Độ phân giải nghiêng: ≥ 400 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | Các đặc điểm tổng quát |  |  |
|  |  |  | - Trọng lượng: ≤ 3,5 kg (± 10%) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tổng kích thước: ≤ 27 (Rộng) x 4,0 (Sâu) x 25 (Cao) cm (± 10%) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kích thước màn hình: ≤ 21 (Rộng) x 16 (Cao) cm (± 10%) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cổng nối: tối thiểu có 4 cổng USB, 1 cổng ethernet | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | Các thiết bị ngoại vi và phụ kiện: |  |  |
|  |  |  | - Bàn phím có cổng nối USB hoặc Bluetooth | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chuột có cổng nối USB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cổng nối đến server về y khoa có chuẩn EMR. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - In báo cáo bằng máy in ngoài tương thích hệ điều hành Windows có cổng nối USB hoặc Wifi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.4 |  | Hệ thống laser YAG nhãn khoa | 1. Yêu cầu chung: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  |  |  | - Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái, gồm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Màn hình điều khiển bằng cảm ứng tích hợp trên máy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đèn khe tương thích đồng bộ: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Ống kính quan sát: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Thị kính vi trường rộng: 02 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tựa tay cho bác sỹ: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Bao phủ chống bụi máy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đèn định thị ngoài: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Thấu kính tiếp xúc cho bắn laser bao sau: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Thấu kính tiếp xúc cho bắn mống mắt chu biên: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chân bàn đặt máy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Dây cáp nguồn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ lưu điện online: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tính năng kỹ thuật sinh hiển vi. |  |  |
|  |  |  | - Hệ thống quang học dùng cho cả chẩn đoán và điều trị. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn sáng LED | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chiều cao khe cắt điều chỉnh tối đa tới: ≥ 14mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chiều rộng khe cắt điều chỉnh liên tục trong khoảng ≤ 0 mm đến ≥ 14 mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đường kính trường chiếu sáng: Tối thiếu có 4 mức, mức nhỏ nhất ≤ 0,3mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Góc quay: ± 90°. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hệ thống phóng đại điều chỉnh có tối thiểu 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Khoảng cách làm việc: ≥ 65 mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thị kính độ phóng đại 12,5x, dải điều chỉnh khúc xạ trong khoảng từ ≤ -8D đến ≥ +8D. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Ống kính hai mắt với dải điều chỉnh khoảng cách đồng tử từ ≤ 50 đến ≥ 80 mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ lọc: Tối thiểu có Xanh dương, xanh lá và đỏ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.2. Tính năng kỹ thuật nguồn Laser Yag |  |  |
|  |  |  | - Nguồn laser thể rắn bước sóng: 1064 nm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có thể dịch chuyển tiêu cự bắn laser được điều khiển bằng điện tử: tối thiểu ≥ 300 μm về phía trước và sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Năng lượng phát ra tối đa của laser: ≥ 32 mJ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tần số tối đa của xung phát laser: ≥ 3 Hz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kích cỡ điểm bắn laser: ≤ 10 µm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Góc hội tụ: ≥ 16°. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tia định hướng: Bước sóng trong khoảng: 635nm ± 15nm, công suất < 1 mW. Thiết kế kiểu 2 điểm hội tụ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Màn hình điều khiển bằng cảm ứng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.3. Thông số kỹ thuật bộ lưu điện online |  |  |
|  |  |  | - Công suất nguồn ra ≥ 2KVA online. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thời gian chuyển mạch: 0 ms | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | PP2600190819 |  | Phần 3. Thiết bị phục vụ chuyên khoa VLTL - PHCN và Y học cổ truyền |  |  |
| 3.1 |  | Máy tập thụ động các loại khớp | 1. Yêu cầu chung: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 Chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dây nguồn: 01 Bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ tập thụ động cho chi trên: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ tập thụ động cho chi dưới: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt, Tiếng Anh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  | - Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Màn hình hiển thị các thông số trong quá trình luyện tập như: Thời gian, mức trở kháng, số vòng, quãng đường,… | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kiểm soát trở kháng trong quá trình tập luyện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cài đặt chế độ: tốc độ, trở kháng, thời gian, quãng đường | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kiểm soát công suất và vị trí motor hoàn toàn tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Các bài tập cài đặt sẵn trong máy. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có thể điều chỉnh chiều cao của thiết bị. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tốc độ biến thiên: từ ≤ 5 đến ≥ 55 vòng/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có các mức trở kháng: ≥ 15 mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 |  | Máy điều trị sóng xung kích | 1. Yêu cầu chung: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đỡ đầu phát: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu tích hợp có thể thay đổi: 03 cái. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Súng xung kích tích hợp mạch chỉnh tần số, áp lực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Màn hình: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cổng USB: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Xe đẩy thiết bị: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị điều khiển cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Màn hình cảm ứng ≥ 10 inch. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Giao diện máy hỗ trợ tiếng Việt Nam. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Lớp bảo vệ: 1BF hoặc tương đương hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu tích hợp có thể thay đổi. Gồm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + 6mm ≤ Đầu thứ nhất < 8mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + 8mm ≤ Đầu thứ hai < 12mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đầu thứ ba ≥ 12mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tần số điều chỉnh: ≤ 1 đến ≥ 15Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kiểu phát xung kích: không tập trung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Súng xung kích thông minh tích hợp điều khiển trên tay cầm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.3 |  | Máy Siêu âm điều trị | 1. Yêu cầu chung: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Màn hình: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu phát siêu âm cỡ L (≥ 11cm2): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu phát siêu âm cỡ S (≥ 2 cm2): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Biến áp cách ly rò điện: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Giá để đầu phát: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Lọ gel siêu âm (≥ 250ml): 01 lọ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | - Màn hình cảm ứng ≥ 7 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chương trình cài đặt sẵn: ≥ 40 chương trình. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hiển thị đồ hình cơ thể (pictogram) và chương trình điều trị tương ứng với từng vị trí cơ thể, lựa chọn chương trình điều trị ngay trên đồ hình cơ thể. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu phát chịu nước, cho phép điều trị siêu âm qua môi trường nước. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy có chức năng kiểm soát tiếp xúc tự động để đảm bảo cho năng lựng chùm sóng được truyền hết vào vùng điều trị, tránh gây nóng và làm giảm tuổi thọ đầu phát siêu âm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Số kênh cắm đầu dò siêu âm: ≥ 2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có tối thiểu 06 chế độ siêu âm xung (5, 10, 20, 30, 40 và 50%). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cường độ phát: |  |  |
|  |  |  | + Chế độ liên tục: Tối đa tới 2W/cm² ± 20 % | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chế độ xung: Tối đa tới 3W/ cm²± 20 %. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thông tin hiển thị: |  |  |
|  |  |  | + Loại đầu phát | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Tần số siêu âm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chu kỳ hoạt động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Cường độ phát siêu âm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Thời gian trị liệu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Trạng thái tiếp xục giữa đầu phát siêu âm với da, thông báo lỗi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hiển thị đồ hình cơ thể: |  |  |
|  |  |  | + Hiển thị đồ hình cơ thể | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Chương trình điều trị tương ứng với từng vị trí cơ thể | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Thông số điều trị đã được cài đặt tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hiển thị trạng thái phát sóng trên cả đầu phát và máy chính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chế độ siêu âm: liên tục và siêu âm xung. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có tối thiểu 03 tần số xung siêu âm 16 Hz, 48 và 100Hz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có thể lựa chọn độ nhạy cảm tối đa khi sử dụng các loại gel: gel siêu âm thông thường hoặc gel thuốc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cho phép chọn lựa tối thiểu hai chế độ nhạc điệu kết thúc điều trị khác nhau. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ đặt thời gian: 1 - 30 phút, chỉ tính thời gian điều trị thực. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cảnh báo lỗi nhiệt độ đầu phát siêu âm: Lỗi này được hiển thị khi bề mặt đầu phát trở nên quá nóng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.4 |  | Máy laser châm | 1. Yêu cầu chung |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu châm: ≥ 10 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | - Kỹ thuật châm tối thiểu có: châm bố (kích thích nhẹ), châm tả (kích thích mạnh), châm nông (châm huyết cạn), Châm sâu (châm huyệt sâu). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Có ≥ 10 đầu laser kết nối với ≥ 10 kênh độc lập trên máy chính, điều chỉnh tần số trên mỗi kênh riêng biệt nên điều trị cùng lúc nhiều huyệt khác nhau. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bước sóng laser có độ xuyên sâu cao thích hợp điều trị các huyệt nằm sâu trong cơ thể. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dải tần số rộng từ ≤ 3 đến ≥ 100 Hz. |  |  |
|  |  |  | - Có hệ thống test kiểm tra tia laser. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hệ thống đếm thời gian điều trị tự động ngắt nguồn phát laser khi hết thời gian cài đặt. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Màn hình hiển thị: Màn hình LCD hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Điều khiển: Vi xử lý | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Số kênh độc lập: ≥ 10 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bước sóng laser: 780 nm ± 10 nm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Công suất laser: ≥ 6mW | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chế độ hoạt động: Xung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tần số xung: Có tối thiểu 8 chế độ tương đương với: 3Hz, 5Hz, 8Hz, 16Hz, 36Hz, 60Hz, 72Hz, 100Hz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.5 |  | Hệ thống máy sắc thuốc, đóng gói tự động | 1. Yêu cầu chung: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 9001 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nồi sắc thuốc kèm nắp đậy: 03 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảng điều khiển điện tử (có dãn chú thích tiếng Việt): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cuộn túi đóng gói theo máy: 01 cuộn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Túi lọc dược liệu sơ cấp: 03 túi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật |  |  |
|  |  |  | - Sắc thuốc ở áp lực thông thường, tự động kiểm soát nhiệt độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Kết hợp sắc thuốc và đóng gói tiết kiệm không gian đặt máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tự động chuyển chế độ giữa nhiệt sắc cao và thấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đóng gói kín hơi, kiểm soát bằng vi xử lý, vận hành an toàn, tiết kiệm năng lượng, thời gian và tăng cường hiệu quả của thuốc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dung tích bình chứa: ≥ 20.000ml | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Công suất đóng gói (gói/ phút): ≥ 7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Dung lượng bao gói (ml): ≤ 50 - ≥ 250 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Số nồi: ≥ 3 nồi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tổng dung tích nồi sắc(ml): ≥ 20.000ml x 3 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Số toa thuốc sắc/lần: ≥ 3 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Công suất nồi sắc (W): ≥ 4500 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Công suất sôi (W): ≥ 800 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tổng công suất (W): ≥ 6300 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | PP2600190820 |  | Phần 4. Thiết bị phục vụ chuyên khoa tai - mũi - họng - răng - hàm - mặt |  |  |
| 4.1 |  | Bộ bàn, ghế khám nội soi Tai mũi họng | 1. Yêu cầu chung |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 9001 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Ghế khám tai mũi họng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bàn khám tai mũi họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. Gồm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Thân vỏ bàn điều trị có bánh xe (có khóa hãm bánh xe): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đồng hồ hiển thị áp lực máy hút dịch: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đầu kế hút dịch: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Máy bơm cao áp: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Khay inox đựng dụng cụ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Nắp khay đựng dụng cụ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hộc để chai y tế/ nước muối sinh lý/ nước rửa tay/Thuốc: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Lọ đựng tăm bông inox: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hộp inox tròn đựng bông gạc y tế: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Bát đựng dụng dịch chống mờ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Lọ đựng thuốc ≥ 30ml nắp thủy tinh: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Lọ đựng thuốc dạng xịt 30ml: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Lọ thuốc dạng nhỏ ≥ 30ml: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Bình chứa dịch dung tích ≥ 2500ml: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Bộ khử khuẩn ống soi cứng: ≥ 04 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Ngăn để găng tay/hộp giấy có khe lấy nhanh: ≥ 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Hộc đựng dụng cụ đã sử dụng/rác y tế: ≥ 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Khoang để máy tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Khoang để giấy in, đèn khám đối đầu và tai nghe y tế (kích thước…): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Ngăn kéo đựng tài liệu (kích thước…): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Giá để máy nội soi: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Giá để máy in: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đặt đựng giấy in A4: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Giá đỡ bàn phím trong ngăn kéo tài liệu: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Khay inox đựng dụng cụ và rác bẩn 1/2: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Giá treo màn hình/máy nội soi/màn hình máy tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Cột treo đèn khám/đèn đọc phim X-quang/monitor/máy tính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đèn khám lâm sàng và tủ đồ y khoa trục khuỷu: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Đèn đọc phim X-quang kèm giá treo: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ghế khám: |  |  |
|  |  |  | - Tựa đầu có thể điều chỉnh linh hoạt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thông số kỹ thuật: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tốc độ tải của xy lanh: ≥ 5mm/s | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Diện tích vùng tựa đầu: ≥ (200 x 120) mm |  |  |
|  |  |  | - Diện tích vùng tựa lưng: ≥ (415 x 540) mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đường kính chân đế: ≥ 600mm có vành cao su chống xước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đặc điểm bộ phận để tay: Cho phép xoay theo nhu cầu sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Trọng lượng chịu tải cho phép trên ghế: ≥ 120kg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Chiều cao ghế ngồi khi hạ thấp nhất: ≤ 550 ± 10 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Góc xoay ghế: ≥ 180° x 2 (≥ 360o) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Điều khiển điện tử: Nâng, hạ, ngả, gập. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Điều khiển cơ học: Tựa đầu, tay vịn, thân ghế | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảng điều khiển: Bảng điều khiển vị trí tùy chỉnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cho phép người dùng tự cài đặt độ cao và vị trí ngả gập của ghế: ≥ 03 chế độ cài đặt theo người dùng) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Pedal điều khiển: Nâng, hạ, ngả, gập ghế | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3.2. Bàn khám: |  |  |
|  |  |  | - Máy bơm cao áp không dầu độ hoạt động ổn định. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bình chống tràn ≥ 2500ml tự động ngắt khi mức dung dịch đạt mức cao nhất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Khung vỏ được sơn tĩnh điện, phối màu ngay trong quá trình sơn tĩnh điện nhằm khắc phục tình trạng bong tróc rỉ sét | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cho phép lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng, đèn đọc phim X-quang… khi có nhu cầu nâng cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.2 |  | Ghế nha khoa | 1. Yêu cầu chung |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị mới 100%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Nguồn điện sử dụng: 100 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  |  | - Đèn Led cảm biến: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bồn nhổ bằng thủy tinh: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hệ thống điều khiển: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Mâm dụng cụ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đầu phun nước bọt: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bàn đạp chân: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy lấy cao răng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đèn quang trùng hợp: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bộ tay khoan 2 nhanh 1 chậm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Máy nén khí: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Hướng dấn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 3. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  | - Khả năng chịu tải của ghế nha ≥ 1350N | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Áp suất không khí ≤ 0,55Mpa – ≥ 0,6Mpa. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Áp lực nước ≤ 0,2Mpa – ≥ 0,4Mpa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tay khoan tốc độ cao ≥ 300000 vòng/phút (4 lỗ). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Tay khoan tốc độ thấp ≥ 20000 vòng/phút (4 lỗ). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Công suất: ≥ 350VA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phạm vi điều chỉnh tựa đầu ≥ 100mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Phạm vi điều chỉnh tựa lưng ≤ 105° - ≥ 170° | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Đèn làm việc ≥ 12W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | 4. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất ≥ 10 năm sau bán hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Kết luận |  |  |  | Ðạt (Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”) | Không đạt (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đáp ứng”) |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2025)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  |  |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] |  | Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II | Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT) | Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT) | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan |  | Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ: - Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến … - Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này). | Loại A/B/C/D | - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc - Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày … - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến … | - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày … - Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng). |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.