Phần 2: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế từ nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019 - 2023 của Bệnh viện Quân y 7B;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm thiết bị y tế từ nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019 – 2023;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 7B;

- Nguồn vốn:  Nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019 – 2023;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6, 2026;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu chung

- Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21D.

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Tiêu chuẩn hàng hoá: Hàng hoá phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hoá có xuất xứ.

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm đóng gói: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hàng hoá phải còn nguyên đai nguyên kiện.

- Thực hiện nghiệm thu chất lượng thiết bị, kiểm tra thông số kỹ thuật thử trước khi đưa vào sử dụng.

- Có phương án bảo hành, bảo trì.

- Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của thiết bị dự thầu. Trường hợp nhà thầu đề xuất thiết bị có thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải giải trình và cam kết về mục đích đề xuất và tính ưu việt thiết bị để chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

| STT | CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn mổ tổng quát kèm phụ kiện | Cái | 2 |
| I | Bàn mổ tổng quát |  |  |
| 1.1 | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ của hàng hóa: OECD |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| 1.2 | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |  |  |
|  | Bàn mổ tổng quát điều khiển điện thủy lực (trụ bàn): 01 cái |  |  |
|  | Mặt bàn kèm nệm: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ đỡ tay kèm nệm : 02 cái |  |  |
|  | Bộ đỡ chân có thể tách đôi kèm nệm: 01 cái |  |  |
|  | Mặt bàn mở rộng: 01 bộ |  |  |
|  | Điều khiển cầm tay: 01 cái |  |  |
|  | Khung chắn gây mê kèm khóa gắn thanh ray: 01 cái |  |  |
|  | Đai cố định bệnh nhân: 02 bộ |  |  |
|  | Dây nguồn: 01 cái |  |  |
|  | Pin dự phòng: 01 bộ |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| 1.3 | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
| 1.3.1 | Thiết bị điều khiển bằng điện thủy lực tối thiểu các chức năng: nâng/hạ chiều cao mặt bàn, nâng/hạ góc gập tấm đỡ lưng, nghiêng mặt bàn, nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo, trượt mặt bàn theo chiều dọc |  |  |
| 1.3.2 | Trụ bàn: |  |  |
|  | - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương |  |  |
|  | - Thiết kế bánh xe cho phép di chuyển trụ bàn trên mặt sàn |  |  |
|  | - Trụ bàn có thể được cố định, ngăn di chuyển trên mặt sàn bằng cơ chế phanh trung tâm |  |  |
|  | - Bảng điều khiển chức năng tích hợp trên trụ bàn tối thiểu các chức năng: |  |  |
|  | + Nâng/hạ chiều cao mặt bàn |  |  |
|  | + Nâng/hạ tấm đỡ lưng |  |  |
|  | + Nghiêng mặt bàn |  |  |
|  | + Nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo |  |  |
|  | - Đèn báo hiển thị tình trạng sạc của pin dự phòng: đang sạc pin/ đầy pin |  |  |
| 1.3.3 | Mặt bàn: |  |  |
|  | - Mặt bàn kèm nệm tối thiểu ≥ 04 phần, bao gồm: tấm đỡ đầu, tấm đỡ lưng, tấm đỡ hông và mông, tấm đỡ chân |  |  |
|  | - Trọng lượng tối đa của bệnh nhân cho phép trên mặt bàn (All positions are permitted up to overall load): ≥ 270kg |  |  |
|  | - Các tấm đệm dùng trong bàn mổ được làm từ chất liệu chống thấm |  |  |
|  | - Bề dày nệm: ≥ 60 mm |  |  |
|  | - Thanh ray tích hợp ở hai bên mặt bàn, phù hợp để gắn các phụ kiện đi kèm |  |  |
|  | - Chiều dài tổng thể của mặt bàn với đầy đủ các tấm đỡ (không bao gồm mặt bàn mở rộng): ≥ 2000 mm |  |  |
|  | - Chiều rộng của mặt bàn không kèm thanh ray trong khoảng từ ≥ 520 mm đến ≤ 620 mm |  |  |
|  | - Chiều cao thấp nhất của mặt bàn (không kèm nệm) ≤ 700 mm |  |  |
|  | - Chiều cao cao nhất của mặt bàn (không kèm nệm) ≥ 940 mm |  |  |
|  | - Góc nghiêng của mặt bàn sang hai bên ± ≥ 20 ° |  |  |
|  | - Góc nghiêng của mặt bàn theo tư thế Trendelenburg thuận/đảo: ± ≥ 25 ° |  |  |
|  | - Góc nghiêng tư thế Flex: ≥ 210 ° |  |  |
|  | - Góc nghiêng tư thế Reflex: ≤ 120 ° |  |  |
|  | - Góc gập tấm đỡ đầu: ± ≥ 30 ° |  |  |
|  | - Góc gập tấm đỡ lưng: ± ≥ 20 ° |  |  |
|  | - Góc gập tấm đỡ chân: ≤ - 90 ° |  |  |
| 1.3.4 | Điều khiển cầm tay: |  |  |
|  | - Hiển thị tình trạng pin bằng màn hình hiển thị hoặc đèn báo chỉ thị trên điều khiển cầm tay |  |  |
|  | - Kết nối đồng bộ với bảng điều khiển trên trụ bàn |  |  |
|  | - Phím bấm điều chỉnh trạng thái mặt bàn đi kèm hình ảnh hoặc biểu tượng minh họa |  |  |
|  | - Điều khiển cầm tay đáp ứng được chức năng: |  |  |
|  | + Nâng/hạ chiều cao mặt bàn |  |  |
|  | + Nâng/hạ góc gập tấm đỡ lưng |  |  |
|  | + Nghiêng mặt bàn sang hai bên |  |  |
|  | + Trượt mặt bàn theo chiều dọc |  |  |
|  | + Nghiêng tư thế Trendelenburg thuận/đảo |  |  |
|  | + Nghiêng tư thế Flex/Reflex |  |  |
|  | + Đưa mặt bàn về vị trí ban đầu |  |  |
| 1.3.5 | Pin dự phòng: |  |  |
|  | - Tự động chuyển đổi sang pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp bị ngắt |  |  |
|  | - Dung lượng pin dự phòng: ≥ 30 lượt di chuyển hoặc ≥ 12 Ah |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn về an toàn điện tối thiểu Class I hoặc tương đương |  |  |
| 1.4 | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| II | Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình |  |  |
| 2.1 | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ của hàng hóa: OECD |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75% |  |  |
| 2.2 | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Bộ đỡ tay thấu quang dùng cho phẫu thuật chi trên: 01 bộ |  |  |
|  | - Bộ khung kéo chi dưới: 01 bộ, bao gồm: |  |  |
|  | + Bộ tiếp hợp gắn vào bàn mổ: 01 bộ |  |  |
|  | + Thanh kéo: 02 cái |  |  |
|  | + Trục vít kéo: 02 cái |  |  |
|  | + Giầy kéo: 02 cái |  |  |
|  | + Chân đỡ thanh kéo: 02 cái |  |  |
|  | + Xe đẩy cho khung kéo: 01 cái |  |  |
| 2.3 | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 2.3.1 | Bộ đỡ tay thấu xạ dùng cho phẫu thuật chi trên: |  |  |
|  | - Bàn phẫu thuật tay: |  |  |
|  | + Vật liệu mặt bàn: thép không gỉ hoặc tương đương |  |  |
|  | + Dùng để định vị cánh tay cần phẫu thuật |  |  |
|  | + Chiều dài ≥ 650 mm |  |  |
|  | - Chân đỡ gắn trực tiếp vào bàn phẫu thuật tay |  |  |
| 2.3.2 | Bộ khung kéo chi dưới: |  |  |
|  | - Bộ tiếp hợp gắn vào bàn mổ: |  |  |
|  | + Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương |  |  |
|  | + Cấu trúc chịu lực, kết nối trực tiếp với bàn mổ thông qua chốt khóa hoặc gá kẹp |  |  |
|  | + Cho phép kết nối với thanh kéo thông qua các khớp kết nối hoặc chốt khóa |  |  |
|  | - Thanh kéo: |  |  |
|  | + Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương |  |  |
|  | + Kết nối trực tiếp với bộ tiếp hợp gắn vào bàn mổ và trục vít kéo thông qua các khớp kết nối |  |  |
|  | + Chiều dài tối thiểu của thanh kéo ≥ 1600 mm |  |  |
|  | - Trục vít kéo: |  |  |
|  | + Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương |  |  |
|  | + Kết nối với thanh kéo và giầy kéo bằng khớp nối |  |  |
|  | + Trục vít kéo gắn trên thanh kéo có thể điều chỉnh được khoảng cách phù hợp với chiều dài chân của bệnh nhân |  |  |
|  | - Giầy kéo: |  |  |
|  | + Vật liệu: có tính năng thấu xạ |  |  |
|  | + Kích cỡ phù hợp cho người lớn |  |  |
|  | + Kết nối trực tiếp với trục vít kéo |  |  |
|  | - Chân đỡ thanh kéo: |  |  |
|  | + Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương |  |  |
|  | + Có thể điều chỉnh được chiều cao theo vị trí của bàn mổ |  |  |
|  | - Xe đẩy cho khung kéo: |  |  |
|  | + Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương |  |  |
|  | + Dùng để vận chuyển, lưu trữ các phụ kiện của bộ khung kéo chi dưới |  |  |
| 2.3.3 | Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát |  |  |
| 2.4 | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| III | Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong phẫu thuật sản khoa |  |  |
| 3.1 | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ của hàng hóa: OECD |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75% |  |  |
| 3.2 | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Gá đỡ chân cho tư thế sản khoa: 02 cái |  |  |
|  | - Gá kẹp: 02 cái |  |  |
| 3.3 | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 3.3.1 | Gá đỡ chân cho tư thế sản khoa: |  |  |
|  | - Khớp nối giữa gá đỡ chân và thanh đỡ có thể xoay được theo cơ chế khớp bi tròn, cố định vị trí bằng tay khóa |  |  |
|  | - Chiều dài của gá đỡ chân: ≥ 300 mm |  |  |
|  | - Chiều dài của thanh đỡ: ≥ 400 mm |  |  |
| 3.3.2 | Gá kẹp: kết nối gá đỡ chân với thanh ray bàn mổ |  |  |
| 3.3.3 | Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát |  |  |
| 3.4 | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| IV | Bộ phụ kiện bàn mổ tổng quát dùng trong tư thế nghiêng – đỡ thân |  |  |
| 4.1 | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ của hàng hóa: OECD |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75% |  |  |
| 4.2 | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật: 03 cái |  |  |
|  | - Khớp nối hỗ trợ: 03 cái |  |  |
|  | - Tấm đỡ tay: 01 cái |  |  |
|  | - Gá kẹp: 04 cái |  |  |
| 4.3 | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 4.3.1 | Đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật: |  |  |
|  | - Vật liệu đệm loại PU hoặc tốt hơn |  |  |
|  | - Kích thước tối thiểu (dài × rộng): 200 mm × 120 mm |  |  |
|  | - Thiết kế phần đệm và khớp nối thanh đỡ chính của đệm có thể xoay quanh trục 360° |  |  |
| 4.3.2 | Khớp nối hỗ trợ: |  |  |
|  | - Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |  |  |
|  | - Kết nối trực tiếp với đệm hỗ trợ thân cong hình chữ nhật bằng trục kết nối kèm khóa cố định |  |  |
|  | - Tay nối dài có thể điều chỉnh được chiều dài theo ý muốn kèm khóa cố định |  |  |
| 4.3.3 | Gá kẹp: kết nối tấm đỡ tay và khớp nối hỗ trợ vào thanh ray bàn mổ |  |  |
| 4.3.4 | Tất cả các phụ kiện đảm bảo kết nối đồng bộ với bàn mổ tổng quát |  |  |
| 4.4 | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 2 | Bồn rửa tay phẫu thuật loại 2 vòi | Cái | 2 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | Bồn rửa chính: 01 chiếc |  |  |
|  | Vòi nước: 02 chiếc |  |  |
|  | Cảm biến hồng ngoại tích hợp vào bồn rửa: 02 chiếc |  |  |
|  | Van điện tử : 2 chiếc |  |  |
|  | Ống kết nối vòi nước bằng vật liệu HDPE hoặc tương đương : 02 chiếc |  |  |
|  | Xi phông 40 mm : 1 Chiếc |  |  |
|  | Hệ thống lọc: 1 bộ (đã bao gồm lõi lọc) |  |  |
|  | Hệ thống diệt khuẩn UV : 1 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | - Vật liệu chế tạo bằng Inox SUS 304 hoặc sợi thủy tinh nhựa polyester hoặc tương đương |  |  |
|  | - Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): ≥ (1500 x 570 x 700) mm |  |  |
|  | Có cảm biến mở nước tự động |  |  |
|  | Có bộ tiền lọc |  |  |
|  | Có bộ lọc UV |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 3 | Đèn phẫu thuật treo trần 2 nhánh | Cái | 2 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Xuất xứ của hàng hóa: Thuộc OECD |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | Đèn mổ treo trần 2 chóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | - Chóa đèn chính kèm bảng điều khiển tích hợp: 01 Chiếc |  |  |
|  | - Chóa đèn vệ tinh kèm bảng điều khiển tích hợp: 01 Chiếc |  |  |
|  | - Trụ đèn và hệ thống cánh tay đỡ cho 2 chóa đèn: 01 bộ |  |  |
|  | - Nắp bảo vệ đế đèn gắn trần: 01 chiếc |  |  |
|  | - Tay cầm khử trùng: 04 chiếc |  |  |
|  | - Bộ nguồn cho 2 đèn mổ: 01 bộ |  |  |
|  | - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | - Kiểu đèn: Đèn mổ sử dụng nguồn sáng LED |  |  |
|  | - Cấu trúc hệ thống đèn mổ: |  |  |
|  | + Loại treo trần 2 chóa |  |  |
|  | + Mỗi chóa đèn được gắn trên hệ thống tay treo trần có 3 trục theo phương thẳng đứng và 3 tay nối dài |  |  |
|  | + Có thể điều chỉnh vị trí của đèn với tay cầm khử trùng gắn ở trung tâm chóa đèn |  |  |
|  | - Cường độ sáng tối đa cho mỗi choá đèn: ≥ 160,000 lux |  |  |
|  | - Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh cho mỗi choá đèn: từ ≤ 3500K đến ≥ 5000 K |  |  |
|  | - Chỉ số hoàn màu (Ra) cho mỗi chóa đèn: ≥ 96 |  |  |
|  | - Độ sâu chiếu sáng (L1+L2) của mỗi chóa đèn: ≥ 700 mm tại 60% hoặc ≥ 1500 mm tại 20% |  |  |
|  | - Đường kính tiêu điểm của mỗi choá đèn: |  |  |
|  | + Choá đèn chính : ≥ 300 mm |  |  |
|  | + Choá đèn vệ tinh: ≥ 300 mm |  |  |
|  | - Cấp bảo vệ cho mỗi choá đèn: ≥IP 40 |  |  |
|  | - Tuổi thọ đèn LED của mỗi chóa đèn: ≥ 60,000 giờ |  |  |
|  | - Số lượng đèn LED mỗi chóa: |  |  |
|  | + Choá đèn chính: ≥ 68 |  |  |
|  | + Choá đèn vệ tinh: ≥ 68 |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 4 | Máy gây mê kèm thở có chức năng tự động điều chỉnh nồng độ khí mê | Cái | 2 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ máy chính: thuộc G7 hoặc châu Âu |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | Máy gây mê kèm thở có chức năng tự động điều chỉnh nồng độ khí mê kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện có thể tích hợp: |  |  |
|  | + Dây khí nén: chiếc |  |  |
|  | + Dây oxy: chiếc |  |  |
|  | + Cảm biến dòng chảy (lưu lượng): ≥ 02 chiếc |  |  |
|  | + Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ |  |  |
|  | + Bộ thải khí mê (tích hợp trong máy): 01 bộ |  |  |
|  | + Bình bốc hơi loại điện tử: 01 bình |  |  |
|  | + Khối đo khí mê (tích hợp trong máy): 01 chiếc |  |  |
|  | + Xe đẩy: 01 chiếc |  |  |
|  | - Phụ kiện khác: |  |  |
|  | + Mặt nạ người lớn, trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ |  |  |
|  | + Dây gây mê người lớn, trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ |  |  |
|  | + Bộ dây máy thở người lớn: 02 bộ |  |  |
|  | + Bóng bóp: 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Đo được nồng độ khí mê thì thở ra (ET control) |  |  |
| 3.2 | Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ |  |  |
|  | - Sử dụng công nghệ bóng xếp hoặc turbin hoặc phản hồi thể tích |  |  |
|  | - Sử dụng được cho bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn. |  |  |
| 3.3 | Máy chính |  |  |
|  | Gây mê có thể đặt với lưu lượng ≤ 200 mL/phút |  |  |
|  | Hệ thống trộn khí/khối đo khí mê: Có |  |  |
|  | Giới hạn áp lực nhịp thở có thể điều chỉnh: ≤ 7 đến ≥ 70 cm H2O |  |  |
|  | Có các phần mềm giúp tự động thực hiện các thủ thuật trong thông khí: |  |  |
| 3.4 | Màn hình |  |  |
|  | - Màn hình màu theo dõi: màn hình cảm ứng kích thước ≥ 15” |  |  |
|  | - Hiển thị được ≥ 02 vòng lặp (áp lực - thể tích; lưu lượng - thể tích) |  |  |
| 3.5 | Hệ thống hấp thụ CO2 |  |  |
|  | - Bình hấp thụ CO2 có sức chứa ≤ 1.5 (lít hoặc kg) |  |  |
|  | - Bình hấp thụ CO2 phải tích hợp bẫy nước hoặc lọc bụi |  |  |
| 3.6 | Bộ thải khí mê |  |  |
|  | - Có cổng thải khí mê thừa AGSS |  |  |
|  | - Bình bốc hơi |  |  |
|  | - Sử dụng bình bốc hơi điện tử: |  |  |
|  | - Dải cài đặt: |  |  |
|  | + Isoflurane: Tắt, ≤ 0.3 đến ≥ 5% lưu lượng khí sạch |  |  |
|  | + Sevoflurane: Tắt, ≤ 0.3 đến ≥ 8% lưu lượng khí sạch |  |  |
|  | + Desflurane: Tắt, ≤ 2.0 đến ≥ 18% lưu lượng khí sạch |  |  |
| 3.7 | Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ |  |  |
|  | - Có hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ |  |  |
| 3.8 | Ắc quy dự phòng |  |  |
|  | - Có ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động ≥ 90 phút. |  |  |
|  | - Loại ắc quy có thể sạc lại |  |  |
| 3.9 | Khối đo khí mê |  |  |
|  | - Có khối đo khí mê, đo nồng độ khí mê và các loại khí như: CO2 (EtCO2, FiCO2/inCO2); O2 (EtO2. FiO2); N2O |  |  |
|  | - Khí CO2 |  |  |
|  | + Theo dõi EtCO2 và FiCO2 (hoặc InCO2) |  |  |
|  | + Dạng sóng CO2 |  |  |
|  | + Dải đo từ 0 tới ≥10 vol % |  |  |
|  | + Có thể thay đổi cảnh báo EtCO2 và FiCO2 (hoặc InCO2) |  |  |
|  | - Khí O2 |  |  |
|  | + Cảm biến O2, sử dụng công nghệ thuận từ |  |  |
|  | + Theo dõi nồng độ EtO2 |  |  |
|  | + Nồng độ FiO2 |  |  |
|  | + Có thể điều chỉnh giới hạn cảnh báo FiO2 |  |  |
|  | - N2O |  |  |
|  | + Dải đo: từ 0 tới ≥ 80 vol% |  |  |
|  | - Hiển thị được dạng sóng của khí mê |  |  |
|  | - Hiển thị được thông số MAC (nồng độ phế nang tối thiểu) |  |  |
|  | - Phải phát hiện được hỗn hợp khí |  |  |
| 3.10 | Xe đẩy |  |  |
|  | Các bánh xe có khóa trung tâm |  |  |
| 3.11 | Yêu cầu về các chức năng của thiết bị |  |  |
| 3.11.1 | Yêu cầu về chức năng thở máy |  |  |
|  | - Cấp O2 nhanh ≥ 25 L/phút |  |  |
|  | - Máy có thể chuyển sang chế độ Standby. |  |  |
|  | - Lưu lượng bù hoặc lưu lượng oxy phụ trợ |  |  |
|  | - Dải hoạt động của van dòng chảy hoặc dải lưu lượng thở vào: ≤ 1 đến ≥ 120 L/phút |  |  |
| 3.11.2 | Yêu cầu về các chế độ thở: |  |  |
|  | - Chế độ kiểm soát thể tích hoặc tương đương |  |  |
|  | - Chế độ kiểm soát áp lực hoặc tương đương |  |  |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực hoặc kiểm soát thể tích hỗ trợ áp lực hoặc tương đương |  |  |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát thể tích hoặc tương đương |  |  |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích hoặc tương đương |  |  |
|  | - Chế độ thở hỗ trợ áp lực với dự phòng ngưng thở hoặc tương đương |  |  |
|  | - Chế độ thở áp lực dương liên tục và hỗ trợ áp lực CPAP + PSV hoặc tương đương |  |  |
|  | - Chế độ hỗ trợ trong phẫu thuật tim hở |  |  |
| 3.11.3 | Yêu cầu về các thông số thở: |  |  |
|  | - Thể tích thông khí Vt: từ ≤ 20 đến ≥ 1500 mL |  |  |
|  | - Dải thông khí phút: ≤ 0.5 tới ≥ 40 L/phút |  |  |
|  | - Mức lưu lượng đỉnh: ≥ 120 L/phút |  |  |
|  | - Dải áp lực hít vào: ≤ 5 tới ≥ 60 cmH2O |  |  |
|  | - Dải giới hạn áp lực: ≤ 15 tới ≥ 80 cmH2O |  |  |
|  | - Dải áp lực hỗ trợ: ≤ 2 tới ≥ 40 cmH2O |  |  |
|  | - Tần số thở: ≤ 4 tới ≥ 100 nhịp/phút |  |  |
|  | - Tỷ lệ I:E: ≤ 1:4 tới ≥ 2:1 |  |  |
|  | - PEEP: từ ≤ 4 tới ≥ 30 cmH2O |  |  |
| 3.11.4 | Yêu cầu về chức năng cảnh báo an toàn |  |  |
|  | - Thông khí phút (VE): thấp/cao |  |  |
|  | - Báo động ngừng thở |  |  |
|  | - Áp lực: thấp/cao |  |  |
|  | - Nồng độ % FiO2: thấp/cao |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 5 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥7 thông số | Cái | 2 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |  |  |
|  | Đã bao gồm: |  |  |
|  | Bộ phụ kiện đo ECG cho người lớn: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2 dành cho người lớn: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn dành cho người lớn: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  | Đo được tối thiểu các thông số: |  |  |
|  | Điện tim (ECG) |  |  |
|  | Nhip thở (Resp) |  |  |
|  | SPO2 |  |  |
|  | Nhiệt độ |  |  |
|  | Huyết áp xâm lấn(InvBP) |  |  |
|  | Huyết áp không xâm lấn(NIBP) |  |  |
|  | Nồng độ CO2 |  |  |
|  | Thiết kế dạng module nâng cấp được thêm các thông số bao gồm đo cung lượng tim |  |  |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |  |  |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC về thiết bị điện |  |  |
| 3.2 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 3.2.1 | Màn hình cảm ứng ≥ 12 inch |  |  |
| 3.2.2 | Tính năng đo điện tim ECG: |  |  |
|  | Phát hiện được: ≥18 loạn nhịp. |  |  |
|  | Dải đo ECG ≤30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. |  |  |
|  | Phát hiện nhịp trong khoảng: ≤2 - ≥700 mV |  |  |
|  | Độ rộng xung: ≤0.5 - ≥2 ms |  |  |
|  | Dải tần số phản hồi: |  |  |
|  | Chế độ chẩn đoán: ≤0.05 - ≥145 Hz |  |  |
| 3.2.3 | Nhịp thở |  |  |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |  |  |
|  | Dải đo từ ≤5 đến ≥120 nhịp/phút |  |  |
|  | Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút |  |  |
|  | Điều chỉnh báo động ngừng thở |  |  |
| 3.2.4 | Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) |  |  |
|  | Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu |  |  |
|  | Dải đo SpO từ ≤ 1% đến 100% |  |  |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút |  |  |
| 3.2.5 | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |  |  |
|  | Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương |  |  |
|  | Dải đo huyết áp không xâm lấn: |  |  |
|  | Tâm thu |  |  |
|  | Người lớn: từ ≤40 đến ≥250 mmHg |  |  |
|  | Trẻ em: từ ≤40 đến ≥170 mmHg |  |  |
|  | Sơ sinh: từ ≤30 đến ≥130 mmHg |  |  |
|  | Tâm trương: |  |  |
|  | Người lớn: từ ≤10 đến ≥210 mmHg |  |  |
|  | Trẻ em: từ ≤10 đến ≥130 mmHg |  |  |
|  | Sơ sinh: từ ≤10 đến ≥100 mmHg |  |  |
|  | Thời gian đo tối đa: ≤ 3 phút |  |  |
| 3.2.6 | Nhiệt độ |  |  |
|  | Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥45 độ C |  |  |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |  |  |
| 3.2.7 | Huyết áp xâm lấn |  |  |
|  | Đo được ≥ 3 kênh huyết áp xâm lấn khi kết nối thêm khối đo mở rộng |  |  |
|  | Tính toán và hiển thị được giá trị biến thiên áp suất động mạch xâm lấn (PPV) |  |  |
|  | Dải đo và báo động: từ ≤ -40 đến ≥300 mmHg |  |  |
|  | Độ nhạy đầu vào: ≥5μV/V/mmHg |  |  |
| 3.2.8 | Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2) |  |  |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |  |  |
|  | Dải đo: 0 đến ≥100 mmHg |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 6 | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner ≥128 lát cắt/ vòng quay | Hệ thống | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ máy chính: Các nước thuộc nhóm G7 |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 28°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
| 2.1 | Hệ thống máy chính bao gồm: |  |  |
|  | Khung máy: 01 bộ |  |  |
|  | Bóng phát tia: 01 bộ |  |  |
|  | Máy điện cao thế: 01 bộ |  |  |
|  | Đầu thu: 01 bộ |  |  |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 bộ |  |  |
|  | Camera AI tự động định vị bệnh nhân: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ máy thu nhận, điều khiển và xử lý ảnh: 01 bộ |  |  |
| 2.2 | Phần mềm hệ thống: |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng chụp cho nhi khoa, trẻ nhỏ: 01 bộ |  |  |
|  | Chức năng chụp cấp cứu: 01 bộ |  |  |
|  | Chuẩn kết nối DICOM: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng chẩn đoán hỏng và sửa máy từ xa: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng tái tạo hình ảnh và xem ảnh thể tích: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm tái tạo thể tích: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm tái tạo đa mặt phẳng: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm hợp nhất nhiều cấu trúc: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng chụp đồng bộ với dòng quét theo bề dày cơ thể bệnh nhân: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng tái tạo lặp (dựa trên dữ liệu thô): 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng chụp và phân tích mạch nâng cao, xóa xương tự động: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm giảm xảo ảnh do kim loại: 01 bộ |  |  |
|  | Gói chụp tim mạch: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng ứng dụng phân tích tim và mạch vành: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm tính điểm vôi hóa mạch vành: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng tưới máu não: 01 bộ |  |  |
|  | Phần mềm/chức năng phân tích u phổi, đánh giá u phổi: 01 bộ |  |  |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng: 01 bộ |  |  |
| 2.3 | Thiết bị phụ trợ: |  |  |
|  | Bộ Intercom để giao tiếp với bệnh nhân: 01 Bộ |  |  |
|  | Phụ kiện định vị bệnh nhân: 01 Bộ |  |  |
|  | Bộ kết nối mạng nội bộ: 01 cái |  |  |
|  | Bộ theo dõi điện tim kết hợp với ứng dụng chụp CT mạch vành tim trên máy chính: 01 bộ |  |  |
|  | Máy bơm tiêm cản quang loại 2 nòng: 01 bộ |  |  |
|  | UPS online ≥ 120 kVA: 01 bộ |  |  |
|  | UPS online ≥ 3 kVA cho máy trạm: 01 bộ |  |  |
|  | Kính chì, kích thước ≥ 1200 x 800mm, loại tương đương ≥ 1.5 mm chì |  |  |
|  | Bàn, ghế cho nhân viên vận hành máy: 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Hệ thống máy chính bao gồm: |  |  |
| 3.1.1 | Khoang máy: |  |  |
|  | Đường kính khoang máy: ≥ 75 cm |  |  |
|  | Trường chụp tối đa: ≥ 50 cm |  |  |
|  | Tốc độ vòng quay nhanh nhất: ≤ 0.5 giây |  |  |
|  | Độ nghiêng: ± ≥ 25 độ cơ học hoặc kỹ thuật số |  |  |
| 3.1.2 | Bóng phát tia: |  |  |
|  | - Dòng bóng tối thiểu: ≤ 10 mA |  |  |
|  | - Dòng bóng tối đa: ≥ 600 mA |  |  |
|  | - Điện áp bóng tối thiểu: ≤ 80 kV |  |  |
|  | - Điện áp bóng tối đa: ≥ 135 kV |  |  |
|  | - Độ trữ nhiệt của Anode: ≥ 6 MHU |  |  |
|  | - Tốc độ tản nhiệt: ≥ 730 kHU/phút |  |  |
|  | - Tiêu điểm bóng: ≥ 2 tiêu điểm, kích thước: |  |  |
|  | + Tiêu điểm nhỏ: ≥ (0.7 x 0.8) mm |  |  |
|  | + Tiêu điểm lớn: ≥ (1.2 x 1.4) mm |  |  |
|  | Thời gian phát tia quét xoắn ốc tối đa: ≥ 100 giây |  |  |
| 3.1.3 | Máy phát cao thế: |  |  |
|  | Công suất tối đa: ≥ 60 kW |  |  |
|  | Dải kV: ≥ 4 mức từ ≤ 80kV tới ≥ 135kV |  |  |
| 3.1.4 | Đầu thu: |  |  |
|  | Số lượng lát cắt/vòng xoay: ≥ 128 lát |  |  |
|  | Số lượng dãy đầu thu: ≥ 64 dãy |  |  |
|  | Số phần tử đầu thu: ≥ 56800 phần tử |  |  |
|  | Khoảng bao phủ (độ rộng) các dãy đầu thu theo trục Z: ≥ 40 mm |  |  |
|  | Số hình chiếu/vòng quay 360 độ: ≥ 1700 |  |  |
|  | Độ dày lát cắt xoắn ốc mỏng nhất: ≤ 0,625mm |  |  |
| 3.1.5 | Bàn bệnh nhân: |  |  |
|  | Tải trọng: ≥ 227 kg |  |  |
|  | Tốc độ di chuyển bàn tối đa: ≥ 150 mm/giây |  |  |
|  | Phạm vi di chuyển bàn theo chiều dọc: ≤ 45 tới ≥ 90 cm |  |  |
|  | Chiều dài trường chụp tối đa: ≥ 170 cm |  |  |
| 3.1.6 | Camera AI tự động định vị bệnh nhân |  |  |
|  | Cho phép tự động phát hiện mốc bệnh nhân tự động |  |  |
|  | Tự động định vị tải bệnh nhân đến vị trí quét |  |  |
| 3.1.7 | Bộ máy thu nhận, điều khiển và xử lý ảnh: |  |  |
|  | Ổ cứng lưu trữ: ≥ 1.9 TB |  |  |
|  | Lưu trữ hình ảnh ≥ 500000 hình ảnh |  |  |
|  | Màn hình LCD 24” ≥ 1 cái, độ phân giải ≥ (1920x1200) |  |  |
|  | Kết nối DICOM |  |  |
| 3.1.8 | Các thông số chụp/ quét, tái tạo hình ảnh: |  |  |
|  | Đường kính trường nhìn: ≥ 500 mm |  |  |
|  | Ma trận tái tạo ảnh: ≥ 512 x 512 |  |  |
|  | Thời gian quét xoắn ốc tối đa: ≥ 100 giây |  |  |
|  | Tốc độ tái tạo hình ảnh nhanh nhất: ≥ 60 hình/giây |  |  |
|  | Độ phân giải tương phản cao (tại MTF ≤ 2%): ≥ 16 lp/cm |  |  |
| 3.2 | Phần mềm hệ thống: |  |  |
| 3.2.1 | Phần mềm tái tạo hình hình ảnh và xem ảnh thể tích: |  |  |
|  | Tái tạo đa mặt phẳng MPR |  |  |
|  | Tái tạo hình 3D |  |  |
|  | Hình ảnh MIP |  |  |
|  | Tái tạo mặt phẳng cong (curved) |  |  |
|  | Axial, Sagital, Coronal |  |  |
| 3.2.2 | Các công cụ đánh giá: |  |  |
|  | Các công cụ đánh giá: |  |  |
|  | Đo góc lệch |  |  |
|  | Đo diện tích |  |  |
|  | Đo thể tích khối |  |  |
|  | Ghi chú hình ảnh |  |  |
|  | Đo ROI |  |  |
| 3.2.3 | Phần mềm tái tạo thể tích: |  |  |
|  | Tái tạo bề mặt |  |  |
|  | Tái tạo thể tích |  |  |
|  | Tái tạo hình MIP |  |  |
|  | MIP: Hiển thị hình ảnh bằng chế độ Chiếu cường độ tối đa. |  |  |
|  | MinIP: Hiển thị hình ảnh bằng chế độ cường chiếu tối thiểu. |  |  |
|  | Chế độ mô phỏng hình ảnh X Quang thông thường. |  |  |
| 3.2.4 | Phần mềm chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang |  |  |
| 3.2.5 | Phần mềm tái tạo đa mặt phẳng |  |  |
| 3.2.6 | Tính năng chụp cấp cứu |  |  |
| 3.2.7 | Phần mềm/chức năng điều chỉnh liều tia tự động cho các cơ quan bề mặt: |  |  |
|  | Tự động điều chỉnh giảm dòng bóng khi bóng tia chiếu trực tiếp vào các cơ quan nhạy cảm với tia X |  |  |
| 3.2.8 | Phần mềm/ chức năng chụp cho trẻ nhỏ |  |  |
| 3.2.9 | Chuẩn kết nối DICOM |  |  |
| 3.2.10 | Phần mềm/chức năng chẩn đoán hỏng và sửa máy từ xa |  |  |
| 3.2.11 | Phần mềm giảm xảo ảnh do kim loại |  |  |
| 3.2.12 | Phần mềm chụp và phân tích mạch máu, xóa xương tự động |  |  |
|  | Hiển thị, đo đạt, phân tích hội chứng hẹp, và quan sát mạch máu |  |  |
|  | Đo kích thước mạch máu, hiển thị mảng canxi |  |  |
| 3.2.13 | Phần mềm công nghệ tái tạo lặp dựa trên dữ liệu gốc |  |  |
|  | Tăng khả năng phát hiện độ phân giải đối quang thấp |  |  |
|  | Giảm liều tia cho bệnh nhân |  |  |
|  | Tăng độ phân giải không gian ở cùng mức nhiễu hình ảnh hoặc duy trì chất lượng hình ảnh ở mức giảm nhiễu cao |  |  |
| 3.2.14 | Gói chụp tim mạch |  |  |
|  | Cung cấp khả năng điều chỉnh hình ảnh của mạch vành trong chu kỳ tim dựa trên dạng sóng ECG |  |  |
| 3.2.15 | Phần mềm/Chức năng phân tích mạch vành |  |  |
|  | Hiển thị và phân tích hình ảnh tim mạch 2D và 3D |  |  |
|  | Hiển thị và phân tích hình ảnh giải phẫu tim và mạch vành trong nhiều phase khác nhau |  |  |
|  | Hiển thị cây mạch vành 3D, hình ảnh tim trong các hướng khác nhau |  |  |
|  | Mã hóa màu các mảng xơ vữa, hình ảnh 4D |  |  |
|  | Hình ảnh mạch vành trong các loại hình khác nhau như tái tạo theo đường cong, MIP |  |  |
|  | Có thể đo lường thông số hẹp của mảng xơ vữa |  |  |
| 3.2.16 | Phần mềm/Chức năng phân tích mạch vành |  |  |
|  | Cho phép phát hiện và làm nổi bật vôi hóa |  |  |
|  | Cung cấp thông tin vôi hóa thành mạch vành |  |  |
| 3.2.17 | Phần mềm đánh giá tưới máu não: |  |  |
|  | Cung cấp bản đồ: Blood Flow, Blood Volume, MTT, Tmax |  |  |
| 3.2.18 | Phần mềm/chức năng phân tích u phổi, đánh giá u phổi |  |  |
|  | Có công cụ xem hình ảnh và đánh dấu nốt phổi |  |  |
|  | Phân tích các nốt phổi |  |  |
| 3.2.19 | Chức năng chụp hai mức năng lượng |  |  |
|  | Cho phép chụp cùng một giải phẫu ở hai năng lượng tia X khác nhau |  |  |
| 3.3 | Thiết bị phụ trợ: |  |  |
| 3.3.1 | Máy bơm tiêm cản quang loại 2 nòng: |  |  |
|  | Tốc độ tiêm: Từ ≤ 0.1 - ≥ 10.0 ml/giây |  |  |
|  | Thời gian trễ giữa các pha: ≤ 1 - ≥ 300 giây |  |  |
|  | Có chức năng giữ ấm thuốc tại 37 độ C |  |  |
| 3.3.2 | UPS online ≥ 3 KVA cho máy trạm: 01 bộ |  |  |
| 3.3.3 | UPS online ≥ 120 KVA |  |  |
|  | Loại 03 pha, công suất: ≥ 120 kVA/108 kW |  |  |
|  | Điện áp vào: 380/400/415 VAC, 50/60Hz |  |  |
|  | Điện áp ra: 380/400/415 VAC, 50/60Hz |  |  |
| 3.3.4 | Kính chì, kích thước ≥ 1200 x 800mm, loại tương đương ≥ 1.5 mm chì |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 7 | Hệ thống đốt khối u bằng sóng cao tần | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ: thuộc G7 |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy đốt sóng cao tần sử dụng kim RFA và MWA: 01 Cái |  |  |
|  | - Máy bơm làm mát tích hợp sẳn trong máy: 01 cái |  |  |
|  | - Công tắc bàn đạp chân loại đơn: 01 cái |  |  |
|  | - Kim đốt RF thử máy: 01 cái |  |  |
|  | - Kim đốt MW thử máy: 01 cái |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 3,1 | Tính năng chung: |  |  |
|  | - Có công nghệ đốt RFA và MW dùng để đốt các khối U: Giáp, Vú, Thận, Gan, Phụ Khoa, Xương và Phổi sử dụng các loại kim đốt khác nhau cho từng vị trí đốt và từng kích thước đốt |  |  |
|  | - Có bơm làm mát nhu động, điều khiển tự động |  |  |
| 3,2 | Màn hình hiển thị: |  |  |
|  | - Loại cảm ứng |  |  |
|  | - Các thông số hiển thị: |  |  |
|  | + Loại kim đốt: RF hoặc MW |  |  |
|  | + Thời gian điều trị dự kiến |  |  |
|  | + Giá trị hiện tại của thông số vận hành tham chiếu |  |  |
|  | + Thời gian trôi qua kể từ khi bắt đầu điều trị (tính bằng phút/giây) |  |  |
|  | + Công suất được cung cấp |  |  |
|  | + Trở kháng tần số vô tuyến (Ohm) và hệ số phản xạ vi sóng (%) |  |  |
|  | + Nhiệt độ (tính bằng °C) |  |  |
| 3,3 | Các chế độ hoạt động: |  |  |
|  | - Chế độ đốt Vi sóng (MWA): |  |  |
|  | + Công suất: tối đa ≥2450MHz, ≥150W |  |  |
|  | - Chế độ đốt sóng vô tuyến (RF): |  |  |
|  | + Công suất: ≥ 450 kHz, ≥ 200 W max @ 50 Ohm |  |  |
|  | + Điện áp tối đa: ≥ 180 V |  |  |
|  | - Các giá trị điều chỉnh: |  |  |
|  | + Công suất đốt: từ 1W, bước điều chỉnh ≤ 5W, mức điều chỉnh tối đa tuỳ thuộc vào loại kim |  |  |
|  | + Nhiệt độ: ≥ 35°C, bước điều chỉnh ≤ 5°C, mức điều chỉnh tối đa tuỳ thuộc vào loại kim |  |  |
|  | + Thời gian đốt từ ≤ 1 đến ≥ 15 phút, bước điều chỉnh ≤ 1 phút |  |  |
| 3.4 | Tính năng an toàn: |  |  |
|  | - Tạm dừng việc phát sóng RF/MW, có cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng và hiển thị thông báo lỗi trên màn hình trong các trường hợp: |  |  |
|  | + Mất kết nối với kim |  |  |
|  | + Phụ kiện không tương thích với máy |  |  |
|  | + Lỗi phần cứng ở RF hoặc MW |  |  |
|  | + Trở kháng giữa điện cực RF và đệm tiếp mát cao, thấp |  |  |
|  | + Phát hiện điện cực trung tính tiếp xúc kém |  |  |
|  | + Phản xạ quá mức trên đường dây MW |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 8 | Máy siêu âm Doppler vi mạch | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn CE, FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm G7 |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: 35°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: 80% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính với màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 máy |  |  |
|  | - Đầu dò Sector: 01 chiếc |  |  |
|  | - Đầu dò Convex đơn tinh thể: 01 chiếc |  |  |
|  | - Đầu dò Linear băng tần dải rộng: 01 chiếc |  |  |
|  | - Đầu dò Hockey: 01 chiếc |  |  |
|  | - Phần mềm bao gồm cả hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng có bản quyền trọn đời máy: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm siêu âm vi mạch: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim cho thất trái: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm tự động đo phân suất tống máu: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm thăm khám ổ bụng tổng quát: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm thăm khám mạch máu: 01 b ộ |  |  |
|  | - Phần mềm thăm khám nhi khoa: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm thăm khám thai, sản khoa: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm thăm khám tuyến vú, tuyến giáp: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm siêu âm đàn hồi mô: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm tự động đo đạc trên 2D: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm tự động nhận diện phổ và đo đạc: 01 bộ |  |  |
|  | - Phần mềm DICOM: 01 bộ |  |  |
|  | - Phụ kiện bao gồm: |  |  |
|  | + Bộ máy tính và máy in laser: 01 bộ |  |  |
|  | + Máy in nhiệt: 01 cái |  |  |
|  | + Máy in ảnh siêu âm màu: 01 cái |  |  |
|  | + Giấy in ảnh siêu âm màu: 01 tập |  |  |
|  | + Card chuyển đổi hình ảnh: 01 cái |  |  |
|  | + Bộ lưu điện: 01 bộ |  |  |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Máy chính |  |  |
|  | - Máy chính với đầy đủ các tính năng kỹ thuật và phụ kiện tiêu chuẩn kèm màn hình |  |  |
|  | - Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, bánh xe có khóa |  |  |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 40 cm |  |  |
|  | - Số cổng cắm đầu dò: ≥ 4 cổng |  |  |
|  | - Số kênh số hóa: ≥ 10 triệu kênh xử lý |  |  |
|  | - Dải động hệ thống: ≥ 320dB |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị siêu âm: |  |  |
|  | + Màn hình màu LCD hoặc tương đương |  |  |
|  | + Kích thước: ≥ 24” |  |  |
|  | - Màn hình điều khiển: |  |  |
|  | + Màn hình LCD hoặc tương đương, loại cảm ứng |  |  |
|  | + Kích thước: ≥ 12” |  |  |
|  | - Khả năng kết nối: |  |  |
|  | + Có cổng USB |  |  |
|  | + Cổng DVI -D hoặc tương đương |  |  |
|  | + Kết nối Ethernet |  |  |
|  | + Kết nối DICOM |  |  |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: |  |  |
|  | + Dung lượng ổ cứng: ≥ 1TB |  |  |
|  | + Bộ nhớ Cine: ≥ 1GB |  |  |
|  | + Định dạng lưu ảnh: tối thiểu chuẩn DICOM. |  |  |
| 3.2 | Các chế độ hiển thị hình ảnh |  |  |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh, tối thiểu có: |  |  |
|  | - Tạo ảnh 2D |  |  |
|  | - M-mode |  |  |
|  | - M-mode màu |  |  |
|  | - M-mode giải phẫu |  |  |
|  | - Doppler liên tục |  |  |
|  | - Phổ Doppler |  |  |
|  | - Doppler vận tốc mô |  |  |
|  | - Dòng màu 2D |  |  |
|  | - Siêu âm đàn hồi |  |  |
| 3.2.1 | Chế độ 2D: |  |  |
|  | - Điều khiển độ nghiêng và chiều rộng trường nhìn |  |  |
|  | - Có đảo ảnh trên/dưới, trái/phải |  |  |
|  | - Tốc độ khung hình: ≥ 3000 fps |  |  |
|  | - Có chức năng tạo ảnh giảm nhiễu đốm |  |  |
|  | - Có chức năng tăng cường độ phân giải tương phản |  |  |
|  | - Thang xám: ≥ 256 |  |  |
| 3.2.2 | Chế độ M: |  |  |
|  | - Đồng thời hiển thị chế độ M và 2D theo thời gian thực |  |  |
|  | - Định dạng trên – dưới, song song hoặc nhiều hơn |  |  |
|  | - Phát lại kỹ thuật số để xem lại dữ liệu M |  |  |
|  | - Có chế độ M giải phẫu hoặc tương đương |  |  |
| 3.2.3 | Chế độ Doppler màu: |  |  |
|  | - Đảo màu |  |  |
|  | - Hiển thị đồng thời hình ảnh 2D và hình ảnh 2D với dòng màu |  |  |
|  | - Có chế độ Doppler năng lượng |  |  |
| 3.2.4 | Chế độ Doppler xung: |  |  |
|  | - Điều chỉnh được tốc độ khung hình |  |  |
|  | - Hiệu chuẩn góc |  |  |
|  | - Điều chỉnh đường nền |  |  |
|  | - Bộ lọc thành trong khoảng: ≤ 65 – ≥ 1200 Hz |  |  |
|  | - Kích thước thể tích mẫu điều chỉnh: ≤ 1 – ≥ 24 mm |  |  |
| 3.2.5 | Chế độ hình ảnh vận tốc mô (Doppler mô): |  |  |
|  | - Có chế độ hình ảnh vận tốc mô hoặc Doppler mô hoặc tương đương |  |  |
| 3.3 | Đầu dò |  |  |
| 3.3.1 | Đầu dò Sector chuyên tim người lớn: |  |  |
|  | - Công nghệ đầu dò đơn tinh thể hoặc tương đương |  |  |
|  | - Khoảng tần số quét: ≤ 1.1 – ≥ 4.9 MHz |  |  |
|  | - Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử |  |  |
|  | - Trường nhìn: ≥ 90° |  |  |
| 3.3.2 | Đầu dò Convex đơn tinh thể: |  |  |
|  | - Công nghệ đầu dò đơn tinh thể hoặc tương đương |  |  |
|  | - Khoảng tần số quét: ≤ 1 – ≥ 5 MHz |  |  |
|  | - Số chấn tử: ≥ 180 |  |  |
|  | - Trường nhìn: ≥ 70° |  |  |
| 3.3.3 | Đầu dò Linear: |  |  |
|  | - Khoảng tần số quét: ≤ 5 – ≥ 12 MHz |  |  |
|  | - Số chấn tử: ≥ 192 chấn tử |  |  |
|  | - Trường nhìn: ≥ 35 mm |  |  |
| 3.3.4 | Đầu dò Hockey: |  |  |
|  | - Tần số: từ ≤ 6 đến ≥ 20 MHz |  |  |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 60 mm |  |  |
|  | - Số chấn tử: ≥ 192 |  |  |
|  | - Trường nhìn tối đa: ≥ 25 mm |  |  |
| 3.4 | Phần mềm |  |  |
| 3.4.1 | Phần mềm phân tích tim, tối thiểu có: |  |  |
|  | - Tâm nhĩ trái |  |  |
|  | - Tâm nhĩ phải |  |  |
|  | - Tâm thất trái |  |  |
|  | - Tâm thất phải |  |  |
|  | - Đo phân suất tống máu |  |  |
|  | - Van động mạch chủ |  |  |
|  | - Van hai lá |  |  |
|  | - TAPSE (nghiên cứu vận động vòng van ba lá) |  |  |
|  | - Đường kính đường ra thất trái |  |  |
|  | - Đường kính nhĩ trái |  |  |
|  | - Nhịp tim |  |  |
|  | - Tỷ lệ E/A |  |  |
|  | - Tỷ lệ E/E' |  |  |
|  | - Diện tích nhĩ phải trên 2D |  |  |
|  | - Tỷ lệ lưu lượng phổi Qp/Qs |  |  |
| 3.4.2 | Phần mềm đo đạc và tính toán khác: |  |  |
|  | - Các phép đo chung, tối thiểu gồm: Diện tích bề mặt cơ thể, Độ dốc áp lực tối đa, Độ dốc áp lực trung bình, % Hẹp, Chỉ số đập, Chỉ số kháng, chỉ số nhịp tim, Thể tích, Diện tích |  |  |
|  | - Các phép đo mạch máu tổng quát, tối thiểu gồm : Tỉ lệ vận tốc, % Hẹp, Tỉ lệ S/D, PI, RI, HR |  |  |
|  | - Các phép đo ổ bụng, tối thiểu gồm: gan; động mạch chậu; thận; tụy |  |  |
|  | - Các phép đo sản phụ khoa, tối thiểu gồm: BPD, CRL, GS, FL, Tỉ lệ FL/AC, CI |  |  |
| 3.4.3 | Các tính năng và phần mềm chuyên sâu: |  |  |
|  | - Phần mềm siêu âm đàn hồi mô: Hiển thị độ cứng của mô bằng bản đồ màu trên cả đầu dò convex và đầu dò linear |  |  |
|  | - Có tính năng ghi nhãn các phép đo và hình ảnh thu được trong các giai đoạn khác nhau khi thăm khám, cho phép so sánh các phép đo trước và sau quy trình |  |  |
|  | - Phần mềm siêu âm mạch máu chuyên sâu: tự động đo độ dày lớp nội trung mạc của động mạch cảnh |  |  |
|  | - Phần mềm tự động đo đạc trên phổ Doppler: tự động cung cấp kết quả các thông số thường đo đạc |  |  |
|  | - Phần mềm tự động đo đạc trên 2D dựa trên AI: định lượng các phép đo khoảng cách phổ biến nhất trên mặt cắt cạnh ức trục dài PLAX 2D |  |  |
|  | - Phần mềm nhận diện phổ dựa trên AI: tự động nhận dạng phổ Doppler phổ biến nhất và tự động đo. |  |  |
|  | - Phần mềm tự động tính toán phân suất tống máu: dựa trên thuật toán đánh dấu mô 2D và phương pháp Simpson |  |  |
|  | - Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim: |  |  |
|  | + Cung cấp các thông tin định lượng sức căng của từng vùng và toàn vùng |  |  |
|  | + Cho phép đánh giá toàn diện qua biểu đồ hình mắt bò (Bull’s -eye) |  |  |
|  | - Có khả năng nâng cấp lên phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim (hoặc đo độ biến dạng cơ tim) cho tâm thất phải và tâm nhĩ trái |  |  |
| 3.5 | Thiết bị phụ trợ kèm theo |  |  |
| 3.5.1 | Bộ máy tính và máy in laser: |  |  |
|  | - Bộ máy tính: |  |  |
|  | + Vi xử lý: Intel Core i5 trở lên |  |  |
|  | + Ổ cứng: ≥ 500 GB |  |  |
|  | + RAM: ≥ 8 GB |  |  |
|  | + Cung cấp đầy đủ chuột, bàn phím |  |  |
|  | + Màn hình kích thước: ≥ 21 inches |  |  |
|  | - Máy in laser: |  |  |
|  | + Độ phân giải: ≥ 300 x 300 dpi |  |  |
|  | + Cổng kết nối: USB |  |  |
| 3.5.2 | Máy in nhiệt: |  |  |
|  | - Kiểu in: in nhiệt |  |  |
|  | - Độ phân giải: ≥ 325 dpi |  |  |
| 3.5.3 | Máy in màu: |  |  |
|  | - Loại máy: in phun màu hoặc tương đương |  |  |
|  | - Độ phân giải: ≥ 600x600 dpi |  |  |
|  | - Cổng giao tiếp: USB |  |  |
| 3.5.4 | Bộ lưu điện: |  |  |
|  | - Bộ lưu điện online |  |  |
|  | - Công suất: ≥ 2KVA |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 9 | Máy siêu âm sản 4D ≥ 4 đầu dò | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn CE, FDA hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm G7 |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 Bộ |  |  |
|  | - Đầu dò Convex đa tần dùng cho khám bụng, sản khoa, phụ khoa: 01 Cái |  |  |
|  | - Đầu dò Volume Convex đa tần dùng khám cho ổ bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa: 01 Cái |  |  |
|  | - Đầu dò Micro Convex đa tần dùng khám cho sản khoa, phụ khoa, xuyên thực tràng: 01 Cái |  |  |
|  | - Đầu dò Linear đa tần: 01 Cái |  |  |
|  | - Bộ Phần mềm thăm khám, tối thiểu bao gồm hoặc có tính năng tương đương: |  |  |
|  | + Bộ phần mềm thăm khám tổng quát: 01 Bộ |  |  |
|  | + Bộ phần mềm thăm khám mạch máu và bộ phận nhỏ: 01 Bộ |  |  |
|  | + Bộ phần mềm siêu âm tim thai: 01 Bộ |  |  |
|  | + Bộ phần mềm đo độ mờ gáy: 01 Bộ |  |  |
|  | + Bộ phần mềm chuyên sản, phụ khoa: 01 Bộ |  |  |
|  | - Bộ lưu điện ≥ 02 KVA loại online: 01 Bộ |  |  |
|  | - Máy vi tính và phần mềm trả kết quả: 01 Bộ |  |  |
|  | - Máy in màu dùng mực nước tối thiểu 4 màu: 01 Cái |  |  |
|  | - Máy in nhiệt đen trắng: 01 Cái |  |  |
|  | - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Máy chính |  |  |
|  | - Màn hình chính |  |  |
|  | + Kích thước: ≥ 21 inches |  |  |
|  | + Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel |  |  |
|  | - Màn hình cảm ứng |  |  |
|  | + Kích thước: ≥ 13 inch LCD |  |  |
|  | - Số ổ cắm đầu dò đồng thời: ≥ 4 cổng |  |  |
|  | - Số kênh xử lý số hóa: ≥ 10,000,000 kênh |  |  |
|  | - Độ sâu hiển thị hình ảnh tối đa: ≥ 40 cm |  |  |
|  | - Ổ cứng lưu trữ: ≥ 1 TB |  |  |
|  | - Hệ điều hành: Window 10 bản quyền hoặc cao cấp hơn |  |  |
|  | - Có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình |  |  |
|  | - Thang xám: ≥ 256 mức |  |  |
|  | - Tỷ lệ khung hình trên giây: ≥ 6000 hình/ giây |  |  |
|  | - Tỷ lệ khung hình 4D trên giây ≥ 18 hình/giây |  |  |
|  | - Dải động: ≥ 350 dB |  |  |
|  | - Số điểm màu của ảnh: ≥ 16.7 triệu màu |  |  |
|  | - Bộ nhớ CINE: ≥ 512 MB |  |  |
| 3.1.1 | Các mode hoạt động: |  |  |
|  | - B-mode (2D) |  |  |
|  | - M-mode |  |  |
|  | - Mode Doppler xung (PW) |  |  |
|  | - Mode Doppler dòng màu (CFM) |  |  |
|  | - Mode Doppler năng lượng (PD) |  |  |
|  | - Mode Doppler năng lượng có độ nhạy cao |  |  |
|  | - Chế độ xem ảnh trải rộng |  |  |
|  | - Mode 3D/4D |  |  |
| 3.1.2 | Kiểu hiển thị hình ảnh: |  |  |
|  | - Khả năng hiển thị đồng thời |  |  |
|  | + B+PW |  |  |
|  | + B+CFM hoặc PD |  |  |
|  | + B+M |  |  |
|  | - Hình ảnh màu nền: |  |  |
|  | + Trên hình ảnh 2D |  |  |
|  | + Trên hình ảnh M mode |  |  |
|  | + Trên hình ảnh phổ PW |  |  |
|  | + Trên hình ảnh 3D |  |  |
| 3.1.3 | Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh: |  |  |
|  | - Phần mềm kết hợp chùm tia làm tăng độ nét hình ảnh |  |  |
|  | - Phần mềm giảm nhiễu |  |  |
|  | - Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô giúp cho hình ảnh siêu âm sắc nét hơn. |  |  |
| 3.1.4 | Các tính năng hỗ trợ bác sĩ sử dụng: |  |  |
|  | - Đo độ mờ da gáy |  |  |
|  | - Siêu âm cắt lớp |  |  |
|  | - Phần mềm siêu âm tim thai cho phép tái tạo hình ảnh đa lát cắt |  |  |
|  | - Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D |  |  |
|  | - Phần mềm khảo sát mặt cắt vẽ tự do theo ý muốn trong hình ảnh dữ liệu khối 3D/4D |  |  |
|  | - Phần mềm siêu âm 3D/4D cao cấp, cho hình ảnh 3D/4D mịn, rõ nét. Có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau lên thai nhi giúp cho hình ảnh 3D chân thực hơn |  |  |
|  | - Doppler màu có độ nhạy và độ phân giải cao, dễ dàng bắt các dòng chảy có vận tốc nhỏ |  |  |
|  | - Doppler có độ nhạy và độ phân giải cao, hình ảnh dòng chảy có độ bóng như dòng chảy thật |  |  |
|  | - Phóng đại hình siêu âm nhưng không làm suy giảm chất lượng hình |  |  |
|  | - Chức năng mở rộng trường quan sát cho đầu dò |  |  |
|  | - Đo các thông số hình thái học tự động |  |  |
|  | - Phần mềm đánh giá tử cung |  |  |
|  | - Chương trình tính toán cân nặng thai nhi |  |  |
|  | - Kết nối với hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh bệnh viện theo chuẩn DICOM |  |  |
| 3.1.5 | Chức năng đo đạc và phân tích: |  |  |
|  | - Các phép đo cơ bản |  |  |
|  | - Các phép đo trên M-mode |  |  |
|  | - Gói tính toán chuyên ổ bụng |  |  |
|  | - Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông |  |  |
|  | - Gói tính toán chuyên tuyến vú |  |  |
|  | - Gói tính toán chuyên sản khoa |  |  |
|  | - Gói tính toán chuyên mạch máu |  |  |
|  | - Gói tính toán chuyên phụ khoa |  |  |
| 3.1.6 | Chức năng đo đạc và phân tích: |  |  |
|  | - Dải tần: ≥ 3 mức (tuỳ thuộc vào đầu dò) |  |  |
|  | - Có khả năng kiểm soát mật độ dòng |  |  |
|  | - Có khả năng tăng nét |  |  |
|  | - Có khả năng loại bỏ tín hiệu yếu |  |  |
| 3.1.7 | Thông số kỹ thuật M Mode: |  |  |
|  | - Có khả năng lựa chọn tốc độ quét |  |  |
|  | - Có khả năng tăng nét |  |  |
| 3.1.8 | Thông số kỹ thuật Mode Doppler màu (CFM): |  |  |
|  | - Dải tần: ≥ 2 mức (tuỳ thuộc vào đầu dò) |  |  |
|  | - Bản đồ màu: ≥ 8 bước |  |  |
| 3.1.9 | Thông số kỹ thuật mode Doppler năng lượng (PD): |  |  |
|  | - Dải tần: ≥ 2 mức (tuỳ thuộc vào đầu dò) |  |  |
|  | - Bản đồ PD: ≥ 8 mã màu |  |  |
| 3.1.10 | Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung (PW): |  |  |
|  | - Độ lặp lại xung từ: ≤ 1 kHz - ≥ 35 kHz |  |  |
|  | - Cửa sổ phổ: điều chỉnh từ ≤ 1 - ≥ 20 mm |  |  |
| 3.1.11 | Khả năng kết nối: |  |  |
|  | - Cổng HDMI hoặc S-video hoặc Display port: ≥ 1 cổng |  |  |
|  | - Cổng VGA out Hoặc cổng DVI: ≥ 1 cổng |  |  |
|  | - Cổng kết nối USB: ≥ 2 cổng |  |  |
|  | - Kết nối mạng Ethernet: ≥ 1 cổng |  |  |
|  | - Kết nối chuẩn DICOM |  |  |
| 3.2 | Đầu dò Convex đa tần số |  |  |
|  | - Ứng dụng: bụng, sản, phụ khoa. |  |  |
|  | - Dải tần số: từ ≤ 3 MHz đến ≥ 8.5 MHz |  |  |
|  | - Số chấn tử: ≥ 192 |  |  |
|  | - Trường nhìn tối đa: ≥ 86° |  |  |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 25 cm |  |  |
| 3.3 | Đầu dò Volume Convex đa tần số |  |  |
|  | - Ứng dụng: Ổ bụng, sản khoa, phụ khoa. |  |  |
|  | - Dải tần số: từ ≤ 2.0 MHz – ≥ 6.9 MHz |  |  |
|  | - Số chấn tử: ≥ 192 |  |  |
|  | - Trường nhìn tối đa: ≥ 85° |  |  |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 25 cm |  |  |
| 3.4 | Đầu dò Micro Convex đa tần số |  |  |
|  | - Ứng dụng: Sản khoa, phụ khoa, Xuyên trực tràng |  |  |
|  | - Dải tần số: từ ≤ 4.0 MHz – ≥ 8.0 MHz |  |  |
|  | - Số chấn tử: ≥ 192 |  |  |
|  | - Trường nhìn tối đa: ≥ 175° |  |  |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 14 cm |  |  |
| 3.5 | Đầu dò Linear đa tần số: |  |  |
|  | - Dải tần số: từ ≤ 3.5 MHz – ≥ 15 MHz |  |  |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 8 cm |  |  |
|  | - Số chấn tử: ≥ 380 |  |  |
|  | - Trường nhìn tối đa: ≥ 45mm |  |  |
| 3.6 | Bộ lưu điện |  |  |
|  | - Loại: UPS online, công suất: ≥ 2KVA |  |  |
| 3.7 | Máy vi tính và phần mềm trả kết quả |  |  |
|  | - CPU: Core i5, Tốc độ: ≥ 3 GHz hoặc tương đương trở lên |  |  |
|  | - Bộ nhớ: ≥ 4 GB |  |  |
|  | - Ổ cứng: ≥ 500 GB |  |  |
|  | - Màn hình LCD: ≥ 21 inch |  |  |
|  | - Hệ điều hành Win 10 bản quyền hoặc cao cấp hơn |  |  |
| 3.8 | Máy in màu |  |  |
|  | - Kiểu in: phun màu hoặc tương đương |  |  |
|  | - Độ phân giải: ≥ 420 dpi |  |  |
|  | - Tốc độ in: ≤ 20 giây/ trang |  |  |
| 3.9 | Máy in nhiệt đen trắng |  |  |
|  | - Kiểu in: Nhiệt |  |  |
|  | - Độ phân giải ≥ 325 dpi |  |  |
|  | - Tốc độ in: ≤ 2 giây/ trang |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 10 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp | Bộ | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | Mũi khoan 4.5 – 5.0mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 6mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 6.5mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 7mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 7.5mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 8mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 8.5mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 9mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 9.5mm: 01 cái |  |  |
|  | Mũi khoan 10mm: 01 cái |  |  |
|  | Que dẫn hướng Ɵ ≤ 2.5 mm: 02 cái |  |  |
|  | Que thăm dò, dài 140 mm: 01 cái |  |  |
|  | Phần thân tiêu chuẩn hoặc tay cầm: 01 cái |  |  |
|  | Ống dẫn hướng que dẫn: 01 cái |  |  |
|  | Thanh ngắm xương chày đầu dạng móc: 01 cái |  |  |
|  | Thanh ngắm xương chày đầu dạng muỗng: 01 cái |  |  |
|  | Bộ chuẩn bị gân: 01 bộ |  |  |
|  | Dụng cụ lấy gân: 01 cái |  |  |
|  | Dụng cụ đo kích thước gân: 01 cái: 01 cái |  |  |
|  | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 5 mm: 01 cái |  |  |
|  | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 6 mm: 01 cái |  |  |
|  | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 7 mm: 01 cái |  |  |
|  | Kềm gặn sụn thẳng: 01 cái |  |  |
|  | Kềm gặp sụn 90 độ phải: 01 cái |  |  |
|  | Dụng cụ cột chỉ: 01 cái |  |  |
|  | Móc chỉ 45 độ phải: 01 cái |  |  |
|  | Móc chỉ 45 độ trái: 01 cái |  |  |
|  | Dụng khâu sụn chêm qua nội soi khớp gối, loại kim cong: 05 cái |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Mũi khoan 4.5 – 5.0mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 6mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 6.5mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 7mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 7.5mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 8mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 8.5mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 9mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 9.5mm, có kênh |  |  |
|  | Mũi khoan 10mm, có kênh |  |  |
|  | Que dẫn hướng Ɵ ≤ 2.5 mm, đầu xoắn, dài 310 mm |  |  |
|  | Que thăm dò, có vạch chia |  |  |
|  | Phần thân tiêu chuẩn hoặc tay cầm, cho tái tạo dây chằng chéo trước |  |  |
|  | Ống dẫn hướng que dẫn |  |  |
|  | Thanh ngắm xương chày đầu dạng móc, cho tái tạo dây chằng chéo trước |  |  |
|  | Thanh ngắm xương chày đầu dạng muỗng, cho tái tạo dây chằng chéo sau |  |  |
|  | Bộ chuẩn bị gân Bao gồm: |  |  |
|  | - Hộp đựng dụng cụ làm gân: 01 cái |  |  |
|  | - Bàn làm gân: 01 cái |  |  |
|  | - Chốt căng gân: 01 cái |  |  |
|  | - Nút khoá giữ gân: 01 cái |  |  |
|  | Dụng cụ lấy gân, cỡ 8 mm |  |  |
|  | Dụng cụ đo kích thước gân: 01 cái |  |  |
|  | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 5 mm |  |  |
|  | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 6 mm |  |  |
|  | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 7 mm |  |  |
|  | Kềm gắp sụn thẳng, Ø 3.4mm |  |  |
|  | Kềm gắp sụn 90 độ phải, Ø 3.4mm |  |  |
|  | Dụng cụ cột chỉ |  |  |
|  | Móc chỉ 45 độ phải |  |  |
|  | Móc chỉ 45 độ trái |  |  |
|  | Dụng khâu sụn chêm all-inside qua nội soi khớp gối, loại kim cong ULTRA FAST-FIX: 05 cái |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
| 11 | Máy cắt đốt cao tần chuyên về phẫu thuật nội soi | Cái | 1 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ: thuộc G7 hoặc châu Âu |  |  |
|  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |  |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |
| II | Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | Máy cắt đốt cao tần: 01 cái |  |  |
|  | Dây nối tấm điện cực trung tính: 01 cái |  |  |
|  | Điện cực dán trung tính (dùng một lần): 25 cái |  |  |
|  | Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc |  |  |
|  | Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc |  |  |
|  | Adaptor đơn cực: 01 chiếc |  |  |
|  | Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc |  |  |
|  | Tay dao đơn cực: 01 chiếc |  |  |
|  | Điện cực hình dao: 02 chiếc |  |  |
|  | Forceps lưỡng cực: 01 chiếc |  |  |
|  | Cáp lưỡng cực: 01 chiếc |  |  |
|  | Điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 chiếc |  |  |
|  | Xe đẩy: 01 chiếc |  |  |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Công suất tối đa: ≥ 350W |  |  |
|  | Thiết bị tự động nhớ cài đặt của lần sử dụng cuối cùng trước khi tắt máy |  |  |
|  | Bộ nhớ có khả năng lưu trữ ≥ 100 chế độ |  |  |
|  | Tự động giám sát công suất sử dụng |  |  |
|  | Tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động |  |  |
|  | Tự động giảm công suất khi tiếp xúc của bề mặt điện cực trung tính giảm xuống 50% hoặc cảnh báo/khóa an toàn khi tiếp xúc điện cực trung tính không phù hợp. |  |  |
|  | Có ≥ 6 chế độ cắt đơn cực và ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực |  |  |
|  | Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực và ≥ 04 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực |  |  |
|  | Có ≥ 6 chế độ cắt đơn cực |  |  |
|  | Công suất tối đa ở chế độ cắt (tinh): ≥ 350W |  |  |
|  | Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu: ≥ 150W |  |  |
|  | Công suất cắt tối đa ở chế độ cắt trong nội soi: ≥ 220W |  |  |
|  | Có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực, công suất tối đa: ≥ 200W |  |  |
|  | Công suất tối đa ở chế độ cắt lưỡng cực: ≥ 300W |  |  |
|  | Công suất đốt tối đa ở chế độ đốt cầm máu lưỡng cực: ≥ 300W |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |  |  |
|  | - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
|  | - Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |

Ghi chú:

- Nhà thầu cung cấp thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, chất lượng tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.

- Trong bảng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị nếu một hạng mục công tác mời thầu nào có thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể đề xuất hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu khác phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

1.2.3 Yêu cầu khác

Yêu cầu về nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây:

* Đối với hàng nhập khẩu:

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) chứng minh xuất xứ hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng: 03 bộ)

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa xuất xưởng (CQ) chứng minh chất lượng hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng: 03 bộ.

+ Bản sao tờ khai hải quan (không bao gồm thông tin về giá), vận đơn, packing list, số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa: 03 bộ.

+ Bản sao của công ty Hợp đồng và hóa đơn mua bán giữa bên cung cấp và nhà thầu (Hợp đồng, hóa đơn không cần cung cấp đơn giá và tổng giá trị mặt hàng nhưng phải có đầy đủ thông tin về thiết bị: tên trang thiết bị, ký mã hiệu, nhãn mác, xuất xứ, số lượng) hoặc các tài liệu tương đương): 03 bộ

* Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Bản sao giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương; Số đăng ký lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế (bản sao).

* Đối với hàng hoá nhập khẩu thông dụng mua tại Việt Nam: Bản sao Phiếu xuất kho và Hoá đơn mua hàng.

* Giấy chứng nhận giám định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa: 01 bản gốc và 01 bản sao y công chứng

* Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng máy: Đối với các thiết bị nằm trong danh mục quy định phải kiểm định chất lượng máy trước khi đưa vào sử dụng: 01 bản gốc và 01 bản sao y công chứng.

* Bản gốc thư bảo lãnh bảo hành do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành

* Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt của đơn vị có tư cách pháp nhân.

- Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan

Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Bảo trì 6 tháng/1 lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

Yêu cầu về cung cấp lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa:

- Cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh đầy đủ, đồng bộ, chắc chắn tại hiện trường.

Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng:

- Sau khi cung cấp hàng hóa, nhà thầu phải tổ chức hướng sử dụng thiết bị cho Chủ đầu tư sử dụng.

Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết:

- Nhà thầu phải nêu rõ những ảnh hưởng tác động đến môi trường trong quá trình từ gia công, sản xuất, chế tạo đến lắp thiết bị, phải có biện pháp giải quyết những ảnh hưởng tác động đến môi trường.

- Các hành động chính Nhà thầu cần thực hiện là lập kế hoạch và biện pháp quản lý các chất thải rắn và chất thải đất trong quá trình từ gia công, sản xuất, chế tạo đến lắp thiết bị, không làm ảnh hưởng đến đất canh tác, sinh hoạt cũng như nguồn nước của nhân dân. Tuyệt đối Nhà thầu không được thải các chất dễ gây ô nhiễm cho nguồn nước như xăng dầu, các sản phẩm nhựa … xuống lòng hồ, sông hoặc bất cứ nguồn nước nào.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Thiết bị sau khi lắp đặt phải được kiểm tra thử nghiệm đúng quy định; được giám sát của Chủ đầu tư xác nhận đạt chất lượng, kiểm tra đúng thông số kỹ thuật trước khi nghiệm thu.

### Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại /fax | Email-công ty | Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

### Mẫu số 21B (File Excel và scan đính kèm)

BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

Tên nhà thầu:                  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin tổng hợp giá trị các hợp đồng tương tự:

| STT | Tên và số ký hiệu hợp đồng | Số Quyết định trúng thầu | Ngày ký hợp đồng | Ngày hoàn thành | Tên dự án | Tên chủ đầu tư | Mã HS của hàng hóa theo hợp đồng | Tên hàng hóa cung cấp theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng | STT của hàng hóa theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng | Giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu cần điền thông tin chung theo Hợp đồng;

- Cột (7), (8), (9), (10): Nhà thầu cần điền thông tin mỗi hàng hóa cung cấp mã HS vào mỗi hàng tương ứng theo các Hợp đồng;

- Cột (11): Nhà thầu cần điền giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng (Giá trị thực hiện trong biên bản nghiệm thu hoặc giá trị trong biên bản thanh lý hợp đồng, kèm theo phụ lục danh mục hàng hóa chi tiết).

### Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên Nhà thầu: .............................................................

- Thông tin chung về kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Thông tin chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 2 | Tên thương mại | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 3 | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Nhà thầu kê khai tại đây (1) |
| 4 | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Nhà thầu kê khai tại đây (2) |
| 5 | Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế | Nhà thầu kê khai tại đây (3) |
| 6 | Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương | Nhà thầu kê khai tại đây (4) |
| 7 | Model hoặc mã hàng hóa | Nhà thầu kê khai tại đây (5) |
| 8 | Hãng - Nước chủ sở hữu | Nhà thầu kê khai tại đây (6) |
| 9 | Hãng - Nước sản xuất | Nhà thầu kê khai tại đây (7) |
| 10 | Xuất xứ | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 11 | Đơn vị tính | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 12 | Số lượng dự thầu | Nhà thầu kê khai tại đây |

Ghi chú:

- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT

- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://imda.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0

- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0

- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu.

(6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).

- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .

- Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết

| STT | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT ( số trang…) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại: …. Model: …. Hãng - nước chủ sở hữu: ….. Hãng – nước sản xuất: …. | Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). |
| 3 | - Yêu cầu chung ….. - Yêu cầu cấu hình ….. - Yêu cầu kỹ thuật ….. | 1. Đáp ứng yêu cầu chung ….. 2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình …. 3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật …… |  |
| …. |  |  |  |

……., ngày   tháng   năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

***Ghi chú: (Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21C này nộp cùng E-HSDT, mỗi mặt hàng là 1 file đính kèm, các tài liệu chứng minh đính riêng lẻ từng file không ghép vào cùng 1 file chung)

### Mẫu số 21D (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm thiết bị y tế từ nguồn kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân giai đoạn 2019 - 2023 và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Thông tin ghi trong file đính kèm E-HSDT của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong các biểu mẫu webform của nhà thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

Nhà thầu cam kết bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL.

Nhà thầu cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà thầu cam kết không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa qua sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 120 ngày.

6. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng hóa sản xuất trong nước, Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of lading), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá; giấy chứng nhận giám định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa; giấy chứng nhận kiểm định chất lượng máy (Đối với các thiết bị nằm trong danh mục quy định phải kiểm định chất lượng máy trước khi đưa vào sử dụng) và các giấy tờ khác theo quy định. Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực của các tài liệu đã cung cấp; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót, gian lận hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật.

7. Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất và theo quy định phát hành kèm theo E-HSMT này. Cam kết bảo trì: Bảo trì ≤ 6 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành hoặc theo quy định của nhà sản xuất. Cam kết thời gian có mặt để kiểm tra và sửa chữa đột xuất do máy móc hư hỏng trong thời gian bảo hành, nhà thầu có mặt trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng. Cam kết Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hàng ≥ 24 tháng (Đối với thiết bị theo quy định phát hành kèm theo E-HSMT này). Cam kết cung cấp các phụ tùng và linh kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế) theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

8. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.

9. Nhà thầu cam kết khi giao hàng hóa sẽ cung cấp các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định, Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả. Thực hiện kiểm định an toàn bức xạ đối với các thiết bị phát tia X (nếu có) theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo quy trình, quy định của pháp luật.

10. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

11. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

12. Cam kết hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.

13. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có tác động đến môi trường hoặc có tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. Thực hiện có đầy đủ Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường khi thực hiện.

14. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |